| Pilot2-4MD（全自动型系统）冻干机 技 术 配 置 一 览 表 □ 主要配置 |
| --- |
|  | 板层有效面积： | 0.2 m2 |
|  | ￠22西林瓶装量： | ≥ 500支 |
|  | 液体产品装量： | ≥ 2 kg |
| □ 设备规格 |
|  | 板层尺寸： | 375 mm × 270 mm |
|  | 板层数目： | 2 + 1（辐射层） |
|  | 板层间距： | 78 mm |
|  | 板层最低温度： | ≤ -55℃ （空载） |
|  | 冷阱最低温度： | ≤ -80℃ （空载） |
|  | 系统极限真空度： | ≤ 10 Pa |
| □ 基础设施 |
|  | 装机功率： | 1.8 KW ★ 此为装机功率，并非运行功率。耗电＜＜1.8 KWh |
| □ 机组外形及其他部分 |
|  | 外形尺寸（mm）： | （约）宽670×深700×高1100(无压塞） |
|  | 整机重量（Kg）： | （约）150 |
|  | 噪声： | ≤ 70dB |
|  | 设计、制造、安装标准： | 按厂标及GB/T522 6.1-1996标准等国家相关规定标准 |

| □ 冻干箱组件 |
| --- |
|  | 箱体材料： | AISI 304不锈钢 |
|  | 箱体形状: | 卧式矩形 |
|  | 内表面粗糙度： | Ra≤0.5 μm |
|  | 箱门开启方向： | 顺时针开启（俯视） |
|  | 冻干箱门： | 有机玻璃 |
| □ 板层组件 |
|  | 板层材料： | AISI 304不锈钢 |
| ◆ | 板层结构形式： | 上下表面均无焊点的内焊法 |
|  | 表面粗糙度： | Ra ≤ 0.5 μm |
|  | 板层平整度： | ≤± 0.5 mm / m2 |
|  | 板层间距： | 78 mm |
|  | 有效板层尺寸： | 375 mm × 270 mm |
|  | 板层数目： | 2＋1 |
|  | 板层有效面积： | 0.21 m2 |
| ◆ | 板层最低温度： | ≤ -40℃ （空载） |
|  | 板层降温速率： | ≤ 30 min (+20℃降至-40℃) |
|  | 板层升温速率: | ≤ 50 min (-40℃升至+20℃) |
|  | 板层温差： | ≤ ±1℃ |
|  | 板层温度范围: | -55℃ ～ +70℃ |
|  | 压塞功能： | 无（不可配置压塞） |
|  | 防护： | 板层与金属软管和流体分流器直接焊接固定，确保板层在长期运动中不漏油且容易清洗，板层的左、右、后三面均设防护条，以防止盘子/瓶子超出板面。 |
| □ 冷阱 |
|  | 筒体材料： | AISI 304 不锈钢 |
|  | 冷阱形式： | 卧式 |
|  | 冷阱门： | 有机玻璃 |
|  | 盘管材料： | AISI 304不锈钢无缝管 |
|  | 表面粗糙度： | Ra ≤ 0.5 μm |
|  | 冷阱表面积： | ≥ 1 m2 |
|  | 凝冰量： | ≥ 4Kg ★ 可根据客户产品的具体情况进行设计、配置 |
|  | 冷阱降温速率： | +20℃降到-70℃/ 30分钟内 |
| ◆ | 冷阱最低温度： | ≤ -80℃ (空载极限温度) |
|  | 除霜方式： | 热氟化霜 |
| □ 冷冻系统 |
|  | 冷冻机： | 丹麦Danfoss 全封闭活塞压缩机 |
| ◆ | 制冷剂： | R404 R23（美国杜邦） 国际公认的低温、高能、绿色环保的致冷工质 |
|  | 冷冻机数量： | 2台 |
|  | 板层制冷： | 2台（间接制冷） |
|  | 冷阱制冷： | 2台（直接制冷） |
|  | 冷凝器： | 风冷却式 |
|  | 冷冻系统保护调节装置： ★ 采用国际知名品牌的产品，精确、稳定、安全、可靠。 |
|  | 制冷元件： | 膨胀阀 | DANFOSS（丹麦） |
|  |  | 电磁阀 | DANFOSS（丹麦） |
|  |  | 油分离器 | ALCO （美国） |
|  |  | 除酸过滤器芯 | ALCO（美国） |
| □ 流体循环系统（无） |
| ◆ | 流体： | 本机采用氟氯昂直接换热，无硅油换热系统 |
|  | 流体管路材料： |  |
| ◆ | 循环泵： |  |
|  | 循环泵数量： |  |
|  | 加热功率： | 0.8 KW |
|  | 加热方式： | 固态继电器 |
|  | 不锈钢板式换热器： | 瑞典ALFA-LAVAL |
|  | 测温探头： | PT-100铂电阻 |
| □ 真空系统 |
| ◆ | 双级旋片泵: | Ulvac进口双级旋片泵 （日本） |
|  | 数量： | 1台 |
|  | 系统最高真空： | ≤ 2.5 Pa |
|  | 冻干箱抽空速率： | 大气压→10 Pa ＜ 40分钟（干燥条件下） |
|  | 系统漏率： | ≤ 10 Pa·l / sec |
| ◆ | 真空探头： | 成都正华一体化规管 ★ 测量精度高，安全、可靠 |
| □ 板层压塞系统 |
|  | 操作方式： | 无 |
|  | 压塞传动位置： | 无 |
| □ 控制系统 |
| ◆ | 控制方式： | 自动控制系统（触摸屏+PLC） ★ 自动控制系统采用闭环控制方式 自动控制系统采用触摸屏为上位机，PLC（可编程序控制器）为下位机的自动控制方式。 |
| ◆ | 触摸屏： | 台湾Delta（台达） |
| ◆ | PLC（可编程序控制器）： | 台湾Delta（台达） |
|  | 中间继电器： | 日本OMRON （欧姆龙） |
|  | 交流接触器： | 法国Schneider （施耐德） |
|  | 空气断路器： | 法国Schneider （施耐德） |
| □ 安全保护 |
|  | 整机启动保护： | 设备的全部安全条件具备时，整机才能启动运行。 |
|  | 操作保护： | 整机电气系统具有逻辑连锁、控制、保护功能。 |
|  | 电机： | 有过载、过热、缺相保护等 |
|  | 循环系统： | 无 |
|  | 升华过程中的产品保护： | 真空度差时切断加热 |
|  | 真空泵启动的冷阱保护： | 连锁 |
| □ 整机装备 |
|  | 电源： | 单相220伏 |
|  | 装机功率： | 1.8 KW ★ 此为装机功率，并不是运行功率。 |
|  | 整机结构: | 整机为一体式 ★ 机器外观采用整体喷塑（与出口型相同） |
|  | 外形尺寸（mm）： | （约）宽670×深700×高1100 |
|  | 整机重量： | （约）110 kg |
|  | 钣金 | 1.5mm钢板 |
|  | 喷漆 | 进口环保漆 |
|  | 底盘及基材 | 5mm钢板 |
|  | 温度变送器 | 进口 |
|  | 保温材料 | 进口亚罗弗 |
|  | 包装 | 木箱 |
|  | 五金材料 | 国产 |
|  | 电线线缆 | 国产 |
|  | 导线槽及电气绝缘衬板 | 国产 |
|  | 报价 | 15万人民币 |
|  | 最终成交价 | 10万人民币 |
|  | 货期 | 1个月 |

备注：

Pilot2-4MD与Pilot2-4的区别为：

Pilot2-4MD无压塞系统。

Pilot2-4MD隔板温度均匀性差，指标为正负5度。

Pilot2-4有压塞系统。

Pilot2-4隔板温度均匀性良好，指标为正负1度。

在具体冻干过程中可选择Pilot2-4MD的依据为冻干工艺要求的精度不高的状况下可使用，若不同板层放置的干燥产品温差大会造成干燥后产品的活性、含水率及产品复水效果有较大出入，建议选择Pilot2-4.

若干燥产品温差大对干燥后产品要求的指标没有影响也可选择Pilot2-4MD.

两种产品在应用过程中，Pilot主要应用在药厂及科研院所的小试和中试。

Pilot2-4MD主要应用在科研院所基础实验。