NDH-B

触摸屏-耐电弧测试仪

（高电压小电流测试仪）

技

术

方

案

书

北京冠测试验仪器有限公司

产品图片：

高电压小电流试验仪（耐电弧试验仪）-（触摸屏）

产品名称：耐电弧试验机

产品型号：NDH-B

满足标准：GB/T 1411-2002《固体绝缘材料耐高压低电流电弧放电的试验》（等同IEC  61621-1997）及ASTM D495等标准的要求设计制造的，并符合IEC 149、UL 746A等试验方法

一 概述

主要适用范围及功能：

本试验机是按照应用于电机、电器和家用电器等行业的电工用塑料、树脂胶和绝缘漆等绝缘材料的耐电弧性能评定，主用于固体绝缘材料如：塑料、薄膜、树脂、云母、陶瓷、玻璃、绝缘油、绝缘漆、纸板等介质的耐电弧性能测试；

本试验机由计算机控制运行，可以显示当前实验状态及实验时间，实验结束后并保存当前实验数据，并可打印.标准实验报告。

二 功能特点

1 本机为上下一体结构，下部为操作系统，上部为试验箱。

2 本产品采用最新智能控制技术，通过选择程序（IEC或ASTM）可自动进行试验，并在触摸屏上显示试验过程和结果。

3 安全性能良好，抗干扰能力强，测试精度高。

三 主要技术参数

1 电弧通断时间误差：小于 ±10ms

2 调压器容量：2kVA

3 额定试验电压：12.5kV

4 试验电压精度：±3%

5 电压控制精度：±10%  电流测量精度：1.5%

6 电极对试样压力：（0.5±0.05）N

7 电极材料：钨棒

8 电极距离：（6.35±0.1）mm（IEC）

（6.0±0.1）mm（ASTM）

9 使用环境温度：（23±2）℃

10 使用环境湿度：（50±5）%

11 电源：220V±5%  50Hz  10A

12 试验    方法：   国标/美标/10 mA 连续/20 mA 连续/30 mA连续/40 mA连续

13 试验程序如下：

| 程序段 | 电弧电流 mA | 电弧通断时间s | 各程序段持续时间s | 试验总时间s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | IEC 61621 | ASTM D495 |  |  |
| 1 | 10 | 1/8s通 7/8s断 | 1/4s通 7/4s断 | 60 | 60 |
| 2 | 10 | 1/4s通 3/4s断 | 1/4s通 3/4s断 | 60 | 120 |
| 3 | 10 | 1/4s通 1/4s断 | 1/4s通 1/4s断 | 60 | 180 |
| 4 | 10 | 连续通 | 60 | 240 |
| 5 | 20 | 连续通 | 60 | 300 |
| 6 | 30 | 连续通 | 60 | 360 |
| 7 | 40 | 连续通 | 60 | 420 |

四  配置

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 耐电弧测试仪 | 一台 |  |
| 02 | 电极系统 | 一套 |  |
| 03 | 电极支座 | 一套 |  |
| 04 | 电源电缆 | 一套 |  |
| 05 | 接地放电棒 | 一支 |  |
| 06 | 电流毫安表 | 一台 |  |
| 07 | 电脑测控软件 | 一套 |  |
| 08 | 试样架 | 一支 |  |
| 09 | 电极距离标准块 | 2块 |  |
| 10 | 角度标准块 | 2块 |  |
| 11 | 陶瓷片 | 2片 |  |
| 12 | 喷墨打印机 | 1台 | 品牌 |
| 13 | 计算机 | 1台 | 品牌 |
| 14 | 使用说明书 | 1份 |  |
| 15 | 合格证 | 1份 |  |

五 产品型号：

NDH-A    耐电弧试验仪-微机控制

NDH-B    耐电弧试验仪-触摸屏控制

试验界面图：

试验方法选择