附件28

JY

ICS

Y 51

备案号

中华人民共和国教育行业标准

JY/T XXXX－201X

聚焦离子束系统方法通则

General rules for focused ion beam system

（征求意见稿）

–XX–XX 发布                                          –XX–XX 实施

中华人民共和国教育部    发 布

目  次

前言	II

聚焦离子束系统方法通则	1

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  方法原理	1

4.1 微/纳米加工及成像原理	2

4.2 基本功能	2

5  仪器	2

5.1 仪器类型	2

5.2 仪器组成	3

6  样品	3

7  技术步骤	4

7.1 开机	4

7.2 分析前的准备	4

7.3 样品的安装和更换	4

7.4 工作条件的设定	4

7.5 微纳加工	4

7.6 关机	5

8  分析结果表述	5

9  安全注意事项	5

10  参考文献	6

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国教育部提出。

本标准由全国教育装备标准化技术委员会化学分技术委员会（SAC/TC 125/SC5）归口。

本标准起草单位：北京科技大学、国家纳米科学中心、哈尔滨工业大学、南京大学、西安交通大学、天津大学、重庆大学。

本标准主要起草人：乔祎、彭开武、魏大庆、王前进、单智伟、付琴琴、徐宗伟、贾志宏、刘刚、赵亚陇、李文道、郭朝维、贾佳琪。

聚焦离子束系统方法通则

- 范围

本标准规定了聚焦离子束系统（Focused ion beam，简称FIB）相关术语和定义、方法原理、仪器结构、分析样品、加工步骤和结果表述等。

本标准适用于各种类型的聚焦离子束系统。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

JJG（教委）016-1996  波长色散型X射线荧光光谱仪检定规程

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 聚焦离子束  focused ion beam

通过聚焦状态的离子探针对样品表面进行轰击，并由计算机控制离子束加工轨迹、步距、驻留时间和循环次数以实现对材料的成像，刻蚀，诱导沉积和注入，简称FIB。

- 离子束诱导沉积  Ion beam induced deposition

采用聚焦状态的离子束轰击样品表面，将由离子束入射区通入并吸附在样品表层的有机气体分子分解，使金属留在样品表面形成薄膜沉积，薄膜的生长速度和元素组成与离子束的能量和扫描方式有关。

- 离子束刻蚀  Ion beam etching

采用高能离子束轰击样品表面，将样品表面的原子溅射出来。

- 离子束注入  Ion beam implantation

通过高能离子轰击样品表面与样品原子发生碰撞，高能离子逐渐失去能量而镶嵌在样品表层。

- 气体注入系统  gas injection system

利用多种有机气体分子来完成薄膜沉积与辅助刻蚀功能的配置系统，简称GIS。

3.6

剂量  dose

单位面积上的入射电荷量，单位nC/μm2。

3.7

共聚焦距离  coinside distance

聚焦离子束系统的共聚焦距离是聚焦离子束双束系统中电子束和离子束交汇点与电子束镜筒末端的距离，单位mm（一般为设备固定值）。

- 方法原理

  - 微/纳米加工及成像原理

聚焦离子束系统是用聚焦离子束代替扫描电镜(SEM)及透射电镜(TEM)中所用的质量很小的电子作为仪器光源的显微分析加工系统。

微/纳米结构加工原理：在离子柱顶端的液态金属离子源上加一强电场来抽取带正电荷的离子，通过位于柱体中的静电透镜、可控的四极/八极偏转装置，将离子束聚焦并在样品上扫描。离子束对材料表面的轰击会将表面原子溅射出来，让离子束按指定的图形扫描就可刻出所需的图案。如果同时局部引入沉积气体，就可做局部的沉积而得到所需的沉积图案，或利用化学反应增强刻蚀效果。

离子束成像原理：聚焦离子束显微镜和扫描电子显微镜的成像原理比较相近。离子束轰击材料表面时会产生二次离子以及二次电子，收集离子束轰击样品产生的二次电子和二次离子，获得聚焦离子束显微图像。聚焦离子束可同时进行表面成像及表面的微米、纳米加工。

  - 基本功能

成像：观察材料的微观形貌。

刻蚀：运用聚焦离子束在材料表面刻蚀出需要的结构或者图案。

沉积：运用聚焦离子束辅助在材料表面沉积某种材料成分构成的结构或者图案。

注入：运用聚焦离子束使材料表面注入出需要的结构或者图案。

聚焦离子束越来越多地应用于材料科学、生物、半导体集成电路、数据储存磁盘等领域。随着电镜技术的发展，聚焦离子束的应用已经从截面检测扩展到纳米图像制备、透射样品制备、三维成像和分析、电路编辑和修复等。

- 仪器

  - 仪器类型

聚焦离子束系统分为单束聚焦离子束系统、双束聚焦离子束系统、多束聚焦离子束系统等。

  - 仪器组成

聚焦离子束系统主要由离子光学系统、束描画系统、样品室系统、信号采集处理单元和真空系统等部分组成。

    - 离子光学系统

离子光学系统的主要部件有离子源、静电透镜、消像散器、束对中单元、静电偏转束闸和束偏转器。离子光学柱中还设置一系列限束光阑, 用来阻挡离轴较远的离子。离子源为聚焦离子束系统提供稳定的、可聚焦的离子束,其尺寸大小直接影响聚焦离子束系统的分辨率。表征离子源的主要参数为亮度、能散、源尺寸、稳定性和寿命等。离子源发射离子束进入到离子光学柱, 经过整形、质量分析, 最后聚焦到工件表面。

    - 束描画系统

束描画系统由图形发生器、束偏转器和束闸组成。图形发生器的功能是图形编辑即编制要制作的图形或接受用户的图形数据, 形成 FIB 系统能识别的图形数据和束偏转距离控制等。

    - 样品室系统

样品室系统位于离子柱下方,包括样品台、探测器、气体注入系统等。聚焦离子束样品台一般有平动（x轴、y轴、z轴），旋转（r轴）以及倾转（t轴）五个方向运动,由计算机通过鼠标、控制杆、键盘和预装的定位系统实现控制。

    - 信号采集处理单元

信号采集处理单元由离子入射点发射出二次电子, 二次电子被光电倍增管检测器或微通道板检测器接收。这些二次电子信号通过模数转换同步调制显示器的亮度, 就可以形成图像。

    - 真空系统

真空系统由机械泵、扩散泵、分子泵及离子泵等部分组成，使离子光学系统真空保持优于10-5Pa，样品室真空保持优于10-3Pa.

    - 仪器性能

仪器的计量指标应符合JJG 016波长色散型X射线荧光光谱仪检定规程的要求。

    - 环境条件

环境温度：恒温。室温可设定在17 ℃～23 ℃范围内的任一温度上。

相对湿度：≤70 ％ 。

电源电压：单相电源220 V±22 V，50 Hz±0.5 Hz；三相电源380 V±38 V，50 Hz±0.5 Hz。

- 样品

6.1  样品应为干燥块状固体、粉末或固体薄膜。

6.2  样品应有一定的化学、物理稳定性，在真空中不会挥发，无放射性和腐蚀性。

6.3  分析样品在尺寸和形态上应适应样品台要求，在样品腔内运动时应不污染腔室或碰撞其它硬件。

6.4  样品厚度不宜过厚，表面宜磨平抛光。

6.5  样品应具有良好的导电性、导热性，非导电性样品应在表面喷镀导电膜，或在实验中采取其它去放电措施。

6.6  生物和医学样品应经固定、脱水、临界点干燥或冷冻干燥，然后在表面喷镀导电膜。

- 技术步骤

  - 开机

7.1.1  按照仪器操作说明书规定的开机程序进行。

7.1.2  仪器在维护、检修等特殊情况下才进行整机停机；平时应处在分析等待状态。

  - 分析前的准备

7.2.1  检测开始前应检查室内环境和仪器状态面板上各种显示值是否处于正常状态（包括氮气的气压和气流量、室内温度和湿度、循环水水压和流量等）。

7.2.2  对离子束电镜加载电压，检查灯丝对中，不符合要求时，应及时调整。

7.2.3  应定期清洗、调整或更换光阑，消除污染引起的像散，使不同束流大小的束斑形状满足要求，保证图像清晰真实。

7.2.4  开启气体注入系统中各金属有机气体源的温度控制，以满足气体源的温度与浓度要求。

7.2.5  宜对样品台、离子束光阑和气体注入系统进行初始化操作。

7.2.6  在制备透射样品前，宜对纳米操控手在共聚焦点附近进行位置与路径修正。

  - 样品的安装和更换

将样品装载在专用样品台上然后抽真空，待仪器达到所需真空度后,即可启动离子源进行样品的观察和制备。制备透射样品时，应把专用载网与样品同时装载。

  - 工作条件的设定

共聚焦距离：≤11 mm

束流大小：1 pA～2 μA

加速电压：0.5 kV～30 kV

  - 微纳加工

    - 校正

选择标记物，样品进入样品室后，依次加上电子枪与离子枪电压，选择合适的放大倍数与工作距离，选择样品上标记物居中后反复进行聚焦，调节衬度和亮度以及消像散等，直至图像最清晰为止。

双束对中（针对FIB-SEM双束电镜）：调样品台Z轴将样品台调至适合共聚焦距离附近并聚焦，通过调整Z轴使标记物在离子束成像与电子束成像相互对应。

位置校正（针对图形刻蚀）：调整样品台至指定位置，用离子束刻蚀标记，记录位置，核查调用，位置不变。

    - 沉积

电子束沉积（针对FIB-SEM双束电镜，可以在离子束沉积前进行电子束沉积）：选择所需的有机气体源并将气体注入系统（GIS）自动移动至样品表面，在电子束扫描（SEM）模式中选择目标区域进行沉积。

离子束沉积：选择所需的有机气体源并将气体注入系统（GIS）自动移动至样品表面，在聚焦离子束（FIB）模式中选择目标区域进行沉积。沉积完成后关闭GIS并将其退回原位。

    - 刻蚀

选用合适束流大小的离子束在目标区域内进行轰击。当刻蚀图形结构时，可以输入程序或图片进行刻蚀。

    - 提取

使用纳米操控手提取已加工样品，使其与原样品分离。

    - 减薄

离子束减薄通过反复倾转样品台，用离子束流将样品双面减薄至目标厚度。

    - 清洗

离子束清洗采用低电压（应不大于5 kv），小束流（应不大于50 Pa），清扫样品表面。

    - 取样

关闭电子枪与离子枪电压，取出样品台，将样品放置于样品盒中。

为防止破坏样品表面微观结构建议选取高弹膜盒。

  - 关机

- 分析结果表述

8.1  样品形貌分析结果以照片形式提供。

8.2  微纳加工结果以样品和照片形式提供。

- 安全注意事项

9.1  使用高压钢瓶应遵守相应安全规范；

9.2  真空泵从样品室抽出的气体应排到室外；

9.3  为防止静电、感应电和漏电，仪器的接地电阻应小于5欧姆，并接触良好；

9.4  实验前应对样品的性质有所了解，避免酸性、腐蚀性样品和挥发性样品直接上机测试，对仪器造成损害。

- 参  考  文  献

[1]  GB/T 15861-2012  离子束蚀刻机通用规范

[2]  GB/T 16594-2008  微米级长度的扫描电镜测量方法通则

[3]  GB/T 20307-2006  纳米级长度的扫描电镜测量方法通则

[4]  JY/T 010-1996  分析型扫描电子显微镜方法通则