附件18

ICS

Y 51

备案号

中华人民共和国教育行业标准

JY/T XXXX－201X

分子荧光光谱分析方法通则

General rules for molecule fluorescence analysis

（征求意见稿）

–XX–XX 发布                                          –XX–XX 实施

中华人民共和国教育部    发 布

目  次

目次	1

前言	3

1 范围	4

2 引用规范性文件	4

3 定义	4

4 方法原理	6

4.1 荧光定性定量分析	6

4.2 荧光寿命测定	7

4.3 荧光偏振分析	8

4.4 光致发光量子产率测定	9

4.5 同步荧光扫描分析	9

4.6 三维荧光光谱分析	9

4.7 时间分辨发射光谱分析	9

5 仪器	10

5.1 稳态荧光光谱仪（以下简称仪器）结构	10

5.2 瞬态荧光光谱仪	11

5.3 环境条件	11

6 试剂和材料	11

6.1 硫酸奎宁	11

6.2 纯净水	11

6.3 Nd-YAG	11

6.4 罗丹明101	12

6.5 Ludox	12

6.6 空白	12

6.7 滤光片、衰减片	12

6.8 毛玻璃	12

6.9 其它试剂和材料	12

7 样品	12

7.1 液体样品	12

7.2 固体样品	12

8 分析步骤	12

8.1 开机	12

8.2 检测前准备	12

8.3 工作条件的选择	12

8.4 测定	13

9 分析结果的表述	13

9.1 荧光光谱	13

9.2 定量测试	14

9.3 荧光寿命	14

9.4 光致发光量子产率	14

9.5 荧光偏振	14

9.6 同步荧光	14

9.7 三维荧光光谱	14

9.8 时间分辨发射光谱	14

10 安全注意事项	14

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替JY/T 025-1996。除编辑性修改外，本标准主要技术变化如下：

——增加了荧光偏振、荧光寿命和量子产率、同步荧光扫描、三维荧光光谱、时间分辨发射（激发）

光谱测试。

本标准由中华人民共和国教育部提出。

本标准由全国教育装备标准化技术委员会化学分技术委员会（SAC/TC 125/SC5）归口。

标准JY/T 025-1996起草单位：原国家教育委员会。

标准JY/T 025-1996主要起草人：田笠卿、贝源。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：吴鹏。

本标准参与起草人：陈明星、徐洪耀、巨正花。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——JY/T 025-1996。

分子荧光光谱分析方法通则

范围

本标准规定了用荧光光谱仪定性或定量分析荧光物质（分子荧光）的通用规则。

本标准适用于食品、卫生、农业、环境等方面的一些样品分析，适用于波长范围为200 nm~1700 nm的荧光光谱分析。在实际样品分析工作中，不能单独引用本标准，需要同时引用按照本通则制定且经过规范确认的自编分析方法。

引用规范性文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6040-2002  红外光谱分析方法通则

术语和定义

荧光  fluorescence

物质被某一波长的光照射后，会发射出比照射波长稍长的光，这种光称为荧光。它的过程是当物质处于基态时，吸收光后电子可跃迁到激发态，再返回基态时，所发射的光称为荧光；但当激发态电子转入亚稳的三线态能级，停留一段时间，返回至基态时所发出的光称为磷光；如若激发态电子被物质的缺陷能级所捕获，再缓慢释放后返回至基态时所发出的光称为长余辉发光。

荧光物质  fluorescence material

能显示或易察觉荧光的材料称作荧光物质。根据荧光物质荧光寿命的长短分为荧光物质、磷光物质和长余辉发光物质。当移去激发源，立即停止发光的称为荧光物质（荧光寿命小于微秒）；当激发源移去以后仍能持续发光的为磷光物质（荧光寿命在1微秒~10毫秒）或长余辉发光物质（荧光寿命大于10毫秒）。

荧光寿命τ  fluorescence lifetime

当某种荧光物质被一束激光激发后，该物质吸收能量后从基态跃迁到某一激发态上，再以辐射跃迁的形式发出荧光回到基态。当激发停止后，物质的荧光强度降到激发时最大强度的1/e所需的时间称为荧光寿命，它表示粒子在激发态存在的平均时间，通常称为激发态的荧光寿命。

荧光发射光谱EM   fluorescence emission spectrum

选择某一固定波长的光激发样品，记录样品中产生的荧光发射强度与发射波长间的函数关系，即得荧光发射光谱。

荧光激发光谱Ex  fluorescence excitation spectrum

选定某一荧光发射波长记录荧光发射强度与激发光波长的函数关系，即得荧光激发光谱。

校正光谱  calibration spectrum

由于荧光测量仪器的特性，例如光源的能量分布、单色器的衍射效率和检测器的响应等性能会随波长而变，所以同一化合物在不同的仪器上会得到不同的光谱，且彼此间无类比性，这种光谱称为“表观”光谱，要使同一化合物在不同的仪器上能得到具有相同特性的荧光光谱，则需要对仪器的上述特性进行校正，经过校正后的光谱称为校正荧光光谱（亦称真正的荧光光谱）。

荧光强度  fluorescence emission intensity

在一定的激发波长作用下，荧光物质发生的荧光强弱。

斯托克斯位移  stokes shift

激发峰位和发射峰位的波长之间的差值，是一个表征物质发光特性的物理常数，它表示激发态荧光物质在回到基态以前，在激发态寿命期间能量的消耗。

光致发光量子产率PLQY  photoluminescence quantum yield

又称荧光量子效率，是指激发态分子中通过发射荧光而回到基态的物质占全部激发态物质的分数，也即荧光物质吸光后所发射的荧光光子数与所吸收的激发光光子数之比值，通常情况下总是小于1。

荧光偏振Fp  fluorescence polarization

当用偏振光激发荧光物质时，荧光物质发射偏振光。这种偏振发射是由荧光物质的取向对激发光子和发射光子振动方向具有选择性引起的。荧光偏振和荧光各向异性是对荧光体的同一发光性质的不同的表示。

同步荧光扫描  synchronous fluorescence scans

与常规荧光测定方法的最大区别在于同步荧光扫描是同时扫描激发波长和发射波长，荧光强度信号与对应的激发波长（或发射波长）构成光谱图，称为同步荧光光谱。

三维荧光光谱  three-dimensional fluorescence spectrum

又称总发光光谱，激发-发射矩阵，等高线谱等。描述荧光强度同时随激发波长和发射波长变化的关系图谱，即为三维荧光光谱。三维荧光光谱包含所有稳态荧光光谱信息。

时间分辨发射（激发）光谱  time-resolved emission（excitation) spectrum

简称TRES，是荧光衰变过程中不同的时间对发光谱进行快速扫描，其荧光强度是时间和波长的函数。

荧光（磷光）寿命动力学  fluorescent/phosphorescent lifetime dynamics

指在极短时间内（ms～s）连续采集荧光（磷光）寿命，获得寿命随时间的变化趋势。

可变波长荧光动力学扫描  changeable wavelenth fluorescence kinetics scanning

指多组激发波长和发射波长对按照“顺序”或“交错”式荧光动力学扫描，可在极短时间内（几十秒或几分钟内）获得多组荧光波长对的动力学信息。

反Stokes荧光  anti-Stokes fluorescence

对所有长波激发短波发射的发光现象的统称，因与正常荧光的Stokes现象相反而称为反Stokes荧光，主要包括上转换荧光和多光子荧光。

方法原理

荧光定性定量分析

荧光分析是指利用某些物质在特定光的激发下产生特定波长和特定强度荧光的特性进行物质的定性和定量的分析方法。

荧光定性分析常采用直接比较法，将试样与已知物质同时放在相同的光激发下，根据它们所发荧光的波长和强度，鉴定它们是否含有同一荧光物质。最常用的方法是用荧光分光光度计绘制试样的荧光激发光谱和荧光发射光谱，并与已知物质的这两种光谱进行比较，从而鉴定所含成分。

荧光定量分析是先将已知的荧光物质配成不同浓度的标准溶液，用荧光分光光度计测量其在某一特定激发波长和强度处的某一特定发射波长的荧光强度，荧光（磷光）强度与物质浓度的关系为：

………………………………（1）

式中：

F —荧光强度

K’—仪器常数

—量子效率

I0—激发光强度

—荧光物质的摩尔吸收系数

L—荧光池厚度，有单位吗

C—荧光物质浓度

对于给定的物质来说，当激发光的波长、强度、荧光池厚度一定，浓度较低时，上述关系可以简写为：

F = KC………………………………………（2）

即荧光强度与所测定的荧光物质浓度成比例，由此可绘制校正曲线。而后在完全相同的条件下测量未知试样的荧光强度，根据校正曲线得到所测定物质的含量。

荧光寿命测定

荧光寿命的测试一般采用时间相关单光子计数法（time correlated single photon counting），简称“TCSPC法”； 或频闪分时法，简称“STROB”法。TCSPC的基本原理是，脉冲光源激发样品后，样品发出荧光光子信号，每次脉冲后只记录某一波长单个光子消失的时间t，经过多次计数，测得荧光光子出现的几率分布P(t)，此P(t)曲线就相当于激发停止后荧光强度随时间衰减的I(t)曲线（图1）。在STROB中，样品被脉冲光源激发，与脉冲光源同步，电压脉冲启动或按一定方式延迟启动光电倍增管，光电倍增管按预设时间门检测样品的荧光强度（图2）。在实际应用中，TCSPC法和STROBE方法互为补充。

图1 时间相关单光子计数（TCSPC）法的原理图

图2频闪分时（STROBE）法的原理图

荧光偏振分析

荧光偏振（P）和荧光各向异性（r）定义为：

其中 I//表示激发偏振器与发射偏振器取向互相平行时所测得的垂直偏振发射光强度；I⊥表示激发偏振器与发射偏振器取向互相垂直时所测得的水平偏振发射光强度。

由于单色器和光电倍增管等对垂直和水平两个偏振成分的敏感度可能不同，因而严格的测定需要引入校正因子G，定义G为水平偏振光激发样品时，仪器对垂直偏振光的透射效率与对水平偏振光透射效率之比，为

G = IHV/ IHH

IHV为起偏器水平取向而检偏器垂直取向时测得的荧光强度，IHH为起偏器和检偏器均为水平取向时测得的荧光强度。仪器不同，波长不同，G值都可能不同，应分别测定。

经校正后的荧光偏振度：

经校正后的荧光各向异性：

光致发光量子产率测定

光致发光量子产率的测定有参比法和绝对法两种。

参比法也称相对法，是用已知量子产率的荧光标准物质作为参比对待测荧光试样进行光致发光量子产率的测试。在相同激发条件下，分别测定待测荧光试样和参比荧光标准物质两种稀溶液的积分荧光强度（即校正荧光光谱所包括的面积），以及对该激发波长入射光的吸光度，再将这些值分别代入以下公式进行计算：

……………………¡­……………（3）

式中：

QYU——待测物质的光致发光量子产率；

QYST——参比物质的光致发光量子产率；

FU——待测物质的积分荧光强度；

FST——参比物质的积分荧光强度；

AU——待测物质在特定激发波长的入射光的吸光度；

AST——参比物质在特定激发波长的入射光的吸光度。

由此可得到待测荧光物质相对于参比物质的量子产率。

注：运用参比法测定光致发光量子产率只适用于液体样品，一般要求吸光度AST、Au低于0.05，在选择参比标准样时，需要选择与待测荧光物质激发光谱和发射光谱相近的参比物质，且激发和发射谱不重叠。

绝对法是采用积分球对光致发光量子产率进行测量。积分球内表面涂有一层高反射性材料，如聚四氟乙烯、硫酸钡等。待测样品各个方向的发射光经过积分球均匀化后从出射口出来，并经过单色器最后被检测器所检测。绝对光致发光量子产率适用于液体、固体、薄膜和粉末样品。

同步荧光扫描分析

在同步荧光扫描中，激发和发射光谱仪以预设的偏移量进行扫描。同步荧光分析可以简化谱图，提高选择性，减少光散射干扰，适合多组分混合物的分析。同步荧光法按扫描方式的不同可分为恒波长法、恒能量法、可变角法和恒基体法。

三维荧光光谱分析

荧光强度是激发和发射这两个波长变量的函数。三维荧光光谱能够获得激发波长和发射波长同时变化时的荧光强度信息，能够获得比常规荧光光谱更完整的光谱信息，可判断未知物的最佳激发波长和最强发射波长，是一种有价值的光谱指纹技术。常用的三维荧光光谱的表示形式有两种：等角三维投影图和等高线线光谱图。

时间分辨发射光谱分析

普遍采用以下几种测量技术：

一种是Boxcar 即取样积分技术，脉冲光激发后的发光信号由光电倍增管接收后，经过一个电子开关，这个开关开通的时刻（激发后tj）以及开通的持续时间（tp）可控。这样，只有（tj, tj +tp）时间内的那部分发光信号能够通过开关进入积分器进行平均。如果固定延迟时间tj，而光谱仪扫描，就可以得到光谱I(λ, t j)，即激发后tj 时刻的时间分辨光谱；

一种是用阵列探测器，如CCD 探测器、微通道板（MCP）等，这是一种在波长上并行的方法，经过光谱仪色散后，不同波长的光信号进入探测器的不同像元。探测器可以用取样的方法，测量激发后的某时刻所有波长的光强，得到时间分辨光谱；

一种是时间相关单光子计数法（TCSPC），这种方法基于发光的统计性质，能级寿命是电子在激发态的平均停留时间。

仪器

稳态荧光光谱仪（以下简称仪器）结构

通常使用的稳态荧光光谱仪均为光栅型，其光源与检测器成直角方式排列，具体构成如图3所示：

图3稳态荧光光谱仪器结构

5.1.1  光源：仪器的光源有高压汞蒸气灯和氙弧灯，后者能发射出强度较大的连续光谱，且在300 nm~400 nm范围内强度几乎相等，故较常用。

5.1.2  单色器：置于光源和样品室之间的为激发单色器或第一单色器，置于样品室和检测器之间的为发射单色器或第二单色器，常采用光栅分光单色器。根据不同测试需求，可配备单光栅单色器或双光栅单色器。

5.1.3  样品室：通常由液体样品架及石英比色皿（液体样品用）或可调角度固体样品支架及前表面样品架（粉末或片状样品）等组成。测量液体样品时，激发光路和发射光路分别垂直通过比色皿相邻面；测量固体样品时，固体样品支架需偏转一定角度（如测试面与探测器成30°或60°夹角），达到尽量使荧光信号通过而避开瑞利散射信号干扰的目的。低温样品测试需配备低温附件，如杜瓦瓶（液氮、液氦）等。绝对光致发光量子产率测试需配备积分球，部分磷光样品测试时还需通惰性气体保护。

5.1.4  检测器：一般用光电倍增管（PMT）或CCD作检测器。PMT检测器有模拟信号方式和光子计数方式，并可扩展TCSPC功能。

5.1.5  数据处理系统：计算机控制仪器，通过计算机软件获取数据并进行数据处理。

5.1.6  稳态荧光光谱仪仪器技术指标见表1。

表1  稳态荧光光谱仪技术指标

| 计量类别 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 波长准确度 | 结合或者根据仪器出厂说明书指标 |
| 波长重复性 | 结合或者根据仪器出厂说明书指标 |
| 检出限 | 不大于5.0×10-11 g/ml（罗丹明B） |
| 线性误差 | ≦ 2.0 % |
| 信噪比（S/N） | 参照出厂说明的指标，已测出检出限的仪器，可不进行此项检定 |
| 光谱校正误差 | 带光谱校正的这类仪器在指定光谱校正的波长范围内进行校正 |
| 荧光池成套性 | 配套使用的荧光池的配套误差应不大于1.0 % |

瞬态荧光光谱仪

5.2.1  光源：具有脉冲发射的光源，常用脉冲激光、闪烁氙灯、脉冲LED灯、纳秒闪光灯、微秒闪光灯等光源。

5.2.2  样品室：同5.1.3

5.2.3  检测器：时间相关单光子计数（TCSPC）检测器或Strobe技术的检测器，可进行多通道扫描。

5.2.4  单色器：同5.1.2。

5.2.5  样品室：同5.1.3

5.2.6  检测器：同 5.1.4。

5.2.7  数据处理系统：同5.1.5

环境条件

5.3.1  环境温度 20 ℃ ± 5 ℃，且相对稳定；相对湿度不大于70 %；电源电压220V ± 22 V。

5.3.2  仪器应平稳地放在工作台上，无强光直射在仪器上。

5.3.3  仪器周围无强磁场、电场干扰；无振动；无强气流影响。

5.3.4  检定前仪器应预热20 min以上。

试剂和材料

硫酸奎宁

硫酸分析纯，硫酸奎宁分析纯，硫酸奎宁标准溶液 = 1.00×10-5 g/ml。含硫酸C（H2SO4）= 0.05 mol/L。

纯净水

用纯净水测量仪器的信噪比。（纯净水要求？）

Nd-YAG

用于近红外区发射波长确认。

罗丹明101

10-5 M，用于绝对光致发光量子产率确认和校正。

Ludox

30 %硅胶水溶液，用于荧光寿命测试中灯谱测定。

空白

测试绝对光致发光量子产率液体样品用溶剂作为空白，固体样品要用特制的聚四氟样品或石英片作为空白。

滤光片、衰减片

根据波长截止需要，选择低通、高通或带通滤光片；根据强度衰减需要，选择不同衰减能力的衰减片。

毛玻璃

作为散射体提供散射光，可以作为激发波长和发射波长精度的确认。

其它试剂和材料

根据所测试试样要求而定。

样品

液体样品

根据用户提供的技术指标，检查浓度范围是否合适，如果需要稀释，则要考虑所需溶剂类型和稀释倍数（一般来说，要调整样品浓度，使其吸光度值为0.1）。

固体样品

均匀粉末、片状或具有光滑平面的块状样品，均可直接测定。

分析步骤

开机

接通电源，打开主机开关，点燃（打开）光源后，根据说明书要求启动计算机。

检测前准备

参照仪器说明书，在20 天内至少进行一次激发校准和发射校准，检测前仪器应预热。

工作条件的选择

环境温度应在20 ℃±5 ℃；相对湿度不大于70 %；电源稳定，无磁场、电场干扰。根据样品的特性及荧光强度，选择合适的仪器工作条件（如狭缝、PMT增益、响应时间等）。

测定

8.4.1  荧光激发光谱测定:设置仪器参数，扫描激发波长找到，以此为发射波长，记录发射强度作为激发波长的函数，便得到激发光谱。

8.4.2  荧光发射光谱测定：设置仪器参数，扫描激发波长，找到以此为激发波长，记录发射强度与发射波长间的函数关系，便得到荧光发射光谱。

8.4.3  差谱测定：设置仪器参数，选择合适的工作方式，测定背景溶液的发射光谱并储存起来，在一定的工作方式下，扫描样品溶液的发射波长，得到当时的光度值和储存的背景值之间的差示值，即差谱。

8.4.4  峰面积积分：选择适当的工作方式对样品光谱进行积分操作，即得到积分面积。

8.4.5  荧光强度：选择合适的测量参数，设置λEX，λEM，采用定点读数或扫描方式，即可测得所选波长处的荧光强度。

8.4.6  定量测定：配制一系列已知浓度的标准溶液，在一定的测定条件下，设置λEX，λEM，按照由稀至浓的次序，测定标准溶液的荧光强度，绘制荧光强度—浓度的工作曲线，不改变仪器参数测定未知溶液的荧光强度，由工作曲线即可求出未知溶液的浓度。

8.4.7  荧光寿命测试：设置合适的参数，包括设置λEX，λEM,调节光源频率，仪器狭缝，选择检测通道数，时间范围，设置停止条件，然后采集数据。寿命接近光源衰减的样品还需要做IRF（Instrument Response Function），以便后续的数据处理。

8.4.8  绝对光致发光量子产率的测定：安装积分球，设置合适的参数，测试包含瑞利散射峰在内的空白和样品光谱图，并且要进行光谱校正。注意：对于发光偏弱的样品，要考虑结合使用衰减片（中性密度滤光片）将瑞利散射和样品发射分开扫描来进行测试；对于使用不同检测器来进行量子产率测试时，还需要计算不同检测器之间的响应系数。

8.4.9  荧光偏振测试：将仪器配备的偏振片放置于光路上（或者将偏振附件拨到指定位置），设置参数后进行测试，运用仪器软件自动计算。

8.4.10  同步荧光扫描测试：设置仪器参数，选择适当的工作方式，进行同步扫描，即可得到同步荧光光谱。

8.4.11  三维荧光光谱测试：一般方法为设置仪器参数，在不同激发波长位置连续扫描发射光谱。CCD照相技术也是获取三维荧光光谱的方法。

8.4.12  时间分辨发射光谱测试：用脉冲时间或时间门检测；通过时间相关单光子计数（TCSPC）获得；一般由波长依赖型衰变得到TRES，设置仪器参数，在预设的激发和发射波长范围内进行一系列的衰减测试。

分析结果的表述

荧光光谱

荧光激发光谱、发射光谱、差谱由数据处理系统绘出，峰面积积分、荧光强度由计算机屏幕显示。

定量测试

在相同的测定条件下，测定一系列已知浓度的标准溶液的荧光强度，绘制出荧光强度—浓度的工作曲线。浓度未知的溶液的荧光强度测定后，由工作曲线求出该溶液的浓度。

荧光寿命

由仪器的计算机软件拟合（一般为解卷积运算）得到，对于远大于光源衰减的寿命可以考虑忽略光源衰减影响，对于接近光源衰减的寿命，需要结合仪器IRF进行拟合。

光致发光量子产率

由仪器的计算机软件计算或人工计算得出结果，对于使用中性密度滤光片和分段扫描的样品，计算时要考虑衰减系数，使用不同检测器时，需要考虑不同检测器之间的响应系数。

荧光偏振

用仪器的计算机软件自动计算或人工计算。

同步荧光

同步荧光扫描由数据处理系统绘出。

三维荧光光谱

由仪器的计算机软件以等角三维投影图或等高线光谱等形式图像化表现。

时间分辨发射光谱

由仪器的数据处理系统绘出；波长依赖型衰变得到的TRES由计算机软件以等高线视图模式显示或进行“裁剪”。

安全注意事项

10.1  开机时，必须点亮光源后，才能启动计算机；关机时，则须先关计算机再关电源。

10.2  打开样品室更换样品时，必须关好光闸，保护仪器。

10.3  如果仪器配备了纳秒闪光灯，实验过程中可能用到氢气，一定要确保实验室内无明火，且排气扇必须打开。

10.4  激光或脉冲LED等光源的光易对人眼造成损伤，实验时注意不要让激光或脉冲LED等光源的光直接射入眼睛，务必严格执行安全规则。

10.5  遵守仪器说明书上的规定要求。

# Text boxes

JY