附件3

ICS

Y 51

备案号

中华人民共和国教育行业标准

JY/T XXXX－201X

超导脉冲傅里叶变换核磁共振波谱

方法通则

General Rules for Superconducting Pulsed Fourier Transform

Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy

（征求意见稿）

–XX–XX 发布                                          –XX–XX 实施

中华人民共和国教育部    发 布

目    录

前言	Ⅳ

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 方法原理	5

5 试剂和材料	5

5.1  溶剂	5

5.2  四甲基硅烷（TMS）	6

5.3  标样	6

5.3.1  液体核磁标样	6

5.3.2  固体核磁标样	6

6 仪器	6

6.1  仪器组成	6

6.1.1  超导磁体	7

6.1.2  探头	7

6.1.3  射频单元	7

6.1.4  计算机	7

6.2  仪器性能	7

7 液体核磁共振样品	8

7.1  对待测试样的要求	8

7.2  液体核磁共振样品管	8

7.3  试样溶液的配制	8

7.4  对试样溶液的要求	9

7.5  液体核磁谱图化学位移参比物	9

7.5.1  内标法	9

7.5.2  外标法	9

7.5.3 杂核谱图化学位移参比物	9

8 固体核磁共振样品	10

8.1  对待测试样的要求	10

8.2  固体核磁共振样品管	10

8.3  试样的制备	10

8.4  固体核磁谱图化学位移参比物	10

9 液体核磁共振谱的测试	10

9.1  开机	10

9.2  检测前准备	10

9.3  工作条件的建立	11

9.4  一维谱图测试的一般过程	11

9.5  1H谱	11

9.5.1  常规1H谱	11

9.5.2  同核去耦谱	11

9.5.3  溶剂峰抑制谱	11

9.5.4  NOE差谱	12

9.6  13C谱	12

9.6.1  质子宽带去耦谱	12

9.6.2  反转门控1H去耦谱	12

9.6.3  DEPT（Distortionless nuclei Enhancement by Polarization Transfer）谱	13

9.7  杂核谱	13

9.7.1  19F谱	13

9.7.2  29Si谱	13

9.7.3  31P谱	14

9.8  二维核磁共振谱  two-dimensional (2D) NMR spectroscopy	14

9.8.1  总则	14

9.8.2  同核J分解谱  (homonuclear J-resolved spectroscopy)	14

9.8.3  同核相关谱 ( COrrelation SpectroscopY, COSY)	14

9.8.4  全相关谱（TOtal Correlation SpectroscopY, TOCSY）	15

9.8.5  异核多量子相关谱（Heteronuclear Multiple-Quantum Correlation, HMQC）和异核单量子相关谱（Heteronuclear Single-Quantum Correlation, HSQC）	15

9.8.6  异核多键相关谱（Heteronuclear Multiple Bond Correlation, HMBC）	16

9.8.7  同核二维NOE谱或交换谱 (Nuclear Overhauser Effect SpectroscopY, NOESY / EXchange SpectroscopY, EXSY)	16

9.8.8  旋转坐标系中的NOE谱（Rotating-frame Overhauser Effect SpectroscopY, ROESY)	17

9.8.9  扩散排序谱（Diffusion Ordered SpectroscopY, DOSY）	17

9.9  自旋-晶格弛豫时间T1(纵向弛豫时间)的测定	18

9.9.1  1H纵向弛豫时间T1的测定（反转恢复法）	18

9.9.2  13C纵向弛豫时间T1的测定	18

9.10  自旋-自旋弛豫时间（横向弛豫时间）T2的测定	18

10 固体核磁共振谱的测试	19

10.1  固体核磁共振谱测试的一般步骤	19

10.2  固体探头魔角（magic angle）的调节	19

10.3  仪器工作条件的建立	19

10.4  交叉极化（Cross Polarization, CP）魔角旋转谱（CP-MAS）	20

10.4.1  建立Hartmann-Hahn匹配条件	20

10.4.2  优化去耦功率和质子去耦偏置频率	20

10.5  旋转边带全抑制（TOtal Sideband Suppression, TOSS）的交叉极化实验 CP-TOSS	20

10.6  频率转换的Lee Goldburg异核相关谱（Frequency Switched Lee Goldburg Heteronuclear Correlation, FSLG-HETCOR)	21

10.7  魔角旋转结合多脉冲技术谱（Combined Rotation And Multiple Pulse Spectroscopy, CRAMPS）	21

11 分析结果的表述	21

12 安全注意事项	21

附录 A（资料性附录）  液体核磁共振实验中常用氘代溶剂的性质..……………………………………20

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替JY/T 006-1996和JY/T 007-1996。以JY/T 007-1996为主，整合JY/T 006-1996的部分内容，除编辑性修改外，本标准主要技术变化如下：

——合并了两个方法通则。考虑到电磁体已趋于淘汰的现状，本方法通则仅适用于超导磁体的谱仪；

——增加了规范性引用文件；

——修改“定义”为“术语和定义”（见第 3章和 JY/T 007-1996 的第 2章）；

——增加了与本通则相关的术语和定义：

- “磁感应强度”（见 3.1）；

- “核磁共振波谱”（见 3.2）；

- “射频”（见 3.4）；

- “射频脉冲宽度”（见 3.6）；

- “脉冲翻转角”（见 3.7）；

- “脉冲序列”（见 3.8）；

- “自由感应衰减”(见 3.9)；

- “化学位移参比物”（见 3.15）；

- “内标法”（见 3.16）；

- “外标法”（见 3.17）；

- “调谐和匹配”（见 3.19）；

- “NOE效应”（见 3.23）；

- “脉冲梯度场”（见 3.24）；

——修改原定义中“旋磁比”为“磁旋比”，并在全文出现该定义处统一使用“磁旋比”（见 3.3，3.27，第4章和 9.7.2，JY/T 007-1996 的 2.1）；

——修改了“脉冲”的定义（见 3.5 和JY/T 007-1996 的 2.2）；

——修改了“傅里叶变换”的定义（见 3.10 和JY/T 007-1996 的 2.3）；

——修改了“分辨率”的定义（见 3.11 和JY/T 007-1996 的 2.4）；

——将原定义中的“內锁、外锁”改为“锁场”，修改了定义内容（见 3.18 和 JY/T 007-1996 的 2.6）；

——修改了“氘代试剂”的定义（见 3.13 和JY/T 007-1996 的 2.8）；

——将原定义中的“多核”改为“杂核”（见 3.22 和 JY/T 007-1996 的 2.9）；

——修改了“化学位移”的定义（见 3.14 和JY/T 007-1996 的 2.10）；

——修改了“弛豫时间”的定义（见 3.21 和JY/T 007-1996 的 2.11）；

——修改了“魔角旋转”的定义（见 3.25 和JY/T 007-1996 的 2.13）；

——修改原定义中的“Hartmann-Hahn条件”为“Hartmann-Hahn匹配”（见 3.18 和JY/T 007-1996 的 2.15）；

——修改扩充了“试剂与材料”的内容，增加新的条目，原文内容放入条目“溶剂”中并进行补充修改（见 5.1和JY/T 007-1996 的第 4章）；

——增加了条目“四甲基硅烷”（见 5.2）；

——增加了条目“标样”，列举了常用液体核磁标样和固体核磁标样（见 5.3，5.3.1和 5.3.2）；

——删除了“仪器组成”中图1的“超导脉冲FT NMR谱仪框图”，修改了内容（见 6.1和JY/T 007-1996 的 5.1）；

——修改补充了“探头”和“射频单元”（见 6.1.2，6.1.3和JY/T 007-1996 的 5.1.2，5.1.3）；

——修改补充了“仪器性能”，完善更新了表1的技术指标内容，强调了表1列举的主要技术指标不用于仪器合格性判定，仅供参考（见 6.2和JY/T 007-1996 的 5.2）；

——拆分“样品”一章为“液体核磁共振样品”和“固体核磁共振样品”两章（见 第 7章，第 8章，JY/T 007-1996 的第 6章）；

——在新增的“液体核磁共振样品”一章中，修改整理了原文内容，增加了样品管和试样溶液的配制等方面的内容（见 7.1，7.2，7.3和 7.4，JY/T 007-1996 的 6.1， 6.2和 6.5.1）；

——修改和添加了关于“液体核磁波谱图化学位移参比物”的内容，增加了多个条目（见 7.5.1，7.5.2和 7.5.3 ，JY/T 007-1996 的 6.2和 6.3）；

——在新增的“固体核磁共振样品”一章中，分成四个条目对固体待测试样的要求、固体核磁共振样品管、试样的制备和化学位移参比物等方面进行描述（见 8.1-8.4，JY/T 007-1996 的 6.4和 6.5.2）

——修改拆分了“分析步骤”，将液体和固体核磁谱图的测试内容拆分成两个章节（见第 9章和第 10章，JY/T 007-1996 的第 7章）；

——删除了示例谱图，补充增加了每个实验方法的基本脉冲序列图（见第 9章和第 10章，JY/T 007-1996 的第 7章）；

——在新增的“液体核磁共振谱图的测试”一章中，对原有测试方法进行了修改，对原有条目重新进行整理归类；增加了杂核谱、 NOE差谱、反转门控去耦谱等一维谱方法；增加了TOCSY、 NOESY、ROSEY和DOSY等常用二维谱测试方法；增加了T1、T2弛豫时间的测定方法（见第 9章，JY/T 007-1996 的第 7章）；

——在新增的“固体核磁共振谱图的测试”一章中，修改完善了原有固体核磁谱图的测试内容，对原有条目重新进行整理归类；增加了CPTOSS、FSLG-HETCOR和CRAMP等方法（见第 10章，JY/T 007-1996 的 7.4.6和 7.4.7）；

——修改了分析结果中关于化学位移值的表述（见第 11章，JY/T 007-1996 的第 8章）；

——在附录中增加了常用氘代试剂的种类，增加了各氘代试剂的熔点、沸点及残余水峰化学位移值等内容。

本标准由中华人民共和国教育部提出。

本标准由全国教育装备标准化技术委员会化学分技术委员会（SAC/TC 125/SC5）归口。

标准JY/T 006-1996起草单位：原国家教育委员会。

标准JY/T 006-1996主要起草人：钟世舟、刘华骥。

标准JY/T 007-1996起草单位：原国家教育委员会。

标准JY/T 007-1996主要起草人：邵倩芬。

本标准起草单位：北京大学分析测试中心、华东理工大学分析测试中心、四川大学分析测试中心、福州大学分析测试中心、华南理工大学分析测试中心、吉林大学分析测试中心、南京师范大学分析测试中心、苏州大学分析测试中心、北京化工大学分析测试中心、东华大学分析测试中心，中国矿业大学分析测试中心（排名不分先后）。。

本标准主要起草人：扶晖、张秀、潘铁英、邓鹏翅、林韵、罗维、王春宇、周家宏、王璐、胡高飞、赵辉鹏、郭灿雄、魏华。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——JY/T 006-1996；

——JY/T 007-1996。

超导脉冲傅里叶变换核磁共振波谱方法通则

范围

本标准规定了用超导脉冲傅里叶变换核磁共振谱仪作常规测试的一般方法，并对在该领域的一些最基本的定义、常使用的术语或缩略语、溶剂、样品制备和实验操作方法作了说明。

本标准适用于不同场强的超导类型脉冲傅里叶变换核磁共振谱仪。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

JJG(教委)007-1996  超导脉冲傅里叶变换核磁共振谱仪检定规程

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

磁感应强度  magnetic induction intensity

也被称为磁通量密度或磁通密度（magnetic flux density），是一个表示贯穿一个标准面积的磁通量的物理量，其符号是B，国际单位制单位是T。在核磁共振中此物理量也常被称为磁场强度。

核磁共振波谱  nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy

在静磁场中，由外加射频脉冲诱导而造成自旋量子数I≠0的原子核在不同核磁矩能级间跃迁产生的波谱。

磁旋比  magnetogyric ratio, γ

是反映原子核的固有特性的常数之一，它是核磁矩µ与其角动量P之比，数值有正有负。

射频  radio frequency, RF

频率范围在3 kHz到300 GHz的电磁辐射通称为射频。在核磁共振中通常以脉冲的方式作用于检测样品上，用以激发样品的核自旋系统，使其产生横向磁化矢量。

脉冲  pulse

通常指射频电磁波开启到终止的过程，可按照其形状描述为方波、正弦波等。它们具有相位特性，可控制其开闭时间。当非特指时，常指方波。

射频脉冲宽度  pulse width

简称脉宽，一个射频脉冲作用的持续时间，也称为脉冲长度，一般以微秒为时间单位。

脉冲翻转角  flip angle

也称为倾倒角，是射频脉冲作用下磁化矢量发生的角度变化，通常以角度或弧度单位表示。翻转角的大小取决于射频场强度(B1)、射频脉冲宽度(p)和所观测核的磁旋比(γ)，以角度(θ)表示关系为：

θ= γB1p/2π

在应用中，常以脉冲翻转角来表示脉冲宽度，如90°脉冲或π/2脉冲。

脉冲序列  pulse sequence

由一系列射频脉冲和这些脉冲之间的时间间隔组成，通过选择不同的脉冲组合和时间间隔达到观察特定NMR信号的目的。

自由感应衰减  free induction decay, FID

在射频脉冲作用下，自旋体系在核磁共振波谱仪的接受线圈中出现感应信号，其强度随时间衰减。

傅里叶变换  Fourier transform, FT

将时间函数转换成频率函数或其反过程的一种数学方法。在核磁共振波谱测试中，通过计算机把采样得到的时域信号(FID)经过傅里叶变换成为频域信号（NMR谱）。

分辨率  resolution

指仪器对两条相邻共振谱峰分辨的能力。在核磁共振波谱中通常以特定标样的谱峰半峰宽值（以Hz为单位）来反映仪器的分辨率。

灵敏度  sensitivity

仪器检测信号的能力，通常以信噪比(S/N)来表示。

氘代试剂  deuterated solvent

溶剂中的1H被其同位素2H(D)取代，用于液体核磁共振波谱测试中，一方面以提供内锁信号，另一方面消除溶剂峰对核磁氢谱的干扰。

化学位移  chemical shift, δ

在核磁共振波谱中用它表示样品信号峰的位置，计算公式为

其中Δν是样品信号共振频率与参比物信号共振频率的差，νRF是外加射频频率。δ是个相对值，与所用的核磁共振波谱仪器的磁场强度无关。

化学位移参比物  reference

也称为参考物，用作标定核磁共振波谱谱图化学位移的基准物。

内标法  internal reference

参比物溶解于试样溶液中。

外标法  external reference

参比物不与试样溶液混合。

锁场  lock

在液体核磁共振波谱测试中，根据核磁共振色散信号的共振频率与磁场强度成正比的关系，通常利用2H的共振信号作为锁信号，利用场频联锁技术，使锁场系统的反馈体系在磁场强度发生变化时产生校正电流，形成补偿磁场，保持总磁场强度不变。含2H锁信号物质多数情况下就是溶剂（氘代试剂）。

### 调谐与匹配  tuning and matching

调谐使探头射频线圈的谐振频率与观察核进动频率一致，获得最佳灵敏度。匹配使探头的输入阻抗与放大器的输出阻抗匹配，保证射频能量有效地传送到探头，减少对探头的伤害，同时接收信号也可达到最佳信噪比。测试中所有用到的射频通道都必须进行调谐和匹配。

匀场  shimming

用谱仪中的多组匀场线圈产生不同方向的弱磁场梯度以补偿或抵消样品处磁体自身磁场的微小不均匀性，它是提高谱仪分辨率的重要措施。

弛豫时间  relaxation time

受激发的核自旋系统的磁化矢量通过非辐射途径，即靠核自旋和环境（晶格）或其它自旋相互作用交换能量恢复到由居里定理给出的平衡值的过程定义为弛豫过程。自旋-晶格弛豫时间（T1），也称为纵向弛豫时间，是在施加射频脉冲后重新建立纵向磁化矢量热平衡的时间常数。在弛豫过程中纵向磁化强度在时间T1内将恢复到平衡值的（1-1/e）倍（63%）。自旋-自旋弛豫时间（T2），也称为横向弛豫时间， 在弛豫过程中横向磁化强度在时间T2内将衰减至平衡值的1/e 倍（37%）。

杂核  heteronucleus

泛指1H、13C以外其它核，如：15N, 17O, 31P , 23Na, 27Al, 19F等。

核的欧沃豪塞效应  nuclear Overhauser effect, NOE

在核磁共振实验中，空间上接近的核，由于交叉弛豫作用，当选择照射其中一个核使其谱峰达到饱和时，可以观察到其它核的谱峰增强或减弱，这一现象称为NOE效应或NOE增强（nuclear Overhauser enhancement)。NOE效应与核空间距离的6次方成反比，反映了所观测核之间的空间接近程度。

脉冲梯度场  pulse field gradient, PFG

核磁共振谱仪中通过硬件装置（线圈和放大器）的配置，可以在三个相互正交的轴的一个方向快速产生磁场强度呈梯度变化的磁场，通常称为脉冲梯度场。在应用中，将脉冲梯度场与射频脉冲组合成一个脉冲序列来选择相干途径，相对于传统上需要通过相循环来选择相干途径的实验，大大减少了采样时间。

魔角旋转  magic angle spinning, MAS

在固体核磁共振波谱测试中，如果将试样旋转轴与静磁场方向的夹角调节到54(.44′（魔角）时并快速旋转样品，理论上可以消除或减小化学位移各向异性、异核偶极耦合相互作用和四极相互作用等对谱图的影响，达到窄化谱线的目的。魔角旋转是固体核磁共振波谱中提高谱图分辨率的一个重要手段。

高功率去耦   high power decoupling

通常指通过高功率质子去耦，消除13C或15N、29Si等杂核与1H的异核偶极相互作用，使该核核磁共振谱线信号增强，谱峰变窄。

Hartmann-Hahn匹配  Hartmann-Hahn matching

对于样品中自旋量子数都等于1/2的核I（激发核）与核S（检测核），如果加在两种自旋系统上的射频场满足γSB1S= γIB1I，则在旋转坐标中，这两种核自旋进动频率相同，达到能级匹配（这里γ与B1是磁旋比与射频场强度，下标I、S表示相应的自旋系统）。称上述等式为Hartmann-Hahn匹配条件。

交叉极化  cross polarization, CP

对3.27条中的I、S自旋系统，利用适当的脉冲序列，在满足Hartmann-Hahn条件时，极化（即能级之间的布居数差）能从高天然丰度的I自旋系统（例1H）转移到低天然丰度的稀核S自旋系统（例13C、15N、29Si等），导致后者的磁化强度大大增强，故提高了信噪比。此外，这时系统的恢复时间与稀核固有的较长的T1无关，而由丰核较短的T1决定，故大大缩短了信号累加的时间。

二维核磁共振谱 two-dimensional (2D) NMR spectrum

在脉冲序列中引入两个时间变量，经过两次傅里叶变换得到的两个独立的频率变量的NMR谱。

方法原理

自旋量子数I≠0的原子核在静磁场中，核磁矩与磁场相互作用而形成一组分裂的能级。受外界适当频率电磁波照射时，能级间产生跃迁而出现共振现象。此时，磁场强度B0、电磁波频率ν0（或角频率ω0）和被测核磁旋比γ之间应满足下面关系：

(0 ＝ γB0 ∕ 2( 或 (0 ＝ γB0

若用射频脉冲照射，按照脉冲的频谱关系，可使不同化学环境的原子核同时发生共振，检测器收集到一个随时间衰减的自由感应衰减信号（FID），此信号经过傅里叶变换，就得到该观测核的核磁共振谱图。通过对谱图的解析，便能获得该样品有关的结构信息。

试剂和材料

### 5.1  溶剂

液体核磁共振样品制样时一般选择氘代试剂作溶剂，其中的氘核可用于谱仪锁场，而没氘代完全的1H（氘代试剂残留峰）及所含的13C又可作1H及13C谱化学位移的二级定标（TMS为一级定标）（常见氘代溶剂见附录A）。

应视待测样品溶解度的大小来选择氘代试剂，同时避免氘代试剂与待测样品发生化学反应或交换反应。氘代氯仿是最常用的溶剂，除强极性样品外均可适用，且价廉。极性大的化合物可采用氘代丙酮、氘代甲醇等；一般芳香化合物与芳香高聚物用氘代苯；对难溶的酸性或芳香物质及皂甙等天然化合物用氘代吡啶；某些在一般溶剂中难溶的物质可尝试用氘代二甲基亚砜；含有活泼氢的化合物需要做重水交换实验时，可以采用氘代二甲基亚砜做溶剂；做低温测定时用凝固点低的氘代甲醇作溶剂；做高温（大于100度）测定时用沸点高的氘代二甲基亚砜、氘代四氯乙烷或氘代邻二氯苯等作溶剂。

5.2  四甲基硅烷（TMS）

核磁共振波谱中化学位移一级参比物。其1H和13C谱谱峰化学位移定义为零，其他参比物的化学位移以其为参比。

### 5.3  标样

#### 5.3.1  液体核磁标样

主要用于检测仪器工作技术指标，不同仪器厂商使用的标样可能略有区别，以下列举几种常用标样：

- 含1 % 氯仿的氘代丙酮溶液（1 % Chloroform in Acetone-D6），测试1H线形；

- 含0.1 % 乙基苯的氘代氯仿溶液（0.1 % Ethylbenzene in Chloroform-D），测试1H灵敏度；

- 含40 % 二氧杂环己烷的氘代苯溶液（40 % Dioxane in Benzene-D6），测试13C灵敏度（ASTM实验）；

- 含90 % 甲酰胺的氘代二甲基亚砜溶液（90 % Formamide in Dimethylsulfoxide-D6），测试15N灵敏度；

- 含0.05 % 三氟甲苯的氘代氯仿溶液（0.05 % Trifluorotoluene in Chloroform-D），测试19F灵敏度；

- 含0.0485 M 磷酸三苯酯的氘代丙酮溶液（0.0485 M Triphenylphosphate in Acetone-D6），测试31P灵敏度；

- 含10 % 乙基苯的氯仿溶液（10 % Ethylbenzene in Chloroform-D），测试13C灵敏度。

#### 5.3.2  固体核磁标样

- 溴化钾（KBr），测试谱仪魔角角度的设定；

- 金刚烷（adamantane），测试谱仪的匀场状态；

- 甘氨酸（glycine），测试谱仪的灵敏度。

仪器

6.1  仪器组成

主要由超导磁体、探头、射频单元、模数转换单元、场频联锁系统、气动系统、前置放大器和计算机等组成。

#### 6.1.1  超导磁体

常指用超导材料绕成螺旋管形线圈，置于内壳含液氦外壳含液氮的杜瓦里，构成超导磁体。为了克服线圈因有限长度而给样品空间带来磁场的不均匀性的影响，还设置了若干组低温与室温匀场线圈，以给自旋系统提供一定强度的稳定性与均匀性都佳的固定磁场。

#### 6.1.2  探头

探头是一插入式整体组合件，可依据测试需要更换。它是发射射频和收集信号的部件，可根据不同核进行最佳匹配调谐。探头种类很多，可以根据使用需求进行配置，大体可从以下几个方面分类：

- 用于液体NMR还是固体NMR；

- 探头直径；

- 固定频率还是宽带频率；

- 正向还是反向；

- 双共振还是多共振；

- 是否带有梯度线圈；

- 常温还是超低温。

固体探头通常多为魔角旋转探头。目前受很多用户欢迎的超低温液体探头（CryoProbe），其发射/接受线圈和调谐匹配电路利用液氦或液氮维持在极低温度，以降低源自导体中的电子随机热运动所致的噪音(Johnson-Nyquist噪音)。与常规液体探头比，有效增加了信噪比。

#### 6.1.3  射频单元

射频单元通常提供至少两个通道的射频信号，这两个通道分别是观测通道和去耦通道（也可作为其他信号通道）。这些射频均由同一石英晶体振荡器经过数字频率合成器产生，经控制、放大、脉冲调制后传输给探头。数字化的NMR波谱仪射频单元包括全数字式频率和相位发生器；数字化信号程序；数字锁和场调整系统以及数字滤波器等，能消除基线畸变，提高数字分辨率且没有谱线折叠。如需实现多共振实验，除了需配置合适的多共振探头外，还要相应增加射频通道。

#### 6.1.4  计算机

计算机通过程序软件控制谱仪实现采样、处理数据及绘图。计算机亦可通过程序软件实现谱模拟与复杂谱图解析，也可通过软件与其它微机相联，提高谱仪的利用率与功效。

6.2  仪器性能

超导脉冲傅里叶变换核磁共振波谱仪的仪器性能与磁体的工作频率、探头型号、生产年份和制造商都有关系。表1列举了不同工作频率磁体和探头的主要技术指标，表中的数据不用于合格性判定，仅供参考。技术指标的合格性可参考探头的出厂指标和谱仪的操作手册。

表1  超导FT NMR谱仪主要技术指标

| 技术指标 | 标样c | 不同工作频率磁体和探头的指标a |
| --- | --- | --- |
|  |  | 300 MHz | 400 MHz | 500 MHz | 600 MHz | 700 MHz | 400 MHz超低温 |
| 1H 5mm分辨率 | A | ≤0.6 Hz | ≤0.6 Hz | ≤0.6 Hz | ≤0.6 Hz | ≤0.6 Hz | ≤0.8 Hzb |
| 1H 5mm灵敏度 | B | ≥180 | ≥300 | ≥420 | ≥650 | ≥500 | ≥1600 |
| 1H 5mm线形 | A | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 8/16a |
| 1H 5mm 90°脉冲 | C | ≤15 µs | ≤15 µs | ≤15 µs | ≤14 µs | ≤16 µs | ≤12 µs |
| 13C 5mm分辨率 | D | ≤0.20 Hz | ≤0.20 Hz | ≤0.20 Hz | ≤0.20 Hz | ≤0.20 Hz | ≤0.30 Hz |
| 13C 5mm灵敏度 | D | ≥100 | ≥190 | ≥220 | ≥300 | ≥400 | ≥750 |
| 13C 5mm线形 | D | 2/4 | 2/4 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 4/6 |
| 13C 5mm 90°脉冲 | C | ≤10 µs | ≤10 µs | ≤10 µs | ≤12 µs | ≤12 µs | ≤10 µs |
| 15N 5mm 灵敏度 | E | ≥15 | ≥20 | ≥32 | ≥45 | ≥50 | ≥50 |
| 15N 5mm 90°脉冲 | C | ≤15 µs | ≤18 µs | ≤15 µs | ≤15 µs | ≤18 µs | ≤20 µs |
| 19F 5mm 灵敏度 | F | ≥225 | ≥345 | ≥440 | ≥565 | ≥600 | ≥700 |
| 19F 5mm 90°脉冲 | F | ≤15 µs | ≤15 µs | ≤15 µs | ≤15 µs | ≤15 µs | ≤18 µs |
| 31P 5mm 灵敏度 | G | ≥100 | ≥150 | ≥140 | ≥200 | ≥200 | ≥750 |
| 31P 5mm 90°脉冲 | G | ≤12 µs | ≤15 µs | ≤12 µs | ≤15 µs | ≤15 µs | ≤12 µs |
| a 探头均为反向探头，数据仅供参考； b 样品不旋转； c 对应标样: A：1 % Chloroform(CHCl3) in Acetone-D6; B: 0.1 % Ethylbenzene(EB) in Chloroform-D; C: 100 mM Urea-15N([15NH2]2CO), 100 mM Methanol-13C(13CH3OH) in Dimethylsulfoxide-D6; D: 40 % Dioxane in Benzene-D6 (ASTM Test); E: 90 % Formamide (HCONH2) in Dimethylsulfoxide-D6 (DMSO); F: 0.05 % Trifluorotoluene (TFT, CF3C6H5) in Chloroform-D; G: 0.0485 M Triphenylphosphate (TPP, [C6H5]3PO4) in Acetone-D6. |

液体核磁共振样品

7.1  对待测试样的要求

待测试样需有适当的溶解性且不与溶剂发生化学反应，做结构测试的试样最好是纯净的单一组分。

7.2  液体核磁共振样品管

液体核磁共振谱仪探头的内径有3 mm、5 mm、10 mm等设计，应根据探头的内径选择相适配直径的核磁管作为样品管。常规测试中多以玻璃核磁管做为样品管。玻璃核磁管根据玻璃的材质可分为高通量经济型和精密型；精密型中又有一型A类硼硅玻璃（Pyrex®）、天然石英和人工石英等核磁管可选。此外还有适合各种压力要求的真空或耐高压核磁管。外径相同的玻璃核磁管还可根据需要选择不同管壁厚度。在检测对玻璃有腐蚀性的化合物或检测硼、硅谱时，可以使用聚四氟乙烯材质的核磁管。对于光敏样品，可以使用琥珀化玻璃核磁管。

7.3  试样溶液的配制

一般选择氘代试剂作溶剂配制试样溶液，试样溶液的浓度一般建议为20-50 mM，以保证在合理的时间内获得信噪比满意的谱图。试样溶液在样品管中的高度以3.5-5 cm为宜。以内径5 mm的核磁管为例，取适量样品装入核磁管中，然后加入约0.5 mL选定的氘代试剂，设法使样品溶解，包括振荡、加热、超声等。也可先将样品在合适的实验器皿内用氘代试剂溶解后转移入核磁管。若不使用氘代试剂作溶剂，可以将氘代试剂置于毛细管中作为外标，然后插入含有试样的核磁管中使用。

7.4  对试样溶液的要求

配制好的试样溶液应为均相、无气泡、不含顺磁性物质且有较好的流动性（高聚物及胶体除外）。试样溶液的浓度应能保证必要的信噪比，可以含有内标或外标参比物，但需注意参比物在谱图中的峰不宜太强。对需作精密测试（如测定弛豫时间）的样品，按需要可用“循环冷冻法”除氧。

7.5  液体核磁谱图化学位移参比物

#### 7.5.1  内标法

7.5.1.1  氢谱化学位移参比物

非水溶液样品的氢谱以四甲基硅烷TMS作为一级参比物，其甲基信号的化学位移值定为0.000。水溶液样品常用三甲基硅丙磺酸钠 (4,4-Dimethyl-4-silapentane sodium sulfonate，DSS)或3-(三甲基硅基)丙酸钠(3-(Trimethylsilyl)- propanoic acid sodium salt，TSP)等硅烷化合物作参比物。也可用氘代溶剂的残留峰作为参比物，应在谱图中注明。

7.5.1.2  碳谱化学位移参比物

非水溶液样品的碳谱仍以TMS为参比物，TMS甲基的13C化学位移值为0.00。此外可根据样品的具体情况选用其它参比物，如溶剂的13C峰等，图谱中应加以注明。

注：1H，13C谱常用的氘代溶剂参比峰化学位移值与谱线的多重性见附录A。

#### 7.5.2  外标法

参比物不与试样溶液混合，通常用一支毛细管封装参比物，放入待测试样溶液中进行同时测试，必要时根据体积磁化率对测定值进行校正。校正公式为：

δC =δ0 + 2π（Χs – Χr）/ 3

式中：

δC ——校正值

δ0 ——观测值

Χs ——样品的体积磁化率

Χr ——参考物的体积磁化率

也可将参比物和试样分别置入不同的核磁管中，先测试参比物，获得谱图并定标。在同样的仪器条件下测试样品，得到谱图后在数据处理参数中校正谱图频率。

#### 7.5.3  杂核谱图化学位移参比物

杂核谱图化学位移参比物常用外标法，测试所用参比物应在谱图中注明。如31P谱以85% H3PO4的31P峰为( = 0.00做参比；19F谱以三氟乙酸中19F峰为( = 0.00做参比；29Si谱以TMS中29Si峰为( = 0.00做参比等。

固体核磁共振样品

8.1  对待测试样的要求

除特殊情况外，固体核磁共振样品要求为粉末状，颗粒尽量小（至少小于100目，以避免各向异性体块磁化率的影响）。对于颗粒较大的样品，可用玛瑙研钵磨碎。如样品为具有弹性的橡胶、薄膜时，需要将样品尽可能的剪碎或切碎，或剪裁成合适的块状，使得样品装入转子后可达到预期的转速并稳定旋转。

8.2  固体核磁共振样品管

固体核磁共振样品管也被称为转子，在样品测试中需要快速旋转。一般使用氧化锆为材质制成，常使用的尺寸外径分别为2.5 mm、3.2 mm、4 mm和7 mm。转子旋转可达到的最高转速与转子直径相关，直径越小，能达到的转速越高。

8.3  试样的制备

使用与仪器配套的装样工具将样品均匀地填装入转子内，在填装过程中需要用装样工具压实装入的样品。按要求将样品填装到合适高度后将转子口擦拭干净，利用装样工具盖上转子帽，并保证转子帽盖紧盖平。装好样品的转子在探头中需要达到预期的转速并平稳旋转，如不能达到转速或转速不稳定，则需要取出检查转子及转子帽是否完整无损，是否盖好，必要时需要倒出重新装样。

8.4  固体核磁谱图化学位移参比物

这里介绍的几种化学位移参比物并没经过权威部门的认可，只是较常选用的一些化合物，实际测试中可以根据文献报道选用合适的参比物：

13C以金刚烷的二条13C谱线( 29.50和( 38.56为参比，也可以甘氨酸的羰基13C谱线( 176.03为参比。

27Al以1 M六水合氯化铝溶液中铝的共振信号峰( 0.00为参比。

29Si以三甲基硅烷基笼形聚倍半硅氧烷（octakis(trimethylsiloxy)silsesquioxane，通常称为Q8M8）中最低场的谱线( 12.39为参比。

15N以硝酸铵中NH4+的15N谱线( 0.00为参比。

31P以85 % 磷酸溶液31P谱线( 0.00为参比。

液体核磁共振谱的测试

9.1  开机

按照仪器手册要求开启机柜、压缩气体系统和计算机。

9.2  检测前准备

主要是指仪器分辨率与灵敏度的检定，检定规程和方法见JJG（教委） 007-1996的规定。

在选择合适的探头并连接相应的电缆、气路及所需附件后，按JJG（教委） 007-1996的方法，将指定的标样置入探头，仔细匀场，分别检测仪器的分辨率、灵敏度、线性、旋转边带等指标。这些指标需要定期进行检测和记录。

9.3  工作条件的建立

选用合适的标样，建立氘锁，仔细匀场调谐，按照仪器操作手册分别检测1H、13C或其它待测杂核的90°脉宽，可以根据仪器的具体工作情况相应调整谱仪的发射功率以获得合适的90°脉宽。所得结果保存于计算机内，同时利用仪器带有的自动程序算出去耦、选择性脉冲等的功率并保存。

9.4  一维谱图测试的一般过程

将样品管放入探头中，调用合适的脉冲序列及选择适当的检测方式。

锁场；对测试通道进行调谐；如需去耦，对去耦通道进行调谐；调入匀场参数（如果需要），匀场。

设定适当的采样参数如：谱宽、采样数据点、频率偏置、脉冲宽度、累加次数和弛豫延迟时间等。如需去耦，设置去耦器偏置频率。

调节接收器增益（receiver gain）。

执行采样累加。

将所得到的FID信号进行数据处理：建立窗函数；傅里叶变换（FT）；相位校正；基线校正；化学位移校正；标注化学位移值；对需要积分的谱图进行积分等。最后作图并打印。

### 9.5  1H谱

#### 9.5.1  常规1H谱

测试过程如9.4，为了缩短弛豫延迟时间（relaxation delay），通常使用翻转角θ为30°的射频脉冲对样品进行激发采样。常规1H谱图可以获得全部质子的化学位移、自旋-自旋耦合及强度等信息，通过面积积分可以得到样品中不同化学环境质子的比例。使用的脉冲序列为：

#### 9.5.2  同核去耦谱

简要步骤如下：

- 先按9.5.1采集常规1H谱并调整好相位；

- 调用同核去耦脉冲序列；

- 在常规1H谱中定义去耦偏置频率；

- 根据耦合常数的大小选取去耦功率（耦合常数越大，去耦功率越大）；

- 采样并进行数据处理；

- 如去耦效果不好调整去耦功率后重新采样。

#### 9.5.3  溶剂峰抑制谱

简要步骤如下：

- 先按9.5.1 采集常规1H谱并调整好相位；

- 调用预饱和脉冲序列或其它溶剂抑制脉冲序列；

- 把去耦器的偏置频率设置在溶剂峰上；

- 设置必要的参数，如去耦功率、弛豫延迟、去耦器开启时间和空扫次数等；

- 采样并进行FT变换。若变换谱呈现抑制效果较差，可调节去耦功率等参数后重新采样。

#### 9.5.4  NOE差谱

一维NOE差谱（NOEDIFF）通过差减NOE谱和参比谱得到，检测了同核（通常是1H核）之间的NOE，是确认原子空间位置的一种有力手段。NOEDIFF 是稳态（steady state）NOE实验，基本脉冲序列为：

其中cw为预饱和脉冲，采用低功率连续波，选择照射特定核的频率或谱的空白部分（参比谱），在实际操作中，为减小仪器稳定性带来的误差，通常通过程序控制一个或多个NOE谱和参比谱交替采样。采用相同处理参数，得到多个一维NOE谱和参比谱，将每个NOE谱减去参比谱，得到相应的NOE差谱。预饱和脉冲的功率需要优化，使其覆盖被观测核的全部谱峰，同时避免影响到其它核。对多重峰的不完全照射将产生SPT（selective population transfer）。存在化学交换的核之间将产生饱和转移，在NOEDIFF谱图中表现为负峰。NOE差谱适用于谱峰重叠较少的小分子。这个方法现多被选择性激发取代。

### 9.6  13C谱

#### 9.6.1  质子宽带去耦谱

为了去除13C核受直接相连及邻近碳上质子裂分的影响，简化谱图，同时通过核的NOE效应增强13C谱信噪比， 通常使用质子宽带去耦的方法来获得13C谱。在常规测试中，使用组合脉冲去耦（CPD）在13C核弛豫延迟时间、激发和采样的整个时间内进行质子宽带去耦。脉冲序列为：

13C发射器脉冲持续时间目前多数仪器采用翻转角θ为30°的脉冲，这样可以缩短弛豫延迟时间。测试时选择合适的采样参数，累加采样获得合适的信号强度。

由于各条谱线的NOE效果不同且弛豫时间T1可能相差较大，核的自旋数与谱峰强度不呈正比，所以谱图不作积分。

#### 9.6.2  反转门控1H去耦谱

在检测13C谱时，仅在采样时间内进行质子去耦，可得到无NOE效应的反转门控去耦谱。本实验可以对13C谱进行积分定量分析。脉冲序列为：

在采集反转门控去耦谱时，弛豫延迟时间的设置需大于5T1。进行积分定量分析前，最好先进行去卷积分析，特别是在有信号重叠时，去卷积分析结果更好。对于T1时间过长的样品，需要加入弛豫试剂如Cr(acac)3等。

#### 9.6.3  DEPT（Distortionless nuclei Enhancement by Polarization Transfer）谱

DEPT实验利用极化转移的脉冲序列来提高杂核实验的灵敏度，这种方法对信号的增强与相连的质子数目无关，得到的谱图可对-CH3，-CH2-，-CH和-C-四种碳信号进行分类，以利于归属。基本脉冲序列：

改变1H通道最后一个脉冲的翻转角（θ）分别为45°、90°和135°，可以得到对应的DEPT45、DEPT90和DEPT135 谱图，可以用于区分13C的级数如下表：

|  | 45° | 90° | 135° |
| --- | --- | --- | --- |
| C | 不出峰 | 不出峰 | 不出峰 |
| CH | 正峰 | 正峰 | 正峰 |
| CH2 | 正峰 | 不出峰 | 倒峰 |
| CH3 | 正峰 | 不出峰 | 正峰 |

9.7  杂核谱

#### 9.7.1  19F谱

不需对质子去耦的19F NMR实验采用与1H实验(9.5.1条)相同的脉冲序列，探头调谐到19F的频率后，通常使用19F的30°射频脉冲激发后采样。

需要对质子去耦的19F NMR实验采用质子宽带去耦(9.6.1条)的脉冲序列，激发通道为19F，去耦通道为1H。

#### 9.7.2  29Si谱

29Si的磁旋比较小且为负值，可以使用9.6.2条的反转门控去耦脉冲序列消除负NOE效应，延迟时间需要大于5T1。

另外也可采用9.6.3条中使用极化转移技术的DEPT脉冲序列，优化1H通道最后一个脉冲的翻转角度（θ）获得最佳极化转移。使用这两种脉冲序列观察通道为29Si，去耦通道为1H。

#### 9.7.3  31P谱

31P谱通常采用9.6.1条中的组合脉冲去耦（CPD）方法获得。

9.8  二维核磁共振谱  two-dimensional (2D) NMR spectroscopy

#### 9.8.1  总则

在采集二维谱前，总是先记录一张该样品的一维谱以确定所感兴趣部分的谱宽和中心频率。二维谱需按实验的要求定义在F1维与F2维的数字分辨率。实验前，按测试需要先选择适当的脉冲程序，然后定义F2和F1维数据点。数据点的设置要合适，数据点太大会增加采样时间、硬盘空间和数据处理时间；数据点太小会影响数字分辨率，相邻信号重叠，不能区分。扫描次数应按脉冲序列要求设置，多数情况下应为最长相循环的整数倍。采样前常作一定次数空扫（dummy scan），使系统在采集数据前达到稳态。两次脉冲循环之间的弛豫延迟（relaxation delay）至少应为1～2倍T1，否则不仅会影响灵敏度，还会在F1维产生假信号。最好用样品本身来测定90°及180°脉宽。然后选择谱的类型（如幅值谱、功率谱或相敏谱等）。在采样后，选择窗函数（例Sinebell等）类型及参数，必要的话，可在F1维作填零处理。进行傅里叶变换、调节相位后作图。

本节提到的二维谱中，扩散排序谱（DOSY）是“假”二维谱，实验获得的混合物中各个组分的信号分别出现在二维谱图的不同行上，类似色谱分离的结果。此外DOSY谱必须在配有脉冲梯度场的谱仪上进行测试，其它的二维实验均可在没有脉冲梯度场的谱仪上进行测试；对于配有脉冲梯度场的谱仪，可以采用相应的梯度场增强的脉冲序列，缩短采样时间。下文中给出的二维谱脉冲序列除DOSY外均是不带脉冲梯度、最基本的脉冲序列，在实际应用中都有相应的改进、优化版本，可以根据实际情况选择合适的脉冲序列。

#### 9.8.2  同核J分解谱  (homonuclear J-resolved spectroscopy)

在常规的一维谱图，特别是1H谱中，化学位移和自旋-自旋耦合信息可能会因多重峰的重叠而难以提取有用的信息。在二维同核J分解谱中，可以通过改变自旋回波周期的时长（t1），将J耦合信息与化学位移信息分离开，显示在二维谱图的不同轴上。基本脉冲序列为：

通常谱图的F1维表示耦合常数J，F2维表示化学位移δ。在参数设置时，置F1维的谱宽包括最宽的多重线。采样FT变换后，需要对谱图作对称和倾斜处理，使得多重线垂直于F2轴。

#### 9.8.3  同核相关谱 ( COrrelation SpectroscopY, COSY)

COSY是基于直接J耦合进行极化转移的同核化学位移相关实验，用于建立自旋系统的连通性，得到同核化学键相关的信息。COSY谱广泛用于检测1H-1H 相关，也可用于检测19F和31P等的同核相关。COSY谱有两种模式:一种为幅值模式，其信号皆为正，无需调相；另一种为相敏模式，其正负相位调相的质量直接影响到耦合常数J的检测和信号灵敏度。二者的脉冲序列相同，只是相循环不同，故应选择合适的微程序。因为所获的谱为同核相关，故常取F1与F2维的谱宽相等，还需注意调整点数使在FT后给出正方形的数据矩阵。所得的二维谱，其对角线显示常规（即一维）谱，而交叉峰体现各组位移之间的关联。基本1H-1HCOSY脉冲序列为：

处理图谱所需窗函数：为增强分辨率，在幅值谱中一般用sinebell函数。相敏谱为纯吸收线型，一般用相移的sinebell函数。

二维谱在采样期间，有可能因场的不均匀性或硬件带来假信号，为了校正畸变，复原COSY谱到理论上的对称性，需对谱图做对称化操作。

#### 9.8.4  全相关谱（Total Correlation SpectroscopY, TOCSY）

TOCSY是同核位移相关谱，其通过应用特殊的脉冲序列，给出整个耦合网络的信息，可以用来指认整个自旋系统。基本脉冲序列为一个90°脉冲加上一串起自旋锁定功能的组合脉冲。即：

自旋锁定（spin lock）是用一系列连续的、具有特定相位的低功率脉冲迫使磁化矢量沿射频场方向取向。自旋锁定通常使用WALTZ、MLEV或DIPSI等脉冲序列，可以根据检测样品的情况选取。自旋锁定的时间（混合时间τm）一般设置在30-150 ms。自旋锁定时间过短则TOCSY实验的效果与COSY相仿。若太长，整体信号强度会受到损失。对有机小分子通常设定为80 ms左右。

#### 9.8.5  异核多量子相关谱（Heteronuclear Multiple-Quantum Correlation, HMQC）和异核单量子相关谱（Heteronuclear Single-Quantum Correlation, HSQC）

HMQC和HSQC两种实验提供直接键合的1H-X异核相关信息，为反式检测实验。与传统的检测低灵敏核（例13C或15N）的异核相关技术不同的地方，是在检测高灵敏的核（例1H或19F）的同时，显示其与异核之间的相关。

常用的HMQC脉冲序列是在常规的HMQC序列前加上被称为BIRD(bilinear rotation decoupling)的特殊脉冲序列块。BIRD能消除键合到12C上的质子信号，仅留下键合到13C的质子信号贡献于检测到的化学位移相关谱。同时在采样时使用GARP（Globally optimized Alternating-phase Rectangular Pulses，全方位优化相位交替的矩形脉冲）技术对13C核去耦，改进信噪比。加了BIRD的HMBC脉冲序列为：

此脉冲序列中Δ值设置为1/2JXH，一般采用3.5 ms。反转恢复延时τ一般约为0.5 T1，需要进行优化。

HSQC与HMQC两者谱图外观完全相同，只是HSQC在演化期t1内只有单量子异核相关得到演化。HSQC在13C化学位移区域的分辨率比HMQC高，因此在13C谱密集的情况下使用HSQC法有时效果更佳。基本脉冲序列为：

#### 9.8.6  异核多键相关谱（Heteronuclear Multiple Bond Correlation, HMBC）

用于测定远程1H-X连通特性，采样过程检测1H信号，灵敏度较高。交叉峰通常表明1H与X核之间相隔两根或三根键。通常会在基本的HMBC序列前使用称为low-pass-J-filter的序列来过滤单键相关信号。其脉冲序列为：

其中t1为演化时间，t1/2初始值一般取3µs；Δ1（=1/21JXH）为产生反相磁化强度的演化延迟，一般取3.5 ms；ΔLG为远程耦合（nJXH，n>1）的演化延迟，约50 ms。必要时需要对Δ1和ΔLG进行优化。

9.8.7  同核二维NOE谱或交换谱 (Nuclear Overhauser Effect SpectroscopY, NOESY / EXchange SpectroscopY, EXSY)

二维NOESY或EXSY检测同核（通常是1H核）之间的交叉弛豫作用(即NOE效应)或化学交换作用。与NOE差谱不同，NOESY是瞬态（transient）二维实验。是用二维谱的速度和分辨率，提供一种确定化学交换和空间位置的有力方法。NOESY实验的基本脉冲序列为：

其中τm为混合时间，在这个时间内，NOE是一个逐步建立到衰减的过程。这一过程的快慢取决于核的纵向弛豫时间和原子的空间距离，一般来说大分子比小分子衰减快，空间距离越短这一过程越快。对于小分子，τm一般在几百毫秒到数秒；生物大分子，τm一般为设在0.5 T1附近，为避免产生自旋扩散可以更短。对于中等大小的分子（相对分子量约为1000-3000），NOE会出现接近0的情况，NOESY实验可能检查不到交叉峰信号，这种情况下建议用ROESY观测。

NOESY谱图中对角峰取正时，小分子NOE峰为负（正NOE），大分子NOE峰为正（负NOE），化学交换峰总是为正，NOESY谱中同时还可能存在 COSY信号峰，解谱时要对照1H-1H COSY谱将J耦合交叉峰扣除。

#### 9.8.8  旋转坐标系中的NOE谱（Rotating-frame Overhauser Effect SpectroscopY, ROESY)

二维ROESY检测同核（通常是1H核）之间在旋转坐标系下的交叉弛豫作用(即ROE效应)和化学交换作用。与NOE效应不同，ROE效应一直存在，不会出现接近0的情况。作为NOESY的补充，ROESY也是确认空间位置和化学交换的一种有力手段。ROESY实验的基本脉冲序列：

其中自旋锁定采用低功率脉冲，自旋锁定时长τm与T1相关，小分子一般取几百毫秒到数秒。

ROESY谱图中对角峰取正时，ROE峰为负，化学交换峰为正。ROESY谱中同时还可能存在TOCSY信号峰，要注意排除。

#### 9.8.9  扩散排序谱（Diffusion Ordered SpectroscopY, DOSY）

DOSY多用于测量体系的扩散系数，也可用于测量梯度场的强度。在核磁共振Z方向梯度场允许的范围内，核磁样品管中混合物各个组份的信号，由于扩散系数的不同，分别出现在二维谱图F1维的不同行上，其效果类似色谱分离，为虚拟的分离谱。此实验结果可与动态光散射的结果互相印证，尤其在小尺寸分子的验证方面更具优势。最早的DOSY是基于脉冲梯度场自旋回波的实验，其脉冲序列为：

在测试DOSY谱时，要根据需要设置并控制温度。在测试时首先要采集常规的一维1H谱，用以优化F2维谱宽。接着用一维DOSY脉冲序列建立实验，根据仪器操作手册的步骤设置初始常数并逐步优化扩散时间（Δ）和梯度场长度（δ）。随后选择二维实验，设置合适的采样参数采集数据。在测试过程中，随梯度场强度的增加，F1维信号呈衰减曲线。在处理DOSY的二维数据时只对F2维进行变换，具体处理过程参考各谱仪的操作手册。

在检测DOSY谱前，需要对探头温度和谱仪的梯度场进行校准。

9.8.9.1  探头温度校准方法

分别使用温度校准标样含80 % 乙二醇的氘代二甲基亚砜溶液（80 % Ethylenglycol in DMSO-D6）（温度校准区间：290K-430K）和含4 %甲醇的氘代甲醇溶液（4 % Methanol in Methanol-D4）（温度校准区间：155K-300K)，设置不同的区间温度，等待样品温度达到设置温度。在每次都重新匀场的前提下，采集1H谱。所得到的1H谱化学位移与样品温度具有确定的关系。由此可以使用仪器自带的计算程序计算出每个设置温度对应的样品实际温度，然后把结果输入程序，计算校准探头的温度。

9.8.9.2  梯度校准方法

在探头温度校准的前提下，在梯度参数设置界面设置一个合理的梯度值，然后用梯度校准标样（0.1 mg/mL GdCl3的重水溶液），进行DOSY实验，使用谱仪的自动程序计算出标样的扩散系数值。调整梯度值，重复进行DOSY实验，直到得到的扩散系数值非常接近1.872×10-9 m2s-1，此时的梯度值为校准后的精确梯度值。

9.9  自旋-晶格弛豫时间T1(纵向弛豫时间)的测定

#### 9.9.1  1H纵向弛豫时间T1的测定（反转恢复法）

基本脉冲序列为:

其中τ为不同延迟时间，单位为秒。在实验中，τ的取值分布不均匀，一般前几个点取值比较密集，而最大值必须大于样品中最大T1的5倍。最大值的确定是关键，要保证做出来的曲线变化要么是向上的一个平台，要么是向下的一个平台。在现代仪器上，计算机程序可以将不同延迟时间τ的n个实验结果作为二维矩阵的行数据存储起来。在实验结束后拟合出曲线，计算出T1。弛豫延迟时间要大于5T1或大于等于τ中的最大值。

#### 9.9.2  13C纵向弛豫时间T1的测定

13C弛豫时间T1的测定原理与9.9.1条的测定一样。只是在质子通道采用了组合脉冲去耦，以增强信号的信噪比。基本脉冲序列为：

9.10  自旋-自旋弛豫时间（横向弛豫时间）T2的测定

T2决定了自旋旋转坐标系中x,y方向磁化矢量的衰减，与线宽有关，其值的大小对设计动态NMR实验，研究自旋扩散等都很重要。通常采用自旋回波脉冲序列进行测试，最基本的脉冲序列为：

在测试中通过改变自旋回波时长τ，得到一系列信号强度随τ值变化的谱图，经过拟合计算得到T2。在测试中注意弛豫延时延迟d1 > 5T1。

固体核磁共振谱的测试

10.1  固体核磁共振谱测试的一般步骤

按仪器说明书及谱仪硬件配置接好相应探头、电缆、插件和气路。

根据探头选取正确尺寸的转子，按8.3的方法填装好样品管； 让气流把样品管送入探头内的魔角旋转单元。输入转速指令，通过气动控制单元使转子旋转达到所需的转速。

根据实验目的和方法要求，从计算机程序库中调出所需的脉冲程序后，进行探头调谐。根据使用的脉冲序列需要，依次调节质子通道的Tuning和Matching，使调谐曲线的最低点移至1H的观测频率上并落在整个窗口底部；再调节BB通道的Tuning和Matching，使调谐曲线的最低点移至设定核的观测频率上并落在整个窗口底部。

按程序的要求设置采样参数，同时注意程序要求的相循环格式。采样累加、数据处理、作图。

10.2  固体探头魔角（magic angle）的调节

固体NMR谱仪的探头魔角应定期校准，由于79Br旋转边带信号较强，且对魔角的角度灵敏，故建议采用KBr粉末为标准样品进行魔角调节。调节步骤如下：

- 换上需要调试魔角的固体探头，按照仪器手册接好前置放大器及相应频段的滤波器。

- 将干燥的KBr粉末样品在玛瑙研钵内磨细，然后填满转子均匀压实，盖紧帽子。

- 让气流把样品管送入探头适当的位置。调节气动单元，使转速达到所需的值(建议值：5 kHz)。

- 新建实验目录（建议采用不去耦的单脉冲序列），设置采样核为79Br，调谐探头。根据探头型号设置合适的脉冲时间、脉冲强度等实验参数。

- 调节魔角角度按钮，使得采集的79Br谱图旋转边带强度最大或者79Br的FID信号持续时间最长。此时魔角已校准。

10.3  仪器工作条件的建立

在对实际样品进行检测前，需要获得所用探头的工作功率。根据待测核的不同，选择合适的样品，测定检测通道的90°脉冲功率。如需去耦，还要测定去耦通道的90°脉冲功率。测试的一般方法如下：

- 调用适当的脉冲序列如单脉冲或高功率去耦脉冲。

- 设定合适的谱宽、采样数据点和频率偏置等参数。

- 根据谱仪硬件预设脉冲功率为合适的数值，逐步增加检测通道的脉冲时长，通过找零点的方式，得到预设功率下的180°脉冲宽度。然后用的180°脉冲宽度除以2的方法来确定90°脉宽。

此步骤通常也可通过仪器带有的自动优化程序完成。随后可通过仪器带有的功率换算程序计算出在所需脉宽下的90°脉冲功率。

去耦通道由于发射机的死时间较长，不宜用观测通道常用的180°脉冲宽度除以2的方法来确定90°脉宽，需分别测定180°脉宽和360°脉宽，按下例求出90°脉宽。

例如：测得180°脉宽为8 µs，360°脉宽为15 µs，则真正的90°脉宽为：

〔8+（2×8-15）〕/2 = 4.5（µs）

10.4  交叉极化（Cross Polarization, CP）魔角旋转谱（CP-MAS）

固体样品在魔角旋转下通过交叉极化方式增强稀核的信噪比。基本的CP-MAS脉冲序列为：

#### 10.4.1  建立Hartmann-Hahn匹配条件

具体实验操作上，一般固定质子通道的脉宽和脉冲功率，优化X通道脉冲功率和交叉极化时间（contact time）。首先调用交叉极化（CP）的脉冲程序。根据仪器的硬件条件，利用10.3条获得的90°脉冲功率计算并设置合适的1H通道的脉宽和脉冲功率。然后根据仪器操作手册选择合适的去耦方式，预设需要优化的参数，采样，获得未优化条件下的谱图。选取合适的谱峰和谱宽范围，依次优化X通道脉冲功率和交叉极化时间，使获得的信号最大，即最佳地满足Hartmann-Hahn匹配条件。

#### 10.4.2  优化去耦功率和质子去耦偏置频率

在满足Hartmann-Hahn匹配条件后，根据仪器的硬件条件，预设合理的去耦功率和质子去耦偏置频率。选取合适的谱峰和谱宽范围，分步优化去耦功率和质子去耦偏置频率，使获得的信号最大。

10.5  旋转边带全抑制（TOtal Sideband Suppression, TOSS）的交叉极化实验 CP-TOSS

根据样品信号的化学位移各向异性和旋转速度，在CP-MAS实验中，除得到各向同性的化学位移谱峰外，还会出现一系列称为旋转边带（spinning sideband）的卫星峰。卫星峰虽然可以通过改变旋转速度来识别，但是它们常会混淆谱峰的指认。TOSS是最常用于抑制旋转边带产生的脉冲技术，最常用的TOSS是在CP 脉冲序列基础上，在X通道加了4个180°脉冲。这4个脉冲之间的间隔时间是与转速相关的时间变量，是由边带图形的图形分析推导出来的。在这4个脉冲的作用下，边带信号被干扰从而得到抑制的目的。其基本脉冲程序如下：

在测试时可以对这4个180°脉冲的脉宽或脉冲功率进行优化，以得到最好的边带抑制效果。在CP-TOSS 实验中也要注意对某些样品边带峰不能完全被抑制，甚至会出现假峰。对一些T2较小的样品，有可能造成信号严重损失而不能得到反映样品真实情况的谱图，这时可以考虑TOSS序列的变种，或在CP方法下提高转速甩开边带。

10.6  频率转换的Lee Goldburg异核相关谱（Frequency Switched Lee Goldburg Heteronuclear Correlation，FSLG-HETCOR)

FSLG-HETCOR实验关联1H化学位移和X核（例如：13C、15N）化学位移，在间接采样维上提供很好的1H分辨率。因为从1H到与之相联的X核间极化转移非常迅速，1H和X核的交叉极化接触时间应该较短以避免1H与更远处的X核出现交叉峰。在500 MHz或更高场谱仪上，接触时间在2.5微秒或更短。本实验要求较高转速，建议在4 mm或更小直径的探头上完成，在7 mm或更大直径的探头上实验效果可能不佳。

本实验建议用13C标记的酪氨酸盐酸盐（Tyrosine-HCl）作标样，因为它的1H化学位移较宽（δ 2.5-12），1H自旋-晶格弛豫时间短，13C谱线较多而且分散。采用未标记的标样时应增加采样次数（8-32次）。

实验时需要优化转速，使得谱图中心峰与旋转边带不重叠（尤其是标记样品）。此外还需优化去耦条件。

10.7  魔角旋转结合多脉冲技术谱（Combined Rotation And Multiple Pulse Spectroscopy，CRAMPS）

CRAMPS 通过将多脉冲技术和魔角旋转结合起来，在实验过程中同时消除丰核（主要是1H和19F）的同核偶极－偶极相互作用和化学位移各向异性。其中多脉冲技术利用强射频脉冲序列使核在自旋空间做快速翻转运动实现同核去耦，从而使谱线窄化。多脉冲序列常使用带有连续相调制技术的形状脉冲如W-PMLG和DUMBO等，这些形状脉冲作用的时间都比较短。

做CRAMPS实验前需要对探头进行准确调谐以及仔细匀场以获得好的分辨率。本实验建议使用甘氨酸作为标样，根据仪器操作手册设置及优化对应参数，在数据处理时需要校正做图因子（scaling factor）。

分析结果的表述

常规的NMR 谱中得到化学位移值用δ表示，是一个没有量纲的值。国际通用表述为δ=5.00或者δ 5.00，应该避免使用δ=5.00 ppm这样的表述。耦合常数J用Hz为单位表示，弛豫时间T1、T2用s为单位表示。

如使用内标法，需将参比物的谱峰校准为相应的已知数值，随后对其它谱峰进行标峰。

对于需要积分的谱图，应选取样品分子中易辨认的特征峰标定积分值。该特征峰不应与其他谱峰重叠，最好居于谱图的中部。

除特殊要求外，谱宽的选择应能容纳样品的全部信号峰。

谱图中不应出现折叠信号峰，若有杂质峰、溶剂峰、13C卫星峰和旋转边带等其它“信号”出现在谱图，应予以注明。

通常每张谱图应附有氘代溶剂、温度、共振频率、谱宽、采样点数、累加次数、脉宽、弛豫延迟时间和窗函数等测定与处理参数。

安全注意事项

液体核磁管管壁很薄，易破碎，在盖管帽时，力度要轻，以免造成玻璃破碎，使操作者受伤。同时在向探头内放入样品管时要先打开吹动样品管的气流，以免核磁管直接落入探头中破碎，污染或损坏探头。应妥善保管低沸点、有毒或易燃、易爆的样品和溶剂。虽然目前多数使用的超导磁体均使用强磁场屏蔽/超屏蔽技术，但对安装有心脏起搏器等医疗器械的人员仍有潜在危险，也可能对磁卡产生消磁，需要在仪器安装场所张贴警示。超导磁体在使用过程中有可能会出现失超情况，瞬间释放大量氦气，可能造成缺氧危险。在做变温实验使用氮气或液氮时，可能造成局部空间缺氧，注意保持通风。实验室需注意电、气、水的安全。

附录A

（资料性附录）

液体核磁共振实验中常用氘代溶剂的性质

| 名称 | 分子式 | 熔点 ℃ | 沸点 ℃ | 1H（δ） | 多重性 | 13C（δ） | 多重性 | 残余水峰化学位移（δ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氘代乙酸 | C2D4O2 | 15.9 | 115.5 | 11.65 2.04 | 5 | 178.99 20 | 7 | 11.5 |
| 氘代丙酮 | C3D6O | -93.8 | 55.5 | 2.05 | 5 | 206.68 29.92 | 13 7 | 2.84 |
| 氘代乙腈 | C2D3N | -46 | 80.7 | 1.94 | 5 | 1.37 118.69 | 7 | 2.12 |
| 氘代苯 | C6D6 | 6.8 | 79.1 | 7.16 | 1（宽） | 128.39 | 3 | 0.4 |
| 氘代氯仿 | CDCl3 | -64.1 | 60.9 | 7.24 | 1 | 77.23 | 3 | 1.55 |
| 重水 | D2O | 3.8 | 101.4 | 4.81 | 1 | --- | --- | --- |
| 氘代二氯甲烷 | C2D2Cl2 | -97 | 39.5 | 5.32 | 3 | 54 | 5 | 1.52 |
| 氘代二甲基甲酰胺 | C3D7NO | -60 | 153 | 8.03 2.92 2.75 | 1 5 5 | 163.15 34.89 29.76 | 3 7 7 | 3.45 |
| 氘代二甲基亚砜 | C2D6SO | 20.2 | 190 | 2.50 | 5 | 39.5 | 7 | 3.3 |
| 氘代甲醇 | CD3OD | -99 | 65 | 4.87 3.31 | 1 5 | 49.15 | 7 | 4.86 |
| 氘代吡啶 | C5D5N | -41 | 114 | 8.74 7.58 7.22 | 1 1 1 | 150.35 135.91 123.87 | 3 3 3 | 4.97 |
| 氘代四氯乙烷 | C2D2Cl4 | -43 | 146 | 5.91 | 5 | 74.2 | 5 | 1.5 |
| 氘代四氢呋喃 | C4D8O | -108 | 64 | 3.58 1.73 | 1 1 | 67.57 25.37 | 5 5 | 2.42 |
| 氘代甲苯 | C7D8 | -85 | 109 | 7.09 7 6.98 2.09 | m 1 m 5 | 137.86 129.24 128.33 125.49 20.4 | 1 3 3 3 7 | 0.45 |

# Text boxes

JY