附件26

ICS

Y 51

备案号

中华人民共和国教育行业标准

JY/T XXXX－201X

物性测量系统直流磁性测量方法通则

General rules for the measurement of DC magnetic properties of the physical property mesurement system

（征求意见稿）

–XX–XX 发布                                          –XX–XX 实施

中华人民共和国教育部    发 布

目  次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  方法原理	4

4.1  物性测量系统直流磁性测量原理	4

4.2  基本功能	4

5  仪器	4

5.1  仪器类型	4

5.2  仪器组成	5

6  样品	5

7  技术步骤	5

8  分析结果表述	7

9  安全注意事项	7

10  参考文献	8

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国教育部提出。

本标准由全国教育装备标准化技术委员会化学分技术委员会（SAC/TC 125/SC5）提出并归口。

本标准起草单位：北京科技大学、上海交通大学。

本标准主要起草人：乔祎、邹志强、王立锦、赵亚陇、刘刚、李文道。

物性测量系统直流磁性测量方法通则

范围

本标准规定了各种类型物性测量系统的直流磁性测量相关术语和定义、方法原理、仪器结构、样品分析等。

本标准适用于各种类型的物性测量系统直流磁性测量。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2900.60-2002  电工术语  电磁学

GB/T 9637-2001  电工术语  磁学材料与元件

术语和定义

GB/T 2900.60-2002、GB/T 9637-2001界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

磁偶极子  magnetic dipole

一个实体，它在距离充分大于本身几何尺寸的一切点处产生的磁通密度都和一个有向平面电流回路所产生的相同。

基本磁偶极子  elementary  magnetic  dipole

有向平面电流回路具有原子或分子尺寸的磁偶极子 。

磁矩   magnetic moment

m  矢量，对于某一区域内的物质，等于包含在该区域内所有基本磁偶极子磁矩的矢量和。

注：区域V内，物质的磁矩是磁化强度M对体积的积分

磁化强度  magnetization

M  矢量，在准无限小体积 V 区域内的给定点上，等于该区域内包含物质的磁矩 m 除以体积V：

注：磁化强度 M满足关系式：

式中 B 是磁通密度，H 是磁场强度，μ0是磁常数

磁极化强度  magnetic  polarization

J  矢量，等于磁化强度 M 与磁常数μ0之乘积：

磁通密度  magetic flux density

磁感应强度  magnetic induction

B  矢量场量 B，其作用在具有速度 v 的带电粒子上的力 F等于矢量积 v ×B 与粒子电荷 Q 的 乘积：

磁场强度  magnetic field strength ;magnetizing  field strength

H  矢量，在给定点，等于磁通密度 B 除以磁常数μ0并减去磁化强度 M：

磁导率  permeability

μ  标量或张量，在介质中该量与磁场强度 H之积等于磁通密度 B：

磁化率  magnetic susceptibility

标量或张量，该量与磁常数μ0和磁场强度 H 之积等于磁极化强度 J：

磁化曲线  magnetizing  curve

表示物质的磁通密度 、磁极化强度或磁化强度作为磁场强度的函数的曲线。

磁饱和  magnetic  saturation

铁磁性物质或亚铁磁性物质处于磁极化强度或磁化强度不随磁场强度的增加而显著增大的状态。

饱和磁化强度  saturation  magnetization

Ms  在没有自退磁场强度的情况下 ，外加磁场强度减小到零时，物质中剩余的磁化强度 。

磁滞  magnetic hysteresis

在铁磁性或亚铁磁性物质中，磁通密度或磁化强度随磁场强度的变化而发生的且与其变化率无关的不完全可逆的变化。

磁滞回线  (magnetic)  hysteresis  loop

当磁场强度周期性变化时，表示铁磁性物质或亚铁磁性物质磁滞现象的闭合磁化曲线。

矫顽磁场强度  coercive  field strength

使一磁性物质的磁通密度或磁极化强度和磁化强度降为零所需施加的磁场强度 。

矫顽力  coercivity

通过单调降低外加磁场强度，物质的磁通密度或磁极化强度和磁化强度从磁饱和状态值降为零时，物质中的矫顽磁场强度。

注：应当说明降为零的参数，并使用相应的符号：HCB、HCJ 和HCM与磁通密度、磁极化强度和磁化强度对应的矫顽力。这里，HCJ = HCM

居里温度  Curie temperature

Tc  磁状态转变的一个温度，低于此温度，物质表现出铁磁性或亚铁磁性  ，而高于此温度，则表 现出顺磁性 。

奈尔温度  Neel  temperature

TN  磁状态转变的一个温度，低于此温度，物质表现出反铁磁性，而高于此温度，则表现出顺磁性

自退磁场强度  self  demagnetization  field strength

磁体中与磁化强度反向的无旋磁场强度。

退磁因子 demagnetization  factor

对于均匀磁化的物体 ，自退磁场强度与磁化强度之比 。

剩余磁化强度  remanent  magnetization

Mr  在没有自退磁场强度的情况下 ，外加磁场强度减小到零时，物质中剩余的磁化强度。

方法原理

物性测量系统直流磁性测量原理

物性测量系统（Physical Property Measurementn System，简称PPMS）直流磁性能测量主要依赖于系统中的振动样品磁强计（Vibrating Sample Magnetometer，简称VSM）组件，振动样品磁强计是开路测量材料磁性能的测量设备，它通过准确测量样品的磁矩m，用比较法求得材料的饱和磁化强度Ms、剩余磁化强度Mr、矫顽力Hc、居里温度Tc、奈尔温度TN等磁性参数。

尺寸较小的样品在均匀磁场中被磁化后可近似为一个磁矩为m的磁偶极子，当样品垂直与磁场作固定频率的小振幅振动时，依照法拉第电磁感应规律，样品外的探测线圈因此产生相同频率的电压信号。通过锁相技术，锁相放大器将其它频率（包括直流）滤掉，而只将该频率信号放大并检测出来。此交流信号的振幅，对应于样品的磁矩大小。通过与标准样品比较，从而可以得到样品的磁矩数值。

基本功能

通过准确测量样品的磁矩m，用比较法求得材料的Ms、Mr、Hc、Tc、TN等磁性参数。

仪器

仪器类型

物性测量系统PPMS按测量功能可分为直流磁性测量系统、交流磁性测量系统、比热测量系统、交流电输运性质测量系统、热输运性质测量系统等，本通则适用的是直流磁性测量系统。

仪器组成

物性测量系统PPMS直流磁性测量系统按功能可以分为以下几个部分：温度磁场控制系统、磁场控制系统和VSM测量系统。

温度控制系统

物性测量系统PPMS能够通过精确连续控制液氦流量,和线绕加热器来实现快速精准的温度控制。系统样品仓内有多个温度测量计，用以监控样品仓内的温度梯度分布，同时控制控制液氦流量，夹层真空度和线绕加热器，使得系统能够快速精确的控制样品所在区域内的温度变化，并能实现样品温度无限长时间的稳定。

磁场控制系统

物性测量系统PPMS系统的磁场是通过对侵泡在液氦里的超导磁体励磁获得的，磁场大小由超导磁体的电流乘以磁体常数计算获得。

VSM测量系统

振动样品磁强计VSM是开路测量材料磁性能的测量设备，它通过准确测量样品的磁矩m，用比较法求得材料的Ms、Mr、Hc、Tc、Tn等磁性参数。

尺寸较小的样品在均匀磁场中被磁化后可近似为一个磁矩为m的磁偶极子，当样品垂直与磁场作小振幅振动时，用一组相对外加磁场不动的反向串接的探测线圈（线圈轴平行于振动方向）感应这磁偶极子场的变化，得到感应电动势ε。

当其它条件都固定时，利用标准样品进行标定后，就可以利用比较法，通过直接测量感应电动势的大小得出被测样品的磁矩：

样品

各种形状的固体、液体、薄膜、粉末等。

技术步骤

样品的制备

液体、粉末态样品

当样品状态为液体和粉末时，应用无磁材料包裹样品并使样品尺寸小于2 mm×2 mm×2 mm，样品形状接近球形。

薄膜态样品

当样品状态为薄膜时，样品尺寸小于4 mm×4 mm，将不多于4片的薄膜平行叠加，用无磁材料包裹。

块体样品

根据测量目的不同可加工为尺寸小于2 mm×2 mm×2 mm不规则块状固体，φ3 mm×3 mm柱状固体，3 mm×3 mm×3 mm立方体状固体，厚度小于0.5 mm的薄片状固体。

片状样品

当样品状态为薄片时，加工为尺寸小于4 mm×4 mm，厚度小于0.5 mm的薄片状固体。

样品的形状

磁性参数的测量受样品形状的影响，当形状因子不能忽略时，测试结果应注明样品形状和是否经过退磁因子修正，如经退磁因子修正，应注明修正参数。

样品的质量

样品质量测量的准确性直接影响磁性参数测量的结果，样品应用分辨率0.1 mg或更精密天平称量。

定标

磁性参数的测量受定标Ni样样品形状的影响。

Ni球定标

当样品状态为液体、薄膜、粉末、尺寸小于2 mm×2 mm×2 mm不规则块状固体、厚度小于0.5 mm的薄片状固体时，采用Ni球定标。

Ni柱定标

当样品状态为φ3 mm×3 mm柱状固体时，采用φ3 mm×3 mm Ni柱定标。

Ni立方体定标

当样品状态为3 mm×3 mm×3 mm立方体状固体时，采用3 mm×3 mm×3 mmNi立方体状定标。

操作过程

操作过程如下：

a） 将样品放入样品杆，对准中心位置；

b） 检查系统状态，取放样品时，系统温度必须在295-305 K之间系统内气压必须在700 Torr

左右；

c） 安置VSM系统，首先退激活原来状态；然后放置VSM线圈，压紧；放引导杆，安装马达；连

接连线：包括VSM探测线，马达驱动接线，打开VSM控制器，无其他连接，检查线路确定线

路正确；从主菜单激活VSM；

d） 放置样品杆，将样品杆轻轻垂直放入样品腔，盖好顶盖；

e） 设置样品参数，选择保存文件夹和文件名，根据样品特性输入样品质量或体积参数；

f） 探测样品中心，改变磁场寻找样品中心即调节鞍点，谨记找到中心后降磁场到零；

g） 冲洗样品室，关闭样品腔，系统自动探底并冲洗样品室3次；

h）  改变样品腔气压，样品腔气压降到净化（Purged）状态，测量此时的气压，气压值应在4-7Torr

之间；

i） 设置测量程序，选择想测试的项目，包括磁滞回线、磁化曲线、直流退磁曲线等；选择测试

外场，设置磁场加载速度，加载模式，结束模式，数据点间隔，重复测量次数。当实验结束，

可设置程序结束时自动关机（shutdown），使仪器自动保持平衡温度；运行程序，并保存程

序；

j） 设置数据结果表达，在数据选择（Data Selection）中，选择X、Y轴坐标；

k） 测试，运行程序，系统自动测试；

l） 测试结束，测试结束时，保存结果，此时的气压，气压值应仍在4-7Torr之间。将系统状态

恢复至换样状态，即系统温度在295K-305K之间系统内气压必须在700 Torr左右。

分析结果表述

测试结果以测试曲线和测试数据形式提供。

安全注意事项

应注意以下安全事项：

——使用高压钢瓶应遵守相应安全规范；

——建议循环使用液氦；

——真空泵从样品室抽出的气体应排到室外；

——应注意观察样品腔真空值，避免超导磁体失超危险；

——实验前应对试样的性质有所了解，避免酸性、腐蚀性样品直接上机测试，对仪器造成损害。

参  考  文  献

[1] GB/T 13012-2008  软磁材料直流磁性能的测量方法

[2] GB/T 13888-2009  在开磁路中测量磁性材料矫顽力的方法

[3] GB/Z 26082-2010  纳米材料直流磁化率（磁矩）测量方法

# Text boxes

JY