附件8

ICS

H

备案号

中华人民共和国教育行业标准

JY/TXXXX－201X

金相显微镜分析方法通则

General Rules for Metallographic Microscopy

（征求意见稿）

–XX–XX 发布                                    –XX–XX 实施

中华人民共和国教育部 发 布

目  次

前言	II

1  范围.....	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  方法原理	3

5  仪器....	3

5.1  仪器组成	3

5.2  仪器性能	3

5.2.1  规格及基本参数....................................................................3

5.2.2  照明电源..........................................................................3

5.2.3  物镜..............................................................................3

5.2.4  目镜..............................................................................3

5.2.5  附件..............................................................................3

5.2.6  图像采集..........................................................................3

6  环境条件	4

7  样品.....	4

7.1  样品制备	4

7.2  样品保存	4

8  分析步骤	4

9  试验报告	4

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替JY/T 012-1996。除编辑性修改外，本标准主要技术变化如下：

——规范性引用文件；

——修改或增加了术语和定义；

——修改了方法原理；

——删除了“试剂和材料”部分；

——修改了“仪器”部分内容；

——“试验环境条件”单独列出；

——“样品”中增加了复型的内容；

——增加了图像分析软件的使用；

——修改了图像采集的方法；

——修改了分析结果的表述；

——删除了“安全注意事项”。

本标准由中华人民共和国教育部提出。

本标准由全国教育装备标准化技术委员会化学分技术委员会（SAC/TC 125/SC5）归口。

标准JY/T 012-1996起草单位：原国家教育委员会。

标准JY/T 012-1996主要起草人：王甫培、冯建清。

本标准起草单位：东南大学分析测试中心、华南理工大学分析测试中心、上海交通大学分析测试中心。

本标准主要起草人：晏井利、陈丽凤、何琳。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——JY/T 012-1996。

金相显微镜分析方法通则

范围

本标准规定了用金相显微镜观察固体物质组织的一般方法。

本标准适用于各种型号的金相显微镜。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2609-2015  显微镜  物镜

GB/T 9246-2008  显微镜  目镜

GB/T 13298-2015  金属显微组织检验方法

GB/T 17455-2008  无损检测  表面检测的金相复型技术

GB/T 22059-2008  显微镜  放大率

GB/T 22062-2008  显微镜  目镜分划板

JB/T 10077  金相显微镜

JJG（教委）012-1996  金相显微镜检定规程

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

### 直射光 direct light

指直接射入物镜的光。它是经过物方视场不改变传播方向直接射入物镜的光（透射光照明）或者由物方视场里的一个镜面反射的光（入射光照明）。

### 3.2

### 偏振光 polarized light

电矢量的振动方向不是随机分布的光。

### 3.3

### 视场 field of view；visual field

可被显微镜成像的物面或其共轭面的大小，用线值表示。

### 3.4

### 入射照明 incident illumination

又称反射照明，指从物镜方向对物体进行照明，并利用反射光成像的一种照明。

### 3.5

### 透射照明 transmitted illumination

利用透射光成像的一种照明。

### 3.6

### 明视场 bright field

照明光通过物镜垂直的或者近似垂直的照射到样品表面，其反射光返回物镜成像，显微镜视场区呈现亮背景。

### 3.7

### 暗视场 dark field

不让直射光通过物镜孔径，只利用漫射光或衍射光观察样品的照明，由此得到黑色背景中细节清晰明亮的图像，显微镜视场区呈现暗背景。

### 3.8

### 干涉 interference

两束或两束以上的相干光波在相互作用区叠加时产生的光强度加强或减弱的现象。

### 3.9

### 微分干涉衬度 differential interference contrast

利用偏振光干涉原理将样品表面微观起伏的高度变化以光强和干涉色的形式表现出来。

### 3.10

### 样品 sample

用显微镜研究的物体，又称标本或试样。

### 3.11

### 复型 replica

通过将预制的复型材料与试样表面相贴合的方法取得试样微观组织形貌的技术。

### 3.12

### 像 image

物体上各点的像点的集合。

### 3.13

### 调焦 focus

改变物镜与样品之间距离，以获得清晰像的调节过程。

4 方法原理

利用一套光学方法系统组成的显微镜，采用明视场、暗视场、偏振光、干涉、微分干涉衬度等方法，对制备好的样品进行观察，获得样品的微观组织及结果信息。

5  仪器

### 5.1  仪器组成

金相显微镜一般由照明系统、光学系统、机械系统组成，并可以包含图像采集及存储系统、显微硬度等附设装置。

### 5.2  仪器性能

#### 5.2.1  规格及基本参数

金相显微镜的规格及基本参数应符合JB/T 10077的规定。仪器的性能指标应符合JJG 012 《金相显微镜检定规程》的要求。

#### 5.2.2  照明光源

照明光源可以使用卤素灯、氙灯或LED灯等，光源强度应均匀且强度可调节。

#### 5.2.3  物镜

物镜应符合GB/T 2609的规定，由一组低倍到高倍的平场复消色差物镜组成，放大倍率如2X（或2.5X）、 5X、10X、20X、40X（或50X）、100X等，放大率值允差应符合GB/T 22059的规定。

#### 5.2.4  目镜

目镜应符合GB/T9246的规定，双目镜（或单目镜）的放大倍率一般为10X，放大率值允差应符合GB/T 22059的规定。根据需要可以加入目镜分划板，目镜分划板应符合GB/T 22062的规定。

#### 5.2.5  附件

配有合适的附件以实现明视场、暗视场、偏振光、干涉、微分干涉衬度等观察模式，取得不同的观察效果。

#### 5.2.6  图像采集

配置合适的图像采集系统，以记录观察结果，可选配合适的图像分析软件以便对采集的图像进行进一步的分析。

6  环境条件

环境温度：10℃~ 30℃

相对湿度：≤70％ 。

仪器应避免强光照射，并有良好的防震措施。仪器周围无酸性气体及酸、碱、有机溶剂等有害物质，通风良好。

7  样品

### 7.1  样品制备

金属样品的取样及样品制备应按GB/T 13298的规定进行。

采用复型技术进行样品制备应按GB/T 17455的规定进行。

### 7.2  样品保存

样品应保存在干燥器内，对于易氧化腐蚀的样品可以在其表面涂上一层中性油脂做保护，再放入干燥器内。

8  分析步骤

8.1  将制备好的样品置于载物台上。

8.2  开机，打开光源，根据需要对光源进行调节。

8.3  选择合适的物镜和目镜及观察方式。

8.4  用粗细调焦钮对样品进行聚焦，同时调整好孔径和视场光阑大小，使目镜（或者图像采集系统连接的显示器）中观察到清晰的组织图像。

8.5  选择合适的视场，进行图像采集。

8.6  根据需要，使用图像分析软件对采集的图像进行分析。

- 试验报告

试验报告一般包括下列内容：

- 样品名称、牌号、规格、热处理状态；

- 所采用的标准号；

- 使用的仪器名称、型号；

- 浸蚀剂、放大倍数（或标尺）、显微组织图像及分析结果；

- 报告日期及编号；

- 检测人员与审核人员。

# Text boxes

JY