教育行业标准《电感耦合等离子体质谱分析方法通则》

（征求意见稿）编制说明

1  标准制订背景和目的

现行的教育部现代分析仪器方法通则包含了成分分析、结构分析、表面及微区形貌分析等26个现代分析仪器的仪器原理和分析方法，自1997年批准实施以来，一直是高校仪器分析测试的标准依据和实验室资质认定的立项依据。随着分析仪器和测试方法的发展演变，目前的分析方法通则迫切需要进行修订与更新，同时也需要补充新的现代分析仪器方法通则。电感耦合等离子体质谱分析方法（ICP-MS）也是近年来发展迅速的现代分析仪器之一，之前教育行业里一直没有相应的方法通则，制定相应的方法通则是对现行的教育部现代分析仪器方法通则的必要补充。

ICP-MS以低的检出限、高的灵敏度、宽的动态范围、快速的多元素同时分析并且可分析元素周期表中几乎所有的元素等优势而成为痕量以及超痕量元素分析的强大武器。尽管一系列的标准化方法也相继颁布，但是由于目前ICP-MS标准方法还多分布在冶金、工业、半导体等领域，在环境、生物、药物等重要领域还没有标准参考。制定相应的分析方法通则，不仅对高校仪器分析中ICP-MS测试有了更严格的程序规范，而且是对于认可和资质认定的实验室可提供相应的立项依据。制定具有指导意义的ICP-MS分析方法通则，对于保证实验室检测结果的准确性和有效性、解决实际应用中的问题有着重大的意义。

2  任务来源和主要工作过程

2.1任务来源

为规范我国教育行业标准（JY/T）仪器通则标准，由教育部科技中心、国家计量认证高校评审组发起，在全国教学仪器标准化技术委员会和高校分析测试中心研究会的组织下，对现行的教育行业标准（JY/T）仪器通则进行修订和制订补充。本标准的目标是制订电感耦合等离子体质谱分析方法通则，用于规定电感耦合等离子体质谱仪进行定性定量分析的通用规则。

2.2  主要工作过程

接到任务之后，按照组委会建议组建了ICP-MS通则标准制定团队，由中山大学担任主编单位，四川大学和华中科技大学担任辅编单位，其余参与单位包括上海交通大学、北京大学、大连理工大学、南京大学、海南大学、山东理工大学、福州大学、兰州大学。同时，制定详细工作计划，确认工作分工。

在前期大量文献、资料调研的基础上，中山大学参编人员参考现有国内外ICP-MS相关标准和研究，在实验室自编方法基础上，初步编制了JY/T 027《电感耦合等离子体质谱分析方法通则》初稿，于2015年8月12日上传初稿文本至标准编制小组讨论群进行讨论，四川大学、华中科技大学、南京大学和海南大学分别于8月18日、8月27日、8月28日及8月31日反馈了意见，其余单位由于未发表意见或未加入讨论组，主编单位又于8月31日将初稿发至其余参编人员邮箱，仅有山东理工大学、北京大学反馈意见，其余老师未回应。各位老师反馈的建议大部分已经采纳，部分未采纳，现将反馈建议中未采纳的建议及未采纳理由汇总如下：

表1 各参编单位未采纳建议汇总表

| 序号 | 章节 | 建议 | 提出者 | 未采纳原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标题 | 因为对于HR-ICP-MS和MC-ICP-MS要求与ICP-QMS差异较大，而且感觉此版本更适合ICP-QMS，是否名称缩小些强调四级杆ICP-MS通则？ | 南京大学胡忻 | 1）整个标准正文未提及多接收电感耦合等离子体质谱法（MC-ICP-MS）；2）高分辨电感耦合等离子体质谱法除了在干扰方面较电感耦合等离子体四极杆质谱少，其余在样品制备、定量方法、数据处理等等方面均与四极杆质谱法要求类似； |
| 2 | 1 范围 | “1 范围本方法适用于......以及同位素比值测定"。ICP-QMS精密度（RSD）一般在0.1-0.5%，只能满足小数点后第三位，不适宜测量同位素。MC-ICP-MS主要是测定同位素（RSD 0.005-0.02%），测试方法不同于此版本内容，是否删去实用同位素测试？ | 南京大学胡忻 | ICP-QMS可以测同位素比值，只是要考虑ICP-QMS是否满足具体检测要求而已，如果ICP-QMS不能做同位素比值测定，则同位素稀释法就不能做，因为同位素稀释法是基于同位素比值测定的一种方法。可测定同位素比值是ICP-MS有别于其他元素分析技术的优势之一。 |
| 表1 各参编单位未采纳建议汇总表（续） |
| 序号 | 章节 | 建议 | 提出者 | 未采纳原因 |
| 3 | 7 样品 | 7 样品“：样品处理要强调有机和无机样品差异，而不是简单液体和固体之分 | 南京大学胡忻 | 样品如果按有机无机分，样品处理原则难统一，即使都是无机样品（或都是有机样品），处理方法也有不同。方法通则是指导性标准，实验室具体在使用前需要就具体样品类型进行方法确认，具体样品的前处理才能定细节。 |
| 4 | 8.4.2 | 内标法“：此内标法不同于色谱内标法，不是用于定量分析，而是校正仪器漂移和基体效应等，不能给出元素含量。因此不能与列于“8.4 定量分析”，与标准曲线法、标准加入法和同位素稀释法并列。理解对否？我们仪器的操作手册就没有将内标法与标准曲线法、标准加入法和同位素稀释法并列。此外，在标准曲线法中说“此方法只适用于无基体干扰情况下的测定”，现在做标准曲线法测样都同时使用内标，多数是在线加入内标校正基体效应和仪器漂移，一般是内标响应值在30%以内都可以接受，继续做样的。不知是否？ | 南京大学胡忻 | 内标法是定量方法之一，这个应该是肯定的，只是ICP-MS大部分时候都是内标法定量的，当时写的时候主要是考虑到如果不把标准曲线法加进去，有ICP-MS法不能用校准曲线法（外标法）的嫌疑，这也不严谨，例如在没有基体效应、仪器相对稳定的时候是不是不加内标就不行（如纯净水中重金属的检测）？ |
| 5 | 3 | 术语和定义中是否要加入“氧化物干扰”。因为氧化物比率是质谱调谐优化的一个重要参数。 | 南京大学胡忻 | 氧化物干扰属于多原子离子干扰一种，这在多原子离子干扰定义中已有提及，单独挑出来说明也可以，但在此先不更改，看看专家意见。 |
| 表1 各参编单位未采纳建议汇总表（续） |
| 序号 | 章节 | 建议 | 提出者 | 未采纳原因 |
| 6 | 2 规范性引用文件 | 加入EPA200.8和EPA6020A | 华中科技大学鲁照玲 | 如果需要加参考文献部分的话，在那写，如果不打算写参考文献，放在此不合适，第一，EPA是环境领域标准，引用其不合适；第二，标准编制时应按照标准化工作指南进行，GB/T20000.3-2014中有对引文文件进行规定，按上面的原则不应纳入。查阅现行有效方法通则，没有引用EPA标准的，例如，原子吸收通则国标没有引用EPA7000 |
| 7 | 4 方法原理 | 将工作原理改为“ICP-MS 是以电感耦合等离子体为离子源，以质谱计进行检测的无机多元素浓度分析和同位素比值测定技术。高频发生器提供的高频能量加到感应线圈上，将等离子体炬管置于线圈中因而在炬管中产生高频磁场。用微火花引燃， 使通入炬管中的氩气电离，产生离子和电子而导电。导电气体受高频电磁场作用形成与耦合线圈同心的涡流区，强大的电流产生高温，从而形成等离子体炬焰并维持。 试样由载气（氩气）带入雾化系统进行雾化，并以气溶胶形式进入炬管的中心通道，在高温和惰性气体中充分电离，离子经透镜系统提取、聚焦后进入质量分析器，并按其不同质荷比（m/z）被分离。离子信号由电子倍增器接收，经放大后进行检测。根据离子的特征质量可定性检测该元素的存在与否，而元素的离子流强度与该元素的浓度成正比，可确定试样中该元素的含量。” | 华中科技大学鲁照玲 | 原工作原理经几位老师更改后更严谨、简洁，暂不更改，考虑到该老师想将ICP工作原理加入进去，将ICP工作原理加到仪器部分。 |
| 表1 各参编单位未采纳建议汇总表（续） |
| 序号 | 章节 | 建议 | 提出者 | 未采纳原因 |
| 8 | 5.7.2 | 加入“Hg和易水解的不稳定元素溶液(比如 Nb、Ta、Zr、Hf、Sn、Sb、Ti和W)须现用现配（5% 的HNO3 和0.1%HF）的标准溶液的配制需要单独说明。Hg的标准溶液浓度分别为0.2,0.5，1,2,5μg/l，参考EPA的标准溶液范围。50-500 μg/L浓度的Sb和Ag应该加入1% (v/v) HCl 起稳定作用。” | 华中科技大学鲁照玲 | 部分采用，但作为通则，溶液浓度具体化不太合适，另外Ag不能加入HCl，会沉淀。 |
| 9 | 8.3.2 | “干扰校正方程可根据实验及样品实际情况进行编辑、使用。干扰校正方程在使用前必须验证其正确性，并将所用的数学方程记录在报告中。”，由于一般仪器软件中都自带干扰校正方程，我认为这个地方可以不需要！ | 华中科技大学鲁照玲 | 建议还是保留，因为仪器软件自带干扰校正方程不一定合适，有时候需要实验确证的，特别是分馏效应严重的元素。 |
| 10 | 8.3.3 | 删除附录表3 | 华中科技大学鲁照玲 | 附录是资料性文件，附录表3作为参考性附录其作用还是有的，建议保留或更加完善该表格。 |
| 11 | 8.4.1 | “待测元素浓度应在标准曲线线性范围内”不对，应该可以允许上下20%的浮动！ | 华中科技大学鲁照玲 | 这里线性范围与所配制标准曲线浓度范围是两个概念，线性范围是仪器响应信号与浓度呈线性关系的范围，而标曲配制浓度范围是实际实验中配制的浓度范围。如果检测结果超出配制浓度范围，需要进行处理，例如检测结果超出标曲最高配制浓度，如在标曲最高浓度点110%以内可以接受，否则稀释样品或扩展标曲浓度范围（扩展原则也是一定得在线性范围内）。 |
| 表1 各参编单位未采纳建议汇总表（续） |
| 序号 | 章节 | 建议 | 提出者 | 未采纳原因 |
| 12 | 9 | 10 数据处理 10.1 外标法：在 ICP-MS 分析中，仪器对分析浓度的表示多采用外标法(工作曲线法)，计算机自动进行全部数据处理。 10.2 质谱干扰校正：采用数学公式校正法校正质谱干扰，通过计算机软件直接在线校正或采用求干扰系数法离线校正。 10.3 如果一种待测元素选择了不止一个同位素，不同同位素计算出的浓度或同位素比值可以为分析者检查可能的质谱干扰提供有用信息。衡量元素浓度时，主同位素和次同位素都要考虑。 10.4 质量偏倚校正：在同位素稀释法或同位素比值分析中，必须对所有测定的参考同位素和浓缩同位素的计数进行同位素质量偏倚校正。 10.5 分析期间的质量控制样（QCS） 以及标准物质测定结果可以为数据质量提供参考，应和样品结果一起提供并记录在案。 11 离散数据的判断和剔除 制定标准范围区间()为受控值，对受控值以外的数据视为可疑值，需要进行检查或复测，也可以采用统计学方法(统计量与显著性水平的比较)对数据的可靠性进行判断，对于离散程度较大的数据应该剔除。 12 结果不确定评定 测量或估算每个已识别的不确定度分量的大小，估计每一个分量对合成不确定度的贡献，根据测量要求，可舍去贡献小于最大分量1/10的分量，以便简化不确定度分量的列表。 12. 1 标准不确定度A类评定 从重复测量的分散性实验估计得到的不确定度分量，平均值的标准不确定度[uA()]采用平均值的标准偏差[s()]。 s(x)= uA()=s() = 12. 2 标准不确定度B类评定 B类不确定度一般不需要对被测量在统计控制状态下(重复性或重现性条件下)进行重复观测而是按照现有信息加以评定。 B类不确定度评定的通用计算公式如下： uB= 式中：a-----被测量可能值的区间半宽度； k------包含因子。 12. 3 合成标准不确定度的计算 在以上定量标准分析的基础上，确定各不确定度分量对总不确定度的定量贡献，给出合成标准不确定度。 uC= 12. 4 扩展不确定度的给出 将uC()乘以给出概率p的包含因子k，即得到扩展不确定度U。 U=k uC k由t分布临界值给出，对于大多数测量，采用p=95%, k=2。 13.4 结果的计算与表述 13.4.1 计算 试样中元素含量（固体：mg/kg；液体：(g/L）按照公式（4）进行计算。 式中： （4） X样 —— 样品中待测元素浓度，单位为微克每克（固体：mg/kg；液体：(g/L）； C —— 样品溶液所测得的待测元素浓度，单位为微克每升（固体：mg/kg；液体：(g/L）； C0 —— 空白样品所测得的待测元素浓度，单位为微克每升（固体：mg/kg；液体：(g/L）； V —— 定容体积，单位为毫升（mL）； m —— 样品质量，单位为克（g）。 13.4.2 结果的表述 溶液中元素浓度单位为μg/L，固体样品根据元素的含量水平分为mg/kg。元素浓度低于方法检出限（MDL）时报未检出(ND)，同时提供方法检出限。测定结果以两次平行测定的平均值表示，精确至0.01mg/kg, 有效数字最多保留三位，有效数字的取舍按照“四舍五入”为原则。如果检测委托方有不确定度评定要求的应该同时提供不确定度数值。 14 精密度 在重复性条件下获得的两次独立测定结果相对标准偏差5%。 | 华中科技大学鲁照玲 | 1)外标法、质谱干扰校正、质量偏倚校正、质控样等在标准正文其它章节均有提及，在此不再赘述；2）离散数据的判断和剔除应有依据，如果没有标准可遵循，建议不要写进去。正常检测时平行样不超过3个，在可疑值原因未明情况下不应该轻易剔除数据。而且鲁老师提出的判定标准不是单次检测的数据剔除，这是在大量实验数据基础上作出质控图来进行的工作，这有专门的质量控制标准去规范，不在方法通则范围内。3）不确定度评定有JJF1059进行规范，引用即可，不再赘述。4）对于液体样品和固体样品其计算公式不同，应按原方案写法，否则液体样品公式不对。5）精密度的要求对不同样品、不同元素是不一样的，通则是检测方法标准的指导性文件，在具体检测方法实施时还应做方法确认工作，其中就包含了精密度的确认，建议在通则里面不写精密度具体数据要求，否则可操作性不强，不符合标准制定的要求。 |
| 13 | 9 | 10 数据处理 10.1 外标法：在 ICP-MS 分析中，仪器对分析浓度的表示多采用外标法(工作曲线法)，计算机自动进行全部数据处理。 10.2 质谱干扰校正：采用数学公式校正法校正质谱干扰，通过计算机软件直接在线校正或采用求干扰系数法离线校正。 10.3 如果一种待测元素选择了不止一个同位素，不同同位素计算出的浓度或同位素比值可以为分析者检查可能的质谱干扰提供有用信息。衡量元素浓度时，主同位素和次同位素都要考虑。 10.4 质量偏倚校正：在同位素稀释法或同位素比值分析中，必须对所有测定的参考同位素和浓缩同位素的计数进行同位素质量偏倚校正。 10.5 分析期间的质量控制样（QCS） 以及标准物质测定结果可以为数据质量提供参考，应和样品结果一起提供并记录在案。 11 离散数据的判断和剔除 制定标准范围区间(，为平均值，S为多次测量的标准偏差)为受控值，对受控值以外的数据视为可疑值，也可以采用统计学方法对数据的可靠性进行判断(统计量≤显著性水平=0.05的临界值被认为正常数据；统计量>显著性水平=0.01的临界值被认为离群值)，对于离散数据应该剔除。 12 结果不确定评定 不确定度的评定方法详见JJG的标准，在实际计算的时候建议先测量或估算每个已识别的不确定度分量的大小，估计每一个分量对合成不确定度的贡献，根据测量要求，可舍去贡献小于最大分量1/10的分量，以便简化不确定度分量的列表。通过分别对A类和B类不确定进行评定，在此基础上计算合成不确定度，根据概率p的包含因子k（t分布临界值给出，对于大多数测量，采用p=95%, k=2），得到扩展不确定度。 13.4 结果的计算与表述 13.4.1 计算 试样中元素含量（固体：mg/kg；液体：(g/L）按照公式（4）进行计算。 式中： （4） X样 —— 样品中待测元素浓度，单位为微克每克（固体：mg/kg；液体：(g/L）； C —— 样品溶液所测得的待测元素浓度，单位为微克每升（固体：mg/kg；液体：(g/L）； C0 —— 空白样品所测得的待测元素浓度，单位为微克每升（固体：mg/kg；液体：(g/L）； V —— 定容体积，单位为毫升（mL）； m —— 样品质量，单位为克（g）。 13.4.2 结果的表述 溶液中元素浓度单位为μg/L，固体样品根据元素的含量水平分为mg/kg。元素浓度低于方法检出限（MDL）时报未检出(ND)，同时提供方法检出限。测定结果以两次平行测定的平均值表示，精确至0.01mg/kg, 有效数字最多保留三位，有效数字的取舍按照“四舍五入”为原则。如果检测委托方有不确定度评定要求的应该同时提供不确定度数值。 14 精密度 在重复性条件下获得的两次独立测定结果相对标准偏差应满足下面要求。 | 华中科技大学鲁照玲 | 原因同上 |
| 14 | 9 | 10 分析结果的表述 10.1 分析方法与分析结果的评价 分析方法用检测能力、精密度、准确度与适用性来评定，检测能力以检测限，测定结果的精密度用标准偏差或相对标准偏差，准确度用误差或相对误差表示，适用性当指它所适用的被测组分的浓度范围时，用工作曲线的线性范围来衡量；当指对不同基体试样的适用性时，用它的抗干扰能力来说明。 10.1.1 检测限(detection limits) 检测限可以用来评价分析方法与分析仪器对待测成分的检测能力。一般是以空白溶液所产生的信号相应的标准偏差(σ)的3倍所对应的待测元素浓度来表示。用纯水作为空白溶液测定的为仪器检测限，用整个样品制备过程空白作为空白溶液测定的为方法检测限。 仪器检测限：DL== （1） 式中σ，Bkg——分别是测定纯水中各待测元素质量数的绝对计数值的标准偏差与绝对背景平均值； S——在检测限水平附近低浓度区校正曲线的斜率。 方法检测限：MDL= （2） 式中 σ——方法空白溶液中某元素n次测量结果的3倍标准偏差，单位ng•L-1； n——重复测量次数，一般为7以上奇数次。 10.1.2 精密度(precision) 精密度是评价分析方法对某一样品多次测量的重复程度。常用多次测量的相对标准偏差RSD%来表示。精密度与浓度有关，报告精密度时应该指明获得该精密度的浓度。 (3) 式中 RSD%——相对标准偏差； xi——单次分析数据； ——样品n次分析结果的平均值； n——分析次数。 10.1.3 准确度(accuracy) 准确度是表示在一定精密度条件下多次测定平均值和被测定的(约定)真值相符合的程度。用标准样品或标准方法进行对照试验，或加入被测定组分的纯物质进行回收试验来估计与确定方法准确度。当用回收试验来估计准确度时，以加标回收率R%评价准确度。由于加标回收率收到加标量大小的影响，因此一般加标量应尽量与样品总待测物质含量相近；当样品中待测物含量小于测定下限时，案测定下线的量加标；在任何情况下不得大于待测物含量的3倍，加标后的测定值不得超出方法的测定上限。加标回收率应在90%～110%范围内。 (4) 式中 ——加标回收率； ————试样浓度，即试样测定值； ————加标试样浓度，即加标试样测定值； ————加标量。 10.2 分析结果的计算 试样中元素含量按照公式（5）进行计算。 (5) 式中 —— 样品中待测元素浓度，固体：mg/kg；液体：(g/L； —— 样品溶液所测得的待测元素浓度，固体：mg/kg；液体：(g/L； —— 空白样品所测得的待测元素浓度，固体：mg/kg；液体：(g/L； —— 定容体积，单位为毫升（mL）； —— 样品质量，单位为克（g）。 当待测元素浓度低于方法检测限（MDL）时报未检出(ND)，同时提供方法检测限。有效数字最多保留三位，有效数字的修约应符合GB/T8170《数值修约规则》的规定。 10.3 分析结果的表述 分析结果用它的精密度、准确度和置信区间来评定。精密度和准确度按10.1.2和10.1.3计算。在消除系统误差的条件下，置信区间由测定平均值与随机不确定度u综合表示。随机不确定度是在一定置信度下对被测定的真值所处量值范围的评定，真值的置信区间u按(6)式计算。 (6) 式中 ——置信度为95%、自由度f(f=n-1)的置信系数，由t分布查表得； n—— 测定次数； —— 残余标准偏差，按(7)式计算。 (7) 式中 b—— 标准工作曲线的斜率； n—— 标准工作曲线试验点的数目； p—— 未知样品重复测定的次数； —— 未知样品浓度p次重复测定的平均值； —— 标准工作曲线各试验点浓度测定的平均值。 当不需要提供不确定度时，同一样品平行测定不少于3次，取置信度95%，采用格拉布斯（Grubbs）法对数据进行分析及取舍（见附录A）。分析结果可以采用多次平行测定结果的平均值多次重复测定的标准偏差(SD)表述，按(8)式计算。 (8) 式中 ——样品n次分析结果的平均值； —— n次测量的标准偏差。 (9) 式中 ——单次分析结果； ——样品n次分析结果的平均值； ——分析次数。 | 华中科技大学鲁照玲 | 1）如确实需要加入方法验证内容，应另起章节进行说明；2）检出限定义中方法检出限定义错误；3）结果表述从JYT 023中来，其中采用由最小二乘法拟合曲线测量样品引入的不确定度来代表随机不确定度，这种表示方法是有历史背景的，现在看来再这样表示不够严谨。我们国家不确定度标准是99年发布的，12年又进行了修订，现在这样表示可能不妥了，这也是JYT为何修订的原因，当年颁布的时候JJF1059还没颁布，而且JJF1059在2012年又进行了修订，对自由度进行了弱化，建议不确定度的评定就引用JJF1059即可，不用写具体内容。 |
| 15 | 9 | 参考下面内容写精密度要求： | 华中科技大学鲁照玲 | 精密度不采用原因同上 |
| 16 | 6.2 | 6.2 仪器性能要求 四极杆电感耦合等离子体质谱仪性能应满足JJF 1159要求，其他质量分析器的电感耦合等离子体质谱仪应满足实际需求。 这里应满足。。。要求，改为应满足最新四极杆电感耦合等离子体质谱仪校准规范 | 华中科技大学鲁照玲 | JJF 1159没写年号就指的是现行有效标准适用，这在规范性文件里有明确说明 |
| 17 | 11.1 | 标准曲线线性相关系数0.999以上改为0.998以上 | 华中科技大学鲁照玲 | ICP-MS测量技术线性三个九很容易达到，如标曲线性相关系数无三个九，建议查找原因。 |
| 18 | 3.8 | 物理干扰包括记忆效应、盐分沉积、基体效应等 | 北京大学邓宝山 | 在解释物理干扰时，未将所有物理干扰一一列出，而是用了“等物理因素的差异所引起的干扰” |
| 19 | 7.1 | 液体样品测定：当有机物含量较高时，可通过加酸消解或仪器附带的加氧模块去除有机物，进行元素测定。 | 北京大学邓宝山 | 表述不同，含义一样。原文“对于有机溶液，若仪器配备有机物进样系统，可直接进样测定；若仪器未配备有机物进样系统，则需按相关国家标准处理后进样测定。“ |

纵观上述意见，有老师坚持要将精密度等内容加入通则，故增加“10 方法确认”章节内容，实际上在CNAS-CL01:2006中已经对方法确认该做的内容进行了细化，即将实施的实验室资质认定准则也会将方法确认内容细化，而且部分应用领域也有自己相应的方法确认指南，是否增加该部分内容（红色字内容），请专家审核。

3  标准制定的依据

3.1 参考标准及文献

随着仪器的发展和改进，ICP-MS已经成为一种较成熟的痕量、超痕量元素和同位素分析技术。我国的ICP-MS仪器也越来越普及，已经成为常规的分析技术，ICP-MS技术的标准化方法也不断涌现。截至2015年4月，统计到的已颁布的使用ICP-MS技术的国家或行业标准方法已达50多种，不包括尚在审核或未统计到的方法。具体可见表2。

从表2中我们可以看到，标准方法中ICP-MS方法不仅仅局限于传统的技术，与液相色谱联用的技术以及激光剥蚀-电感耦合等离子体质谱技术也纳入其中，而且多数应用在痕量及超痕量分析领域，充分显示了ICP-MS的分析优势。但是也要注意的是，虽然现有的标准化方法已经很多，但多数分布在冶金、材料、半导体等领域，而在环境、生物药品、农业生产等其他多种重要领域的分布却寥寥无几。特别是当今环境污染问题及食品药品安全问题已经引起世界的关注，相关法律法规对重金属元素测定的要求及检测下限也更加严格。例如2015年1月1日实施的《中华人民共和国环境保护法》第二章要求，相关部门应制定相应的监管规划及环境质量标准，对于地方质量标准，可严于国家质量标准。2015年新修订的《土壤环境质量标准》则更新了监测规范，与1995年版的标准相比，不仅收严了铅、六六六、滴滴涕三项污染物限值，增加了总锰、总钴等10项污染物选测项目，而且按照土壤pH条件将镉（Cd）限值由两档细化为了四档。这些都说明了目前迫切需要更先进的元素分析技术手段和相关标准方法应用于不同领域检测，制定ICP-MS检测方法通则可对不同领域检测方法标准的制定提供指导。

《电感耦合等离子体质谱分析方法通则》的编写是严格按照GB/T1.1《标准化工作导则 第一部分：标准的结构和编写规则》、GB/T 20001.4《标准编写规则 第4部分：化学分析方法》、GB/T 20000 《标准化工作指南》系列标准进行编写。在编写过程中，除了表2所列标准外，还参考了美国环境保护局（USEPA）关于电感耦合等离子体质谱技术的相关标准方法（EPA200.8和EPA6020）、JJF1267  《同位素稀释质谱基准方法》、GB/T 8710 《数值修约规则与极限数值的表示和判定》、GB/T 27415 《分析方法检出限和定量限的评估》、GB/T 6379.2 《测量方法与结果的准确度（正确度与精密度） 第二部分：确定标准测量方法重复性与再现性的基本方法》、GB/T6379.4 《测量方法与结果的准确度（正确度与精密度） 第四部分：确定标准测量方法正确度的基本方法》、JJF 1059.1 《测量不确定度评定与表示》、CNAS-GL06 《化学分析中不确定度的评估指南》，CNAS-GL02 《能力验证结果的统计处理和能力评价指南》，JJF 1159-2006 《四极杆电感耦合等离子体质谱仪校准规范》、李冰编著的《电感耦合等离子体质谱原理和应用》、王小如编著的《电感耦合等离子体质谱应用实例》等标准或文献。同时还引用了JJF1267  《同位素稀释质谱基准方法》、GB/T 8710 《数值修约规则与极限数值的表示和判定》、GB/T 27415 《分析方法检出限和定量限的评估》、GB/T 6379.2 《测量方法与结果的准确度（正确度与精密度） 第二部分：确定标准测量方法重复性与再现性的基本方法》、GB/T6379.4 《测量方法与结果的准确度（正确度与精密度） 第四部分：确定标准测量方法正确度的基本方法》、JJF 1059.1 《测量不确定度评定与表示》、GB/T 6682 《分析实验室用水规格和试验方法》、JJF1159  《四极杆电感耦合等离子体质谱仪校准规范》。

表 2  电感耦合等离子体质谱标准方法

| 分类 | 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 食品 | GB 5009.94 —2012 | 食品安全国家标准 植物性食品中稀土元素的测定 |
|  | GB/T 23372—2009 | 食品中无机砷的测定 液相色谱-电感耦合等离子体质谱法 |
|  | GB/T 23374—2009 | 食品中铝的测定 电感耦合等离子体质谱法 |
|  | GB/T 23199—2008 | 茶叶中稀土元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法和电感耦合等离子体质谱法 |
|  | SN/T 2210—2008 | 保健食品中六价铬的测定 离子色谱-电感耦合等离子体质谱法 |
|  | SN/T 2484—2010 | 精油中砷、钡、铋、镉、铬、汞、铅、锑含量的测定方法 电感耦合等离子体质谱法 |
|  | SN/T 2594—2010 | 食品接触材料 软木塞中铅、镉、铬、砷的测定 电感耦合等离子体质谱法 |
|  | SN/T 2208—2008 | 水产品中钠、镁、铝、钙、铬、铁、镍、铜、锌、砷、锶、钼、镉、铅、汞、硒的测定 微波消解-电感耦合等离子体-质谱法 |
|  | YC/T 379—2010 | 卷烟主流烟气中铬、镍、砷、硒、镉、铅的测定 电感耦合等离子体质谱法 |
|  | YC/T 380—2010 | 烟草及烟草制品 铬、镍、砷、硒、镉、铅的测定 电感耦合等离子体质谱法 |
|  | YC/T 316—2009 | 烟用接装纸和烟用接装纸原纸中砷、铅、镉、铬、镍、汞的测定 电感耦合等离子体质谱法 |
| 环境 | GB/T 31231—2014 | 水中锌、铅同位素丰度比的测定 多接受电感耦合等离子体质谱法 |
|  | GB/T 5750.6—2006 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 电感耦合等离子质谱法（1.5） |
|  | HJ 700—2014 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱 |
|  | HJ 509—2009 | 车用陶瓷催化转化器中铂、钯、铑的测定 电感耦合等离子体发射光谱法和电感耦合等离子体质谱法 |
|  | SL 394.2—2007 | 铅、镉、钒、磷等34种元素的测定——电感耦合等离子体质谱法（ICP—MS） |
|  | GB/T 30903—2014 | 无机化工产品 杂质元素测定 电感耦合等离子体质谱法（ICP-MS） |
| 化工、冶金、半导体 | GB/T 223.81—2007 | 钢铁及合金 总铝和总硼含量的测定 微波消解-电感耦合等离子体质谱法 |
|  | GB/T 20127.11—2006 | 钢铁及合金痕量元素的测定 第11部分：电感耦合等离子体质谱法测定铟和铊含量 |
|  | GB/T 4325.26—2013 | 钼化学分析方法 第26部分：铝、镁、钙、钒、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌、砷、镉、锡、锑、钨、铅和铋量的测定 电感耦合等离子体质谱法 |
|  | GB/T 29849—2013 | 光伏电池用硅材料表面金属杂质含量的电感耦合等离子体质谱测量方法 |
|  | GB/T 29056—2012 | 硅外延用三氯氢硅化学分析方法.硼、铝、磷、钒、铬、锰、铁、钴、镍、铜、钼、砷和锑量的测定 电感耦合等离子体质谱法 |
|  | GB/T 5121.28—2010 | 铜及铜合金化学分析方法 第28部分：铬、铁、锰、钴、镍、锌、砷、硒、银、镉、锡、锑、碲、铅、铋量的测定 电感耦合等离子体质谱法 |
|  | GB/T 12690.5—2003 | 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 铝、铬、锰、铁、钻、镍、铜、锌、铅的测定 电感耦合等离子体发射光谱法（方法1）钴、锰、铅、镍、铜、锌、铝、铬的测定 电感耦合等离子体质谱法（方法2） |
|  | GB/T 12690.12—2003 | 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 钍量的测定偶氮胂Ⅲ分光光度法和电感耦合等离子体质谱法 |
|  | GB/T 12690.13—2003 | 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 钼、钨量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法和电感耦合等离子体质谱法 |
|  | GB/T 16484.2—2009 | 氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法 第2部分：氧化铕量的测定 电感耦合等离子体质谱法 |
|  | GB/T 16484.20—2009 | 氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法 第20部分：氧化镍、氧化锰、氧化铅、氧化铝、氧化锌、氧化钍量的测定 电感耦合等离子体质谱法 |
|  | GB/T 23362.4—2009 | 高纯氢氧化铟化学分析方法 第4部分：铝、铁、铜、锌、镉、铅和铊量的测定电感耦合等离子体质谱法 |
|  | GB/T 23364.4—2009 | 高纯氧化铟化学分析方法 第4部分：铝、铁、铜、锌、镉、铅和铊量的测定电感耦合等离子体质谱法 |
|  | GB/T 26289—2010 | 高纯硒化学方析方法 硼、铝、铁、锌、砷、银、锡、锑、碲、汞、镁、钛、镍、铜、镓、镉、铟、铅、铋量的测定 电感耦合等离子体质谱法 |
|  | YS/T 870 —2013 | 高纯铝化学分析方法 痕量杂质元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 |
| 化工、冶金、半导体 | YS/T 898—2013 | 高纯钽化学分析方法 痕量杂质元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 |
|  | YS/T 892—2013 | 高纯钛化学分析方法 痕量杂质元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 |
|  | YS/T 902—2013 | 高纯铼及铼酸铵化学分析方法 铍、钠、镁、铝、钾、钙、钛、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌、砷、钼、镉、铟、锡、锑、钡、钨、铂、铊、铅、铋量的测定 电感耦合等离子体质谱法 |
|  | YS/T 896—2013 | 高纯铌化学分析方法 痕量杂质元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 |
|  | YS/T 900—2013 | 高纯钨化学分析方法 痕量杂质元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 |
|  | YS/T 928.5—2013 | 镍、钴、锰三元素氢氧化物化学分析方法 第5部分：铅量的测定 电感耦合等离子体质谱法 |
|  | YS/T 923.1—2013 | 高纯铋化学分析方法 第1部分：铜、铅、锌、铁、银、砷、锡、镉、镁、铬、铝、金和镍量的测定 电感耦合等离子体质谱法 |
|  | SN/T 2765.2—2013 | 铁矿石中砷、铬、镉、铅、汞的测定.电感耦合等离子体-质谱法 |
|  | SN/T 3515—2013 | 钢铁及合金硼、钛、锆、铌、锡、锑、钽、钨、铅的测定.电感耦合等离子体质谱法 |
|  | SN/T 3516—2013 | 高纯锌中铅、铁、镉、铜、锡、锑的测定.电感耦合等离子体质谱法 |
|  | YB/T 4308—2012 | 低合金钢 多元素含量的测定 激光剥蚀-电感耦合等离子体质谱法(常规法) |
|  | YS/T 820.9—2012 | 红土镍矿化学分析方法.第9部分：钪、镉含量测定.电感耦合等离子体-质谱法 |
|  | YS/T 37.4—2007 | 高纯二氧化锗化学分析方法 电感耦合等离子体质谱法测定镁、铝、钴、镍、铜、锌、铟、铅、钙、铁和砷含量 |
|  | YS/T 38.2—2009 | 高纯镓化学分析方法 第2部分：镁、钛、铬、锰、镍、钻、铜、锌、镉、锡、铅、铋量的测定电感耦合等离子体质谱法 |
|  | YS/T 226.13—2009 | 硒化学分析方法 第13部分：银、铝、砷、硼、汞、铋、铜、镉、铁、镓、铟、镁、镍、铅、硅、锑、锡、碲、钛、锌量的测定 电感耦合等离子体质谱法 |
|  | YS/T 244.9—2008 | 高纯铝化学分析方法 第9部分：电感耦合等离子体质谱法测定杂质含量 |
|  | YS/T 473—2005 | 工业镓化学分析方法 杂质元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 |
|  | YS/T 474—2005 | 高纯镓化学分析方法 痕量元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 |
|  | YS/T 742—2010 | 氧化镓化学分析方法 杂质元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 |
| 其他 | GB/T 30714-2014 | 电感耦合等离子体质谱法测定砚石中的稀土元素 |
|  | GB/T 17418.7—2010 | 地球化学样品中贵金属分析方法 第7部分：铂族元素量的测定 镍锍试金电感耦合等离子体质谱法 |
|  | GB/T 24875—2010 | 畜禽粪便中铅、镉、铬、汞的测定 电感耦合等离子体质谱法 |
|  | GB/T 26193—2010 | 玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体质谱法 |
|  | SN/T 0736.12—2009 | 进出口化肥检验方法 电感耦合等离子体质谱法测定有害元素砷、铬、镉、汞、铅 |
|  | SN/T 2263—2009 | 煤或焦炭中砷、溴、碘的测定 电感耦合等离子体质谱法 |
|  | SN/T 2288—2009 | 进出口化妆品中镀、镉、铊、铬、砷、碲、钕、铅的检测方法 电感耦合等离子体质谱法 |
|  | SN/T 2004.5—2006 | 电子电气产品中铅、汞、镉、铬、溴的测定 第5部分：电感耦合等离子体质谱法（ICP—MS） |

注：   GB：中国国家标准

HJ：中国环境保护行业标准

SL：中国水利行业标准

SN：中国进出口商业检验行业标准

YB：中国黑色冶金行业标准

YC：中国烟草行业标准

YS：中国有色金属行业标准

3.2  制订原则

1）符合国家法律、法规的有关要求，不与已有标准冲突

2）符合我国标准制修订管理工作规程对编制程序和工作的规定和要求。

3） 符合标准的科学性、先进性、实用性的要求。标准的测试项目操作性强。

4  根据通则指导下进行的应用实例方法确认

根据所编写的通则，在中山大学进行了部分应用领域的方法学确认，固体样品选择了土壤标准样品作为代表，液体样品选择了血液标准样品作为代表，确认结果满意。

（一）方法确认主要内容

使用相应的标准物质对线性、检出限、定量限、精密度、正确度、不确定度、En值等进行了确认。

（二）试验情况

1.固体类型样品

ICP-MS样品类型主要分为固体及液体样品，固体样品确认以较难处理的土壤样品为例。本实验对表3中沙化土（GSS-17），灰钙土（GSS-21），黄土（GSS-25）以及沉积物（GSS-28）这四种不同类型的土壤成分分析标准物质进行分析。

表3 土壤成分分析标准物质

| 国家编号 | 采样地区 |
| --- | --- |
| GBW07446(GSS-17) | 内蒙古乌拉特后旗沙化土 |
| GBW07450(GSS-21) | 新疆石河子市灰钙土 |
| GBW07454(GSS-25) | 陕西省洛川黄土 |
| GBW07457(GSS-28) | 湖南省益阳市湘江沉积物 |

1）样品处理

土壤的消解参考环境保护部发布的 《土壤、沉积物 金属元素全量的酸消解 微波消解法》征求意见稿，采用微波消解方法。具体步骤为：称取0.1000g左右的样品于聚四氟乙烯消解罐内，加入6 mL硝酸，2 mL盐酸，2 mL氢氟酸混合，根据反应的剧烈程度，放置一定的时间，待反应稍平稳后加盖，放置过夜进行预消解，次日放入微波消解炉内，按表4中消解程序进行消解。消解程序运行完毕后，取出消解罐冷却至罐内压力降至常压，开盖（溶液应澄清透明），将聚四氟乙烯消解内罐转入赶酸仪进行赶酸，赶酸仪温度控制在110℃—120℃，待溶液剩余体积至1~2 mL时，取下冷却至常温，转移至50mL的PFA容量瓶定容待测。同时制备样品空白。

表 4  土壤样品微波消解升温程序

| 压力（kg/cm2) | 温度（℃） | 功率(w) | 时间(s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0-50 | 200 | 20 |
| 25 | 50-125 | 2400 | 180 |
| 55 | 125-230 | 2400 | 600 |
| 55 | 230 | 2400 | 2400 |

2）标准工作曲线的建立

混合标准储备液配制：准确移取标准溶液，用5%HNO3配制10mg/L混合标准储备液。

标准工作曲线配制：准确移取混合标准储备溶液，通过使用2%HNO3溶液逐级稀释，配成浓度为2 μg/L、5 μg/L、10 μg/L、20 μg/L、50 μg/L、100 μg/L、200 μg/L、400 μg/L的系列标准溶液。拟测定的目标元素为：V、Cr、Co、Ni、Cu、Zn、As、Mo、Ag、Cd、Sn、Tl。

3）ICP-MS仪器工作参数

本实验采用蠕动泵提升的进样方式，雾化器（PFA材质）、雾室（PFA材质）、采样锥（铂锥）、截取锥（铂锥）等均为耐氢氟酸材质，中心管采用蓝宝石材质（主要成分为氧化铝）。

仪器工作调谐：点燃等离子体后，将仪器预热稳定至少半个小时，按照仪器使用说明，使用质谱调谐液在STD模式（标准模式）下对仪器的灵敏度、氧化物、双电荷等进行调谐至达到检测要求，调谐通过后保存，再进行KED模式（碰撞+动能歧视模式，碰撞气为氦气（He））下的调谐。仪器的工作参数表5所示。

表5  ICP-MS工作参数

| 工作参数 | 设定值 |
| --- | --- |
| 冷却气流速 (Ar ) （Cool flow) | 14 L/min |
| 辅助气流速(Ar) (Auxilliary flow) | 0.793 L/min |
| 载气流速（Ar） (Nebulizer flow) | 0.994 L/min |
| 碰撞气流速（He) (CCT flow) | 4.125 L/min |
| RF功率 (Plasma power) | 1548.6 W |
| 采样深度 (Sample depth) | 5 mm |
| 测试模式(Measurement mode) | KED |
| 重复次数 (Main run) | 3 |
| 停留时间 (Dwell time) | 0.05 s |

4）干扰及消除

土壤元素测定主要为质谱干扰及物理干扰，通过使用碰撞-动能歧视池模式及选择合适的元素质量数和内标校准元素进行消除。可参考表6、表7。

表6 质量数及内标元素选择

| 元素 | 质量数 | 内标 | 元素 | 质量数 | 内标 | 元素 | 质量数 | 内标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V | 51 | Re | Cu | 63 | Rh | Ag | 107 | In |
| Cr | 52 | Ir | Zn | 66 | Rh | Cd | 111 | In |
| Co | 59 | Rh | As | 75 | Rh | Sn | 118 | Rh |
| Ni | 60 | Rh | Mo | 95 | Rh | Tl | 205 | Ir |

表7  干扰校准方程

| 同位素 | 干扰校正方程 |
| --- | --- |
| 51V | 51M - 3.127×（53M - 0.113×52M） |
| 75As | 75M-3.127×{77M - 0.815×（82M - 1.008×83M} |
| 111Cd | 111M - 1.073×(108M - 0.712×106M） |

5）测定

按照设定的分析程序，依次分析2% HNO3的校准空白溶液、多元素标准工作曲线溶液以及样品空白溶液、土壤样品溶液。每次测定样品前，先使用2% HNO3冲洗系统直到信号降至最低，待分析信号稳定后才开始测定。

6）结果计算

在选定的分析条件下，以标准溶液浓度为横坐标（x），以内标元素校准过后的待测元素的信号响应值为纵坐标（y）绘制标准曲线，做线性回归分析。测定样品溶液，利用经内标校准后的样品溶液的信号响应值在标准曲线或回归方程中得到样品溶液浓度，在同样分析条件下进行试剂空白试验，土壤样品中元素含量按照以下公式进行计算。

其中：W样              样品中待测元素浓度，mg/kg

C检                样品溶液所测得的待测元素浓度，μg/L

C空                空白所测得的待测元素浓度，μg/L

V                  定容体积，mL

m                样品质量，g

7） 线性、检出限及定量限

本实验方法检出限和方法定量限的结果是按称样量为0.1000 g定容至50 mL来计算。结果如表8。

表 8  土壤样品待测元素线性关系及检出限、定量限

| 元素 | 线性方程 | 相关系数（r2） | 线性范围 （μg/L） | 仪器检出限(μg/L) | 方法检出限(mg/Kg) | 方法定量限 (mg/Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V | y=5286.69x+56.67 | 1.0000 | 2-400 | 0.213 | 0.106 | 0.354 |
| Cr | y=7522.46x+570.68 | 0.9999 | 2-200 | 0.18 | 0.09 | 0.299 |
| Co | y=11896.25x+61.33 | 1.0000 | 2-200 | 0.068 | 0.034 | 0.113 |
| Ni | y=2929.10x+181.33 | 1.0000 | 2-200 | 0.110 | 0.055 | 0.184 |
| Cu | y=8150.67x+1788.80 | 0.9999 | 2-200 | 0.139 | 0.069 | 0.232 |
| Zn | y=1841.54x+1971.49 | 1.0000 | 2-400 | 0.998 | 0.499 | 1.66 |
| As | y=954.33x+203.48 | 0.9999 | 2-200 | 3.866 | 1.93 | 6.44 |
| Mo | y=5896.04x+81.33 | 0.9998 | 2-50 | 0.418 | 0.209 | 0.696 |
| Ag | y=24682.8x+87.33 | 1.0000 | 2-20 | 0.328 | 0.164 | 0.547 |
| Cd | y=4415.62x+223.34 | 1.0000 | 2-20 | 0.308 | 0.154 | 0.513 |
| Sn | y=10274.2x+1984.83 | 0.9999 | 2-50 | 0.392 | 0.196 | 0.653 |
| Tl | y=102120x+127.33 | 1.0000 | 2-50 | 0.163 | 0.081 | 0.271 |

从结果可以看出，测定元素校准曲线在线性范围内相关系数r2在0.9998到1.0000之间，线性都较好。由于土壤基质较复杂，采用耐氢氢氟系统及碰撞-动能歧视模式，灵敏度受到一定的限制，仪器检出限在μg/L级别，方法检出限及定量限在μg/kg到mg/kg级别，但能够达到土壤中痕量检测分析的要求。

8）精密度和准确度

分别平行称取0.1000 g 四种类型的土壤标准物质各3份，经样品处理定容至50 mL，按分析步骤进行测定，计算其相对标准偏差RSD；测量值折算到标准有证物质的单位，计算平均值，与标准值进行比较。结果如表9。

表9 土壤有证标准物质的检测结果及相对标准偏差

| 元素 | 标准 物质 | 测量值(mg/kg) | 平均值(mg/kg) | 标准值 (mg/kg) | 标准偏差(mg/kg) | 相对标准偏差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| V | GSS17 | 38 | 37 | 37 | 37 | 40 ± 4 | 0.7 | 1.90% |
| Cr |  | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 ± 5 | 0.7 | 2.90% |
| Co |  | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 5 ± 0.2 | 0 | 0.80% |
| Ni |  | 9.8 | 9.8 | 9.5 | 10 | 9.6 ± 0.6 | 0.2 | 1.90% |
| Cu |  | 11.6 | 11.6 | 11 | 11.4 | 12.6 ± 0.6 | 0.3 | 2.80% |
| Zn |  | 30.1 | 28 | 24.5 | 28 | 29 ± 2 | 3 | 10.20% |
| As |  | 5.8 | 5.7 | 4.8 | 5.4 | 6.2 ± 0.4 | 0.6 | 10.20% |
| Mo |  | 0.46 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.51 ± 0.06 | 0.02 | 5.50% |
| Ag |  | 0.044 | 0.043 | 0.044 | 0.044 | 0.05 ± 0.006 | 0 | 0.40% |
| Cd |  | 0.042 | 0.047 | 0.040 | 0.043 | 0.058 ± 0.011 | 0.003 | 8.00% |
| Sn |  | 1.5 | 1.8 | 1.0 | 1.4 | 1.3 ± 0.3 | 0.4 | 26.50% |
| Tl |  | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.51 ± 0.04 | 0 | 0.90% |
| V | GSS21 | 77 | 77 | 77 | 77 | 75 ± 3 | 0.4 | 0.50% |
| Cr |  | 60 | 56 | 58 | 58 | 55 ± 5 | 2 | 3.50% |
| Co |  | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 11 ± 0.3 | 0.1 | 0.70% |
| Ni |  | 28 | 28 | 29 | 29 | 28 ± 1 | 0.3 | 1.10% |
| Cu |  | 22.7 | 23 | 23.1 | 23.1 | 24 ± 1 | 0.2 | 0.90% |
| Zn |  | 62.37 | 65.99 | 69.77 | 69.77 | 66 ± 3 | 4 | 5.60% |
| As |  | 9.8 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 9.7 ± 0.4 | 0.5 | 5.20% |
| Mo |  | 0.6 | 0.6 | 0.61 | 0.61 | 0.68 ± 0.07 | 0.01 | 1.60% |
| Ag |  | 0.087 | 0.093 | 0.101 | 0.101 | 0.073 ± 0.003 | 0.007 | 7.80% |
| Cd |  | 0.134 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.139 ± 0.008 | 0.006 | 4.30% |
| Sn |  | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.4 ± 0.3 | 0.1 | 3.10% |
| Tl |  | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.51 ± 0.05 | 0 | 1.20% |
| V | GSS25 | 82 | 84 | 80 | 82 | 77 ± 4 | 2 | 2.50% |
| Cr |  | 67 | 66 | 63 | 66 | 66 ± 4 | 2.1 | 3.30% |
| Co |  | 12 | 12.1 | 11.3 | 11.8 | 12 ± 0.5 | 0.4 | 3.60% |
| Ni |  | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 ± 1 | 0.8 | 2.50% |
| Cu |  | 22.4 | 22.8 | 21.3 | 22.2 | 23.6 ± 1.0 | 0.8 | 3.60% |
| Zn |  | 66.29 | 67.03 | 63.08 | 65 | 66 ± 2 | 2 | 3.20% |
| As |  | 13.6 | 14.5 | 13.1 | 13.7 | 12.9 ± 0.5 | 0.7 | 5.20% |
| Mo |  | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.68 | 0.72 ± 0.07 | 0.01 | 1.10% |
| Ag |  | 0.09 | 0.083 | 0.08 | 0.084 | 0.07 ± 0.008 | 0.005 | 6.30% |
| Cd |  | 0.181 | 0.184 | 0.166 | 0.177 | 0.175 ± 0.010 | 0.01 | 5.40% |
| Sn |  | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 2.9 ± 0.4 | 0.1 | 4.60% |
| Tl |  | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.52 | 0.59 ± 0.06 | 0 | 1.20% |
| V | GSS28 | 125 | 127 | 123 | 125 | 124 ± 5 | 1.9 | 1.50% |
| Cr |  | 90 | 91 | 89 | 90 | 94 ± 5 | 1 | 1.10% |
| Co |  | 18 | 18.4 | 18 | 18.1 | 18.2 ± 0.5 | 0.2 | 1.30% |
| Ni |  | 44 | 44 | 44 | 44 | 43 ± 2 | 0.5 | 1.20% |
| Cu |  | 36.1 | 37.1 | 36.5 | 36.6 | 38 ± 2 | 0.5 | 1.40% |
| Zn |  | 129.43 | 137.6 | 136.2 | 134 | 134 ± 2 | 4 | 3.20% |
| As |  | 28.1 | 29.8 | 28.6 | 28.8 | 28.5 ± 2 | 0.9 | 3.00% |
| Mo |  | 1.24 | 1.28 | 1.22 | 1.24 | 1.18 ± 0.20 | 0.03 | 2.30% |
| Ag |  | 0.155 | 0.169 | 0.159 | 0.161 | 0.13 ± 0.01 | 0.007 | 4.50% |
| Cd |  | 0.525 | 0.543 | 0.521 | 0.530 | 0.52 ± 0.03 | 0.012 | 2.20% |
| Sn |  | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 8.7 ± 1.3 | 0.1 | 1.30% |
| Tl |  | 1.11 | 1.13 | 1.11 | 1.12 | 1.2 ± 0.10 | 0 | 1.20% |

从表中可以看出，使用标准物质进行测定的各元素的结果基本落在标准物质证书给定的范围内，说明该测量方法得到的测量结果能够达到准确度的要求。 各元素三次平行测定的相对标准偏差RSD基本在5%以内，测试精密度较好。对于GSS17标准物质，由于其是沙化土质，可能会影响样品元素分布的均匀性，并且元素含量相对较低，Zn、As、Sn等元素的精密度受到一定的影响。

9）测量不确定度评估

根据分析步骤，样品分析的不确定度主要包括以下五个来源：

第一：标准物质引入的不确定度：包括标准储备液本身的不确定度和标准储备液稀释过程中引入的不确定度；

第二：假定样品完全消解的情况下，样品制备过程引入的不确定度：包括样品的不均匀性引入的不确定度和定容时产生的不确定度；

第三：检测中随机效应引入的不确定度；

第四：结果计算时，由最小二乘法拟合标准曲线校准得出C检时所产生的不确定度；

第五：试剂空白引入的不确定度。

不确定度分量分别为随机效应引入的不确定度urel(Crep)、样品制备的不确定度urel(pre)、最小二乘法拟合标准曲线校准得出C检时所产生的不确定度urel(C检)、标准物质不确定度urel(std)。相对合成标准不确定度计算如下：

95%置信水平下，k=2，则相对扩展不确定度Urel及扩展不确定度U计算如下：

表10  土壤各元素相对标准不确定度分量及相对合成标准不确定度、扩展不确定度

| 元素 | 样品 | urel(std)（%） | urel(C检)（%） | urel(pre)（%） | urel(CRep)（%） | ucrel(C)（%） | C样 (mg/kg) | Urel （%） | U (mg/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V | GSS17 | 0.44 | 3.3 | 0.36 | 1.1 | 3.6 | 37 | 7.1 | 3 |
| Cr |  | 0.44 | 2.9 | 0.36 | 1.65 | 3.4 | 24 | 6.7 | 2 |
| Co |  | 0.4 | 3 | 0.36 | 0.44 | 3.1 | 4.7 | 6.2 | 0.3 |
| Ni |  | 0.35 | 1 | 0.36 | 1.09 | 1.5 | 9.7 | 3.1 | 0.3 |
| Cu |  | 0.44 | 4.6 | 0.36 | 1.63 | 4.9 | 11.4 | 9.8 | 1.1 |
| Zn |  | 0.4 | 0.9 | 0.36 | 5.89 | 6 | 28 | 11.9 | 3 |
| As |  | 0.4 | 5.3 | 0.36 | 5.89 | 8 | 5.4 | 15.9 | 0.9 |
| Mo |  | 0.4 | 20.5 | 0.36 | 3.19 | 20.8 | 0.43 | 41.6 | 0.18 |
| Ag |  | 0.4 | 39.5 | 0.36 | 0.2 | 39.5 | 0.044 | 78.9 | 0.034 |
| Cd |  | 0.37 | 47.5 | 0.36 | 4.6 | 47.8 | 0.043 | 95.5 | 0.041 |
| Sn |  | 0.4 | 7 | 0.36 | 15.32 | 16.8 | 1.4 | 33.7 | 0.5 |
| Tl |  | 0.4 | 10.1 | 0.36 | 0.53 | 10.2 | 0.43 | 20.4 | 0.09 |
| V | GSS21 | 0.44 | 1.67 | 0.36 | 0.3 | 1.79 | 77 | 3.6 | 3 |
| Cr |  | 0.44 | 1.35 | 0.36 | 2.02 | 2.5 | 58 | 5 | 3 |
| Co |  | 0.4 | 1.29 | 0.36 | 0.42 | 1.46 | 10.6 | 2.9 | 0.3 |
| Ni |  | 0.35 | 0.32 | 0.36 | 0.63 | 0.87 | 28.5 | 1.7 | 0.5 |
| Cu |  | 0.44 | 2.22 | 0.36 | 0.5 | 2.34 | 22.9 | 4.7 | 1.1 |
| Zn |  | 0.4 | 0.36 | 0.36 | 3.24 | 3.3 | 66 | 6.6 | 4 |
| As |  | 0.4 | 2.67 | 0.36 | 3.02 | 4.07 | 10.4 | 8.1 | 0.8 |
| Mo |  | 0.4 | 14.46 | 0.36 | 0.94 | 14.5 | 0.6 | 29 | 0.17 |
| Ag |  | 0.4 | 18.24 | 0.36 | 4.49 | 18.79 | 0.093 | 37.6 | 0.035 |
| Cd |  | 0.37 | 14.27 | 0.36 | 2.49 | 14.5 | 0.141 | 29 | 0.041 |
| Sn |  | 0.4 | 4.33 | 0.36 | 1.78 | 4.71 | 2.2 | 9.4 | 0.2 |
| Tl |  | 0.4 | 9.99 | 0.36 | 0.71 | 10.03 | 0.43 | 20.1 | 0.09 |
| V | GSS25 | 0.44 | 1.6 | 0.36 | 1.44 | 2.2 | 82 | 4.4 | 4 |
| Cr |  | 0.44 | 1.3 | 0.36 | 1.89 | 2.3 | 66 | 4.7 | 3 |
| Co |  | 0.4 | 1.2 | 0.36 | 2.07 | 2.4 | 11.8 | 4.9 | 0.6 |
| Ni |  | 0.35 | 0.3 | 0.36 | 1.42 | 1.5 | 30.8 | 3.1 | 0.9 |
| Cu |  | 0.44 | 2.3 | 0.36 | 2.07 | 3.1 | 22.2 | 6.3 | 1.4 |
| Zn |  | 0.4 | 0.4 | 0.36 | 1.85 | 2 | 65 | 3.9 | 3 |
| As |  | 0.4 | 2 | 0.36 | 2.99 | 3.6 | 13.7 | 7.3 | 1 |
| Mo |  | 0.4 | 12.7 | 0.36 | 0.61 | 12.8 | 0.68 | 25.5 | 0.17 |
| Ag |  | 0.4 | 20.4 | 0.36 | 3.63 | 20.7 | 0.084 | 41.4 | 0.035 |
| Cd |  | 0.37 | 11.4 | 0.36 | 3.15 | 11.8 | 0.177 | 23.6 | 0.042 |
| Sn |  | 0.4 | 3.4 | 0.36 | 2.65 | 4.4 | 2.8 | 8.8 | 0.2 |
| Tl |  | 0.4 | 8.2 | 0.36 | 0.67 | 8.2 | 0.52 | 16.4 | 0.09 |
| V | GSS28 | 0.44 | 1.2 | 0.36 | 0.87 | 1.6 | 125 | 3.2 | 4 |
| Cr |  | 0.44 | 1.1 | 0.36 | 0.65 | 1.4 | 90 | 2.8 | 3 |
| Co |  | 0.4 | 0.8 | 0.36 | 0.76 | 1.2 | 18.1 | 2.4 | 0.4 |
| Ni |  | 0.35 | 0.2 | 0.36 | 0.69 | 0.9 | 43.9 | 1.8 | 0.8 |
| Cu |  | 0.44 | 1.4 | 0.36 | 0.79 | 1.7 | 36.6 | 3.5 | 1.3 |
| Zn |  | 0.4 | 0.2 | 0.36 | 1.88 | 2 | 134 | 3.9 | 5 |
| As |  | 0.4 | 1 | 0.36 | 1.74 | 2.1 | 28.8 | 4.1 | 1.2 |
| Mo |  | 0.4 | 6.9 | 0.36 | 1.31 | 7.1 | 1.24 | 14.2 | 0.18 |
| Ag |  | 0.4 | 10.6 | 0.36 | 2.58 | 11 | 0.161 | 21.9 | 0.035 |
| Cd |  | 0.37 | 3.7 | 0.36 | 1.27 | 3.9 | 0.53 | 7.9 | 0.042 |
| Sn |  | 0.4 | 1.2 | 0.36 | 0.76 | 1.5 | 7.6 | 3 | 0.2 |
| Tl |  | 0.4 | 3.8 | 0.36 | 0.71 | 3.9 | 1.12 | 7.8 | 0.09 |

从表10可见，不同类型土壤样品各个元素的不确定度分量，不确定度较大的基本是最小二乘法拟合标准曲线校准得出C检时所产生的不确定度以及随机效应引入的不确定度。因此针对这个情况，在测试中可以通过增加平行样品来减少随机效应带来的不确定度影响。对于最小二乘法拟合标准曲线产生的不确定度，可根据元素浓度选择合适的浓度区间，并保证元素校准曲线具有较好的线性（至少在0.999以上），并在测试过程中严格控制这个环节。

10） En值评定

将土壤标准物质的测量值与标准证书值作对比，求得的En值如表1-9，En值均小于1，表明各元素测量结果满意。

表 11 土壤元素检测结果En值

| 元素 | 标准 物质 | C样(mg/kg) | U(mg/kg) | C证书(mg/kg) | U证书(mg/kg) | En值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V | GSS17 | 37 | 3 | 40 | 4 | 0.564 |
| Cr |  | 24 | 2 | 25 | 5 | 0.182 |
| Co |  | 4.7 | 0.3 | 5 | 0.2 | 0.929 |
| Ni |  | 9.7 | 0.3 | 9.6 | 0.6 | 0.127 |
| Cu |  | 11.4 | 1.1 | 12.6 | 0.6 | 0.952 |
| Zn |  | 28 | 3 | 29 | 2 | 0.381 |
| As |  | 5.4 | 0.9 | 6.2 | 0.4 | 0.827 |
| Mo |  | 0.43 | 0.18 | 0.51 | 0.06 | 0.429 |
| Ag |  | 0.044 | 0.034 | 0.05 | 0.006 | 0.183 |
| Cd |  | 0.043 | 0.041 | 0.058 | 0.011 | 0.355 |
| Sn |  | 1.4 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | 0.249 |
| Tl |  | 0.43 | 0.09 | 0.51 | 0.04 | 0.882 |
| V | GSS21 | 77 | 3 | 75 | 3 | 0.494 |
| Cr |  | 58 | 3 | 55 | 5 | 0.534 |
| Co |  | 10.6 | 0.3 | 11 | 0.3 | 0.955 |
| Ni |  | 28.5 | 0.5 | 28 | 1 | 0.429 |
| Cu |  | 22.9 | 1.1 | 24 | 1 | 0.719 |
| Zn |  | 66 | 4 | 66 | 3 | 0.009 |
| As |  | 10.4 | 0.8 | 9.7 | 0.4 | 0.79 |
| Mo |  | 0.6 | 0.17 | 0.68 | 0.07 | 0.411 |
| Ag |  | 0.093 | 0.035 | 0.073 | 0.003 | 0.579 |
| Cd |  | 0.141 | 0.041 | 0.139 | 0.008 | 0.046 |
| Sn |  | 2.2 | 0.2 | 2.4 | 0.3 | 0.431 |
| Tl |  | 0.43 | 0.09 | 0.51 | 0.05 | 0.795 |
| V | GSS25 | 82 | 4 | 77 | 4 | 0.906 |
| Cr |  | 66 | 3 | 66 | 4 | 0.089 |
| Co |  | 11.8 | 0.6 | 12 | 0.5 | 0.26 |
| Ni |  | 30.8 | 0.9 | 30 | 1 | 0.563 |
| Cu |  | 22.2 | 1.4 | 23.6 | 1 | 0.845 |
| Zn |  | 65 | 3 | 66 | 2 | 0.163 |
| As |  | 13.7 | 1 | 12.9 | 0.5 | 0.727 |
| Mo |  | 0.68 | 0.17 | 0.72 | 0.07 | 0.203 |
| Ag |  | 0.084 | 0.035 | 0.07 | 0.008 | 0.396 |
| Cd |  | 0.177 | 0.042 | 0.175 | 0.01 | 0.052 |
| Sn |  | 2.8 | 0.2 | 2.9 | 0.4 | 0.251 |
| Tl |  | 0.52 | 0.09 | 0.59 | 0.06 | 0.621 |
| V | GSS28 | 125 | 4 | 124 | 5 | 0.195 |
| Cr |  | 90 | 3 | 94 | 5 | 0.707 |
| Co |  | 18.1 | 0.4 | 18.2 | 0.5 | 0.117 |
| Ni |  | 43.9 | 0.8 | 43 | 2 | 0.407 |
| Cu |  | 36.6 | 1.3 | 38 | 2 | 0.61 |
| Zn |  | 134 | 5 | 134 | 2 | 0.073 |
| As |  | 28.8 | 1.2 | 28.5 | 2 | 0.136 |
| Mo |  | 1.24 | 0.18 | 1.18 | 0.2 | 0.243 |
| Ag |  | 0.161 | 0.035 | 0.13 | 0.01 | 0.841 |
| Cd |  | 0.53 | 0.042 | 0.52 | 0.03 | 0.187 |
| Sn |  | 7.6 | 0.2 | 8.7 | 1.3 | 0.839 |
| Tl |  | 1.12 | 0.09 | 1.2 | 0.1 | 0.627 |

将土壤标准物质的测量值与标准证书值作对比，求得的En值如表11，En值均小于1，表明各元素测量结果满意。

2.液体类型样品

全血标准物质（Seronorm Trace Elements Whole Blood L-3)，其它使用的试剂和材料同固体类型样品。

1）样品处理

血液样品的消解采用微波消解。由于生物样品的样品量一般都比较少，元素含量低，使用传统100 mL大体积的消解罐需要加入较多的酸，不仅会稀释样品，还会引入较高的背景，给结果的准确度带来较大的影响。根据实验室的具体设备情况，采用100 mL体积的聚四氟乙烯内罐中套入10 mL体积的聚四氟乙烯小罐，在两罐中间加入水，再按常规程序进行消解。

按照血液成分分析标准物质说明书，将固体保存状态的血液标准物质使用超纯水溶解为标准浓度的液体状态。吸取0.5 mL血液样品于10 mL消解罐内，加入2.5 mL HNO3，加盖放入100 mL消解罐，在两罐中间加入10 mL超纯水，加盖，其他按常规程序进行。微波消解程序如表12。消解完成后冷却开盖，转移定容至10mL，等待测试。

表12血液样品微波消解升温程序

| 压力（kg/cm2) | 温度（℃） | 功率(w) | 时间(s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0-50 | 200 | 20 |
| 25 | 50-125 | 2400 | 180 |
| 35 | 125-180 | 2400 | 150 |
| 55 | 180 | 2400 | 900 |

2）分析程序

分析程序与固体样品类似。

3）结果计算

在选定的分析条件下，以标准溶液浓度为横坐标（x），以内标元素校准过后的待测元素的信号响应值为纵坐标（y）绘制标准曲线，做线性回归分析。测定样品溶液，利用经内标校准后的样品溶液的信号响应值在标准曲线或回归方程中得到样品溶液浓度，在同样分析条件下进行试剂空白试验，血液样品中元素含量按照以下公式进行计算。

式中：C样             样品中待测元素浓度，μg/L

C检             样品溶液中所测得待测元素浓度，μg/L

C空             空白样品所测得待测元素浓度，μg/L

f               稀释倍数

4） 线性、检出限及定量限

如表13所示，校准曲线线性相关系数r2在0.9998到1.0000间，线性良好；血液样品元素检测的仪器检出限在ng/L到μg/L级别，可进行痕量、超痕量分析。

表13 血液样品待测元素线性关系及检出限、定量限

| 元素 | 线性方程 | 相关系数（r2） | 线性范围 （μg/L） | 仪器检出限（μg/L） | 方法检出限（μg/L） | 方法定量下限（μg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V | y=15587.9x+760.33 | 1.000 | 1-20 | 0.02 | 0.409 | 1.4 |
| Mn | y=16156.44x+2699.63 | 0.9999 | 1-20 | 0.221 | 4.4 | 14.7 |
| Co | y=36128.19x+837.36 | 1.000 | 1-20 | 0.01 | 0.2 | 0.667 |
| Cu | y=25071.73x+6856.56 | 0.9998 | 1-100 | 0.141 | 2.8 | 9.4 |
| As | y=2929.64x+913.69 | 0.9999 | 1-20 | 0.142 | 2.8 | 9.4 |
| Cd | y=10455.25x+276.51 | 1.000 | 1-20 | 0.008 | 0.161 | 0.538 |
| Sb | y=21184.92x+312 | 1.000 | 1-20 | 0.012 | 0.246 | 0.82 |
| Ba | y=9450.43x+3911.15 | 0.9999 | 1-20 | 0.368 | 7.4 | 24.5 |
| Tl | y=150090.4x+2318.88 | 1.000 | 1-50 | 0.0013 | 0.026 | 0.086 |

5）精密度和准确度

准确平行吸取0.5 mL血液样品6份，经样品处理定容至10 mL，按分析步骤进行测定，计算其相对标准偏差RSD；测量值折算到标准有证物质的单位，计算平均值与标准值进行比较。结果如表14。

从表中可以看出，使用血液标准物质的确认结果在标准证书范围内，各元素六次平行样品测定的相对标准偏差RSD基本在5%以内，测试精密度较好。

表14血液标准物质的检测结果及相对标准偏差

| 测定次数 | V | Mn | Co | Cu | As | Cd | Sb | Ba | Tl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7.49 | 42.2 | 11.4 | 2390 | 25.5 | 10.27 | 20.5 | 691 | 32.6 |
| 2 | 5.69 | 43.1 | 11.2 | 2368 | 25.4 | 9.35 | 20.9 | 667 | 33.5 |
| 3 | 6.67 | 52.8 | 12.5 | 2388 | 24.8 | 11.57 | 20.9 | 683 | 33.3 |
| 4 | 5.71 | 45 | 11.5 | 2340 | 24.5 | 9.65 | 20.5 | 687 | 33.1 |
| 5 | 7.87 | 57 | 11.7 | 2436 | 26.5 | 10.17 | 21.4 | 689 | 31.6 |
| 6 | 6.65 | 43 | 11.5 | 2400 | 24.4 | 9.99 | 20.5 | 688 | 32.3 |
| 平均值 (mg/kg) | 6.68 | 47.2 | 11.6 | 2387 | 25.2 | 10.16 | 20.8 | 684 | 32.7 |
| 标准值 (mg/kg) | 5.7±1.1 | 47.3±9.5 | 11.4±1.2 | 2470±250 | 30.4±7.3 | 12.1±1.3 | 22.4±4.5 | 700±15 | 34.1±6.9 |
| 标准偏差(mg/kg) | 0.82 | 5.6 | 0.4 | 29 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 8 | 0.7 |
| 相对标准偏差（%） | 12.20 | 12.00 | 3.50 | 1.20 | 2.90 | 6.90 | 1.60 | 1.20 | 2.00 |

6） 测量不确定度评估

表15 血液样品相对标准不确定度分量及相对合成标准不确定度、扩展不确定度

| 元素 | urel(std) | urel(C检) | urel(pre) | urel(CRep) | ucrel(C) | C样(mg/L) | Urel | U(mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V | 0.44% | 16.8% | 0.30% | 5.47% | 17.7% | 6.7 | 35.4% | 2.4 |
| Mn | 0.40% | 1.6% | 0.30% | 5.35% | 5.6% | 47.2 | 11.2% | 5.3 |
| Co | 0.40% | 0.9% | 0.30% | 1.55% | 1.9% | 11.6 | 3.7% | 0.4 |
| Cu | 0.35% | 0.5% | 0.30% | 0.55% | 0.9% | 2387 | 1.8% | 42 |
| As | 0.40% | 5.5% | 0.30% | 1.29% | 5.7% | 25.2 | 11.3% | 2.9 |
| Cd | 0.37% | 12.2% | 0.30% | 3.08% | 12.6% | 10.2 | 25.2% | 2.6 |
| Sb | 0.48% | 2.5% | 0.30% | 0.73% | 2.7% | 20.8 | 5.4% | 1.1 |
| Ba | 0.44% | 0.5% | 0.30% | 0.53% | 0.9% | 684.06 | 1.8% | 12.07 |
| Tl | 0.40% | 1.7% | 0.30% | 0.89% | 2.0% | 32.730 | 4.0% | 1.312 |

从表15可见，各元素不确定度较大的为最小二乘法拟合标准曲线校准得出C检时所产生的不确定度以及随机效应引入的不确定度。可采用同固体样品不确定度消除办法来进行控制。

7）  En值评定

将血液标准物质的测量值与标准证书值作对比，求得的En值如表16，En值均小于1，表明各元素测量结果满意。

表 16  血液中元素检测结果En值

| 检测项目 | C样(mg/kg) | U(mg/kg) | C证书(mg/kg) | U证书(mg/kg) | En值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V | 6.7 | 2.4 | 5.7 | 1.1 | 0.374 |
| Mn | 47.2 | 5.3 | 47.3 | 9.5 | 0.009 |
| Co | 11.6 | 0.4 | 11.4 | 1.2 | 0.178 |
| Cu | 2387 | 43 | 2470 | 250 | 0.329 |
| As | 25.2 | 2.9 | 30.4 | 7.3 | 0.668 |
| Cd | 10.2 | 2.6 | 12.1 | 1.3 | 0.674 |
| Sb | 20.8 | 1.1 | 22.4 | 4.5 | 0.347 |
| Ba | 684.06 | 12.26 | 700 | 15 | 0.823 |
| Tl | 32.73 | 1.316 | 34.1 | 6.9 | 0.195 |

《电感耦合等离子体质谱分析方法通则》编制组

二0一五年九月一日

# Text boxes

结果

结果