附件10

JY

ICS

Y 51

备案号

中华人民共和国教育部行业标准

中华人民共和国教育行业标准

JY/T XXXX－201X

电感耦合等离子体发射光谱方法通则

General rules for inductively coupled plasma optical emission spectrometry

（征求意见稿）

–XX–XX 发布                                          –XX–XX 实施

中华人民共和国教育部    发 布

目   录

前言	III

电感耦合等离子体发射光谱方法通则	1

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  方法原理	2

5  试剂和材料	2

5.1  氩气	2

5.2  水	2

5.3  盐酸   HCl，优级纯或优级纯以上	2

5.4  硝酸   HNO3，优级纯或优级纯以上	2

5.5  标准溶液	2

5.6  标准物质	3

6  仪器	3

6.1  仪器的主要部件	3

6.2  仪器类型	4

6.3  仪器工作环境	4

7  样品	4

7.1  液体样品	4

7.2  固体样品	5

8  分析步骤	5

8.1  光学系统的调整	5

8.2  开机预热	5

8.3  建立分析方法	5

8.4  元素分析谱线选择	5

8.5  分析条件选择（最佳化）	5

8.6  校准曲线的建立	6

8.7  样品分析	6

8.8  分析结果的校准	6

8.9  质量控制	6

9  分析结果的表述	6

9.1  分析结果表述	6

9.1.1  定性分析的结果表述	6

9.1.2  定量分析的结果表述	6

9.2  分析方法和分析结果的评价	6

10  安全使用注意事项	7

10.1  应按高压钢瓶安全操作规定使用高压氩气钢瓶。	7

10.2  仪器室排风良好，等离子体炬焰中产生的废气或者有毒蒸气应及时排除。	7

10.3  仪器应有单独的地线，并符合安装要求。	7

10.4  实验室环境温湿度应满足仪器使用要求。	7

10.5  注意用电安全。	7

10.6  关闭仪器时，应在仪器处于待机状态时关闭电源，再切断气体供应。	7

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替JY/T 015-1996。除编辑性修改外,本标准主要技术变化如下：

——更改了标准名称；

——扩充了适用范围；

——增加了规范性引用文件；

——精简了与本通则相关的术语和定义；

——重新描述了方法原理

——精简了试剂和材料的内容；

——增加了仪器组成；

——简化了样品的处理过程；

——修改并完善了分析步骤，增加了开机预热、元素分析谱线选择、分析结果的校准和质量控制等

步骤；

——增加了对分析方法和分析结果的评价；

——增加了安全使用注意事项。

本标准由中华人民共和国教育部提出。

本标准由全国教学仪器标准化技术委员会化学仪器分技术委员会（SAC／TC 125／SC5）归口。

标准JY/T 015-1996起草单位：原国家教育委员会。

标准JY/T 015-1996主要起草人：田笠卿、童式国、戴乐美、胡明芬

本标准起草单位：清华大学、东华大学、四川大学、上海交通大学、北京大学、昆明理工大学。

本标准主要起草人： 邢志、杨明、吴曦、朱邦尚、邓宝山、何苏芳。

本标准代替了JY/T 015-1996。

JY 015标准于1997年首次发布。

电感耦合等离子体发射光谱方法通则

- 范围

本标准规定了一般样品（固体、液体）中的金属和部分非金属元素的电感耦合等离子体发射光谱分析方法（简称ICP-OES），该方法可进行多元素同时测定或顺序测定。

本标准适用于一般样品（固体、液体）中的金属和部分非金属元素的电感耦合等离子体发射光谱分析。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 602  化学试剂  杂质测定用标准溶液的制备

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 13966  分析仪器术语

GB/T 27411-2012  检测实验室中常用不确定度评定方法与表示

GB/T 4842-2006  氩

- 术语和定义

GB/T 13966和GB/T 27411界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 电感耦合等离子体  inductively coupled plasma

将射频功率加载到与等离子体炬管耦合的线圈上所形成的炬焰，简称ICP。

- 等离子体炬管 plasma torch

维持ICP的稳定放电，通常是由三层同心石英管组成的装置，外管进冷却气，中间管进辅助气，内管进载气。

- 射频发生器 radio frequency generator

为等离子体提供射频能量的射频功率源。

- 观测高度 observation height

从耦合线圈的上端到光轴的距离，用以表明等离子体炬曝光部位的高度。

- 冷却气 coolant gas

等离子体炬管最外层用以冷却炬管、维持等离子体，并形成涡流以限制等离子体炬焰形状的气流。

- 辅助气 auxiliary gas

通过等离子体炬管中间管的气体，用于点燃等离子体，保证等离子体与中心管喷口脱离，以避免中心管顶端熔化的气流。

- 载气 carrier gas

将分析样品的气溶胶载带进入等离子体的气流。

- 方法原理

电感耦合等离子体发射光谱分析是以射频发生器提供的高频能量通过感应耦合器，在炬管中产生高频电磁场。通过微电火花的放电，炬管中的氩气少量电离， 粒子流的定向移动和不断碰撞，导致离子和电子的大量产生（雪崩效应），产生与耦合线圈平行的涡流电流并释放出巨大能量，在高频电流的趋肤效应和气流作用下，形成环状结构的并可以自持的高温等离子体炬焰。

样品由载气（氩）带入雾化系统进行雾化后，以气溶胶形式进入等离子体的轴向通道，在高温和惰性气氛中被充分蒸发、原子化、激发和电离，发射出所含元素的特征谱线。根据特征谱线的存在与否，鉴别样品中是否含有某种元素（定性分析）；根据特征谱线强度确定样品中相应元素的含量（定量分析）。

- 试剂和材料

  - 氩气

符合GB/T 4842要求（即氩的体积分数≥99.99%）

  - 水

符合GB/T 6682中实验室用水二级水规格。

  - 盐酸   HCl，优级纯或优级纯以上

  - 硝酸   HNO3，优级纯或优级纯以上

  - 标准溶液

    - 单元素标准储备溶液

可用市售单元素的标准溶液（通常为1000 µg/mL或100 µg/mL）。

单元素标准溶液也可用高纯度的金属（纯度大于等于99.99%）、金属氧化物或金属盐类（基准或高纯试剂）按GB/T 602配制。

    - 多元素标准储备溶液

可购买市售的多元素标准溶液，也可通过市售的单元素标准溶液混合配制。

注意在用市售单元素标准溶液混合配制时要考虑溶液中阴离子的影响，避免出现难溶、微溶物质的形成。

    - 多元素标准工作溶液

将单元素标准储备溶液（5.5.1）或多元素标准储备溶液（5.5.2）稀释成不同浓度的标准系列溶液，最终溶液中一般应含硝酸或盐酸1~5%（体积比）。

  - 标准物质

用以校准仪器，绘制标准曲线，应根据测试项目，使用有证标准物质。

- 仪器

  - 仪器的主要部件

电感耦合等离子体发射光谱仪主要由进样系统、激发光源、分光系统、检测器、控制与数据处理系统五部分组成。

    - 进样系统

进样系统是将样品引入仪器激发光源的装置，主要有液体、气体和固体进样三种方式。通常采用液体进样方式，其主要组成部分为蠕动泵、雾化器和雾化室。

    - 激发光源

激发光源的作用是提供试样蒸发、原子化、激发所需的能量。等离子体光源主要由射频发生器、耦合线圈、等离子体炬管和供气系统等几部分构成。射频发生器主要有自激式和它激式两种。

    - 分光系统

分光系统是将由不同波长辐射复合而成的光按照波长依次展开获得光谱。发射光谱仪中常见的分光系统主要有棱镜、光栅。

    - 检测器

用于光电转换的电子装置，由光电转换器件将光强度转换成电信号，在积分放大后，通过输出装置给出定性或定量分析结果。目前常用的有光电倍增管和固态检测器两种，其中固态检测器分电荷耦合型检测器CCD、电荷注入型检测器CID或互补金属氧化物半导体类型检测器CMOS等类型。

    - 控制与数据处理系统

控制与数据处理系统由计算机和相应软件组成，实现对仪器的操作、各种参数调节和控制及数据的测量和处理等。

  - 仪器类型

    - 顺序（扫描）型

光学系统采用单色器结构，由计算机程序控制分光器件（光栅或棱镜）转动，从而把不同波长的谱线按顺序色散到同一组检测器和读数系统来依次测定选定的谱线；也可以是在固定分光器件基础上通过移动检测器的方式实现选定谱线测定。以上两种结构均可用于多元素测定。

    - 固定通道（多通道）型

指待测元素的谱线通道已被固定，可用于多元素同时测定。

    - 基于固态检测器全波长范围即时读取型

光学系统采用多色器结构（一般为中阶梯光栅交叉色散系统），分光器件（光栅与棱镜）固定不动，把不同波长的谱线色散在焦平面的不同位置（一般为两维），使用具有高像素的固态检测器在焦面上获取光谱信息，检测器的高像素能覆盖仪器光学系统对应的波长范围，从而可以选择该范围内任意谱线进行分析。该结构既有多通道型快速、准确的特点，又有扫描型的谱线灵活选择功能，同时由于没有活动的光学器件，波长稳定性较好。

注：光学系统也有采用凹面光栅结构，该结构色散的焦平面为一维。

  - 仪器工作环境

ICP-OES在使用时，对环境（温度、湿度等）和电源的要求应满足各该仪器说明书的规定。

- 样品

  - 液体样品

液体样品根据其组分、介质含量分为直接分析、适当稀释或浓缩、消解处理后再进行分析三种方式。

    - 直接分析

      - 无机溶液

待测组分含量在仪器分析线性范围内的无机溶液样品，直接进样测定；若含有悬浮物时，如地下水、自来水、地表水等，经0.45μm水相滤膜过滤后再进样测定。

这类水样有经酸化或未酸化两种，已酸化的水样应用相应酸度的水作空白溶液，未酸化的水样用水作空白，以消除酸度影响。

      - 有机溶液

若仪器配备有机物进样系统，可直接进样测定。

若仪器未配备有机物进样系统，则样品需经过处理后（可参考国家标准中类似样品的处理方法）才能进样测定。

    - 稀释或浓缩后分析

若样品中待测元素含量过高，超出仪器的分析线性范围，应将其进行适当稀释后测试；样品中一些超痕量元素采取适当的方法进行浓缩后测定；稀土元素含量太低时可用树脂分离富集后测定。

  - 固体样品

鉴于固体样品种类的多样性，应根据样品的特性选择合适的处理方法（可参考国家标准中类似样品的处理方法，并进行必要的优化）。取样量的大小应根据分析方法的精密度和分析结果的精确度要求确定。

- 分析步骤

  - 光学系统的调整

为防止分析线的中心波长位置产生漂移，使其更准确地正对出射狭缝，必须定期进行波长校正，校正方法应按各种型号的仪器说明书规定执行。

  - 开机预热

首先应确认有足够的氩气用于连续工作，废液收集桶有足够的空间用于收集废液。打开通风系统，调节氩气压力输出，使其满足仪器正常工作的要求。打开仪器主机电源，仪器开始自检，打开计算机电源，待仪器自检完成后，进入仪器软件操作界面。

注：具备分光系统恒温功能的仪器，需要按照仪器操作手册要求，等待分光系统恒温。

  - 建立分析方法

在样品分析前，应建立分析方法，该方法可能包括射频功率、气体流量、蠕动泵转速、积分时间、分析元素、波长、观测方式、背景扣除方式、标准溶液的浓度值及干扰系数等参数。

  - 元素分析谱线选择

元素分析谱线的选择通常可以遵循以下原则：

1、尽量选择没有干扰或干扰小的谱线，对于干扰的大小可以通过分析线和干扰线的强度及在样品中的相对含量来判断。2、选择灵敏度高的谱线。3、选择自吸收效应小的谱线，当分析元素含量比较高时更是如此。如果被测元素的含量很高，可以选择次灵敏线。如果被测元素是样品中的大量或主量元素，甚至可以考虑选用非灵敏线。4、选择背景小的谱线。5、选择对称性和峰形好的谱线。

通常可以通过仪器自带的谱线库，按照其推荐的谱线选定分析谱线。

  - 分析条件选择（最佳化）

点燃等离子体，待等离子体炬焰稳定（通常需要15 min~30 min）。在进行分析前，须调节输入功率、载气压力及流量、观测高度（径向观测）、溶液提升量、曝光和清洗时间等参数，可按仪器说明书要求进行仪器信背比（分析线强度/背景强度）试验或检出限试验，以确定仪器的最佳工作条件。

  - 校准曲线的建立

在仪器的最佳条件下，，将系列标准溶液，按浓度从低到高依次测定，建立校准曲线。每个校准浓度至少积分或测定3次。

  - 样品分析

在相同条件下测定样品溶液，不同样品间应进行清洗，以消除样品的记忆效应，测定结果由计算机处理。当样品浓度高于校准曲线范围时，应将样品稀释至曲线范围内重新测定。

  - 分析结果的校准

为防止仪器的信号漂移、杂质干扰、基体效应等带来的分析结果误差，可采用适当的方法进行校准。定量分析常用的校准方法有校准曲线法、内标法、标准加入法以及基体匹配法。

  - 质量控制

为确保分析结果的准确度，可在样品分析过程中添加质控样品。质控样品可采用与分析样品具有相同或相似基质的标准物质，将其在相同条件下进行平行分析，并将所得结果与已知浓度进行比较，以控制分析准确度。

- 分析结果的表述

  - 分析结果表述

- 9.1.1 定性分析的结果表述

在ICP-OES分析中，根据样品光谱中存在的特征谱线（如Ca 317.9 nm和 Ca 396.8nm），表述为：样品中可能含有相应的元素（如Ca元素）（一般不表述为不含有某元素）。

- 9.1.2 定量分析的结果表述

在ICP-OES分析中，待测组分B的含量一般用B的质量浓度ρB（待测组分B的质量除以待测样品的体积）或B的质量分数wB（待测组分B的质量除以待测样品的质量）来表示。常用的单位分别是毫克/升（mg/L）、微克/克（µg/g）及相应的倍数单位或分数单位（倍数单位的选取，一般应使量的数值处于0.1～1000之间）。

  - 分析方法和分析结果的评价

分析方法用方法检出限、精密度和准确度来评定，分析结果一般用测量不确定度评定。

    - 方法检出限

方法检出限是指特定分析方法中，分析物能够被识别的浓度。方法检出限一般是采用样品独立全流程空白溶液连续10次测定值的3倍标准偏差所对应的分析物浓度或质量。

    - 精密度

精密度是指在相同实验条件下，多次重复测量同一量时各测量值彼此相符合的程度，通常用标准偏差或相对标准偏差表示。精密度与浓度有关，报告精密度时应指明获得该精密度的被测元素的浓度。

    - 准确度

准确度是表示在一定精密度条件下多次测定平均值和被测定的（约定）真值相符合的程度。准确度用绝对误差或相对误差表示。在实际工作中，用标准物质或标准方法进行对照试验，或加入被测定组分的纯物质进行回收试验来确定或估计准确度。当用回收试验来估计准确度时，以回收率R表征准确度。

式中：

c0 ——初始测定值；

ca ——加入量；

ci ——加入ca后的测定值。

    - 测量不确定度

分析结果的测量不确定度按GB/T 27411中的评定方法和原则进行评定。

- 安全使用注意事项

  - 应按高压钢瓶安全操作规定使用高压氩气钢瓶。

  - 仪器室排风良好，等离子体炬焰中产生的废气或者有毒蒸气应及时排除。

  - 仪器应有单独的地线，并符合安装要求。

  - 实验室环境温湿度应满足仪器使用要求。

  - 注意用电安全。

  - 关闭仪器时，应在仪器处于待机状态时关闭电源，再切断气体供应。