附件5

ICS

Y 51

备案号

中华人民共和国教育行业标准

JY/T XXXX－201X

多晶体X射线衍射方法通则

General rules for X-ray polycrystalline diffractometry

（征求意见稿）

–XX–XX 发布                                          –XX–XX 实施

中华人民共和国教育部    发 布

目    次

前  言	II

多晶体X射线衍射方法通则	1

1.范围 …………………………………………………………………………………………………………1

2.引用标准 ……………………………………………………………………………………………………1

3.术语和定义 …………………………………………………………………………………………………1

4.方法原理   …………………………………………………………………………………………………5

5.试剂和材料   ………………………………………………………………………………………………8

6.仪器   ………………………………………………………………………………………………………9

7.样品  ………………………………………………………………………………………………………10

8.分析步骤  …………………………………………………………………………………………………11

9.分析结果的表述     	  17

10.安全注意事项	18

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替JY/T 009-1996。除编辑性修改外，本标准主要技术变化如下：

——扩充了适用范围；

——增加了规范性引用文件；

——修改了与本通则相关的术语和定义；

——增加了分析方法的内容；

——修改了仪器的结构图；

——修改了试验准备的相应内容；

——修改并完善了分析步骤；

——更新了谱图的数据库；

——更新了附录的相关内容；

——修改了分析结果的表述。

本标准由中华人民共和国教育部提出。

本标准由全国教育装备标准化技术委员会化学分技术委员会（SAC/TC 125/SC5）归口。

标准JY/T 009-1996起草单位：原国家教育委员会。

标准JY/T 009-1996主要起草人：马礼敦、黄清珠。

本标准起草单位：吉林大学、北京大学、浙江大学、东北大学、华东理工大学、福州大学、华南理工大学、南京师范大学、昆明理工大学、南京大学、山东理工大学、苏州大学、上海交通大学、东华大学、中国矿业大学、北京化工大学。

本标准主要起草人员：高忠民、孙俊良、胡秀荣、贺彤、饶群力、王永在。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——JY/T 009-1996。

多晶体X射线衍射方法通则

1  范围

本标准规定了用多晶体X射线衍射仪在在环境、非环境条件下对各种多晶材料进行物相组成的定性、定量分析；结晶度分析；微结构(晶粒形状、尺寸、微应变、位错等)分析；从头多晶体衍射数据解晶体结构或结构修正。

本标准适用于各种多晶体材料，如金属与合金、矿物与土壤、陶瓷与建筑材料、有机与无机化合物、药物与聚合物及环保试样等。主要适用于衍射仪法，配备二维面探测器的衍射仪可参照此法。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 18871-2002  电离辐射防护与辐射源安全基本标准

JJG 629-2014  多晶X射线衍射仪检定规程

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

X射线  X-ray

通常将波长为10-3 nm ~10 nm的电磁波叫作X射线。用于晶体衍射的X射线波长一般从0. 05 nm到0. 25 nm。

3.2

晶体  crystal

由结构单元（原子，分子，离子或它们的集团）在三维空间呈周期性重复排列而成的固态物质。

3.3

多晶体  polycrystal

由许多小晶粒聚集而成的物体称多晶体或多晶材料。它可以是单相的，也可以是多相的。

3.4

（空间）点阵  lattice

在结晶学中，点阵是用来表达晶体中结构单元排列的周期性的工具，是三维空间中周期重复排列的点的集合。

3.5

晶胞  unit cell

晶体学中用来描述物质在固态状态下，原子或分子在三维空间周期性长程有序排列的最小构造单元。其形状为平行六面体。

3.6

晶胞参数；点阵常数  unit cell parameters; lattice constants

平行六面体形的晶胞可用其三个边的长度a、b、c及它们间的夹角α（b, c边之夹角）、β（a, c边之夹角）、γ（a, b边之夹角）这六个参数来表达，这六个参数就叫做点阵常数或晶胞参数。

3.7

点阵畸变  lattice distortion

存在于点阵内部的不均匀应变。

3.8

晶系  crystal system

晶体中可能存在的点阵，按其本身的对称性，也即其晶胞的对称性可分为七种，称为七个晶系。晶胞参数可反映晶胞的对称性，如晶胞参数为a=b=c α=β=γ=90°的晶胞具有立方对称性，就称立方晶系。

3.9

（晶）面间距d  （interplanar）spacing

空间点阵可认为是由许多相同的具有一定周期构造的平面点阵平行等距排列而成的平面点阵族构成的。两个相邻平面点阵间的垂直距离就叫（晶）面间距。

3.10

晶面指数（h/n k/n l/n）  indices of crystallographic plane

用来代表一个平面点阵族的指标，用圆括号括起来的三个互质整数（h/n k/n l/n）表示，n为正整数。

3.11

衍射指数  hkl indices of interference plane

用来代表一个干涉平面点阵族的指标，用三个整数hkl表示。

3.12

晶体结构  crystal  structure

原子、离子或分子等结构单元在三维空间的周期性排列组合。

3.13

空间群  space group

反映晶体结构对称性的对称要素的集合，共有230种。

3.14

X射线衍射  X-ray diffraction

X射线与材料相互作用产生散射,材料内部的周期结构使散射波在特定方向上干涉加强的现象。

3.15

布拉格公式  Bragg equation

这是一个入射X射线波长λ，反射晶面族的面间距d及反射方向θ之间的关系式:

（1）

式中

dhkl—--反射晶面族（h/n k/n l/n）的面间距的1/n（n为h、k、l的最大公约数）；

hkl—--衍射指数；

θhkl—--hkl衍射的布拉格角，2θ称衍射角。

3.16

衍射谱  pattern

表示hkl衍射角度及对应衍射强度间的图谱。

3.17

相对强度I/I1  relative intensity

某衍射峰的相对强度是该衍射峰的面积（或峰高）I与该衍射谱中最强衍射峰的面积（或峰高）I1的比值乘上100。此面积（或峰高）为扣除背底后的值。物相定性分析采用相对强度。

3.18

积分强度  integrated intensity

衍射线的积分强度就是衍射线曲线以下，背底以上的峰面积。

3.19

择优取向（织构）  preferred orientation（texture）

多晶聚集体中各小晶粒的（hkl）晶面不是在三维空间随机分布，而是柤对集中分布在某些方向的现象。

3.20

半高宽  full width at half maximum of peak profile（FWHM）

扣除背底后衍射峰高极大值一半处的衍射峰宽。

3.21

积分宽  integral breadth（IWHM）

用衍射峰面积（积分强度）除以衍射峰高极大值（峰值强度）来表示的衍射线宽度。

3.22

物相;相  phase

物相指具有相同化学组成和特有的三维周期性排列的晶体物质。

3.23

相变  phase transition

物质从一种物相转变为另一种物相的过程。即晶体结构发生变化的现象。

3.24

微观应力  micro stress

存在于晶体局部的不均匀弹性应变。

3.25

（晶体）缺陷  （crystal）defect

晶体结构中原子排列的某种不规则性。

3.26

测角仪  goniometer

测角仪是根据粉末衍射几何学特点设计用来记录多晶样品在单色X射线照射下产生衍射谱的设备。实验室中广泛采用的粉末衍射测角仪是根据bragg-Branto衍射几何学设计的B-B测角仪。

3.27

扫描  scanning

样品、光源或探测器围绕测角仪轴转动以记录衍射谱的过程。

3.28

步进扫描  step scanning

在扫描过程中，光源不动，样品与探测器逐步前进（或样品不动，光源与探测器逐步前进），每走一步停留若干秒时间以记录衍射强度的过程。

3.29

连续扫描  continue scanning

在扫描过程中，光源不动，样品与探测器连续转动（或样品不动，光源与探测器连续转动），在转动中记录衍射强度的过程。

3.30

标准物质;标样  standard material

用来校正某种物理量的参比材料。

3.31

全谱拟合  Rietveld whole pattern fitting

用含有若干个可变参数的公式计算出粉末衍射谱，改变其中的一些参数，使整个计算谱与实验测定谱相吻合的过程。

4  方法原理

- 物相的定性分析

世界上己知的几十万种有机、无机晶体化合物，均有其自身特有、专属的粉末衍射谱。物相定性分析指根据待分析样品的X射线衍射图谱与粉末衍射数据库进行对比分析，通过确定数据库卡片的峰位、峰强比、元素组成与待分析样品比较，确定其物相组成的过程。

物相分析要具备二个工具，一是各种样品的粉末衍射数据库，另一个是能够从粉末库中搜寻匹配物相的专用计算机软件。其中国际衍射数据中心的PDF数据库、英国剑桥晶体学数据中心的CCDC数据库和开放晶体结构数据库COD是当今世界上最强大的粉末衍射数据库。衍射数据国际中心将各种物相的标准粉末衍射谱进行收集、整理和出版，即为PDF卡，并建立了检索方法、手册和计算机软件分析系统。早期采用人工搜索，目前主要以计算机检索为主。数据库的内容逐年更新，因此可作为分析依据，参见附录C。此外，其它各种衍射数据汇编或散见于文献资料中的各种衍射数据或确定的新化合物的自制标准衍射谱等也可作为分析依据。

- 物相的定量分析

- 定量相分析的基本公式

不同物相多晶体混合物的衍射谱，是各组成物相衍射谱的权重叠加。各组成相的衍射强度虽受其它物相的影响，但是与其含量成正比，故准确的含量可以通过Rietveld精修来得到。Rietveld多相定量分析法是XRD定量相分析的突破。利用Rietveld精修粉末衍射全谱拟合来进行物相定量分析的基本公式为

…………………………(2)

式中i表示待测相，对p加和是对试样中所有相加和，包括i相。p个物相中每相的归一化质量分数W，由每相的晶胞体积V，分子式数Z及分子量M和通过全谱拟合获得的标度因子S计算出来。全谱Rietveld拟合分析是建立在描述衍射谱的四个物理模型（即晶体结构模型、背底模型、织构模型和峰型模型）及非线性最小二乘法上，使实验衍射谱与计算衍射谱间差值最小，最终获得各组成相的标度因子。

相关文献可参考附录D中之[1]、[2]、[3]、[4]

- 结晶度分析方法

晶态物质的衍射谱图一般由相对较锐的衍射峰组成，非晶态物质的衍射谱图一般为弥散衍射峰。试样中晶态结构和非晶态物质共存时，试样所含的晶态结构的质量百分含量称为结晶度。结晶度的分析一般利用加入内标，通过Rietveld精修得到；对于难于进行Rietveld精修但组成均匀的样品，可以通过比较较锐的晶态衍射峰和非晶的散射峰的积分面积来确定。

有关方法可参阅参考文献中的[5]、[6]、[7]。

…………¡­……………¡­(3)

式中：

Wc,x----为结晶度；

Ic和Ia------分为晶态和非晶态的衍射峰积分面积；

Kx------为总校正因子。

4.3   晶粒大小与点阵畸变的测定

4.3.1  晶粒大小D与衍射线宽度β的谢乐公式为：

（4）

式中：

Dhkl ——晶粒在（h/n k/n l/n）晶面法线方向的平均厚度，（n为h、k、l的最大公约数）；

λ——所用X射线的波长；

θhkl——hkl衍射的布拉格角；

βhkl——hkl衍射的线宽，可定义为半高宽，或积分宽；

K——常数，与公式（4）的推导方法及β的定义有关，其值在1左右。在β定义为半高宽， 定义(hkl)晶面族法线方向的平均厚度时，K值为0.89。对纤维材料K值一般取Lc：0.9；La：1.84。

由于材料中的晶粒大小并不完全一样，故所得实为不同大小晶粒的平均值。又由于晶粒不是球形，在不同方向其厚度是不同的，即由不同衍射线求得的D常是不同的。一般求取数个（如n个）不同方向（即不同衍射）的晶粒厚度，据此可以估计晶粒的外形。取它们的平均值，所得为不同方向厚度的平均值D，即为晶粒大小。

（5）

4.3.2  点阵畸变或微应力与衍射线宽度的关系式为

点阵畸变

……（6）

微应力                             ……（7）

式中：

βdhkl——由点阵畸变造成的衍射线宽度；

E——杨氏模量。

4.3.3  衍射线宽的分离

从实验得到的实际衍射峰的宽度B，是许多影响因素的卷积。影响因素概括起来可分为三大类：一是入射线波长不纯，主要是Kα1和Kα2造成的衍射峰分离使谱线加宽，这种分离程度是随θ角的增加而增加的；二是各种仪器因素的影响，如X光焦点的形状与大小，射线束的水平和垂直发散度，试样的偏心、吸收等等造成的仪器线宽b；三是样品的结构因素，如晶粒大小及点阵畸变（应变）等造成的结构线宽β。故而要用衍射线宽来求某种结构参数，必须先把由此参数造成的衍射线宽从总线宽中分离出来，也就是要对衍射线形进行反卷积。

反卷积分离衍射线宽的方法很多，本标准选用较简便易行的下述方法，有关方法的细节，参阅列在附录D中的参考资料。其它方法也可使用。

Kα1，Kα2衍射线的分离：Rachinger法及其改进，参见参考文献[8]、[9]、[10]。

仪器线宽与结构线宽的分离：Jones法，参见参考文献[11]。

粒度线宽与畸变线宽的分离：积分宽度法，参见参考文献[12]。

对后两种分离还可用Fourier分析法或全谱拟合法：参见参考文献[13]、[14]、[15]、[16]。

4.4  立方晶系晶体的点阵常数测定

已经知道，属于立方晶系的物质的点阵常数与某hkl衍射的布拉格角θhkl间存在下列关系：

(8)

αH——由衍射(hkl)求得之点阵常数

式中：

λ——所用X射线波长；

对立方晶系的晶体还存在有关系：

(9)

可见要测准α，就要 Δα小，即Δθ小及θ接近90°，因此时cotθ趋于0。

影响θ测量值精度的因素很多，如入射线的水平和垂直发散度，试样面的偏心程度，试样的吸收，仪器的准直程度，θ轴和2θ轴1：2传动关系的失调，零点误差等等。经过分析，此种因素中大多数在θ趋近90°时会减小或消失，因而选用多条高θ范围的衍射线，据它们的θhkl及hkl求出对应之α，作α～θ图，用最小二乘法来拟合这些点，并外推至θ＝90°，此处的α应为误差最小，最接近真实值。外推横坐标常选用cos2θ，也可选用θ的其它三角函数，如cos2θ/sinθ, cos2θ/θ或它们的组合。

全谱拟合方法是求取精确点阵参数最好的方法，有关方法可参阅参考文献[17]～[22]。

4.5  从头多晶体衍射数据解晶体结构

许多材料无法获得可供单晶法测定晶体结构的完整小晶体，多晶体衍射谱失去了单晶衍射三维的特性，退化为一维衍射图。从头粉末衍射数据解晶体结构实质是把一维衍射图还原成三维的信息，再用从头单晶法解结构方法获得晶体结构。有关方法可参阅参考文献[3]、[22]、[23]。

4.6  高、低温衍射

某些材料常在温度变化时发生相变，因而利用衍射仪的高、低温衍射附件可动态测试升温、降温或恒温过程中由于试样结构的变化而引起的试样衍射花样的变化，从而确定相变发生过程和相变的结果，并可确定相变温度、固相反应温度、化合物的分解温度等。它既可表征不可逆相变，也可表征可逆相变。

5  试剂和材料

- 标准物质

      - 角度（2θ）校正用标准物质

最常用的是硅粉，纯度要优于99. 999 % ,粒度在5μm～30 μm之间，结晶完美，无残余应力及太多缺陷。国际通用的是美国国家标准局出的牌号为SRM640系列的硅粉，国内的硅粉标准牌号为GBW（E）130014。硅粉适用在2θ>29°的范围，在2θ<29°，时，需用云母SRM675。还可以用其它的二级标准物质。选取标准物质的原则、各种标准物质的名称，记录它们的标准衍射数据的PDF卡号、及硅、云母的标准衍射数据均列在附录E中。

      - 衍射线峰位置校正用标准物质

最常用的是硅粉(SRM640C)。也可用其它角度校正用标准物质及其它专用物质。

      - 仪器宽化测定用标准物质

最常用的是六硼化镧（LaB6），其国际通用美国国家标准局牌号为SRM660a。

      - 衍射线相对强度校正用标准物质

最常用的是块状刚玉（α—Al2O3），其牌号为SRM1976。它的测角范围、相对强度值也均列在附录E中。

- 清洁器皿用的有机溶剂

- 筛分样品用的筛子

- 制样工具

显微镜用载玻片、平板玻璃、玛瑙研钵、夹子等制样用品。

- 显微镜

- 各种试样板

如中空铝试样板，凹槽玻璃试样板，单晶硅或多孔材料等无背底试样板。

6  仪器

- 仪器的组成

- 多晶体X射线衍射仪由四部分组成:X射线发生器，Bragg-Brentano测角仪（立式或卧式），探

测和记录系统，控制和数据处理系统。其构成示意图见图1。

图1  X射线衍射仪结构示意图

- 旋转试样台:用来减少择优取向影响的附件。

- 高温或低温衍射附件和温度控制器。

- 仪器性能

- 仪器的性能等级指标按JJG 629-2014的规定划分。

- 对物相定性分析，仪器的指标应满足JJG 629-2014的要求。

- 对物相定量分析，仪器的强度指标应满足JJG 629-2014的要求。随对定量误差的要求而定。

- 对晶粒大小及点阵畸变的测定，仪器的强度指标、分辨率应满足JJG629-2014规定的要求。

- 对点阵常数测定，衍射仪的角度指标应达到JJG 629-2014规定的要求。

- 在使用Rietveld全谱拟合法时，分辨率不应低于JJG 629-2014的要求，其它指标应按测定要

求满足有关指标的规定。

- 高温衍射附件:试样应能手动或程序控制升降温，衍射附件应能抽真空或通气体。

- 低温衍射附件:试样应能手动或程序控制降升温，衍射附件应能抽真空。

7  样品

用做多晶体衍射的样品可以是粉末，也可以是块状物，但需要一个平整且大小合适的平面。若样品在空气中不稳定，会吸湿、风化、分解，则需采取保护隔离措施。若试样易燃、易爆、有毒，则应采取相应的防护措施。

- 样品的预处理

研磨设备包括粉碎机、球磨机、研钵等。根据分析试样的硬度和可能带入杂质的影响而选择不同的研磨设备及附件。

- 研磨

若样品颗粒太大，则用玛瑙研钵研磨，使颗粒符合要求。但要注意，研磨常会使样品发生分解(脱水)，晶型转化，对于混合物，硬的一相粒度变化不大，而软的一相会非晶化，有时还会发生反应。在研磨前后作衍射图比较，以判断研磨造成的影响。

- 样品与标准样品的配比混合

- 各组分应预先干燥并研磨至适当的粒度,若样品颗粒太大，则用玛瑙研钵研磨，使颗粒符合

要求（颗粒度≤50 μm）。

- 按配比要求准确称量样品和标样。

- 混合。应使各组分均匀混合。

有下列几种混样方法:

a） 将被混合各组分的粉末定量转移到一玻璃小瓶中，在转动小瓶的同时振动瓶子，或使用振荡器

混合，振动加转动直至样品混合均匀；
    b）将试样分别制成悬浊液，然后混合再干燥得到，前提是试样不能与分散用液体发生反应；
    c）在粘稠物(如凡士林)中混合，前提是试样与粘稠物也不能发生反应。

7.1.2.4  判断混合物是否均匀:取不同混样时间的试样，做衍射扫描，若所得图谱基本一样，表示混合均匀；若所得图谱上不同物相的衍射强度有较大变化，表示混合不均匀，需继续混合。

- 试样板的填装

- 背装法

使用中空铝试样板，此种试样板的一面是经过精磨的，比另一面更平整，是正面，有两种试样填装法。

7.2.1.1  将清洁过的试样板正面向下放在清洁过的平板玻璃上。向孔中均匀填入已混合均匀的待测试样，注意四角不要出现空隙。用一块载玻片的长边轻轻刮去多余的试样，使孔中试样面比铝板面略高，用载玻片平面轻轻紧压试样，压紧度应使正面的试样均匀平整，不会产生择优取向，而当试样板竖直或水平放置时，孔中的试样不会落下。

7.2.1.2  将一块约300号的金相砂纸砂面向上放在平板玻璃上，将中空铝试样板正面向下平放在砂纸上，填入混合试样，以下步骤同7.2.1.1。

- 正装法

使用凹槽玻璃试样板，将试样均匀填入凹槽，试样面比玻璃板面略高，用一块载玻片压紧试样，应使试样面与玻璃板面在一个平面上。竖直或水平转动试样板时试样不会从槽中落下。

- 铺展法

在试样很少时使用，使用单晶或多孔材料制的无孔无背底试样板，将试样与既不会使之溶解又不会与之发生反应的易挥发溶剂混合，将此混合液滴在试样板正面，使其铺展开，溶剂挥发后，在试样板正面得到一薄层试样，供测定用。

- 判断试样板是否可用

对试样板快速扫描，若各物质的衍射线强度序列与PDF卡片所列相近，表示无严重择优取向，此试样板可用。否则要重新填充试样板。

8  分析步骤

- 仪器的启动与参数设置

- 开机

按仪器操作规程启动仪器。

- 仪器参数的设置

- 辐射的选择

合适波长的辐射应该不会使试样产生强烈的荧光辐射，使谱图背底升高。如果衍射线数量较多，衍射线间隔较小，且重叠较多，则应选用较长波长的辐射；反之，应选较短波长的辐射。最常用的辐射是CuKɑ辐射。

- 管压、管流的选择

使用的管压、管流及总功率应不超过所使用X光管允许的最大管压、最大管流和总功率。使用管压一般为靶材的K激发电压的3~5倍，除非特殊要求，通常使用功率不超过满量程的80%。

- 狭缝的选择

发散狭缝(DS)决定入射线的发散角，其值大，入射线强度就高，但分辨率降低，也会影响衍射线位置（在低角度区，狭缝的选择应保证低角域区X射线入射光束不超出样品面而造成强度失真）。防散射狭缝(SS)用来排除散射线，一般与DS有相同的张角。接收狭缝(RS)，决定进入探测器的衍射线束的宽窄，RS宽则强度大而分辨率差。单色器接收狭缝(RSM)，一般比RS宽，主要影响强度，对分辨率影响不大。一般还有两个索拉狭缝，固定不可调，用来减少射线的垂直发散度。

- 扫描方式与扫描速度

常用扫描方式有连续扫描和步进扫描两种。有的测角仪还可有定时扫描方式。扫描速度是指接收狭缝（RS）和探测器在测角仪上均匀转动的角速度，以°/min计。增大扫描速度可以节省测试时间，但将导致强度和分辨率的下降。

仪器在维护、检修等特殊情况下才进行整机停机；平时应处在分析等待状态。但为了延长 X射线管、真空泵及X射线管冷却部分的使用寿命，在检测分析结束后，应降低电压电流至20 kV、10 mA或仪器厂家指导的电压电流状态。

- 仪器的调整

根据测试的要求。选择各种参数，按仪器说明书调整仪器，使仪器性能达到“6.2 仪器性能”中的有关要求。必要时，用标准样品对仪器进行校正。

- 物相定性分析的步骤

- 测定前的准备

- 开机与调试仪器

按8.1启动仪器，设置参数，调整好仪器，使仪器性能符合6.2.2的要求。

- 试样准备

按“7 样品”中的有关规定制作。

- 测定

8.2.2.1  先做一次2θ约从3°至100°的快速扫描，依据峰的实际位置决定扫描范围。低角侧扫描起始角应依据第一条衍射线的2θ位置决定。

8.2.2.2.  选择步进扫描或连续扫描，获得衍射图谱。

- 数据处理

- 寻峰、求d值与I/I1

在计算机自动寻峰时，要选择好用于去背底及噪声、平滑和寻峰的各种参数，避免漏峰或多峰。出现漏峰或多峰时，可人工添加或删除。根据寻峰结果，由计算机给出衍射角2θ、面间距d值、衍射线的相对强度I/I1及衍射峰之FWHM。

- 图谱分析

使用PDF或CCDC索引做计算机自动检索或人工检索，找出可能的已知物相的衍射卡片或其他图谱，仔细对照、比较，最后判断出试样所包含的物相。

分析时应注意由于固溶现象，混合物重叠峰，择优取向等的影响造成d值或相对强度数据的较大偏移。如有明显的择优取向存在，则应考虑重新制样或在测定时采用旋转试样台以减少其影响。

若在衍射实验时无法得到有尖锐衍射峰的衍射图谱，只能获得一条只有一二个弥散峰的散射曲线，或在结晶峰下有高的背底时，则该样品可判断为可能非晶态或可能含有非晶态。

对衍射谱中难以确定为何种物相的衍射峰，可借助试样的信息（如试样来源、化学组分、处理情况等）或借助其它分析手段如化学分析、电镜等进行综合判断。

如试样中含有微量相，最好是用萃取富集法获得微量相单相样品，对其单独进行相分析；如无法萃取，可通过加大辐射功率或延长数据采集时间等方法，使试样出现尽可能3条或以上衍射线，进行物相分析。

- 物相定量分析的步骤

- 测定前的准备

- 开机与调试仪器

按8.1启动仪器，设置参数，调整好仪器，使仪器性能符合6.2.3的要求。

- 试样准备

按所选定量分析方法准备需用的试样、标样。如需混样，则按7. 1. 2进行。试样板用背装法(参见7.2.1)制取，不得已时采用正装法(参见7. 2. 2 )或铺展法(参见7.2.3）。对每个试样均应制取三块试样板。

- 仪器参数选择

（1）仪器参数应按8. 1. 2设置

（2）试样板判别的选取

将所制各试样板作快速扫描，若扫得衍射谱上之强度序列与相应PDF（或CCDC）上的序列相近，表示择优取向不严重，试样板可用，否则重制试样板。

- 测定

对试样采用步进方式进行全谱扫描。对每块试样板应重复扫描三次。

- 数据处理

- 利用Rietveld精修粉末衍射全谱拟合来进行物相定量分析方法规定的步骤进行数据处理，求

出相含量Wi。每个试样有三块试样板。每块试样板重复扫描三次，共可得9个Wi。

- 求物相含量及标准偏差

取9个Wi的平均值。

计算相对标准偏差S-1。按下面公式计算：

（10）

- 用全谱拟合方法求物相定量分析

（1)对衍射谱作物相分析，确定物相组成；

（2)将衍射谱调入Rietveld软件中，并输入每个组成相的晶体结构模型、峰型模型、织构模型及衍

射谱的背底模型；

（3)Rietveld修正；

（4)记录分析过程，保存分析结果并输出。

- 晶粒大小与点阵畸变的线宽法测定

- 测定前的准备

- 开机与调试仪器

按8.1启动仪器，设置参数，调整好仪器，使仪器性能符合6. 2.4的要求。

- 试样准备

按所选方法准备需用的试样、标样。如需混样，则按7.1.2进行。对每个试样、标样均应制取三块试样板。

- 试样板选择

将所制各试样板作快速扫描，若扫得衍射谱上之强度序列与相应PDF（或CCDC）上的序列相近，表示择优取向不严重，试样板可用，否则重制试样板。各待测样的衍射线宽应明显宽于标样之衍射线。若两者相差无几，表示待测样之晶粒尺寸较大，不宜用线宽法测定。

- 测定

作慢扫描。若用步进扫描，采用步长为0.01°(2θ)，每步停留时间为2秒。若衍射峰的强度低于1×104计数，则适当延长每步停留时间。每块试样均重复扫描三次。

- 谱图处理

- 测量标样各衍射线及待测样各衍射线的线宽B。

- 作衍射线线宽的分离，分别得出晶粒加宽βa和晶格畸变加宽βd。

- 用βa求与各衍射方向对应的晶粒大小，判断晶粒外形，再求出平均值。

- 用βd求与各衍射方向对应的应变与应力，判断应力及应变分布情况，也可求出平均值。有关方法可参阅附录D中D24、D25、D26。

- 用多次制样和多次扫描的数据求出最后的平均值及相对标准偏差S-1。

- 立方晶系晶体的点阵常数测定的步骤

- 检定前的准备

- 开机与调试仪器

按8.1启动仪器，设置参数，调整好仪器，使仪器性能符合6.2.5要求。

- 试样准备

选择适当的标样，使在高θ角范围内，标样与待测样的衍射线尽量少重叠。

如选用外标法校正2θ角，则标样与待测样均按“7 样品”中的有关规定各准备三块试样板。

如选用内标法校正2θ角，则按7.1.2将标样与待测样按一定比例混合，准备三块混合料的试样板。

- 仪器参数选择

一般用CuKɑ1辐射，在2θ>90在的范围内衍射线应不少于5条。若不足，可考虑同时使用由CuKɑ2辐射生成的衍射线，或改变使用其它波长的辐射，以增加在2θ>90°范围内的衍射线。

恒温试样，记录试样温度。测试过程中试样温度的变化按对所测点阵常数的精度要求来决定，如不大于士1℃。

- 测定

对标样、待测样和混合样进行扫描测量。步进扫描，采用步长不大于0.01°（2θ），每步停留时间为1秒~2秒。若衍射峰强度低于1×104计数，则应延长每步停留时间。对每块试样板重复扫描3次。

- 数据处理

- 求各衍射峰的峰位

- 对测角仪及待测样的衍射峰位置进行校正，校正方法见附录A

- 按式(11)计算与各衍射线对应的αH，并按下式校正到25℃。

(11)

式中

α—待测样的线膨胀系数；

T—实验温度，单位为摄氏度（℃）；

T0—为25℃；

αH25一为25℃的点阵常数值。

- 作图，对各实验点进行最小二乘方拟合，外推至θ=90°各处求得α。

- 求α的平均值

将三块试样板各重复扫描三次得到的α值进行平均得最终α。

- 求出相对标准偏差S-1。

- 从头多晶体衍射数据解晶体结构

8.6.1  测定前的准备

8.6.1.1  开机与调试仪器

按8.1启动仪器，设置参数，调整好仪器，使仪器性能符合6.2.3的要求。

8.6.1.2  试样准备

按所选定量分析方法准备需用的试样、标样。试样板用背装法(参见7.2.1)制取，不得已时采用正装法(参见7. 2. 2 )或铺展法(参见7.2.3）。对每个试样均应制取三块试样板。

8.6.1.3仪器参数选择

（1）仪器参数应按8. 1. 2设置

（2）试样板判别的选取

8.6.2  测定

测定按8.3.2进行测试。

8.6.3  数据处理

按以下进行数据处理：

（1) 采集样品衍射谱，指标化全谱，确定晶系、空间群、晶胞参数，全谱分解，把一维衍射谱还原成三维衍射谱，创建登陆解结构软件输入文件；

（2) 用wilson法标化观察强度和归化结构因子；

（3) 用Patterson function法、直接法、电荷翻转法、最大熵法、基因算法、模拟退火法、模型法等方法建立晶体结构模型；

（4) 把一维衍射谱同结构解析得到的晶体结构数据输入Rietveld软件修正；

（5) 提交结构模型。

- 高温与低温多晶体衍射

如以上各种测量需在非室温和变温条件下进行，则需使用高温或低温衍射附件。

8.7.1  测定前的准备

8.7.1.1

将高温或低温衍射附件安装到测角仪的中轴上，并连接好各种气路、电路、真空线路及高温衍射用的冷却水等。

8.7.1.2  在高温或低温衍射特制的试样板上装填试样，表面需平整，竖起时不可落下。安装试样板、热电偶及各绝热用套管及温度控制器。

8.7.1.3  按仪器说明仔细进行零位调整，使试样表面与测角仪中轴线相符合，整个仪器应符合“6 仪器”的有关要求。

8.7.1.4  做高温衍射时，对高温衍射附件抽真空，或充以必要的气体。做低温衍射时，样品室需抽真空，可以用液氮做为降温媒介。

8.7.1.5  按照实验方案编制升温或降温程序。

8.7.2  测定

使试样按程序升温或降温，或保温。在预定温度处进行衍射测定。

8.7.3  数据处理

按测定要求对衍射图谱进行处理与分析。做处理时应注意因试样表面收缩或膨胀引起的衍射图变化，必要时应作校正。

- 测定后的检查

8.8.1  检查测定后的试样状态是否仍和测定前一样，有无脱落、潮解、熔融、变色、明显突起等情况。如有上述情况应重新制样测定。

8.8.2  检查仪器是否仍满足“6 仪器”的要求，若发现仪器性能不稳定，性能指标有较大的变动，则应重调仪器，在性能达到要求后，重新测定试样。

在试样测定完成后，按仪器操作规程关机。

9  分析结果的表述

- 测定数据记录

对本标准规定的任一种测定，都必须详细记录其有关的测定数据，成为分析结果表述中的必备内容。需记录的基本内容见附录B，可用计算机打印出来的测试条件表格代替。

- 测定用方法及测定过程

叙述所选测定方法及实际处理过程。列出所用标样及配比量。列出选用的各衍射线的衍射指数及2θ或d值。如使用高低温原位反应衍射装置，则应列出非环境衍射程序。如使用Rietveld全谱拟合法，则应说明所用的晶体结构模型、选用的背底模型、峰型近似函数的形式、所修正的各种修正参数及修正所用的软件。

- 分析结果

列出所得结果及相对误差。对于物相定性分析，要附有数据分析表格，将实验图谱与对上的标准谱或参考图谱（或峰值数据）按d值（或2θ值）顺序匹配列出，附录F为一例子。也可用计算机打印出来的对比图谱或数据对比表代替。对于物相定量分析，要附有定量分析结果及相对误差。对晶胞参数、晶粒尺寸、结晶度等的计算结果，应说明计算结果及相对误差；若是采用Rietveld全谱拟合法，则应列出精修结果图谱及精修结果评价R因子。

10  安全注意事项

- X射线是一种高能辐射，会危害人体健康。仪器应有良好的防护装置，防护罩外的散射剂量应低于安全标准，工作室外应没有散射线，应贴有表示射线工作的国际统一标志，见附录G。实验时应严格执行GB 18871-2002中有关环境与个人的安全防护规则。

- X射线发生器使用高压，必须有接地良好的专用地线。

- 样品可能有毒、会腐蚀或爆炸，在处理样品前需详细了解，并适当处理。

注：本标准未提出使用此标准过程中会碰到的所有安全问题，使用人有责任在使用本标准前，作好一切必要的安全准备。

附录A

（资料性附录）

衍射线峰位置（2θ）的校正

仪器与2θ测量值的校正方法可有外标法和内标法两种方法。

外标法可用来校正衍射仪本身及光源的各种系统误差，但对试样的移动及由X射线透入试料的深度等试样本身造成的误差，它无法校正，若要校正这两项误差，则需使用内标法。外标法的好处是其校正曲线对一定状态下的仪器，可以通用于各个试样。而对内标法，各试样需逐个进行。

A.1  外标法

A.1.1  标准物质的选取

可选取云母（SRM675）和硅粉（SRM640C）的混合物作为校正用标样，角度覆盖范围可从9 º～159º（2θ）。美国国家标准和技术局（NIST）选用云母与硅粉及钨粉三者的混合物为标样。标样衍射峰的覆盖2θ范围应大于待测样衍射峰的覆盖2θ范围。外推校正曲线进行校正是不可靠的。

A.1.2  实验

A.1.2.1  制作试样板

按本通则“7 样品”的规定进行混样和装填试样板。

A.1.2.2  调整仪器

按本通则“8.1  仪器的启动与参数设置”操作。

A.1.2.3  衍射谱扫描

扫描范围：对待测样，先做一次快速扫描，由第一衍射线的位置决定低角侧的扫描起始角，终止角视情况而定。对标样，不得小于待测样衍射谱上衍射线的分布范围。

扫描步长：0.01º（2θ）

每步停留时间：5 s

狭缝系统：DS=1.0 º、SS=1.0 º、RS=0.15 mm

用单色器或滤色片使入射线单色化

样品室温度或实验室温度应控制在25 ℃±5 ℃

每块试样板重复扫描三次。

A.1.3  外标校正曲线的制作

将标准物质的三次扫描谱分别作平滑、寻峰等处理，定出各衍射峰的位置2θ值。将三个谱上相同衍射峰的2θ取平均，得（2θ0）i ,下标i表示第i个衍射峰，0表示实验测量值。

求出实验值与标准值之差（2θ0）i

（A1）

下标s表示标准值。

作~图。对各作最小二乘拟合，拟合式为

(A2)

n为方程的次数， c为拟合值，An为系数，θ值之中点，拟合即使下式最小

（A3）

n为衍射线数，~2θ曲线即为校正曲线。

拟合式也可用下式或其他合适的方程

（A4）

、、、为拟合系数。

A.1.4  待测物2θ测量值的校正

将待测物的三次扫描谱分别作平滑、寻峰等处理，定出各衍射峰的2θ位置。将三个谱上相同衍射峰的2θ取平均，得，下标i、0分别表示待测物的第i衍射峰的实测值。

根据各，从~2θ校正曲线上找到相应的校正值，则各按下式做校正，校正后得。

=+         （A5）

A.2  内标法

A.2.1  标准物质的选取

除按A.1.1外，还需注意标样与待测物的各衍射线应尽量少重叠，对于强峰更不能重叠。若基本标准物质由于重叠不宜采用时，可选用二级标准物质，见本通则附录E。

A.2.2  实验

同A.1.2。

A.2.3  内标校正曲线的制作

将混合样的三次扫描谱分别作平滑、寻峰等处理，定出各衍射峰的2θ位置。将三个谱上相同衍射峰的2θ取平均，得，从其中取出那些属于标样的衍射峰，它们的衍射角为，其他的为待测物的衍射角 。

求出标样的实验值与标准值之差：

（A6）

作图。用方程（A1）、（A3）。

或其他合适的方程对各作最小二乘拟合，所得曲线即为校正曲线。

A.2.4  待测物2θ测量值的校正

根据各，从校正曲线上找到相应的校正值，则各按下式做校正，校正后值为

（A7）

附录B

（资料性附录）

实验数据记录

B.1  样品的数据

名称（化学名*，矿物名*，俗名*或代号*）

经验式*

化学分析信息*

来源

前处理过程

B.2  技术数据

衍射仪型号

辐射类型                 所用波长值

单色器种类

测角仪半径

狭缝：发散狭缝           防散射狭缝          接收狭缝

索拉狭缝，有、无         数量

实验温度

2θ测量范围

扫描方式

2θ校准：内标、外标       标准物名称          生产单位

牌号       纯度                标准物点阵参数

试样板种类

制样方法

样品颗粒大小*

注：有*号的各项，如不知或无法估计，可以不填。

附录C

（资料性附录）

PDF 说明

C.1  概况

PDF的英文全名是Powder Diffraction File。

PDF数据库是由总部设在美国宾夕法利亚州的非营利性组织—国际衍射数据中心（International Center for Diffraction Data 缩写为ICDD）收集、编辑、出版和发行。PDF数据库每年更新。

PDF卡片数据库包括的粉末衍射谱已有799700多，分为无机化合物、有机化合物、矿物等。PDF数据库以多种形式发行，最早是卡片形式，以后有缩微胶片、书本形式。随着计算机技术和互联网技术的发展，现今ICDD发行的PDF卡数据库主要以CD、DVD及网络为存储介质。针对不同需求的用户，ICDD提供有几种不同的PDF数据库版本，主要包括：PDF-2，PDF-4+，PDF-4/Minerals，PDF-4 Organics及WebPDF-4+。2015年更新的每种版本的PDF卡数量及来源见下表1。随同这些数据库ICDD也发行了Sieve等检索软件。它利用高度自动化的Hanawalt, Fink 和 Long-8 检索来为用户提供快速的检索和鉴定。它利用现代计算机强大的动态计算能力在数十万条储存的数据中执行快速的排列搜索操作。 另外为了利用这些数据库，各粉末衍射仪器生产商也都有自己的检索分析软件。

表1

| 数据源 | PDF-2 （2014版） | PDF-4+ 2014 WebPDF-4+ 2014 | PDF-4/ Minerals2014 | PDF-4 Organics 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00-ICDD | 111864 | 111864 | 11747 | 37753 |
| 01-FIZ | 152103 | 61376 | 10929 | 10991 |
| 02-CCDC | 0 | 0 | 0 | 431359 |
| 03-NIST | 10067 | 3018 | 207 | 281 |
| 04-MPDS | 0 | 177597 | 18518 | 0 |
| 05-ICDD Crystal data | 409 | 409 | 22 | 14582 |

*备注：美国国家标准技术学会(NIST)、德国卡尔斯鲁厄专业信息中心(FIZ)、英国剑桥晶体学数据中心(CCDC)和瑞士物相数据系统(MPDS)

C.2  PDF卡的样式和内容

C.2.1  PDF卡的样式见表2

表2

Name and formula——①

Crystallographic Parameters——②

Subfiles and Quality——③

Comments——④

References——⑤

Peak list——⑥

Stick Pattern——⑦

C.2.2  PDF的内容

PDF卡一般分为7个部分，各部分包含的内容及符号意义解释如下：

1、名称和化学式（Name and formula）

a) 最新版PDF卡号((—((—(((( 前面数字为数据来源，中间数字为组号，后四位数字为顺序号；也采用过((—(((( 前面数字为组号，后四位数字为顺序号；

b) 物相之样品名、矿物名， 按1957IUPAC Nomenclature of Inorganic Chemistry 命名；

c) 物相之化学式、化学经验式。

2、晶体学数据（Crystallographic Parameters）

a) Crystal System：样品所属的晶系；

b) Space group：空间群符号；

c) Space group number：此空间群在“International Tables for X-ray Crystallography”中的代码；

d) a、b、c：晶胞参数，以Ǻ为单位；

e) (、(、(：轴间夹角；

f) Calculated density(g/cm3)：理论密度；

g) Volume of Cell(106 pm3): 晶胞体积；

h) Z：对化学元素，Z代表每个晶胞中所含的原子数;对化合物，Z代表每个晶胞中所含化学式单位的数目；

i) RIR：参比强度（Reference Intensity Ratio）的缩写。

3、卡片的组别与质量（Subfiles and Quality）

a) Status：得到衍射数据的实验条件;

b) Subfiles：所属组别;

c) Quality: 衍射谱的质量;

*表示所列数据质量好

i 表示所列数据质量较好

o 表示所列数据是可疑的，质量较差或可能是混合相等

c 表示这是由晶体结构参数计算得到的粉末衍射谱

4、一般说明（Comments）

主要包括样品的化学分析、样品来源、品质指数、热处理、得到衍射谱的温度，卡片状态（是否删除）、附图等。

5、 参考文献（References）

列出提供PDF卡片晶体结构数据的主要参考文献(Primary reference)。

6、粉末衍射数据列表（Peak list）

主要有三列，分别为晶面间距（d）、相对强度（I（%））及衍射指数hkl。

7、特征峰图(Stick pattern)

由粉末衍射数据产生的直观图表。

说明：除了以上这些信息，一些PDF卡数据库中还添加了单晶结构数据以方便用户进行物相的定量分析工作。

附录D

（资料性附录）

各种标准物质与标准数据

D.1  选择标准物质的原则

标准物质应该是容易得到的，而且化学稳定的，不会自然变化，也不易与其它物质发生反应，其各种物理性能也是稳定的，其晶体对称性比较高，X衍射图谱衍射线条不多，且数据稳定，不易变化。

在选用标准物质时，标准物质的衍射线最好靠近待测物的衍射线，但两者的衍射线不重叠或尽量少重叠。

D.2  各种标准物质

| 牌号 | 名称或化学式 | 用途 | PDF卡号 | 晶系 | 晶胞参数(Å) a、b、c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本标准物质 |
| SRM640c | 硅粉 | 2θ角校正(＞29°) | 27-1402 | 立方 | 5.4308 |
| SRM675 | 云母 | 小2θ角校正(＜29°) | 16-344 | 单斜 | 5.307 9.192 10.142 |
| SRM676 | α-Al2O3粉末 | 强度标准 | 29-63 | 三方 | 4.7588, 12.9931 |
| SRM1976 | 块状α-Al2O3（刚玉） | 强度标准 | 29-63 | 三方 | 4.7588, 12.9931 |
| SRM660a | LaB6 | 线性标准 | 34-427 | 立方 | 4.1569 |
| 二级标准物质 |
|  | 钨粉 | 2θ角校正 | 4-806 | 立方 | 3.1653 |
|  | 银粉 | 2θ角校正 | 4-783 | 立方 | 4.0862 |
|  | α-Al2O3蓝宝石 | 2θ角校正 | 10-173 | 三方 | 4.7588, 12.9931 |
|  | MgAl2O4尖晶石 | 2θ角校正 | 21-1152 | 立方 | 8.0831 |
|  | SiO2石英 | 2θ角校正 | 33-1161 | 六方 | 4.9133, 5.4053 |
|  | C金刚石 | 2θ角校正 | 6-675 | 立方 | 3.5667 |
|  | Al铝 | 2θ角校正 | 4-787 | 立方 | 4.0494 |
|  | CaCO3方解石 | 2θ角校正 | 5-586 | 六方 | 4.989, 17.062 |
|  | Zn6(NO3)2(OH)8·2H2O | 小2θ角校正 | 24-1460 | 单斜 | a=19.480, b=6.238, c=5.517 |
|  | CeO2萤石结构 | 强度标准 | 34-394 | 立方 | 5.4113 |
|  | Cr2O3刚玉结构 | 强度标准 | 38-1479 | 三方 | 4.9588, 13.5942 |
| 牌号 | 名称或化学式 | 用途 | PDF卡号 | 晶系 | 晶胞参数(Å) a、b、c |
|  | TiO2金红石 | 强度标准 | 21-1276 | 四方 | 4.5937, 2.9587 |
|  | ZnO纤维锌矿 | 强度标准 |  | 六方 | 3.2498, 5.2066 |

D.3  标准衍射数据

D.3.1  硅SRM640c

（测定温度，25.0 ℃（或常温），CuKα1辐射，2θ值为计算值，I(rel)为实测值，可有±3%的不确定度）

| hkl | 2θ peak（°） | I(rel) | hkl | 2θ peak（°） | I(rel) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111 | 28.443 | 100 | 511, 333 | 94.955 | 6 |
| 220 | 47.304 | 55 | 440 | 106.712 | 3 |
| 311 | 56.124 | 30 | 531 | 114.096 | 7 |
| 400 | 69.132 | 6 | 620 | 127.550 | 8 |
| 331 | 76.378 | 11 | 533 | 136.900 | 3 |
| 422 | 88.033 | 12 | 444 | 158.644 | * |

* 没有测定

D.3.2  云母SRM675

| hkl | 2θ | Irel (不变狭缝) |
| --- | --- | --- |
| 001 | 8.853 | 81 |
| 002 | 17.759 | 4.8 |
| 003 | 26.774 | 100 |
| 004 | 35.962 | 6.8 |
| 005 | 45.397 | 28 |
| 006 | 55.169 | 1.6 |
| 007 | 65.399 | 2.0 |
| 008 | 76.255 | 2.0 |
| 0010 | 101.025 | 0.5 |
| 0011 | 116.193 | 0.5 |
| 0012 | 135.674 | 0.1 |

注：使用θ补偿狭缝，Irel从θ补偿狭缝算得。

D.3.3  α-Al2O3 SRM1976

| hkl | Peak List 2θ(°) | Relative Intensity I(%) | 晶胞参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 1 2 | 25.5921 | 51.35 | a=4.7583(2) Å b=4.7583(2) Å c=12.9903(6) Å λ(CuKα1)=1.540629 Å |
| 1 0 4 | 35.1728 | 91.84 |  |
| 1 1 0 | 37.7972 | 39.00 |  |
| 1 1 3 | 43.3740 | 100.00 |  |
| 2 0 2 | 46.1829 | 1.12 |  |
| 0 2 4 | 52.5784 | 45.79 |  |
| 1 1 6 | 57.5178 | 88.61 |  |
| 2 1 1 | 59.7673 | 2.03 |  |
| 1 2 2 | 61.1581 | 4.54 |  |
| 0 1 8 | 61.3326 | 6.98 |  |
| 2 1 4 | 66.5326 | 32.41 |  |
| 3 0 0 | 68.2239 | 50.71 |  |
| 1 2 5 | 70.4599 | 0.73 |  |
| 2 0 8 | 74.3405 | 0.94 |  |
| 1 0 10 | 79.8926 | 13.98 |  |
| 1 1 9 | 77.2566 | 7.75 |  |
| 2 2 0 | 80.7082 | 5.21 |  |
| 3 0 6 | 83.2306 | 0.64 |  |
| 2 2 3 | 84.3671 | 4.11 |  |
| 3 1 2 | 86.4057 | 3.72 |  |
| 0 2 10 | 89.0118 | 6.14 |  |
| 0 0 12 | 90.7374 | 1.50 |  |
| 1 3 4 | 91.1995 | 7.25 |  |
| 2 2 6 | 95.2827 | 10.22 |  |
| 0 4 2 | 98.4204 | 1.34 |  |
| 2 1 10 | 101.0919 | 10.43 |  |
| 4 0 4 | 103.3578 | 1.29 |  |
| 3 2 1 | 109.5443 | 0.27 |  |
| 1 2 11 | 109.8929 | 0.29 |  |
| 3 1 8 | 110.9922 | 2.15 |  |
| 2 2 9 | 114.1176 | 1.41 |  |
| 3 2 4 | 116.1135 | 10.03 |  |
| 0 1 14 | 116.6316 | 3.64 |  |
| 4 1 0 | 117.8661 | 5.76 |  |
| 2 3 5 | 120.3069 | 0.16 |  |
| 4 1 3 | 122.0389 | 2.26 |  |
| 0 4 8 | 124.6118 | 1.38 |  |
| 1 3 10 | 127.7020 | 11.83 |  |
| 3 0 12 | 129.8981 | 4.42 |  |
| 2 0 14 | 131.1280 | 4.77 |  |
| 1 4 7 | 136.0987 | 19.14 |  |

*固定狭缝

附录E

（资料性附录）

X射线物相定性分析的实验数据与分析的记录表格

| 样品名称 |  | 样品编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品状态 |  | 实验环境 |  | 分析日期 |  |
| 仪器型号 | ( |
| 实验条件 | ( ( ( (( |
| 样品处理 | ( 无定向片 | ( 定向片 | ( 研磨 | ( |
| 实验图谱 |  |
| 数据处理 |  |
| 分析结果 |  |
| 检测人 |  | 校核人 |  |
| 备注 |  |

附录F

（资料性附录）

电离辐射警告标志

参  考  文  献

[1]  R. J. Hill, C. J. Howard, J. Appl. Cryst., 20 (1987), 467.

[2]  D. L. Bish, S. A. Howard, J. Appl. Cryst., 21 (1988), 86.

[3]  R.E.Dinnebier, S.J.L.Billinge,  Powder diffraction: theory and practice, Cambridge, UK,2008,298-331.

[4]  E.J. Mittemeijer, U. Welzel.  Modern Diffraction Methods, Wiley-VCH, 2012,283-320.

[5]  江超华. 多晶X射线衍射技术与应用   北京化学工业出版社。2014,209-264.

[6]  周公度、郭可信、李根培、王颖霞. 晶体和准晶体的衍射（第二版）  北京大学出版社。2013,255-320.

[7]  Y. V. Kolen’ko, W. Zhang, R. N. d’Alnoncort, Chem. Cat. Chem. (3)2011,1598.

[8]  D. K. Smith. Powder Diffraction, 2 (2), (1987), 73.

[9]  G. S. Pawlay, J. Appl. Cryst., 14 (1981), 357.

[10]  H. Toraya, J. Appl. Cryst., 19 (1986), 440.

[11]  A. Le Bail, H. Duroy, J. L. Fourquet, Mat. Res. Bull., 23 (1988), 477.

[12]  H. Toraya, T. Ochiai, Powder Diffr., 9 (1994), 272.

[13]  H. Toraya, Adv. X-Ray Anal., (1994), 37.

[14]  A. J. C. Wilson, X-Ray Optics, London, Methuen, 1962.

[15]  W. A. Rachinger, J. Sci. Instrum., 25 (1948), 254.

[16]  J. Ladell, A. Zagofaky and S. Pearlman, J. Appl. Cryst., 8 (1975), 499.

[17]  G. Platbrood, J. Appl. Cryst., 16 (1983), 24.

[18]  F. W. Jones, Proc. Roy. Soc. (London), 160A (1938), 499.

[19]  H. P. Klug and L. E. Alexander, X-Ray Diffraction Procedures for Polycrystalline and Amorphous Materials, John Wiley and Sons, 1974, Chap. 9.

[20]  B. E. Warren, X-Ray Diffraction, Addison-Wesley, Reading, Mass., 1969.

[21]  A. R. Stokes, Proc. Phys. Soc. (London) A61 (1948), 382.

[22]  马礼敦. 近代X射线多晶体衍射——实验技术与数据分析 化学工业出版社 2004.9:399-510.

[23]  梁敬魁. 粉末衍射法测定晶体结构（上、下册） 科学出版社 2011

[24]  李树堂. X射线衍射实验方法  冶金工业出版社 1993,99-108.

[25]  Th. H. de Keijser, E. J. Mittemeijer and H. C. F. Rozendaal, J. Appl. Cryst., 16 (1983), 309.

[26]  H. Toraya, Powder Diffraction, 4(3), (1989), 130.

# Text boxes

JY