附件20

JY

ICS

Y 51

备案号

中华人民共和国教育行业标准

JY/T XXXX－201X

电感耦合等离子体质谱分析方法通则

General rules for inductively coupled plasma-mass spectrometry

（征求意见稿）

–XX–XX 发布                                          –XX–XX 实施

中华人民共和国教育部    发 布

目  次

前言	V

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　方法原理	2

5　试剂和材料	2

5.1　氩气	2

5.2　超纯水	3

5.3  浓硝酸	3

5.4　浓盐酸	3

5.5　氢氟酸	3

5.6　高氯酸	3

5.7　标准储备溶液	3

5.7.1　单元素标准储备溶液（1.00 g/L）	3

5.7.2　混合标准储备溶液	3

5.7.3　标准溶液系列	3

5.8　质谱调谐液	3

5.9　内标元素溶液	3

5.9.1　内标元素标准储备溶液	3

5.9.2　内标元素标准溶液	4

6　仪器和设备	4

6.1　仪器主要组成部分	4

6.1.1　进样系统	4

6.1.2　离子源 （ionization source）	4

6.1.3　质量分析器 （mass analyzer）	4

6.1.3.1　四极杆质量分析器（quadrupole mass analyzer，QMS）	4

6.1.3.2　双聚焦扇形磁场质量分析器（double focusing sector field mass analyzer，double focusing SFMS）	4

6.1.3.3　飞行时间质量分析器（time of flight mass analyzer，TOF）	5

6.1.4　真空系统	5

6.1.5　接口系统	5

6.1.6　离子透镜系统	5

6.1.7　检测器	5

6.1.8　控制系统	5

6.1.9　碰撞/反应系统	5

6.1.10　附属设备	5

6.2　仪器性能要求	5

6.3　其它辅助设备	5

7　样品	5

7.1　液体样品	6

7.1.1　测定液体样品中可溶态元素含量	6

7.1.1.1　直接分析	6

7.1.1.2　经稀释或浓缩后分析	6

7.1.2　测定液体样品中待测元素总量	6

7.2　固体样品	6

7.2.1　测定固体样品中可溶态元素含量	6

7.2.2　测定固体样品中待测元素总量	6

7.3　空白溶液	6

7.3.1　校准空白	6

7.3.2　实验室试剂空白	6

8　分析步骤	7

8.1　仪器操作	7

8.2　分析条件选择	7

8.3　干扰的消除	7

8.3.1　物理干扰	7

8.3.2　同量异位素干扰	7

8.3.3　多原子离子干扰	7

8.3.4　双电荷离子干扰	7

8.3.5　丰度灵敏度	7

8.3.6　记忆效应	7

8.4　定量分析	8

8.4.1　标准曲线法	8

8.4.2　内标法	8

8.4.3　标准加入法	9

8.4.4　同位素稀释法	10

9   数据处理及结果表示	11

9.1　数值修约	11

9.2　结果计算	11

9.2.1　液体样品结果计算	11

9.2.2　固体样品结果计算	11

9.3　结果表示	11

10　方法学验证	11

10.1　检测限和定量下限	12

10.1.1　实验室内部方法学验证时的检测限和定量下限	12

10.1.2　制定检测方法标准时的检测限和定量下限	12

10.2　精密度	12

10.2.1　实验室内部方法学验证时的精密度	12

10.2.2　制定检测方法标准时的精密度	12

10.3　正确度	12

10.3.1　实验室内部方法学验证时的正确度	12

10.3.2　制定检测方法标准时的正确度	13

10.4　不确定度评定	13

11　质量保证和质量控制	13

11.1　标准曲线	13

11.2　内标	13

11.3　全程序空白	14

11.4　实验室控制样品	14

11.5　基体加标	14

11.6　连续校准	14

12　废弃物的处理	14

13　注意事项	14

前  言

本标准依照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国教育部提出。

本标准由全国教育装备标准化技术委员会化学分技术委员会（SAC/TC 125/SC5）归口。

本标准起草单位：中山大学测试中心、四川大学分析测试中心、华中科技大学分析测试中心。

本标准主要起草人：刘洪涛、吴莉、鲁照玲、张堃、梁敏思、郭丽曼。

本标准参与起草人：邓宝山、胡忻、于文辉、徐鸿志。

电感耦合等离子体质谱分析方法通则

- 范围

本标准规定了用电感耦合等离子体质谱仪（inductively coupled plasma-mass spectrometer）进行定量分析的通用规则。

本标准适用于利用电感耦合等离子体质谱法（inductively coupled plasma-mass spectrometry, ICP-MS）对微量和痕量元素的定量分析以及同位素比值测定。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6379.2  测量方法与结果的准确度（正确度与精密度） 第2部分：确定标准测量方法重复性与再现性的基本方法

GB/T 6379.4  测量方法与结果的准确度（正确度与精密度） 第4部分：确定标准测量方法正确度的基本方法

GB/T 6379.6  测量方法与结果的准确度（正确度与精密度） 第6部分：准确度值的实际应用

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 13966  分析仪器术语

GB/T 14666  分析化学术语

GB/T 27415  分析方法检出限和定量限的评估

JJF 1059.1  测量不确定度评定与表示

JJF 1159  四极杆电感耦合等离子体质谱仪校准规范

JJF 1267  同位素稀释质谱基准方法

- 术语和定义

GB/T 14666、GB/T 13966、JJF 1159、JJF 1267界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

- 等离子体炬管  plasma torch

维持电感耦合等离子体（inductively coupled plasma, ICP）稳定放电，一般由三层同心石英管组成的装置。炬管外管通冷却气，中间管通辅助气，内管通载气。

- 3.2

- 冷却气  coolant gas

炬管外管通入的气流，其作用为冷却炬管和维持等离子体。

- 3.3

- 辅助气  auxiliary gas

炬管中间管通入的气流，其作用为支撑等离子体在炬管口稳定形成，并保护内管。

- 3.4

- 载气  carrier gas

炬管内管通入的气流，用以雾化试液成气溶胶，并载带气溶胶进入等离子体，故也称雾化气（nebulizer gas）。

- 3.5

- 同量异位素干扰  isobaric interference

两个元素的同位素具有相近质量时，不能被质量分析器所分辨时所引起的质谱干扰。

- 3.6

- 多原子离子干扰  polyatomic ion interference

由两个或两个以上原子结合而成的复合离子，具有和待测元素相近的质荷比所引起的干扰，如在放电体中Ar、H、O是占优势的粒子，既可相互结合，又可与被分析样品的基体元素形成多原子离子（如样品制备过程中使用的溶剂或酸中的主要元素C、N、S、Cl、P等）。

- 3.7

- 双电荷离子干扰  double charged ion interference

失去两个电子的离子即双电荷离子，其具有和待测元素相近的质荷比时所引起的干扰。

- 3.8

- 物理干扰  physical interference

待测样品溶液与标准溶液的粘度、表面张力和溶解性总固体等物理因素的差异所引起的干扰。

- 3.9

- 空间电荷效应  space charge effect

由于受同种电荷排斥力作用而使质量数较轻的离子信号较弱、质量数较重的离子信号较强的现象。

- 3.10

- 总溶解固体  total dissolved solids, TDS

总溶解固体又称溶解性固体总量，指溶解在溶剂中的固体物质的总浓度，单位为毫克/升（mg/L）。

- 3.11

- 溶解态元素含量  dissolved content of elements

指样品未经消解，通过合适溶剂进行浸泡或提取后，对浸泡液或提取液进行测定所得的元素含量。

- 3.12

- 待测元素总量  total content of target elements

指样品消解完全后测得的待测元素含量。

- 方法原理

被测样品通过一定形式进入高频等离子体炬焰中，在高温和惰性气氛中充分电离，产生的部分离子经过离子透镜组聚焦后进入质量分析器，质量分析器根据离子的质荷比（由于大部分元素在等离子炬内带一个正电荷，元素质荷比等于元素的质量数）进行分离并进行定性、定量的分析。在一定浓度范围内，指定元素质量数所对应的信号响应值与元素浓度成正比。

- 试剂和材料

- 5.1  氩气

纯度不低于 99.99 %。

- 5.2  超纯水

电阻率大于18.0 MΩcm，其余满足GB/T 6682中的一级标准。

- 5.3  浓硝酸

ρ（HNO3）=1.42 g/mL，优级纯或高纯，必要时经纯化处理。

- 5.4  浓盐酸

ρ（HCl）=1.19 g/mL，优级纯或高纯，必要时经纯化处理。

- 5.5  氢氟酸

ρ（HF）=1.16 g/mL，优级纯或高纯，必要时经纯化处理。

- 5.6  高氯酸

ρ（HClO4）=1.67 g/mL，优级纯或高纯。

- 5.7  标准储备溶液

- 5.7.1  单元素标准储备溶液（1.00 g/L）

各分析元素标准储备溶液可用光谱纯金属或金属盐类（基准或高纯试剂）配制成浓度为1.00 g/L 的标准贮备溶液，根据各元素的性质选用合适的介质。也可购买有证标准物质。

- 5.7.2  混合标准储备溶液

混合标准储备溶液可根据元素间相互干扰的情况、标准溶液的性质以及待测元素的含量，将元素分组配制，也可以购买有证标准物质。所有元素的标准储备液配制后应保存于聚乙烯或聚丙烯或聚四氟乙烯瓶中，含元素Ag的溶液应避光保存。Hg和易水解的不稳定元素溶液须现用现配。

- 5.7.3  标准溶液系列

依次配制一系列不同浓度的待测元素标准溶液，现配现用，建议用1 %或2 % 或3% HNO3溶液进行配制。测试前应预先了解所测样品基本性质，根据样品中待测元素含量的大致范围确定工作曲线浓度范围，应涵盖大部分样品中待测元素含量范围。不稳定元素应加入适当稳定剂，如Sb应该加入1 % (V/V) HCl起稳定作用。

- 5.8  质谱调谐液：

可购买有证标准溶液，也可用单元素标准储备溶液进行配制。该溶液需含有高、中、低质量数离子，可按仪器厂商要求或仪器检定规程要求选择元素。混合溶液的浓度为10 mg/L（5 % HNO3），使用前用2 % HNO3溶液逐级稀释至1.0 μg/L或仪器厂商要求配制。

- 5.9  内标元素溶液

- 5.9.1  内标元素标准储备溶液

内标元素应根据下列原则进行选择：1）样品溶液中不含有或含量十分低可以忽略不计的元素；2）质量数、电离能与所测元素接近。内标元素的选择可参考附录A的表A.1，配制过程参照5.7.1。

- 5.9.2  内标元素标准溶液

内标元素标准溶液由内标元素标准储备液经1 %或2 %或3%  HNO3溶液稀释制得，浓度一般为在5~50 μg/L，具体浓度值应根据元素实际响应信号大小进行调整。

- 仪器和设备

- 6.1  仪器主要组成部分

电感耦合等离子体质谱仪主要由进样系统、冷却系统、离子源、接口、真空系统、离子透镜系统、质量分析器、检测器、控制与数据处理系统等部分组成，另有选配附件碰撞/反应系统、自动进样系统等。

- 6.1.1  进样系统

根据样品状态的不同可以分为以液体、气体或固体进样，通常采用液体进样方式。液体进样系统主要由样品提升和雾化两个部分组成。样品提升部分一般为蠕动泵，也可使用自提升雾化器。雾化部分包括雾化器和雾化室。样品进入雾化器后，在载气作用下雾化形成雾滴并进入雾化室，经雾室分离，除去大雾滴，细小雾滴由载气载带进入等离子体炬焰中。

- 6.1.2  离子源 （ionization source）

ICP-MS采用ICP作为离子源，使经炬管进入等离子体炬焰中的样品气溶胶在高温和惰性气氛中充分电离。ICP工作原理为：将气体通入位于高频电流通过的线圈中的等离子体炬管，以高压电火花引入少量电子，在高频交流电场的作用下，带电粒子高速运动、碰撞，形成“雪崩”式放电，在垂直于磁场方向产生感应涡流电流，而抗涡流流动产生焦耳热，一旦达到电离温度，可在等离子体矩管口形成稳定、自持等离子体炬焰。

- 6.1.3  质量分析器 （mass analyzer）

质量分析器将离子源产生的具有一定能量的离子束按质荷比大小进行分离。电感耦合等离子体质谱仪常用质量分析器为四极杆质量分析器，其它质量分析器有双聚焦扇形磁场质量分析器和飞行时间质量分析器，质荷比范围一般在4~290 amu范围内。

- 6.1.3.1  四极杆质量分析器（quadrupole mass analyzer, QMS）

四极杆质量分析器也称为四极杆滤质器（quadrupole mass filter），由四根精密加工的棒状电极组成，通过在四极上施加直流电压和射频电压在极间产生双曲线形射频电场，从离子源加速出来的离子束沿四极杆延伸方向进入射频电场后，由于受到电场力的作用，在四根极杆间震荡前行，离子运动轨迹取决于离子在四极杆延伸方向上的速度、质荷比、直流电压大小、射频电压频率及大小。通过改变直流电压、射频电压使不同质荷比的离子顺序通过射频电场，到达检测器进行检测。

- 6.1.3.2  双聚焦扇形磁场质量分析器（double focusing sector field mass analyzer, double focusing SFMS）

由扇形电场和扇形磁场串联而成的质量分析器，通过扇形电场选择动能相近的离子以实现能量聚焦，通过不同质荷比的离子在扇形磁场中运动轨迹的不同，改变扇形磁场磁感应强度实现不同质荷比离子的分离。

- 6.1.3.3  飞行时间质量分析器（time of flight mass analyzer, TOF）

飞行时间质量分析器是一种动态质量分析器，其主体部分为一个无场离子漂移管。经过离子源电离以后的离子，在加速电场作用下获得一定动能，根据相同初始动能的离子在通过固定距离时，每个离子的飞行时间与其质量的平方根成正比的原理进行不同质荷比的离子分离。

- 6.1.4  真空系统

真空系统由机械泵、分子涡轮泵、密封圈及真空管道等组成，提供质量分析器及检测系统所需真空条件。

- 6.1.5  接口系统

离子源形成的等离子炬处于常压下，质量分析器处于高真空的环境中。接口系统由采样锥、截取锥及扩散室组成, 实现由常压到真空环境的过渡和等离子体气流的提取。ICP炬焰的尾焰喷射到采样锥上，采样锥以冷凝水冷却，中间有一小孔让等离子体气和试样离子通过，进入由机械泵抽取的一级真空区域。在此区域，离子气流因真空快速膨胀而冷却为超声射束，一小部分气流携带着试样离子由截取锥上的小孔进入一个压力与质量分析器相近的空腔（真空由分子涡轮泵获得）。在这个空腔内，正离子在负电压的作用下与电子和中性分子分离并被加速，经离子透镜聚焦进入质量分析器内进行分离。

- 6.1.6  离子透镜系统

离子透镜系统的作用是将来自截取锥的离子聚焦到质量分析器，并阻止中性粒子进入和减少来自ICP的光子的通过量。

- 6.1.7  检测器

检测器用于收集和/或放大经质量分析器分离后的离子信号。常用检测器有电子倍增管、离子计数器、法拉第杯。

- 6.1.8  控制与数据处理系统

控制与数据处理系统由计算机和相应软件组成，通过控制系统实现对质谱仪的操作、各种参数调节和控制及数据的测量和处理等。

- 6.1.9  碰撞/反应系统

碰撞/反应系统是四极杆电感耦合等离子体质谱仪降低多原子离子干扰的特有系统。是在四极杆分析器之前加入一个碰撞/反应池，通入适当的气体（如H2, He, O2, NH3、CH4等）与多原子离子进行碰撞或反应以消除干扰。

- 6.1.10  附属设备

根据需要可附加自动进样系统、膜去溶装置、高效液相色谱、离子色谱、气相色谱等附属设备。

- 6.2  仪器性能要求

四极杆电感耦合等离子体质谱仪性能应满足JJF 1159要求，其他质量分析器的电感耦合等离子体质谱仪应满足实际需求。

- 6.3  其它辅助设备

实验室应配备其它辅助设备以完成ICP-MS实验，如分析天平、各式消解仪、超纯水制备仪、聚乙烯或聚丙烯或聚四氟乙烯器皿等。

- 样品测定

- 7.1  液体样品测定

- 7.1.1  测定液体样品中可溶态元素含量

- 7.1.1.1  直接分析

不含有机物及其他特殊介质、待测组分在仪器的线性范围内的样品，用0.45 μm微孔滤膜过滤样品，收集所需体积的滤液，滤液中加入浓硝酸酸化至pH ≤1，直接进样测定。

对于有机溶液，若仪器配备有机物进样系统，可直接进样测定；若仪器未配备有机物进样系统，则需按相关国家标准处理后进样测定。

- 7.1.1.2  经稀释或浓缩后分析

若经0.45 μm微孔滤膜过滤后的样品中待测组分含量超出仪器线性范围，或TDS高于0.2 %，应将样品稀释至满足测定要求的体积；若样品中所测组分含量低于仪器的检出限，则需采用蒸发浓缩或萃取、离子交换等富集方法将待测组分富集后再进行测定；若需加入内标，则应在样品最终定容前加入内标或采用在线内标加入方法。

- 7.1.2  测定液体样品中待测元素总量

测定液体样品中待测元素总量时，采用化学处理后分析。液体样品中加入浓酸或浓酸组合进行消解，待样品完全消解后视样品中待测组分含量，定容至适当体积，内标应在样品最终定容前加入或采用在线内标加入法，进行测定。样品可采用湿法消解、干法消解或微波消解等方法进行消解。若样品中所需测定组分含量低于仪器的检出限，或TDS高于0.2 %，或需对干扰组分进行分离时，可采用共沉淀、萃取、离子交换等分离富集方法后再上机测定。

- 7.2  固体样品测定

- 7.2.1  测定固体样品中可溶态元素含量

对于某些特定的样品，测定其元素总量无意义，而特定溶剂溶出的可溶态元素含量具有实际意义。对于该类样品可测定可溶态元素含量，通过一定体积合适溶剂对样品进行浸泡或提取后，对浸泡液或提取液进行测定。浸泡液或提取液是否进行样品消解根据浸泡液或提取液性质决定。可参考液体样品元素含量测定处理方法（7.1）。

- 7.2.2  测定固体样品中待测元素总量

测定固体样品中待测元素总量时，同样采用化学处理后分析，通常包括湿法消解、微波消解、高压釜消解、干法消解、碱熔法等方法。消解后的样品配制成酸性溶液进行测定（pH<1），最终样品溶液的 TDS 质量浓度一般应低于0.2 %。若样品中所需测组分含量低于仪器的检出限，或需对干扰组分进行分离时，可采用共沉淀、萃取、离子交换等分离富集方法后再上机测定。

- 7.3  空白溶液

- 7.3.1  校准空白

1 %或2 % 或3%硝酸（V/V）溶液，用来建立分析校准曲线；采用内标法时，加内标或不加内标并采用在线内标加入法。

- 7.3.2  实验室全程序空白

实验室全程序空白的制备过程应与样品处理过程完全一致，相同试剂、相同体积、相同的处理步骤。实验室全程序空白是用来评价样品制备过程中可能的污染和背景谱干扰的。测定样品的分析结果应扣除相应的实验室全程序空白。

- 分析步骤

- 8.1  仪器操作

按照仪器生产商提供的操作条件开机，仪器点燃后至少稳定半小时，其间用调谐溶液（5.8）调节仪器灵敏度、信噪比等各项指标直至达到检测要求。

- 8.2  分析条件选择

根据分析需要选择ICP功率、等离子体气流速、辅助气流速、载气流速、采样位置、离子透镜参数、溶液提升量、质谱测量方式、各通道积分时间、仪器分辨率等参数。选择的原则是保证同时测量的大多数元素信号强、精密度高、干扰少。

- 8.3  干扰的消除

- 8.3.1  物理干扰

物理干扰可用内标法或标准加入法进行校正。内标元素在不同溶液基体下，具有良好的稳定性，通过目标元素的离子强度和内标元素离子强度的比率，可校正样品输送、仪器漂移等的影响，内标元素及待测元素质量数的选择遵从5.9.1，可参考附录A的表A.1。

- 8.3.2  同量异位素干扰

通过选择测定不受干扰的同位素或数学公式干扰校正可减少或消除同量异位素干扰。附录A的表A.2是常见的此类干扰所推荐使用的数学校正方程，通过干扰元素的另一个不受干扰同位素的丰度和测得的离子强度计算出对被测元素的被干扰同位素强度的贡献，并将该贡献从分析信号中扣除，从而得到被测元素真实的响应信号。干扰校正方程可根据实验及样品实际情况进行编辑、使用。干扰校正方程在使用前必须验证其正确性，并将所用的数学方程记录在报告中。

- 8.3.3  多原子离子的干扰

多原子离子干扰很大程度上受仪器操作条件的影响，减少或消除多原子离子干扰方法可采用以下一种或几种方法：

a）优化选择合适的操作条件；

b）采用适当的样品分离方法去除干扰基质；

c）采用干扰校正方程进行校正；

d）采用碰撞/反应技术进行干扰消除。常见的多原子离子干扰见附录A的表A.3。

- 8.3.4  双电荷离子的干扰

双电荷离子干扰也受仪器操作条件的影响，减少或消除双电荷离子干扰方法可采用以下一种或几种方法：

a）优化操作条件；

b）采用干扰校正方程进行校正。

- 8.3.5  丰度灵敏度

丰度较大的同位素会产生拖尾峰，影响相邻质量峰的测定。可以将质谱仪的分辨率调节为高分辨率来减少这种干扰。

- 8.3.6  记忆效应

在连续分析浓度差异较大的样品或标准品时，样品中待测元素沉积并滞留在管路、雾化器、雾室、矩管、接口等位置上会导致记忆干扰，可通过延长样品间的洗涤时间来避免这类干扰的发生。

- 8.4  定量分析

样品测定前，先用清洗空白溶液冲洗系统直到信号降至最低，待分析信号稳定后才可开始测定。检测标准溶液和试样溶液的仪器响应值，按如下方法求出试样溶液中的被测元素浓度，但无论采取下列哪种方法，每次分析均应绘制相应的校准曲线。

- 8.4.1  标准曲线法

配制五个浓度以上的标准溶液系列，在优化的仪器条件下一次测定分析校准空白溶液、多元素校正标准溶液和试样溶液，绘制标准曲线、计算回归方程，扣除背景或以干扰系数法修正干扰，试样溶液中待测元素浓度由标准曲线查出，见图1。

图1 标准曲线法校正曲线

此方法只适用于无基体干扰情况下的测定，在使用标准曲线法时应注意：

- 尽量消除试样溶液中的干扰；

- 校准溶液与试样溶液基体尽可能保持一致；

- 待测元素浓度应在标准曲线线性范围内；

- 有基体干扰时，应采用内标法或标准加入法。

- 8.4.2  内标法

配制五个浓度以上的标准溶液系列，在优化的仪器条件下一次测定分析校准空白溶液、多元素校正标准溶液和试样溶液中的待测元素在所选质量数处的响应强度及内标元素响应强度，以标准溶液浓度为横坐标，以标准溶液中待测元素归一化响应信号为纵坐标，绘制内标法校准曲线，计算回归方程，扣除背景或以干扰系数法修正干扰，试样溶液中待测元素浓度由待测元素归一化响应信号在内标法标准曲线查出，见图2。各溶液归一化内标响应信号按下述方法获得：

- 内标归一化响应信号计算：以校准空白溶液中内标元素响应信号为归一化标准（100 %），其余溶液中内标归一化响应信号由内标元素实际响应信号值与标准空白溶液中内标元素响应信号比值百分数计算。

- 待测元素归一化响应信号计算：待测元素实际响应信号除以内标归一化响应信号。

图2 内标法校正曲线

在使用内标法时应注意：

- 试样溶液中应不含有内标元素或内标元素含量很低可以忽略；

- 加入校准溶液与试样溶液中内标元素的含量一致；

- 内标标准溶液可直接加入标准溶液系列和试样溶液中，也可在标准溶液系列和试样溶液雾化之前通过蠕动泵在线自动加入。

- 8.4.3  标准加入法

当缺少样品基体信息无法进行基体匹配，或样品的基体抑制效应不能通过进一步稀释或基体消除来避免时，可以使用标准加入法进行测定。分别吸取等量的试样溶液n份，一份不加标准溶液，其余n-1份溶液分别按比例加入不同浓度校准溶液，溶液浓度通常分别为C检、C检+C0、C检+2C0、、C检+(n-1)C0，在优化的仪器条件下，依次测定这n份溶液待测元素响应信号值，以加入标准溶液浓度为横坐标，相应的待测元素响应信号为纵坐标绘制校准曲线，曲线反向延伸与浓度轴的交点的绝对值即为试样溶液中待测元素的浓度C检，见图3。

图3 标准加入法法校正曲线

在使用标准加入法时应注意：

- 此法只适用于响应信号与浓度呈线性的区域；

- 包括试样溶液本身在内，至少采用四点来绘制外推关系曲线，即n=4；

- C0值最好与试样溶液浓度C检大致相同，通常采用响应信号预测的方式进行确定。

- 8.4.4  同位素稀释法

在试样溶液中加入已知量的与待测元素的某一同位素（参比同位素）相应的富集同位素溶液（同位素稀释剂），使之与试样溶液待测同位素混合均匀从而改变试样溶液中的待测元素同位素丰度比，将加入同位素稀释剂的溶液引入质谱仪中进行参比同位素/富集同位素比值测定，通过公式（1）计算确定试样溶液中待测元素的含量C检。

C检=Cs×MMs×VsV×As−Bs⋅RB⋅R−A                           （1）

式中：

C检 —— 样品溶液所测得的待测元素浓度，单位为微克每升（g/L）；

Cs  —— 同位素稀释剂待测元素浓度，单位为微克每升（g/L）；

M  —— 试样溶液中待测元素参比同位素的相对原子质量；

Ms  —— 同位素稀释剂中待测元素富集同位素相对原子质量；

V  —— 试样溶液体积，单位为升（L）；

Vs  —— 同位素稀释剂体积，单位为升（L）；

A  —— 待测元素参比同位素的天然丰度；

As  —— 待测元素富集同位素的天然丰度；

B  —— 试样溶液中待测元素参比同位素丰度；

Bs  —— 同位素稀释剂中待测元素富集同位素丰度；

R  —— 试液溶液和同位素稀释剂混合后参比同位素与富集同位素的比值。

在使用同位素稀释法时应注意：

- 应对同量异位素干扰进行校正；

- 必须对所有测定的参考同位素和富集同位素计数进行同位素质量歧视校正，质量歧视校正通过测定具有标定的同位素丰度比的标准试剂同位素比值，并按公式（2）计算质量歧视因子，实际同位素比值测定时，按公式（3）计算校正后的同位素比值。

k=Rexp−s−RtheoRtheo⋅ΔM                      ……………………………………     （2）

Rcorr=Rexp1+k⋅ΔM

……………………………………    （3）

式中：

k  —— 质量歧视因子；

Rexp-s  —— 同位素丰度比标准试剂中的参考同位素和富集同位素比的实验测定值；

Rtheo  —— 同位素丰度比标准试剂的参考同位素和富集同位素比的标定值；

Rexp  —— 试样溶液的参考同位素和富集同位素比的实验测定值；

Rcorr  —— 试样溶液参考同位素和富集同位素比的校正值；

M  —— 参考同位素和富集同位素相对原子质量的差值。

- 数据处理及结果表示

- 9.1  数值修约

检测结果数值修约按GB/T 8170规定进行修约。

- 9.2  结果计算

- 9.2.1  液体样品结果计算

直接进样方式的样品浓度与检测浓度一致，稀释进样或经化学处理的液体样品中元素含量（μg/L）按照公式（4）进行计算。

C样=(C检−C空)×f                                  （4）

式中：

C样 —— 样品中待测元素浓度，单位为微克每升（g/L）；

C检 —— 样品溶液所测得的待测元素浓度，单位为微克每升（g/L）；

C空 —— 空白样品所测得的待测元素浓度，单位为微克每升（g/L）；

f  —— 稀释倍数。

- 9.2.2  固体样品结果计算

固体样品中元素含量（μg/L）按照公式（5）进行计算。

W样=(C检−C空)×V1000×m                               （5）

式中：

W样 —— 样品中待测元素含量，单位为微克每克（g/g）；

C检 —— 样品溶液所测得的待测元素浓度，单位为微克每升（g/L）；

C空 —— 空白样品所测得的待测元素浓度，单位为微克每升（g/L）；

V  —— 定容体积或可溶态元素测定时的提取液体积，单位为毫升（mL）；

m  —— 样品质量，单位为克（g）。

- 9.3  结果表示

测定结果小数位数与方法检出限保持一致，最多保留三位有效数字。报告未检出或小于XX数值时，需要报告方法的检出限和定量（下）限。

- 方法学验证

使用方法通则指导检测方法建立时，应对检测方法进行方法学验证。在有方法验证指南的领域应用时，按照该领域方法学验证指南进行；没有方法学验证指南的应用领域，建议进行检出限和定量下限、准确度（正确度和精密度）验证，并对测量不确定度进行评定。

- 10.1  检出限和定量下限

- 10.1.1  实验室内部方法学验证时的检出限和定量下限

实验室内部进行方法学验证时，检出限和定量下限可按下面方式进行计算：1）空白测定11次，计算标准偏差，相当于三倍标准偏差信号的被测元素的浓度或质量为该方法对该元素的检出限；2）空白测定11次，计算标准偏差，相当于十倍标准偏差信号的被测元素的浓度或质量为该方法对该元素的定量下限。

- 10.1.2  制定检测方法标准时的检出限和定量下限

制定检测方法标准时，检出限和定量下限可按照GB/T 27415进行评估。

- 10.2  精密度

- 10.2.1  实验室内部方法学验证时的精密度

实验室内部进行方法学验证时，精密度可用标准偏差SD或相对标准偏差RSD来表示。

SD=1n−1i=1nxi−x2                             （6）

RSD=SDx×100%                                （7）

式中：

xi  —— 第i次检测值；

n —— 检测次数；

x —— n次检测平均值。

- 10.2.2  制定检测方法标准时的重复性和再现性

制定检测方法标准时，参照GB/T 6379.2确定相关测定方法的重现性限（r）和再现性限（R），在重复性条件下，获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于重复性限（r），大于重复性限（r）的情况一不超过5 %为前提；在再现性条件下，获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），大于再现性限（R）的情况一不超过5%为前提。

- 10.3  正确度

- 10.3.1  实验室内部方法学验证时的正确度

实验室内部进行方法学验证时，可用标准样品进行对照试验，或加入被测定组分的纯物质进行回收试验来确定或估计正确度。当用回收试验来估计正确度时，以回收率R表征。

（8）

式中

c0 —— 初始测定值；

ca —— 加入量；

ci —— 加入ca后的测定值。

当用标准样品进行对照实验时，可用En值对正确度进行评判，En值绝对值小于等于1时，正确度满意。

En=x−XUlab2+Uref2

（9）

式中：

x  —— 检测值；

X —— 证书值；

Ulab —— 检测值的扩展不确定度；

Uref —— 证书值的扩展不确定度。

- 10.3.2  制定检测方法标准时的正确度

制定检测方法标准时，正确度可按照GB/T 6379.4进行评估。并参照GB/T 6379.6检查测试结果可接受性及确定最终报告结果。

使用参考值（）判断实验室结果临界差（CrD0.95）时：

CrD0.95=12R2−r2(n−1)n                 （10）

若为测定结果平均值，当Y−μ≤CrD0.95 时，则其结果为满意结果，反之不满意。

使用有证标准样品/标准物质（CRM）对照实验时，其CRM的认定应考虑其不确定度（U），即Y−μ≤CrD0.95+U2时，其结果为满意结果，反之为不满意结果。

- 10.4  不确定度评定

测量方法不确定度评定按JJF 1059.1进行。

- 质量保证和质量控制

适用时，实验室应采取以下方法进行内部质量控制：

- 11.1  标准曲线

每次分析均应绘制校准曲线。通常情况下，校准曲线的相关系数应达到0.999以上。

- 11.2  内标

内标法中，试样中归一化的内标响应值应介于70 %至130 %之间，否则查找原因进行重新分析。如果发现存在基体干扰，需要进行稀释后测定；如果发现样品中含有内标元素，则需更换内标或提高内标浓度。

- 11.3  全程序空白

每制备批样品或每20个样品应至少做两个以上全程序空白，所测元素的空白值太高时须查找原因。

- 11.4  实验室控制样品

实验室控制样品（Laboratory control sample，LCS）可每制备批样品或每20个样品做一次。LCS应按通常遇到的基体准备，其浓度应与校准曲线中间浓度相当，按照整个步骤进行预处理和测定，其加标回收率应在80 %～120 %之间。也可以使用有证标准样品代替加标，其测定值应在标准要求的范围内。LCS测定结果也可建立质量控制图进行分析评价。当经过LCS测试实验证明检测水平处于稳定和可控状态下，可适当减少LCS的测试频率。

- 11.5  基体加标

采用基体加标评价正确度时，应在分析样品前加标，且添加物浓度水平应接近分析物浓度或在标准曲线中间范围浓度内，加入的添加物总量不应显著改变样品基体。测定的加标回收率应在70～130 %之间。若不在范围内，应考虑存在基体干扰，可采用稀释样品的方法消除。

- 11.6  连续校准

每制备批样品或每20个样品应分析一次校准曲线中间浓度点，其测定结果与实际浓度值相对偏差应小于等于10 %，否则应查找原因或重新建立校准曲线。每制备批样品或每20个样品分析完毕后，应进行一次曲线最低点的分析，其测定结果与实际浓度值相对偏差应小于等于30 %。

- 废弃物的处理

实验中产生的废液应集中收集，并清楚做好标记贴上标签，按规定交由有资质的处置单位进行统一处理。

- 注意事项

实验中应注意以下注意事项：

- 实验所用器皿，在使用前须用20 %硝酸溶液浸泡至少12 h 后，用去离子水冲洗干净后方可使用；

- 对于可能含有高浓度待测元素的样品，应先用ICP-AES或原子吸收测定，也可用半定量分析法扫描样品，确定其中的高浓度元素，根据获取的信息选择适当的测定方法或稀释后测定，以减小样品对检测器的损耗，同时鉴别浓度超过线性范围的元素；

- 对于一些特殊样品的处理应根据具体情况进行调整，例如含可挥发性有机物含量较高的样品，应发性有机物挥发去除后进行后续样品处理；

- 在连续分析浓度差异较大的样品或标准品时，样品中的待测元素（如汞、硼等元素）容易沉积在管路、雾化器、雾室、矩管、接口等位置，导致记忆效应，可通过延长样品间的洗涤时间来避免这类干扰；或事先在样品及标样中加入合适试剂以降低记忆效应，如测汞时加入金溶液。

附录 A

（资料性附录）

表A.1  内标元素选择参考

| 元素 | 质量数 | 内标 | 元素 | 质量数 | 内标 | 元素 | 质量数 | 内标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锂 | 7 | 6Li | 硒 | 77 | Ge | 钕 | 146 | In |
| 铍 | 9 | 6Li | 铷 | 85 | Y | 钐 | 147 | In |
| 硼 | 11 | 6Li | 锶 | 88 | Y | 铕 | 151 | In |
| 钠 | 23 | Sc | 钇 | 89 | Ge | 钆 | 157 | In |
| 镁 | 24 | Sc | 锆 | 90 | Y |  | 158 | In |
| 铝 | 27 | Sc | 铌 | 93 | Rh | 铽 | 159 | In |
| 钾 | 39 | Sc | 钼 | 95 | Rh | 镝 | 163 | In |
| 钙 | 44 | Sc |  | 98 | Rh | 钬 | 165 | In |
| 钪 | 45 | Ge | 钌 | 102 | Rh | 铒 | 166 | In |
| 钛 | 48 | Sc | 铑 | 103 | In | 铥 | 169 | In |
| 钒 | 51 | Sc | 银 | 107 | Rh | 镱 | 172 | Re |
| 铬 | 52 | Sc | 钯 | 108 | Rh | 镥 | 175 | Re |
| 铬 | 53 | Sc | 镉 | 111 | Rh | 钨 | 184 | Re |
| 锰 | 55 | Sc |  | 114 | In | 铼 | 187 | Bi |
| 铁 | 57 | Sc | 铟 | 115 | Rh | 铱 | 193 | Re |
| 钴 | 59 | Sc | 锡 | 118 | In | 铂 | 195 | Re |
| 镍 | 60 | Sc |  | 120 | In | 金 | 197 | Re |
| 磷 | 60 | Ge | 锑 | 121 | In | 铊 | 205 | Re |
| 铜 | 63 | Ge | 碲 | 126 | In | 铅 | 208 | Re |
|  | 65 | Ge | 铯 | 133 | In | 铋 | 209 | Re |
| 锌 | 66 | Ge | 钡 | 135 | In | 钍 | 232 | Re |
| 镓 | 69 | Ge | 镧 | 139 | In | 铀 | 238 | Re |
| 锗 | 74 | Y | 铈 | 140 | In |  |  |  |
| 砷 | 75 | Ge | 镨 | 141 | In |  |  |  |

表A.2  ICP-QMS测定中常用干扰校正方程

| 同位素 | 干扰校正方程* |
| --- | --- |
| 51V | 51M - 3.127×(53M - 0.113×52M) |
| 75As | 75M - 3.127×[77M - 0.815×(82M – 1.009×83M)] |
| 82Se | 82M – 1.009×83M |
| 98Mo | 98M – 0.146×99M |
| 111Cd | 111M – 1.073×（108M - 0.712×106M） |
| 114Cd | 114M – 0.027×118M -1.63×108M |
| 115In | 115M - 0.016×118M |
| 208Pb | 206M + 207M + 208M |

*：干扰校正方程系数可根据实验进行确定，干扰校正方程使用前应进行验证。

表A.3  ICP-QMS测定中常见的多原子离子干扰

| 分子离子 |  | 质量数 | 受干扰元素 | 分子离子 |  |  | 质量数 | 受干扰元素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本底分子离子 | NH+ | 15 | -- | 基本分子离子 | 溴化物 | 81BrH+ | 82 | Se |
|  | OH+ | 17 | -- |  |  | 79BrO+ | 95 | Mo |
|  | OH2+ | 18 | -- |  |  | 81BrO+ | 97 | Mo |
|  | C2+ | 24 | Mg |  |  | 81BrOH+ | 98 | Mo |
|  | CN+ | 26 | Mg |  |  | Ar81Br+ | 121 | Sb |
|  | CO+ | 28 | Si |  | 氯化物 | 35ClO+ | 51 | V |
|  | N2+ | 28 | Si |  |  | 35ClOH+ | 52 | Cr |
|  | N2H+ | 29 | Si |  |  | 37ClO+ | 53 | Cr |
|  | NO+ | 30 | -- |  |  | 37ClOH+ | 54 | Cr |
|  | NOH+ | 31 | P |  |  | Ar35Cl+ | 75 | As |
|  | O2+ | 32 | S |  |  | Ar37Cl+ | 77 | Se |
|  | O2H+ | 33 | -- |  | 硫酸盐 | 32SO+ | 48 | Ti |
|  | 36ArH+ | 37 | Cl |  |  | 32SOH+ | 49 | -- |
|  | 38ArH+ | 39 | K |  |  | 34SO+ | 50 | V，Cr |
|  | 40ArH+ | 41 | -- |  |  | 34SOH+ | 51 | V |
|  | CO2+ | 44 | Ca |  |  | SO2+,S2+ | 64 | Zn |
|  | CO2H+ | 45 | Sc |  |  | Ar32S+ | 72 | Ge |
|  | ArC+,ArO+ | 52 | Cr |  |  | Ar34S+ | 74 | Ge |
|  | ArN+ | 54 | Cr |  | 磷酸盐 | PO+ | 47 | Ti |
|  | ArNH+ | 55 | Mn |  |  | POH+ | 49 | Ti |
|  | ArO+ | 56 | Fe |  |  | PO2+ | 63 | Cu |
|  | ArOH+ | 57 | Fe |  |  | ArP+ | 71 | Ga |
|  | 40Ar36Ar+ | 76 | Se |  | 主族金属 | ArNa+ | 63 | Cu |
|  | 40Ar38Ar+ | 78 | Se |  |  | ArK+ | 79 | Br |
|  | 40Ar2+ | 80 | Se |  |  | ArCa+ | 80 | Se |
|  |  |  |  |  | 基本氧合物 | TiO+ | 62~66 | Ni，Cu，Zn |
|  |  |  |  |  |  | ZrO+ | 106~112 | Ag，Cd |
|  |  |  |  |  |  | MoO+ | 108~116 | Cd |
|  |  |  |  |  |  | NbO+ | 109 | Ag |