附件5

进口产品专家组论证意见公示

| 采购人 （盖章） | 凉山州会东县环境监测站 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府 采购 进口 产品 论证 专家 名单 | 姓名 |  | 工作单位 |  | 职称 |  | 专业 |  |
|  | 苏庆平 |  | 成都理工大学 |  | 教授 |  | 应用化学 |  |
|  | 罗彬 |  | 四川省环境监测总站 |  | 教高/副站长 |  | 环境工程 |  |
|  | 谢光明 |  | 四川省地质工程勘查院环境工程中心 |  | 教高/总工 |  | 地质实验测试 |  |
|  | 雍毅 |  | 四川省环境保护科学研究院 |  | 研究员 |  | 环境工程 |  |
|  | 金明 |  | 四川大学 |  | 教授/律师 |  | 法律 |  |
| 专 家 组 论 证 意 见 | 1.原子吸收分光光度计（带石墨炉） 原子吸收光谱仪已成为微量和痕量元素分析的重要常规设备，在环境重金属元素的监测方面发挥着重要的作用，是实验室必备的常规仪器。原子吸收具有方法简单，操作方便的优点，在环境监测实验室中普及率很高。 进口原子吸收分光光度计有以下特点： （1）进口设备采用的横向石墨炉无论从性能、技术参数上均大大优于纵向石墨炉。而国产设备均使用纵向石墨炉加热方式，石墨管寿命较短，原子化最高温度较低，温度梯度大，维护成本高。 （2）进口设备采用塞曼扣背景可扣除结构背景，分析结果精确。国产扣背景只有氘灯扣背景技术，无法胜任复杂环境样品（如污水、土壤、废渣等）测量中的背景扣除，分析误差较大。 （3）进口设备加热温度可加热到3000℃。而国产设备普遍最高只能达到2600℃。一些高温元素，比如钒，镉，钨、钡等元素原子化不完全。 （4）进口设备的石墨炉自动进样器进口设备位数能到108位，且进样精度：能达到+/- 0.2ml，带自动除残，智能稀释。国产设备最多只能到60位且进样精度最好的也只能到+/- 0.5ml。 综上所述，从仪器的稳定性、设计合理性、仪器检测精度、使用寿命等方面考虑，进口产品比国产产品有着明显的优势。国产产品难以达到复杂环境样品的检测需求。且该产品不属于国家限制和禁止进口的范围，为满足环境监测实验室能力建设的需要，建议采购进口产品。 2.便携式/台式紫外消解器 进口便携式紫外消解器具有小巧方便，便于携带、操作简单等优点，且配有双波长的紫外光源，并通过密闭性设计避免了紫外光对操作人员人体的伤害，同时配有蠕动泵，通过简单的设置即可完成水样的消解工作，前处理过程简便、迅速。此类国产仪器起步较晚，技术不甚成熟，用户群体少，其性能与进口产品有较大差距，稳定性、可靠性较进口产品有差距较大。国内暂无能准确定量，并完全消解土壤中重金属的便携式仪器。 同时，拟采购产品不属于《中国禁止进口限制进口产品目录》中禁止或限制产品，为满足环境监测基础能力建设的实际需求，建议购买进口产品。 3.超纯水制备系统 该设备主要用于液相色谱、质谱、理化、微生物等检测用水的制备。根据工作需要，该设备需达到以下要求： 电阻率18.2 MΩ-cm @25℃； TOC水平＜5ppb； 液质联用TOC＜1ppb； 微生物<0.1cfu/ml。 TOC（总有机碳）含量高时会使得分析设备基线噪声增加、在低波长产生鬼峰、甚至会影响目标物的色谱峰形、降低分离度和检测下限，从而对检测结果的准确性带来影响； 微生物含量高会堵塞净化原器件及管路，影响分析结果。而且大量的微生物生产会在管壁或者过滤器件内产生一层菌膜，释放一些额外的有机物，对目标物质的分析产生干扰。 （1）进口设备TOC水平＜5ppb并可配备TOC＜1ppb的过滤器以配合质谱使用，国产设备一般TOC＜10ppb； （2）进口设备微生物<0.1cfu/ml, 国产设备微生物<5cfu/ml。国产纯水机出水质量在TOC、微生物等指标上难以满足实际环境监测工作的要求，会影响有些关键和重要的指标测试结果的准确性和稳定性。国外同类产品能够满足纯水质量的实际需要，整体性能及功能优于国产设备，需求合理。 同时，该产品不属于《中国禁止进口限制进口产品目录》禁止或限制进口产品，建议采购进口设备。 4.离子色谱仪 该设备主要用于分析环境水样中的无机阴阳离子（F-、Cl-、Br-、NO3- 、NO2-、SO42-等）。 （1）目前进口离子色谱分析柱的pH适用范围为0-14，可100%兼容反相试剂,可以兼容使用OH-体系的淋洗液，柱容量高，可以拓展更多的应用；国产离子色谱仪厂家外购的离子分析柱pH适用范围只有2-11； （2）进口设备采用的输液泵和流路材料为耐压塑料（耐高压强度和不锈钢相当，同是可以耐受强酸强碱），而国内的离子色谱的输液泵和流路大部分使用不锈钢的材料，不能耐受强酸强碱。 （3）进口设备泵流速精度可到达0.001ml/min,检测器温度稳定性达到0.001℃，可满足较为复杂的样品分析的要求，同时分析过程中不用专用试剂包和载气，运行维护成本相对较低。而国内离子色谱仪流速精度大多为 0.01ml/min,检测器温度稳定性达到0.01℃。 综上所述，在色谱柱pH适用范围，泵的材质和流量精度上，国产离子色谱和国外同类产品存在较为明显的差距，且该产品不属于《中国禁止进口限制进口产品目录》中禁止或限制产品。建议采购进口设备。 5.便携式重金属分析仪 便携式重金属分析仪可现场快速检测水样中重金属含量，便携性强，具备防水防尘功能，全天候检测且测试准确度可达1 ppb。进口设备能现场快速测定地表水或污水中铅、镉、铜、锌、汞、总砷（三价砷）、锰、铬、镍、铋、铊、金、锡、硒和钴15种重金属元素含量，检测下限达到1ppb；且进口产品活塞柱由高纯度陶瓷制成，可适合各种强酸、强碱和有机腐蚀试剂，耐磨损。此类国产仪器起步晚，技术不成熟，国内暂无能准确定量地表水或污水中重金属含量的便携式仪器。 同时，拟采购产品不属于《中国禁止进口限制进口产品目录》中禁止或限制产品，为满足环境监测与应急的实际需求，建议购买进口设备。 6.便携式土壤重金属分析仪 进口设备能够在现场快速检测土壤中铅、镉、汞、砷、铜、锌六种金属元素的含量，检测精度达到5ppb，具有较高的防水防尘等级，电源与通讯装备能满足现场全天候的测试需要；且进口产品采用阶梯式量程设计控制量程，应用机械化数字调节原理，采用容量分度调节环，确保分液。而国内暂无成熟准确定量分析土壤中重金属含量的便携式仪器。 综上所述，进口设备在最低检出限、稳定性、重现性均优于国产设备，拟采购产品不属于《中国禁止进口限制进口产品目录》中禁止或限制产品，为满足环境监测的实际需求，建议购买进口设备。 7.便携式X射线荧光测定仪 进口手持式X射线荧光分析仪对于土壤重金属的检测下限可低于1ppm，相对标准偏差RSD可控制在10%以内，重金属含量范围＞100ppm，RSD＜3%；含量范围1～100ppm，RSD＜8%，仪器辐射满足欧盟关于X射线发生设备的辐射剂量相关要求；而国产设备对于土壤重金属的检测下限一般高于1ppm，且重复性及稳定性一般，RSD难以控制在10%以内，仪器自身辐射剂量控制与公众辐射安全级别有一定差距，尚难满足目前环境检测与应急过程中重金属元素快速、准确的定性定量测定要求。 手持式X射线荧光分析仪不属于《中国禁止进口限制进口产品目录》禁止或限制的产品，为满足环境监测与应急的实际需求，建议购买进口设备。 8.地表水在线重金属分析仪 阳极溶出伏安法测量水体中痕量重金属可实现总铅、总锌、总镉的三参数合一，进口设备采用紫外-热酸消化系统，可大大提高使用效率与水样消解程度，通过串口传输拷贝数据，无需电脑安装。而国产设备一般采用高温高压的消解系统,试剂成本较高,维护保养不易;国产设备一般采用基于Windows XP系统工控机兼15寸触摸屏，高效循环水冷却方式降温，设备占地较大且安装与运行较为复杂，稳定性、可靠性难以达到进口设备的技术水平。 拟采购产品不属于《中国禁止进口限制进口产品目录》中禁止或限制产品，鉴于该设备一般安装于野外及偏远地区的地表水区域，仪器的稳定性与维护管理十分重要，为满足环境监测与应急的实际需求，建议购买进口设备。 9.空气自动监测站 （1）进口颗粒物自动监测仪器（PM10、PM2.5）：采用β射线法原理，最低检出限≤0.5μg/m3(24h),出厂自带校准膜，国产设备最低检出限一般高于5μg/m3(24h)。 （2）进口二氧化硫自动监测仪器：采用紫外荧光法原理，监测项目为二氧化硫，最低检出限0.4ppb、零点漂移＜0.5ppb/24h，国产设备最低检出限一般为1ppb、零点漂移＜1ppb/24h。 （3）进口二氧化氮自动监测仪器：采用化学发光法原理，监测项目为一氧化氮、二氧化氮、氮氧化物，最低检出限0.4ppb、零点漂移＜0.5ppb/24h,国产设备最低检出限一般为1ppb、零点漂移＜1ppb/24h。 （4）进口一氧化碳自动监测仪器：采用红外气体过滤相关法，监测项目为一氧化碳，最低检出限40ppb，国产设备最低检出限一般为100ppb。 （5）进口臭氧气体自动监测仪器：采用紫外光度法，监测项目为臭氧，最低检出限0.4ppb、零点漂移＜1ppb/24h，国产设备最低检出限一般为1ppb、零点漂移＜2ppb/24h。 （6）进口动态校准仪设备：能依据外接标准气体种类提供精确浓度的SO2、CO、NO、NO2、等标准气体输出，流量重现性<0.1%F.S, 动态标准仪可以通过软件对质量流量控制器（MFC）进行线性化控制，可以定期用标准流量计进行线性校准，进行标准传递,国产仪器未见具备此项功能。 综上所述，进口设备在最低检出限、稳定性、重现性均由于国产设备，拟采购产品不属于《中国禁止进口限制进口产品目录》中禁止或限制产品，为满足环境监测的实际需求，建议购买进口设备。 10.电感耦合等离子质谱仪 ICP-MS用于环境样品中的多种有害重金属元素（如锑、钡、铍、硼、钼、钴、镍、钒、铊、钛等元素）的同时、准确分析，在关键仪器参数方面，进口设备可达到： 1.氧化物离子CeO+/Ce+≤1%-2%，同位素比：107Ag/109Ag≤0.1%； 2.仪器检出限：Be≤0.5 ppt；In≤0.1 ppt；U≤0.1 ppt； 3.分辨率：0.3amu-1.0amu， 目前国内同类产品主要技术性能可达到： 1.氧化物离子CeO+/Ce+≤3%；同位素比：107Ag/109Ag≤0.2%； 2.检出限：Be≤ppt；In≤0.5 ppt；U≤0.5 ppt； 3.分辨率：0.6-0.8amu。 综上所述，进口产品在仪器的检出限、分辨率等关键参数方面均优于国产设备，拟采购产品不属于《中国禁止进口限制进口产品目录》中禁止或限制产品，为满足环境监测与应急的实际需求，建议购买进口设备。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟采购清单 | 序号 |  | 产品名称 |  |  |  |  | 数量 |
|  | 1 |  | 原子吸收分光光度计（带石墨炉） |  |  |  |  | 1 |
|  | 2 |  | 便携式/台式紫外消解器 |  |  |  |  | 1 |
|  | 3 |  | 超纯水制备系统 |  |  |  |  | 1 |
|  | 4 |  | 离子色谱仪 |  |  |  |  | 1 |
|  | 5 |  | 便携式重金属分析仪 |  |  |  |  | 1 |
|  | 6 |  | 便携式土壤重金属分析仪 |  |  |  |  | 1 |
|  | 7 |  | 便携式X射线荧光测定仪 |  |  |  |  | 1 |
|  | 8 |  | 地表水在线重金属分析仪 |  |  |  |  | 1 |
|  | 9 |  | 空气自动监测站 |  |  |  |  | 1 |
|  | 10 |  | 电感耦合等离子质谱仪 |  |  |  |  | 1 |
| 其 他 事 项 | 相关单位和个人对专家组论证意见有异议的，可以自本公示发出之日起3个工作日内（2016年10月 24日-2016年10月26日），填写《进口产品公示反馈意见》，并分别报送采购人和审核财政部门。 采购人：凉山州会东县环境监测站 联系人：何桥 电话：13684388295 审核财政部门：凉山州财政局 联系人： 沈女士 电话：0834-2167314 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核 意见 | 初 审 |  |  | 复 核 |  |  |  |  |