高频红外碳硫分析仪

设备名称：高频红外碳硫分析仪

设备型号：CS-7100

产地：上海

公司名称：上海景瑞阳实业有限公司

- CS-7100碳硫分析仪主要功能介绍:

CS-7100型红外碳硫分析仪是以热释电传感器为核心，由高频感应燃烧炉和微机控制系统组成的智能化红外分析仪器。分析软件基于WINDOWS XP操作平台，具有标准WINDOWS中文操作界面和人性化的人机交互功能。主要用于：黑色金属、有色金属、各种合金、稀土金属、矿石、煤、焦炭、石灰、陶瓷、水泥及其他各种固体非金属原材料中的碳、硫元素含量分析。

- 技术参数

1、分析范围：

碳：0.0001%～6%   （可扩展至99.99%）

硫：0.0001%～5%    （可扩展至99.99%）

2、灵敏度（最小读数）：0.00001%

3、分析精度(重复性)：

碳：RSD≤0.5%

硫：RSD≤1.0%

4、分析误差：

碳符合ISO9556-94标准

硫符合ISO4935-94标准

5、分析时间：20～40s（自动控制）

6、电子天平：0～100g

称量精度：0.0001g

7、功率： 2.5KVA；

8、载气：氧气99.5%,；动力气：压缩空气或氮气；

三、供货范围：

| 序号 | 名 称 | 说 明 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高频红外碳硫分析仪（一体化主机） | 主要原件进口 | 1套 |
| 2 | 分析软件 | 基于Windows7分析软件包 | 1套 |
| 3 | 备品备件包 |  | 1套 |

四、CS-7100高频红外碳硫分析仪优势及特点:

1、整机结构

整机采用模块化一体化设计：电源系统由两个固态电源模块组成，防尘、简洁可靠；连线采用扁平线接插件代替插槽形式，提高了整个电路的可靠性及线路之间的连接可靠性。

2、气路系统

根据气动原理，设计了多路供氧，全自动反吹排灰，全自动清扫炉头，能有效地减少粉尘对硫元素分析的影响，并增加炉头恒温加热装置和气室恒温装置，以减少温度对分析结果的影响,尤其是对硫的分析更加稳定。气路部件包括电磁阀、气缸、气路管、气路接头全部采用意大利CAMOZZI气动有限公司进口元件，电磁阀寿命达百万次以上，气缸采用无油润滑技术，适用于恶劣现场环境，从根本上解决了国内产品常见的气路系统的可靠性和密封性难题。

3、高频炉的设计

①、高频炉输入功率为2.5千瓦，选用3.5KW风冷陶瓷功率管并使其工作在降额使用状态，提高了功率输出的稳定性及元件寿命。

②、主振电容采用额定电流达一百安培的真空陶瓷电容，具有极低的介质损耗、优良的稳定性，有效提高了可靠性及功率输出的稳定性。

③、高频炉所有金属联接件采用铜表面镀银加抗氧化导电膜技术；采用高Q值铁氧体芯，其表面具有高抗氧化镀层的感应线圈；设有冷却风道，加强冷却风扇功率，提高了功率元件的热稳定性。

④、外壳高度屏蔽，边框都加装防高频泄漏和防辐射的装置。

⑤、软件控制程序升温高频炉采用软件程序升温功能,以达到根据样品中碳硫元素释放要求设置最佳熔样温度。

- 根据样品中碳硫元素释放要求设置最佳熔样温度。

- 在高碳样品分析时，可以通过调整高频炉功率控制释放速度提高分析精度。

- 在超低碳分析时通过程序升温有效处理样品表面吸附碳及坩埚中的碳空白的影响，提高低碳分析精度。

4、红外检测系统：

核心部件红外检测池选用高效、长寿命的贵金属微型红外光源及金属反射镜；调制系统采用单片机控制的高精度步进电机，达到了调制频率的长期稳定；检测主机外壳的边框全部加装防高频泄漏铍铜条，再结合处于国际先进水平的红外热释电固体光锥型传感器、窄带滤光片、检测器（欧洲原装进口的窄带滤光片、集成红外传感器）等。，使整机有极高的检测灵敏度，可有效检测ppm级的碳硫含量。

5、数据采集系统：

采用最先进的ARM9芯片做为仪器控制电路的CPU，结合运用高稳定可靠的24bitΔΣ的CS5460的AD芯片，采用大规模FPGA芯片设计技术，使仪器的分析采样次数提高到每秒10万次以上，而现有其它仪器使用8位8051系列单片机的采样次数一般为8000/16000次。因此仪器的分析精度大大提高，达到国际同行仪器的分析精度,传输速度既快、抗干扰能力极强。

7、应用软件：

应用软件人性化设计，新颖功能强大，PC接口采用了USB和网口的双通讯传输方式实行数据交换技术，构筑了一个上下位机通讯的系统工作模式。同时多窗口、多任务操作，在数据库的管理上，实现了数据的自动存储、拥有功能强大、多重过滤数据库检索引擎，通过网络实现数据库远程监控，工作曲线的同步显示、存储、放大及多重曲线的多层次比较、分析结果EXCEL输出等几十种功能。

8、线性化定标

采用多元非线性拟合技术进行仪器的线性化定标。

采用全量程范围多元非线性拟合方法，以实现在检测范围内非常高的线性度。克服因为仪器的线性数据不好而采用高碳、低碳等多气室的弊病。因红外碳硫分析仪是通过检测CO2及SO2气体对红外辐射吸收量来分析物质中的碳硫元素含量；而线性化定标是仪器数据中关键技术，由于朗伯比尔定律是符合指数规律，又因红外滤光片具有一定带宽，导致气体吸收系数不是常数，从而要获得积分面积线性化定标是十分困难。我们在定标模式、计算法、定标软件的设计上均有重大突破，在全量程范围内获得很好线性度。