广东省惠州市政府采购

公开招标文件

采购项目编号：YTHZ2017026

采购项目名称：惠东县环境保护局大气环境监测仪器设备

采购项目

采购人：惠东县环境保护局

驿涛项目管理有限公司 编制

二〇一八年二月

目  录

第一部分  投标邀请函	1

第二部分  采购项目内容	4

第三部分  投标人须知	11

第四部分  合同书格式	29

第五部分  投标文件格式	33

- 第一部分  投标邀请函

各（潜在）投标人:

驿涛项目管理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受惠东县环境保护局（以下简称“采购人”）的委托，对惠东县环境保护局大气环境监测仪器设备采购项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、采购项目编号：YTHZ2017026

二、采购项目名称：惠东县环境保护局大气环境监测仪器设备采购项目。

三、采购项目预算金额：人民币3003000.00元。

四、采购数量：1批。

五、采购项目内容及需求（采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策）：

1.采购项目内容及最高限价：

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ICPMS电感耦合等离子体质谱仪（含电脑、打印机） | 台套 | 1 | 300.3 | 允许进口产品投标 |
| 2 | ICPMS电感耦合等离子体质谱仪配套UPS | 台套 | 1 |  | 不允许进口产品投标 |
| 3 | ICPMS电感耦合等离子体质谱仪配套气体 | 台套 | 1 |  | 不允许进口产品投标 |
| 4 | 微波消解仪 | 台套 | 1 |  | 允许进口产品投标 |
| 5 | 空气重金属采样仪（TSP采样仪） | 台套 | 1 |  | 不允许进口产品投标 |
| 6 | 24小时恒温自动连续采样器 | 台套 | 1 |  | 不允许进口产品投标 |
| 7 | 烟尘（气）分析仪 | 台套 | 1 |  | 不允许进口产品投标 |
| 8 | 智能双路烟气采样器 | 台套 | 1 |  | 不允许进口产品投标 |
| 9 | 硫酸雾多功能取样管 | 台套 | 1 |  | 不允许进口产品投标 |
| 10 | 氯化氢多功能取样管 | 台套 | 1 |  | 不允许进口产品投标 |
| 11 | 智能高精度综合标准仪 | 台套 | 1 |  | 不允许进口产品投标 |
| 12 | 智能交直流移动电源 | 台套 | 3 |  | 不允许进口产品投标 |
| 13 | 便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪 | 台套 | 1 |  | 不允许进口产品投标 |
| 14 | 对接式低浓度烟尘多功能取样管 | 台套 | 2 |  | 不允许进口产品投标 |

注：进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产关境外的产品。

2.需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

六、供应商资格：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.中华人民共和国境内注册的独立法人或其他组织，并独立于采购人和采购代理机构；

3．供应商须在经营范围内投标；

4.供应商须到注册所在地或项目所在地检察机关出具的“行贿犯罪档案查询结果告知函”（自出具之日起两个月内有效）；

5.在提交投标文件截止日对参加登记报名的供应商进行信用信息查询，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将取消其参与本次投标的资格。

6.本项目不接受联合体投标；

七、符合资格的供应商应当在2018年2月8日起至2018年2月13日期间（上午9:00～11:30，下午15:00～17:00，法定节假日除外，不少于5个工作日）到驿涛项目管理有限公司（详细地址：惠州市惠城区金山道205号金泓华庭1-2号楼2楼）购买招标文件，招标文件每套售价200元（人民币），售后不退。

购买招标文件时须提供以下资料，用A4纸印制并加封面装订成册（封面应注明项目名称以及项目编号、投标人名称和提交时间，并加盖公章）,提供一式二份，复印件均需加盖公章，要求提供复印件的均须提供原件备查（法定代表人身份证除外）：

- 有效的营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（或三证合一证明）；

2、法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件，如法定代表人委托他人办理，须提供法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件和法定代表人授权委托书及被授权代表的身份证复印件；

3、投标人在参加本项政府采购活动前三年内，在经营活动中无严重违法记录的声明函；

4、公平竞争承诺书；

5、提供投标人注册所在地或项目所在地检察机关出具的“行贿犯罪档案查询结果告知函”。告知函自出具之日起两个月内有效。

八、投标截止时间：2018年3月7日10:00（注：投标截止当天 9:30 开始受理投标文件）。

九、提交投标文件地点：驿涛项目管理有限公司（详细地址：惠州市惠城区金山道205号金泓华庭1-2号楼2楼政府采购部开标室）。

十、开标时间：2018年3月7日10:00。

十一、开标地点：驿涛项目管理有限公司（详细地址：惠州市惠城区金山道205号金泓华庭1-2号楼2楼政府采购部开标室）。

十二、本公告期限（5个工作日）2018年2月8日至2018年2月13日

本招标公告将在以下网站同步发布：http://huizhou.gdgpo.gov.cn（惠州市政府采购网）、http://www.ccgp.gov.cn (中国政府采购网)

- 联系事项：

- 采购项目联系人（代理机构）：曾小姐

联系电话：0752-2521712  传真：0752-2521712

联系地址：惠州市惠城区金山道205号金泓华庭1-2号楼2楼

- 采购项目联系人（采购人）：曹先生

联系电话：0752-8860011

地址：惠东县平山华侨城文景路1号

发布人：驿涛项目管理有限公司

- 第二部分  采购项目内容

采购项目技术、参数及要求

设备一、ICPMS电感耦合等离子体质谱仪

（一）、	仪器总体要求：

1.	投标厂商所投产品必须为当前最新型号的ICPMS，并须注明所提供ICP-MS的具体型号；

2.	电感耦合等离子体质谱要求包含以下核心部件：

2.1.	离子透镜组：通过可施加电压的提取透镜，有效聚焦待测离子，保证待测离子以最佳传输效率进入碰撞反应池；通过偏转透镜多次偏转离子束，实现离子束与中性粒子的完全分离，降低系统背景噪声；

2.2.	碰撞反应池：置于离子透镜组之后的具备多极杆离子约束构件的在线干扰消除装置，能有效去除质谱干扰，保证测定结果的准确性；

2.3.	质量分析器：通过四级杆的质量扫描实现待测元素的定性检测

2.4.	检测器：经过质量排序的待测离子经过90度偏转后进入数模拟式检测器，转变为可记录的电信号，实现离子的定量检测；

3.	仪器适用于不同应用领域的各类样品的元素分析、同位素分析和元素形态分析任务，满足环境、食品、地质、化工、生物、材料等分析要求；

4.	投标厂商需提供其官方网站可公开下载的英文原版产品彩页及官方下载链接。投标厂商应答指标与仪器官网公开下载的文件中指标不一致时，以官网公开下载的英文指标为准。

（二）、	工作条件：

1.	环境温度： 15~30℃

2.	环境湿度： 20~80%

3.	电源：200~240V，30A，50/60Hz

（三）、	技术参数：

1.	硬件参数

1.1.	雾化器：耐高盐、高效石英同心雾化器；

1.2.	雾室：双通道石英雾室，雾室外配置全包裹式半导体制冷装置，提升去溶效果；

1.3.	整机气路控制：进样系统配备不少于4个高精度气体质量流量计，碰撞反应池配备不少于1个高精度气体质量流量计，需提供气路结构硬件图示及软件中对应的气体流量控制参数截图证明；

1.4.	▲高盐进样系统：仪器配置全自动在线气体稀释装置，可在矩管之前把样品基体稀释到0.3%以内，保证接口区域与质谱区域不受高基体污染。具有预设稀释倍数和稀释气体流量手动调节两种工作模式，需分别提供两种工作模式的软件参数界面截图，并清晰可见预设倍数（4至25倍可选）和稀释气体流量参数（0-2ml/min可调，精度0.01ml/min）；

1.5.	炬管：一体式石英炬管，无O型圈设计，拆卸和安装方便，炬管X/Y/Z定位可由步进电机控制自动完成；

1.6.	接口：镍制样品锥和截取锥组成的接口，要求锥数量≤2个，为防过多基体进入后续质谱系统，要求在保证灵敏度的前提下锥孔径尽可能小，采样锥孔径≤1.0mm，截取锥孔径≤0.45mm；若截取锥采用嵌片等昂贵耗材，须另配高灵敏度嵌片和耐高盐嵌片各20套；采样锥与截取锥之间不得使用任何气体；

1.7.	离子源：数控式、固态射频发生器，射频频率≤27.12 MHz，功率范围600~1600W，射频线圈必须水冷设计；

1.8.	二次放电消除技术：需具备屏蔽矩物理接地技术或其他虚拟接地技术，如非采用屏蔽矩物理接地技术，需额外多配10套工作线圈，以预防意外放电造成的工作线圈击穿，提供屏蔽矩实物图；

1.9.	离子透镜：要求由离子提取和离子偏转双系统组成，必须同时装有不少于2个提取透镜，可通过分别施加不同电压来实现多种离子提取效果，提升整个质量范围内离子传输效率，须提供2个提取透镜的实物示意图及对应的电压调节参数软件截图证明；可采用正负双电压调节实现离子的双重偏转，须提供离子束偏转示意图及软件中双电压调节界面截图证明；透镜系统应采用易拆装设计，可由用户根据需求自行完成维护及更换等操作，有效提升其使用寿命，减少维护维修成本。

1.10.	碰撞/反应池：

1.10.1. 要求具备八极杆设计，具有最佳离子聚焦及传输效率；

1.10.2. 碰撞反应池具有温控功能，通过提升池温度加强碰撞反应效果，控温范围55~95℃，0.1℃步进可调，须提供池温控参数软件截图证明；

1.10.3. 碰撞/反应池至少拥有三种工作模式，标准模式（No Gas）、氦气碰撞模式（KED）、高能干扰消除模式，不同模式切换时间小于3秒；

1.10.4. 碰撞/反应气体流速可达12 mL/min，须提供对应软件截图证明；

1.11.	质量分析器：采用Mo材质双曲面四极杆，提供最理想电场分布和最佳丰度灵敏度；

1.11.1. ★四极杆驱动频率大于2.5 MHz，须提供制造商盖章证明文件；

1.11.2.	四极杆质量数范围：2~258 amu；

1.12.	检测器：

1.12.1. 采用脉冲模拟双模式电子倍增器，动态线性范围必须不少于10个数量级，即每秒离子计数范围达0.1cps~1×109cps，提供官方证明文件及其公开下载的官网网址证明；离子离开质量分析器，经90度偏转后进入检测器，降低背景噪音，需提供偏转设计结构示意图证明；

1.12.2. 能够满足从亚ppt级到百分级浓度的测定，在同一次运行中同时测定痕量与常量元素；对于Na标准溶液浓度0、500ppm、1000ppm建立的标准曲线，线性优于0.999；

1.13.	自动进样器：

1.13.1. 不少于200个样品位的样品架；

1.13.2. 具有快速移动功能，样品针从左下样品位移动到右上样品位耗时不超过3秒，以应对样品高通量需求；

1.13.3. 配置原厂耐腐蚀聚碳酸酯树脂密闭罩，密闭罩须预留抽风口，须提供密封罩实物图证明；

2.	应用要求：

2.1.	超痕量汞的分析能力：由于Hg元素自身高电离能造成其离子化效率偏低从而成为较难分析元素，因此须提供201Hg超痕量分析数据，要求标准曲线最高点不超过0.2ppb，连续分析6个曲线浓度梯度前提下获得DL≤2.0ppt，本底等效浓度BEC≤10ppt，必须提供官方应用文献及其公开下载的官网网址证明；

2.2.	超痕量硒的分析能力：由于ArAr+多原子离子对Se元素的严重干扰使之成为判断除干扰模式有效与否的关键指标，要求在无须使用如CH4或H2或O2气等反应模式下，可通过He碰撞模式直接将干扰彻底消除，获得78Se的DL≤5.0ppt，BEC≤5.0ppt，同时在7mL/min氦气流速下，78Se的BEC达到2.0ppt，必须提供官方应用文献及其公开下载的官网网址证明；

2.3.	食品中痕量元素分析能力：由于食品样品种类多、基体复杂，国家标准对重金属元素检出限要求高，要求在无须使用如CH4或H2或O2气等反应模式下，可通过He碰撞模式直接将干扰彻底消除，检出限必须达到As≤10ppt，Cr≤4ppt，Cu≤0.1ppb，Al≤0.5ppb，标准模式下测定，检出限必须达到Pb≤2ppt，Ba≤2ppt，Sn≤3ppt，Cd≤1ppt，Sb≤1ppt，必须提供官方应用文献及其公开下载的官网网址证明；

2.4.	水质样品检出限要求：在水质样品多元素分析中，一次分析不少于26种元素，获得9Be与11B的DL≤6.0ppt，56Fe与78Se的DL≤20ppt，202Hg的DL≤2.0ppb。须提供应用文献及官网公开下载网址证明。

3.	工作站配置：

3.1.	原厂配置计算机系统；

3.2.	配置要求：Intel® 四核3.2 GHz； 4G内存；500G HDD；16倍速DVD；22吋液晶显示器；

3.3.	激光打印机；

4.	操作软件：

4.1.	操作系统：Windows 7操作系统；

4.2.	全自动工作条件调谐 (AutoTuning)；

4.3.	具有使用智能手机 (Android或IOS操作系统) 远程控制ICP-MS功能；

4.4.	虚拟内标法(VIS)通过在已有的多个内标元素之间的插入一个“虚拟”的内标进行校正，虚拟内标更接近目标元素质量数，更可靠地校正各种样品基体效应；

4.5.	批量数据表功能质量控制标准的在线显示与控制数据直接输出到Microsoft Excel表格（随机配置）或LIMS数据系统；

4.6.	快速扫描功能：2s可以扫描整个质谱图

4.7.	数据回溯功能：无需建立标准曲线，未分析元素也可在分析之后得到半定量结果。

5.	性能指标：

5.1.	灵敏度【cps/ppm】

低质量数：Li(7) ≥50 M

中质量数：Y(89) ≥240 M

高质量数：Tl(205) ≥200 M (U≥300M)

5.2.	检测限【3*sigma，ppt】

Be(9)≤0.5 ppt

In(115)≤0.1 ppt

Bi(209)≤0.1 ppt

5.3.	背景：≤1.0 cps （在质量数9 amu处实测背景）

5.4.	氧化物产率(CeO+/Ce+) ：≤1.6 %

5.5.	双电荷产率(Ce2+/Ce+)：≤3.0 %

5.6.	短期稳定性(RSD)： ≤2% (20 min) (须在1ppb 标准溶液中测定)

5.7.	长期稳定性(RSD)：≤3% (2 hrs) (须在1ppb 标准溶液中测定)

5.8.	高盐样品分析性能指标

5.8.1. 高盐进样装置测试指标：(CeO+/Ce+) 0.3 %；

5.8.2. 稳定性指标：3%NaCl溶液中含10ppb Pb、Cd、Hg、As、Cu、Zn等目标元素，连续进样大于1小时，分析次数大于10次，各目标元素测定结果≤4%；

5.9.	HPLC-ICP-MS联机扩展性指标

5.9.1. 可提供商品化的联机硬件接口及控制软件，可与ICP-MS同品牌的液相色谱进行联机测试，并由一台电脑控制，使用同一套软件完成液相和ICP-MS仪器控制、联机数据采集和分析；

5.9.2.  1.0 ppb AsB、MMA、DMA、As(III)、As(V)等5种As形态的混合标准溶液可以用HPLC-ICP-MS在5分钟内全分离并得出积分峰面积和保留时间等信息，各个As形态峰的信噪比S/N＞3，并提供公开发表文献证明；

5.9.3. 标准化验收指标：厂商提供公开的联机验收指标，100ppt甲基Hg, 无机Hg2+,　乙基Hg（以Hg计）等3种Hg形态的混合标准溶液可以用HPLC-ICP-MS在10分钟内完全分离并得出积分峰面积和保留时间等信息，各个Hg形态峰的信噪比S/N＞3；

6. 惰性进样系统：

6.1 包含耐氢氟酸材质的雾化器一个；

6.2 包含PFA材质双通道雾化室一个，并配有全包裹式半导体制冷模块；

6.3 包含耐氢氟酸矩管一套，包括PFA矩管连接管、PFA矩管外管、蓝宝石矩管中心管；

7. 智能快速进样系统：

7.1 ▲进样系统包含一个六通或者更高配置的切换阀，可实现定量环进样功能，减少样品消耗量及质谱区域的基质负荷；

7.2 六通或者更高配置的切换阀必须安装在仪器主机外壳上靠近雾化室的位置（提供实际图片证明），以最大程度的减少进样时间；

7.3 该系统可通过定量环进样把单个样品进样量控制在1mL以下，减少样品消耗量，可方便的通过样品采集时间精计算所需进样量及定量环长度（提供官方定量环长度计算说明）；

7.4 给系统应采用新型快速活塞泵而非传统蠕动泵进行样品提取，以获得最快的充样时间，同时避免蠕动泵管等耗材的长期消耗；

7.5 ▲该系统可由ICP-MS操作软件直接控制；

7.6 由投标的ICP-MS 生产商提供技术支持和售后服务；

8. 智能数据管理系统

8.1 对数据进行智能化管理，与现有的工作流程中的原始记录表有对应接口，能直接导出数据并嵌入用户指定格式的原始记录表中。

8.2 开发适合用户单位流程的数据管理体系，要求与用户现有质量体系相吻合，并符合资质认定评审准则及实验室认可对记录文件的管理要求。

9. ★投标商负责ICPMS实验室场地条件准备设施，包括试验台、通风系统、实验室装修等。

（四）、基本配置

1、ICP-MS 主机1台 (含半导体控温、碰撞反应池系统、在线气体稀释系统)；

2、ICP-MS 原装操作软件1套；

3、原装品牌电脑及打印机1套；

4、制冷型循环冷却水机1台；

5、原装ICP-MS调谐液、多元素标准溶液、内标溶液各1套；

6、常用消耗品备件包1套（包含蠕动泵管12根进样管，12根废液管，12根内标管，1L机械泵油，1根内径2.5mm石英炬管，5米0.5mm内径PFA样品管，3片采样锥用石墨导热垫片）；

7、镍采样锥截取锥各1套；

8、惰性进样系统1套；

9、铂采样锥截取锥各1套；

10、玻璃雾化器1个；

11、样品管1000个；

- 、售后服务

1、▲供应商提供每周7天，8小时以上的400及800在线电话支持服务；

2、仪器在调试通过后提供一年免费保修服务，仪器出故障之后在2小时内响应，4个小时内通过维修工程电话协助解决故障，若维修工程电话不能解决故障，在72小时内派工程师到达现场；

- 在保修期内，所有服务及配件全部免费, 保修期外，用户可用人民币结算；

- 供应商在中国需设有保税库，能更及时地为用户提供备品备件；

- 免费提供两名为期5天的脱产培训名额，不包含差旅食宿费用；

6、厂家售后服务机构通过ISO质量体系认证，需提供证书。

设备二、ICPMS电感耦合等离子体质谱仪配套UPS

技术要求：功率不小于10KVA，断电后可继续供电不低于1小时 。

设备三、ICPMS电感耦合等离子体质谱仪配套气体

技术要求：

1、40L 99.999%高纯氦气1瓶

2、40L 99.999%高纯氩气4瓶

3、不锈钢4串1氩气串联装置1套

4、氦气配套减压阀1个

5、氩气配套减压阀1个

设备四、微波消解仪

技术要求

1、 工作条件：电源：220VAC±10%,环境温度：10-40℃

2、仪器性能及参数

2.1仪器总体要求：能够快速地同批次处理≥40个各类复杂样品。同时非接触地控制≥40个样品罐(罐体体积要求≥55ml)的温度和压力安全，操作简单，无需连接传感器，采用自动泄压方式，无如防爆膜等易耗品。

2.2 主机设计：

2.2.1微波源采用专业双磁控管设计，输出功率1800W（符合IEC705方法）。

2.2.2为了确保腔体内微波能量均匀，要求微波从腔体内的顶部和侧面两个微波输出口输出微波，实现能量垂直交叉辐射，可确保最大均匀性。

2.2.3主机内置LED灯光识别系统，可通过灯光信号变化反馈反应状况和不同的消解阶段。

2.2.4内置影音系统，双声道扬声器，用户可以播放中文语言的帮助文件和视频培训教程。

2.2.5为了直接简便观测到腔体内转盘的运行情况且避免在配置摄像头带来的微波干扰，影响微波的均匀性，要求仪器在腔体门上有配有防泄漏措施的可视窗。

2.3  操作系统：

2.3.1▲采用彩色触摸集成一体式控制终端，配备智能化系统，可进行一键智能操作: 用户只需选择样品类型，仪器自动匹配消解程序和温度、压力、时间等消解参数。并自动识别反应腔中的反应罐的类型、数量和位置，随后从数据库自动检索最优化的应用方法，自动能量优化数据匹配计算，全过程智能控制无需设定，同时实现温度、功率调整曲线的全过程显示，0-40罐多目标跟踪实时温度状况显示。

2.3.2▲主机可以实时显示和控制整个消解过程的温度、压力、功率数据和曲线图，同时可以实时显示和控制全罐温度曲线图及温/压双曲线图。

2.4温度控制系统

2.4.1传感器要求配置≥2套非接触式的红外温度传感器

2.4.2测温点必须为内管底，不受液位影响且为内管管壁的实际温度，以保证测温准确性；

2.4.3★测温系统可实现同时检测≥40个反应罐中每一个罐子的温度，并在显示屏上实时显示每个一罐子的温度柱状图，避免用户在同一批次消解不同类型的样品时，因每一个罐内的样品不同、反应不同、温度压力不同而引起的罐子超温超压运行甚至爆罐，使样品的消解过程能顺利完成，同时也延长了罐子的使用寿命。

2.4.4测温精度：±1℃，测温范围：常温-300℃。

2.5▲全自动消解罐智能识别控制系统：可自动检测消解罐的类型、所处位置及个数，实时监测所有消解罐的工作状态，实现安全的自动消解。检测罐个数：0-40罐。

2.6  消解罐

2.6.1消解罐工作方式为连续360°同向旋转，采用弹片自动泄压方式，泄压无任何消耗件。内罐材质：可直接用于赶酸器上进行酸蒸发的TFM材料，最高耐温≥300℃，最高耐压≥1500psig，体积≥55mL。

2.6.2样品反应罐外罐材料：防爆、耐高温高压的阻燃宇航复合纤维材料；最高耐温可达500℃，最高耐压≥500大气压。

2.6.3冷却过程禁止搬运，风冷时间≤20min。

3．配置要求：

3.1含全套安全装置的微波消解萃取系统主机                        1套

3.2底部红外探头温度控制与检测系统                              2套

3.3全罐自动压力监测系统           	                            1套

3.4彩色触摸集成一体式控制终端                                  1套

3.5 全自动消解罐智能识别控制系统                                2套

3.6 ≥40位样品反应罐转盘                                       1套

3.7与转盘位数匹配的高压消解反应罐（体积≥55mL，含内罐、外罐、弹片、盖子）40套

设备五、空气重金属采样仪（TSP采样仪）

技术参数：

1中流量高负压无刷采样泵，负载能力极强，尤其适合聚氯乙烯类滤膜等高负载采样

2 专用地质支架，稳定可靠，适用于大风等恶劣环境下采样

3流量稳定，低噪音运行

4 TSP/PM10采样头采用铝合金材质，抗静电吸附

5体积小，重量轻，携带方便

6 电子流量计自动精准控制流量

7 实时监测计压、计温，自动补偿流量偏差，进一步优化了流量精确度

8 OLED宽温型高亮显示屏，适用于野外、高寒地区

9 操作简单，按显示屏提示迅速得到所需结果，实现良好的人机交互界面

10测量采样点大气压、温度，自动计算标况体积

11可靠的安全性，仪器故障自动停机保护

12设计软件标定功能，方便仪器各参数进行标定校准

13采样过程中停电，来电自动恢复采样

14采样流量（80-120）L/min，工作点流量为100 L/min，分辨率优于0.1L/min

15采样时间99小时59分内任意设置

16 带载能力：100L/min流量时，可克服阻力20kPa

17 TSP采集粒度＜100μm

18 PM10切割特性：Da50=( 10±0.5)μm， σg=1.5±0.1

19入口速度：0.3m/s

设备六、24小时恒温自动连续采样器

技术参数：

1 两路24小时恒温、恒流设计，采样方式灵活，可分别单独控制

2 体积小、重量轻、方便携带、操作简单

3 独特设计高精度采样泵，极大提高稳定性，使用寿命长、超低噪音

4 电子流量计自动精准控制流量，优良的流量标定软件，方便流量校准

5 实时监测计压、计温，自动补偿流量偏差，进一步优化了流量精确度

6 高效防倒吸干燥器设计，有效防止误操作导致吸收液倒吸，增强仪器安全性

7 优质滤尘滤芯，实现颗粒物过滤功能，防止进入气路干扰采样，同时保护采样泵和气路

8 双管路颜色区分设计，实现轻松准确连接气路，方便使用

9 宽温LCD显示屏，适用于高寒地区，通俗软件显示界面，实现良好人机交互

10 独特恒温箱设计，恒温速度快，防止试液结冰且适用放入不同规格吸收瓶

11 试液恒温控制：恒温箱温度在(15～30)℃内任意设置，调温速度快，防止试液结冰且适用放入不同规格吸收瓶，可在高寒地区使用

12 茶色保护盖设计，对采样进行二级避光

13 优质稳固地质三脚支架供客户选择，适用于在大风等恶劣气候进行采样

14 自动计算累计采样体积，并同时根据气压、温度换算标况采样体积

15 大气压可输入和测量，适用于低压环境使用

16 采样数据可存储、打印

17 采样过程停电自动保存工作数据，来电后可恢复采样

18 计量器具许可证

19采样流量：(0.18～0.22)L/min，恒流在0.20L/min，分辨率为0.001L/min

20温控器温度范围(15～30)℃，精度为0.1℃

设备七、烟尘（气）分析仪

技术参数：

1 综合完成废气污染源颗粒物和多组分烟气成分的测试

2高负载、低噪声采样泵

3 等速跟踪采样，响应时间短

4 防静电、抗干扰能力强

5 测试仪自动监测电源状态，具有采样过程停电记忆功能

6 独特高效气水分离器设计，高效除湿，提高硅胶利用率

7 特殊防尘防水键盘，按照电脑键盘布局精心设计，操作方便

8 设计可视滤尘滤芯，便于更换且有效滤除颗粒物，进一步保护气路和采样泵

9 宽温大型LCD显示屏，操作简单，适用于低温环境工作，实现良好的人机交互界面

10 具备故障自检测功能，可对主要器件、主要功能及故障进行检测，方便用户的维护、使用

11 测试仪具有防倒吸功能，可防止采样结束后滤筒中采集的烟尘被倒吸出来

12 设计开发Windows环境下的微机数据库及通信系统软件，实现微机通讯进行存储、查询、打印

13 智能化的软件标定功能

14 软件自动修正补偿，有效去除烟气成分间的交叉干扰

15体积小、重量轻、操作简单、携带方便

16存储数据量大，可外接U盘拷贝数据转存、查看

17 选用高速微型热敏打印机，速度快，噪声低

18 计量器具许可证

19  采样流量范围(0～60)L/min，准确度优于±2.5%FS

20 烟气动压范围(0～2000)Pa，准确度优于±1%FS

21烟气静压范围(-30～30)kPa，准确度优于±1%FS

22流量计前压力范围(-30～0)kPa，准确度优于±1%FS

23流量计前温度范围(-55～125)℃，准确度优于±2.5℃

24烟气温度(0～500)℃，准确度优于±3℃

25 O2测量范围：(0～30)%

26 SO2测量范围：(0～5700)mg/m3

27 NO测量范围：(0～1300)mg/m3

28 NO2测量范围：(0～200)mg/m3

29 CO测量范围：(0～5000)mg/m3

30示数误差：不超过±5% ，重复性：≤2%，响应时间：≤90s，稳定性：1小时内示数值变化≤5%

设备八、智能双路烟气采样器

技术参数：

1 超低音无刷采样泵、负载能力强，寿命长，能保证长时间的可靠运行

2 体积小、重量轻、操作界面简单、便于携带

3 高精度电子流量计控制，实时监测计温、计压，自动调节流量

4 温度补偿，提高传感器测量准确性

5 两级高效滤尘设计，采样管前端选用优质钛滤芯管、主机用聚四氟乙烯滤芯滤尘

6 吸收瓶直接挂置加热采样枪上，缩短管路连接长度，降低吸附损耗

7 双通道气路颜色区分，便于连接使用

8 大容量、高效防倒吸干燥器、变径气路连接管设计，高效除水，避免试液倒吸

9 多重采样模式，双路采样流量、开始时刻、采样时间可分别控制

10 采样时出现故障，仪器自动保护功能

11 自动累计采样体积，根据大气压、温度自动换算标况采样体积

12 采样过程中停电，自动记忆保存运行采样数据，来电自动恢复停电时的采样

13 宽温型LCD显示屏，适用于户外低温、低暗环境清晰显示

14双路采样流量范围(0.2 ～1.5)L/min

15 准确度优于±2%，流量波动≤5%，流量重复性≤2%

设备九、硫酸雾多功能取样管

技术参数：

1 取样管整体采用钛金属材质，耐腐蚀

2 系统自动控制加热温度

3 滤筒及取样管全程加热，加热温度均匀

4 可在采样的同时测量烟气流速和烟气温度

5 配备系列化的采样嘴，使不同流速的采集均能得到满足

6 模块化设计，体积小，重量轻，携带组装方便快捷

7 保温箱可(0~90)°旋转，可适用于水平工况和垂直工况，也可放置于平台上

8 烟气温度范围(0 ~ 500) ℃

9加热温度范围（60~160）℃

10采样嘴型号：Ф4.5、Ф6、Ф7、Ф8、Ф10、Ф12（钛）

11取样管长度1.5m

12测孔直径要求≥70mm

设备十、氯化氢多功能取样管

技术参数：

1 取样管整体采用钛金属材质，耐腐蚀

2 滤膜及取样管全程加热，系统自动控制温度，温度控制范围宽，控温均匀准确

3 保温箱特殊结构设计，可实现水平方向0°~360°旋转及垂直方向0°~90°旋转，

4 可满足水平或垂直等多种工况测量要求

5 可在采样的同时测量烟气流速和烟气温度

6 配备系列化的采样嘴，使不同流速的采集均能得到满足

7冰水浴制冷

8 烟气温度范围(0 ~ 500) ℃

9加热温度范围（60~160）℃

10采样嘴型号：Ф4.5、Ф6、Ф7、Ф8、Ф10、Ф12

11取样管长度1.5m

12测孔直径要求≥70mm

13气流管线材质为聚四氟乙烯

设备十一、智能高精度综合标准仪

技术参数：

1 一机多用，可完成小、中、大多量程流量测量，流量范围广

2 可对烟尘采样器动压、静压进行校准

3 直读流量，自动换算标况流量或者刻度下实流

4 专配国家计量部门检定证书，保证可靠的流量校准精度

5 内置大容量高效锂电池，精巧便携，工作时间长

6 适用环境工作条件广泛，可携带至现场进行快速紧急校准

7 流量范围广，多种状态下的流量可自动换算且同时显示

8 标准仪配有多种类型的转接嘴，方便与其他厂家生产的仪器进行对接校准

9 当前环境温度、大气压等参数，即可实时高精度监测，又可手动输入

10 具备数据存储功能，可存储大量数据，方便用户查询

11 整机模具化生产，采用流线型设计，外形美观、重量轻、携带方便

12 采用触摸显示屏，操作界面扁平化设计，简洁大方，操作简便，方便用户使用

13 对兼容通讯协议仪器实现自动标定功能，提高工作效率

14流量范围：小流量孔口流量计(0～2.0)L/min，中流量孔口流量计(5～130)L/min，大流量孔口流量计(800～1200)L/min

15 准确度优于±1.0%，重复性优于±0.5%

16微压：(0～2500)Pa，准确度优于±1.3Pa

17表压：(-60～60)kPa，准确度优于±0.5%FS

设备十二、智能交直流移动电源

技术参数：

1 体积小，重量轻，携带方便

2 内置可充电锂电池，电量大，寿命长

3 交直流供电，在额定功率下可同时使用两路AC220V和一路DC24V输出

4 可实现主副电源自动切换，可通过多机级联扩展电源容量

5 模具化生产，造型美观简约，耐候性强，坚固耐用

6 具有一定程度的防雨雪功能

7 使用宽温OLED显示屏，可在寒冷地区正常使用

8 可显示负载电流、负载功率、电池电压、剩余使用时间等参数

9 交流纯正弦波输出，带负载能力强，应用范围广

10 具有过充电、过放电保护和低电量报警功能，电源监视功能

11 具有短路、过载、过热保护功能，大大提高了产品的可靠性

12 安全高效，故障率低，噪声小

13 可手动设置电池容量，最大限度保证各参数的准确性

14电池类型为三元聚合物锂电池

15电池容量≥24Ah

16充电时间≤7.5h（配备4A充电器时）

设备十三、便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪

技术参数：

1 固定污染源废气中浓度低于50mg/m3的颗粒物测定

2 高负载、低噪声、大流量采样泵，流量可达100L/min

3 气体传感器修正补偿技术

4 微电脑控制等速跟踪采样，专有调节方式，响应时间快

5 精确电子流量计控制，实时监测计温、计压，自动调节流量

6 宽温大型多角度翻转TFT彩色屏，耐高寒，视域角度广，实现良好人机交互

7 防尘防水工业键盘精密设计，适用于恶劣工况，操作方便

8 独特高效气水分离器设计，高效除湿，提高硅胶利用率

9 主机可视化优质滤尘滤芯设计，有效滤尘且便于更换，进一步保护气路及采样泵

10 仪器故障与系统密闭性自动检测与报警功能，方便用户维护及使用

11 工业高速嵌入式工控机核心， WINCE操作系统

12 智能化的软件参数标定设计

13 设计开发windows环境下微机数据库及通信系统软件，实现微机通讯进行存储、打印

14 实时显示采样数据动态曲线，方便用户直接明了的观察采样过程的变化趋势

15 配直流电源接口，实现交、直流两种供电模式

16 自动监测供电电源状态，断电时自动保存工作数据，来电后可从断电处恢复采样

17 数据输入输出通道隔离及取样管接地线设计，防静电、抗干扰能力强

18 皮托管正、负取压接嘴采用硅橡胶双联管连接，耐候性强，减少管路链接，操作方便

19 采样结束后，自动防倒吸功能

20 系统内置大容量数据存储器，数据存储量大于100000组

21 配备丰富人机接口，支持鼠标、U盘、键盘、触摸板、打印机等设备

22 高速微型热敏打印机，数据打印快、静、准

23 支持中文全拼输入，自动记忆烟道工况配置信息，便于后期调取使用

24 体积小、重量轻、操作简单、携带方便

25 计量器具许可证

26  采样流量范围(0～100)L/min，准确度优于±2.5%FS

27 烟气动压范围(0～2000)Pa，准确度优于±1%FS

28烟气静压范围(-30～30)kPa，准确度优于±1%FS

29流量计前压力范围(-30～0)kPa，准确度优于±1%FS

30 流量计前温度范围(-55～125)℃，准确度优于±2.5℃

31 烟气温度(0～500)℃，准确度优于±3℃

32 O2测量范围：(0～30)%

33 SO2测量范围：(0～5700)mg/m3

34 NO测量范围：(0～1300)mg/m3

35 NO2测量范围：(0～200)mg/m3

36 CO测量范围：(0～5000)mg/m3

设备十四、对接式低浓度烟尘多功能取样管

技术参数：

1 适用于测定固定污染源颗粒物浓度

2 通过特殊对接结构设计，可实现方便快捷的现场对接，来加长取样管的长度

3 组合式一体化结构：S型皮托管与采样管有机组合，结构紧凑，在采样的同时能够测出流速等参数

4 配备系列化的采样嘴，使不同流速的采集均能得到满足

5 适用标准的3#滤筒（其它规格可定制）

6 管体及采样嘴全部用优质不锈钢材料精制而成，美观、整洁、耐用

7采样嘴型号：Ф4.5、Ф6、Ф7、Ф8、Ф10、Ф12

8取样管长度为标准1 m+1.5m

9测孔直径≥Ф60mm

二、采购项目商务要求

1、交货时间、地点

（1）供货要求：合同签订之日起90天内完成设备的供货、安装与调试（ICPMS在商务部批文完成后90日内），并完成对使用单位相关人员的操作与使用培训。

（2）甲、乙双方共同制定供货、安装、调试、验收、移交工作计划，双方签名（甲方由现场代表签字）后生效，并按计划严格执行。

（3）交货地点：采购人指定地点

2、验收要求

（1）项目完工后20天，采购人应组织验收工作，专家评审会作为验收工作的重要组成部分，专家评审费用由中标人负责。

（2）所有设备、器材在开箱时必须完好，无破损，配置与装箱单相符，数量、质量及性能不低于招标要求。

（3）拆箱后，中标人应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，登记册作为验收文档之一；

（4）中标人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位。进口产品须附中文说明书。

（5）所有设备必须经资质检定部门检定合格，检定费用由中标人负责。

3、售后服务要求

（1）免费质保期期限：至少为验收合格并移交后一年 ，具体按国家或行业有关标准由买卖双方在合同中约定。质保期后，如采购人要求，中标人应长期负责有偿优惠维修。

（2）免费质保期内维修人员接到维修通知后 4小时内响应， 72小时内到达现场。

4、报价范围包括：材料费、人工费、机械费、制作费、试验检测费、包装费、运杂费、安装费、调试费、培训费、保险费、利润、技术资料费及各种税费。

5、付款要求

（1）、合同签订后7个工作日内支付合同总金额的30%预付款；

（2）、项目验收合格后7个工作日内付合同总金额的65％；

（3）、质保期结束后7个工作日内付清合同总金额的5％尾款。

（4）、采购人不承担因财政资金不能及时到位给中标人造成的任何损失。

（5）、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

第三部分  投标人须知

- 一、说  明

1、适用范围

1.1本招标文件适用于本投标邀请函中所述项目的政府采购。

2、定义

2.1“采购人”是指：惠东县环境保护局。

2.2“监管部门”是指：本项目所属区域的人民政府财政部门。

2.3“采购代理机构”是指驿涛项目管理有限公司。

2.4合格的投标人：符合本招标文件规定的要求。

2.5“中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

3、合格的货物和服务

3.1“货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物（招标文件允许进口的除外）。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

4、投标费用

4.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标向中标人收取的中标服务费，按国家有关规定执行。

（1)中标服务费币种与《中标通知书》的中标价币种相同；

（2)中标服务费不列在投标报价中；

（3)中标服务费以银行转账形式一次性支付。

收款单位账号信息：

收款人：驿涛项目管理有限公司惠州分公司

开户行：中国建设银行股份有限公司惠州惠城支行

账  号：4405 0171 8133 0000 0329

（注：中标人应在银行汇款单据的用途一栏注明“（本项目采购编号）的中标服务费）”。

4.3 按国家发展计划委员会颁发的[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》交纳招标代理服务费，具体如下：

招标代理服务收费按差额定率累进法计算，以中标通知书中确定的中标金额作为收费的计算依据。中标金额的各部分费率如下表：

| 中标金额（万元人民币） | 费率（货物类） | 费率（服务类） | 费率（工程类） |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下部分 | 1.50% | 1.50% | 1.00% |
| 100-500部分 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |
| 500-1000部分 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |

- 二、招标文件

1、招标文件的构成

1.1招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

（1）投标邀请函

（2）采购项目内容

（3）投标人须知

（4）合同书格式

（5）投标文件格式

（6）在招标过程中由采购人/采购代理机构发出的修正和补充文件等。

2、招标文件的澄清或修改

2.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清（更正/变更）公告。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

2.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.3采购人或者采购代理机构将澄清（更正/变更）公告通知已办理报名并成功购买招标文件的供应商，其供应商在收到澄清或修改（更正/变更）通知后应按要求以书面形式（传真或电子邮件）予以确认。如在24小时之内无书面确认则视为同意修改内容，并有责任履行相应的义务。

2.4采购人或者采购代理机构发出的澄清或修改（更正/变更）的内容为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

2.5对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

3.现场考察或者召开开标前答疑会

3.1除非本招标文件中另有规定，不举行项目现场考察或者召开开标前答疑会，如举行现场考察或者召开开标前答疑会的，则按以下规定：

3.1.1在本招标文件中规定的日期、时间和地点组织现场考察或者召开开标前答疑会；

3.1.2供应商对本项目提出的疑问，需在现场考察或者召开开标前答疑会召开日前至少一个工作日将问题清单以书面形式（加盖公章）提交至采购代理机构，供应商代表于上述的时间和地点出席现场考察或者召开开标前答疑会。

3.1.3已办理报名并成功购买招标文件的供应商如不出席现场考察或者召开开标前答疑会视为对招标文件所有内容无任何异议。

- 三、投标文件的编制和数量

1、投标的语言

1.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

- 投标文件的构成：

2.1应包括资格性文件、符合性文件、技术文件、商务文件等，编排顺序参见投标文件格式；

2.2应符合法律法规及招标文件的要求。

3、投标文件编制

3.1投标人对招标文件中多个包（组）进行投标的，其投标文件的编制应按每个包（组）的要求分别装订和封装。投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

3.2投标人应完整、真实、准确地填写招标文件中规定的所有内容，如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

3.3投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3.4投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交证明资料，或者没有对招标文件做出实质性响的（特别是打“★”号的部分为本次招标项目的实质性要求），将导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标。

4、投标报价

4.1投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

4.2投标人应按照“第二部分 采购项目内容”规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《开标/报价一览表》规定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。

4.3投标分项报价应包含：按招标文件的要求全部货物及服务内容所需的所有费用，包括但不限于项目的全部产品价格、服务价格、应向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其它税等全部税费、运输、保险、安装、伴随服务、标准附件价、备品备件及专用工具价(如有)、以及履行合同所需的费用、所有风险、责任等其他一切隐含及不可预见的费用。如是提供境外的货物，还应包括货物从境外进口己缴纳或应缴纳的全部关税、增值税和其它税、报货物境外离岸价格、国外运输费、国外运输保险费等费用。招标文件中对进口环节关税和增值税另有规定的，从其规定。

4.4对于报价免费的内容须标明“免费”。

4.5除招标文件中另有规定，投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

4.6除招标文件中允许有备选方案外，本次招标不接受选择性报价，否则将被视为无效投标。

4.7除招标文件另有规定外，本次招标不接受具有附加条件的报价，否则将被视为无效投标。

4.8每一种规格的货物只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

5、备选方案

5.1只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。（招标文件允许有备选方案的除外）

6、联合体投标

6.1 除非投标邀请中另有规定，否则不接受联合体投标。如果投标邀请中规定允许联合体投标的，则必须满足：

6.1.1以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须符合《政府采购法》第二十二条第（一）至（六）项规定，对“合格的投标人”的特殊条款要求至少有一方符合。

6.1.2联合体投标的，必须提供各方签订的联合投标协议，明确约定各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订联合投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目（或包组）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（或包组）投标。

6.1.3联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

6.1.4联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

6.1.5联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同。

7、投标人资格证明文件

7.1投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分

7.2货物和服务合格性的证明文件应包括投标分项报价表中对货物和服务原产地的说明。

7.3证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据。

7.4资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖投标人公章。

8.分包

8.1如果招标文件已明确允许分包且投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

9、投标保证金

9.1投标人应按招标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。投标保证金金额：人民币30000.00元。

9.2投标保证金的提交应符合以下规定：

（1）投标保证金可采用银行转账、汇款的形式提交。保证金汇入的账户信息为：

收款人：驿涛项目管理有限公司惠州分公司

开户行：中国建设银行股份有限公司惠州惠城支行

账  号：4405 0171 8133 0000 0329

用  途：“（采购项目编号：YTHZ2017026）投标保证金”（请务必将本项目的采购项目编号写在用途一栏，否则将有可能影响及时退还投标保证金）

（2）投标保证金必须于2018年3月5日下午17：00之前将款项汇入或存入招标文件指定的账户。保证金以到达采购代理机构指定账户为准，未按规定时间提交投标保证金的应答，将被视为无效投标。

9.3凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

9.4投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金（但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外）；

9.5如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内原额退还（但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外）；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后原额退还。

9.6中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订采购合同后5个工作日内原额退还（但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外）。

9.7有下列情形之一的，投标保证金将被依法没收，不予退还：

（1）投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤销其投标文件；

（2）中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同的；

（3）依法取消中标资格的；

（4）中标人未按本须知规定缴纳招标代理服务费的；

（5）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

10、投标的截止期、投标有效期

10.1 投标的截止时间已在投标邀请函中明确说明，超过截止时点后的投标为无效投标。

10.2 投标有效期为投标文件递交截止日起90日历天，投标有效期短于或未响应此规定期限的投标，将被拒绝。

10.3 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述延长投标有效期的要求，而其投标保证金不被没收，同意延期的投标人在原投标有效期内应享之权利及应负之责任也相应延续。

11、投标文件的数量、签署和密封：

11.1投标人应编制投标文件一式五份，其中正本一份和副本四份，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。并提供一份电子文档（电子文档应是全套投标文件的有效的、未经压缩处理的电子版本，其文字、表格、图表应以WORD、EXCEL等软件编写，并以U盘或刻录光盘形式与投标文件正本一起密封提交）。

11.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件要求的地方签字或盖章。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权委托书》应附在投标文件中。投标文件的正本须逐页加盖投标人公章。

11.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

11.4投标人应将投标文件正本单独密封包装，所有的副本一起密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

11.5信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在（招标文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。

11.6为方便开标时唱标，投标人应将《开标/报价一览表》原件、《投标保证金交纳凭证》复印件、《法定代表人资格证明书》原件及《法人授权委托证明书》原件，各一份单独密封提交，并在信封上清晰标明“唱标信封”字样。

11.7投标文件必须符合上述要求，如出现偏离或不满足，将可能导致废标。

11.8如果未按要求密封和标记，采购代理机构对误投或提前启封概不负责。

- 四、投标文件的递交

1、投标人应在本项目投标截止时间前送达开标地点。

2、逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

2、投标文件的修改和撤回

2.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

2.2投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

3.询问、质疑、投诉

3.1询问

3.1.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。

3.1.2采购人或者采购代理机构在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

3.2质疑

3.2.1质疑期限：

（1）投标人认为招标文件的内容损害其权益的，应在收到招标文件之日或者招标文件公告期届满之日起七个工作日内。（注：投标人购买招标文件之日早于招标文件公告期限届满之日的，则以投标人购买招标文件之日为质疑时效期间的起算日期；否则，以招标文件公告期限届满之日为质疑时效期间的起算日期）

（2）投标人认为采购过程损害其权益的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内。

（3）投标人认为中标或者成交结果损害其权益的，应在中标或者成交结果公告期限届满之日起七个工作日内。

3.2.2提交要求：

（1）以书面形式（指加盖投标人公章的原件）向采购人或者采购代理机构提出质疑。

（2）质疑书内容：应包括具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料、明确的请求、投标人名称及地址、授权代表姓名及其联系电话、质疑时间。质疑书应当署名并由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。投标人递交质疑书时需提供质疑书原件、法定代表人授权委托书（应载明委托代理的具体权限及事项）及授权代表身份证复印件。

（3）投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料。

3.2.3采购人或者采购代理机构在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。质疑投标人须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。

3.2.4对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

3.3投诉

3.3.1质疑投标人对采购人或者采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人或者采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向政府采购监督管理部门提出投诉。

- 五、开标、评标、定标

1、开标

1.1 采购代理机构在《投标邀请函》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表和采购人代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

1.2投标人代表未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3投标人不足3家的，不得开标。采购代理机构应在投标截止时间后当场退还投标文件，并与投标人办理退还手续。

1.4开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后由采购人或采购代理人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

1.5开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

1.6投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

2、评标委员会的组成

2.1评标由采购人依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和依法从政府采购专家库中随机抽取的专家组成。

2.2评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

2.2.1评标委员会中，同一任职单位评审专家超过二名的；

2.2.2参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

2.2.3参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

2.2.4参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

2.2.5与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

2.2.6与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

2.3评标委员会和有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较以及与评标有关的其他情况。

2.4评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

2.4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2.4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

2.4.3对投标文件进行比较和评价；

2.4.4出具评审报告，并签字确认；

2.4.5确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

2.4.6向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

2.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

2.6投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

2.7评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

2.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.9评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

2.10评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

2.10.1分值汇总计算错误的；

2.10.2分项评分超出评分标准范围的；

2.10.3评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

2.10.4经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

3.评标

3.1评标方法：本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

3.2评标步骤：

3.2.1本项目按各包组进行独立评审，按包组的自然顺序进行评审。

3.2.2资格性审查：开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，详见附件一《资格性审查表》。对初步被认定为资格性审查不合格的，应实行及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。未通过资格性审查的投标人，不进入符合性审查。

3.2.2符合性审查：评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，详见附件二《符合性审查表》，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标委员会对初步被认定为符合性审查不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。未通过符合性审查的投标人，不进入技术、商务和价格评审。

3.2.3详细评审：

评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价，详见附件三《综合评分表》

3.2.3.1评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标总得分等于各项评审因素得分之和。技术、商务总得分由评标委员会各成员分值的算术平均值计得。（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）

3.2.3.2评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价,详见《价格评审》。

3.2.3.3使用综合评分法的采购项目，单一产品采购项目提供相同品牌产品或非单一产品采购项目多家投标人提供的核心产品品牌相同的，且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

4.定标

4.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

4.2推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人。

4.3第一中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

4.4评标委员会提交评标报告和推荐中标意见报采购人确认，采购人在收到评标报告5个工作日内确定中标人，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。确认后采购代理机构将在刊登本项目招标公告的法定媒体上发布中标公告。不在中标名单之列者即为未中标人，采购代理机构不再以其他方式另行通知。

4.5中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

4.6中标人放弃中标或者中标资格被依法确认无效的，采购人可以按照排序从其他中标候选人中确定中标人，没有其他中标候选人的，应当重新组织采购活动。

5特别说明

5.1有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

5.1.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.1.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.1.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

5.1.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.1.5不同投标人的投标文件相互混装；

5.1.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

5.2投标人存在下列情况之一的，投标无效:

5.2.1未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

5.2.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

5.2.3不具备招标文件中规定的资格要求的；

5.2.4报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5.2.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

5.2.6法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

6.废标

6.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标。

6.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

6.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

6.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

6.1.4因重大变故，采购任务取消的。

7.合同的订立和履行

7.1合同的订立

7.1.1采购人与中标人自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围，也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

7.1.2签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

7.2合同的履行

7.2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

7.2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照7.1.2条的规定备案。

8.评标标准及方法附件

附件一、资格性审查表

| 序号 | 评 审 内 容 |
| --- | --- |
|  | 具备招标文件中规定资格要求的及资格证明文件齐全； |

- 说明：投标人必须严格按照《资格性自查表》的评审内容的要求如实提供证明材料。

- 附件二、符合性审查表

| 序号 | 评 审 内 容 |
| --- | --- |
|  | 按照招标文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签字（或签字人有法定代表人有效授权书）的； |
|  | 投标函已提交并按对应格式文件填写、签署、盖章； |
|  | 实质性响应招标文件中“★”号参数的技术要求 |
|  | 实质性响应招标文件中“★”号参数的商务要求 |
|  | 投标报价未超过最高限价的； |
|  | 投标人按招标文件要求缴纳投标保证金的； |
|  | 投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的； |
|  | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |

说明：投标人必须严格按照《符合性审查表》的评审内容的要求如实提供证明材料。

附件三、综合评分表

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、技术部分（40分 权重40%） |  |  |  |
| 1 | 技术参数响应 | 20 | 根据投标人所投产品的技术参数响应程度进行评分，全部满足的得20分；不满足或负偏离带“▲”项的每项扣5分；其他非带“▲”项不满足或负偏离的每项扣2分，直至本项分数扣完为止。 （注：须提供厂家出具的设备产品中文说明书或彩页资料或技术说明函证明其所投产品能满足或达到招标要求，无提供证明材料的视为不满足设备技术参数要求。） |
| 2 | 产品可靠性 | 10 | 根据投标人所投产品的先进性、稳定性及产品配置进行综合比较； 优得8～10分，良得4～7分，一般得0～3分。 |
| 3 | 技术服务方案 | 10 | 根据投标人对完成整个项目提出相应的技术服务实施方案（如供货、安装、验收、培训等）的内容进行综合比较； 优得8～10分，良得4～7分，一般得0～3分。 |
| 二、商务部分（30分 权重30%） |  |  |  |
| 1 | 信誉 | 6 | - 投标人近3年（2014年至今）有获得工商行政部门颁发的“重合同守信用”证书得3分，无不得分。 - 投标人获得管理体系认证（如ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系证书等），每提供一项得1分，最高得3分。 |
| 2 | 业绩 | 10 | 根据各投标人近5年（2012年至今）以来承担过同类型业绩进行评审： 优7～10分；良4～6分；一般0～3分。 （业绩证明文件是指中标通知书或合同关键页。中标通知书是指依据《招投标法》或《政府采购法》规定所取得的政府采购或社会组织进行招投标项目的中标通知书） |
| 3 | 售后服务 | 5 | 对比各投标人提供完整、详细的售后服务方案，针对售后/后续服务（技术支持、保修承诺、维护服务情况等）方面承诺提供及时和就地服务： 优得4～5分，良得2～3分，一般得0～1分。 |
|  |  | 5 | 为保障售后服务，对比各投标人服务机构的售后服务便利性，是否方便于采购人及项目实施等情况： 优得4～5分，良得2～3分，一般得0～1分。 （注：须提供相关证明文件复印件） |
| 4 | 对招标文件的响应程度 | 4 | 对比所有投标人响应招标文件技术商务要求的情况： 优得4分，良得2分，一般得1分。 |
| 三、价格部分（30分 权重30%） |  |  |  |
| 1 | 价格评审 | 30 | 对招标文件做出实质性响应的所有合格投标人中采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标人价格得分=评标基准价÷投标报价×价格满分基数。 |
| 合计 |  | 100 |  |

- 价格评审的说明

- 1.价格核准：

- 1.1投标文件报价出现前后不一致的，评标委员会按照下列规定修正：

- 1.1.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 1.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 1.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 1.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 1.2同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第三部分第五条第2.6款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 2.小型和微型企业产品价格扣除

- 2.1根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；投标产品中仅有部分小型和微型企业产品的，则此部分按所投小型和微型企业产品的价格予以扣除。

- 2.2《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

- 2.2.1符合中小企业划分标准；

- 2.2.2提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

- 中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

- 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

- 2.3参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第六章投标文件格式），如投标人为非制造商，其代理产品的制造商也应同时提交《中小企业声明函》，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

- 2.4监狱企业产品价格扣除

- 2.4.1监狱企业视同小型、微型企业，按上述2.1、2.2条款享受评审中价格扣除。

- 2.4.2监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

- 2.4.3监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

- 2.5残疾人福利性单位产品价格扣除

- 2.5.1残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按上述2.1、2.2条款享受评审中价格扣除。

- 2.5.2根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章投标文件格式），并对声明的真实性负责。一旦中标将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 3投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

- 4节能产品、环境标志产品价格扣除：

- 4.1投标产品(针对非政府强制采购产品)纳入国家行业主管部门颁布的最新一期节能产品清单的，节能产品投标报价占总投标报价比例在30%或以上的，对节能产品的价格给予2%的扣除，在30%以下的，对节能产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（提供投标产品所在清单页加盖投标人公章）。

- 4.2投标产品纳入国家行业主管部门颁布的最新一期环境标志产品清单的，环境标志产品投标报价占总投标报价比例在30%或以上的，对环境标志产品的价格给予2%的扣除，在30%以下的，对节能产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（提供投标产品所在清单页加盖投标人公章）。

- 第四部分  合同书格式

市（县、区）政府采购

合 同 书

（货物类）

采购编号：

项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲    方：

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方：                  
电    话：                传  真：           地  址：

项目名称：                                   采购编号：

根据               项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

二、服务范围

甲方聘请乙方提供以下服务：

1．本合同项下的服务指                            。

2．......

3．......

三、甲方乙方的权利和义务

（一） 甲方的权利和义务

（二） 乙方的权利和义务

四、服务期间（项目完成期限）

委托服务期间自______年______月至______年______月止。

五、付款方式

六、成果的归属

一、所有提交给甲方的成果报告及相关的资料的最后文本，包括为履行技术咨询服务范围所编制的图纸、计划和证明资料等，都属于甲方的财产，乙方在提交给甲方之前应将上述资料进行整理归类和编制索引。

二、乙方不得保存上述资料的原件、复印件及光盘等涉及本项目的任何相关资料，不得将本项目资料用于与本项目之外的任何项目。

三、乙方所提供的成果报告必须权属清楚，不得侵害他人的知识产权，否则构成对甲方违约。乙方退回服务费，并赔偿甲方因此遭受的损失。

七、保密

八、违约责任与赔偿损失

1) 乙方提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方方支付本合同总价5%的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

九、争端的解决

1)合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十一、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十二、其它

1) 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十三、合同生效：

1）本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2）合同一式    份。

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

法人代表：                                法人代表：

签定地点：

签定日期：        年     月    日         签定日期：        年     月     日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

- 第五部分  投标文件格式

一、自查表

二、资格性文件

三、投标人基本情况

四、技术条款响应表

五、商务条款响应表

六、价格部分

七、政府采购政策适用性说明

注：1. 请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标/响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

2. 唱标信封另单独密封提交，按以下顺序装订：

2.1 开标/报价一览表原件

2.2 投标保证金交纳凭证（复印件）

2.3 法定代表人资格证明书及法人授权委托证明书原件（附身份证复印件）

广东省惠州市政府采购

投标/响应文件

（正本/副本）

采购项目编号：

采购项目名称：

投标人名称：

日期：      年  　 月  　 日

一、自查表

| 1.1资格性自查表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| 1 | 供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件； | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件 第（）页 |
| 2 | 附件： （1）2016年财务状况报告复印件，其他组织或投标人新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件； （2）提供投标截止日前近3个月内依法缴纳税收的证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税； （3）提供投标截止日前近3个月缴纳社会保险的证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金； （4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件 第（）页 |
| 3 | 供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，提交法人或者其他组织的营业执照等证明文件； | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件 第（）页 |
| 4 | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目包组的其他采购活动。 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件 第（）页 |
| 5 | 提供人民检察院出具的无行贿犯罪档案记录证明和无重大违反记录的声明函。 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件 第（）页 |
| 6 | 在提交投标文件截止日对参加登记报名的供应商进行信用信息查询，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将取消其参与本次投标的资格。说明：由负责资格性审查的人员在提交投标文件截止日进行信用信息查询情况为准。 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件 第（）页 |
| 7 | 本项目包组不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件 第（）页 |

注：投标人必须严格按照此表的评审内容的要求如实提供证明材料。未通过资格性审查的投标人，不进入符合性审查。对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”

投标人法定代表人（或投标人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：      年    月    日

| 1.2符合性自查表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| 1 | 按照招标文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签字（或签字人有法定代表人有效授权书）的； | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件 第（）页 |
| 2 | 投标函已提交并按对应格式文件填写、签署、盖章； | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件 第（）页 |
| 3 | 实质性响应招标文件中“★”号参数的技术要求 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件 第（）页 |
| 4 | 实质性响应招标文件中“★”号参数的商务要求 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件 第（）页 |
| 5 | 投标报价未超过最高限价的； | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件 第（）页 |
| 6 | 投标人按招标文件要求缴纳投标保证金的； | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件 第（）页 |
| 7 | 投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的； | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件 第（）页 |
| 8 | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件 第（）页 |

注：投标人必须严格按照此表的评审内容的要求如实提供证明材料。未通过符合性审查的投标人，不进入技术、商务和价格评审。对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”

投标人法定代表人（或投标人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：      年    月    日

1.2评分内容投标/响应资料表

| 序号 | 评分内容 | 评分条款 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  |  | 见投标/响应文件第（）页 |

注：投标人应根据《综合评分表》的各项内容按顺序填写此表。

投标人法定代表人（或投标人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：      年    月    日

二、资格性文件

2.1 投标函

采购人/政府采购代理单位：

依据贵方（采购项目名称)采购货物及服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交投标文件正本   份，副本    份。

在此，我方声明并同意如下：

1.同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价，并严格按照招标文件的规定履行全部责任和义务。

2.投标有效期为投标文件递交截止日起90日历天，中标人投标有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方同意提供采购人或者采购代理机构与评标委员会要求的有关投标的一切数据或资料。

5.我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，如果我方未对招标文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效投标处理，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7.我方同意按招标文件规定向采购代理机构缴纳招标代理服务费，在领取“中标通知书”前，按本招标相关规定交纳中标服务费。

8.我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于本项目采购人、用户单位（如有）和采购代理机构。

9.所有有关本次投标的函电请寄：  （投标人地址）

备注：本投标函内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

投标人：

传真：                电话：

电子邮箱：

投标人法定代表人（或投标人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：      年    月    日

2.2法定代表人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人资格证明书

致：采购人/政府采购代理单位：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请投标人务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件（正反面）

（2）法定代表人授权委托书

致：采购人/政府采购代理单位：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）    　　　　 法定代表人        （签字或盖章）

有效期限：至        年    月   日      　　　 签发日期：

附：代理人性别：  　  年龄：    　职务：     身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标/谈判响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标/响应文件中标注的投标/谈判有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标/谈判签字代表为法定代表人，则本表不适用。

注：授权书时限应不少于投标有效期时间。

被授权人身份证复印件（正反面）

2.3关于资格的声明函

致：采购人/政府采购代理单位：

关于贵方采购项目名称:           采购项目编号:           的投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件中规定的有关货物及服务，并声明：

本公司（企业）具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为采购项目包组提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与本项目其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

本公司（企业）承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

附件：

1.2016年财务状况报告复印件，其他组织或投标人新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件。

2.2017年开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

3.2017年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。

投标人法定代表人（或投标人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：      年    月    日

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

致：采购人/采购代理单位：

本人以(投标人全称)法定代表人的资格，郑重承诺：

我司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，若在本次项目的招标投标的全过程中，被查实我公司提供的资料及上述承诺不属实，或提供的相关资料不属实或不满足招标文件的要求，则采购人有权取消我公司的投标及中标资格，且我公司将无条件承担由此给本次招标带来的一切后果(包括经济损失)。

| 我单位为本项目实施提供以下设备和专业技术人员： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称或专业技术人员 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：可附投标人设备名称、图片、人员等证明材料

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函

致：采购人/政府采购代理单位：

本人以(投标人全称)法定代表人的资格，郑重承诺：

我公司具有履行合同要求的专业技术能力，参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无违法、违规的不良记录。若在本次项目的招标投标的全过程中，被查实我公司提供的资料及上述承诺不属实，或提供的相关资料不属实或不满足招标文件的要求，则采购人有权取消我公司的投标及中标资格，且我公司将无条件承担由此给本次招标带来的一切后果(包括经济损失)。

特此承诺。

投标人法定代表人（或投标人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：      年    月    日

- 公平竞争承诺书

致：采购人/政府采购代理单位：

本人以(投标人全称)法定代表人的资格，郑重承诺：

1.遵守政府采购法律、法规和规章制度，维护政府采购市场秩序和公平竞争环境；

2.依法诚信参与政府采购活动，自觉维护国家利益、社会公众利益和采购人合法权益；

3.严格保守政府采购活动中获取的国家秘密和商业秘密；

4.依法诚信进行质疑与投诉活动；

5.我方保证所提交的相关资质文件和证明材料的真实性，有良好的历史诚信记录，并将依法参与  本采购项目的公平竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益，否则承担相应的法律责任。

投标人法定代表人（或投标人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：      年    月    日

检查机关行贿犯罪档案查询结果告知函

注：提供有效的告知函复印件

投标人法定代表人（或投标人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：      年    月    日

2.4投标保证金交纳凭证

采购人/政府采购代理单位：

（投标人全称) 参加贵方组织的、采购项目编号为           的采购活动。按招标文件的规定，已通过（转账、银行汇款）形式交纳人民币（大写）  　　  元的投标保证金。

投标人名称：

投标人开户银行：

投标人银行账号：

说明：1.上述要求提供银行转账、银行汇款方式填写。

2.上述要求的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，采购代理单位依据此凭证信息退还投标保证金。

投标人法定代表人（或投标人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：      年    月    日

附：

粘贴转账或汇款的银行凭证复印件

注：1.投标人投标时，应当按招标文件要求交纳投标保证金。投标保证金可以采用转账、银行汇款形式交纳。

2.采购代理机构自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

三、投标人基本情况

3.1投标人情况介绍表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 邮编 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 |  | 固定资产原值 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 负债 | 万元 |  | 固定资产净值 万元 |  |  |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） |  | 利润总额（万元） |  | 净利润（万元） |  | 资产负债率 |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营范围、技术力量等。

2) 图片描述：可附投标人获得的相关荣誉证书的复印件等资料。

3）如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

投标人法定代表人（或投标人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：      年    月    日

3.2同类项目业绩介绍

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 签约及完成时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

注：根据评分表的要求提交相应资料

投标人法定代表人（或投标人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：      年    月    日

3.3拟投入本项目团队人员情况一览表

| 职责分工 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 职称 | 专业 | 经验年限 | 拟担任职务或承担工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |  |

注：提供以上人员的执业资格证书或职称证书及近三个月在投标单位购买社保的证明文件复印件并加盖公章。

投标人法定代表人（或投标人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：      年    月    日

四、技术条款响应表

4.1实质性响应技术条款（“★” 项）响应表

| 序号 | 招标规格/要求 | 投标实际参数 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

注：

1.投标人必须对应招标文件“第二部分 采购项目内容/采购项目技术要求”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。如偏离，将会导致无效投标。

2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.若招标文件“第二部分 采购项目内容/采购项目技术要求”无打“★”的条款此表请留空。

4.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或投标人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：      年    月    日

4.2重要性响应技术条款（“▲”项）响应表

| 序号 | 招标规格/要求 | 投标实际参数 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

注：

1.投标人必须对应招标文件“第二部分 采购项目内容/采购项目技术要求”的“▲” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。打“▲” 项为可负偏离(劣于)的重要项。如偏离，将会影响综合得分。

2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.若招标文件“第二部分 采购项目内容/采购项目技术要求”无打“▲”的条款此表请留空。

4.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或投标人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：      年    月    日

4.3一般性响应技术条款（除带“★”“▲”外项）响应表

| 序号 | 招标规格/要求 | 投标实际参数 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

注：

1.投标人必须对应招标文件“第二部分 采购项目内容/采购项目技术要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或投标人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：      年    月    日

4.4技术服务方案

投标人应按采购文件要求的内容和顺序，对完成整个项目提出相应的实施方案。对含糊不清或欠具体明确之处，评委会可视为投标人履约能力不足或响应不全处理。组织实施方案的内容应包括：

主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定）：

1.投标货物的详细情况

1.1投标货物的质量标准、检测标准、测试手段。

1.2投标货物主要配件、备品备件、易损件、专用工具等配置国内提供情况说明。

1.3投标人认为对投标有利的其他资料。

2.投标技术服务方案

2.1投标设备的先进性、成熟度、可靠性。

2.2投标人提供售后服务的内容。

2.3投标人认为对投标有利的其他资料。

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。

投标人法定代表人（或投标人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：      年    月    日

五、商务条款响应表

5.1实质性响应商务条款（“★”项）响应表

| 序号 | 招标规格/要求 | 投标实际参数 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

注：

1.投标人必须对应招标文件“第二部分 采购项目内容/采购项目商务要求”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。如偏离，将会导致无效投标。

2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.若招标文件“第二部分 采购项目内容/采购项目商务要求”无打“★”的条款此表请留空。

4.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或投标人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：      年    月    日

5.2重要性响应商务条款（“▲”项）响应表

| 序号 | 招标规格/要求 | 投标实际参数 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

注：

1.投标人必须对应招标文件“第二部分 采购项目内容/采购项目商务要求”的“▲” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。打“▲” 项为可负偏离(劣于)的重要项。如偏离，将会影响综合得分。

2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.若招标文件“第二部分 采购项目内容/采购项目商务要求”无打“▲”的条款此表请留空。

4.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或投标人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：      年    月    日

5.3一般性响应商务条款（除带“★”“▲”外项）响应表

| 序号 | 招标规格/要求 | 投标实际参数 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

注：

1.投标人必须对应招标文件“第二部分 采购项目内容/采购项目商务要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或投标人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：      年    月    日

六、价格部分

6.1开标一览表

| 采购项目名称 | 投标报价 | 交货期/服务期 |
| --- | --- | --- |
|  | （大写）人民币 （小写）RMB | 自合同签订之日起 日历天内 |

注：

1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.投标报价保留两位小数。中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。如：小写：RMB1230000，大写：壹佰贰拾叁万元整。

3.此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份并与优惠声明（若有）封装在一个信封中，作为唱标之用。

4.除招标文件另有规定外，投标文件内不得含有任何对本报价进行价格折扣的说明或资料，否则为无效投标。

5.投标报价要求详见招标文件要求，本项目不接受有选择性的投标报价。

投标人法定代表人（或投标人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：      年    月    日

## 6.2投标分项报价表

| 序号 | 产品 名称 | 规格型号 | 品牌 | 原厂商及原产地 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物类费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 |  |  | 具体内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 说明 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。如：小写：RMB1230000，大写：壹佰贰拾叁万元整。

2.此表为《开标一览表》的报价明细表。

3.所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。对于有配件、耗材、选件和特殊工具的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价等内容，该表格式由投标人自行设计。投标人按照上述要求分类报价，其目的是便于评标，但在任何情况下并不限制采购人以任何条款签订合同的权利。

该表格式仅作参考，投标人的详细报价表格式可自定。

投标人法定代表人（或投标人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：      年    月    日

七、政府采购政策适用性说明

（本说明在投标人符合政府采购政策时方可使用，否则无须提供）

7.1中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_________（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写从业人员或营业收入的具体数据），为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加                项目（采购编号：         ）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人法定代表人（或投标人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：      年    月    日

附件:

按照政府采购有关政策的要求，在本次投标中，采用符合中小企业扶持政策，介绍说明如下：

| 小型、微型企业产品 | 产品名称 （品牌、型号） | 制造商 | 制造商企业类型 | 金额 |  | 金额占总报价比重（累计 %） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 行 业： ； 营业收入（万元）： ； 资产总额：（万元）： ； 从业人员（人）： ； 注：1、如与《投标分项报价表》、《中小企业声明函》中同一内容填写不一致的，评审时不能享受相应的价格扣除。 2、制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”； |  |  |  |  |  |
| 节能产品 | 产品名称 （品牌、型号） | 制造商 | 认证证书编号 | 清 单 | 金额 | 金额占总报价比重（累计 %） |
|  |  |  |  | 第 期清单 |  |  |
|  |  |  |  | 第 期清单 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 环境保护标志产品 |  |  |  | 第 期清单 |  |  |
|  |  |  |  | 第 期清单 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 注 | “节能产品、环保标志产品”是属于国家行业主管部门颁布的清单目录中的产品，须填写认证证书编号，并在“清单”栏中填写属于“第 期清单”的产品（产品被列入多期清单的，以最新一期为准），同时提供下述文件（均为复印件，加盖投标人公章）： 1.属于“节能产品政府采购清单”中品目的产品，提供“节能产品政府采购清单（第___期）”中投标产品所在清单页并加盖投标人公章，节能清单在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家发展改革委网站（http://hzs.ndrc.gov.cn/）和中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn/）上发布； 2.属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供最新“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并加盖投标人公章，清单在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、中华人民共和国环境保护部网站（http://www.zhb.gov.cn）、中国绿色采购网（http://www.cgpn.org/）上发布。 |  |  |  |  |  |

投标人法定代表人（或投标人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：      年    月    日

## 7.2监狱企业的证明文件（如有）

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

投标人法定代表人（或投标人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：      年    月    日

## 7.3残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人法定代表人（或投标人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：      年    月    日