以下内容如与本公司正式发售的招标文件有出入的，以发售的招标文件为准。

产品技术规格和要求表

一、苏码罐预浓缩仪  1套

| 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- |
| ★货物名称：苏码罐预浓缩仪（所投设备必须为进口原装产品，交货时需提供海关完税证明） |  |  |
| 一、用途： |  |  |
| 用于环境空气中挥发性有机物（包括有机硫化物、TO15及PAMS组分）的测定，符合国标HJ 759-2015环境空气 挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法，及美国环保局（EPA）TO-14和TO-15方法中相关的技术及质量保证要求。 |  |  |
| 二、供货要求 |  |  |
| 1. 苏码罐预浓缩仪主机1台； |  |  |
| 2. 自动进样器1台； |  |  |
| 3. 自动标样稀释仪1套； |  |  |
| 4. 自动罐清洗装置1套； |  |  |
| 5. 启动工具包1套； |  |  |
| 6. 进口两级减压阀3套，用于1L标气和内标气瓶； |  |  |
| 7. 硅烷化除水冷阱及硅烷化吸附冷阱各两套； |  |  |
| 8. 控制软件1套； |  |  |
| 9. 提供1年正常所需消耗品。 |  |  |
| 三、环境条件 |  |  |
| 1. 电源：220V，50Hz电源； |  |  |
| 2. 环境温度：15-35˚C； |  |  |
| 3. 环境湿度：5%~95%RH。 |  |  |
| 四、主要技术指标 |  |  |
| 4.1．苏码罐预浓缩仪主机 |  |  |
| 4.1.1液氮冷冻方式的一体化冷阱，或者电子制冷的含吸附剂冷阱，能有效去除空气中CO2、O2、H2O等的干扰而不损失极性化合物，全部参数的设置由计算机控制； |  |  |
| ★4.1.2如采用液氮冷冻方式的，冷阱温控范围均须达到-180℃到230℃，最高升温速率≥360℃/min；如采用电子制冷方式，冷阱温控范围均须达到-30℃到400℃，最高升温速率≥100℃/s； |  |  |
| ★4.1.3主机内部气体流路采用惰性材质；传输线无死体积，采用惰性材质，加热温度不低于80℃； |  |  |
| 4.1.4控温精度波动低于4℃ 以内； |  |  |
| ★4.1.5检测限≤0.1ppbv，浓缩倍数大于1000:1； |  |  |
| ★4.1.6在线内标添加功能； |  |  |
| 4.1.7可分析二十碳以下的极性（醛、醇、酯、酮、醚）和非极性、活性硫、氮化合物等挥发性与半挥发性有机物； |  |  |
| 4.1.8软硬件均能与各品牌气质联用仪正常匹配，工作站软件相互无冲突； |  |  |
| 4.1.9进样流量控制范围5－120ml/min可调，精确度优于2%，具有定量环进样功能； |  |  |
| 4.1.10重现性：进样量超过100ml时，重复进样量精度优于±3%。 |  |  |
| 4.2．自动进样器 |  |  |
| ★4.2.1含管路加热及硅烷化钝化处理管路； |  |  |
| 4.2.2具有通道冲洗功能，可消除系统中样品残留； |  |  |
| 4.2.3自动进样器大于等于14位。 |  |  |
| 4.3．自动标气稀释仪 |  |  |
| ★4.3.1具四通道以上，气体管线、流路和阀区等均为惰性材质； |  |  |
| ★4.3.2标准气体及样品稀释通道独立，具再稀释功能； |  |  |
| 4.3.3系统操作压力范围0-50psi，精度±0.3%。 |  |  |
| 4.4．自动罐清洗装置 |  |  |
| 4.4.1自动测漏功能；惰性管路；实时显示清洗时压力值及真空度； |  |  |
| ★4.4.2最低真空度可达1mtorr，系统压力0－50psi，流速大于25 升/分钟； |  |  |
| ★4.4.3整体加热80℃以上；真空罐自动加湿功能； |  |  |
| 4.4.4同时清洗8个6L真空罐。 |  |  |
| 五、售后及技术支持 |  |  |
| 1.技术人员到使用者现场免费安装调试整个系统，直至用户认可仪器符合技术性能为止确保仪器技术指标验收合格，并在用户实验室现场培训基本操作技术。 |  |  |
| 2.仪器安装调试合格后提供保修期二年，仪器保修期应从客户验收合格后第二天算起，中标方终生提供维修服务和技术支持。保修期内提供全免费保修，维修及零件更换费用中标方由负担。 |  |  |
| 3. 中标方需为用户提供至少3人次免费厂方集中操作技术培训。 |  |  |
| 4.设备供应厂家须在中国境内有固定的办事处、维修部及零配件保存仓库。在接到用户维修请求后，应能在2小时内做出快速响应，并在2个工作日内到达现场。 |  |  |
| 5供应商必须为买方两位人员提供至少一周的培训时间，培训内容包括仪器的基本原理、操作及一般仪器维护保养知识；制造商在国内的技术服务中心（包括维修中心）应当提供所有的服务包括备用零件及消耗品（以人民币结算）。 |  |  |
| 6. 设备安装、调试和验收 仪器到达最终用户现场并且安装条件合格后，在接到用户通知后1周内，中标商需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到验收要求。安装调试期间如发现缺少任何零配件或辅助设备而影响仪器正常使用，由中标方负责免费提供。 |  |  |
| 7．技术培训要求 安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，培训内容必须包括仪器的技术原理、实践操作、软件使用、基本维护、简单故障处理等 |  |  |
| 8．维修响应时间 供方应在24小时内对用户的服务要求做出响应，并确定负责维修工程师名单，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案，并在半个月以内彻底解决故障。一年一次的免费的设备维护和用户回访。 |  |  |
| 9. 软件升级 供方应免费向用户提供仪器验收后8年中与仪器有关的软件升级。提供应用方法库一套，并每年免费更新。软件可兼容Windows XP，Windows 7和Windows 10等多种操作系统。并可通过USB或网络接口方式和电脑进行数字信号传输，可以通过电脑直接控制仪器的运行。 |  |  |
| 六、商务条款 |  |  |
| 6.1付款方式：合同签订后十个工作日内支付总价的20%；仪器到货安装调试验收合格，收到中标方10%两年银行保函和全额发票后十个工作日内支付余款。 |  |  |
| 6.2供货时间： 6.2.1 交货期：合同生效后45天内； 6.2.2 交货地点：用户指定地点。 |  |  |
| 6.3 报价要求：苏码罐预浓缩仪主机、自动进样器、自动标样稀释仪及自动罐清洗装置等主要部件需提供分项报价，其他部件按照供货要求尽可能提供分项报价。 |  |  |

二、气相色谱-四极杆质谱联用仪 1套

| 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- |
| ★货物名称：气相色谱-四极杆质谱联用仪（所投设备必须为进口原装产品，交货时需提供海关完税证明） |  |  |
| 一、用途： |  |  |
| 气相色谱-四极杆质谱联用仪属高精密仪器，用于空气和废气、水和废水、沉积物、土壤及生物体等环境样品中微量及痕量有机污染物的分析，要求能够提供准确定性及精确定量，为痕量检测和复杂样品的定量定性分析提供可靠的结果。 |  |  |
| 二、供货要求 |  |  |
| 1.质谱主机1台，含高性能分子涡轮泵、机械泵、惰性离子源以及质谱接口。 |  |  |
| 2.气相色谱主机1台，含分流不分流进样口（带电子压力控制单元）2套，FID检测器1套，含色谱柱中心切割模块和液氮制冷模块。 |  |  |
| 3.不间断电源1套。 |  |  |
| 4.工作站品牌电脑1台，主流配置（处理器英特尔酷睿I5及以上，内存8G及以上，硬盘1TB及以上），含Windows 7及以上正版操作系统，20寸以上液晶显示器；自动双面网络激光打印机1台（幅面A3）。 |  |  |
| 5.质谱工作站软件（含最新正版NIST谱库和农残库）。 |  |  |
| 6.安装工具包及两年耗材包。 |  |  |
| 7.色谱柱3根。 |  |  |
| 三、环境条件 |  |  |
| 1. 电源：220V，50Hz电源； |  |  |
| 2. 环境温度：15-35˚C； |  |  |
| 3. 环境湿度：5%~95%RH。 |  |  |
| 四、主要技术指标 |  |  |
| 4.1气相色谱： |  |  |
| 4.1.1提供稳定的前端分离性能，不受样品基质的影响，能实现精确进样和精确分离。 |  |  |
| 4.1.2进样口：具分流、不分流和程序升温气化进样模式，带电子流量控制，进样口最大配置压力100 psi，精度0.001psi，维护快速简便。 |  |  |
| 4.1.3柱温箱：10阶以上程序升温控制，操作温度范围室温以上5˚C-450˚C；温度准确度：恒温±0.1℃，程序升温±1℃，柱箱升温速率≥120 ˚C /min。温度稳定性<0.01˚C每1˚C环境变化；降温速率：从450˚C降至50˚C<4min(22℃室温下)。 |  |  |
| ★4.1.4 电子气路控制：能对气体压力和流量进行全面电子气路控制, 带自动压力及温度补偿，EPC 控制精度达0.001psi；保留时间重现性: <0.008% 或 <0.0008min。 |  |  |
| ★4.1.5 带电子气路控制的氢火焰检测器，最高使用温度≥450˚C，自动调节点火气流; 具有自动灭火检测功能；最低检测限<1.4pg碳/秒(十三烷)；线性动态范围≥107；数据采样速率≥500Hz。 |  |  |
| ★4.1.6 色谱柱中心切割模块，具备独立流量/压力控制器，低死体积的流路，能将色谱柱流出物同时送往二根后续色谱柱或按设定时间在二根后续色谱柱间切换，并最后到达两个检测器。 |  |  |
| 4.1.7 柱箱液氮冷却装置1套。 |  |  |
| 4.2 单重四极杆质谱： |  |  |
| ★4.2.1 离子源：非涂层惰性EI源，带有离子源自清洗功能部件，可实现离子源的在线自动清洗和保护功能；独立控温，可加热到350℃。 |  |  |
| 4.2.2 具有全扫描、选择离子监测、自动同步全扫描/选择离子监测功能。 |  |  |
| 4.2.3 质量数范围：10-1050amu，以0.1amu 递增。 |  |  |
| 4.2.4分辨率：单位质量数分辨。 |  |  |
| ★4.2.5 灵敏度：1pg 八氟萘（OFN），信/噪比≥1500：1 (272amu)。 |  |  |
| 4.2.6 质量轴稳定性: 优于0.10amu/48 小时。 |  |  |
| ★4.2.7 四极杆在高温高真空条件下性能稳定，四极杆最高加热温度≥200℃，可进行热清洗，有效抗污染；分析器能承受更高工作温度，以减少四极杆污染现象。 |  |  |
| 4.2.8 扫描速度≥20,000 amu/ s。 |  |  |
| 4.2.9真空系统：分子涡轮泵>250 升/秒。 |  |  |
| 4.3 化学工作站： |  |  |
| 4.3.1中文界面，兼容Windows XP，Windows 7和Windows 10等多种操作系统。 |  |  |
| 4.3.2功能包括：手动/自动调谐，数据采集，数据检索，分析结果报告，定量分析及谱库检索功能。 |  |  |
| 4.3.3气相色谱、质谱、质谱工作站之间的数据传输全部由内置的网卡实现。 |  |  |
| ★4.3.4气相色谱-质谱具有保留时间锁定（RTL）功能，保留时间重现性 < 0.0008min；峰面积重现性 < 1.0% RSD。 |  |  |
| 4.3.5含最新正版NIST谱库和农残库各1套。 |  |  |
| 4.3.6工作站品牌电脑一台，主流配置（含Windows 7及以上正版操作系统），20寸以上液晶显示器；自动双面网络激光打印机一台，可打印A3幅面；无线路由器1台。 |  |  |
| 4．附件、备件和消耗品 |  |  |
| 4.4.1质谱专用气体净化器2套。 |  |  |
| 4.4.2进样口隔垫100片，分流衬管10支，惰性不分流衬管10支，衬管密封圈10支；内径0.25mm和0.32mm的色谱柱复合密封垫（短）各20个，复合密封垫（长，连接质谱端）各10个；10μl自动进样器进样针6支。 |  |  |
| 4.4.3 2ml样品瓶500套（含瓶、垫和盖），灯丝2根，真空泵油4L。 |  |  |
| 4.4.4进口髙纯氦气减压阀1套。 |  |  |
| 4.4.5色谱柱进样口螺母10个，质谱端螺母5个。 |  |  |
| 4.4.6中心切割装置专用柱螺母10个，0.25mm和0.32mm专用密封隔垫20个，0.53mm专用密封隔垫10个。 |  |  |
| 4.4.7色谱柱：VF-1ms 柱，60 m x 0.32 mm x 1.0 μm；DB-624柱，60m x 0.25mm x 1.40μm；HP-PLOT Al2O3 KCl，30 m x0.53 mm x15μm。 |  |  |
| 4.4.8 安装工具包及两年耗材包。 |  |  |
| 4.4.9 6KVA 知名品牌不间断电源1套，配备知名品牌100AH电池16节，确保延时4小时以上。 |  |  |
| 五、售后及技术支持 |  |  |
| 1. 仪器到达最终用户现场并且安装条件合格后，在接到用户通知后1周内，中标方需安排有经验的工程技术人员到用户现场免费安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到验收要求。安装调试期间如发现缺少任何零配件或辅助设备而影响仪器正常使用，由中标方负责免费提供。 |  |  |
| 2.设备供应厂商在用户实验室现场培训基本操作和日常维护技术，并为用户提供至少3人次为期一周的免费厂方集中操作技术培训。培训内容包括仪器的基本原理、操作及一般仪器维护保养知识。 |  |  |
| 3.仪器安装调试合格后提供保修期二年，仪器保修期应从客户验收合格后第二天算起，设备供应厂商终生提供维修服务和技术支持。保修期内提供全免费保修，维修及零件更换费用由设备供应厂商负担。 |  |  |
| 4.设备供应厂商须在中国境内有固定的办事处、维修部及零配件保存仓库。在接到用户维修请求后，应能在2小时内做出快速响应，并在2个工作日内到达现场。重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案，并在半个月以内彻底解决故障。保修期内进行一年一次的免费设备维护和用户回访。 |  |  |
| 5. 设备供应厂商在国内的技术服务中心（包括维修中心）应当提供所有的服务包括备用零件及消耗品（以人民币结算）。 |  |  |
| 6. 供方应免费向用户提供仪器验收后8年中与仪器有关的软件升级。 |  |  |
| 六、商务条款 |  |  |
| 6.1付款方式：合同签订后十个工作日内支付总价的20%；仪器到货安装调试验收合格，收到中标方10%两年银行保函和全额发票后十个工作日内支付余款。 |  |  |
| 6.2供货时间： 6.2.1 交货期：合同生效后45天内； 6.2.2 交货地点：用户指定地点。 |  |  |
| 6.3 报价要求：质谱主机、气相色谱主机、进样口、检测器和色谱柱中心切割模块等主要部件需提供分项报价，其他部件按照供货要求尽可能提供分项报价。 |  |  |

三、气相色谱仪  1套

| 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- |
| ★货物名称：气相色谱仪（所投设备必须为进口原装产品，交货时需提供海关完税证明） |  |  |
| 一、用途： |  |  |
| 气相色谱用于空气和废气、水和废水、沉积物、土壤及生物体等环境样品中微量及痕量有机污染物的分析，为痕量检测和复杂样品的定量定性分析提供可靠的结果。 |  |  |
| 二、供货要求 |  |  |
| 1.气相色谱主机1套。 |  |  |
| 2.毛细管柱进样口2套。 |  |  |
| 3.液体样品自动进样器1套。 |  |  |
| 4.FID检测器1套、ECD检测器1套、NPD检测器1套。 |  |  |
| 5.5000W的稳压电源1套。 |  |  |
| 6.化学工作站控制及色谱数据处理系统。 |  |  |
| 7.工作站品牌电脑1台，主流配置（处理器英特尔酷睿I5及以上，内存8G及以上，硬盘1TB及以上），含Windows 7及以上正版操作系统，20寸以上液晶显示器。自动双面网络激光打印机1台。 |  |  |
| 8.耗材若干：ECD和NPD检测器用的气体净化器各1套；内径0.32mm和0.53mm的色谱柱复合密封垫（短）各20个；进样口隔垫100片；分流衬管5支，不分流衬管5支，色谱柱进样口螺母10个，衬管密封圈10支，10μl、50μl、100μl手动进样针各2支。 |  |  |
| 三、环境条件 |  |  |
| 3.1 电源：220V，50Hz电源； |  |  |
| 3.2 环境温度：15-35˚C； |  |  |
| 3.3 环境湿度：5%~95%RH。 |  |  |
| 四、主要技术指标 |  |  |
| 4.1柱箱 |  |  |
| 4.1.1温度范围：室温以上4˚C~450˚C； |  |  |
| 4.1.2温度设定：温度1˚C；程序设定升温速率0.1˚C； |  |  |
| 4.1.3升温速度：0.1˚C/分钟~120˚C/分钟； |  |  |
| ★4.1.4温度稳定性；当环境温度变化1˚C时，优于0.01˚C； |  |  |
| 4.1.5程序升温：20阶21平台； |  |  |
| 4.1.6最大运行时间：999.99分钟； |  |  |
| 4.1.7降温速率：从450˚C降至50˚C<240秒(22℃室温下)； |  |  |
| ★4.1.8保留时间重现性：<0.008% 或 <0.0008min； |  |  |
| 4.1.9峰面积重现性：< 1.0% RSD。 |  |  |
| 4.2分流/不分流毛细管柱进样口(带电子气路控制)--两套 |  |  |
| 4.2.1可编程电子参数设定压力、流速、分流比； |  |  |
| 4.2.2最高使用温度400˚C； |  |  |
| 4.2.3压力设定范围：0~100psi； |  |  |
| 4.2.4流量设定范围：0~200ml/min（以N2为载气时）； 0~1250ml/min（以H2，He为载气时）。 |  |  |
| 4.3电子压力控制 |  |  |
| 4.3.1自动海拔高度压力及室温补偿； |  |  |
| ★4.3.2控制精度：0.001psi； |  |  |
| 4.3.3 压力/流量程序：3级； |  |  |
| 4.3.4 具有恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式的电子气路控制。 |  |  |
| 4.4除柱箱外，可加热控温的区域应不少于6个，其最高温度可达400˚C。 |  |  |
| 4.5自动进样器 |  |  |
| 4.5.1自动进样塔 ：≥16位； |  |  |
| 4.5.2自动样品盘 ：≥150位； |  |  |
| 4.5.3进样量范围：0.1~50ul； |  |  |
| 4.5.4进样量线性：≥99%。 |  |  |
| 4.6氢火焰检测器（带电子气路控制） |  |  |
| 4.6.1最高使用温度：450˚C； |  |  |
| 4.6.2自动点火装置，自动调节点火气流；具有自动灭火检测功能； |  |  |
| ★4.6.3最低检测限：<1.4pg碳/秒(十三烷)； |  |  |
| 4.6.4线性动态范围：≥107； |  |  |
| 4.6.5数据采样速率：500Hz； |  |  |
| 4.7微池电子捕获检测器（Micro-ECD, 带电子气路控制） |  |  |
| 4.7.1安装隐含阳极和大体积流速，防止污染； |  |  |
| 4.7.2最高使用温度：400˚C； |  |  |
| 4.7.3放射源：<15 mCi63Ni箔； |  |  |
| ★4.7.4最低检测限：<4.5fg/ml（六氯化苯）； |  |  |
| 4.7.5线性动态范围：> 5×104（六氯化苯）。 |  |  |
| 4.8 氮磷检测器（带电子气路控制） |  |  |
| ★4.8.1 最低检测限：用偶氮苯/马拉硫磷/十八烷混合物进行样品测定，为<0.08pgN/s，<0.01pgP/s； |  |  |
| 4.8.2 动态范围：用偶氮苯/马拉硫磷混合物进行样品测定，为>105N，>105P； |  |  |
| 4.8.3 选择性：用偶氮苯/马拉硫磷/十八烷混合物进行样品测定，为25000到1 gN/gC，200000到1 gP/gC； |  |  |
| 4.8.4数据采集速率：最大200Hz； |  |  |
| 4.8.5 最高使用温度：400℃。 |  |  |
| 4.9化学工作站 |  |  |
| 4.9.1软件：Windows 7及以上操作环境，色谱分析软件包（应包括：本机运行控制软件；数据采集、分析、储存及定性定量分析等）； |  |  |
| ★4.9.2 保留时间锁定软件(RTL) |  |  |
| 五、售后及技术支持 |  |  |
| 1.仪器到达最终用户现场并且安装条件合格后，在接到用户通知后1周内，中标方需安排有经验的工程技术人员到用户现场免费安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到验收要求。安装调试期间如发现缺少任何零配件或辅助设备而影响仪器正常使用，由中标方负责免费提供。 |  |  |
| 2.设备供应厂商在用户实验室现场培训基本操作和日常维护技术，并为用户提供至少3人次为期一周的免费厂方集中操作技术培训。培训内容包括仪器的基本原理、操作及一般仪器维护保养知识。 |  |  |
| 3.仪器安装调试合格后提供保修期二年，仪器保修期应从客户验收合格后第二天算起，设备供应厂商终生提供维修服务和技术支持。保修期内提供全免费保修，维修及零件更换费用由设备供应厂商负担。 |  |  |
| 4.设备供应厂商须在中国境内有固定的办事处、维修部及零配件保存仓库。在接到用户维修请求后，应能在2小时内做出快速响应，并在2个工作日内到达现场。重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案，并在半个月以内彻底解决故障。保修期内进行一年一次的免费设备维护和用户回访。 |  |  |
| 5.设备供应厂商在国内的技术服务中心（包括维修中心）应当提供所有的服务包括备用零件及消耗品（以人民币结算）。 |  |  |
| 6.供方应免费向用户提供仪器验收后8年中与仪器有关的软件升级。 |  |  |
| 六、商务条款 |  |  |
| 6.1付款方式：合同签订后十个工作日内支付总价的20%；仪器到货安装调试验收合格，收到中标方10%两年银行保函和全额发票后十个工作日内支付余款。 |  |  |
| 6.2供货时间： 6.2.1 交货期：合同生效后45天内； 6.2.2 交货地点：用户指定地点。 |  |  |
| 6.3 报价要求：主机、自动进样器、进样口及检测器等主要部件需提供分项报价，其他部件按照供货要求尽可能提供分项报价。 |  |  |