珠 海 市 政 府 采 购

公开招标文件

（第二册）

项目名称：珠海市斗门区环境保护局仪器设备采购项目

项目编号：ZHGJ2017-275

采购申请编号：P-20171207-005500

采购人：珠海市斗门区环境保护局

采购代理机构：深圳市国际招标有限公司

项目经理：曾俊恒

日期：2018年1月

目     录

第三章：招标邀请

第四章：投标资料表

第五章：合同条款资料表

第六章：招标项目要求及技术规格

第七章：附件

# 第三章  招 标 邀 请

日    期： 二○一八年一月

项目编号：ZHGJ2017-275

深圳市国际招标有限公司受珠海市斗门区环境保护局委托，对珠海市斗门区环境保护局仪器设备采购项目进行国内公开招标采购，现邀请合格投标人参加密封投标。

- 1. 项目名称及数量：珠海市斗门区环境保护局仪器设备采购项目    1项

有意向的合格投标人可在深圳市国际招标有限公司得到进一步的信息和查阅招标文件。

2. 本项目预算金额为人民币壹佰万元整（￥1,000,000.00），超出预算金额的投标将被拒绝；

3. 购买招标文件时间：2018年3月12日起至2018年3月16日止，每天(节假日除外)8:30-12:00，14:30-17:30。

4. 购买招标文件地点：珠海市香洲区兴国街4号中立信大厦902。

5. 招标文件售价：人民币300元，标书售后不退(邮购须另加人民币50元)。

6. 接收投标文件时间：2018年4月2日14:30-15:00 (北京时间)。

- 接收投标文件地点：珠海市香洲区红山路288号国际科技大厦12楼7号开标室。届时请参加投标的代表出席开标仪式。

8. 投标截止时间和开标时间：2018年4月2日15:00 (北京时间)。

9. 购买标书时须提供下列文件：

（1）投标人须为具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织（提供法人或其他组织的营业执照等证明文件的复印件加盖投标人公章）；

（2）购买招标文件经办人，需提供：

①经办人如是法定代表人，需提供法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件加盖投标人公章；

② 如是投标人被授权代表，需提供法定代表人授权委托书及被授权代表身份证复印件加盖投标人公章；

（3）投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，（提供两个网站的信用记录查询结果打印或网页截图页面加盖投标人公章）；

（4）本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。

10.本项目信息公告媒体：

①中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）；

②广东省政府采购网（http://www.gdgpo.gov.cn/）；

③珠海市政府采购监管网（http://www.zhgpo.gov.cn）；

④珠海市公共资源交易中心官网（http://ggzy.zhuhai.gov.cn/）。

注：已经报名的供应商须登录广东省政府采购网（http://www.gdgpo.gov.cn/）以及珠海市公共资源交易中心官网（http://ggzy.zhuhai.gov.cn/）注册登记（已经在该网站注册过的供应商无需重新注册）。

11.购买招标文件的投标人，请在投标截止日前2天以书面形式通知招标机构，是否参加本次投标或放弃本次投标活动。

12.受深圳市国际招标有限公司委托，深圳市国际招标有限公司珠海经营部负责招标文件发售、采购过程中相关通知及文件发放、组织联系、投标保证金收取及回退工作、中标服务费的代收取等工作。

招标机构名称：深圳市国际招标有限公司

详细地址：珠海市香洲区兴国街4号中立信大厦902       邮编：519000

联系人：曾俊恒、夏美书

标书咨询电话： 0756-2173702、2173707

标书售卖事宜电话：0756-2173706

保证金查询电话：0756-2173708

传  真：0756-2173705

标书费及中标服务费收款账户：

开户银行：平安银行珠海分行

户    名：深圳市国际招标有限公司珠海经营部

帐    号：11007305274301

保证金专用账户：

户    名：深圳市国际招标有限公司珠海经营部

开户银行：中国建设银行股份有限公司珠海香洲支行

账    号：44001646135053005740

# 第四章    投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1 | 项目预算金额：人民币壹佰万元整（￥1,000,000.00），超出预算的投标将被拒绝。 |
|  | 合同名称：珠海市斗门区环境保护局仪器设备采购项目合同 |
| 2 | 招标人：珠海市斗门区环境保护局 |
| 3 | 招标机构：深圳市国际招标有限公司 |
| 4 | 合格投标人：凡是具有独立承担民事责任能力、在中华人民共和国境内注册、有能力提供本项目相关货物和服务，符合并承认和履行本招标文件中的各项规定者为合格的投标人。 |
| 5 | 原产地：货物开采、生长或生产或提供有关服务的来源地。 |
| 投 标 报 价 和 货 币 |  |
| 6 | 报价：以货到采购人指定地点（或目的港）完税价为标准，交货验收前所发生的一切费用由投标人承担（国家政策明确规定采购人需承担的有关税费除外）。包括所有设备费、常规耗材和备品备件费、专用工具费、商检费、包装运输费、装卸费、保险费、安装调试费、人员培训费、技术支持费、软件升级费、管理费、利润、税费、质量保证期内的售后维护服务费以及货物运抵采购人指定地点（或目的港）所产生的其它费用等费用在内的采购人指定地点全包价。投标人漏报或不报，采购人将视为该漏报或不报部分的费用已包括在已报的分项报价中而不予支付。（备品备件费与专用工具费是指：货物从采购人开始使用至《合同条款资料表》中规定的质量保证期内正常、连续地使用所必须消耗的备品备件和专用工具所需费用）。 |
| 7 | 投标货币：投标人报人民币 |
| 投 标 书 的 编 制 和 递 交 |  |
| *8 | 资格标准： 1、投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，投标人编制的投标文件中须包含以下资格证明文件： ①投标人必须是具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织（提供法人或其他组织的营业执照等证明文件的复印件，加盖投标人公章）； ②法人资格证明书原件及法人授权委托书原件（若参加投标的代表为法定代表人，则只需提供法定代表人证明书原件及其身份证复印件）； ③投标人近三年以来（招标公告发出之日开始计算）在经营活动中没有重大违法记录，须在投标文件中提供声明函加盖投标人公章（格式见招标文件附件）； ④投标人如非所投电感耦合等离子体发生光谱仪、石墨消解系统设备的制造商，需提供货物制造商或制造商授权的国内一级代理商出具的授权书及售后服务承诺函复印件加盖投标人公章，评标现场提供原件查验，未能提供原件的视为无此资格证明文件（原件须于投标截止时间之前提供）；若非制造商直接出具的授权书及售后服务承诺函，还须提供制造商与代理商的关系证明文件复印件加盖投标人公章；投标人所投上述产品如为国产设备，可不提供货物授权书及售后服务承诺函； ⑤本项目不允许分包、转包，不接受联合体投标。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、投标人必须在招标机构登记并购买了招标文件。 |
| *9 | 投标保证金金额为人民币壹万玖仟贰佰柒拾伍元整（￥19,275.00） 投标保证金应在投标截止日届满二日前（不迟于2018年3月31日23：00（北京时间，以招标代理机构核定的时间为准，节假日不顺延）前缴纳完毕并到达招标机构指定账户）支付到招标机构指定的投标保证金帐户，实际支付到帐时间以投标保证金帐户开户银行提供的投标保证金到帐凭证所记载的时间为准。 开户银行：中国建设银行股份有限公司珠海香洲支行 户 名：深圳市国际招标有限公司珠海经营部 帐 号：44001646135053005740 注： ①以上为保证金专用账户，请注意与其他账户进行区分。 ②若投标人已经按时缴纳投标保证金，但没有按时递交投标文件，招标代理机构在经珠海市政府采购监管部门同意后，可没收投标人的保证金。 ③投标人交纳投标保证金时必须在银行进账单备注栏标明该项目编号，即ZHGJ2017-275，因投标人未标记或标记不清造成查账有误，或导致投标人投标资格被取消的，本招标代理机构不承担任何责任。 |
| *10 | 投标有效期：九十天（日历日） |
| 11 | 投标文件数量： 1、纸质投标文件：正本一份，副本四份。（为节省资源，建议投标人双面打印投标文件）。 2、电子版投标文件（正本的扫描件），光盘或者U盘存贮。 注：评审时以纸质投标文件为准。 |
| 12 | 招标邀请的标题和编号：珠海市斗门区环境保护局仪器设备采购项目 项目编号： ZHGJ2017-275 |
| 13 | 投标书递交至：珠海市香洲区红山路288号国际科技大厦12楼7号开标室 投标书递交时间：2018年4月2日14:30-15:00（北京时间） |
|  | 投标截止期：2018年4月2日15:00（北京时间） |
| 开标与评标 |  |
| 14 | 开标日期：2018年4月2日15:00（北京时间） 地 点：珠海市香洲区红山路288号国际科技大厦12楼7号开标室 |
| 15 | 评标由依法组建的评标委员会负责，评委成员由有关技术、经济等方面的专家5人组成，由招标代理机构在珠海市相关专家评审库中随机抽取产生。 |
| 16 | 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。在投标截止时间后，投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将被视为未实质性响应招标文件，将做无效投标处理： 1）投标文件未密封的或者未按要求加盖投标人公章的； 2）投标人未按规定提交投标保证金的； 3）投标文件未加盖法人或者单位公章和未有法定代表人、单位负责人或者被授权人签名的； 4）不满足资格要求或资格证明文件不全的； 5）未按招标文件规定格式填写或者字迹模糊不清的； 6）投标文件载明的项目合同履约时间不满足招标文件规定的； 7）投标报价超过本项目的预算总价或超过本项目最高限价的； 8）不符合关键技术要求的(即项目要求中作出专门标识并说明为关键款项的技术条款)； 9）投标有效期不足的； 11）投标文件附有招标人不能接受的条件的； 12）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。 |
| 17 | 适用，采用综合评分法方法进行评审。 评价指标及权重： 评标指标; 权重（％）. 技术指标; 设备的质量性能; 25. 技术指标符合性; 30. 商务指标; 售后服务; 5. 相关业绩; 10. 价格; 30. 合 计; 100. |
|  | 评标分项细则： 评价指标; 分值; 评价指标分项; 分项分值; 评分细则. 技术指标; 55分; 设备的质量性能; 25分; 根据所投产品是否符合招标文件的要求，是否选用的产品质量优良，品牌知名度，性能是否先进，使用是否简便进行评分： 1、优（25分）：选用的产品符合招标文件的要求，产品质量优良并高于招标文件的要求，选用的品牌知名度优，性能先进，使用简便； 2、良（19分）：选用的产品符合招标文件要求，产品质量一般，选用的品牌知名度良好，性能比较先进，使用较简便； 3、一般（12分）：选用的产品基本符合招标文件要求，产品质量一般，选用的品牌知名度一般，性能比较先进，使用较简便； 4、差（6分）：选用的产品基本符合招标文件的要求，但质量较差，选用的品牌知名度较差，性能一般，使用不方便。 5、极差（0分）：未提供产品信息。. 技术指标符合性; 30分; 根据投标人所投产品对招标文件中标示“▲”的重要技术参数的响应情况进行评分：每有一项“▲”的重要技术参数不满足或者未响应扣4分,扣完为止。 注：本招标文件要求中凡标有“▲”的技术参数为重要技术参数，投标文件中须提供设备制造商（或制造商授权的国内一级代理商)盖章确认的技术参数文件原件(或证明满足技术参数的设备制造商公开发布的产品彩页)（原件须于投标截止时间前提供），如招标文件中要求提供技术参数的其它证明材料，还必须同时提供要求的证明材料，未提供或技术指标不满足招标文件要求的，评分时不得分。. 商务指标; 15分; 售后服务; 5分; 投标人在广东省内有售后服务机构或分支机构的，得3分；投标人在中国境内广东省外有售后服务机构或分支机构的，得1分；其它不得分。 注：投标文件中须提供售后服务机构或分支机构的联系人、联系电话、营业执照副本复印件加盖投标人公章，否则不得分。投标人工商注册地在广东省或中国境内的，则视为在广东省或中国境内设有售后服务机构或分支机构，委托的售后服务机构还须提供售后服务委托协议书复印件加盖投标人公章。. 根据投标人提供的售后服务方案（包括:响应时间、服务内容、培训计划、故障处理办法、其它服务承诺等）进行评比打分： 优（2分），良（1分），一般（0分）. 相关业绩; 10分; 根据投标人自2013年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的 同类项目业绩（须包含电感耦合等离子体发生光谱仪（ICP）或石墨消解系统）进行评分： 1、单项合同金额在人民币100万以上（含100万），每个得2分； 2、单项合同金额在人民币50万以上（含50万）100万以下，每个得1分； 3、单项合同金额在人民币50万以下，不得分。 以上按最高可得分计分，不重复计分，最多得7分。 注：投标文件中提供合同及验收报告（无验收报告的提供用户意见书）复印件加盖投标人公章，开标现场提供原件查验，未提供原件或者原件与投标文件不符的，视为无此业绩。（原件须于投标截止时间前提供）. 特别说明： 1、将所有商务技术评价指标所得实际评价分数相加，即为该投标人的商务技术评价得分。所有评委评出的商务技术评价得分中取平均值为该投标人的商务技术得分。 2、经济价格标得分= (评标基准价/投标报价)×价格指标权重×100 评标基准价为满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价，其价格分为满分。 3、小型和微型企业产品价格扣除 3.1、根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型企业的报价给予6%的扣除，对微型企业的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审； 3.2、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件： 3.2.1、符合中小企业划分标准； 3.2.2、提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项目所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。 中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 4、投标最终得分 = 商务技术标得分 + 经济价格标得分 5、评标委员会将推荐最终得分排名第一的投标人为本项目的中标候选人，计算最终得分时将保留至小数点后4位。最终最高得分相同的，将依次按经济价格指标、技术指标、商务指标得分进行排序，并确定排序在前的投标人为中标候选人。 |
| 18 | 中标服务费（招标代理服务费） （1）以中标通知书中确定的中标金额作为收费的计算基数。 （2）根据中华人民共和国国家发展计划委员会（2002）1980号文件的规定，招标代理服务费收费标准为： 收费标准＝中标金额×收费费率＋速算增加数 中标金额（万元）; 费率; 速算增加数（万元）. 0-100; 1.5%; 0. 100-500; 1.10%; 0.4. 500-1000; 0.80%; 1.9. 注：项目中标价小于100万的，中标服务费上浮20%。 （3）中标服务费的交纳方式： 收到招标机构开出的付款通知书3天内向招标机构交纳中标服务费。可用支票、汇票、电汇、现金等付款方式支付。 |
| 如投标人认为本招标文件中存在“不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇”，或对其它任何条款有异议，以及投标人是否决定参加本项目本次招标的，均请于开标前3个工作日前向采购单位、招标代理公司提出，否则视为无异议；上述单位将不再受理此后对招标文件的任何异议。 深圳市国际招标有限公司：电话：0756-2173702，传真：0756-2173705 |  |
| 供应商对招标采购单位的质疑答复不满意，或者招标采购单位未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内依照《政府采购供应商投诉处理办法》向同级财政部门（政府采购监管部门）提起投诉，各级财政部门（政府采购监管部门）投诉受理电话如下： 1、珠海市政府采购监管部门，电话：0756-2653852； 2、珠海市香洲区政府采购监管部门，电话：0756-2525387； 3、珠海市金湾区政府采购监管部门，电话：0756-7263993； 4、珠海市斗门区政府采购监管部门，电话：0756-7253916； 5、珠海市横琴新区政府采购监管部门，电话：0756-8937663； 6、珠海市高新区政府采购监管部门，电话：0756-3629027； 7、珠海市高栏港区政府采购监管部门，电话：0756-7718816； 8、珠海市万山区政府采购监管部门，电话：0756-2212774。 |  |

注：“*”条款为必须满足条款，不满足将做无效投标处理。

# 第五章  合同条款资料表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 买方名称、地址：珠海市斗门区环境保护局 卖方名称、地址：由招标确定。 项目现场名称：珠海，用户指定地点 |
| 2 | 合同价：以货到采购人指定地点（或目的港）完税价为标准，交货验收前所发生的一切费用由投标人承担（国家政策明确规定采购人需承担的有关税费除外）。包括所有设备费、常规耗材和备品备件费、专用工具费、商检费、包装运输费、装卸费、保险费、安装调试费、人员培训费、技术支持费、软件升级费、管理费、利润、税费、质量保证期内的售后维护服务费以及货物运抵采购人指定地点（或目的港）所产生的其它费用等费用在内的采购人指定地点全包价。投标人漏报或不报，采购人将视为该漏报或不报部分的费用已包括在已报的分项报价中而不予支付。（备品备件费与专用工具费是指：货物从采购人开始使用至《合同条款资料表》中规定的质量保证期内正常、连续地使用所必须消耗的备品备件和专用工具所需费用）。 |
| 3 | 付款方法和条件： 1、全部货物交付、安装调试并验收合格后，20个工作日内办理合同总金额90%的支付手续；余款10%为质量保证金，在质保期满后且没有重大质量问题并按规定履行了质保期服务后一次性无息付清。 2、中标人凭以下有效文件与采购人结算： （1）合同； （2）中标人开具的正式发票； （3）验收调试报告（加盖采购人公章）； （4）中标通知书（复印件加盖投标人公章）。 3、因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。 |
| 4 | 交货期：合同签订之日起3个月内完成货物交付、安装调试及验收。 |
| 5 | 验收标准：招标文件、投标文件及合同、国家相关服务质量标准。 验收方法：现场由用户方指定人员进行验收。 |
| 6 | 对货物的要求： （1）供应商须提供符合国家质量检测标准的全新、未使用过的货物，交货时提供原厂使用说明书、检测合格证书等资料； （2）供应商需负责货物的安装、调试及配合验收等工作。 |
| 7 | 质量保证期及售后服务要求： （1）从项目验收合格之日起，不少于一年。若技术要求中部分设备质保期要求高于1年，以技术需求中要求为准。（若国家和/或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家和/或生产厂家的规定执行。具体由供应商在投标文件中承诺）。如有在保修范围和保修期限内发生非因用户单位正常使用造成的质量问题的，中标单位应当履行保修义务，负责维修或更换设备（如48小时内无法修复设备，应于三日内提供备机给用户单位使用直至设备修复）。中标单位应提供终身的技术支持服务（用户单位另有选择的情况下除外）。 （2）在任何时候，供应商均不能免除因货物本身的缺陷所应付的责任。 （3）在质量保证期内，供应商需提供7×24小时免费电话咨询、故障报修服务。对用户方的服务通知，供应商在接报后2小时内响应，72小时内到达现场，360小时内处理完毕。若在720小时内仍未能有效解决，供应商须免费提供同档次的设备予用户方临时使用，同时按实际停机时间相应延长质保期。 （4）供应商应根据本次采购的设备采用的相关技术，提出全面的培训计划和课程内容安排，并征得用户方同意后实施，以保证仪器设备验收后用户方两名以上技术人员具备独立上岗操作能力。供应商应为所有被培训人员提供培训设备、文字资料和培训讲义等相关用品，所有的资料和讲义均为中文印刷，并承担培训及培训教材有关的费用。用户方有权对成交人提出的培训项目内容进行选择。 |
| 8 | 违约责任： 卖方所交的设备品种、型号、规格、质量不符合同规定标准、投标书提供的技术数据经实际测试发现不真实的，买方有权退货并由卖方支付合同金额20%的违约金，如果买方不退货，卖方还应向买方偿付设备总值百分之三十的违约金。 卖方不能交付设备的，卖方向买方支付设备总值百分之三十的违约金。 卖方逾期未交付设备的，卖方向买方每日偿付设备款千分之五违约金。并承担用户方因此所受的损失费用。累计逾期15天以上的，买方有权单方面解除合同。 |
| 9 | 投标人须承诺在质量保证期满后向采购人提供可保证本次招标设备在正常使用情况下长期稳定运行的有关备件、材料，且其价格应不高于国内的市场价格。 |
| 10 | 培训要求：设备安装验收期间，中标单位须在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等；并有4个名额就近参加厂商举办的培训班。培训所需费用应包含在投标人的投标报价中，用户方不再另行支付费用。 |
| 11 | 交货或提供服务时应提供的相关资料或证明文件：详细内容具体参见招标文件相关要求。 |
| 12 | 应提供的伴随服务（包含在合同价中）：详细内容具体参见招标文件相关要求。 |
| 13 | 附加服务（通常不包含在合同价中）：详细内容具体参见招标文件相关要求。 |

注：本合同条款资料表中的内容为供应商必须响应和满足的商务条款要求，如有任何不响应或不满足将导致无效投标，请各供应商特别加以注意。

第六章  招标项目要求及技术规格

一、采购设备清单：

| 序号 | 设备名称 | 是否允许采购进口设备 | 采购数量（台/套） | 预算单价 （万元） | 交货期 | 预算价格 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电感耦合等离子体发生光谱仪 | 允许 | 1 | 86.339 | 合同签订之日起3个月内完成货物交付、安装调试及验收。 | 100 |
| 2 | 石墨消解系统 | 允许 | 1 | 8.323 |  |  |
| 3 | 数字可调量程微量移液器，500-5000 µl | 允许 | 5 | 0.155 |  |  |
| 4 | 数字可调量程微量移液器，1000-10000 µl | 允许 | 5 | 0.155 |  |  |
| 5 | 标准数字瓶口滴定器50ml | 允许 | 2 | 0.789 |  |  |
| 6 | 离子计 | 允许 | 2 | 0.75 |  |  |
| 7 | 实验室台式溶解氧DO分析测定仪 | 允许 | 1 | 0.71 |  |  |

注：1.投标人须对“采购设备清单”中的全部内容进行投标，如投标人对上述设备清单的设备投报单价超出该设备预算单价的，其投标将被拒绝，请各投标人注意。

2.本项目的核心产品为：电感耦合等离子体发生光谱仪、石墨消解系统。

二、设备技术要求：

（1）电感耦合等离子体发生光谱仪技术参数

技术要求：

1. 运行环境

1.1 工作温度：10～40℃

1.2 相对湿度：20%～80%

1.3 工作电源：220V20V，50Hz；

2. 技术参数

2.1 光学系统和检测器

2.1.1光学稳定性：光学系统密闭并可以进行吹扫，与进样系统设计在一个平台上，整个光学系统具有防震措施，一般的地面震动不影响其分析性能。

2.1.1系统类型：高性能二维(交叉)色散中阶梯光栅(棱镜)，波长范围：165-850nm，具有3万条以上的谱线库，每条谱线至少可以选择30个象素点进行测量。对于常见元素Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn，软件的默认推荐谱线不少于5条。

2.1.2光路设计：中阶梯光栅的闪耀角在60度以上，中阶梯光栅刻线密度在60条/mm以上。

2.1.3 焦距200 mm－650mm。

2.1.4分辨率 ：在200nm处，像素分辨率：0.003nm

2.1.5 检测器必须是专门设计用于ICP-OES分析的固态检测器，且无紫外线转换荧光涂层，无老化问题。

2.1.6低紫外 (<190nm) 谱线可以采用氮或氩气吹扫，吹扫的气体流量由软件控制，并具有正常吹扫和高流量吹扫两种模式可选。

★2.1.7自动实时波长校正，仪器在完全关机的情况下开机，两分钟之内即可进行分析测试投入运行，无需长时间的预热。

2.2射频发生器和等离子体

2.2.1 类型：自激式固态发生器射频发生器

★2.2.2 频率：40.68MHz

▲2.2.3功率：高至1500W，1W增量连续可调。射频发生器的功率传输效率优于81%。功率：最大功率≥1500W，1W增量连续可调。提供软件截屏作为证明资料

2.2.4功率稳定性优于0.1%。

2.2.5射频发生器的功率传输效率大于75%。

2.2.6工作模式下炬管的位置可调

★2.2.7等离子体观测方式：垂直炬管式双向观测，即观测方式有水平和垂直两种，由软件控制全自动切换，并可以同时给出两种观测方式的测量结果。光路中加入了衰减器，可自动进行轴向-全光/衰减，径向-全光/衰减四种观测模式的选择。

2.2.8仪器气路流量程序调节

2.2.9仪器具有全连锁保护，随时监测循环水机的水流、各种气体的压力等参数

2.2.10等离子体无需循环冷却水进行冷却

▲2.2.11等离子体正常运行的氩气消耗总量小于11升/分钟。

★2.2.12免维护的平板等离子体设计，通过两块铝板形成等离子体，铝板无需循环冷却水进行冷却，长寿命，终身免维护

2.2.13等离子体具有实时全彩色摄像系统。

2.2.14 采用切割气技术来去除尾焰技术，无需氩气反吹，节省氩气的消耗

2.3 进样系统

2.3.1 雾化器：标配耐HF酸耐高盐分的雾化器，耐： 50% (v/v) HCl、HNO3、H2SO4、H3PO4，20% (v/v) HF，30% (w/v)NaOH以及30%的高盐样品。

2.3.2 雾室：雾室：标配耐HF酸耐高盐分样品。

2.3.3炬管为可拆卸式结构，炬管中心管标配为耐HF酸腐蚀材料

2.3.4内置三通道蠕动泵，进样量从0.1毫升/分钟到5.0毫升/分钟连续可调

2.4 性能指标

★2.4.1灵敏度

旋流雾室和同心雾化器（单位：cps/ppm）

Mn 257.610nm > 8.5×106，Al 396.153nm > 1×106，Ni 231.604nm > 3×105

As 193.696nm > 1.5×104，Pb 220.353nm > 5×104

2.5 数据处理：

2.5.1 软件环境：源代码翻译全中文操作和数据处理软件

2.5.2轴向、侧向观测位置由软件控制自动优化。具有控制蠕动泵进行智能清洗的功能。

▲2.5.3具有元素间干扰校正技术、谱线拟合干扰校正技术和实时背景扣除功能等不少于3种干扰校正技术。

2.5.4具有显示二维中阶梯光谱图的功能，并显示分析谱线在光谱图中的位置，所显示的二维光谱图必须与中阶梯分光所产生的二维图形完全匹配。具有半定量分析功能，即无需分析标准溶液，即可直接获得样品中超过50个元素的浓度半定量结果。

▲2.5.5具有4万条以上谱线的谱线库。以软件现场演示为准，或提供软件截屏作为证明资料。

2.5.6 软件具有多元素谱图同时显示功能，至少提供10个元素同时显示的软件截屏作为证明资料。

2.5.7 具有谱图叠加功能，同一个元素不同样品可以同时显示，提供软件截屏作为证明资料。

▲2.5.8 每个谱图至少可以显示50个以上的像素点，以软件现场演示为准，或提供软件截屏作为证明资料。

▲2.5.9 提供测量结果的交叉表报告模块，每一行显示不同的样品，每一列显示不同的元素或谱线，显示内容至少包括强度和浓度两种方式，以软件现场演示为准，或提供软件截屏作为证明资料。

2.5.5 硬件：

计算机配置：品牌原装电脑i5以上CPU；内存8G；500G及以上硬盘；23寸及以上显示屏（须能与上述设备配套使用）；光驱：DVD刻录。激光打印机一台

2.6配置：

2.6.1 主机：双向观测ICP主机，专用工具及软硬件手册各一套；耐高盐耐HF进样系统一套；冷却循环水一台；空气压缩机一台；相关调试溶液一套；140位以上的自动进样器一套

2.6.2 两年零备件（供货方提供2年的备品、备件、易损件，专用工具和可供附件列出清单（包括品名、数量、单价、总价），费用计入总报价。零配件包括：

| 序号 | 品名 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Quartz Torch. Standard torch for aqueous solutions 炬管 | 1 |
| 2 | Torch Glassware O-Ring Kit 炬管O圈 | 1 |
| 3 | Injector O-Ring Kit 喷射管O圈 | 1 |
| 4 | Alumina, 2.0 mm i.d. 2.0mm 喷射管 | 1 |
| 5 | Nebulizer Tips 宝石喷嘴 | 1 |
| 6 | Small O-Ring for Gem Tips 喷嘴O圈 | 4 |
| 7 | O-Ring Kit 雾化器O圈 | 2 |
| 8 | Axial view Purge Extension Window 吹扫窗 | 1 |
| 9 | Radial view Purge Extension Window | 1 |
| 10 | O-ring, Axial Purge Window 吹扫窗O圈 | 4 |
| 11 | O-ring, Axial Window Holder 窗架O圈 | 4 |
| 12 | Standard Pump Tubing 12根/包 蠕动泵管 | 3 |
| 13 | Pump Drain Tubing 12根/包 废液管 | 2 |
| 14 | Capillary Tubing 进样毛细管 | 1 |

3．技术服务

3.1 设备安装、调试和验收：仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，设备安装调试需在10日内完成

3.2 培训要求：安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等；并有4个名额就近参加厂商举办的培训班，参加培训班产生的交通、住宿等所有费用由厂商承担。

4．质量保证

4.1 质量保证期为验收合格后1年

4.2 质量保证期结束后，卖方有责任对买方的设备提供良好的维保服务

4.3 卖方应在投标文件中声明终身售后服务承诺、售后服务的方式和能力。

5.厂家在中国的售后服务体系

5.1能够提供快速的安装调试，操作指导和维修等方面的技术服务，要求48小时内响应；

5.2在中国有属于自己的客户应用支持中心，为基层客户提供仪器使用和应用支持，为用户提供分析咨询演示分析和培训等服务；

5.3在中国还应该提供厂家自身的零备件供应体系，方便客户购买消耗品和零备件。

5.4授权厂家需要通过ISO 9001：2008和ISO 14001：2004认证，需提供认证证书。

▲5.5 授权厂家需要在广东省内建有应用实验室，非合作实验室。

（2）石墨消解系统技术参数

1、设备名称：石墨消解系统

2、主要用途：用于无机元素检测的前处理

3、工件条件: 环境温度：5～35℃

相对湿度：<85%

电    源：220V±10%，50Hz;

4、技术指标

4.1 原装石墨块

4.1.1规格：48孔，每孔50ml

4.1.2 适用于需要温度低于180°C的任何消解/加热方法

★4.1.3提供均匀的温度（石墨块的温度变化不超过+/- 1.0°C）

4.1.4 提供均匀的样品蒸发效果

4.1.5 带有Teflon® 涂层的石墨块耐磨、耐腐蚀

4.2 原装触摸式控制器

4.2.1 Kydex/Lexan 盒子，耐腐蚀

4.2.2 10 种用户程序– 储存在仪器里

4.2.3多步骤程序– 每个程序可以设置6 步

4.2.43 次到设定温度

4.2.53 次维持在设定温度

4.3 RackLock Digi TUBE消解管、一次性可观测

玻璃管、Digi FILTER过滤头、可观测玻璃管、24位RackLock托

架以及样品管托架。

▲4.4 石墨消解仪配套ICP-OES使用，与ICP为同一品牌。

5、 主要配置：

5.1 石墨炉模块一个

5.2 触摸式控制器，可设置程序升温。

5.3 消耗品包一套

6、售后服务与国内培训：

6.1 制造商在广州设有合法独立的售后服务机构；

6.2 制造商在国内开通了800服务热线；

6.3 设备到货后5个工作日内，由制造商派专职工程师到买方现场进行安装调试及操作培训；

7、数量： 1套；

8、交货地点：珠海市斗门区环境保护监测站

（3）微量移液器技术参数

| ★整支可121oC消毒Completely autoclavable at 121 ºC (20 min) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ★4位数字显示4 digits volume display |  |  |  |
| ★完全单手操作Effortless one-handed operation |  |  |  |
| ★配备量程锁Volume change protection lock |  |  |  |
| ★Easy Calibration 易校准技术、Easy Calibration Technique - adjust without tools |  |  |  |
| 耐腐蚀活塞Corrosion-resistant piston |  |  |  |
| ★指托具有标记区域Finger rest with marking area |  |  |  |
| ★下半支易于拆卸维护Lower part easy to dismantle and maintain |  |  |  |
| 附赠简易挂架Includes shelf/rack in package |  |  |  |
| ★最大量程精准度满足下表：Accuracy of nominal volume |  |  |  |
| 量程 ul Nominal Volume (ul) | 分刻度 ul Subdivision | A% ≤ ± | CV% ≤ ± |
| 500 - 5000 | 5 | 0.6 | 0.2 |
| 1000 - 10000 | 10 | 0.6 | 0.2 |

（4）数字瓶口滴定器技术参数

| ★浮动活塞原理，操作顺滑 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础型红色标识适用于大多数酸，碱盐，有机溶剂 |  |  |  |  |
| ★试剂接触部件的材料：硼硅酸盐玻璃， 陶瓷， 铂铱合金，ETFE、FEP、PFA、PTFE及 PP (排液管安全旋盖) 材质。 |  |  |  |  |
| ★最小量程至最大量程10倍量程跨度 |  |  |  |  |
| ★机械数字屏幕显示量程，更直观 |  |  |  |  |
| ★游标式调节量程,具有内齿导轨,量程设置重复性更佳 |  | 游标可调型适用 |  |  |
| 旋转式阀门模块 |  |  |  |  |
| 随包装附原厂出厂性能证书 |  |  |  |  |
| 安全回流阀可回流试剂 | 带安全阀型号适用 |  |  |  |
| 易于拆卸清洗 |  |  |  |  |
| ★可更换进液阀，排液阀，吸液管 |  |  |  |  |
| ★后期可扩展选配的延长分液管，干燥管 |  |  |  |  |
| 可121 °C 高压湿热灭菌 |  |  |  |  |
| 机身标识DE-M资格认证 |  |  |  |  |
| ★EasyCalibration易校准技术 | 数字型适用 |  |  |  |
| ★校准后外部可见 |  |  |  |  |
| ★配伸缩式吸液管 |  |  |  |  |
| ★未安装排液管时棑液阀关闭，保证操作者安全 |  |  |  |  |
| 根据量程不同，附赠3-5个转接环用于适配各种试剂瓶 |  |  |  |  |
| ★精准度符合下表 |  |  |  |  |
| 数字可调 · 易校准 |  |  |  |  |
| 量程 ml | 分刻度 ml |  | A% ≤ ± | CV% ≤ ± |
| 5 - 50 | 0.2 |  | 0.5 | 0.1 |

（5）离子计技术参数

★1、支持测量电位值、pH值、pX值、ORP值、离子浓度值和温度值；

2、智能化操作系统，具有方法管理、电极管理、校准管理、数据管理和用户管理等功能

3、支持电极管理，最多可管理5支pH电极、5支ORP电极和5支离子电极；每支电极可保存20套校正记

★4、允许测量多种常规的离子，仪器随机提供了多种常用的离子模式如：H+、Ag+、Na+、K+、NH4+、Cl-、F-、NO3-、BF4-、CN-、Cu2+、Pb2+、Ca2+，方便用户的使用；

5、ìg/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L、PX多种离子浓度单位快速切换；

★6、具有多种离子浓度测量模式，支持直读浓度测量模式、标准添加测量模式、试样添加测量模式、GRAN测量模式；

7、3种读数模式：Smart-Read：“快、中、严，自定义”多种平衡条件可选；Timed-Read：定时终止测量和定时自动间隔测量2种定时读数模式可选；Cont-Read：清晰掌握样品的连续变化过程；

- 自动识别GB、DIN、NIST等25种缓冲溶液，允许用户创建自己的pH标液；支持自动1-6点校准；支持手动/自动温补；

- 存贮100套测量方法；支持存贮pH、pX、ORP和离子浓度测量结果各1000套，符合GLP规范；具有数据统计功能，允许用户将测量结果进行统计、查阅、分析、比较、保存；

- 支持USB、RS232连接PC、串口打印机；允许打印输出测量结果；

- 支持中英文语言；支持固件升级，支持U盘热插拔；支持直接连接自动进样器。

技术参数

★1、仪器级别：0.001级

★2、测量范围：pH/pX （-2.000～20.000）pH；（0.000～14.000）pX，mV值 （-1999.9～1999.9）mV，离子浓度（0～19990）；可选单位：pX、mol/L、mmol/L、g/L、mg/L、ìg/L，温度值（-5.0～130.0）℃。

★3、分辨率：pH/pX值0.001pH/pX，mV值0.01mV，离子浓度四位有效数字（科学计数法表示），温度值0.1℃。

★4、基本误差：pH/pX值±0.002pH/pX，mV值±0.03％FS，离子浓度±0.3%，温度值±0.1℃。

电源：直流通用电源适配器（9V DC,800mA,内正外负）。

（6）实验室台式溶解氧DO分析测定仪技术参数

★1、支持测量溶解氧浓度、溶解氧饱和度、溶解氧电流和温度值；

2、智能操作系统，具有方法管理、电极管理、校准管理、数据管理和用户管理等功能；

★3、支持电极管理，最多可管理5支溶解氧电极，每支电极可保存20套校正记录；支持校准编辑功能，方便校准；

★4、支持零氧和满度校正，支持大气压和温度自动补偿，支持自搅拌溶解氧电极；

5、3种读数模式：Smart-Read：“快、中、严，自定义”多种平衡条件可选；Timed-Read：定时终止测量和定时自动间隔测量2种定时读数模式可选；Cont-Read：清晰掌握样品的连续变化过程；

6、支持存贮最大100套测量方法；支持存贮溶解氧浓度和溶解氧饱和度测量结果各1000套，符合GLP规范；具有数据统计功能，允许用户将测量结果进行统计、查阅、分析、比较、保存；

7、支持USB、RS232连接PC、串口打印机；允许打印输出测量结果；

8、支持中英文语言；支持固件升级，支持U盘热插拔；支持直接连接自动进样器。

技术参数

★1、准确度等级：±0.30mg/L（示值误差）

★2、测量范围：溶解氧 （0.00～90.00）mg/L，溶解氧饱和度 （0.0～600.0）%，

温度 （-5.0～130.0）℃。

★分辨率：溶解氧0.01mg/L，溶解氧饱和度0.1%，温度0.1℃。

★基本误差：溶解氧±0.10mg/L， 溶解氧饱和度 ±2.0%，温度 ±0.1℃。

大气压补偿（60.0～110.0）kPa。

盐度补偿（0.0～50.0）g/L。

电源电源适配器（输入：100-240VAC，1.35A；输出：24VDC，3A）

标配电极和试剂：DO-958-L型溶解氧电极。

★投标人需提供上述所有设备投入正常使用所必须的所有配件。

注：

1、投标人须对“采购设备清单”中的全部内容进行投标，如投标人对上述设备清单的设备投报单价超出该设备预算单价的，其投标将被拒绝，请各投标人注意。

2、招标文件中标注“★”的技术参数均为关键技术参数，投标文件须提供设备制造商（或制造商授权的国内一级代理商)盖章确认的技术参数文件原件(或证明满足技术参数的设备制造商公开发布的产品彩页)（原件须于投标截止时间前提供），未按上述要求提供相关文件或任何对标有“★”的关键技术参数的负偏离或未响应，都将视为未实质性响应招标文件技术要求，而作为无效投标处理，请投标人特别注意。如所投设备为国产设备，则可不用提供上述证明文件，投标人在投标文件中必须对标注“★”的关键技术参数作出回答并完全满足。

3、招标文件中标注“▲”条款为重要技术条款，作为评分项，投标文件须提供设备制造商（或制造商授权的国内一级代理商)盖章确认的技术参数文件原件(或证明满足技术参数的设备制造商公开发布的产品彩页)（原件须于投标截止时间前提供），如招标文件中要求提供技术参数的其它证明材料，还必须同时提供要求的证明材料；未按要求提供上述文件或技术指标负偏离或未响应招标文件要求的，相关评分项目不得分。

4、若无特殊说明，本招标文件中所述及的“日”和“天”均指“日历日”；

第 七 章 附件

正(副)本

投标文件

项目编号：

项目名称：

投 标 人（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

联 系 人：          电话：         手机：

1.投标书

致：                    （招标机构）

根据贵方为                                   （项目名称）项目招标货物及服务的投标邀请（项目编号                     ），签字代表                （姓名、职务）经正式授权并代表投标人         （投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本    份：

1) 投标书；

2) 投标一览表；

3) 投标分项报价表；

4) 关于资格的声明函；

5) 法定代表人证明书、法定代表人授权书

6) 商务条款偏离表；

7) 技术规格偏离表；

8）关键/重要技术规格偏离表；

9）商务技术部分：

10）中小企业声明函；

11）关于无重大违法记录的声明函；

12) 中标服务费承诺；

13）投标货物符合“招标文件”规定的证明文件，及投标方认为需加以说明的其他内容。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

- 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部招标文件，包括第（编号、补遗书）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 本投标有效期为开标日起九十个日历日。

- 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

- 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

- 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址

电话

传真

电子函件

投标人代表签字

投标人名称

公章

日期

2.投标一览表

投标人名称                                                   项目编号

| 序号 | 项目名称 | 投标总价（人民币元） | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 珠海市斗门区环境保护局仪器设备采购项目 |  | 合同签订之日起3个月内完成货物交付、安装调试及验收。 |  |

注：

1．由于将对本表进行公开唱标，所以填写此表时不得改变表格的形式。

2. 如果投标人认为有应当说明而本表中无相应栏目的内容，请在“备注”一栏中说明。

投标人代表签字：                     （加盖投标人公章）

日期：        年     月     日

3.投标分项报价表

| 序号 | 品名 | 型号及规格 | 设备单价 | 数量 | 单位 | 设备小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 备注 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

注：1、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件，本表可延长。

2、如本表格式不能满足需要，投标人可自行增加内容。

3、总计价应等于“投标一览表”中的投标总价。

投标人代表签字：                     （加盖投标人公章）

日期：        年     月     日

4.关于资格的声明函

致：珠海市斗门区环境保护局、深圳市国际招标有限公司：

- 关于贵方          （采购项目名称、项目编号）        的投标邀请，本单位愿意参加投标，提供招标文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

- 1、投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，投标人编制的投标文件中须包含以下资格证明文件：

- ①投标人必须是具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织（提供法人或其他组织的营业执照等证明文件的复印件，加盖投标人公章）；

- ②法人资格证明书原件及法人授权委托书原件（若参加投标的代表为法定代表人，则只需提供法定代表人证明书原件及其身份证复印件）；

- ③投标人近三年以来（招标公告发出之日开始计算）在经营活动中没有重大违法记录，须在投标文件中提供声明函加盖投标人公章（格式见招标文件附件）；

- ④投标人如非所投电感耦合等离子体发生光谱仪、石墨消解系统设备的制造商，需提供货物制造商或制造商授权的国内一级代理商出具的授权书及售后服务承诺函复印件加盖投标人公章，评标现场提供原件查验，未能提供原件的视为无此资格证明文件（原件须于投标截止时间之前提供）；若非制造商直接出具的授权书及售后服务承诺函，还须提供制造商与代理商的关系证明文件复印件加盖投标人公章；投标人所投上述产品如为国产设备，可不提供货物授权书及售后服务承诺函；

- ⑤本项目不允许分包、转包，不接受联合体投标。

- 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 3、投标人必须在招标机构登记并购买了招标文件。

- （资格证明文件附后）

投标人代表签字：                   （加盖投标人公章）

日期：        年     月     日

5.法定代表人证明书、法定代表人授权书

- （1）法定代表人证明书

致：珠海市斗门区环境保护局、深圳市国际招标有限公司：

（姓名）同志，现任                      （投标人单位名称）的            （职务），为本单位法定代表人，特此证明。

附：

法定代表人性别：              年龄：

身份证号码：

营业执照号码：

投标人名称：                           （加盖投标人公章）

注：1.此处所述“法定代表人”须与投标人的“营业执照”上的内容一致。

2.法定代表人作为本项目的投标代表时，须提供该附件。

附：法定代表人的身份证复印件：

身份证复印件粘贴处（正反面）

（2）法定代表人授权书

致：珠海市斗门区环境保护局、深圳市国际招标有限公司：

本授权书声明：我________（姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现授权                 （单位名称）的                   （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，以本公司的名义参加                                          （项目编号：                  ）的投标活动。代理人在开标、评标和投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。特此委托。

法定代表人（签字）：_____________________________

被授权人（签字）：_______________________________

投标人名称：                           （加盖投标人公章）

注：1.投标人法定代表人参加投标的无须提供该委托书。

2.此处所述“法定代表人”须与供应商的“营业执照”上的内容一致。

附：被授权人的身份证复印件：

身份证复印件粘贴处（正反面）

6.商务条款偏离表

投标人名称：                          项目编号：

| 招标文件条目号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第四章第8条 | 1、投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，投标人编制的投标文件中须包含以下资格证明文件： ①投标人必须是具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织（提供法人或其他组织的营业执照等证明文件的复印件，加盖投标人公章）； ②法人资格证明书原件及法人授权委托书原件（若参加投标的代表为法定代表人，则只需提供法定代表人证明书原件及其身份证复印件）； ③投标人近三年以来（招标公告发出之日开始计算）在经营活动中没有重大违法记录，须在投标文件中提供声明函加盖投标人公章（格式见招标文件附件）； ④投标人如非所投电感耦合等离子体发生光谱仪、石墨消解系统设备的制造商，需提供货物制造商或制造商授权的国内一级代理商出具的授权书及售后服务承诺函复印件加盖投标人公章，评标现场提供原件查验，未能提供原件的视为无此资格证明文件（原件须于投标截止时间之前提供）；若非制造商直接出具的授权书及售后服务承诺函，还须提供制造商与代理商的关系证明文件复印件加盖投标人公章；投标人所投上述产品如为国产设备，可不提供货物授权书及售后服务承诺函； ⑤本项目不允许分包、转包，不接受联合体投标。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、投标人必须在招标机构登记并购买了招标文件。 |  |  |  |
| 第四章第9条 | 投标保证金金额为人民币壹万玖仟贰佰柒拾伍元整（￥19,275.00） |  |  |  |
| 第四章第10条 | 投标有效期：九十天（日历日） |  |  |  |
| 第五章第2条 | 合同价：以货到采购人指定地点（或目的港）完税价为标准，交货验收前所发生的一切费用由投标人承担（国家政策明确规定采购人需承担的有关税费除外）。包括所有设备费、常规耗材和备品备件费、专用工具费、商检费、包装运输费、装卸费、保险费、安装调试费、人员培训费、技术支持费、软件升级费、管理费、利润、税费、质量保证期内的售后维护服务费以及货物运抵采购人指定地点（或目的港）所产生的其它费用等费用在内的采购人指定地点全包价。投标人漏报或不报，采购人将视为该漏报或不报部分的费用已包括在已报的分项报价中而不予支付。（备品备件费与专用工具费是指：货物从采购人开始使用至《合同条款资料表》中规定的质量保证期内正常、连续地使用所必须消耗的备品备件和专用工具所需费用）。 |  |  |  |
| 第五章第3条 | 付款方法和条件： 1、全部货物交付、安装调试并验收合格后，20个工作日内办理合同总金额90%的支付手续；余款10%为质量保证金，在质保期满后且没有重大质量问题并按规定履行了质保期服务后一次性无息付清。 2、中标人凭以下有效文件与采购人结算： （1）合同； （2）中标人开具的正式发票； （3）验收调试报告（加盖采购人公章）； （4）中标通知书（复印件加盖投标人公章）。 3、因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。 |  |  |  |
| 第五章第4条 | 交货期：合同签订之日起3个月内完成货物交付、安装调试及验收。。 |  |  |  |
| 第五章第5条 | 验收标准：招标文件、投标文件及合同、国家相关服务质量标准。 验收方法：现场由用户方指定人员进行验收。 |  |  |  |
| 第五章第6条 | 对货物的要求： （1）供应商须提供符合国家质量检测标准的全新、未使用过的货物，交货时提供原厂使用说明书、检测合格证书等资料； （2）供应商需负责货物的安装、调试及配合验收等工作。 |  |  |  |
| 第五章第7条 | 质量保证期及售后服务要求： （1）从项目验收合格之日起，不少于一年。若技术要求中部分设备质保期要求高于1年，以技术需求中要求为准。（若国家和/或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家和/或生产厂家的规定执行。具体由供应商在投标文件中承诺）。如有在保修范围和保修期限内发生非因用户单位正常使用造成的质量问题的，中标单位应当履行保修义务，负责维修或更换设备（如48小时内无法修复设备，应于三日内提供备机给用户单位使用直至设备修复）。中标单位应提供终身的技术支持服务（用户单位另有选择的情况下除外）。 （2）在任何时候，供应商均不能免除因货物本身的缺陷所应付的责任。 （3）在质量保证期内，供应商需提供7×24小时免费电话咨询、故障报修服务。对用户方的服务通知，供应商在接报后2小时内响应，72小时内到达现场，360小时内处理完毕。若在720小时内仍未能有效解决，供应商须免费提供同档次的设备予用户方临时使用，同时按实际停机时间相应延长质保期。 （4）供应商应根据本次采购的设备采用的相关技术，提出全面的培训计划和课程内容安排，并征得用户方同意后实施，以保证仪器设备验收后用户方4名以上技术人员具备独立上岗操作能力。供应商应为所有被培训人员提供培训设备、文字资料和培训讲义等相关用品，所有的资料和讲义均为中文印刷，并承担培训及培训教材有关的费用。用户方有权对成交人提出的培训项目内容进行选择。 |  |  |  |
| 第五章第8条 | 违约责任： 卖方所交的设备品种、型号、规格、质量不符合同规定标准、投标书提供的技术数据经实际测试发现不真实的，买方有权退货并由卖方支付合同金额20%的违约金，如果买方不退货，卖方还应向买方偿付设备总值百分之三十的违约金。 卖方不能交付设备的，卖方向买方支付设备总值百分之三十的违约金。 卖方逾期未交付设备的，卖方向买方每日偿付设备款千分之五违约金。并承担用户方因此所受的损失费用。累计逾期15天以上的，买方有权单方面解除合同。 |  |  |  |
| 第五章第9条 | 投标人须承诺在质量保证期满后向采购人提供可保证本次招标设备在正常使用情况下长期稳定运行的有关备件、材料，且其价格应不高于国内的市场价格。 |  |  |  |
| 第五章第10条 | 培训要求：设备安装验收期间，中标单位须在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等；并有4个名额就近参加厂商举办的培训班。培训所需费用应包含在投标人的投标报价中，用户方不再另行支付费用。 |  |  |  |
| 第五章第11条 | 交货或提供服务时应提供的相关资料或证明文件：详细内容具体参见招标文件相关要求。 |  |  |  |
| 第五章第12条 | 应提供的伴随服务（包含在合同价中）：详细内容具体参见招标文件相关要求。 |  |  |  |
| 第五章第13条 | 附加服务（通常不包含在合同价中）：详细内容具体参见招标文件相关要求。 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |

注：

1）在“偏离情况”一栏，填写“无偏离、细微偏离、重大偏离”；在“说明”一栏，填写“正偏离、负偏离”；

2）对第四章投标资料表中资格标准、第五章合同条款资料表和第六章招标项目要求中的商务条款按上列格式逐条说明；

3) 本表中的招标文件商务条款内容为供应商必须响应和满足的商务条款要求，如有任何不响应或不满足将导致无效投标，请各供应商特别加以注意。

投标人代表签字：                     （加盖投标人公章）

日期：        年     月     日

7. 技术规格偏离表

投标人名称：                             项目编号：

| 序号 | 投标文件规格 | 投标响应文件规格 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | … |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |
| 4 | … |  |  |  |
| 5 | … |  |  |  |
| 6 | … |  |  |  |
| 7 | … |  |  |  |
| … | … |  |  |  |

注：

- 对“偏离情况”一栏，填写“无偏离、细微偏离、重大偏离”。

2、对“说明”一栏，要明确偏离是正偏离（优于招标要求）还是负偏离（低于招标要求）。

投标人代表签字：                   （加盖投标人公章）

日期：        年     月     日

8. 关键/重要技术规格偏离表

投标人名称：                              项目编号：

| 序号 | 招标规格/要求 | 投标规格/要求 | 偏离情况 | 页码 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |  |
| 2 |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |  |

注：请各投标人参照第四章《投标资料表》中评分细则的相关内容提供本附件内容和资料。

1.对“偏离情况”一栏，填写“无偏离、细微偏离、重大偏离”。

2.	在招标文件中凡有“★”标识的内容条款被视为关键性响应要求、技术指标要求和性能要求，投标人必须对此作出回答并完全满足，这些要求不可以出现任何负偏离，如果出现负偏离则将被视为无效投标。

3.	招标文件技术指标中所有带“▲”指标为重要的指标，所投产品应尽可能全部满足，若低于招标文件要求（负偏离）则会被扣分。

投标人代表签字：                     （加盖投标人公章）

日期：        年     月     日

9.商务技术部分

投标人名称：                              项目编号：

一、售后服务

二、相关业绩

| 相关业绩一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 | 合同签订时间 | 联系人/联系方式 |

三、

注：请各投标人参照第四章《投标资料表》中评分细则的相关内容提供本附件内容和资料。

投标人代表签字：                     （加盖投标人公章）

日期：        年     月     日

10.中小企业声明函

项目名称：                                                  项目编号：

本公司郑重声明，根据《珠海市政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，本公司为         （请填写：中型、小型、微型）企业。即本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为            （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加            单位的            项目采购活动提供本企业制造的货物，或者提供其他          （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人代表签字：

（盖公章）

日期：        年     月     日

11.关于无重大违法记录的声明函

致：珠海市斗门区环境保护局、深圳市国际招标有限公司：

针对贵方组织的珠海市斗门区环境保护局仪器设备采购项目（项目编号：ZHGJ2017-275），我单位郑重声明：

1. 我单位具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态；我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2. 我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

若上述声明内容与事实不符，我单位愿承担由此造成的一切后果；如果我单位以虚假声明取得中标资格，采购单位有权单方面中止合同并撤消我单位的中标资格，由此产生的一切后果及经济、法律责任均由我单位承担。

特此声明。

声明单位（投标单位）名称（公章）：

投标人代表签字：

日期：     年    月     日

12.中标服务费承诺

致：深圳市国际招标有限公司：

针对贵方组织的珠海市斗门区环境保护局仪器设备采购项目（项目编号：ZHGJ2017-275），本签字人承诺：

1.若我方中标，将严格遵照本项目招标文件的规定向深圳市国际招标有限公司珠海经营部缴纳中标服务费。

2.若我方中标后拒绝如数缴纳或未按本项目招标文件规定的期限缴纳中标服务费，则视为我方自动放弃该中标结果，贵方有权没收我方的投标保证金并重新确定中标结果，我方对此无任何异议。

投标人代表签字：

- （加盖投标人公章）

日期：        年     月     日

保证金退款申请

（本页单独打印，开标当天交给代理机构工作人员，否则影响退款时间后果自负）

致：深圳市国际招标有限公司：

我司支付了珠海市斗门区环境保护局仪器设备采购项目[项目编号：ZHGJ2017-275]的投标保证金，金额为人民币       元整（￥        ）。

现申请退还保证金至以下账户：

单位名称：

开户银行：

账   号：

投标人代表签字：

- （加盖投标人公章）

日期：        年     月     日

附：转账凭证。