# 招标公告

国信招标集团股份有限公司受中国检验检疫科学研究院委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对中国检科院2018年实验室仪器设备采购进行公开招标，欢迎合格的供应商前来投标。

项目名称：中国检科院2018年实验室仪器设备采购

项目编号：GXTC-18500059

采购人联系方式：

采购人：中国检验检疫科学研究院

地址：北京市亦庄经济技术开发区荣华南路11号

联系方式：任春生，010-53897607

代理机构联系方式：

代理机构：国信招标集团股份有限公司

执行机构：国信招标集团股份有限公司北京第三分公司

代理机构联系人：焦俊、张玉寒、江子扬，010－87235133、87235132、87235121、361155722@qq.com

代理机构地址：北京市海淀区四季青常青路5号院6号楼（鑫泰大厦院外铁轨旁）

一、招标项目性质、用途、数量、简要技术要求或者招标项目的性质：

| 包号 | 品目号 | 货物名称 | 数量 | 用途 | 简要技术要求 | 预算金额（万元） | 是否接受进口产品 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 多重分析超高速lcms系统 | 1台/套 | 检测 | ESI 负离子：1pg氯霉素，m/z312-152，信噪比≥250000:1； | 279 | 是 | 273.42 |
| 2 | 2-1 | 激光喷码机 | 1台/套 | 检测 | 标识速度：2000个字符/秒 | 16.5 | 是 | 16.5 |
| 3 | 3-1 | 全自动智能厌氧培养系统 | 1台/套 | 检测 | 具有IEC、美国FDA认证 | 34.5 | 是 | 34.5 |
| 4 | 4-1 | 细胞分选仪 | 1台/套 | 检测 | 激发模式：方形光胶耦合物镜石英杯； | 300 | 是 | 294 |

二、供应商（或投标人）的资格要求：

（1）在中华人民共和国境内依法注册的，具有独立承担民事责任能力；

（2）所投产品的原产地均应来自中华人民共和国国内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家或地区的合格来源国；

（3）按本招标公告的规定获取招标文件；

（4）本项目不接受联合体投标；

（5）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目投标；

（6) 投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（7）投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（8）投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）。

三、招标文件的发售时间及地点等：

预算金额：630万元（人民币）

时间：2018年5月7日09:00至2018年5月14日16:30(双休日及法定节假日除外)

地点：北京市海淀区四季青常青路5号院6号楼（鑫泰大厦院外铁轨旁）

招标文件售价：￥500.00元/包，本公告包含的招标文件售价总和

招标文件获取方式：现场购买或汇款购买（购买文件需提供营业执照复印件）

四、投标截止时间：2018年5月28日 9:00时（北京时间）

五、开标时间：2018年5月28日 9:00时（北京时间）

六、开标地点：

北京市海淀区四季青常青路5号院6号楼（鑫泰大厦院外铁轨旁）。

七、其它补充事宜

1、公告期限：5个工作日

2、招标文件售价：500元/包，售后不退。

3、投标人须以包为单位对该包中的全部内容/品目进行投标，不得拆分，不完整的投标将被拒绝。评标、授标以包为单位。

4、代理机构银行财务信息：

标书款、服务费账户：

开户名称：国信招标集团股份有限公司北京第三分公司

开户行：中国工商银行股份有限公司北京四季青支行

账 号：0200245309201124106

行   号：102100024537

投标保证金账户：

开户银行：招商银行世纪城支行

户    名：国信招标集团股份有限公司北京第三分公司

账    号：110920865010201

行    号：308100005301

备注：以电汇方式购买招标文件、递交投标保证金、支付中标服务费须在电汇凭据附言栏中写明招标编号、设备品目号及用途。

5、详细技术要求见公告附件。

八、采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展；监狱企业视同小微企业。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）政府采购鼓励采购节能环保产品。

国信招标集团股份有限公司

2018年5月7日

附件：第1包 品目1-1

多重分析超高速LCMS系统技术规格

| 序号 | 技术指标类型 | 条款号 | 招标文件技术指标内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 主要用途：用于食品中关注物质的定性定量分析，用于检验检疫系统的测试评价工作，无需复杂前处理，即可快速进行样品分析，提高效率的同时可以对低浓度的样品进行富集，对食品中超痕量的有害残留物质和营养物质进行分析。 |
| 2 |  | 2 | 工作条件： |
| 3 |  | 2.1 | 适用电压：220V±10V；频率：50/60Hz |
| 4 |  | 2.2 | 最大电流：≤16A； |
| 5 |  | 2.3 | 环境温度：能够满足在实验室15℃～35℃条件下正常运行； |
| 6 |  | 2.4 | 相对湿度：能够满足在50～80%高湿环境下正常运行； |
| 7 |  | 2.5 | 工作条件及安全性要求符合中国及国际有关标准或规定。 |
| 8 |  | 3 | 技术指标： |
| 9 |  | 3.1 | 双泵四元系统 |
| 10 |  | 3.1.1 | 控制模式:独立控制和计算机控制两种模式 |
| 11 | # | 3.1.2 | 可设置流速范围：可设定流速范围 0.0001～10.0000ml/min ，增量为 0.0001 ml/min |
| 12 | # | 3.1.3 | 流速精度：≤0.06% RSD（1mL/min） |
| 13 |  | 3.1.4 | 流速准确度：≤1% （1mL/min） |
| 14 |  | 3.1.5 | 最大压力：不小于40MPa |
| 15 |  | 3.1.6 | 梯度形成：高压梯度 |
| 16 |  | 3.1.7 | 延迟体积：≤75µL |
| 17 |  | 3.1.8 | 梯度混合精度：≤0.1% 相对标准差（在 1mL/min 时） |
| 18 |  | 3.1.9 | 自动泵塞清洗装置 |
| 19 |  | 3.1.10 | 10流路以上在线脱气系统 |
| 20 |  | 3.1.11 | 同时配置双套泵系统，具有全自动柱清功能，洗柱程序可支持全自动短时间梯度程序洗柱和全自动长时间梯度程序洗柱2种模式，清洗柱子彻底，延长了色谱柱寿命。 |
| 21 |  | 3.1.11.1 | 维持保留时间及色谱峰的稳定性。 |
| 22 |  | 3.1.11.2 | 实现不间断进样，提高仪器生产能力。 |
| 23 |  | 3.1.11.3 | 分析系统和清洗系统分别独立运行，互不干扰。 |
| 24 |  | 3.2 | 智能化温控柱温箱 |
| 25 |  | 3.2.1 | 柱温设定范围：4℃～85℃ |
| 26 |  | 3.2.2 | 柱温控制范围：室温-10℃～85℃ |
| 27 |  | 3.2.3 | 温度控制精度：≤0.05℃ |
| 28 | # | 3.2.4 | 柱箱容量：30cm长色谱柱10根及保护柱、两个手动进样器、梯度混合器、柱切换阀等 |
| 29 |  | 3.2.5 | 控温方式：采用强制空气循环加热方式,同时采用电子冷却方式降温 |
| 30 |  | 3.3 | 自动进样器 |
| 31 |  | 3.3.1 | 样品容量：≥105位（1.5mL 样品瓶） |
| 32 |  | 3.3.2 | 进样范围：0.1～100μL(标准)。 |
| 33 |  | 3.3.3 | 进样精度：≤0.25% RSD |
| 34 |  | 3.3.4 | 样品盘：样品可以完全避光保存 |
| 35 |  | 3.3.5 | 交叉污染：≤0.0025% RSD（使用萘和洗必泰时，浓度不限） |
| 36 |  | 3.3.6 | 耐压: 不小于66MPa |
| 37 |  | 3.4 | 二极管阵列检测器 |
| 38 |  | 3.4.1 | 光源：氘灯加钨灯 |
| 39 | # | 3.4.2 | 波长范围： 190～800nm |
| 40 |  | 3.4.3 | 波长准确度：≤1nm |
| 41 |  | 3.4.4 | 波长精密度：≤ 0.1nm |
| 42 | # | 3.4.5 | 噪音：≤±0.2×10－5 AU |
| 43 |  | 3.4.6 | 漂移：≤5×10－4AU/h |
| 44 |  | 3.4.7 | 检测池体积：≤10uL |
| 45 | # | 3.4.8 | 同时监测波长个数： 12个 |
| 46 | # | 3.4.9 | 检测池温度控制范围:4～50度 |
| 47 |  | 3.5 | 质谱检测器 |
| 48 |  | 3.5.1 | 质量数范围(m/z) ：5～2000 amu； |
| 49 |  | 3.5.2 | 灵敏度： |
| 50 | * | 3.5.2.1 | ESI正离子:2.1mm × 30mm,3.5um C18,400ul/min,柱上1pg 利血平(Reserpine)，3对MRM同时检测，考察 m/z 609>195 ,S/N≥250000:1； |
| 51 | * | 3.5.2.2 | ESI 负离子：1pg氯霉素，m/z312-152，信噪比≥250000:1； |
| 52 | # | 3.5.3 | 扫描速度: 不小于27000 amu/sec (0.1 u 步长：270,000数据点/秒) |
| 53 |  | 3.5.4 | 质量准确度:≤0.01%； |
| 54 |  | 3.5.5 | 质量稳定性:≤0.1amu (24hr)； |
| 55 | # | 3.5.6 | 正负离子切换速度：10ms以下 |
| 56 |  | 3.5.7 | MRM最小驻留时间：1ms； |
| 57 |  | 3.5.8 | 定量分析功能，动态范围：≥6×106； |
| 58 |  | 3.5.9 | 采集速度：每秒至少可以采集550个MRM通道； |
| 59 |  | 3.5.10 | 质谱调谐和校正系统：调谐和校正系统，可实现全自动质谱调谐和校正； |
| 60 |  | 3.5.11 | 真空系统：配有最新设计的一个机械泵和分子涡轮泵，在离子源、离子传输、四极杆部分有3级真空以上设计，无需额外水冷却系统，免维护，自动断电保护功能； |
| 61 |  | 3.5.12 | 气体要求：采用氮气作为雾化气，可使用常规液氮罐或气体发生器；碰撞气以碰撞效果好的为先，操作方便，省气节能； |
| 62 |  | 3.5.13 | 检测器系统：电子倍增器； |
| 63 |  | 3.6 | 质谱工作站软件 |
| 64 |  | 3.6.1 | 单点控制所有的色谱部分和质谱部分。可以实现数据采集，数据分析，色谱和质谱同步控制，在线监测，反馈显示和序列采集； |
| 65 |  | 3.6.2 | 自动方法优化软件：自动优于每个目标化合物的质谱参数，如最佳碰撞电压，MS/MS的碰撞能量； |
| 66 |  | 3.6.3 | 自动MRM调整: 根据保留时间和峰宽自动分配每个离子驻留时间，无需手动设定时间窗口。 |
| 67 |  | 3.6.4 | 数据谱库：配有农残二级谱库，同时定量和定性确认。MRM自动触发二级离子定性检测的同时，MRM定量检测灵敏度不得低于单独检测时的90%； |
| 68 | # | 3.6.5 | 培养基分析数据库：数据库中至少含有90种以上的培养基中关键化合物,无需标准品就能够对培养基中的关键化合物浓度进行监测。 |
| 69 | * | 3.6.6 | 配置独立的全二维软件，可以得到全二维色谱和质谱的三维图，同时可以对得到的全二维三维图进行准确定量分析。 |
| 70 |  | 4 | 售后服务与培训 |
| 71 |  | 4.1 | 安装、校准与试运行：应对仪器设备的质量、规格、性能、数量进行详细和全面的检查，并出具检验证明，如有缺失，应负责赔偿。 |
| 72 |  | 4.2 | 为用户培训使用仪器的工作人员。其培训内容指的是仪器设备的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。培训时间不少于一个工作日 |
| 73 |  | 4.3 | 仪器设备的保修期为一年。在保修期内，供货厂商在接到用户要求对所购仪器设备进行维修时，应在24小时之内给予答复，并派出维修人员在三日内到达用户现场进行维修服务 |
| 74 |  | 5 | 交货地点：用户指定地点 |
| 75 | * | 6 | 交货期：合同签订后三个月 |
| 76 | * | 7 | 质保期：一年，自仪器安装验收签字之日起 |

配置清单

| 1 | 高精度二元梯度泵 2套 |
| --- | --- |
| 2 | 在线脱气机 2套 |
| 3 | 柱塞自动清洗装置 2套 |
| 4 | 低温自动进样器 1套 |
| 5 | 柱温箱 1套 |
| 6 | 二极管阵列检测器 1套 |
| 7 | MX多重色谱系统 1套 |
| 8 | 全二维阀系统 1套 |
| 9 | 三重串联四极杆质谱仪 1台 |
| 10 | ESI离子源 1套 |
| 11 | 质谱和液相软件 1套 |
| 12 | 全二维色谱质谱软件 1套 |
| 13 | 培养基分析系统 1套 |
| 14 | 农残及兽残数据库 1套 |
| 15 | 计算机 1套 |
| 16 | UPS不间断电源 1台 |
| 17 | 氮气发生器 1台 |
| 18 | 耗材：随机启动工具包1套，进样小瓶100个（含瓶盖、瓶垫），C18色谱柱1根。 |

验收标准：验收依据以合同文本和招标的承诺函为准。

评标委员会认定投标人投标配置有实质性缺漏项的，评标委员会将拒绝其投标。

第2包 品目2-1

激光喷码机技术规格

| 序号 | 技术指标类型 | 条款号 | 招标文件技术指标内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 主要用途：用于能力验证样品、标准样品/质控样品的标记、溯源等 |
| 2 |  | 2 | 工作条件： |
| 3 |  | 2.1 | 温度 5-40℃ |
| 4 |  | 2.2 | 湿度 10%-90% |
| 5 |  | 3 | 技术指标： |
| 6 |  | 3.1 | 标识速度：2000个字符/秒；生产线速度 最高可达 15 米/秒（49 英尺/秒），最高能够达到每小时标识 150,000 个产品 |
| 7 |  | 3.2 | 标识范围：约 30.8x38.2 mm2 至 601.0x439.8 mm2 |
| 8 |  | 3.3 | 通信 ：以太网、TCP/IP 和 RS232（可选） 数据备份：通过SD卡储存操作软件和客户数据方便升级软件和数据备份 |
| 9 |  | 3.4 | 环境： 温度 5-40℃ (40-105°F) 湿度 10%-90%，无冷凝激光管 散热 自带风扇散热，并通过温度传感器实时监控并自动调整散热速度，且具有高温报警功能。 冷却系统 空气冷却 |
| 10 |  | 3.5 | 操作方式：10.4寸触摸屏 |
| 11 |  | 3.6 | 防护等级：整机防护等级IP54，扫描头IP65 |
| 12 |  | 3.7 | 激光器要求： 采用美国SYNRAD品牌最高质量等级TM00级封闭型C02激光器，功率为30瓦，激光器寿命高于45000小时。 |
| 13 |  | 3.8 | 振镜控制技术： 利用高速数字检流计扫描仪控制光束方向 |
| 14 |  | 3.9 | 激光头转向装置：可选38种激光头转向装置 |
| 15 |  | 4 | 售后服务与培训： |
| 16 |  | 4.1 | 仪器设备的保修期从安装、调试和试运行验收合格、双方签字认可之日算起，保修期为1年。 |
| 17 |  | 4.2 | 仪器设备到货后，仪器设备的安装和调试由工程技术人员完成，该工程技术人员有安装、调试本仪器设备的经历和经验 |
| 18 |  | 4.3 | 供应商对用户的仪器设备管理、技术人员进行免费的操作和维修培训，达到熟练操作和排除一般性故障的能力，包教包会。 |
| 19 |  | 4.4 | 保修期及保修期后，用户发出报修通知后，投标人承诺在4小时内给予答复；在24小时内派合格的维修工程师到用户现场进行修复。 |
| 20 |  | 4.5 | 供应商设专人负责产品售后的技术服务和维修，每年一次专业免费维护和设备调试，同时不定期的经常性回访 |
| 21 |  | 5 | 交货地点：用户指定地点 |
| 22 | * | 6 | 交货期：合同签订后一个月 |
| 23 | * | 7 | 保修期：一年 |

配置清单

| 1 | 激光喷码机主机 一套 |
| --- | --- |
| 2 | 排烟机 一个 |
| 3 | 电脑 一个 |
| 4 | 输送带 一个 |

验收标准：验收依据以合同文本和招标的承诺函为准。

评标委员会认定投标人投标配置有实质性缺漏项的，评标委员会将拒绝其投标。

第3包 品目3-1

全自动智能厌氧培养系统技术规格

| 序号 | 技术指标类型 | 条款号 | 招标文件技术指标内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 主要用途：用于微生物的厌氧、微需氧、二氧化碳及特殊气体环境条件培养 |
| 2 |  | 2 | 工作条件： |
| 3 |  | 2.1 | 操作温度5℃ - 40℃ |
| 4 |  | 2.2 | 湿度10%-95% |
| 5 |  | 3 | 技术指标： |
| 6 |  | 3.1 | 气体消耗量小（减压后气体）：微需氧约2 L/12 个90mm 平皿；厌氧约 7 L/12 个90mm 平皿。 |
| 7 |  | 3.2 | 不产生化学废弃物，符合生物安全。 |
| 8 |  | 3.3 | 培养罐：可培养1×6 个90mm 平皿、1×12 个90mm 平皿、3×12 个90mm 平皿的多种规格培养罐，适合不同的用量，清晰透明，方便观察培养结果，并可耐受80℃清洁消毒 |
| 9 |  | 3.4 | 具有IEC、美国FDA认证 |
| 10 | * | 3.5 | 含五级质控软件：连接质控、气瓶泄漏质控、常压及减压情况下培养管耐压质控、催化剂活力质控。如条件状态不合要求则在屏幕上显示该错误信息，并停止运行，以保证细菌培养的严格气体条件。 培养气体比例设置软件，并可单独升级。 |
| 11 | # | 3.6 | 触摸屏显示内容至少包括:日期/时间、采用的气体环境、QA级别、每个培养罐和每个气罐的QA结果、培养罐中最终气体比例,可以用具体的数字显示培养罐中最终的气体比例，无需厌氧指示剂观察指示剂来观察培养罐是否达到厌氧状态， |
|  | * | 3.7 | 针式打印机,输出打印内容至少包括: 日期/时间、采用的气体环境、QA级别、每个培养罐和每个气罐的QA结果、培养罐中最终气体比例 |
| 12 |  | 4 | 售后服务与培训 |
| 13 |  | 4.1 | 仪器设备的保修期从安装、调试和试运行验收合格、双方签字认可之日算起，保修期为1年 |
| 14 |  | 4.2 | 仪器设备到货后，仪器设备的安装和调试由工程技术人员完成，该工程技术人员有安装、调试本仪器设备的经历和经验。 |
| 15 |  | 4.3 | 供应商对用户的仪器设备管理、技术人员进行免费的操作和维修培训，达到熟练操作和排除一般性故障的能力，包教包会。 |
| 16 |  | 4.4 | 保修期及保修期后，用户发出报修通知后，投标人承诺在4小时内给予答复；在24小时内派合格的维修工程师到用户现场进行修复。 |
| 17 |  | 4.5 | 供应商设专人负责产品售后的技术服务和维修，每年一次专业免费维护和设备调试，同时不定期的经常性回访。 |
| 18 |  | 5 | 交货地点：用户指定地点 |
| 19 | * | 6 | 交货期：合同签订后三个月 |
| 20 | * | 7 | 保修期：1年 |

配置清单

| 1 | 控制器（主机）：内置彩色液晶触控屏微型计算机、真空泵、培养罐接口、气瓶接口、质量保证组件 1台 |
| --- | --- |
| 2 | 培养罐(放置6个90mm培养皿) 2个 |
| 3 | 培养罐(放置12个90mm培养皿)2个 |
| 4 | 培养罐(放置3叠12个90mm的培养皿)1个 |
| 5 | 不锈钢培养皿提篮，放6个90/100mm的平皿 2个 |
| 6 | 不锈钢培养皿提篮，放12个90/100mm的平皿 2个 |
| 7 | 不锈钢培养皿提篮，放3×12个90/100mm平皿 1个 |
| 8 | 催化剂（每袋6件,适用于 AJ9022、AJ9023） 2袋 |
| 9 | 催化剂(每袋2包，适用于 AJ9025/AJ9028.) 1包 |
| 10 | 气瓶减压阀，21.8 x 1.25, 左旋螺纹 1个 |
| 11 | 针式打印机 1台 |

验收标准：验收依据以合同文本和招标的承诺函为准。

评标委员会认定投标人投标配置有实质性缺漏项的，评标委员会将拒绝其投标。

第4包 品目4-1

细胞分选仪技术规格

| 序号 | 技术指标类型 | 条款号 | 招标文件技术指标内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 主要用途：用于微生物能力验证和标准样品的研发 |
| 2 |  | 2 | 工作条件： |
| 3 |  | 2.1 | 操作温度5℃ - 40℃ |
| 4 |  | 2.2 | 湿度<95% |
| 5 |  | 3 | 技术指标： |
| 6 |  | 3.1 | 激光系统：488nm固态激光器、640nm固态激光器和405nm固态激光器； |
| 7 |  | 3.2 | 荧光检测系统：开放式平台，配备≥12个检测器； |
| 8 | * | 3.3 | 荧光收集采用八角形和三角形连续反射收集系统； |
| 9 |  | 3.4 | 探测器类型：全数字化，数据分辨率≥260000； |
| 10 | * | 3.5 | 光路系统：采用固定免调试光路，激发光和发射光采用全光纤传递； |
| 11 | * | 3.6 | 激发模式：方形光胶耦合物镜石英杯； |
| 12 | * | 3.7 | 荧光检测灵敏度：FITC <80MESF、PE<30MESF； |
| 13 | ＃ | 3.8 | 一体化电荷式分选系统：分选速度≥34000个细胞/秒，2路分选、克隆分选、成份分选、索引分选等模式； |
| 14 | * | 3.9 | 液滴时间延迟：640nm红色固体激光器，具有自动确定、实时监测液滴时间延迟功能； |
| 15 |  | 3.10 | 荧光信号补偿、修正：任意两个荧光参数间可做补偿，既可以硬件补偿，也可以软件脱机补偿； |
| 16 |  | 3.11 | 喷嘴规格：≥100μm； |
| 17 |  | 3.12 | 荧光分辨率：PI染色CEN（鸡红细胞核）样本，G0/G1期全峰宽CV <3%； |
| 18 |  | 3.13 | 荧光线性度：PI染色CEN样本：双粘体/单细胞比率：2±0.05； |
| 19 |  | 3.14 | 散射光灵敏度：可以有效区分固定血小板和噪音信号； |
| 20 |  | 3.15 | 检测颗粒范围：0.5um~50um或更宽； |
| 21 |  | 3.16 | 数据处理系统：全数字化数据处理 |
| 22 |  | 3.17 | 分析软件：可脱机进行全数字化分析、处理 |
| 23 |  | 3.18 | 信号脉冲处理：可对任意测量参数的脉冲信号进行宽度、高度及面积的测量 |
| 24 | ＃ | 3.19 | 具备独立的液流车系统，盛放≥10L鞘液桶、≥10L废液桶、清洁液，以保证分选实验的长时间不间断进行。能自动完成开关机仪器的清洗工作，可对液流自动监测并有堵塞报警功能； |
| 25 |  | 3.20 | 温度控制系统:进样系统温度由软件控制,可调节为4-42度可调。 |
| 26 |  | 4 | 售后服务与培训： |
| 27 |  | 4.1 | 仪器设备的保修期从安装、调试和试运行验收合格、双方签字认可之日算起，保修期为1年。 |
| 28 |  | 4.2 | 仪器设备到货后，仪器设备的安装和调试由工程技术人员完成，该工程技术人员有安装、调试本仪器设备的经历和经验。 |
| 29 |  | 4.3 | 供应商对用户的仪器设备管理、技术人员进行免费的操作和维修培训，达到熟练操作和排除一般性故障的能力，包教包会。 |
| 30 |  | 4.4 | 保修期及保修期后，用户发出报修通知后，投标人承诺在4小时内给予答复；在24小时内派合格的维修工程师到用户现场进行修复。 |
| 31 |  | 4.5 | 供应商设专人负责产品售后的技术服务和维修，每年一次专业免费维护和设备调试，同时不定期的经常性回访。 |
| 32 |  | 5 | 交货地点：用户指定地点 |
| 33 | * | 6 | 交货期：合同签订后三个月 |
| 34 | * | 7 | 质保期：保修一年 |

配置清单

| 1 | 细胞分选仪主机 一套 |
| --- | --- |
| 2 | 压缩机 一个 |

验收标准：验收依据以合同文本和招标的承诺函为准。

评标委员会认定投标人投标配置有实质性缺漏项的，评标委员会将拒绝其投标。