ICS 71.040.30

N04

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

气相色谱-单四极质谱仪性能测定方法

The method of performance testing

for gas chromatography- single quadrupole masss pectrometry

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国科学技术部提出。

本标准由全国仪器分析测试标准化技术委员会（SAC/TC481）归口。

本标准负责起草单位：中国计量科学研究院。

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

气相色谱-单四极质谱仪性能测定方法

范围

本标准规定了气相色谱-单四极质谱仪性能测定的方法。

本标准适用于气相色谱-单四极质谱仪性能的测定和评价。

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

信噪比  signal to noise ratio

S/N

待测物信号强度与噪声强度的比值。

灵敏度  sensitivity

被测组分的量或浓度改变一个单位时分析信号的变化量。

注:对质谱仪而言，一般用信噪比表征灵敏度，

半峰宽  Full Width at Half Maximum （简称FWHM）

峰高一半处的色谱峰宽度。

分辨率resolution

分辨两个相邻质谱峰的能力。通常为质谱图上某一质谱峰的质荷比数与该峰半高峰宽质荷比数之商。

注：对于单四极质谱，分辨率一般以半峰宽（FWHM）表示。

质量范围 mass range

在正常状态下可测定的单电荷离子最低质荷比和最高质荷比之间的范围。

扫描速度scan speed

单位时间内扫描的质荷比范围。

线性范围linear range

响应值与待测物浓度呈线性关系的范围

质量稳定性mass stability

一段时间内，质谱仪对特定质量数离子测量值的变化。

质量准确性mass accuracy

对指定质量数离子质量测量值与理论值之间的偏差。

面积重复性area reproducibility

在相同测量条件下，对同一浓度的待测物进行连续多次重复测量，响应值（面积）之间的一致性。

离子丰度比 ion abundance ratios

选择强度最大的离子峰作为基峰，其它离子强度与基峰离子强度的比值即为离子丰度比。

定性重复性qualitative reproducibility

在相同测量条件下，对同一浓度的待测物进行连续和间隔多次重复测量，离子丰度比之间的一致性。

保留时间重复性retention time reproducibility

在相同测量条件下，对同一浓度的样品进行连续多次重复测量，保留时间之间的一致性。

主要试剂和标准物质

除非另有规定，所有试剂均为色谱级，移液器需检定或校准。宜使用以下浓度标准物质，使用时根据仪器状况稀释到合适浓度。

3.1 硬脂酸甲酯-异辛烷溶液，10.0ng/μL；

3.2 六溴苯-异辛烷溶液，50.0ng/μL；

3.3 十溴联苯-异辛烷溶液，50.0ng/μL；

3.4 八氟萘-异辛烷溶液标准物质，100pg/μL；

3.5 六氯苯-异辛烷溶液标准物，10.0ng/μL；

3.6 苯甲酮-异辛烷溶液标准物质，10.0ng/μL。

性能指标的测定

分辨率

仪器稳定后，使用仪器自带的全氟三丁胺（简称FC-43）进行自动调谐，直到调谐通过，打印调谐报告，得到半峰宽。对于不能打印调谐报告的仪器，可以根据调谐结果测量并计算半峰宽，通常以m/z502处峰计算。

如用户需要，可采用手动方式进行调谐。

注：除特殊说明外，均采用电子轰击（EI）源进行测试。

质量范围

在调谐界面下，将质量数设在仪器可测质量范围，使用仪器自带的全氟三丁胺进行全质量范围扫描，观察是否出现M/Z69，131，264，502，614，…的质谱峰。对于强度低的离子，可以采用局部扫描方式观察。

注：一般全氟三丁胺可观察到最大质荷比为m/z614，如果用户检测物质质荷比大于614，可以使用用户日常检测的物质，通过气相色谱进样，观察仪器可检测的最大质量数。

灵敏度

EI源

仪器调谐通过后，参照附录A条件，注入适当浓度的八氟萘-异辛烷溶液1.0(L，全扫描方式下，应保证所得谱图与标准谱图匹配度不低于80%。提取m/z =272离子，再现质量色谱图，根据公式（1）以峰到峰方式计算信噪比（S/N）。

S/N=H272/H噪声                                           （1）

式中：

H272—提取离子（m/z）的峰高。

H噪声—基线噪声，宜在八氟萘峰后的0.5min～1.0min范围内选择。

正化学电离（PCI）源

仪器调谐通过后，参照附录A条件，注入适当浓度的苯甲酮-异辛烷溶液1.0(L，提取m/z =183离子，再现质量色谱图，根据公式（1）以峰到峰方式计算S/N。

负化学电离（NCI）源

仪器调谐通过后，参照附录A条件，注入适当浓度的八氟萘-异辛烷溶液1.0(L，提取m/z =272离子，再现质量色谱图，根据公式（1）以峰到峰方式计算S/N。

线性范围

仪器稳定后，参照附录A条件，采用选择离子（m/）z监测方式，从低到高依次注入不同浓度的六氯苯标准物质溶液，计算测试浓度范围内，响应面积与浓度间的线性相关系数R。

建议使用的标准物质最高浓度不超过1.00µg/mL，最低浓度应满足10倍信噪比。

质量稳定性

仪器稳定后，参照附录A条件，选择性注入适当浓度（例如1.00µg/mL）的六氯苯、六溴苯和/或十溴联苯混合溶液，每8h进一次样，共6次。分别记录M/Z：71, 284, 552, 701, 943等5个离子的测量值，分别计算每个离子实际测量值极差，取其中最大的一个作为稳定性测试结果。

亦可根据用户对所选择仪器性能的要求，选择考察低质量段、中间质量段或高质量段的稳定性，例如，仪器用于多溴二苯醚检测，可重点测试高质量端的质量稳定性；

质量准确性

仪器稳定后，参照附录A条件，选择性注入适当浓度（例如1.00µg/mL）的六氯苯、六溴苯和/或十溴联苯混合溶液，分别记录M/Z：71, 284, 552, 701, 943等5个离子的测量值，计算实测值与理论值之差。

亦可根据用户对所选择仪器性能的要求，重点考察低质量段、中间质量段或高质量段的准确性。

面积重复性

连续重复性

仪器稳定后，参照附录A条件，选择性注入适当浓度（例如1.00µg/mL）的六氯苯、六溴苯和/或十溴联苯混合溶液，连续进样6次，提取相应特征离子，再现质量色谱图，对色谱峰进行积分并记录峰面积，根据公式（2）计算：

（2）

式中：

—峰面积的相对标准偏差，%；

—相应化合物第i 次测量的峰面积；

—相应化合物6次测量峰面积的算术平均值；

—测量序号。

日内重复性

参照4.7.1，按相同的条件，先连续进样3次作为第一组测试，然后每隔4h连续进样3次，共进行7组测试，提取相应特征离子，再现质量色谱图，对色谱峰进行积分并记录峰面积，分别取3种物质每组3次进样所得峰面积的平均值作为一次测量结果，根据公式（2）计算RSD，作为日内的重复性。

注：定量重复性、定性重复性和保留时间重复性均需要测连续重复性和日内重复性，采用一次测试，分别计算。即只测试一组连续重复性数据，一组日内重复性数据，且采用的标准溶液浓度须满足S/N=（100:1～200:1）。

定性重复性

连续重复性

仪器稳定后，参照附录A条件，选择性注入适当浓度（例如1.00µg/mL）的六氯苯、六溴苯和/或十溴联苯混合溶液，连续进样6次，分别记录m/z 284（基峰）、 71、142、249的强度，按公式（3）分别逐个计算71、142、249与基峰比值的。

(3)

式中：

—丰度比的相对标准偏差，%；

—第i 次测量选定离子强度与m/z284强度比值；

—6次测量选定离子强度与m/z284强度比值算术平均值；

—测量序号。

日内重复性

参照4.7.2的条件，每隔4h测试一次，共测试7次，分别记录m/z 284（基峰）、 71、142、249的强度，按公式（3）分别逐个计算71、142、249与基峰比值的RSD，作为日内重复性。

保留时间重复性

仪器稳定后，参照附录A条件，选择性注入适当浓度（例如1.00µg/mL）的六氯苯、六溴苯和/或十溴联苯混合溶液，分别记录三种化合物的保留时间，按照公式(4)计算保留时间重复性（）。

(4)

式中：

—保留时间的相对标准偏差，%；

—相应化合物第i 次保留时间，min；

—相应化合物6次保留时间算术平均值；

—测量序号。

扫描速度

在不进样的条件下，设定质荷比从m/z（50～650），扫描速度设定到最大值，连续扫描5min，根据扫描次数和质量范围计算实测扫描速度，并与设定值比较。

Vsp=(Mr×Ns)/Ts

式中：

Vsp—扫描速度，u/s；

Mr—扫描范围，u；

Ns—扫描次数；

Ts—扫描时间，s。

附录A

（资料性附录）

性能测试参数条件

A.1 质谱条件

A.1.1 EI源

离子化能量：70eV；

分辨率：半峰宽（0.6 amu±0.1amu）；

扫描速度：500u/s；

阈值（threshold）:0

全扫描监测方式：八氟萘m/z（50～300）；六氯苯m/z（50～300）；六溴苯，m/z（100～600）；十溴联苯，m/z（300～960）；二苯甲酮m/z（50～200）；

选择离子监测方式：八氟萘m/z272，六氯苯m/z284，二苯甲酮m/z183。

溶剂延迟：3min（或视具体情况而定）；

离子源和四极杆温度根据厂家推荐值和待测物沸点设定；

灯丝电流等参数采用调谐通过后仪器设定的默认值。

A.1.2  CI源：

反应气：甲烷，根据厂家推荐方法选择流量；

其它参数同EI源。

A.2 气相色谱条件

色谱柱：DB-5HT 15m×0.25mm×0.10μm，或性能相当的色谱柱。

进样口温度：250℃；

传输线温度：250℃；

十溴联苯：进样口290℃，传输线300℃，

程序升温：八氟萘和苯甲酮，60℃（3min）10℃/min 220℃(5min)；

六氯苯、六溴苯和十溴联苯混合标准溶液：

100℃（0min）10℃/min 150℃(0min)15℃/min240℃（0min）30℃/min300℃（7min）；

进样方式：不分流进样，开阀时间0.75min；进样量：1.0μL；

载气：高纯氦，纯度99.999%以上；

流速：1.0mL/min，恒流或恒压（无恒流控制部件）。

A.3 其他要求

（1） 对于灵敏度测试，要求保留时间控制在4min～6min；

（2）六氯苯、六溴苯和十溴联苯混合标准溶液，根据具体情况，调整升温程序和载气流速，使得三个化合物保留时间分别控制在5min～9min、9min～13min和15min～20min左右。

（3）测试灵敏度、重复性和扫描速度时，应采用统一的分辨率（半峰宽为 0.6 amu±0.1amu），相同的扫描速度（ 扫描范围m/z（ 20～300），扫描周期为 0.5 s）和阈值 (Threshold=0)。

（4）适当浓度指根据仪器灵敏度状况，采用经过检定或校准的100(L和1000(L移液器，对标准物质进行必要的稀释，直到满足使用要求。为将稀释带来的影响降至最低，建议每级稀释母液取样量不少于100(L。