前    言

本标准代替GB/T 5009.111—2003和GB/T 23503—2009。

本标准与GB/T 5009.111—2003和GB/T 23503—2009相比，主要变化如下：

——修改了标准的中文名称，标准中文名称改为《食品安全国家标准 食品中脱氧雪腐镰刀菌烯醇的测定（理化方法）》；

——按照GB//T20001.4-2001对标准的结构进行了修改；

——新标准内容是由GB/T 5009.111—2003中的两个方法和GB/T 23503—2009共三个方法组成，将GB/T 5009.111—2003中的两个方法分别作为第一法和第二法，而GB/T 23503—2009的方法作为第三法。

食品安全国家标准

谷物及其制品中脱氧雪腐镰刀菌烯醇的测定

范围

本标准规定了食品中脱氧雪腐镰刀菌烯醇的测定方法。

本标准第一法和第二法适用于谷物及其制品（蛋糕、饼干、面包等）中脱氧雪腐镰刀菌烯醇的测定；第三法适用于食品中脱氧雪腐镰刀菌烯醇的测定。

# 第一法 薄层色谱测定法

原理

谷物及其制品中的脱氧雪腐镰刀菌烯醇经提取、净化、浓缩和硅胶G薄层展开后，加热薄层板。由于在制备薄层板时加入了三氯化铝，使脱氧雪腐镰刀菌烯醇在365 nm紫外光灯下显蓝色荧光，与标准比较。

试剂和材料

除非另有说明，本方法所用试剂均为分析纯，水为GB/T 6682规定的一级水。

3.1 试剂

3.1.1 三氯甲烷（CHCl3）。

3.1.2 无水乙醇（C2H6O）。

3.1.3 甲醇（CH3OH）。

3.1.4 石油醚 60 ℃～90 ℃或 30 ℃～60 ℃。

3.1.5 乙酸乙酯（C4H8O2）。

3.1.6 乙腈（CH3CN）。

3.1.7 丙酮（C3H6O）。

3.1.8 异丙醇（C3H8O）。

3.1.9 乙醚（C4H10O）。

3.1.10 无水乙醚（C4H10O）。

3.1.11 氯化铝（AlCl3·6H2O）：化学纯。

3.1.12 中性氧化铝：层析用，经300 ℃活化4 h，置干燥器中备用。

3.1.13 活性炭：20 g活性炭，用3 mol/L盐酸溶液浸泡过夜、抽滤后，用热蒸馏水洗至无氯离子，在120 ℃烘干备用。

3.14 硅胶G：薄层层析用。

3.2 标准品

脱氧雪腐镰刀菌烯醇（以下简称DON）标准：纯度≥98%。

3.3 标准溶液配制

3.3.1 DON标准储备溶液（0.5mg/mL）：精确称取5.0 mg DON，加乙酸乙酯-甲醇（19+1）溶解。转入10 mL容量瓶中，用乙酸乙酯-甲醇（19+1）稀释至刻度，此标准溶液含DON 0.5 mg/mL，避光冷藏保存，可使用3个月。

3.3.2 DON标准工作溶液（25μg/mL）：吸取DON标准储备溶液0.5 mL，用乙酸乙酯-甲醇（19+1）稀释至10 mL，此溶液DON浓度为25 μg/mL，可使用7天。

仪器和设备

所列仪器为该方法所需要的主要仪器，一般实验室常用仪器不再列入。某些仪器和设备应注明使用规格。

4.1 小型粉碎机。

4.2 电动振荡器。

4.3 75 mL玻璃蒸发皿。

4.4 层析柱：内径2 cm，长10 cm，不具活塞。

4.5 10 mL具塞浓缩瓶：底部具0.2 mL刻度尾管。

4.6 玻璃板：5 cm×20 cm。

4.7 薄层涂布器：0.3 mm。

4.8 展开槽：内长25 cm，宽6 cm，高4 cm。

4.9 紫外光灯：365 nm。

4.10 微量注射器：10 μL，50 μL。

4.11 50 mL平底管。

4.12 双波长薄层扫描仪：带数据处理机。

分析步骤

5.1 提取

称取20 g粉碎试样置于200 mL具塞锥瓶中，加8 mL水和100 mL三氯甲烷-无水乙醇（8+2），密塞。在瓶塞上涂层水，盖严防漏，震荡1 h，通过折叠快速定性滤纸过滤，取25 mL滤液于75 mL玻璃蒸发皿中，置90 ℃水浴上通风挥干。

5.2 净化

5.2.1 液-液分配

5.2.1.1 谷物：用50 mL石油醚分次溶解蒸发皿中的残渣，洗入100 mL分液漏斗中，再用20 mL（玉米试样用30 mL）甲醇-水（4+1）分次洗涤蒸发皿，转入同一分液漏斗中。

5.2.1.2 谷物制品（蛋糕、饼干、面包等）：用100 mL石油醚分次溶解蒸发皿中的残渣，洗入250 mL分液漏斗中，再用30 mL甲醇-水（4+1）分次洗涤蒸发皿，转入同一分液漏斗中。

振摇分液漏斗1.5 min，静置约15 min使分层后，将下层甲醇-水提取液过柱净化，不要将两相交界处的白色絮状物放入柱内。

5.2.2 柱净化

5.2.2.1 小麦及其制品：在层析柱下端与小管连接处塞约0.1 g脱脂棉，尽量塞紧，先装入0.5 g中性氧化铝，敲平表面，再加0.4 g活性炭，敲紧。将层析柱下端小管插入一橡皮塞，塞在抽滤瓶上，抽滤瓶中放一平底管接受过柱液，将抽滤瓶接上水泵或真空泵，稍稍开启泵，使活性炭压紧，将分液漏斗中的甲醇-水提取液小心地沿管壁加入柱内，控制流速为每15 S 18滴～20滴（3 mL/min），甲醇-水提取液过柱快完毕时，加入10 mL甲醇-水（4+1）淋洗柱，抽滤，直至柱内不再有液体流出。过柱速度控制在2 mL/min～3 mL/min，速度太快净化效果不好，太慢耗时太长。

5.2.2.2 玉米：同5.2.2.1，只是将活性炭的用量改为0.3 g。

5.3 制备薄层层析用液

将过柱后的洗脱液倒入75 mL玻璃蒸发皿中，用少量甲醇-水（4+1）洗涤平底管。将蒸发皿置沸水浴上浓缩至干。

5.3.1 小麦：趁热加入3 mL乙酸乙酯，加热至沸，在水浴锅上轻轻地反复转动蒸发皿数次，使充分沸腾将残渣中的DON溶出，并将乙酸乙酯挥发至干，再加入3 mL乙酸乙酯同样处理一次，将溶剂挥干，最后加3 mL乙酸乙酯，加热至沸，放冷至室温后转入浓缩瓶中，再用三份1.5 mL乙酸乙酯洗涤蒸发皿，并入浓缩瓶中。

5.3.2 小麦制品、玉米：趁热加入3 mL乙酸乙酯，加热至沸，在水浴锅上轻轻地反复转动蒸发皿数次，使充分沸腾，将残渣中的DON溶出，放冷至室温后转入浓缩瓶中。加约0.5 mL甲醇-丙酮（1+2）于蒸发皿中，用玻璃棒搅动溶解残渣，将蒸发皿置于水浴锅上挥干溶剂后，加入3 mL乙酸乙酯，加热至沸，转动蒸发皿，使充分沸腾，放冷至室温后转入同一浓缩瓶中，再用0.5 mL甲醇-丙酮（1+2）和3 mL乙酸乙酯同样处理一次，乙酸乙酯提取液并入浓缩瓶中。

将浓缩瓶置约95 ℃水浴锅上，用蒸汽加热吹氮气浓缩至干，放冷至室温后加入0.2 mL三氯甲烷-乙腈（4+1）溶解残渣留作薄层层析用。

5.4 测定

5.4.1 薄层板的制备：4 g硅胶 G 加约9 mL 15%氯化铝（AlCl3·6H2O）水溶液，研磨约2 min至呈粘稠状，铺成5 cm×20 cm的薄层板三块，置室温干燥后，于105 ℃活化1 h，贮干燥器中备用。

5.4.2 点样：在每块薄层板上距下端2.5 cm的基线上点样。

第一块板：对每一个试样先点第一块薄层板。在距板左边缘1.8 cm处点25 μL样液，在距板上端1.5 cm处的横线上并与基线试样点相对应的位置上点2 μL DON标准液（50 ng）。按5.4.3.1条下横展薄层板，挥干溶剂后再在薄层板上距左边缘1 cm处的基线上点2 μL DON标准液（50 ng）。

第二块板：在第一块板上未显荧光的试样则需在第二块薄层板上距左边缘0.8 cm～1 cm处滴加25 μL样液，加1 μL标准液（25 ng），在距左边缘2 cm处滴加1 μL标准液（25 ng），在距右边缘1.2 cm处滴加2 μL标准液。对阳性试样则进行概略定量：在薄层板上距左边缘0.8 cm～1 cm处滴加样液点（根据情况估计滴加量，或稀释后定量），在距板左边缘2 cm处和在距右边缘1.2 cm处分别滴加二个标准点，DON的量可为50 ng、75 ng、100 ng。再在距板上端1.5 cm处的横线上点三个DON标准点（各约50 ng），使之与基线上的三个点相对应。

5.4.3 展开

横展剂：乙醚、乙醚-丙酮（95+5）或无水乙醚。任选其中一种，使试样DON点偏离原点0.7 cm～1 cm，刚好与杂质荧光分开。

纵展剂：三氯甲烷-丙酮-异丙醇（8+1+1）；

三氯甲烷-丙酮-异丙醇-水（7.5+1+1.5+0.1）。

5.4.3.1 横展：在展开槽内倒入10 mL横展剂。将点好样的薄层板靠样液点的长边斜浸入溶剂，展至板端过1 min～2 min，取出通风挥干3 min。对小麦制品还须再用10 mL石油醚（30 ℃～60 ℃）横展一次，展至板端过1 min，取出通风挥干5 min。

5.4.3.2 纵展：在展开槽内倒入10 mL纵展剂。将横展挥干后的薄层板置展开槽内纵展15 cm, 取出通风挥干10 min。由于DON与杂质分离的效果受空气湿度影响较大，当板面分离效果不太好时即第一块薄层板的试样点附近有杂质荧光干扰时，可按极性大小依次换用以下几种展开方式：

a）  三氯甲烷-丙酮-异丙醇（8+1+1）。

b）  三氯甲烷-丙酮-异丙醇（8+1+1）并在展开槽盖内面贴上水饱和的滤纸。

c）  三氯甲烷-丙酮-异丙醇-水（7.5+1+1.5+0.1）。

d）  三氯甲烷-丙酮-异丙醇-水（7.5+1+1.5+0.1）并在展开槽盖内面贴上水饱和的滤纸。改换纵展方式，展开第二块薄层板。如展开槽内极性太大，会使DON点变偏。

5.4.4 显荧光：先观察未加热的薄层板可见到显蓝紫荧光的干扰点，这时DON不显荧光，加热薄层板后，杂质点仍显荧光，它在DON荧光点附近，但不干扰DON。然后将此薄层板置130 ℃烘箱中加热7 min～10 min，取出放在冷的表面上1 min～5 min后于365 nm紫外光灯下观察。

5.4.5 观察与评定：薄层板经横展后，板上样液点的DON移动约0.7 cm～1 cm，正是根据这一点在纵展后使试样DON点摆脱了杂质荧光的干扰。薄层板上端未经纵展的三个DON标准点可分别作为横展后试样DON点和二个标准DON点的横向定位点，试样DON点又可与纵展后的DON标准点比较Rf值而定性，这样从横向和纵向两个方面确定试样DON点的位置，达到定性的目的。二个标准DON点的位置上均无杂质荧光干扰。

如在第一块薄层板上样液未显荧光，而在第二块薄层板上25 μL样液+25 ng标准所显荧光强度与25 ng标准DON相等，则试样中DON含量为阴性或0.05 mg/kg以下。阳性试样概略定量时，虽然薄层板上三个DON点在横展中都稍有移动，但对各点荧光强度无影响，两个标准点均可用于和试样DON点比较荧光强度。

5.4.6 薄层光密度计测定：激发光波长340 nm、发射光波长400 nm。在薄层板上标准DON荧光点至少在100 ng、200 ng、400 ng时，测得的响应与DON的量才呈线性关系。对DON含量在0.3 mg/kg以上的试样才用光密度计测定。当DON含量在0.3 mg/kg时点20 μL样液使测得的DON量落在100 ng～200 ng之间，用薄层光密度计测定时每块板上滴加二个标准DON点，DON标准点的量为100 ng，200 ng或200 ng，400 ng，以测得的峰面积值为纵坐标，DON的量为横坐标，绘制标准曲线。

分析结果的表述

按式（1）计算：

………………..…………（1）

式中：

X－试样中DON的含量，单位为毫克每千克（mg/kg）；

A—薄层板上测得样液点上 DON的量，单位为微克（µg）；

V1—加入三氯甲烷-乙腈混合液溶解残渣的体积，单位为毫升（mL）；

V2—滴加样液的体积，单位为毫升（mL）；

D—样液的总稀释倍数；

m—三氯甲烷-乙腈混合液溶解残渣相当试样的质量，单位为克（g）。

# 第二法 免疫测定法（ELISA）

原理

将已知抗原吸附在固相载体表面，洗除未吸附抗原，加入一定量抗体与待检试样（含有抗原）提取液的混合液，竞争温育后，在固相载体表面形成抗原抗体复合物。洗除多余抗体成分，然后加入酶标记的抗免疫球蛋白的第二抗体结合物，与吸附在固体表面的抗原抗体复合物结合，加入酶底物。在酶的催化作用下，底物发生降解反应，产生有色产物，通过酶标检测仪，测出酶底物的降解量，根据标准曲线计算被测试样中的抗原量。

试剂和材料

除非另有说明，本方法所用试剂均为分析纯，水为GB/T 6682规定的一级水。

8.1 试剂

8.1.1 抗体：杂交瘤细胞系3D7产生的抗DON的特异性单克隆抗体。

8.1.2 抗原：DON与载体蛋白-牛血清白蛋白（BSA）的结合物（DON-BSA）。

8.1.3 牛血清白蛋白（BSA），四甲基联苯胺，免抗鼠免疫球蛋白与辣根过氧化酶的结合物。

8.1.4 吐温-20。

8.1.5 30%过氧化氢（H2O2）。

8.1.6 甲醇（CH3OH）。

8.1.7 三氯甲烷（CHCl3）。

8.1.8 石油醚（60 ℃～90 ℃或30 ℃～60 ℃）。

8.1.9 无水乙醇（C2H6O）。

8.1.10乙酸乙酯（C4H8O2）。

8.1.11中性氧化铝（Al2O3）。

8.1.12活性炭。

8.2 试剂配制

8.2.1 包被缓冲液为pH9.6的碳酸盐缓冲液，配制方法为：称取1.59 g碳酸钠（Na2CO3），2.93 g碳酸氢钠（NaHCO3）加水稀释至1 000 mL。

8.2.2 洗涤液为含0.05%吐温-20的pH7.4的碳酸盐缓冲液（简称PBS-T），配制方法为：称取磷酸二氢钾（KH2PO4）0.2 g，磷酸氢二钠（Na2HPO4·12H2O）2.9 g，氯化钠（NaCl）8.0 g，氯化钾（KCl）0.2 g，吐温-20 0.5 mL，加水至1 000 mL。

8.2.3 底物缓冲液为pH5. 0的磷酸-柠檬酸缓冲液，配制方法为：0.1 mol/L柠檬酸（C6H8O7·H2O），

即称取柠檬酸21.0 g，加水至1 000 mL为甲液。

8.2.4 0.2 mol/L磷酸氢二钠（Na2HPO4）溶液：即称取磷酸氢二钠28.4 g，加水至1000 mL，为乙液；取甲液24.3 mL，乙液25.7 mL，加水至100 mL，即可。

8.3 标准溶液配制

8.3.1 DON标准储备溶液

准确称取DON标准品，用甲醇配成1 mg/mL的DON贮备液，-20 ℃冰箱贮存。

8.3.2 DON标准工作溶液

于检测当天，精密吸取DON标准贮备液，用20%甲醇的PBS（配制方法同PBS-T，不加吐温-20即可）稀释成制备标准曲线的所需浓度。

仪器

所用玻璃器皿均用硫酸洗液浸泡，用自来水洗，蒸馏水冲洗。

9.1 酶标检测仪；

9.2 酶标微孔板（40孔或96孔）；

9.3 电动振荡器；

9.4 电热恒温水浴锅；

9.5 具0.2 mL尾管的10 mL小浓缩瓶；

9.6 250 mL分液漏斗。

分析步骤

10.1 提取

称20 g粉碎并通过20目筛的试样，置200 mL具塞三角烧瓶中。加8 mL水和100 mL三氯甲烷-无水乙醇（4+1），在瓶塞上抹一层水盖严防漏。震荡1 h后，通过快速定性滤纸过滤，取25 mL滤液于蒸发皿中，置90 ℃水浴上通风挥干。用50 mL石油醚分次溶解蒸发皿中残渣，倒入250 mL分液漏斗中，再用20 mL甲醇-水（4+1）分次洗涤，转入同一分液漏斗中，振荡1.5 min，收下层甲醇-水提取液过层析柱净化（层析柱的装备：在层析柱下端与小管连接处塞约0.1 g脱脂棉，尽量塞紧，先装入0.5 g中性氧化铝，敲平表面，再加0.4 g活性炭，敲紧）。

将过柱后的洗脱液倒入蒸发皿中，将蒸发皿置于水浴锅上浓缩至干，趁热加入3 mL乙酸乙酯，加热至挥干，再重复一次，最后加3 mL乙酸乙酯，冷至室温后转入具尾管的10 mL浓缩瓶中，用适量乙酸乙酯洗涤蒸发皿，并入浓缩瓶中。将浓缩瓶置95 ℃水浴锅上用蒸汽加热，挥干，冷却后用0.2 mL含20%甲醇的PBS定容，共ELISA检测用。

10.2 ELISA检测

10.2.1 用DON-BSA（20 µg/mL）包被酶标微孔板，每孔100 µL，4 ℃过夜。

10.2.2 酶标板用PBS-T洗3次，每次3 min后，加入不同浓度的DON标准溶液（制作标准曲线）或试样提取液（检测试样中的毒素含量）与抗体溶液的混合液（1+1），每孔100 µL，该混合液应于使用的前一天配好，4 ℃过夜，备用，置37 ℃ 1 h。

10.2.3 酶标板洗3次，每次3min后，加入酶标二抗，每孔100 µL，37 ℃ 1.5 h。

10.2.4 同上述洗涤后，加入酶底物溶液[即取5 µL TMB（10 mgTMB溶于1 mL二甲基甲酰胺中）溶液加10 mL底物缓冲液加10 µL 30%过氧化氢，混匀]，每孔100 µL，37 ℃ 30 min。

10.2.5 用2 mol/L硫酸溶液终止反应，每孔50 µL，于450 nm处测定吸光度值。

分析结果的表述

按式（2）计算：

……………………………（2）

式中：

X－DON浓度，单位为纳克每克（ng/kg）；

c—酶标微孔板上所测得的DON的含量（根据标准曲线求得），单位为纳克（ng）；

V1—试样提取液的体积，单位为毫升（mL）；

V2—加入样液的体积，单位为毫升（mL）；

D—样液的总稀释倍数；

m—试样质量，单位为克（g）。

# 第三法 免疫亲和层析净化高效液相色谱法

12 原理

用提取液提取试样中的DON，经免疫亲和柱净化后，用高效液相色谱紫外检测器测定，外标法定量。

13  试剂和材料

除另有说明外，本方法所用试剂均为分析纯，水为符合GB/T 6682规定的一级水。

13.1 试剂

13.1.1甲醇（CH3OH）：色谱纯。

- 13.1.2 乙腈（CH3CN）：色谱纯。

13.1.3 聚乙二醇（相对分子质量8 000，HO(CH2CH2O)nH）。

13.2 试剂配制

PBS清洗缓冲液：称取8.0 g氯化钠、1.2 g磷酸氢二钠、0.2 g磷酸二氢钾、0.2 g氯化钾，用990 ml水将上述试剂溶解，然后用浓盐酸调节PH至7.0，再用水稀释至1 L。

13.3 标准品

DON标准品：纯度≥98%。

13.4 标准溶液配制

13.4.1 DON标准储备液（0.1 mg/ml）：准确称取一定量的DON标准品，用甲醇溶解，配成0.1 mg/ml的标准储备液，在-20 ℃保存，可使用3个月。

13.4.2 DON标准工作液：根据使用需要，准确吸取一定量的DON标准储备液，用流动相稀释，分别配成相当于0.1 µg/mL、0.2 µg/mL、0.5 µg/mL、1.0 µg/mL、2.0 µg/mL、5.0 µg/mL的标准工作液，4 ℃保存，可使用7天。

13.5 材料

13.5.1 DON免疫亲和柱。

13.5.2玻璃纤维滤纸：直径11 cm，孔径1.5 µm。

14  仪器和设备

14.1 天平：感量0.001 g。

14.2 高效液相色谱仪：配有紫外检测器或二极管阵列检测器。

14.3 均质器：转速大于10 000 r/min。

14.4 高速万能粉碎机：转速10 000 r/min。

14.5 玻璃注射器：10 mL。

14.6 试验筛：1 mm孔径。

14.7 空气压力泵。

15  分析步骤

15.1 试样制备与提取

15.1.1 粮食和粮食制品：将样品研磨，硬质的粮食等用高速万能粉碎机磨细并通过试验筛（14.6），不要磨成粉末。称取25 g（精确到0.01 g）磨碎的试样于100 mL容量瓶中加入5 g聚乙二醇（13.1.3），用水定容至刻度，混匀，转移至均质杯中，高速搅拌2 min。定量滤纸过滤后以玻璃纤维滤纸过滤至滤液澄清，收集滤液A于干净的容器中。

15.1.2 酒类：取脱气酒类试样（含二氧化碳的酒类样品使用前先置于4 ℃冰箱冷藏30 min，过滤或超声脱气）或其他不含二氧化碳的酒类试样20 g（精确到0.01 g），加入1 g聚乙二醇（13.1.3），用水定容至25.0 mL，混匀，用玻璃纤维滤纸过滤至滤液澄清，收集滤液B于干净的容器中。

15.1.3 酱油、醋、酱及酱制品中：称取25 g（精确到0.01 g），加入5 g聚乙二醇（13.1.3），用水定容至100.0 mL，高速搅拌提取2 min。定量滤纸过滤后，用玻璃纤维滤纸过滤至滤液澄清，收集滤液C于干净的容器中。

15.2 净化

将免疫亲和柱连接于玻璃注射器（14.5）下，准确移取15.1中滤液 A 或 B 或 C 2.0 mL，注入玻璃注射器中。将空气压力泵与玻璃注射器相连接，调节压力，使溶液以约1 滴/S的流速通过免疫亲和柱，直至空气进入亲和柱中。用5 mL PBS清洗缓冲液（13.2）和5 mL水先后淋洗免疫亲和柱，流速约为1 滴/S～2 滴/S，直至空气进入亲和柱中，弃去全部流出液，抽干小柱。

15.3 洗脱

准确加入1.0 mL甲醇洗脱，流速约为1 滴/S，收集全部洗脱液于干净的玻璃试管中，HPLC测定。

15.4 高效液相色谱参考条件

- 色谱柱：C18柱，5 µm，150 mm×4.6 mm或相当者；

- 流动相：甲醇+水（20+80）；

- 流速：0.8 mL/min；

- 柱温：35 ℃；

- 进样量：50 µL；

- 检测波长：218 nm。

15.5 定量测定

以DON标准工作液浓度为横坐标，以峰面积积分值为纵坐标，绘制标准工作曲线，用标准工作曲线对试样进行定量，标准工作溶液和试样溶液中DON的响应值均应在仪器检测线性范围内。在上述色谱条件下，DON标准品色谱图参见图A.1。

15.6 空白试验

除不加试样外，空白试验应与测定平行进行，并采用相同的分析步骤。

15.7 平行试验

按以上步骤，对同一试样进行平行试验测定。

16  分析结果的表述

试样中DON的含量按式（3）计算：

## ……………………………（3）

式中：

X— 试样中DON的含量，单位为毫克每千克（mg/kg）；

c1—试样溶液中DON的浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

c0—空白试样溶液中DON的浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

V—甲醇洗脱液体积，单位为毫升（mL）；

m—试样的质量，单位为克（g）；

f—稀释倍数。

检测结果以两次测定值的算数平均值表示。计算结果表示到小数点后1位。

附  录 A

（资料性附录）

第三法中DON的液相色谱图

图 A.1 DON的液相色谱图

# Text boxes

食品安全国家标准

食品中脱氧雪腐镰刀菌烯醇的测定

（征求意见稿）

xxxx-xx-xx实施

xxxx-xx-xx发布

中华人民共和国卫生部   发布

中华人民共和国卫生部   发布

2010-06-01实施

2010-××-××发布