前    言

本标准代替GB/T 5009.209-2008《谷物中玉米赤霉烯酮的测定》和GB/T 23504-2009《食品中玉米赤霉烯酮的测定 免疫亲和层析净化高效液相色谱法》。

本标准与GB/T 5009.209-2008和GB/T 23504-2009相比，主要变化如下：

——修改了标准的中文名称，标准中文名称改为《食品安全国家标准 食品中玉米赤霉烯酮的测定（理化方法）》；

——按照GB//T20001.4-2001对标准的结构进行了修改;

——新标准内容是由原GB/T 5009.209-2008和GB/T 23504-2009两个方法组成，将GB/T 5009.209-2008方法作为第一法，而GB/T 23504-2009的方法作为第二法。

食品安全国家标准

食品中玉米赤霉烯酮的测定

范围

本标准规定了食品中玉米赤霉烯酮的测定方法。

本标准第一法适用于谷物（玉米、小麦等）中玉米赤霉烯酮的测定，第二法适用于粮食和粮食制品、酒类、酱油、醋、酱及酱制品中玉米赤霉烯酮含量的测定。

原理

试样中的玉米赤霉烯酮用乙腈-水提取后，提取液经免疫亲和柱净化、浓缩后，用配有荧光检测器的液相色谱仪进行测定，外标法定量。

第一法 免疫亲和层析净化液相色谱法

试剂和材料

除非另有说明，本方法所用试剂均为分析纯，水为符合GB/T 6682中规定的一级水。

3.1  试剂

3.1.1 甲醇（CH3OH）：色谱纯。

3.1.2 乙腈（CH3CN）：色谱纯。

3.1.3 氯化钠（NaCl）。

3.2 试剂配制

乙腈-水（9+1）：90 mL乙腈与10 mL水混合而成。

3.3 标准品

玉米赤霉烯酮（C18H22O5）标准品：纯度≥98%。

3.4 标准溶液配制

3.4.1 玉米赤霉烯酮标准储备液（0.1 mg/mL）：准确称取适量的玉米赤霉烯酮标准品，用乙腈溶解并定容至浓度为0.1 mg/mL，-20 ℃冰箱中避光保存，可使用3个月。使用前用流动相稀释成适当浓度的标准工作液。

3.4.2 玉米赤霉烯酮标准标准曲线工作液：将标准储备液用乙腈系列稀释后，配成浓度为0.01 μg/mL、0.02 μg/mL、0.04 μg/mL、0.10 μg/mL、0.40 μg/mL、1.0 μg/mL、2.0 μg/mL和4.0 μg/mL的标准曲线工作溶液，可使用7 d。

3.5 材料

3.5.1 玉米赤霉烯酮免疫亲和柱。

3.5.2 玻璃纤维滤纸

仪器和设备

4.1  高效液相色谱仪，配有荧光检测器。

4.2  粉碎机。

4.3  高速均质器。

4.4  氮吹仪。

4.5  空气压力泵。

4.6  玻璃注射器：20 mL。

4.7  天平：感量0.0001 g。

分析步骤

5.1  试样制备

5.1.1  样品提取

称取40 g粉碎试样（精确到0.01 g）置于250 mL具塞锥形瓶中，加入4 g氯化钠和100 mL乙腈一水（9+1），以均质器高速搅拌提取2 min，通过折叠快速定性滤纸过滤，移取10.0 mL滤液并加入40.0 mL水稀释混匀，经玻璃纤维滤纸过滤1次～2次，至滤液澄清后进行免疫亲和柱净化操作。

5.1.2  净化

将免疫亲和柱连接于20 mL玻璃注射器下。准确移取10.0 mL（相当于0.8 g样品）5.1.1的提取滤液，注入玻璃注射器中，将空气压力泵与玻璃注射器连接，调节压力使溶液以1 滴/s～2 滴/s的流速缓慢通过免疫亲和柱，直至有部分空气通过柱体。以5 mL水淋洗柱子1次，弃去全部流出液，并使部分空气通过柱体。准确加入1.5 mL甲醇（3.1.1）洗脱，流速为1 mL/min，收集洗脱液于玻璃试管中，于55 ℃以下氮气吹干后，用1.0 mL流动相[5.2.1 b）]溶解残渣，供液相色谱测定。

5.2  仪器参考条件

5.2.1  液相色谱条件

a）  色谱柱：C18柱，150 mm×4.6 mm（内径），粒度4 µm，或相当者；

b）  流动相：乙腈-水-甲醇（46+46+8）；

c）  流速：1.0 mL/min；

d）  检测波长：激发波长274 nm，发射波长440 nm；

e）  进样量：100 µL；

f）  柱温：室温。

5.2.2  色谱分析

分别取样液和标准溶液各100 µL注入高效液相色谱仪进行测定，以保留时间定性，峰面积定量。在上述色谱条件下，玉米赤霉烯酮的保留时间约为3.4 min。

玉米赤霉烯酮标准品的液相色谱图参见图1。

5.3  空白试验

除不加试样外，均按上述步骤进行。

- 分析结果的表述

按外标法计算试样中玉米赤霉烯酮的含量，计算结果需将空白值扣除。见式（l）：

式中：

X——试样中玉米赤霉烯酮的含量，单位为微克每千克（µg/kg）；

A——样液中玉米赤霉烯酮的峰面积；

Ao——空白样液中玉米赤霉烯酮的峰面积；

c——标准工作溶液中玉米赤霉烯酮的浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

V——样液最终定容体积，单位为毫升（mL）；

m——最终样液所代表的试样量，单位为克（g）；

As——标准工作溶液中玉米赤霉烯酮的峰面积。

第二法  免疫亲和层析净化液相色谱法

- 试剂和材料

除非另有说明，本方法所用试剂均为分析纯，水为GB/T 6682规定的一级水。

  - 试剂

7.1.1 甲醇（CH3OH）：色谱纯。

7.1.2 乙腈（CH3CN）：色谱纯。

7.1.3 氯化钠（NaCl）。

7.1.4  磷酸氢二钠（Na2HPO4）。

7.1.5  磷酸二氢钾（KH2PO4）。

7.1.6  氯化钾（KCl）。

7.2  试剂配制

7.2.1 提取液：乙腈＋水（9+1），9份乙腈和1份水混合而成。

7.2.2 PBS清洗缓冲液：称取8.0 g氯化钠、1.2 g磷酸氢二钠、0.2 g磷酸二氢钾、0.2 g氯化钾，用

990 mL水将上述试剂溶解，然后用浓盐酸调节pH至7.0，再用水定容至1 L。

7.2.3 甲醇十乙腈（1+1）：1份乙腈和1份甲醇混合而成。

7.3 标准品

玉米赤霉烯酮（C18H22O5）标准品：纯度≥98%。

7.4 标准溶液配制：

7.4.1玉米赤霉烯酮标准储备液（0.1 mg/mL）：准确称取一定量的玉米赤霉烯酮标准品，用甲醇+乙腈（1+1）溶解，配成0.1 mg/mL的标准储备液，在-20℃保存，可使用3个月。

7.4.2  玉米赤霉烯酮标准工作液：根据使用需要，准确吸取一定量的玉米赤霉烯酮储备液，用流动相稀释，分别配成相当于10 ng/mL、50 ng/mL、100 ng/mL、200 ng/mL、500 ng/mL的标准工作液，4 ℃保存，可使用7 d。

7.5 材料

7.5.1  玉米赤霉烯酮免疫亲和柱。

7.5.2  玻璃纤维滤纸：直径11 cm，孔径1.5 µm，无荧光特性。

- 仪器和设备

8.1  天平：感量0.001 g。

8.2  高效液相色谱仪：配有荧光检测器。

8.3  均质器：转速大于10 000 r/min。

8.4  高速万能粉碎机：转速10 000 r/min。

8.5  玻璃注射器：10 mL。

8.6  试验筛：1 mm孔径。

8.7  空气压力泵。

- 分析步骤

9.1  试样制备与提取

9.1.1  粮食和粮食制品：将样品研磨，硬质的粮食等用高速万能粉碎机磨细并通过试验筛（8.6），不要磨成粉末。称取50 g（精确到0.01 g）磨碎的试样于l00 mL容量瓶中，加入5 g氯化钠，用提取液（7.2.1）定容至刻度，混匀，转移至均质杯中，高速搅拌提取2 min。定量滤纸过滤，移取10.0 mL滤液于50 mL容量瓶中，加水定容至刻度，混匀，用玻璃纤维滤纸过滤至滤液澄清，收集滤液A于干净的容器中。

9.1.2  酒类：取脱气酒类试样（含二氧化碳的酒类使用前先置于4 ℃冰箱冷藏30 min，过滤或超声脱气）或其他不含二氧化碳的酒类试样20 g（精确到0.01 g）于50 mL容量瓶中，用乙腈定容至刻度，摇匀。移取10.0 mL滤液于50 mL容量瓶中，加水定容至刻度，混匀，用玻璃纤维滤纸过滤至滤液澄清，

收集滤液B于干净的容器中。

9.1.3  酱油、醋、酱及酱制品：称取25 g（精确到0.01 g）混匀的试样，用乙腈定容至100.0 mL，超声提取2 min．定量滤纸过滤，移取10.0 mL滤液于50 mL容量瓶中，加水定容至刻度，混匀，用玻璃纤维滤纸过滤至滤液澄清，收集滤液C于干净的容器中。

9.2  净化

将免疫亲和柱连接于玻璃注射器（8.5）下，准确移取9.1中的滤液 A 或 B 或 C 10.0 mL，注入玻璃注射器中。将空气压力泵与玻璃注射器相连接，调节压力，使溶液以约1 滴／s的流速通过免疫亲和柱，直至空气进入亲和柱中。依次用10 mL PBS清洗缓冲液（7.2.2）和10 mL水淋洗免疫亲和柱，流速约为l 滴/s～2 滴/s，直至空气进入亲和柱中，弃去全部流出液，抽干小柱。

9.3  洗脱

准确加入1.0 mL甲醇洗脱，流速约为1 滴/s，收集全部洗脱液于干净的玻璃试管中，用甲醇定容至1 mL，HPLC测定。

9.4  液相色谱参考条件

a）  色谱柱：Cl8柱，5 µm，150 mm×4.6 mm或相当者；

b）  流动相：乙腈十水十甲醇（46+46+8）；

c）  流速：1.0 mL/min；

d）  柱温：35℃；

e）  进样量：20 µL～100 µL；

f）  检测波长：激发波长274 nm，发射波长440 nm。

在上述色谱条件下，玉米赤霉烯酮标准品色谱图参见图2。

9.5  标准曲线的制作

以玉米赤霉烯酮标准工作溶液浓度为横坐标，以峰面积积分值为纵坐标，绘制标准工作曲线。

9.6  试样溶液的测定

将试样溶液注入液相色谱仪中，得到相应的峰面积。用标准工作曲线对试样进行定量，标准工作溶液和试样溶液中玉米赤霉烯酮的响应值均应在仪器检测线性范围内，平行测定次数不少于两次。

9.7  空白试验

除不加试样外，空白试验应与测定平行进行，并采用相同的分析步骤。

- 分析结果的表述

试样中玉米赤霉烯酮的含量按式（l）计算：

………………………………… （1）

式中：

X——试样中玉米赤霉烯酮的含量，单位为微克每千克（µg/kg）；

C1——试样溶液中玉米赤霉烯酮的浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

Co——空白试样溶液中玉米赤霉烯酮的浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

V——甲醇洗脱液体积，单位为毫升（mL）；

m——试样的质量，单位为克（g）；

f——稀释倍数。

附  录 A

第一法 玉米赤霉烯酮标准品的液相色谱图

附  录   B

第二法 玉米赤霉烯酮标准品的液相色谱图

图 2  玉米赤霉烯酮标准品的液相色谱图

# Text boxes

食品安全国家标准

食品中玉米赤霉烯酮的测定

（征求意见稿）

xxxx—xxxx实施

xxxx—xxxx发布

中华人民共和国卫生部   发布

中华人民共和国卫生部   发布

2010-06-01实施

2010-××-××发布