仪器设备货物需求一览表

| 包号 | 品目号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 包一 | 1-1 | 气相色谱仪 | 1台 |
|  | 1-2 | 自动顶空进样器 | 1台 |
|  | 1-3 | 吹扫捕集进样器 | 1台 |
| 包二 | 1 | 等离子光谱分析仪（ICP） | 1台 |
| 包三 | 3-1 | 原子吸收分光光度计 | 1台 |
|  | 3-2 | 高速组织捣碎机 | 1台 |
| 包四 | 1 | 液相色谱质谱联用仪 | 1台 |
| 包五 | 5-1 | 微波消解仪 | 1台 |
|  | 5-2 | 紫外可见分光光度计 | 1台 |
|  | 5-3 | 超纯水器(进口) | 1台 |
|  | 5-4 | 超纯水器(国产) | 1台 |
|  | 5-5 | 双重蒸馏水器 | 1台 |
| 包六 | 6-1 | 离子色谱仪 | 1台 |
|  | 6-2 | 水浴恒温振荡器 | 1台 |
|  | 6-3 | 糖度计 | 1台 |
|  | 6-4 | 数显控温电热板 | 1台 |
|  | 6-5 | 全自动氮吹浓缩仪 | 1台 |
|  | 6-6 | 超声波清洗器 | 2台 |
|  | 6-7 | 菌落计数器 | 1台 |
| 包七 | 7-1 | 氨基酸分析仪 | 1台 |
|  | 7-2 | 1/100000电子天平 | 1台 |
|  | 7-3 | 1/10000电子天平 | 1台 |
|  | 7-4 | 1/1000电子天平 | 1台 |
|  | 7-5 | 1/100电子天平 | 3台 |
|  | 7-6 | 1/10电子天平 | 3台 |
| 包八 | 8-1 | 高效液相色谱仪 | 1台 |
|  | 8-2 | 固体样品粉碎机 | 1台 |
|  | 8-3 | 数显恒温水浴锅 | 1个 |
|  | 8-4 | 马弗炉 | 1台 |
|  | 8-5 | 万用电炉 | 1台 |
|  | 8-6 | 日均值大气采样器 | 2台 |
|  | 8-7 | 时均值大气采样器 | 1台 |
|  | 8-8 | 玻璃器皿、试剂等 | 1批 |
|  | 8-9 | 高压灭菌锅 | 1台 |
| 九 | 9-1 | 全自动凝胶渗透色谱（GPC） | 1台 |
|  | 9-2 | 浓缩仪 | 1台 |
|  | 9-3 | 溶剂过滤器 | 1个 |
|  | 9-4 | 生物安全柜 | 1台 |
|  | 9-5 | 超净工作台 | 1台 |
|  | 9-6 | 高速离心机 | 1台 |
|  | 9-7 | 卤素水分测定仪 | 1台 |
|  | 9-8 | 瓶口分配器 | 2个 |
| 包十 | 10-1 | 红外测油仪 | 1台 |
|  | 10-2 | 1/10000电子天平 | 1台 |
|  | 10-3 | 生物显微镜 | 1台 |
|  | 10-4 | 真空干燥箱 | 2台 |
|  | 10-5 | 高速分散匀质机 | 1台 |
|  | 10-6 | 真空旋转蒸发仪 | 1台 |
|  | 10-7 | 电热鼓风干燥箱 | 3台 |
|  | 10-8 | 电热恒温培养箱 | 1台 |
|  | 10-9 | 程控霉菌培养箱 | 2台 |
|  | 10-10 | 回旋水浴恒温振荡器 | 1台 |
|  | 10-11 | 磁力搅拌器 | 2台 |
|  | 10-12 | 样品托盘 | 20 |
|  | 10-13 | 样品风干盘 | 20 |
|  | 10-14 | 固相萃取仪 | 1台 |
|  | 10-15 | 旋涡混合器 | 2台 |
|  | 10-16 | 振荡器 | 1台 |
|  | 10-17 | 不锈钢工作台 | 1台 |
|  | 10-18 | pH酸度计 | 2台 |
|  | 10-19 | 电导率仪 | 1台 |
|  | 10-20 | 气瓶车 | 1台 |
|  | 10-21 | 酸纯化器 | 1台 |
|  | 10-22 | 清洗器 | 1台 |
|  | 10-23 | 样品车 | 4台 |
|  | 10-24 | 酸缸 | 2个 |
|  | 10-25 | 镍/铬合金接种环、柄 | 1批 |

仪器设备技术规格及要求

| 包号 | 品目号 | 仪器名称 | 参数要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包一 | 1-1 | 气 相 色 谱 仪 | 1.投标基本要求 1.1投标人必须提供所投仪器生产商或所投仪器中国总代理专门针对本次招标出具的授权书，授权书中需写明招标号； 1.2带“*”号条款为关键性技术指标，技术、商务方面必需满足要求,否则将作废标处理； 1.3对不可偏离的关键性技术指标，必须提供相应的证明材料，即产品说明书（中文）或生产厂家或国内总代理商出具的证明材料或彩页或质量检验报告等； 1.4投标货物必须是原装进口、最新产品； 1.5投标仪器必须适用中国供电环境：单相200-240 V, 50/60 Hz； 1.6供货合同签订后60日内货物必须到达用户指定地点。 2.气相色谱仪技术要求 2.1柱温箱 2.1.1双层柱温箱设计； 2.1.2操作温度：4˚C-450˚C ； 2.1.3最大升温速率：120℃/min； 2.1.4柱箱降温速率：最高120℃/min,降温速度从450度—50度4min； *2.1.5程序升温：二十阶二十一平台。 2.2重现性 2.2.1 保留时间重现性<0.008%； 2.2.2面积重现性<1%RSD ； 2.3自动进样器 2.3.1样品位数120位以上，具有两个进样口同时进样功能； 2.3.2可连接顶空进样器和吹扫捕集进样器；具有预洗针功能, 可以长时间无人值机自动运行序列。 2.4 检测器 2.4.1火焰光度检测器（FPD） 2.4.1.1带自动压力/流量控制。 2.4.1.2工作温度:250℃。 *2.4.1.3检出限：<60fgP/sec,<3.6pgS/sec(十二烷硫醇/磷酸丁三酯混合物）。 2.4.2 电子捕获检测器 2.4.2.1带自动压力/流量控制； 2.4.2.2工作3温度：100℃-450℃； 2.4.2.3 保护温度：470℃软件保护； 2.4.2.4离子源：15mCi63 Ni； *2.4.2.5 最低检出限：<6fg/ml（六氯化苯）。 3.工作站软件 3.1 基于Windows XP工作环境下的工作站软件，进行数据采集和处理，可控制顶空自动进样器和吹扫捕集进样器； 3.2保留时间锁定软件(RTL)； 3.3可存储原始文件、方法文件、结果文件，满足ISO9001质量认证体系。具有完整的IQ/OQ认证和服务，电子签名、电子登录、综合审计跟踪记录，符合21 CFR Part 11的法规和GLP/ GMP的要求。 4.仪器配置 4.1气相色谱仪主机1台、120位以上自动进样器1台（带EPC气路控制）；火焰光度检测器1个、电子捕获检测器1个；毛细柱分流/不分流毛细柱进样口两套，并具备双流路控制、载气节省功能； 4.2 进口毛细管柱6根（HP-5、DB-1、DB-1701各2根：30m×0.32mm×0.25um）；色谱柱石墨垫3盒、变径接头2个、O型密封胶圈4包； 4.3 起始工具包: 分流/不分流进样器启动包1包（含所有附件）；气相启动包1包（含所有附件）；气相自动进样器启动包1包（含所有附件）； 4.4提供仪器操作和维护必须的专用工具1套； 4.5气体：氮气瓶2个（含高纯氮气，纯度：99.999%）、进口压力表、减压阀）；氢气发生器1台（产气量优于400ml/min），空气发生器1台（产气量优于2000ml/min）；所有连接管线1套； 4.6气体净化装置 4.6.1捕集井底座：三个位底座，可连接三个过滤管，含1/8英寸黄铜接头； 4.6.2 除水捕集井：带指示剂的除水过滤管for GC 1根； 4.6.3 除氧捕集井：带指示剂的除氧过滤管for GC1根； 4.6.4除烃捕集井：除烃类过滤管for GC 1根； 4.6.5除烃类捕集井：卡套式除水、烃指示型整合捕集阱1根，玻璃表面，1/8英寸黄铜接头。 4.7进样系统附件 4.7.1 进样针20支； 4.7.2 原厂进样瓶、垫、盖1000套； 4.7.3硅烷化分流/不分流毛细管进样口衬管30根； 4.7.4 分流/不分流毛细管进样口进样垫500个，分流/不分流毛细管柱石墨压垫200个； 4.7.5 毛细管柱密封螺帽：10对； 4.8其它相关备品、备件、耗材：两年备用。 4.9电脑1台：DELL OptiPlex 960MT。四核Q9400处理器2.6G、8G内存、SATA500G硬盘、DVD刻录、21.5英寸液晶宽屏显示器、256M9300独立显卡、正版Windows XP操作系统。 4.10打印机1台： 惠普LaserJet P1505黑白激光打印，幅面A4，打印速度23ppm，最高分辨率1200×1200dpi，首页出纸时间6.5秒，纸张容量260张，硒鼓型号CB436A，缓存2MB，26 种内置字体。 5. 售后技术服务 5.1免费提供操作手册（中/英文各壹套）。 5.2自仪器安装调试合格之日起免费保修两年。 5.3工程师免费现场安装，调试，培训。 5.4仪器供应商在中国境内设有专业的培训中心，为用户提供免费培训（3人次/5天/1套）。 5.5仪器供应商在中国境内设有零配件保税库和维修机构，所有必须的备件可保证10年以上的供应期。 5.6 货物到达使用单位后，7天内派工程技术人员到达现场开箱验货，安装、调试，并承担一切费用。 - 仪器质量及验收 仪器安装后，由买方组织省内相关专家按招标文件、投标文件和合同技术要求、配置清单等制定验收表格进行质量验收。 |  |  |  |  |
|  | 1-2 | 自 动 顶 空 进 样 器 | 1.投标基本要求 1.1投标人必须提供所投仪器生产商或所投仪器中国总代理专门针对本次招标出具的授权书，授权书中需写明招标号； 1.2带“*”号条款为关键性技术指标，技术、商务方面必需满足要求,否则将作废标处理； 1.3对不可偏离的关键性技术指标，必须提供相应的证明材料，即产品说明书（中文）或生产厂家或国内总代理商出具的证明材料或彩页或质量检验报告等； 1.4投标货物必须是原装进口、最新产品； 1.5投标仪器必须适用中国供电环境：单相200-240 V, 50/60 Hz； 1.6供货合同签订后60日内货物必须到达用户指定地点。 2.技术要求： *2.1.实验过程中，可在静态顶空和动态顶空两种采样模式间任意切换； 2.2.动态顶空的捕集管采用的是USEPA指定的标准的12英寸长捕管； 2.3.静态顶空的采样技术采用符合工业标准的样品环技术； 2.4.系统可自动测定样品瓶、样品环的压力； 2.5.动态顶空的载气吹扫流速为5ml~500ml/min； *2.6.样品通路全部为惰性硅钢，加热平台的温度可达300℃； *2.7. 70个样品位，10个加热位，数字流量和压力控制； 2.8．吸附阱炉受控温度范围达300℃，用于解除吸附和烘烤； 2.9．0.123英寸±0.002英寸外径x12英寸长x0.01英寸壁厚不锈钢吸附阱，符合US EPA 规定的标准 2.10．硅钢管路。整个样品通路控制在300℃±1℃； 2.11．可与所有商业使用的GC仪器联机使用； 2.12．使用计算机控制，Windows XP系统，通过RS232或者TCP/IP (传输控制协议／网际协议)进行数据输入； 2.13．气体流量通过气体流量控制器进行控制，此控制器的流量控制范围为5―500毫升／分钟±2％满刻度值，气体压力通过气体压力传感器进行控制； 2.14．对pH值为1－10的含水样品具有耐腐蚀能力； *2.15可扩充动态顶空，具备吹扫捕集功能； 2.16备品备件、耗材：样品针5包、进样瓶、盖2000套和其它可满足运行二年的压力瓶等零配件。 3. 售后技术服务 3.1免费提供操作手册（中/英文各壹套）； 3.2自仪器安装调试合格之日起免费保修两年； 3.3工程师免费现场安装，调试，培训 ； 3.4仪器供应商在中国境内设有专业的培训中心，为用户提供免费培训（3人次/5天/1套）； 3.5仪器供应商在中国境内设有零配件保税库和维修机构，所有必须的备件可保证10年以上的供应期； 3.6 货物到达使用单位后，7天内派工程技术人员到达现场开箱验货，安装、调试，并承担一切费用。 - 仪器质量及验收 仪器安装后，由买方组织省内相关专家按招标文件、投标文件和合同技术要求、配置清单等制定验收表格进行质量验收。 |  |  |  |  |
|  | 1－3 | 吹 扫 捕 集 进 样 器 | 1.投标基本要求 1.1投标人必须提供所投仪器生产商或所投仪器中国总代理专门针对本次招标出具的授权书，授权书中需写明招标号； 1.2带“*”号条款为关键性技术指标，技术、商务方面必需满足要求,否则将作废标处理； 1.3对不可偏离的关键性技术指标，必须提供相应的证明材料，即产品说明书（中文）或生产厂家或国内总代理商出具的证明材料或彩页或质量检验报告等； 1.4投标货物必须是原装进口、最新产品； 1.5投标仪器必须适用中国供电环境：单相200-240 V, 50/60 Hz； 1.6供货合同签订后60日内货物必须到达用户指定地点。 2. 配置要求 主机1台，其他基本辅助设备，2年该仪器消耗品。 3. 主要技术性能和指标 3.1 循环时间： 小于15分钟, 当用11分钟的吹扫时间； 3.2 捕集炉： 控制温度范围从室温到350℃； 3.3捕集器冷却：从225 oC 到35 oC小于或等于90秒； 3.4 前往聚焦室：提供在脱附预加热中分析物带聚焦功能； 3.5 捕集阱： 0.123” +/- 0.002”外径 X 12”长 X 0.010” 膜厚不锈钢标准件, 美国EPA指定； 3.6 样品路径：全部采用硅钢管, PEEK管和硅钢处理的接头； 3.7 最大样品浓度：1ppm； 3.8干流脱湿管: 基于吸附的脱湿管温度控制在室温至350 oC， 可去除90%的水； *3.9气相色谱接口: 可接目前所有的气相色谱仪 ； *3.10色谱柱兼容性: 0.18 – 0.75 mmID； 3.11阀: 24VDC 马达驱动6通阀. 室温至300 ℃； 3.12样品玻璃件: 5ml 标准件. 25ml 为可选件； 3.13数据输入: 通过 RS –232； 3.14 电子流量控制: 5ml/分钟 至 500ml/分钟； 3.15 电子压力监视: 提供自动泄漏检查和过压保护功能； 3.16安全和认证: 符合UL, FCC, CSA 和 IEC， ISO 9001:2000； 3.17备品备件、耗材：可满足运行二年的备品、备件和消耗品； 4. 售后技术服务 4.1免费提供操作手册（中/英文各壹套）； 4.2自仪器安装调试合格之日起免费保修两年； 4.3工程师免费现场安装，调试，培训； 4.4仪器供应商在中国境内设有专业的培训中心，为用户提供免费培训（3人次/5天/1套）； 4.5仪器供应商在中国境内设有零配件保税库和维修机构，所有必须的备件可保证10年以上的供应期； 4.6 货物到达使用单位后，7天内派工程技术人员到达现场开箱验货，安装、调试，并承担一切费用。 - 仪器质量及验收 仪器安装后，由买方组织省内相关专家按招标文件、投标文件和合同技术要求、配置清单等制定验收表格进行质量验收。 |  |  |  |  |
| 包二 | 2-1 | 等 离 子 光 谱 分 析 仪 （ICP） | 1.投标基本要求 1.1投标人必须提供所投仪器生产商或所投仪器中国总代理专门针对本次招标出具的授权书，授权书中需写明招标号； 1.2带“*”号条款为关键性技术指标，技术、商务方面必需满足要求,否则将作废标处理； 1.3对不可偏离的关键性技术指标，必须提供相应的证明材料，即产品说明书（中文）或生产厂家或国内总代理商出具的证明材料或彩页或质量检验报告等； 1.4投标货物必须是原装进口、最新产品； 1.5投标仪器必须适用中国供电环境：单相200-240 V, 50/60 Hz； 1.6供货合同签订后60日内货物必须到达用户指定地点。 - 用途 样品中各种元素分析。 3． 技术指标 3.1自激式RF固态发生器，频率40.68 MHz； 3.2 RF功率范围:750W-1500W，功率连续1瓦可调，传输效率大于81%； *3.3进样系统能耐HF酸在内的各种酸、各种碱及高盐。仪器的检出限和稳定性都必须以此进样系统进行验收。带宝石喷嘴的十字交叉雾化器，雾化器及雾化室均能耐强酸、高盐； *3.4所有气路均采用质量流量计控制： 3.4.1等离子气0－20 L/min可调；辅助气0－2.0L/min可调； *3.4.2雾化气采用高精度质子流量计控制，0-2.0L/min可调，0.01L/min 增量； *3.5观测方式:垂直/水平双向观测，计算机控制，可在线最佳化等离子体观察区域,且在双向观测时功率可达到1450W； 3.6光路系统驱气型，高性能中阶梯光栅二维色散分光系统； *3.7不须预热即能实现仪器开机2.5分钟后即可点火准确做样； 3.8 检测器：固体检测器，光量子效率> 50%，包含50000条以上丰富的谱线库； 3.9分析软件：功能多任务操作，即在分析样品的同时，能同时进行数据处理，能脱机处理软件； 3.9.1 软件操作方便、直观，具有定性、半定量、定量分析功能； 3.9.2可提曝光全谱指纹照片，提供中文报告（资料中包括全谱谱图照片、谱图差减照片等）。具有“谱线拟合”干扰校正技术和实时背景扣除功能； 3.9.3 仪器诊断软件和网络通讯，数据再处理功能； 3.9.4每一种元素的积分时间都可以自动优化，无需使用者进行估计，软件会根据样品中元素的含量自动进行选择； 3.9.5支持高效液相色谱（HPLC）与ICP-OES联用进行形态分析； 3.9.6 具有显示二维中阶梯光谱图的功能，并显示分析谱线在光谱图中的位置； 3.9.7 具有在主软件运行时同时运行离线数据处理（Offline）的功能； 3.9.8具有多谱图拟和校正技术 (MSF)； 3.9.9数据档案管理（Data Manager）功能，支持数据的备份、恢复、删除，支持数据的文本格式输出； 3.9.10全自动安全保护功能。 3.10 性能指标： 3.10.1分析速度：≥每分钟20个元素； 3.10.2波长范围：165-850nm； *3.10.3分辨率：<0.004nm(200nm)； 3.10.4背景校正：实时同步背景校正； 3.10.5精密度：RSD≤0.5%（20min）； 3.10.6稳定性：RSD≤1.0%（4h）； 3.10.7杂散光：＜0.2ppmAs(10000ppm Ca在As193.693处)； 3.10.8部分元素检出限 元素; 波长; 检出限（ppb）. Al; 396.152; 0.5. Ba; 493.409; 0.02. Cd; 226.502; 0.02. Co; 238.892; 0.25. Cr; 267.716; 0.20. 4．仪器配置: 4.1全谱直读光谱仪主机、原版中英文操作软件、标准随机附件工具包、计算机、激光打印机； 4.2必备附件:循环冷却水机系统、空气压缩机； 4.3 UPS电源：山特UPS(10KVA,可延时2小时以上)1台； 4.4消耗品：保证仪器正常工作二年所需的易耗品、备品、备件； 4.5电脑1台：DELL OptiPlex 960MT。四核Q9400处理器.2.6G、8G内存、SATA500G硬盘、DVD刻录、21.5寸液晶宽屏显示器、256M9300独立显卡、正版Windows XP操作系统； 4.6打印机1台： 惠普LaserJet P1505黑白激光打印，幅面A4；打印速度23ppm；最高分辨率1200×1200dpi；首页出纸时间6.5秒；纸张容量260张；硒鼓型号CB436A；缓存2MB；26 种内置字体。 5. 售后技术服务 5.1免费提供操作手册（中/英文各壹套）； 5.2自仪器安装调试合格之日起免费保修两年； 5.3工程师免费现场安装，调试，培训； 5.4仪器供应商在中国境内设有专业的培训中心，为用户提供免费培训（3人次/5天/1套）； 5.5仪器供应商在中国境内设有零配件保税库和维修机构，所有必须的备件可保证10年以上的供应期； 5.6 货物到达使用单位后，7天内派工程技术人员到达现场开箱验货，安装、调试，并承担一切费用。 - 仪器质量及验收 仪器安装后，由买方组织省内相关专家按招标文件、投标文件和合同技术要求、配置清单等制定验收表格进行质量验收。 |
| 包三 | 3-1 | 原 子 吸 收 分 光 光 度 计 | 1.投标基本要求 1.1投标人必须提供所投仪器生产商或所投仪器中国总代理专门针对本次招标出具的授权书，授权书中需写明招标号； 1.2带“*”号条款为关键性技术指标，技术、商务方面必需满足要求,否则将作废标处理； 1.3对不可偏离的关键性技术指标，必须提供相应的证明材料，即产品说明书（中文）或生产厂家或国内总代理商出具的证明材料或彩页或质量检验报告等； 1.4投标货物必须是原装进口、最新产品； 1.5投标仪器必须适用中国供电环境：单相200-240 V, 50/60 Hz； 1.6供货合同签订后60日内货物必须到达用户指定地点。 2. 系统描述 火焰、石墨炉一体机全自动切换，原装进口软件控制。 3. 光学系统和检测器技术指标 *3.1 光学系统：实时双光束，样品光束与参比光束同时检测； *3.2刻线密度1800线/mm，平面光栅面积不小于64mm×72mm； *3.3波长范围：189－900nm，双闪耀波长(紫外、可见区各一个)； 3.4狭缝：狭缝的宽度自动选择，狭缝的高度自动选择； 3.5 焦距、色散率：267mm、2.6nm/mm； *3.6检测器：固态检测器,可同时接收样品光束和参比光束信号； 3.7灯选择：固定8灯架，可同时预热2个灯； 3.8测量方法：火焰、石墨炉原子吸收、火焰发射。 4. 火焰系统技术指标 4.1安全监控功能：安全联锁装置与燃烧头，突然断电时，仪器会从任何操作方式按预设程序自动关机，确保安全； 4.2燃烧器系统：预混燃烧器可通过软件控制驱动装置自动换入样品室； *4.3雾化器系统：高强度惰性材料预混室，耐氢氟酸和王水等； 4.4排液系统：排液系统前置以利于随时检测； 4.5点火：自动点火； 4.6兼容性：全面兼容国产的氢化物发生器和国产灯； 4.7检出限：Cu 0.015mg/L。 5. 石墨炉系统技术指标 5.1石墨炉：内、外氩气气流由计算机分别单独控制； *5.2石墨炉的开、闭为计算机气动控制,便于石墨管的更换和压紧石墨炉； 5.3电源：石墨炉电源内置，整个仪器为一个整体； *5.4温度控制：红外探头石墨管温度实时监控，具有电压补偿和石墨管电阻变化补偿功能； 5.5石墨管：进口一体化平台（STPF）热解涂层石墨管； *5.6石墨炉进样系统：石墨炉进样系统具有悬浮液直接进样功能，可以直接分析血液、果酒、果汁、食用植物油、悬浮奶粉等，并有实际应用； 5.7编程灵活：可设置多达12步分析程序，每步均可按程序编程； 5.8 148位石墨炉自动进样器：148个样品和参比液，自动浓缩（炉内1－25倍）,自动稀释样品（炉内1－100倍）； *5.9纵向交流塞曼：纵向塞曼背景校正，满足不同元素对磁场的要求而无需调整磁场； 5.10石墨炉采用横向加热方式； 5.11安全监测： 水压、气压、炉温、水温、冷却水流速； 5.12石墨炉加热速率： 光控最大功率升温, 加热速率不低于2000度/秒； 5.13最大气体消耗： 不大于 1.0 L/min； 5.14检出限：Cd 0.002µg/L。 - 分析软件 全中文分析软件，具有多任务操作功能，即在分析样品的同时，能同时进行数据处理。 7. 组件／附件／备品和工具 7.1原子吸收光谱仪主机1台（国外进口原装）；10厘米全钛燃烧头1个；高强度、耐腐蚀的雾化室1个；石墨炉原子化器1个；大于100位石墨炉自动进样器1台；循环冷却水系统1个；自动调整的固定八灯架1个； 7.2进口原装中、英文工作站软件1套； 7.3静音型空气压缩机和废液分离系统各1套； 7.4进口原装空气干燥过滤器1套； 7.5进口原装非编码灯转换插座1个； 7.6进口原装带端盖热解涂层一体化平台石墨管50支； 7.7进口自动识别编码元素铜、铁、锰、锌、铅、钾、镁、铬、汞、镉、钙、钼灯各1支； 7.8 148位自动进样器1套（两种样品盘）； 7.9样品杯小的2000个，大的1000个； 7.10石墨炉自动进样器进样针10支； 7.11随机中文操作手册和英文操作手册、凯氏消化手册各1套。 7.12横向加热石墨锥12个（含标配2个）； 7.13冷却水循环系统1套(与主机原装配备)； 7.14高纯乙炔气与钢瓶2瓶（带减压阀，北京普莱克斯气体有限公司）； 7.15高纯氩气与钢瓶2瓶（带减压阀，北京普莱克斯气体有限公司）； 7.16山特UPS电源1套(10KVA,可延时2小时以上)； 7.17消耗品：保证仪器正常工作二年所需的易耗品、备品、备件。 8.电脑打印机： 8.1电脑1台。 DELL OptiPlex 960MT，四核Q9400处理器2.6G、8G内存、SATA500G硬盘、DVD刻录、21.5寸液晶宽屏显示器、256M9300独立显卡、正版Windows XP操作系统； 8.2 打印机1台： 惠普LaserJet P1505黑白激光打印，幅面A4；打印速度23ppm；最高分辨率1200×1200dpi；首页出纸时间6.5秒；纸张容量260张；硒鼓型号CB436A；缓存2MB；26 种内置字体。 9. 售后技术服务 9.1免费提供操作手册（中/英文各壹套）； 9.2自仪器安装调试合格之日起免费保修两年； 9.3工程师免费现场安装，调试，培训； 9.4仪器供应商在中国境内设有专业的培训中心，为用户提供免费培训（3人次/5天/1套）； 9.5仪器供应商在中国境内设有零配件保税库和维修机构，所有必须的备件可保证10年以上的供应期； 9.6 货物到达使用单位后，7天内派工程技术人员到达现场开箱验货，安装、调试，并承担一切费用。 10.仪器质量及验收 仪器安装后，由买方组织省内技术专家按招标文件、投标文件和合同技术要求、配置清单等制定验格 进行质量验收。 |  |  |  |  |
|  | 3-2 | 高 速 组 织 捣 碎 机 | 1.投标基本要求 1.1投标人必须提供所投仪器生产商或所投仪器中国总代理专门针对本次招标出具的授权书，授权书中需写明招标号； 1.2带“*”号条款为关键性技术指标，技术、商务方面必需满足要求,否则将作废标处理； 1.3对不可偏离的关键性技术指标，必须提供相应的证明材料，即产品说明书（中文）或生产厂家或国内总代理商出具的证明材料或彩页或质量检验报告等； 1.4投标货物必须是原装进口、最新产品； 1.5投标仪器必须适用中国供电环境：单相200-240 V, 50/60 Hz； 1.6供货合同签订后60日内货物必须到达用户指定地点。 2.技术指标： *2.1容量：4L； 2.2开关设置：高－中－低－脉冲 - 关 ； *2.3转速：高 215000rpm/中18800rpm/低16800rpm/脉冲21500； 2.4底座：环氧树脂涂层； 2.5最大马力：3.75HP ； 2.6材料：不锈钢； 2.7样品杯数量：标配1个，增配1个，共2个； 2.8高度：56.5cm。 3.配置： 主机1台，4L不锈钢样品杯2个，环氧树脂涂层底座1个。 4. 售后技术服务 4.1免费提供操作手册（中/英文各壹套）； 4.2自仪器安装调试合格之日起免费保修两年； 9.3 仪器供应商在中国境内设有零配件保税库和维修机构，所有必须的备件可保证10年以上的供应期； 5.仪器质量及验收 仪器安装后，由买方组织技术人员按招标文件、投标文件和合同技术要求、配置清单等进行质量验收。 |  |  |  |  |
| 包四 | 4－1 | 超 高 效 液 相 色 谱 /三 重 四 极 杆 串 联 质 谱/ 质 谱 仪 | 1.投标基本要求 1.1投标人必须提供所投仪器生产商或所投仪器中国总代理专门针对本次招标出具的授权书，授权书中需写明招标号； 1.2带“*”号条款为关键性技术指标，技术、商务方面必需满足要求,否则将作废标处理； 1.3对不可偏离的关键性技术指标，必须提供相应的证明材料，即产品说明书（中文）或生产厂家或国内总代理商出具的证明材料或彩页或质量检验报告等； 1.4投标货物必须是原装进口、最新产品； 1.5投标仪器必须适用中国供电环境：单相200-240 V, 50/60 Hz； 1.6供货合同签订后60日内货物必须到达用户指定地点。 2.用途： 农药、兽药残留等分析。 3.技术要求： 3.1 仪器由计算机控制、配有API离子源。软件包括仪器调节、数据采集、数据处理、定量分析和报告； 3.2 四极杆分析器必须带有预过滤器和后过滤器； 3.3 根据数据自动进行MS 和MS/MS切换。 4.主要技术规格和性能 4.1 离子源和进样系统 *4.1.1大气压离子源为双正交设计，可有效防止脏样品对仪器的污染。而且离子源和质谱间有隔断阀，便于清洗离子源而不必放空真空系统； 4.1.2 大气压离子源包括电喷雾源(ESI)和大气压化学源(APCI)； *4.1.3具有电喷雾源(ESI)和大气压化学源(APCI)的复合电离源ESCI源功能。可一次进样同时获得ESI+、ESI-、APCI+和APCI-四种不同电离模式的分析结果。 4.2 真空系统 带有分子泵的差动抽气真空系统和前级机械泵，并有停电故障自动保护。 *4.3光电倍增检测器 使用寿命十年以上，光电倍增器密封在真空玻璃内，满足长期大量脏样品定量分析的数据可靠性。 4.4 注射泵：可做直接质谱进样方式； 4.5 提供满足二年正常运行的零备件； 4.6 电脑控制LC-MS/MS系统，包括LC-MS/MS仪器调节、数据采集、数据处理、分析和报告； 4.7 四极杆串联质谱仪性能指标 *4.7.1质量范围: 2-2,048amu； *4.7.2分辨率： 2.5M ； *4.7.3 质量数稳定性： PEG1000，1004.622±0.05Da；平均标准偏差≤0.05Da/24HR； *4.7.4灵敏度指标：ESI正离子 1pg 利血平，m/z609-195，柱上进样，信噪比≥1200:1(P/P) ； *4.7.5定量分析重现性：RSD <1%（1ppb三聚氰胺连续9次进样）； 4.7.6 MRM驻留时间：<1 ms； *4.7.7正、负离子采集切换速率 <20 ms； *4.7.8扫描速率10,000 amu/s； 4.7.9线性范围：4×106； 4.7.10 质谱进样方式：自动，手动，注射泵三种； *4.7.11一次MRM离子对数： 16384； 4.7.12 质谱采集方式：质心图，轮廓图，MCA（MS累加）图； *4.7.13离子传输系统：采用多组环形透镜组成的“T-Wave”设计，提高离子传输率，提高灵敏度； *4.7.14 碰撞室采用“T-Wave”和“ScanWave”的设计； “T-Wave” 模式：提高离子利用率，减少交叉污染，提高灵敏度； “ScanWave” 模式：得到完整、高灵敏的选定母离子的全扫描子离子谱图，增加定性的功能；提高离子利用率，得到更强的信号强度，从而提高灵敏度，增加定量的功能； *4.7.15 扫描功能：MRM扫描定量同时触发增强型MS/MS全扫描定性； 4.8 二元高压超高效梯度系统 4.8.1流速范围：10 L/min to 2 ml/min， 0.001ml/min 为增量； 4.8.2 流量精度：＜0.075%RSD ； *4.8.3 最高操作压力：15000psi； *4.8.4 系统体积：<120µL（含50uL混和器），不随反压变化； 4.8.5脱气：在线真空脱气，六通道，其中两通道对自动进样清洗液脱气； 4.8.6溶剂瓶：四种流动相溶剂瓶，两种自动进样清洗瓶，一种二元溶剂清洗瓶； 4.8.7流速准确度：±1.0%； 4.8.8梯度准确度：± 0.5%，不随反压变化； 4.8.9梯度精度：±0.15%，不随反压变化； 4.8.10温箱系统 4.8.11控温范围：室温+5～90℃； 4.8.12控温精度：0.1℃； 4.8.13自动进样器：样品数量：96孔板、384孔板、24x4ml瓶、48x2ml瓶； *4.8.14样品污染度：<0.004%； 4.8.15进样范围：0.1～50 ul； 4.8.16“针内针”样品探针 ； 4.8.17进样次数：每个样品1～99次进样； 4.8.18进样精度：≤0.3%RSD； 4.8.19进样线性度：>0.999； 4.8.20 控温范围：4～40℃； 4.9 操作软件：全中文分析软件，包括仪器控制、数据处理等； 4.9.1 整套仪器全自动设置、优化、采集、处理、报告分析软件； 4.9.2 定量软件。 五、 附件，特殊工具和备用部分 5.1 附件和工具的标准补充设备1套； 5.1.1 可满足仪器运行二年的离子源零备件及两年的仪器零备件； 5.1.2 200升液氮容器1个（含高纯液氮），可满足仪器开始运转必需的气体、容器及注入液氮管线、针、接头等（10套）； 5.2 提供维修工具一套； 5.3 注射泵1台； 5.4 配备厂家最新型液相C18色谱柱 6根，超高压液相色谱柱6根； 5.5 配备2ml样品瓶500个，进口无油隔膜真空泵一台，溶剂过滤器1套，进口水系有机系复合滤膜500 张，一次性水系有机系复合样品过滤器500个； 5.6 2g/12ml碱性氧化铝SPE小柱1000支，60mg/3mlHLB固相萃取小柱1000支，200mg/6mlHLB固相萃取小柱1000支； 5.7 UPS电源：山特UPS(10KVA,可延时2小时以上)1台； 5.8保证仪器正常工作二年所需的易耗品、备品、备件； 5.9电脑1台：DELL OptiPlex 960MT。四核Q9400处理器.2.6G、8G内存、SATA500G硬盘、DVD刻录、21.5寸液晶宽屏显示器、256M9300独立显卡、正版Windows XP操作系统； 5.10打印机1台： 惠普LaserJet P1505黑白激光打印，幅面A4；打印速度23ppm；最高分辨率1200×1200dpi；首页出纸时间6.5秒；纸张容量260张；硒鼓型号CB436A；缓存2MB；26 种内置字体。 六. 售后技术服务 6.1免费提供操作手册（中/英文各壹套）； 6.2自仪器安装调试合格之日起免费保修两年； 6.3货物到达使用单位后，工程师7天内到达现场开箱验货，安装、调试、培训，并承担一切费用； 6.4仪器供应商在中国境内设有专业的培训中心，为用户提供免费培训（3人次/5天/1套）； 6.5仪器供应商在中国境内设有零配件保税库和维修机构，所有必须的备件可保证10年以上的供应期。 - 仪器质量及验收 仪器安装后，由买方组织省内相关专家按招标文件、投标文件和合同技术要求、配置清单等制定验收表格进行质量验收。 |  |  |  |  |
| 包五 | 5-1 | 微 波 消 解 仪 | 1.投标基本要求 1.1投标人必须提供所投仪器生产商或所投仪器中国总代理专门针对本次招标出具的授权书，授权书中需写明招标号； 1.2带“*”号条款为关键性技术指标，技术、商务方面必需满足要求,否则将作废标处理； 1.3对不可偏离的关键性技术指标，必须提供相应的证明材料，即产品说明书（中文）或生产厂家或国内总代理商出具的证明材料或彩页或质量检验报告等； 1.4投标货物必须是原装进口、最新产品； 1.5投标仪器必须适用中国供电环境：单相200-240 V, 50/60 Hz； 1.6供货合同签订后60日内货物必须到达用户指定地点。 - 仪器用途 用于实验室各类样品的前处理和消解。 3．技术指标 3.1 硬件部分 3.1.1微波发射频率 2450MHz； 3.1.2最大输出功率1850W，非脉冲式变频控制，微波功率自动调整； 3.1.3特殊圆形炉腔设计，底部微波锥形散射，确保腔体内微波能量分布均匀，具有极高的安全性能； 3.1.4电子锁控，自动密闭安全旋转顶盖， 具有最高安全性； 3.1.5符合有关国际质量、CE安全标准； 3.1.6腔体内外多层PFA涂层，耐350℃以上高温，有防酸防腐和超强微波聚焦功能； 3.1.7抗腐蚀大流量排风系统，流量≥5m3/min。 3.2 控制系统 3.2.1功率智能变频控制，程序升温； *3.2.2中红外温度监控系统，实时测定并显示每个消解罐内的实际温度。控温范围：80-300℃； *3.2.3 光学压力监控系统，可实现对消解罐内压力的无接触测定，控压范围0-100bar(1500psi)。 3.3 控制终端 3.3.1 计算机智能触摸屏控制终端，大面积显示屏，10套预置应用程序，14套可编程附加程序，可存储多达60套消解记录。自动控制微波消解系统的所有操作； 3.3.2 软件操作简单，应用软件内置国际通用标准方法，用户可以自行编辑、存储、修改和删除特定样品的应用方法； 3.3.3 开机自检系统，自动记录仪器的运行历史，故障自导自检维修。具有安全警告保护，防爆膜自动泄压保护； 3.4 反应容器系统 3.4.1 高纯TFM整体消解罐及工作转子，带有设计收集腔，防止泄压酸雾对系统的腐蚀； *3.4.2 消解罐最高耐压：150 Bar（2180psi）工作压力：100Bar； 3.4.3 反应容器最高工作温度：300℃； 3.4.4 反应容器体积：100ml； 3.4.5 反应容器材料： 高纯TFM材质； 3.4.6 同时处理的反应罐数 8位； 3.4.7 冷却方式：风冷，取出后可直接进行水冷。 4. 配置要求 4.1 主机1台、PFA镀覆的耐压不锈钢腔体1个、发生器1个率1850瓦）、连续变频功率输出。安全旋转顶盖1个、3个联锁电子锁控系统。内置大流量排气装置。山特UPS电源1台（10KVA,可延时2小时以上)。 4.2 分离式控制终端1套。包括：5.7''触摸屏PC机，控制软件，预置样品分析应用程序；图像实时显示温度和压力数据；内部存储所有数据记录；RS-232，USB接口、以太网网络及远程操作控制； 4.3非接触式红外测温控制系统1套； 4.4非接触光控压力监测与控制系统1套； 4.5纯TFM材质、带有收集腔的工作转子及全套高压(耐压能力高于1500psi)消解罐1套； 4.6 100ml消解罐8个，内胆16个； 4.7消耗品：保证仪器正常工作二年所需的易耗品、备品、备件。 5. 售后技术服务 5.1免费提供操作手册（中/英文各壹套）； 5.2自仪器安装调试合格之日起免费保修两年； 5.3工程师免费现场安装，调试，培训； 5.4仪器供应商在中国境内设有专业的培训中心，为用户提供免费培训（3人次/5天/1套）； 5.5仪器供应商在中国境内设有零配件保税库和维修机构，所有必须的备件可保证10年以上的供应期； 5.6 货物到达使用单位后，7天内派工程技术人员到达现场开箱验货，安装、调试，并承担一切费用； 6.仪器质量及验收：仪器安装后，由买方组织省内相关专家按招标文件、投标文件和合同技术要求、配置清单等制定验收表格进行质量验收。 |  |  |  |  |
|  | 5-2 | 紫 外 可 见 分 光 光 度 计 | 1.投标基本要求 1.1投标人必须提供所投仪器生产商或所投仪器中国总代理专门针对本次招标出具的授权书，授权书中需写明招标号； 1.2带“*”号条款为关键性技术指标，技术、商务方面必需满足要求,否则将作废标处理； 1.3对不可偏离的关键性技术指标，必须提供相应的证明材料，即产品说明书（中文）或生产厂家或国内总代理商出具的证明材料或彩页或质量检验报告等； 1.4投标货物必须是原装进口、最新产品； 1.5投标仪器必须适用中国供电环境：单相200-240 V, 50/60 Hz； 1.6供货合同签订后60日内货物必须到达用户指定地点。 2、技术指标 *2.1 单色器：双光束、比例记录式系统、Czerny-Turner单色器； 2.2 光源：氘灯钨灯； 2.3 检测器：光电倍增管； *2.4 带宽：0.2～4.0nm范围内，0.1nm间隔自动调节； 2.5 波长范围：190～900nm； 2.6杂散光:<0.0074%T（220nm,10g/L NaI ASTM方法）； *2.7 波长准确度：±0.02nm，非测量相位波长步进技术NMPS； 2.8光度范围：±3.7Abs，高吸光度样品可直接测量，无需稀释； 2.9光度精度：±0.0008A(使用NIST930 滤光片在1.0Abs )； 2.10基线平滑度：±0.00022A； 2.11稳定性：<0.0003A/h（500nm 2h预热）； 2.12所有光学元件均使用石英涂层，防止表面受到污染损坏； 2.13光学系统严格密封，减少杂散光降低噪声同时保护光学元件； 1.4双斩波器，可保证样品和参比光束聚焦在检测器的同一点，精确校正样品和参比光路； 1.5吸光度范围能达到3.7Abs，使高吸光度样品可直接测量，无需稀释； 1.6采用SMT电路技术； 1.7高光通量时，可快速扫描，低光通量时可慢速扫描。整个扫描过程可保持同一精度。 - 仪器配置 3.1 主机1台、原版中英文操作软件1套、标准随机附件工具包1个；原厂石英比色皿2对； 3.2消耗品：保证仪器正常工作二年所需的易耗品、备品、备件； 3.3电脑：DELL OptiPlex 960MT。四核Q9400处理器.2.6G、8G内存、SATA500G硬盘、DVD刻录、21.5寸液晶宽屏显示器、256M9300独立显卡、正版Windows XP操作系统； 3.4打印机： 惠普LaserJet P1505黑白激光打印，幅面A4；打印速度23ppm；最高分辨率1200×1200dpi；首页出纸时间6.5秒；纸张容量260张；硒鼓型号CB436A；缓存2MB；26 种内置字体。 4. 售后技术服务 4.1免费提供操作手册（中/英文各壹套）； 4.2自仪器安装调试合格之日起免费保修两年； 4.3工程师免费现场安装，调试，培训； 4.4仪器供应商在中国境内设有专业的培训中心，为用户提供免费培训（3人次/5天/1套）； 4.5仪器供应商在中国境内设有零配件保税库和维修机构，所有必须的备件可保证10年以上的供应期； 4.6 货物到达使用单位后，7天内派工程技术人员到达现场开箱验货，安装、调试，并承担一切费用。 - 仪器质量及验收： 仪器安装后，由买方组织省内相关专家按招标文件、投标文件和合同技术要求、配置清单等制定验收表格进行质量验收。 |  |  |  |  |
|  | 5-3 | 超 纯 水 器 | 1.投标基本要求 1.1投标人必须提供所投仪器生产商或所投仪器中国总代理专门针对本次招标出具的授权书，授权书中需写明招标号； 1.2带“*”号条款为关键性技术指标，技术、商务方面必需满足要求,否则将作废标处理； 1.3对不可偏离的关键性技术指标，必须提供相应的证明材料，即产品说明书（中文）或生产厂家或国内总代理商出具的证明材料或彩页或质量检验报告等； 1.4投标货物必须是原装进口、最新产品； 1.5投标仪器必须适用中国供电环境：单相200-240 V, 50/60 Hz； 1.6供货合同签订后60日内货物必须到达用户指定地点。 2.用途： 制备密分析仪器用水(ICP,MS,HPLC,IC,GC-MS,AA等)。 A、纯水系统：进水水质为自来水，产水水质达到ASTM标准2级纯水。 1、特点： 1.1大液晶屏控制面板实时显示系统所有信息，包括水质信息、系统运行状态和自诊断结果； 1.2远程控制功能，显示器可以远程监控（3米远）； 1.3双波长紫外灯，用于氧化有机物和杀菌； 1.4完整的内部循环。 2.技术参数： 2.1产水流速: 1 L/min； 2.2电阻率: ≥15 MΩ·cm； 2.3总有机碳(TOC): < 5 ppb； 2.4细菌：< 1cfu/ml； 2.5钠：1ppb、硅：3ppb、氯：1ppb； 2.6电阻率仪：电阻池灵敏常数：0.1cm-1；温度灵敏度：±0.1℃； 2.7反渗透回收率：10-20%。 3.智能水箱 3.1圆柱形设计，没有死角； 3.2空气过滤器，氟化处理的水箱材料； 3.3容积： 60L。 B、超纯水系统 进水水质为反渗透水、蒸馏水、去离子水；产水水质优于美国ASTM标准Ⅰ级纯水。 1.特点： 1.1高清显示屏，显示电阻、电导率、温度和TOC数值；可拆卸式控制面板，可实现远程控制（3米）； * 1.2超高容量四联纯化柱组合，纯化柱的吸附面积可达1300m2/g，多1/3的填料，使用寿命最长。纯化柱组合内为半导体级超微树脂（颗粒为：0.3-1.2mm）,使用两种类型的活性碳以吸附挥发性和非挥发性有机化合物和氯化物，使用高纯度半导体级离子交换树脂去除痕量离子污染物； *1、3高精密度超滤柱（可以清洗重复使用*）技术可去除微量的热源（细菌内毒素）和核酸酶，聚砜中空纤维材质，具有自动定期冲洗、快速运行和低溶出性功能； 1.4双波长紫外氧化功能（185nm&254nm），具有降低TOC和杀菌作用； 1.5自动清洁循环功能，可在待机状态下保证水的质量，防止二次污染； 1.6内置压力调节阀，确保最佳的系统压力和流量； 1.7一键式自动定量或定时取水功能。内置流量计可精确的定量取水、精度5%、可重复性3%、范围0.25-60L； 1.8自动系统监控系统，NIST可示踪校正模块； 1.9 0.2微米中空纤维终端过滤柱，最大程度阻止颗粒物透过； 1.10定量分配器和远程取水臂可选； 1.11可选择NIST标定模块，非常方便的自行标定电导率仪； 1.12出水水质符合NCCLS，ASTM` CAP要求；整机符合CSA,CE认证。 2.技术参数 2.1电阻率：18.2 MΩ·cm@25℃； 2.2产水流量：≥2L/min； 2.3总有机碳(TOC)：≤1-5 ppb ； 2.4DNA酶含量（pg/μl）：0.4； 2.5 RNA酶含量（ng/ml）：0.003； 2.6直径大于0.2μm的颗粒物数量：< 1/ml； 2.7 细菌：≤0.01cfu/ml ； 2.8 热源含量：< 0.001Eu/ml； 2.9内置双波长紫外灯(185nm&254nm)； 2.10电阻池灵敏常数：0.1cm-1； 2.11温度灵敏度：±0.1℃； 2.12紫外灯吸收率（@254nm）：＜0.001AU； 2.13硅胶：＜1ppb； 2.14自动定量取水范围：0.25-60L； 2.15自动定时取水范围：1-40分钟； 2.16压力：100PSI（6.9bar）； 2.17电压90-240V,47-63Hz宽电压。 3.配置 3.1二级纯水系统 1套。（含纯水柱包、双波长紫外灯、取水口、耗材启动包）； 3.2智能氟化处理的60L水箱1台（含取水口）； 3.3 综合分析型超纯水系统主机 1台。 3.3.1超高容量四联纯化柱组合2套（吸附面积可达1300m2/g）纯化柱组合包含： ① 活性炭柱 1个； ② 混合床离子交换树脂柱2个； ③ 精致的活性炭和混合床离子交换树脂混合柱1个； 3.3.2高精密度超滤柱 1套.（用于去除热源、内毒素，可以清洗重复使用*）含： ①0.2微米中空纤维终端过滤柱（可内循环）1套； ②双波长紫外灯 1个； ③管路消毒药水 1个。 4.其它功能 4.1自带挂墙组件,无须额外配置； 4.2自带三根独立的预纯化柱：预过滤、MPS柱、碳柱； 4.3全自动操作、自动报警提示更换纯化柱； 4.4内置智能泵，与水箱形成循环，保证产水水质； 4.5控制面板可远程控制，无需额外配置； 4.6系统具有自我诊断功能和自我提醒功能； 4.7自带30L容量水箱，可显示液位高度； 4.8水箱自带空气过滤器,防止外界的污染，氟化材质水箱，洁净无释放。 5. 售后技术服务 5.1免费提供操作手册（中/英文各壹套）； 5.2自仪器安装调试合格之日起免费保修两年； 5.3工程师免费现场安装，调试，培训； 5.4仪器供应商在中国境内设有专业的培训中心，为用户提供免费培训（1人次/2天/1套）； 5.5仪器供应商在中国境内设有零配件保税库和维修机构，所有必须的备件可保证10年以上的供应期； 5.6 货物到达使用单位后，7天内派工程技术人员到达现场开箱验货，安装、调试，并承担一切费用。 - 仪器质量及验收 仪器安装后，由买方组织省内相关专家按招标文件、投标文件和合同技术要求、配置清单等制定验收表格进行质量验收。 |  |  |  |  |
|  | 5-4 | 超 纯 水 器 | 1.投标基本要求 1.1投标人必须提供所投仪器生产商或所投仪器中国总代理专门针对本次招标出具的授权书，授权书中需写明招标号； 1.2带“*”号条款为关键性技术指标，技术、商务方面必需满足要求,否则将作废标处理； 1.3对不可偏离的关键性技术指标，必须提供相应的证明材料，即产品说明书（中文）或生产厂家或国内总代理商出具的证明材料或彩页或质量检验报告等； 1.4投标货物必须是原装最新产品； 1.5投标仪器必须适用中国供电环境：单相200-240 V, 50/60 Hz； 1.6供货合同签订后60日内货物必须到达用户指定地点。 2.主要技术参数： 2.1进水水源：城市自来水； 2.2工作电源:AC220V/50HZ、功率：50W； 2.3主机尺寸：1020×520×570mm； 2.4噪音：＜40dba； 2.5双级反渗透工艺，RO膜（反渗透膜）出水水质：电导率≤5us/cm； 2.6UP（超纯水）出水水质：电阻率18.25MΩ.cm； 2.7制水量：60升/小时、取水流量：UP超纯水1.5升/分钟； 2.8双级反渗透工艺可同时制取三级水和18.25 MΩ.cm UP超纯水； 2.9重金属离子＜0.1ppb、热源（内毒素）＜0.001EU/ml、 微颗粒物≤1个/ml； 2.10微生物〈1cfu/ml； 2.11RO反渗透柱/UF超纯化柱/UP纯化自动冲洗设定； 2.12RO纯水超标排放设定（5-99μS/cm，大于设定值时RO纯水不会进入纯水箱）； 2.13UP超纯水系统内循环设定（1-180秒，使超纯水保持最佳水质）； 2.14系统自控保护功能； 2.14.1缺水/低水压，系统自动停机保护； 2.14.2水箱满水系统自动停机保护； 2.14.3用水后系统自动开机。 3.配置及附件： 3.1纯水、超纯水主机各1台（含美国陶氏Dows膜、美国陶氏Dows纯化系统、PLC集成电路控制板、加强型预处理（高分子PP纤维滤芯、AC活性炭、软化树脂、配备KDF缓释器）； 3.2 0.45+0.2μm终端微滤器1个，无菌纯水箱1个； 3.3管线1套。 4.售后服务 4.1提供中文操作手册壹套； 4.2自仪器安装调试合格之日起免费保修两年； 4.3工程师免费现场安装，调试，培训； 4.4 货物到达使用单位后，7天内派工程技术人员到达现场开箱验货，安装、调试，并承担一切费用。 5仪器质量及验收 仪器安装后，由买方组织相关技术专家按招标文件、投标文件和合同技术要求、配置清单等进行质量验收。 |  |  |  |  |
|  | 5-5 | 双 重 蒸 馏 水 器 | 1.投标基本要求 1.1投标货物必须是原装新品； 1.2投标仪器必须适用低压供电环境：单相200-240 V, 50/60 Hz； 1.3供货合同签订后60日内货物必须到达用户指定地点。 - 技术参数 2.1.输出功率：3.0KW； 2.2.电压：220V／50Hz 2.3.仪器尺寸：530X300X440（mm）； 2.4.纯水产量：1800ml-2500ml/h。 3.售后服务 3.1提供中文操作手册壹套； 3.2自仪器安装调试合格之日起免费保修两年； 3.3工程师免费现场安装，调试，培训； 3.4 货物到达使用单位后，7天内派工程技术人员到达现场开箱验货，安装、调试，并承担一切费用。 4.仪器质量及验收 仪器安装后，由买方组织相关技术专家按招标文件、投标文件和合同技术要求、配置清单等进行质量验收。 |  |  |  |  |
| 包六 | 6-1 | 多 功 能 离 子 色 谱 仪 | 1.投标基本要求 1.1投标人必须提供所投仪器生产商或所投仪器中国总代理专门针对本次招标出具的授权书，授权书中需写明招标号； 1.2带“*”号条款为关键性技术指标，技术、商务方面必需满足要求,否则将作废标处理； 1.3对不可偏离的关键性技术指标，必须提供相应的证明材料，即产品说明书（中文）或生产厂家或国内总代理商出具的证明材料或彩页或质量检验报告等； 1.4投标货物必须是原装进口、最新产品； 1.5投标仪器必须适用中国供电环境：单相200-240 V, 50/60 Hz； 1.6供货合同签订后60日内货物必须到达用户指定地点。 2.基本配置： 四元梯度泵1套；柱温箱1套；电导检测器1套；安培（电化学）检测器1套；DC模块1套；TC温控模块1个；AS自动进样器1套；阴、阳离子抑制器各1套，阴、阳离子分析柱、保护柱各1套，糖分析柱、保护柱1套；变色龙7软件1套；电脑、打印机各一台。消耗品：保证仪器正常工作二年所需的易耗品、备品、备件。 - 设备用途： 适用于样品中阴离子、阳离子、单糖和多糖、硝酸盐、亚硝酸盐的测定。 4．技术要求及参数 4.1泵模块：四元梯度泵 4.1.1泵类型：串联双活塞泵，微处理器控制，稳定冲程，可变流速，具有淋洗液预混功能； 4.1.2泵结构：泵头及所以接触淋洗液的部件均采用具有化学惰性的PEEK材质，可兼容反相有机溶剂及pH0-14的溶液； 4.1.3耐压范围：0–35MPa（0-5000 psi）； 4.1.4流速范围：0.001–10.000 ml/min，增幅0.001 ml/min； 4.1.5流速精度：<0.1%； 4.1.6流速准确度：<0.1%； 4.1.7压力波动：<1%； 4.1.8加压：无需加压； 4.1.9真空脱气：内置真空脱气； 4.1.10活塞密封清洗：标准配置，自动运行； *4.1.11梯度产生方式：通过四元低压梯度泵产生梯度淋洗； 4.1.12梯度类型：可产生线性、非线性、抛物线等多种形式的梯度； 4.1.13淋洗液开关阀：标配，电控； 4.1.14漏液传感器：标配，光学传感器。 4.2柱温箱 4.2.1控温范围：15℃-40℃； 4.2.2控温精确度：±0.5℃； 4.2.3 控温稳定性：±0.2℃。 4.3电导检测器 4.3.1检测器类型：微处理器控制数字输出模式电导检测器，具有自动量程调节功能； 4.3.2电导池驱动：8 kHz 方波； 4.3.3线性：1%； *4.3.4分辨率：≤0.003 nS/cm； 4.3.5输出量程：0-15,000 μS/cm； 4.3.6噪音：<0.1 nS； 4.3.7采集频率：1-100 Hz,操作者可调； 4.3.8电导池温控：DC模块+5℃- 60℃； 4.3.9电导池温控稳定性：<0.001℃； 4.3.10电导池温度补偿：默认1.7%/℃，可调整； 4.3.11电导池最大耐压：10 MPa（1500 psi）； 4.3.12电导池死体积：0.7μL； 4.3.13电极材质：钝化316不锈钢电极，可耐甲烷磺酸等酸； 4.3.14池体材质：具有强化学惰性的聚合物材料。 4.4安培检测器 4.4.1检测器类型：微处理器控制数字输出模式； 4.4.2检测器噪音：IPAD模式 <50 pC； 4.4.3直流安培模式： <10 pA； 4.4.4电位范围：-2.0 to 2.0 V， 0.001 V 增幅； 4.4.5量程范围积分安培：50 pC-200 μC； 4.4.6直流安培：5 pA to 74 μA； 4.4.7池体钛合金池体，可兼容0.4 mm, 2 mm至4 mm 内径的色谱柱； 4.4.8工作电极永久电极：金电极、玻炭电极、铂电极和银电极； 4.4.9可抛弃型电极：金电极、炭电极、铂电极和银电极； 4.4.10参比电极：pH-Ag/AgCl复合型参比电极，PdH参比电极； 4.4.11自动调整量程：标配； 4.4.12池体积：<0.2 μL； 4.4.13最大操作压力：0.7 MPa（100 psi）； 4.4.14钛合金池体。 4.5 DC模块 4.5.1温控指标：上温控区：10-40℃，下控温区：10-70℃； 4.5.2温度精确度：0.5℃； 4.5.3温度稳定性：0.2℃； 4.5.4温度精度：0.2℃； 4.5.5漏液检测：光学传感器。 4.6 自动进样器 4.6.1 材质：全部采用PEEK材料； 4.6.2 样品瓶位数：10ml瓶49个（配200个）、1.5ml瓶100个（加配500个）； 4.6.3 分配精密度：重量法RSD<0.2%； 4.6.4 样品残留：使用500ml进行冲洗时<0.01％。 4.7抑制器 4.7.1采用连续电解自动再生化学抑制器,具有高容量、低背景电导、稳定的基线； - *4.7.2 再生方式：采用电解水原理提供再生离子，无需使用蠕动泵外加再生液再生； - *4.7.3 抑制器类型：包括阴离子连续自动再生化学抑制器和阳离子连续自动再生化学抑制器两种。 4.8 工作站软件： 变色龙7软件1套，进行数据采集和处理。 4.9电脑打印机： 4.9.1 电脑：DELL OptiPlex 960MT。四核Q9400处理器.2.6G、8G内存、SATA500G硬盘、DVD刻录、21.5寸液晶宽屏显示器、256M9300独立显卡、正版Windows XP操作系统。 4.9.2打印机： 惠普LaserJet P1505黑白激光打印，幅面A4；打印速度23ppm；最高分辨率1200×1200dpi；首页出纸时间6.5秒；纸张容量260张；硒鼓型号CB436A；缓存2MB；26 种内置字体。 5. 售后技术服务 5.1免费提供操作手册（中/英文各壹套）。 5.2自仪器安装调试合格之日起免费保修两年。 5.3工程师免费现场安装，调试，培训。 5.4仪器供应商在中国境内设有专业的培训中心，为用户提供免费培训（3人次/5天/1套）。 5.5仪器供应商在中国境内设有零配件保税库和维修机构，所有必须的备件可保证10年以上的供应期。 5.6 货物到达使用单位后，7天内派工程技术人员到达现场开箱验货，安装、调试，并承担一切费用。 - 仪器质量及验收： 仪器安装后，由买方组织省内相关专家按招标文件、投标文件和合同技术要求、配置清单等制定验收表格进行质量验收。 |  |  |  |  |
|  | 6-2 | 水 浴 恒 温 振 荡 器 | 1、投标基本要求 1.1投标人必须提供所投仪器生产商或所投仪器中国总代理专门针对本次招标出具的授权书，授权书中需写明招标号； 1.2带“*”号条款为关键性技术指标，技术、商务方面必需满足要求,否则将作废标处理； 1.3对不可偏离的关键性技术指标，必须提供相应的证明材料，即产品说明书（中文）或生产厂家或国内总代理商出具的证明材料或彩页或质量检验报告等； 1.4投标货物必须是原装进口、最新产品； 1.5投标仪器必须适用中国供电环境：单相200-240 V, 50/60 Hz； 1.6供货合同签订后60日内货物必须到达用户指定地点。 2、技术参数： 2.1、温度范围：室温＋5～70℃ ； 2.2、振荡方式：往复振荡 2.3、温度调节精度：±0.1℃以内（at37℃ ）； 2.4、振荡速度：20～140rpm（反馈控制）； 2.5、振幅：40mm； 2.6、温度控制：PID控制，自动调谐； 2.7、温度设定:最小设定值0.1℃； 2.8、振荡设定最小设定值1rpm； 2.9、显示：触摸按键输入，数字显示； 2.10、时间设定：0~99h59min(最小设定1min) ； 2.11、程序功能：自动开机、停机，阶段程序； 2.12、安全机能：自我诊断（加热器断线、传感器异常、上·下限温度警报、振荡模式异常），空烧防止；2.13、独立过升防止器，漏·过电流保护； 2.14、附属功能：温度补正、自动调谐、报警蜂鸣器、停电自检； 2.15、传感器：白金测温抵抗体 Pt100Ω； 2.16、加热器：1300W(SUS316L)； 2.17、振荡马达：磁感应电动机40W； 2.18、槽内搅拌：喷流式搅拌； 2.19、振荡架尺寸：380W×388D(mm)； 2.20、振荡架有效尺寸：360W×359D(mm)； 2.21、振荡架：弹簧架2层+底板（可移动）； 2.22、深度：架上部~最大底板深160mm； 2.23、槽内材质：抗菌不锈钢； 2.24、尺寸：398W×528D×215H(mm)； 2.25、外尺寸：450W×660D×442H(mm)； 2.26、可使用容器数量： 直径12mm试管 289个 直径16.5mm试管 289个 50ml离心管 72个 50ml三角瓶 49个 100ml三角瓶 25个 200ml三角瓶 16个 300ml三角瓶 16个 500ml三角瓶 9个 1000ml三角瓶 4个 3.售后技术服务 3.1免费提供操作手册（中/英文各壹套）； 3.2自仪器安装调试合格之日起免费保修1年； 3.3 仪器供应商在中国境内设有零配件保税库和维修机构，所有必须的备件可保证10年以上的供应期。 4.仪器质量及验收： 仪器安装后，由买方组织省内相关专家按招标文件、投标文件和合同技术要求、配置清单等制定验收表格进行质量验收。 |  |  |  |  |
|  | 6-3 | 手 持 糖 度 计 折 光 仪 | 1.投标基本要求 1.1投标人必须提供所投仪器生产商或所投仪器中国总代理专门针对本次招标出具的授权书，授权书中需写明招标号； 1.2带“*”号条款为关键性技术指标，技术、商务方面必需满足要求,否则将作废标处理； 1.3对不可偏离的关键性技术指标，必须提供相应的证明材料，即产品说明书（中文）或生产厂家或国内总代理商出具的证明材料或彩页或质量检验报告等； 1.4投标货物必须是原装进口、最新产品； 1.5投标仪器必须适用中国供电环境：单相200-240 V, 50/60 Hz； 1.6供货合同签订后60日内货物必须到达用户指定地点。 2.技术参数： 2.1.测量范围：Brix 0.0～53.0%； 2.2.最小标度：Brix0.1%； 2.3.测量精度：Brix ±0.2%； 2.4.温度补偿：10～60℃。 3.主要特点： 3.1. LCD大屏幕数显，自动温度补偿，使用电池操作，轻巧易携； 3.2. 人本工程学设计，按键即可单手测量，清水归零； 3.3. 采用高性能耐用光学玻璃制作的棱镜，耐用性好，不易刮花； 3.4. 金属样品槽，可迅速使样品与棱镜温度保持一致； 3.5取样简便且不易泄漏污染仪器； 3.6 保养简便，符合IP65标准，可直接流水冲洗。 4.售后技术服务 4.1免费提供操作手册（中/日文各壹套）； 4.2自仪器安装调试合格之日起免费保修1年； 4.3 仪器供应商在中国境内设有零配件保税库和维修机构，所有必须的备件可保证10年以上的供应期。 5.仪器质量及验收： 仪器安装后，由买方组织相关技术人员按招标文件、投标文件和合同技术要求、配置清单等进行验收。 |  |  |  |  |
|  | 6-4 | 数 显 控 温 电 热 板 | 1.投标基本要求 1.1投标货物必须是原装最新产品； 1.2投标仪器必须适用实验室供电环境：单相200-240 V, 50/60 Hz； 1.3供货合同签订后60日内货物必须到达用户指定地点。 - 技术参数： 2.1、控温范围：常温和高温 ～500℃范围内任意选择； 2.2、控温精度：±0.5℃； 2.3、加热方式：优质首钢钢花电炉丝加热 2000 W； 2.4、控温方式： 数显控温仪 ； 2.5、工作槽尺寸：铜板500＊350(mm)厚度8mm ； 2.6、整机功率：2100W； 2.7、额定电压：220Ｖ±10% 50Ｈz； 2.8、配件：保险管20A 2支。 3.售后技术服务 3.1免费提供操作手册（中/日文各壹套）； 3.2自仪器安装调试合格之日起免费保修1年； 3.3 仪器供应商在中国境内设有零配件保税库和维修机构，所有必须的备件可保证10年以上的供应期。 4.仪器质量及验收： 仪器安装后，由买方组织相关技术人员按招标文件、投标文件和合同技术要求、配置清单等进行验收。 |  |  |  |  |
|  | 6-5 | 全 自 动 氮 吹 浓 缩 仪 | 1、基本要求 1.1投标货物必须是原装新品； 1.2投标仪器必须适用实验室低压供电环境：单相200-240 V, 50/60 Hz； 1.3带*号的参数为关键性技术指标，必须满足； 1.4供货合同签订后60日内货物必须到达用户指定地点。 2、技术特点 2.1、全自动封闭式，适合大批量样品处理，自带抽气风扇可将蒸发之废气由排气管路定向排出，可安全的安装于一般实验平台上； 2.2、水浴温度、氮吹流速可任意设置、控制和实时显示； 2.3、特别的气流吹扫轨迹及缓冲设计，可加速溶剂蒸发浓缩、防止溶剂喷溅损失； 2.4、多个光学传感器自动监控浓缩过程，当蒸发浓缩至预设体积时，系统自动报警提示并同时停止相应通道的气体供应，浓缩过程无需人工看管； 2.5、可同时或分别浓缩其中的1-12个样品，规格最大的浓缩瓶容积为150 ml； 2.6、气体流量自动控制并保持恒定，不受开启的通道数量影响； 2.7、可快速完成样品置入、条件设定至仪器启动的过程。 3、技术指标 3.1 样品瓶体积：50、150m；l 3.2 终点检测：12个光学传感器独立监控； 3.3终点体积：自动感应点体积分别为0.5 ml, 1.0 ml和吹干； 3.4 水浴温度：室温-99℃（±0.5℃）； 3.5、时间控制：0-9999s； 3.6 吹扫气压：≤15 psi (≤0.1 MPa)范围内设定，气体流量自动控制并保持恒定，不受开启的通道数量影响； 3.7、气体输入压力：极限气压：≤150 psi (≤1 MPa)；工作气压：≤30 psi (≤0.2 MPa)； 3.8、气体消耗量：最大吹扫气压下，每通道约500ml/min； 3.9、控制方式：手动模式、定时模式、定容定时模式。 4、配置： 主机1台、氮气瓶（含气）1个、减压阀1个、空气泵1台、50ml样品瓶2套、样品瓶架2个。 5.售后技术服务 5.1免费提供中文操作手册1套； 5.2自仪器安装调试合格之日起免费保修1年。 6.仪器质量及验收： 仪器安装后，由买方组织相关技术人员按招标文件、投标文件和合同技术要求、配置清单等进行验收。 |  |  |  |  |
|  | 6-6 | 超 声 波 清 洗 器 | 1.投标基本要求 1.1投标货物必须是原装新品； 1.2投标仪器必须适用低压供电环境：单相200-240 V, 50/60 Hz； 1.3供货合同签订后60日内货物必须到达用户指定地点。 2.技术参数 2.l仪器尺寸：长X宽X高(mm)：530X320X380； 2.2清洗槽内尺寸长X宽X高(m)：500X300X150； 2.3内胆材料：不锈钢冲压槽； 2.4容量：22.5L、超声频率；40KHz； 2.5超声功率：50W； 2.6加热功率：800W、 温度可调：0-80℃； 2.7时间可调：1min-20min； 2.8配置：网架、降音盖、排水。 3.售后技术服务 3.1免费提供操作手册1套； 3.2自仪器安装调试合格之日起免费保修1年； 4.仪器质量及验收： 仪器安装后，由买方组织相关技术人员按招标文件、投标文件和合同技术要求、配置清单等进行验收。 |  |  |  |  |
|  | 6-7 | 菌 落 计 数 器 | 1、投标基本要求 1.1投标货物必须是原装新品； 1.2投标仪器必须适用低压供电环境：单相200-240 V, 50/60 Hz； 1.3带*号的参数为关键性技术指标，必须满足； 1.4供货合同签订后60日内货物必须到达用户指定地点。 2、基本要求： 2.1 1000 万像素的超高分辨率真彩 CCD，高保真光学镜头，智能自动对焦系统，超清晰展现培养皿表层和深层的细微菌落； 2.2 全封闭、宽光带、悬浮式暗视野照明系统，通过改变光比，使得菌落表面的皱折、凹陷、边缘的锯齿更富立体感； 2.3 colonfast菌落智能识别技术，融合通用分割、多通道分割、同色分割等多种图像处理算法，适合各种复杂的培养皿； 2.4 支持所有品牌的螺旋接种仪； 2.5 高精度自动抑菌圈测量、纸片法药敏分析系统。 3、技术参数： 3.1成 像 3.1.1CCD规格：1000万像素，真彩； 3.1.2分 辨 率：0.01mm； 3.1.3 图像拍摄：自动聚焦、自动白平衡、自动色温控制 ； 3.1.4 动态监视：培养皿实时预览、区域放大导航；多培养皿图像队列； 3.1.5图像特性获取：提供图像RGB分布、灰度分布、方差特性实时观察 。 3.2光 源 3.2.1拍摄箱：全封闭、无日光干扰、自动居中、暗箱拍摄 ； 3.2.2上光源：全空间、宽光带、强度可调光源 ； 3.2.3下光源：悬浮式暗视野拍摄系统。 3.3、图像处理 3.3.1图像调节：灰度图、负相图转换；亮度、对比度、饱和度调节；RGB调节； 3.3.2图像增强：图像自适应增强、彩色分量增强、菌落边缘锐化、背景平整 ； 3.3.3图像滤波：图像高通滤波、低通滤波、高斯滤波、中值滤波、队列滤波 ； 3.3.4边缘检测：菌落Sobel检测、Robert检测、Laplace检测、垂直-水平检测； 3.5形态学运算：腐蚀、膨胀、开运算、闭运算。 3.4 图像编辑 3.4.1文字嵌入：中英文文字输入，字型、大小、颜色可调； 3.4.2 图形嵌入：直线、矩形、圆形、任意多边性图形绘制、嵌入 。 3.5统计功能 3.5.1菌落识别技术：Colonfast菌落智能识别技术 ； 3.5.2平皿类型：倾注、涂布、膜滤、螺旋平皿、3M纸片 ； 3.5.3菌落统计速度：500个菌落＜1秒； 3.5.4全皿菌落统计：菌落总数统计，并按6档尺寸分类显示； 3.5.5区域选择统计：可选择半圆、矩形、扇形、任意圈定区域进行统计； 3.5.6鼠标点击统计：快速标记、添加菌落，适合培养皿边缘菌落的计数； 3.5.7人工辅助修正：删除任意区域内的误选菌落； 3.5.8排除污染区域计数：鼠标勾勒任意污染区域，自动剔除污染区域的菌落数 ； 3.5.9统计效果监视：监视菌落分析的精度； 3.5.10直径分类统计：设置直径范围，统计特定大小的菌落； 3.5.11颜色识别统计：根据色度、亮度、饱和度筛选特定菌落 ； 3.5.12菌落粘连分割：自动分割相互粘连的菌落，链状菌落由用户选择分割或不分割； 3.5.13自动杂质剔除：根据形态、尺寸、颜色等方面的区别，进行自动杂质剔除； 3.5.14菌落形态分析：自动分析每个菌落的面积,直径,周长,圆度； 3.5.15参数自动换算：培养皿直径、样本稀释度输入，实现自动换算； 3.5.16螺旋平皿统计：根据FDA标准自动计数螺旋平板； 3.5.17多皿自动统计：自动计算多皿的均值； 3.5.18图像处理算法：采用通用分割、多通道分割、同色分割，适合任意培养基背景； 3.5.19大肠菌群计数：根据国家标准GB/T4789.3-2008大肠菌群平板计数和Petrifilm测试片法，实现大肠菌群自动计数 ； 3.5.20大肠杆菌计数：根据国家标准GB/T4789.38-2008大肠杆菌Petrifilm测试片计数法，实现大肠杆菌自动计数； 3.5.21金黄色葡萄球菌计数：根据国家标准GB/T4789.37-2008 Baird-Parker 平板计数和金黄色葡萄球菌Petrifilm测试片法，实现金黄色葡萄球菌自动计数。 3.6、测量功能 3.6.1仪器标定：仪器自带标定、人工修正标定 ； 3.6.2自动分析：等效直径、面积、长短径、周长、圆度； 3.6.3精确测量：通过鼠标拖动精确测量长度、角度、弧度、面积、弧线、任意曲线。 3.7、抑菌圈自动/手工测量 3.7.1抑菌圈自动测量：自动精确测量培养皿中的多个抑菌圈直径； 7.2抑菌圈手动测量：边缘模糊的抑菌圈通过2点或3点定圆精确测量其边界 。 3.8 自动纸片法药敏分析 3.8.1内置标准：系统内置美国NCCLS“抗微生物药物敏感性试验执行标准”第14版全部数据； 3.8.2输入平台：提供NCCLS解释标准的数据修改和输入平台，方便更新； 3.8.3数据比对：仅用鼠标点击查询，实现抑菌圈直径与解释标准的比对，判断药物敏感性。 3.9.数据库 3.9.1数据存储：图像和全部结果以数据库存储； 3.9.2智能查询：按日期、编号、备注字段自动搜索查询，查询结果以图像和数据库形式显示 ； 3.9.3数据导出：统计结果能以Excel表导出 ； 3.9.4数据安全：操作者使用权限,数据修改权限设置 。 3.10.报表打印 3.10.1在线编辑：提供报告编写模板、文本输入、打印预览； 3.10.2报表打印：图片、统计数据自动打印 ； 4.仪器规格与配置 4.1适合培养皿的直径：标准的90-100mm； 4.2 主机（CCD=1000万像素） 1台； 4.3菌落分析软件、自动抑菌圈测量及药敏分析软件 ； 4.4品牌商务液晶电脑（XP系统）。 5.售后技术服务 5.1免费提供操作手册1套； 5.2自仪器安装调试合格之日起免费保修2年； 6仪器质量及验收： 仪器安装后，由买方组织相关技术人员按招标文件、投标文件和合同技术要求、配置清单等进行验收。 |  |  |  |  |
| 包七 | 7-1 | 氨 基 酸 分 析 仪 | 1.投标基本要求 1.1投标人必须提供所投仪器生产商或所投仪器中国总代理专门针对本次招标出具的授权书，授权书中需写明招标号； 1.2带“*”号条款为关键性技术指标，技术、商务方面必需满足要求,否则将作废标处理； 1.3对不可偏离的关键性技术指标，必须提供相应的证明材料，即产品说明书（中文）或生产厂家或国内总代理商出具的证明材料或彩页或质量检验报告等； 1.4投标货物必须是原装进口、最新产品； 1.5投标仪器必须适用中国供电环境：单相200-240 V, 50/60 Hz； 1.6供货合同签订后60日内货物必须到达用户指定地点。 2. 使用范围 用于检测样品中蛋白水解氨基酸、游离氨基酸的种类及含量。 3. 检测原理 阳离子交换色谱柱分离、茚三酮柱后衍生、可见光光度法检测，符合国家标准和国际标准。 4技术要求： 4．1功能 4.1.1钠盐体系：一次进样能分析21种蛋白水解氨基酸.包括1根钠盐分离柱：4.6×100，7um阳离子交换树脂；1根保护柱，20种水解氨基酸标样； 4.1.2锂盐体系：一次进样能分析21种水解氨基酸和43种游离氨基酸。包括1根锂盐分离柱：4.6×100，7um阳离子交换树脂；1根保护柱，42种游离氨基酸标样，供500次分析使用的锂盐成品试剂； *4.1.3最高工作压力：不低于40MPa； 4.1.4保留时间重现性：≤CV 0.3%,其中精氨酸0.03％； 4.1.5峰面积重现性：≤CV1.0%，其中甘氨酸≤CV0.5%，组氨酸≤CV0.5%； *4.1.6 检出限：3pmol（信噪比=2）其中：天冬氨酸3pmol，组氨酸1pmol； *4.1.7分离度：21种氨基酸平均≥98% ，其中苏/丝100％，甘/丙90％； 4.1.8 所有流路管件均采用PEEK等非金属材料； 4.1.9分离柱采用7um填料，长度100mm； 4.1.10茚三酮反应液和缓冲液采用独立容积瓶，不预先混合，延长试剂保存时间； 4.1.11反应液用氮气预通气除氧，并用正压氮气保护；所有缓冲液，反应液都采用正压氮气保护； 4.1.12色谱工作站，能够实现仪器的控制、数据的采集和处理。能够实现系统的自动清洗和自动装柱过程，符合GLP/GMP规则，能够进行系统校验性试验、订制客户报告和使用者安全验证； *4.1.13缓冲液，钠盐5种，锂盐6种。反应液试剂配方公开，可采用国产试剂； 4.1.14 系统也可升级成为生理体液分析系统； 4.1.15 分离模式：双梯度分离(浓度梯度+温度梯度)； 4.2氨基酸分析仪主机 4.2.1柱：4.6mm X 100mm 粒度：7um 树脂：离子交换树脂； 4．2.2泵：微型双柱塞平流泵：PEEK内衬，耐压40Mpa,流速0.001-9.99ml/min,流量稳定性0.1%(0.1 ml/min测定)； 4.2.3自动进样器：≥96位进样盘，带制冷，默认工作温度不高于10℃； 4.2.3.1进样方式：直接进样 样品容器体积：1500uL； 4.2.3.2进样量：1－100ul 样品瓶数量：200。 4.2.4柱温箱 *4.2.4.1方式：半导体制冷加热，可以方便实现温度梯度分离； 4.2.4.2温度设定：20－100℃，控温精度0.01℃； 4.2.5反应单元 4.2.5.1方式：反应器； 4.2.5.2温度设定：50-140℃； 4.2.6微型二极管分光光度计 单色器：消象差凹面衍射光栅，检测波长：570nm，440nm。 * 4.2.7分析时间：21种水解氨基酸30－50min，43种游离氨基酸110min。 * 4.3 控制软件：最新型控制软件iControl控制温度梯度、浓度梯度等全部参数，符合GLP规范，每秒钟自动记录仪器10余种状态参数，具黑匣子功能，可及时故障定位、远程诊断和紧急停机，直观图像化，可远程通讯和控制。 5．配置： 5.1主机1台（包含：蛋白质水解液及游离液双系统的标准分析，含有主机和iControl软件）；标准蛋白质水解液分析柱及游离液分析柱各1套；保证仪器正常工作二年所需的易耗品、备品、备件； 5.2电脑1台：DELL OptiPlex 960MT。四核Q9400处理器.2.6G、8G内存、SATA500G硬盘、DVD刻录、21.5寸液晶宽屏显示器、256M9300独立显卡、正版Windows XP操作系统； 5.3打印机1台： 惠普LaserJet P1505黑白激光打印，A4幅面；打印速度23ppm；最高分辨率1200×1200dpi；首页出纸时间6.5秒；纸张容量260张；硒鼓型号CB436A；缓存2MB；26 种内置字体。 6. 售后技术服务 6.1免费提供操作手册（中/英文各壹套）； 6.2自仪器安装调试合格之日起免费保修两年； 6.3工程师免费现场安装，调试，培训； 6.4仪器供应商在中国境内设有专业的培训中心，为用户提供免费培训（2人次/5天/1套）； 6.5仪器供应商在中国境内设有零配件保税库和维修机构，所有必须的备件可保证10年以上的供应期； 6.6 货物到达使用单位后，7天内派工程技术人员到达现场开箱验货，安装、调试，并承担一切费用； - 仪器质量及验收 仪器安装后，由买方组织省内相关专家按招标文件、投标文件和合同技术要求、配置清单等制定验收表格进行质量验收。 |  |  |  |  |
|  | 7-2 | 十 万 分 之 一 电 子 天 平 | 1、投标基本要求 1.1投标人必须提供所投仪器生产商或所投仪器中国总代理专门针对本次招标出具的授权书，授权书中需写明招标号； 1.2带“*”号条款为关键性技术指标，技术、商务方面必需满足要求,否则将作废标处理； 1.3对不可偏离的关键性技术指标，必须提供相应的证明材料，即产品说明书（中文）或生产厂家或国内总代理商出具的证明材料或彩页或质量检验报告等； 1.4投标货物必须是原装进口、最新产品； 1.5投标仪器必须适用中国供电环境：单相200-240 V, 50/60 Hz； 1.6供货合同签订后60日内货物必须到达用户指定地点。 2、技术参数与特性： 2.1称量范围：0-220g； 2.2可读性：0.1mg； 2.3最大称量值重复性（标准偏差）：0.07mg； 2.410g重复性（标准偏差）：0.05mg； 2.5线形：0.2mg； 2.6灵敏度漂移：0.0003%； 2.7灵敏度温度漂移：0.0001%/℃； 2.8典型稳定时间：1.5s； 2.9天平防风罩有效高度：235mm； 2.10秤盘尺寸（W*D）：78*73（mm）； 2.11具有SmartScreen智能彩色触摸屏技术,中文操作界面； 2.12具有SmartSens红外感应系统，开关门、去皮、回零、打印等操作无需用手接触功能； 2.13具有LevelControl水平控制系统，保证称量的精确性； 2.14内置两组砝码，ProFACT温度漂移和时间设置触发，可全自动校准和线性校准； 2.15最小称量值功能，有效避免超出允许误差范围； 2.16 QM Toolbox质量管理工具箱；8个独立设置界面； 2.17 SmartGrid网格称盘，可快速、稳定的称量操作； 2.18 ErgoClip易巧称量组件，满足使用不同容器的称量需求； 2.19四面玻璃防风罩设计可以完全拆除，安全清洁； 2.20底盘内置，方便清洁； 2.21人性化的天平顶部把手方便提放，便于清洁工作台； 2.22可移动，分离的显示控制终端； 2.23内置RS232接口和一个可用户更换通讯接口选件插槽； 2.24符合GLP规范和其它质量体系要求的文档管理； 2.25天平下称量装置； 2.26 e-loader Ⅱ软件，实现天平软件的即时更新。 3. 售后技术服务 3.1免费提供操作手册（中/英文各壹套）； 3.2自仪器安装调试合格之日起免费保修两年； 3.3工程师免费现场安装，调试，培训； 3.4仪器供应商在中国境内设有专业的培训中心，为用户提供免费培训； 3.5仪器供应商在中国境内设有零配件保税库和维修机构，所有必须的备件可保证10年以上的供应期； 3.6 货物到达使用单位后，7天内派工程技术人员到达现场开箱验货，安装、调试，并承担一切费用； 4.仪器质量及验收 仪器安装后，由买方组织省内相关专家按招标文件、投标文件和合同技术要求、配置清单等制定验收表格进行质量验收。 |  |  |  |  |
|  | 7-3 | 万 分 之 一 电 子 天 平 | 1、投标基本要求 1.1投标人必须提供所投仪器生产商或所投仪器中国总代理专门针对本次招标出具的授权书，授权书中需写明招标号； 1.2带“*”号条款为关键性技术指标，技术、商务方面必需满足要求,否则将作废标处理； 1.3对不可偏离的关键性技术指标，必须提供相应的证明材料，即产品说明书（中文）或生产厂家或国内总代理商出具的证明材料或彩页或质量检验报告等； 1.4投标货物必须是原装进口、最新产品； 1.5投标仪器必须适用中国供电环境：单相200-240 V, 50/60 Hz； 1.6供货合同签订后60日内货物必须到达用户指定地点。 2、技术参数： 2.1量程：≥230g； 2.2精度：0.1mg 2.3重复性误差：≤±0.1mg； 2.4线性误差：≤±0.2mg； 2.5称盘尺寸：ø90mm； 2.6 平均响应时间：≤2秒； *2.7可进行多点线性校准； *2.8全自动内部校准功能； *2.9 四重智能数字滤波以防止震动干扰称重结果； *2.10采用三维立体加工技术生产的双级一体传感器； *2.11 纯铝防风罩背板以防止静电干扰称重结果； 2.12 全程温度补偿； 2.13采用不低于80MHz微处理器，多层线路板设计； 2.14 超载保护、下部称量； 2.15 应用程序：计数、单位转换、百分比称重、净重求和、动物称重等； *2.16 密度测定功能； 2.17内置RS232接口，方便数据输出； 2.18 水平气泡前置，方便调节水平； *2.19内置实时时钟，待机时可显示时间；可设置时间、日期及操作者ID号。 3. 售后技术服务 3.1免费提供操作手册（中/英文各壹套）； 3.2自仪器安装调试合格之日起免费保修两年； 3.3工程师免费现场安装，调试，培训； 3.4仪器供应商在中国境内设有专业的培训中心，为用户提供免费培训； 3.5仪器供应商在中国境内设有零配件保税库和维修机构，所有必须的备件可保证10年以上的供应期； 3.6 货物到达使用单位后，7天内派工程技术人员到达现场开箱验货，安装、调试，并承担一切费用； 4.仪器质量及验收 仪器安装后，由买方组织省内相关专家按招标文件、投标文件和合同技术要求、配置清单等制定验收表格进行质量验收。 |  |  |  |  |
|  | 7-4 | 千 分 之 一 电 子 天 平 | 1、投标基本要求 1.1投标人必须提供所投仪器生产商或所投仪器中国总代理专门针对本次招标出具的授权书，授权书中需写明招标号； 1.2带“*”号条款为关键性技术指标，技术、商务方面必需满足要求,否则将作废标处理； 1.3对不可偏离的关键性技术指标，必须提供相应的证明材料，即产品说明书（中文）或生产厂家或国内总代理商出具的证明材料或彩页或质量检验报告等； 1.4投标货物必须是原装进口、最新产品； 1.5投标仪器必须适用中国供电环境：单相200-240 V, 50/60 Hz； 1.6供货合同签订后60日内货物必须到达用户指定地点。 2、技术要求： 2.1量程：220 g； 2.2最小读数：0.001 g； 2.3秤盘尺寸：100 mm； 2.4线性误差：±0.002g； 2.5接口：RS-232C。 3. 售后技术服务 3.1免费提供操作手册（中/英文各壹套）； 3.2自仪器安装调试合格之日起免费保修两年； 3.3工程师免费现场安装，调试，培训； 3.4仪器供应商在中国境内设有专业的培训中心，为用户提供免费培训； 3.5仪器供应商在中国境内设有零配件保税库和维修机构，所有必须的备件可保证10年以上的供应期； 3.6 货物到达使用单位后，7天内派工程技术人员到达现场开箱验货，安装、调试，并承担一切费用； 4.仪器质量及验收 仪器安装后，由买方组织省内相关专家按招标文件、投标文件和合同技术要求、配置清单等制定验收表格进行质量验收。 |  |  |  |  |
|  | 7-5 | 百 分 之 一 电 子 天 平 | 1、投标基本要求 1.1投标人必须提供所投仪器生产商或所投仪器中国总代理专门针对本次招标出具的授权书，授权书中需写明招标号； 1.2带“*”号条款为关键性技术指标，技术、商务方面必需满足要求,否则将作废标处理； 1.3对不可偏离的关键性技术指标，必须提供相应的证明材料，即产品说明书（中文）或生产厂家或国内总代理商出具的证明材料或彩页或质量检验报告等； 1.4投标货物必须是原装进口、最新产品； 1.5投标仪器必须适用中国供电环境：单相200-240 V, 50/60 Hz； 1.6供货合同签订后60日内货物必须到达用户指定地点。 2、技术要求： 2.1量程：210 g； 2.2最小读数：0.01g； 2.3秤盘尺寸：120 mm； 2.4线性误差：±0.02g； 2.5接口：RS-232C。 3. 售后技术服务 3.1免费提供操作手册（中/英文各壹套）； 3.2自仪器安装调试合格之日起免费保修两年； 3.3工程师免费现场安装，调试，培训； 3.4仪器供应商在中国境内设有专业的培训中心，为用户提供免费培训； 3.5仪器供应商在中国境内设有零配件保税库和维修机构，所有必须的备件可保证10年以上的供应期； 3.6 货物到达使用单位后，7天内派工程技术人员到达现场开箱验货，安装、调试，并承担一切费用； 4.仪器质量及验收 仪器安装后，由买方组织省内相关专家按招标文件、投标文件和合同技术要求、配置清单等制定验收表格进行质量验收。 |  |  |  |  |
|  | 7-6 | 十 分 之 一 电 子 天 平 | 1、投标基本要求 1.1投标人必须提供所投仪器生产商或所投仪器中国总代理专门针对本次招标出具的授权书，授权书中需写明招标号； 1.2带“*”号条款为关键性技术指标，技术、商务方面必需满足要求,否则将作废标处理； 1.3对不可偏离的关键性技术指标，必须提供相应的证明材料，即产品说明书（中文）或生产厂家或国内总代理商出具的证明材料或彩页或质量检验报告等； 1.4投标货物必须是原装进口、最新产品； 1.5投标仪器必须适用中国供电环境：单相200-240 V, 50/60 Hz； 1.6供货合同签订后60日内货物必须到达用户指定地点。 2、技术要求： 2.1量程：610 g； 2.2最小读数：0.1 g； 2.3秤盘尺寸：160 mm； 2.4线性误差：±0.2g； 2.5接口：RS-232C。 3. 售后技术服务 3.1免费提供操作手册（中/英文各壹套）； 3.2自仪器安装调试合格之日起免费保修两年； 3.3工程师免费现场安装，调试，培训； 3.4仪器供应商在中国境内设有专业的培训中心，为用户提供免费培训； 3.5仪器供应商在中国境内设有零配件保税库和维修机构，所有必须的备件可保证10年以上的供应期； 3.6 货物到达使用单位后，7天内派工程技术人员到达现场开箱验货，安装、调试，并承担一切费用； 4.仪器质量及验收 仪器安装后，由买方组织省内相关专家按招标文件、投标文件和合同技术要求、配置清单等制定验收表格进行质量验收。 |  |  |  |  |
| 包八 | 8-1 | 高 效 液 相 色 谱 仪 | 1．投标基本要求 1.1投标人必须提供所投仪器生产商或所投仪器中国总代理专门针对本次招标出具的授权书，授权书中需写明招标号； 1.2带“*”号条款为关键性技术指标，技术、商务方面必需满足要求,否则将作废标处理； 1.3对不可偏离的关键性技术指标，必须提供相应的证明材料，即产品说明书（中文）或生产厂家或国内总代理商出具的证明材料或彩页或质量检验报告等； 1.4投标货物必须是原装进口、最新产品； 1.5投标仪器必须适用中国供电环境：单相200-240 V, 50/60 Hz； 1.6供货合同签订后60日内货物必须到达用户指定地点。 2．技术指标： 2.1四元泵带真空在线脱气机 2.1.1串联双柱塞，主动电磁阀设计； 2.1.2可变冲程：20－100ul可调；带在线真空脱气机； 2.1.3流速范围：1-10,000L/min, 1L/min增量； *2.1.4流量精度：≤0.07% RSD or ≤0.02min；流量准确度：±1％or 10ul/min； 2.1.5压力范围：0-40 MPa (0-400 bar, 0-5880psi)；梯度混合精度：≤0.15% SD at 1ml/min； 2.1.6梯度混合准确度：±0.5%；控制：流速，梯度时间表（流速、组成、梯度模式）； 2.2自动进样器 2.2.1样品位数：大于100位可进行编程进样器，用于进行柱前衍生等复杂进样方式； 2.2.2可根据样品的粘度，调节取样及进样速度； 2.2.3进样范围：0.1~100ul； *2.2.4进样精度：< 0.25% RSD 5～100ul, < 1% RSD 1～5ul； 2.2.5残留：无自动洗针过程 <0.1%; 自动洗针 <0.05%； 2.2.6最小取样体积：0.1(ul）； 2.2.7样品粘度范围：0.2~50cp； 2.2.8 pH范围：1.0～9.5； 2.2.9控制：进样体积，自动洗针程序，柱前自动衍生程序，取样及进样速率； 2.3柱温箱 2.3.1控温范围：室温下10℃～80℃，宏命令可控制至90℃； 2.3.2控温速率：室温加热至40℃，5min；40℃降温至20℃，10min； 2.3.3控温精度：0.15℃； 2.3.4柱容量：30cm×3 ； 2.3.5GLP性能：柱识别器记录色谱柱的使用次数及使用方法。 2.4 可变波长紫外检测器（VWD） 2.4.1光源：氘灯； 2.4.2波长范围：190～600nm； 2.4.3狭缝宽度：6.5nm； 2.4.4光谱：停流扫描； 2.4.5检测通道：1； 2.4.6波长精度：1nm； 2.4.7基线噪音：0.75(10-5AU at 254nm （1ml/min 甲醇）； 2.4.8基线漂移：1 (10-4AU/h at 254nm （1ml/min甲醇）； 2.4.9线性范围：>2AU ； 2.4.10测量范围：>2AUFS； 2.4.11响应时间：0.1-20sec； 2.4.12可编程时间表：波长，峰宽，氘灯开/关，信号自动回零，峰反转，采样时间； 2.4.13信号输出：1个输出，100mV或1V。 2.5.荧光检测器 2.5.1光源：闪烁氙灯； 2.5.2激发光柵：全息凹型,波长范围优于200～700nm； 2.5.3发射光柵：全息凹型,波长范围优于280～900nm； 2.5.4编程功能：具有响应时间，PMT增益，基线归零，光谱参数等编程输入功能； 2.5.5具有多信号输出和在线实时光谱扫描功能，可同时采集激发光谱或发射光谱； 2.5.6灵敏度：蒽（LOD）≤10fg，Ex 250nm/Em 400nm； 2.5.7波长重现性：≤ ±0.2nm ； 2.5.8波长准确性：≤ ±3nm 。 2.6.全自动柱后衍生装置 2.6.1技术要求：可完全由计算机软件控制，并可进行柱温梯度程序编写； 2.6.2反应器温控：优于室温+10℃~130℃，控温精度 ≤ ±0.5℃。 2.7.在线真空脱气机 2.7.1四通路在线真空膜过滤技术，内置真空泵，压力传感器，实时监控真空腔压力变化； 2.7.2具有全自动真空维持功能； 2.7.3最大流速：优于10ml/min； 2.7.4 pH耐受范围：1～14。 2.8.仪器控制及数据处理系统 2.8.1参数输入：仪器控制参数，数据采集及计算处理参数的设定； 2.8.2报告：内置多种报告格式，可自动生成系统适应性报告、峰纯度报告、光谱检索报告等；也可编辑个性化的报告模板； 2.8.3在线帮助教程：每个对话框，均有在线帮助，提示用户设定适合的参数；内置30余套培训教程供用户学习工作站操作； 2.8.4在线诊断：内置多项对各组件的自动测试程序，用户可根据仪器使用情况，随时检查仪器性能；内置多种色谱常见问题及其解决方案； 2.8.5早期维护预警（EMF）：提供消耗元件累计使用情况，以便及时进行系统预防性维护； 2.8.6安装验证（IQ）：仪器软、硬件的自动认证；操作认证和性能验证（OQ/PV）: 按照GLP、ISO9000和其它法规要求制定规程和文件。 2.9电子日志： 实时记录仪器使用操作情况，随时查阅仪器状态。 3.具体配置 3.1四元梯度泵带真空在线脱气机 1台 ；紫外检测器 1 个； 荧光检测器1 个；美 国 Pickering 公司全自动柱后衍生装置1套；大于100位自动进样器 1 个；智能化冷热柱温箱1 个；溶剂过滤装置（含真空泵）2套； 超声波脱气机 (5L) 1台；过滤膜Ф50mm：有机系、水系(50张/盒)各20盒 ；针式一次性滤头： 有机系、水系（100个/盒）各20盒 ；32位二维化学工作站中文软件1套；保护柱套件1套；螺纹口样品瓶 400个；0型密封垫, 2/pk 3个；过滤白头 25个 。 ZORBAX XDB-C18 4.6x250, 5u，C18分析柱6根；XDB-C18保护柱芯 20个；螺纹口样品瓶1000个；密封垫2包；PEEK备用毛细管管线1.5米；PEEK备用接头10个；管线切割器1个；柱塞清洗附件1套；柱效评价测试标样1套。其它保证仪器正常工作二年所需的其它易耗品、备品、备件。 3.2电脑：DELL OptiPlex 960MT。四核Q9400处理器.2.6G、8G内存、SATA500G硬盘、DVD刻录、21.5寸液晶宽屏显示器、256M9300独立显卡、正版Windows XP操作系统。 3.3打印机：惠普LaserJet P1505黑白激光打印，幅面：A4；打印速度23ppm；最高分辨率1200×1200dpi；首页出纸时间6.5秒；纸张容量260张；硒鼓型号CB436A；缓存2MB；26 种内置字体。 4. 售后技术服务 4.1免费提供操作手册（中/英文各壹套）； 4.2自仪器安装调试合格之日起免费保修两年； 4.3工程师免费现场安装，调试，培训； 4.4仪器供应商在中国境内设有专业的培训中心，为用户提供免费培训（3人次/5天/1套）； 4.5仪器供应商在中国境内设有零配件保税库和维修机构，所有必须的备件可保证10年以上的供应期； 4.6 货物到达使用单位后，7天内派工程技术人员到达现场开箱验货，安装、调试，并承担一切费用。 5仪器质量及验收 仪器安装后，由买方组织省内相关专家按招标文件、投标文件和合同技术要求、配置清单等制定验收表格进行质量验收。 |  |  |  |  |
|  | 8-2 | 固 体 样 品 粉 碎 机 | 1.投标基本要求 1.1投标人必须提供所投仪器生产商或所投仪器中国总代理专门针对本次招标出具的授权书，授权书中需写明招标号； 1.2带“*”号条款为关键性技术指标，技术、商务方面必需满足要求,否则将作废标处理； 1.3对不可偏离的关键性技术指标，必须提供相应的证明材料，即产品说明书（中文）或生产厂家或国内总代理商出具的证明材料或彩页或质量检验报告等； 1.4投标货物必须是原装进口、最新产品； 1.5投标仪器必须适用中国供电环境：单相200-240 V, 50/60 Hz； 1.6供货合同签订后60日内货物必须到达用户指定地点。 2.技术指标： 2.1工作原理：高速旋风，运送并带动样品离心运动，样品被粗糙的固定表面撕碎，经适当孔径的筛板分离，并经旋风沉降收集粉碎的样品。 *2.2研磨速度:>4克/秒 连续进样； *2.3样品粉碎细度：可调，满足40-100目的要求； *2.4粉碎细度分布：大于80％的样品在指定细度正常范围内； 2.5内置旋风沉降装置以及除尘装置，保证周围粉尘符合环保标准，不会影响操作者健康； 2.6带安全开关，揭开样品研磨室，不能运转，保证操作者的安全； 2.7专用样品杯，带密封盖，具备样品储藏容器作用； 2.8电机过载保护器，防止电机意外损坏； 2.9可扩展处理大量样品。 3.配置： 3.1主机:具备正常工作的所有配置和功能，内置电动机，200－240V ,功率600W； 3.2样品杯 ：104个带架； 3.3筛网: 0.5mm、1mm、2mm 各一个； 3.4备用零件：密封（套装）、磨圈，叶轮，涤尘棉、样品杯、筛板1套。 4.售后技术服务 4.1自仪器安装调试合格之日起免费保修两年； 4.2 仪器供应商在中国境内设有零配件保税库和维修机构，所有必须的备件可保证10年以上的供应期。 5.仪器质量及验收 仪器安装后，由买方组织技术人员按招标文件、投标文件和合同技术要求、配置清单等制定验收表格进行质量验收。 |  |  |  |  |
|  | 8-3 | 数 显 恒 温 水 浴 锅 | 1.投标基本要求 1.1投标货物必须是原装新品； 1.2投标仪器必须适用实验室供电环境：单相200-240 V, 50/60 Hz； 1.3供货合同签订后60日内货物必须到达用户指定地点。 2.技术指标： 2.1.水箱内胆材料：不锈钢，抗腐蚀； 2.2.控温：数字显示，自动精确控温； 2.3.搅拌：带有磁力搅拌 ，水温均匀； 2.4.控温范围：室温～100℃ ； 2.5.功率：2000W ； 2.6.外形尺寸：78×40×20(cm)，双列6孔；工作室尺寸(cm):62×31×13 。 3. 售后技术服务 3.1提供操作手册1套； 3.2自仪器安装调试合格之日起免费保修1年。 4.仪器质量及验收 仪器安装后，由买方组织技术人员按招标文件、投标文件和合同技术要求、配置清单等制定验收表格进行质量验收。 |  |  |  |  |
|  | 8-4 | 马弗炉 | - 投标基本要求 （同包八8－3） 2.技术指标 2.1额定功率：5KW； 2.2、额定温度：1200℃； 2.3、额定电压：220V； 2.4、工作室尺寸：深×宽×高：300*200*120(mm)； 2.5、外型尺寸：长×宽×高：530*655*500(mm)。 3. 售后技术服务 3.1提供操作手册1套； 3.2自仪器安装调试合格之日起免费保修1年. 4.仪器质量及验收 仪器安装后，由买方组织技术人员按招标文件、投标文件和合同技术要求、配置清单等制定验收表格进行质量验收。 |  |  |  |  |
|  | 8-5 | 万 用 电 炉 | 1.投标基本要求 （同包八8－3） 2.技术指标 双联，功率2×1500W，电子调温。 3. 售后技术服务 自仪器安装调试合格之日起免费保修1年. 4.仪器质量及验收 仪器安装后，由买方组织技术人员按招标文件、投标文件和合同技术要求、配置清单等制定验收表格进行质量验收。 |  |  |  |  |
|  | 8-6 | 日 均 值 大 气 采 样 器 | 1.投标基本要求 1.1投标人必须提供所投仪器生产商针对本次招标出具的授权书，授权书中需写明招标号； 1.2带“*”号条款为关键性技术指标，技术、商务方面必需满足要求,否则将作废标处理； 1.3对不可偏离的关键性技术指标，必须提供相应的证明材料，即产品说明书（中文）或生产厂家或国内总代理商出具的证明材料或彩页或质量检验报告等； 1.4投标货物必须是原装最新产品； 1.5投标仪器必须适用中国供电环境：单相200-240 V, 50/60 Hz； 1.6供货合同签订后60日内货物必须到达用户指定地点。 2.技术指标： 功能要求：便携式，用于环境空气质量监测采样；可四气路连续24h同时采样，可测环境大气压和温度；采样体积及时换算；采用进口高负压微型活塞泵作为动力，具有抽气稳定、寿命长、噪音低的性能。 2.1采样流量：0.18～0.22L/min, 准确度:流量波动≤±3%； 2.2走时开关：0～24h，准确度:±1‰； 2.3采样间隔：0～99h，准确度:±1‰； 2.4控温范围：0-50℃，准确度:±1℃； 2.5温度显示范围：0～50℃，准确度：±1℃； 2.6控温精度：±1℃/24h； 2.7标准时间：0～24h，准确度:±1‰/24h； 2.8采样定时：0～99h可调，准确度:±1‰/24h； 2.9采样间隔：0～99小时可调； 2.10抽气泵负压：≥0.07mpa； 2.11恒流响应速度：≤ ±3%； 3.配置：主机1台、采样三角架1个、切割器（TSP、PM10各1个）、滤膜（TSP、PM10各10盒）、SO2、NO2 气体采样瓶各50个。 4.售后技术服务 4.1提供操作手册1套； 4.2自仪器安装调试合格之日起免费保修1年。 5.仪器质量及验收 仪器安装后，由买方组织技术人员按招标文件、投标文件和合同技术要求、配置清单等制定验收表格进行质量验收。 |  |  |  |  |
|  | 8-7 | 时 均 值 大 气 采 样 器 | - 投标基本要求 （同包八8－6） 功能要求：便携式，用于环境空气质量监测采样；可24小时连续中流量同时采集SO2、NO2 、TSP/PM10。具有掉电保护功能，装有可充电电池，具有意外停电有效数据储存和来电继续采样的功能。 2、技术指标 2.1 TSP/PM10流量范围：80～130L/min，准确度≤±2.5%； 2.2 气体流量范围：0.1～1L/min，准确度≤±2.5%； 2.3 流量稳定性：采样流量相对误差小于3%； 2.4 计时精度：24小时累计误差小于1‰； 2.5 延时开机：24小时内可调； 2.6 采样时间：100小时内可调； 2.7 噪 声：≤65dB； 2.8 技术文件：装箱清单；合格检定证明；仪器设备保修服务卡；使用说明和维护手册 2.9 配置：主机1台、采样三角架1个、切割器（TSP、PM10各1个）、滤膜（TSP、PM10各10盒）、SO2、NO2 X气体采样瓶各50个。 3.售后技术服务 3.1提供操作手册1套； 3.2自仪器安装调试合格之日起免费保修1年。 4.仪器质量及验收 仪器安装后，由买方组织技术人员按招标文件、投标文件和合同技术要求、配置清单等制定验收表格进行质量验收。 |  |  |  |  |
|  | 8-8 | 玻 璃 器 皿 试 剂 等 | 1 | 100ml烧杯。知名参加优质玻璃生产 | 200个 |  |  |
|  |  |  | 2 | 200ml烧杯。知名参加优质玻璃生产 | 50个 |  |  |
|  |  |  | 3 | 500ml烧杯。知名参加优质玻璃生产 | 50个 |  |  |
|  |  |  | 4 | 1000ml烧杯。知名参加优质玻璃生产 | 20个 |  |  |
|  |  |  | 5 | 100ml烧杯架 | 2个 |  |  |
|  |  |  | 6 | 50 ml量筒。知名参加优质玻璃生产 | 50个 |  |  |
|  |  |  | 7 | 100 ml量筒。知名参加优质玻璃生产 | 50个 |  |  |
|  |  |  | 8 | 200 ml量筒。知名参加优质玻璃生产 | 50个 |  |  |
|  |  |  | 9 | 500 ml量筒。知名参加优质玻璃生产 | 20个 |  |  |
|  |  |  | 10 | 1000 ml量筒。知名参加优质玻璃生产 | 20个 |  |  |
|  |  |  | 11 | 100ml具塞量筒。知名参加优质玻璃生产 | 200个 |  |  |
|  |  |  | 12 | 50ml具塞比色管。知名参加优质玻璃生产 | 200个 |  |  |
|  |  |  | 13 | 100ml具塞比色管。知名参加优质玻璃生产 |  | 200个 |  |
|  |  |  | 14 | 50ml比色管架。知名参加优质玻璃生产 |  | 20个 |  |
|  |  |  | 15 | 100ml比色管架。知名参加优质玻璃生产 |  | 20个 |  |
|  |  |  | 16 | 15ml刻度离心管。知名参加优质玻璃生产 |  | 200个 |  |
|  |  |  | 17 | 15ml离心管架。知名参加优质玻璃生产 |  | 10个 |  |
|  |  |  | 18 | 10ml针筒过滤器。知名参加优质玻璃生产 |  | 2个 |  |
|  |  |  | 19 | 2ml容量瓶。知名参加优质玻璃生产 |  | 100个 |  |
|  |  |  | 20 | 5ml容量瓶。知名参加优质玻璃生产 |  | 200个 |  |
|  |  |  | 21 | 10ml容量瓶。知名参加优质玻璃生产 |  | 200个 |  |
|  |  |  | 22 | 50ml容量瓶。知名参加优质玻璃生产 |  | 100个 |  |
|  |  |  | 23 | 100ml容量瓶。知名参加优质玻璃生产 |  | 100个 |  |
|  |  |  | 24 | 200ml容量瓶。知名参加优质玻璃生产 |  | 50个 |  |
|  |  |  | 25 | 500ml容量瓶。知名参加优质玻璃生产 |  | 50个 |  |
|  |  |  | 26 | 1000ml容量瓶。知名参加优质玻璃生产 |  | 20个 |  |
|  |  |  | 27 | 中速滤纸 |  | 60盒 |  |
|  |  |  | 28 | 0.1ml－1ml进口移液枪 |  | 5支 |  |
|  |  |  | 29 | 1ml－5ml进口移液枪 |  | 5支 |  |
|  |  |  | 30 | 5ml－10ml进口移液枪 |  | 5支 |  |
|  |  |  | 31 | 1ml刻度吸管 |  | 200支 |  |
|  |  |  | 32 | 2ml刻度吸管 |  | 200支 |  |
|  |  |  | 33 | 5ml刻度吸管 |  | 200支 |  |
|  |  |  | 34 | 10ml刻度吸管 |  | 200支 |  |
|  |  |  | 35 | 25 ml进口蓝盖试剂瓶 |  | 200个 |  |
|  |  |  | 36 | 50 ml进口蓝盖试剂瓶 |  | 200个 |  |
|  |  |  | 37 | 100 ml进口蓝盖试剂瓶 |  | 100个 |  |
|  |  |  | 38 | 滴瓶、滴管 |  |  | 20套 |
|  |  |  | 39 | 1000mg/6ml氟硅柱 |  |  | 200支 |
|  |  |  | 40 | 不锈钢称量勺 |  |  | 20个 |
|  |  |  | 41 | 毛刷 |  |  | 100支 |
|  |  |  | 42 | 色谱纯丙酮（进口4L装） |  |  | 10瓶 |
|  |  |  | 43 | 色谱纯乙腈（进口4L装） |  |  | 10瓶 |
|  |  |  | 44 | 色谱纯正己烷（进口4L装） |  |  | 10瓶 |
|  |  |  | 45 | 色谱纯甲醇（进口4L装） |  |  | 10瓶 |
|  |  |  | 46 | 分析纯二氯甲烷（国产500ml装） |  |  | 20瓶 |
|  |  |  | 47 | 分析纯乙醇（国产500ml装） |  |  | 20瓶 |
|  |  |  | 48 | 分析纯NaCl（国产500g装） |  |  | 40瓶 |
|  |  |  | 49 | 优级纯盐酸（北京化工厂500ml装） |  |  | 40瓶 |
|  |  |  | 50 | 优级纯硝酸（北京化工厂500ml装） |  |  | 40瓶 |
|  |  |  | 51 | 优级纯硫酸（北京化工厂500ml装） |  |  | 40瓶 |
|  |  |  | 52 | 优级纯高氯酸（北京化工厂500ml装） |  |  | 20瓶 |
|  |  |  | 53 | 优级纯KBH4 |  |  | 20瓶 |
|  |  |  | 54 | 优级纯NaOH |  |  | 20瓶 |
|  |  |  | 55 | 分析纯硫脲 |  |  | 20瓶 |
|  |  |  | 56 | 优级纯抗坏血酸 |  |  | 20瓶 |
|  |  |  | 57 | 500ml棕色玻璃试剂瓶。摩口、细口。 |  |  | 20个 |
|  |  |  | 58 | 500ml白色玻璃试剂瓶。摩口、细口。 |  |  | 20个 |
|  |  |  | 59 | 1000ml棕色玻璃试剂瓶。摩口、细口。 |  |  | 20个 |
|  |  |  | 60 | 1000ml白色玻璃试剂瓶。摩口、细口。 |  |  | 20个 |
|  |  |  | 61 | 100mm玻璃干燥器 |  |  | 2个 |
|  |  |  | 62 | 210mm玻璃干燥器 |  |  | 2个 |
|  |  |  | 63 | 500mm玻璃干燥器 |  |  | 2个 |
|  |  |  | 64 | 0.15mm孔径样品筛 |  |  | 2个 |
|  |  |  | 65 | 0.25mm孔径样品筛 |  |  | 2个 |
|  |  |  | 66 | 1.0mm孔径样品筛 |  |  | 2个 |
|  |  |  | 67 | 2mm孔径样品筛 |  |  | 2个 |
|  |  |  | 68 | 培养皿 |  |  | 200个 |
|  |  |  | 69 | 试管、试管塞 |  |  | 200套 |
|  |  |  | 70 | 三角瓶塞 |  |  | 100个 |
|  |  |  | 71 | 杜氏小管 |  |  | 100个 |
|  |  |  | 72 | 玻璃棒 |  |  | 50支 |
|  |  |  | 73 | 洗瓶 |  |  | 20个 |
|  |  |  | 74 | 洗耳球 |  |  | 30个 |
|  |  |  | 75 | 脱脂棉 |  |  | 1kg |
|  |  |  | 76 | 复合培养基 |  |  | 10套 |
|  |  |  | 77 | 酒精灯（含灯芯） |  |  | 3个 |
|  |  |  | 78 | 镊子 |  |  | 4个 |
|  |  |  | 79 | 不锈钢剪刀 |  |  | 4把 |
|  |  |  | 80 | 试管架 |  |  | 10个 |
|  |  |  | 81 | 载玻片 |  |  | 100个 |
|  |  |  | 82 | 盖玻片 |  |  | 200个 |
|  |  |  | 83 | 5kg蒸馏水桶 |  |  | 5个 |
|  |  |  | 84 | 10kg蒸馏水桶 |  |  | 5个 |
|  |  |  | 85 | 10－50mi瓶口分配器 |  |  | 5个 |
|  | 8-9 | 智 能 立 式 高 压 灭 菌 锅 | 1.投标基本要求 （同包八8－6） 2.技术指标 2.1可智能化自动控制灭菌循环程序； 2.2温度时间设定采用一键制操作方式； 2.3灭菌温度可选，设定范围（50℃-134℃）； 2.4灭菌时间可调，设定范围（0-99小时）； 2.5超压自泄0.217Mpa； 2.6灭菌终了蒸汽无外排现象； 2.7、转盘式快开门结构； 2.8、具有安全连锁互动控制功能； 2.9、具有断水保护控制； 2.10、灭菌终了蜂鸣提醒后自动停机； 2.11、配置：蒸汽内排； 2.12、有效容积：80L； 2.13、外观特征：塑料防烫罩壳； 2.14、灭菌室尺寸Φ355×800。 3.售后技术服务 3.1提供操作手册1套； 3.2自仪器安装调试合格之日起免费保修2年。 4.仪器质量及验收 仪器安装后，由买方组织技术人员按招标文件、投标文件和合同技术要求、配置清单等制定验收表格进行质量验收。 |  |  |  |  |
| 包九 | 9-1 | 全 自 动 凝 胶 渗 透 色 谱 （GPC） | 1.投标基本要求 1.1投标人必须提供所投仪器生产商或所投仪器中国总代理专门针对本次招标出具的授权书，授权书中需写明招标号； 1.2带“*”号条款为关键性技术指标，技术、商务方面必需满足要求,否则将作废标处理； 1.3对不可偏离的关键性技术指标，必须提供相应的证明材料，即产品说明书（中文）或生产厂家或国内总代理商出具的证明材料或彩页或质量检验报告等； 1.4投标货物必须是原装进口、最新产品； 1.5投标仪器必须适用中国供电环境：单相200-240 V, 50/60 Hz； 1.6供货合同签订后60日内货物必须到达用户指定地点。 2、技术指标 *2.1GPC净化系统可单独使用，也可与精确定量浓缩仪、在线SPE联用； 2.2 输送系统：压力范围0-2500psi，流速范围0-9.9mL/min，流速精度0.3%； 2.3自动动进样：XYZ轴自动进样器；进样针追随样品液面下降式进样方式最大程度防止交叉污染； 2.4馏份收集系统：XYZ轴馏分收集器，可以非常灵活的适合多种规格的收集架和收集瓶；可以程序设定任意一个进样及收集位置；方法开发时，馏份可以根据时间分段收集并分配到不同的收集瓶。可以使用旋转蒸发仪的鸡心瓶的收集架，减少样品转移，直接进行样品浓缩； 2.5 GPC柱：使用Bio Beads S-X3填料的快速高效柱（300 X20mm），能够满足高效分离，可适用的流动相：50/50乙酸乙酯/环己烷，70/30乙酸乙酯/环戊烷，100%二氯甲烷等； *2.6内置式紫外检测器，254nm固定波长，与GPC净化系统一体化设计保证较短的连接管线及较小的死体积,检测器可通过软件控制； *2.7.配有在线柱切换阀，在仪器关机后可以自动将GPC柱锁死，防止柱子变干。 2.8工作站 基于Windows XP的操作软件，程序控制凝胶色谱净化系统、紫外检测器、在线精确定量浓缩仪、在线SPE。全方位仪器控制和功能强大数据处理；操作界面图形化操作，可编辑方法、数据分析、生成多种格式的数据报告，符合GLP标准，可方便地生成包括检测器数据在内的样品数据的打印报告。 3.配置 3.1 GPC直接进样系统1台； 3.2 内置式254nm检测器1 台； 3.3 preplinc软件1套； 3.4 50/50乙酸乙酯/环己烷快速柱1根； 3.5 AS4自动进样器1台； 3.6 preplinc系统启动包 1套； 3.7 12位250ml旋蒸瓶收集架1 个； 3.8 16mm样品瓶盖144个； 3.9 16*100mm样品瓶（1000个）1000个 ； 3.10 PTFE样品瓶隔垫（100个）100个 ； 3.11 4L密封瓶盖2个； 3.12消耗品：保证仪器正常工作二年所需的易耗品、备品、备件； 3.13电脑1台：DELL OptiPlex 960MT。四核Q9400处理器.2.6G、8G内存、SATA500G硬盘、DVD刻录、21.5寸液晶宽屏显示器、256M9300独立显卡、正版Windows XP英文操作系统； 3.14打印机1台： 惠普LaserJet P1505黑白激光打印，幅面A4；打印速度23ppm；最高分辨率1200×1200dpi；首页出纸时间6.5秒；纸张容量260张；硒鼓型号CB436A；缓存2MB；26 种内置字体。 4. 售后技术服务 4.1免费提供操作手册（中/英文各壹套）； 4.2自仪器安装调试合格之日起免费保修两年； 4.3工程师免费现场安装，调试，培训； 4.4仪器供应商在中国境内设有专业的培训中心，为用户提供免费培训（3人次/5天/1套）； 4.5仪器供应商在中国境内设有零配件保税库和维修机构，所有必须的备件可保证10年以上的供应期； 4.6 货物到达使用单位后，7天内派工程技术人员到达现场开箱验货，安装、调试，并承担一切费用。 - 仪器质量及验收 仪器安装后，由买方组织省内相关专家按招标文件、投标文件和合同技术要求、配置清单等制定验收表格进行质量验收。 |  |  |  |  |
|  | 9-2 | 在 线 浓 缩 仪（VAP） | 1.投标基本要求 1.1投标人必须提供所投仪器生产商或所投仪器中国总代理专门针对本次招标出具的授权书，授权书中需写明招标号； 1.2带“*”号条款为关键性技术指标，技术、商务方面必需满足要求,否则将作废标处理； 1.3对不可偏离的关键性技术指标，必须提供相应的证明材料，即产品说明书（中文）或生产厂家或国内总代理商出具的证明材料或彩页或质量检验报告等； 1.4投标货物必须是原装进口、最新产品； 1.5投标仪器必须适用中国供电环境：单相200-240 V, 50/60 Hz； 1.6供货合同签订后60日内货物必须到达用户指定地点。 2.技术指标 *2.1.浓缩仪可以独立使用，也可与GPC净化，SPE联用；边收集边浓缩，GPC净化与浓缩可同时进行； 2.2浓缩过程中样品分批进入浓缩仪，采用针随液面下降方式减少样品沾染，带液路传感器自动侦测样品取尽，具有样品瓶冲洗再进样功能。软件根据样品的进入量，控制适当的温度和真空度。温度范围为：室温-100度，精度：0.1度；真空度100-760Torr； *2.3红外传感器，精密移液泵溶剂补偿方式定容：定容传感器激活后，液面会略低于传感器液位，然后由精密移液泵补充定容液面至传感器液位（传感器再次被激活），不受样品颜色的影响； *2.4终点可选择：蒸干模式或浓缩到1-5ml之间任选模式； *2.5浓缩至精确定容时，可程序启动氮气吹扫浓缩杯，使样品降至室温，提高定容精确度，最大程度减少误差。同时适用于快速蒸发高沸点溶剂，然后使用低沸点溶剂定容； *2.6.溶剂转换功能：在线转换溶剂 (可转换3种以上溶剂)； 2.7精密注射泵：5mL零死体积注射泵，重现性<0.01%，精确性<0.1%； 2.8样品收集：浓缩后的样品可直接转移到2ml GC瓶或其他收集瓶中； *2.9系统清洗：浓缩腔可以自动清洗，也可以拆换，一旦浓缩较脏的样品后可以彻底清洗干净；浓缩腔体积小于30ml, 方便清洗并且节省溶剂； *2.10.氮气吹扫确保浓缩后的样品完全转移，并吹干管路中残留液体，样品转移精度：20ul； *2.11工作站 基于Windows XP的操作软件，程序控制凝胶色谱净化系统、紫外检测器、在线精确定量浓缩仪、在 线SPE。全方位仪器控制和数据处理；操作界面图形化操作，可编辑方法、数据分析、生成多种格式的数据报告，符合GLP标准，可方便地生成包括检测器数据在内的样品数据的打印报告。 3．配置 3.1浓缩系统 1台； 3. 2独立浓缩仪样品架和收集架,36位10ml，2ml,110ml各1个； 3.3 溶剂回收装置1台； 3.4 投入式冷却器台； 3.5 2ml气相小瓶100支装； 3. 6 预切口2ml小瓶摁盖，100支装； 3. 7 110毫升样品瓶 36个； 3.8 110毫升样品瓶盖 36个； 3.12消耗品：保证仪器正常工作二年所需的易耗品、备品、备件； 3.13电脑1台：DELL OptiPlex 960MT。四核Q9400处理器.2.6G、8G内存、SATA500G硬盘、DVD刻录、21.5寸液晶宽屏显示器、256M9300独立显卡、正版Windows XP英文操作系统； 3.14打印机1台： 惠普LaserJet P1505黑白激光打印，幅面A4；打印速度23ppm；最高分辨率1200×1200dpi；首页出纸时间6.5秒；纸张容量260张；硒鼓型号CB436A；缓存2MB；26 种内置字体。 4. 售后技术服务 4.1免费提供操作手册（中/英文各壹套）； 4.2自仪器安装调试合格之日起免费保修两年； 4.3工程师免费现场安装，调试，培训； 4.4仪器供应商在中国境内设有专业的培训中心，为用户提供免费培训（2人次/3天/1套）； 4.5仪器供应商在中国境内设有零配件保税库和维修机构，所有必须的备件可保证10年以上的供应期； 4.6 货物到达使用单位后，7天内派工程技术人员到达现场开箱验货，安装、调试，并承担一切费用。 - 仪器质量及验收： 仪器安装后，由买方组织省内相关专家按招标文件、投标文件和合同技术要求、配置清单等制定验收表格进行质量验收。 |  |  |  |  |
|  | 9-3 | 溶 剂 过 滤 器 | 1.投标基本要求 （同包八8－6） 2.技术要求 2.1FB-10T溶剂过滤瓶选用优质特硬玻璃材料制成，可耐200℃以上温度极差；耐压性好、互换性好； 2.2国际标准尺寸，通过ISO9001认证，可与国外多种品牌互配； 2.3过滤瓶包括：滤杯（300ml）、中间烧结滤头、三角集液瓶（1000ml或2000ml）、铝合金夹子。 3.配置： 3.1AP-01P泵1台； 3.2FB-10T(1000ml)过滤瓶套件1套； 3.3溶剂直接提取转接器1套。 4.售后技术服务 4.1提供操作手册1套； 4.2自仪器安装调试合格之日起免费保修1年。 5.仪器质量及验收 仪器安装后，由买方组织技术人员按招标文件、投标文件和合同技术要求、配置清单等制定验收表格进行质量验收。 |  |  |  |  |
|  | 9-4 | 生 物 安 全 柜 | 1.投标基本要求 1.1投标人必须提供所投仪器生产商或河南代理针对本次招标出具的授权书，授权书中需写明招标号； 1.2带“*”号条款为关键性技术指标，技术、商务方面必需满足要求,否则将作废标处理； 1.3对不可偏离的关键性技术指标，必须提供相应的证明材料，即产品说明书（中文）或生产厂家出具的证明材料或彩页或质量检验报告等； 1.4投标货物必须是原装新产品； 1.5投标仪器必须适用实验室供电环境：单相200-240 V, 50/60 Hz； 1.6供货合同签订后60日内货物必须到达用户指定地点。 2、技术指标 2.1.结构 .21.1符合人体工学原理的10°倾斜角设计，操作感受更佳； 2.1.2工作区三侧壁板采用不锈钢一体化结构，12mm大圆弧过渡，避免清洁死角； 2.1.3柜体和支架可分离； 2.1.4配备国际流行的搁手支架，使操作者更安全、更舒适； 2.1.5配备安全防溅插座和水气龙头。 2.2.安全防护 2.2.1前窗：6mm厚度防紫外线钢化玻璃，提供安全有效的保护； 2.2.2气流隔断：具有气流隔断技术，可杜绝前窗上沿和两侧的泄漏； 2.2.3安全：全漏电保护设计，即使没有接地线也可以放心使用； 2.2.4气密性：加压500Pa,保持30min后气压不低于450Pa。 2.3.性能 2.3.1产品保护测试：菌落总数≤1 cfu/次； 2.3.2交叉污染保护测试：菌落总数≤1cfu/次。 2.4.安全报警设计 2.4.1门限位报警：开门高度超过190mm报警，防止实验微生物泄漏； 2.4.2气流波动报警：气流波动超过10%报警，保证气幕可靠； 2.4.3风机门未关严报警：防止实验微生物泄漏； 2.4.4过滤器破损报警：防止造成实验室污染； 2.4.5过滤器寿命不足20%提示性报警：提示提前准备更换，以免耽误工作。 2.5.联动自锁功能 2.5.1只有在荧光灯、风机和玻璃前窗全部关闭的情况下，紫外灯才能开启,防止误触紫外线； 2.5.2抬起前窗玻璃，紫外灯自动关闭，荧光灯自动开启，风机自动开始运行,防止微生物泄漏； 2.5.3门超高时，紫外灯、荧光灯均不能工作,止操作者在不安全状态下工作； .25.4关闭前窗玻璃后，风机自动停止,防止风机空运转烧坏线圈。 2.6.产品参数 2.6.1气体循环方式：100%外排； 2.6.2过滤频率送风过滤器：99.9995%@0.12μm(U15)；排风过滤器：99.99%@0.3μm； 2.6.3洁净等级：10级； 2.6.4送风风速：0.32±0.015m/s； 2.6.5吸入口风速：0.62±0.015m/s； 2.6.6照度：≥900Lux； 2.6.7噪音：≤58dB； 2.6.8紫外灯：≥30W,254nm波长； 2.6.9外形尺寸：1930×780×2200（mm）； 2.6.10操作区尺寸：1734×610×680(mm)； 2.6.11适用人数：1~2人。 3.售后技术服务 3.1提供操作手册1套； 3.2自仪器安装调试合格之日起免费保修2年。 4.仪器质量及验收 仪器安装后，由买方组织技术人员按招标文件、投标文件和合同技术要求、配置清单等制定验收表格进行质量验收。 |  |  |  |  |
|  | 9-5 | 超 净 工 作 台 | 1.投标基本要求 1.1投标人必须提供所投仪器生产商针对本次招标出具的授权书，授权书中需写明招标号； 1.2带“*”号条款为关键性技术指标，技术、商务方面必需满足要求,否则将作废标处理； 1.3对不可偏离的关键性技术指标，必须提供相应的证明材料，即产品说明书（中文）或生产厂家出具的证明材料或彩页或质量检验报告等； 1.4投标货物必须是原装新产品； 1.5投标仪器必须适用实验室供电环境：单相200-240 V, 50/60 Hz； 1.6供货合同签订后60日内货物必须到达用户指定地点。 2.技术指标 2.1.气流流型：垂直层流(从上往下吹,进风口在顶端,初,中,高效三级过滤)； 2.2.净化等级：100级（美国联邦标准209E）； 2.3.菌 落 数：≤0.5个/m·时；过滤效率对于粒径≥0.3um尘埃为≥99.995%； 2.4.平均风速：≥0.5m/s±20%(可调)； 2.5.噪 音：≤62dB（A）； 2.6.振 动：≤3um(X、Y、Z方向)； 2.7.照 明：≥300LX； 电 源：220V 50HZ； 2.8.灯 具：照明灯具20W×②; 紫外线灯具: 20W×②； 2.9.最大功耗：额定功率为800W,采用得胜鑫低噪音高风压离心风机,数量2台； 2.10.外形尺寸： 1500W×750D×1620H (mm),操作尺寸: 1340×700×520 (mm)； 2.11过滤器尺寸:中效过滤器尺寸:437*390×②; 高效过滤器尺寸:650*600*120MM×②； 2.12. 挡风玻璃: 前挡风玻璃采用5MM厚全钢化玻璃设计； 2.13. 材质:外箱体用优质冷轧板烤漆处理；台面用SUS304不锈钢材质,厚度1.2mm； 2.14. 颜色为象牙烤白； 2.15. 控制方式:采用可调风量风机控制系统,软触式开关调节电压,保证风速始终处于理想状态； 2.16. 底部采用优质万向移动轮,万向固定轮,可随时定位,随时固定。 3.售后技术服务 3.1提供操作手册1套； 3.2自仪器安装调试合格之日起免费保修2年。 4.仪器质量及验收 仪器安装后，由买方组织技术人员按招标文件、投标文件和合同技术要求、配置清单等制定验收表格进行质量验收。 |  |  |  |  |
|  | 9-6 | 台 式 高 速 冷 冻 离 心 机 | 1.投标基本要求 1.1投标人必须提供所投仪器生产商针对本次招标出具的授权书，授权书中需写明招标号； 1.2带“*”号条款为关键性技术指标，技术、商务方面必需满足要求,否则将作废标处理； 1.3对不可偏离的关键性技术指标，必须提供相应的证明材料，即产品说明书（中文）或生产厂家出具的证明材料或彩页或质量检验报告等； 1.4投标货物必须是原装新产品； 1.5投标仪器必须适用实验室供电环境：单相200-240 V, 50/60 Hz； 1.6供货合同签订后60日内货物必须到达用户指定地点。 2.技术指标 *2.1最高转速：23000rpm；最大相对离心力：33097×g； 2.2微电脑控制,数码同步显示转速 、离心力、 离心时间、 温度；交流变频电机驱动； 2.3温度范围：－20℃～40℃；温度控制精度：±2℃； 2.4定时范围1～999min/连续/短时离心; 噪音≤65dB *2.5自动平衡，无需配平；点动功能，短暂离心；自动识别转子，超速保护； *2.6升降速率选择≥9种；自定义工作模式选择≥11种； *2.7转速/离心力互设、同步显示；全钢制结构，不锈钢离心腔； 2.8设有离心力专用显示键； 2.9运行中可随时更改参数，无需停机；电动安全门锁，不平衡保护； 2.10角转子配置： 1.5ml/2.2ml×24 16000rpm 22810×g 10ml×12 14000rpm 18188×g 50ml×6 12000rpm 6099×g 100ml×6 12000rpm 14645×g 3.售后技术服务 3.1提供操作手册1套； 3.2自仪器安装调试合格之日起免费保修2年。 4.仪器质量及验收 仪器安装后，由买方组织技术人员按招标文件、投标文件和合同技术要求、配置清单等制定验收表格进行质量验收。 |  |  |  |  |
|  | 9-7 | 卤 素 快 速 水 分 测 定 仪 | 1.投标基本要求 1.1投标人必须提供所投仪器生产商或中国总代理针对本次招标出具的授权书，授权书中需写明招标号； 1.2带“*”号条款为关键性技术指标，技术、商务方面必需满足要求,否则将作废标处理； 1.3对不可偏离的关键性技术指标，必须提供相应的证明材料，即产品说明书（中文）或生产厂家出具的证明材料或彩页或质量检验报告等； 1.4投标货物必须是原装新产品； 1.5投标仪器必须适用实验室供电环境：单相200-240 V, 50/60 Hz； 1.6供货合同签订后60日内货物必须到达用户指定地点。 2.技术指标： 2.1样品重量≥0.5克； 2.2水分测定范围（%）： 0.01-100； 2.3测定试样重量（g）：0.5-90； 2.4最大称重量（g）：90 2.5最小称重读数(g)：0.001； 2.6水分含量可读性(％)： 0.01 ； 2.7温度指示范围（℃）：起始-205； 2.8通迅接口：标准RS232接口； 2.9波特率：9600/S 比特； 2.10通讯方式：MCS51系列单片机通讯方式2； 2.11供电电源：电压220V±10% 频率50HZ±1HZ； 2.12试样温度：-40℃—50℃； 2.13工作环境温度：-5℃—50℃； 2.14相对湿度：≤80%RH； 2.15外形尺寸（mm）：380×205×325； 2.16净重量：3.7kg。 3.产品特点： 3.1检测速度快,只需几分钟，测量准确； 3.2体积小、重量轻，用途广泛； 3.3操作简单，全自动测试； 3.4显示部分采用红色数码管显示（7种参数：水分值、样品重量初值、终值、测定时间、温度初值、最终值、判别时间）； 3.5具有与打印机连接功能（可选配件）； 3.6使用对象：如塑胶颗粒，电池原料、玻璃、医药、粮食、种子、菜籽、烟草、化工、石墨、油墨、沙土、砂石、茶叶、食品、肉类以及纺织、农林、造纸、橡胶、防火门等行业中的实验室与生产过程中。 4．仪器配置： 4.1主机1台； 4.2电源线1条； 4.3托架1个； 4.4 20g校准砝码1个； 4.5不锈钢称量盘2个； 4.6三角支架1个。 5.售后技术服务 5.1提供操作手册1套； 5.2自仪器安装调试合格之日起免费保修2年。 6.仪器质量及验收 仪器安装后，由买方组织技术人员按招标文件、投标文件和合同技术要求、配置清单等制定验收表格进行质量验收。 |  |  |  |  |
|  | 9-8 | 瓶 口 分 配 器 | 1.投标基本要求 1.1投标人必须提供所投仪器生产商或中国总代理针对本次招标出具的授权书，授权书中需写明招标号； 1.2带“*”号条款为关键性技术指标，技术、商务方面必需满足要求,否则将作废标处理； 1.3对不可偏离的关键性技术指标，必须提供相应的证明材料，即产品说明书（中文）或生产厂家出具的证明材料或彩页或质量检验报告等； 1.4投标货物必须是原装新产品； 1.5供货合同签订后60日内货物必须到达用户指定地点。 2．技术参数 2.1规格：5-30ml、10－60ml； 2.2采用容量分度调节环,分度值为0.05-1ml,确保数据的高精确度,且终生不需要校准； 2.3高纯陶瓷制成的活塞,耐高温,耐腐蚀,耐磨损； 2.4所有与试剂接触的塑料部件均为耐腐蚀材料制成； 2.5整机可在121℃高温下消毒，包括排液装置。 3.售后技术服务 3.1提供操作手册1套； 3.2自仪器安装调试合格之日起免费保修2年。 4.仪器质量及验收 仪器安装后，由买方组织技术人员按招标文件、投标文件和合同技术要求、配置清单等制定验收表格进行质量验收。 |  |  |  |  |
| 包十 | 10-1 | 红 外 测 油 仪 | 1.投标基本要求 1.1投标人必须提供所投仪器生产商针对本次招标出具的授权书，授权书中需写明招标号； 1.2带“*”号条款为关键性技术指标，技术、商务方面必需满足要求,否则将作废标处理； 1.3对不可偏离的关键性技术指标，必须提供相应的证明材料，即产品说明书（中文）或生产厂家出具的证明材料或彩页或质量检验报告等； 1.4投标货物必须是原装新产品； 1.5投标仪器必须适用实验室供电环境：单相200-240 V, 50/60 Hz； 1.6供货合同签订后60日内货物必须到达用户指定地点。 2.技术指标： *2.1测量波数：真正三波数，只需做一组校正系数，不必做标准曲线，符合国标“GB/T16488-1996”； 2.2软件操作：可单机操作也可连接电脑操作； 2.3波数扫描范围：3400 cm-1～2400cm-1； 2.4波数扫描范围：3400 cm-1～2400cm-1； 2.5波数准确度：±1 cm-1； 2.6波数重复性：±1 cm-1； 2.7谱图分辨率：1 cm-1； 2.8吸光度线性范围：0.0000～1.9999； 2.9测量范围：0.2～800mg/L； 2.10最低检出浓度：0.002mg/L； 2.11检出限：3SD<0.2mg/L； *2.12试剂：所用试剂市面上容易买到； 2.13工作电源：220V，50Hz； 2.14辅助设备：附四氯化碳萃取装置，搅拌器旋转式自动萃取。萃取瓶、架等齐全，萃取效率：＞95%； 2.15萃取时间：＜2min/每个样品。 3.售后技术服务 3.1提供操作手册1套； 3.2自仪器安装调试合格之日起免费保修2年。 4.仪器质量及验收 仪器安装后，由买方组织技术人员按招标文件、投标文件和合同技术要求、配置清单等制定验收表格进行质量验收。 |  |  |  |  |
|  | 10-2 | 万 分 之 一 电 子 天 平 | 1.投标基本要求 1.1投标人须提供所投仪器生产商或中国总代理专门针对本次招标出具的授权书，授权书须写明招标号； 1.2带“*”号条款为关键性技术指标，技术、商务方面必需满足要求,否则将作废标处理； 1.3对不可偏离的关键性技术指标，必须提供相应的证明材料，即产品说明书（中文）或生产厂家或国内总代理商出具的证明材料或彩页或质量检验报告等； 1.4投标货物必须是原装最新产品； 1.5投标仪器必须适用中国供电环境：单相200-240 V, 50/60 Hz； 1.6供货合同签订后60日内货物必须到达用户指定地点。 2.技术指标 2.1量程：≥230g； 2.2精度：0.1mg； 2.3重复性误差：≤±0.1mg； 2.4线性误差：≤±0.2mg； 2.5称盘尺寸：ø90mm； 2.6平均响应时间：≤2秒； *2.7可进行多点线性校准； *2.8全自动内部校准功能； *2.9四重智能数字滤波以防止震动干扰称重结果； *2.10采用三维立体加工技术生产的双级一体传感器； *2.11纯铝防风罩背板以防止静电干扰称重结果； 2.12全程温度补偿； *2.13采用不低于80MHz微处理器，多层线路板设计； 2.14超载保护、下部称量； 2.15. 应用程序：计数、单位转换、百分比称重、净重求和、动物称重等； *2.16密度测定功能； 2.17内置RS232接口，方便数据输出； 2.18水平气泡前置，方便调节水平； *2.19内置实时时钟，待机时可显示时间；可设置时间、日期及操作者ID号。 3.售后技术服务 3.1提供操作手册1套； 3.2自仪器安装调试合格之日起免费保修2年。 4.仪器质量及验收 仪器安装后，由买方组织技术人员按招标文件、投标文件和合同技术要求、配置清单等进行质量验收。 |  |  |  |  |
|  | 10-3 | 生 物 显 微 镜 | 1.投标基本要求 1.1投标人必须提供所投仪器生产商或河南总代理针对本次招标出具的授权书，授权书中需写明招标号； 1.2带“*”号条款为关键性技术指标，技术、商务方面必需满足要求,否则将作废标处理； 1.3对不可偏离的关键性技术指标，必须提供相应的证明材料，即产品说明书（中文）或生产厂家出具的证明材料或彩页或质量检验报告等； 1.4投标货物必须是原装新产品； 1.5投标仪器必须适用实验室供电环境：单相200-240 V, 50/60 Hz； 1.6供货合同签订后60日内货物必须到达用户指定地点。 2、技术参数： 采用传统显微光学技术和现代电子视频技术相结合，高性能CCD图像采集，高分辨率液晶显示器显示；对被观测物进行可旋转三维观察；具有激光定位功能，可轻松确定观测位置；整机集放大成像、显示、LED照明、定位于一体。 2.1 LCD液晶显示器屏幕尺寸：10.4英寸 ； 2.2 分辨率：1024×768； 2.3 BNC视频输出接口，可以接计算机用于图像存储和处理 ； 2.4光学主机：0.7X~4.5X连续变倍，带倍数定位； 2.5总放大倍数：3.2X~198.1X ； 2.6配物镜：0.3X、0.5X、0.75X、1X、1.5X、2X ； 2.7角度观察器：标准35° ； 2.8内置LED照明光源，激光中心定位器 ； 2.9标配：显微镜导轨支架和光源。 3.售后技术服务 3.1提供操作手册1套； 3.2自仪器安装调试合格之日起免费保修2年。 4.仪器质量及验收 仪器安装后，由买方组织技术人员按招标文件、投标文件和合同技术要求、配置清单等进行质量验收。 |  |  |  |  |
|  | 10-4 | 真 空 干 燥 箱 | 1.投标基本要求 1.1投标人必须提供所投仪器生产商或河南总代理针对本次招标出具的授权书，授权书中需写明招标号； 1.2带“*”号条款为关键性技术指标，技术、商务方面必需满足要求,否则将作废标处理； 1.3对不可偏离的关键性技术指标，必须提供相应的证明材料，即产品说明书（中文）或生产厂家出具的证明材料或彩页或质量检验报告等； 1.4投标货物必须是原装新产品； 1.5投标仪器必须适用实验室供电环境：单相200-240 V, 50/60 Hz； 1.6供货合同签订后60日内货物必须到达用户指定地点。 2、技术参数： 2.1工作室采用优质进口不锈钢加工制成，并经防腐处理； 2.2箱门闭合松紧可调，整体成型的耐高温硅胶门封圈； 2.3钢化防弹双层玻璃门观察工作室内物品一目了然； 2.4微电脑控制数字显示，控温精度高，具有超温度报警和自动断电功能； 2.5温度范围：室温-200℃； 2.6温度波动度：±1℃； 2.7功率：1.4kw； 2.8真空度：＜133； 2.9工作室尺寸（mm）：345*415*370； 2.10配置：含真空泵。 3.售后技术服务 3.1提供操作手册1套； 3.2自仪器安装调试合格之日起免费保修2年。 4.仪器质量及验收 仪器安装后，由买方组织技术人员按招标文件、投标文件和合同技术要求、配置清单等进行质量验收。 |  |  |  |  |
|  | 10-5 | 高 速 分 散 匀 质 机 | 1.投标基本要求 1.1投标人须提供所投仪器生产商或河南总代理专门针对本次招标出具的授权书，授权书需写明招标号； 1.2带“*”号条款为关键性技术指标，技术、商务方面必需满足要求,否则将作废标处理； 1.3对不可偏离的关键性技术指标，必须提供相应的证明材料，即产品说明书（中文）或生产厂家出具的证明材料或彩页或质量检验报告等； 1.4投标货物必须是原装进口、最新产品； 1.5投标仪器必须适用中国供电环境：单相200-240 V, 50/60 Hz； 1.6供货合同签订后60日内货物必须到达用户指定地点。 2．技术指标： 2.1数字显示速度； 2.2磁力微驱动； *2.3无发动机和无机械结合设计，操作平稳； 2.4极低噪音； *2.5速度范围：5000至26000rpm； *2.6.样品处理量范围：3-2000ml； 2.7粘度范围：1-5000mPa s； *2.8.从8mm到22mm12种不同转头可供选择； 2.9运转功率：130W； 2.10保护等级：IP30； 2.11一年质保，三年免费更换配件； *2.11刀头可消毒灭菌，蒸汽灭菌可达130℃，干热灭菌可达180℃； 2.12所有刀头均由不锈钢（AISI 316TI）制造； *2.13可更换的PTFE轴承； *2.14密封设计，可以在高压和高真空条件下应用； *2.15处理量25-250ml，处理后样品颗粒大小<2.0mm； *2.16刀头的最大转速需达到26000rpm。 3.售后技术服务 3.1提供操作手册1套； 3.2自仪器安装调试合格之日起免费保修2年。 4.仪器质量及验收 仪器安装后，由买方组织技术人员按招标文件、投标文件和合同技术要求、配置清单等进行质量验收。 |  |  |  |  |
|  | 10-6 | 真 空 旋 转 蒸 发 仪 | 1.投标基本要求 1.1投标人必须提供所投仪器生产商或河南总代理针对本次招标出具的授权书，授权书中需写明招标号； 1.2带“*”号条款为关键性技术指标，技术、商务方面必需满足要求,否则将作废标处理； 1.3对不可偏离的关键性技术指标，必须提供相应的证明材料，即产品说明书（中文）或生产厂家出具的证明材料或彩页或质量检验报告等； 1.4投标货物必须是原装新产品； 1.5投标仪器必须适用实验室供电环境：单相200-240 V, 50/60 Hz； 1.6供货合同签订后60日内货物必须到达用户指定地点。 2.技术参数： 2.1回转速度：20~180rpm； *2.2蒸发量：Max 18ml/min； 2.3到达真空度：399.9Pa； 2.4温度调节范围：室温+5~180℃； 2.5温度调节精度：±1.5℃； 2.6温调方式：微电脑ON-OFF控制； 2.7温度设置和显示：薄膜按键输入·数字式显示； 2.8旋转设定：旋钮式； 2.9安全功能：独立过热防止器； 2.10升降方式：手动升降； 2.11马达：感应电动机 输出功率25W； 2.12加热器：不锈钢制1kw； *2.13冷却器：立式二重蛇形管·冷却面积0.146m2 ；独立四通防回流设计； 2.14试料瓶：梨型瓶1L 标准磨口29/38； 2.15回收瓶：球型瓶1L 球面磨口S35/20； 2.16旋转轴：内径18mm×全长178mm； 2.17真空密封圈：双层特氟隆制； 2.18水槽尺寸：直径240×深度120mm； *2.19水槽材质：铝+PTFE涂层； 2.20水槽容量：约5.4L。 - 配置 旋转蒸发仪主机1台；配套数控水浴加热器1台；真空泵1台；0.5L、1L试料瓶各2个；0.5L、1L回收瓶各2个。 3.售后技术服务 3.1提供操作手册1套； 3.2自仪器安装调试合格之日起免费保修2年。 4.仪器质量及验收 仪器安装后，由买方组织技术人员按招标文件、投标文件和合同技术要求、配置清单等进行质量验收。 |  |  |  |  |
|  | 10-7 | 电 热 鼓 风 干 燥 箱 | 1.投标基本要求 1.1投标人必须提供所投仪器生产商或河南总代理针对本次招标出具的授权书，授权书中需写明招标号； 1.2带“*”号条款为关键性技术指标，技术、商务方面必需满足要求,否则将作废标处理； 1.3对不可偏离的关键性技术指标，必须提供相应的证明材料，即产品说明书（中文）或生产厂家出具的证明材料或彩页或质量检验报告等； 1.4投标货物必须是原装新产品； 1.5投标仪器必须适用实验室供电环境：单相200-240 V, 50/60 Hz； 1.6供货合同签订后60日内货物必须到达用户指定地点。 2.技术要求： 2.1箱体内室采用镜面不锈钢制作，箱体外采用优质钢板喷塑； 2.2具有超温偏差保护、数字显示，微电脑PID温度控制器，带有定时功能，可精确控温； 2.3热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成，提高工作室内温度均匀； 2.4采用新型的合成硅密封条，能长期高温运行，使用寿命长，便于更换； 2.5独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全。 3.技术参数： 3.1控温范围：RT+10℃-250℃，温度波动：≦±1℃ ； 3.2温度均匀性：≦±1℃ ； 3.3容积：138L ； 3.4内室尺寸：500×500×550 ； 3.5载物托盘：2块； 3.6功率：1650W ； 3.7外形尺寸：840×627×725。 4.售后技术服务 4.1提供操作手册1套； 4.2自仪器安装调试合格之日起免费保修2年。 5.仪器质量及验收 仪器安装后，由买方组织技术人员按招标文件、投标文件和合同技术要求、配置清单等进行质量验收。 |  |  |  |  |
|  | 10-8 | 电 热 恒 温 培 养 箱 | 1.投标基本要求 1.1投标人必须提供所投仪器生产商或河南总代理针对本次招标出具的授权书，授权书中需写明招标号； 1.2带“*”号条款为关键性技术指标，技术、商务方面必需满足要求,否则将作废标处理； 1.3对不可偏离的关键性技术指标，必须提供相应的证明材料，即产品说明书（中文）或生产厂家出具的证明材料或彩页或质量检验报告等； 1.4投标货物必须是原装新产品； 1.5投标仪器必须适用实验室供电环境：单相200-240 V, 50/60 Hz； 1.6供货合同签订后60日内货物必须到达用户指定地点。 2技术指标： 2.1、控温：PID自整定技术，具有控温迅速，精度高的特点； 2.2.温度设定：数字显示，具有温度上限跟踪报警功能； 2.3、材料：培养箱内部为不锈钢板，并有多层可以移动并可调节高度的不锈钢搁板。外门打开后内有钢化玻璃门，便于观察培养箱内部情况。培养箱内装有微型风扇，可以保证培养箱内温度的均匀性； 2.4、电源电压：220V 50Hz； 2.5、温度范围：Pt+5-65℃； 2.6、温度波动度：±1℃； 2.7、功率：≤350W； 2.8、工作室尺寸：360X360X420。 3.售后技术服务 3.1提供操作手册1套； 3.2自仪器安装调试合格之日起免费保修2年。 4.仪器质量及验收 仪器安装后，由买方组织技术人员按招标文件、投标文件和合同技术要求、配置清单等进行质量验收。 |  |  |  |  |
|  | 10-9 | 程 控 霉 菌 培 养 箱 | 1.投标基本要求 1.1投标人必须提供所投仪器生产商或河南总代理针对本次招标出具的授权书，授权书中需写明招标号； 1.2带“*”号条款为关键性技术指标，技术、商务方面必需满足要求,否则将作废标处理； 1.3对不可偏离的关键性技术指标，必须提供相应的证明材料，即产品说明书（中文）或生产厂家出具的证明材料或彩页或质量检验报告等； 1.4投标货物必须是原装新产品； 1.5投标仪器必须适用实验室供电环境：单相200-240 V, 50/60 Hz； 1.6供货合同签订后60日内货物必须到达用户指定地点。 2.技术要求： 2.1微电脑智能控制，液晶显示，超温报警； 2.2外表烤漆亚光镀层避免光辐射，隔板可以任意调节； 2.3采用离心风机，使冷热充分混合； 2.4内胆采用镜面不锈钢材料，采用圆弧形设计； 2.5采用独立的新风装置可随时开启和关闭调节箱体内的空气； 2.6观察窗采用复门设计：观察内腔培养物时可打开复门观察； 2.7采用国际知名品牌压缩机、无氟制冷剂，环保，高效，节能； 2.8湿度传感器采用进口元器件，加湿部件采用只能雾化器，大容量加湿水箱； 2.9配RS-485接口，可连接计算机和记录仪，随机配带软件； 2.10采用环保无氟R134制冷剂； 2.11具有停电、死机数据保护功能。 3、技术参数： 3.1、产品类型：液晶显示，无氟制冷； 3.2、控温范围：0-65℃，分辨率：0.1℃ ； 3.3、波动度：±0.5℃，均匀度：±1℃； 3.4、控湿范围：60%-90%，湿度波动：±5%； 3.5、输入功率：1100W，容积：150升； 3.6、外形尺寸：650*680*1400，内胆尺寸：506*390*756 ； 3.7、载物托架：3块。 4.售后技术服务 4.1提供操作手册1套； 4.2自仪器安装调试合格之日起免费保修2年。 5.仪器质量及验收 仪器安装后，由买方组织技术人员按招标文件、投标文件和合同技术要求、配置清单等进行质量验收。 |  |  |  |  |
|  | 10-10 | 回 旋 水 浴 恒 温 振 荡 器 | 1.投标基本要求 1.1投标货物必须是原装新产品； 1.2投标仪器必须适用实验室供电环境：单相200-240 V, 50/60 Hz； 1.3供货合同签订后60日内货物必须到达用户指定地点。 2、主要特点： 2.1、温控精确，数字显示； 2.2、振荡时小浪花，无浪花飞溅； 2.3、设有机械定时； 2.4、万能弹簧试瓶夹特别适合作多种对比试验的生物样品的培养制备； 2.5、无级调速，运转平稳，操作简便安全； 2.6、内腔采用不锈钢制作，抗腐蚀性能良好。 3、技术参数： 31、转速范围：起动-300r/min（加配测速表1个） 3.2、温控范围：室温-100℃； 3.3、温控精度：±1℃； 3.4、振幅：20mm； 3.5、加热功率：1200W； 3.6、装瓶量：试管：￠16×200； 100ml×15 200ml×9 ； 3.7、定时范围：0-120min（或常开）； 3.8 外形尺寸：700×600×400。 4.售后技术服务 4.1提供操作手册1套； 4.2自仪器安装调试合格之日起免费保修2年。 5.仪器质量及验收 仪器安装后，由买方组织技术人员按招标文件、投标文件和合同技术要求、配置清单等进行质量验收。 |  |  |  |  |
|  | 10-11 | 磁 力 搅 拌 器 | 1.技术要求：无级调速，双向磁力搅拌。 2.技术指标： 2.1加热功率：200 W； 2.2调速范围：0～2400(rpm 2.3工作尺寸：￠125 (cm) 2.4外形尺寸：30×17×13 (cm) |  |  |  |  |
|  | 10-12 | 样 品 托 盘 | 技术要求： 1、材料：不锈钢； 2、规格：586*310*53mm； 3、盛样数量：30个； 4、最大承重：30kg。 |  |  |  |  |
|  | 10-13 | 样品 风干 盘 | 1、材料：PP材质 2、规格：300×250×100mm |  |  |  |  |
|  | 10-14 | 固相 萃取 仪 | 技术指标： 1、管路：12路； 2、进口开关； 3、三层隔板； 4、品牌真空泵。 |  |  |  |  |
|  | 10-15 | 旋涡 混合 器 | 技术指标： 1、最高转速：≥3000r/min； 2、工作面直径 ：120mm（橡胶）； 3、电源：220V，50HZ； 4、功率：40W； 5、工作方式：点动，连续。 |  |  |  |  |
|  | 10-16 | 振 荡 器 | 技术指标： 1、振荡频率：垂直启动-200次/分，横向启动-360次/分； 2、振荡幅度：垂直15mm,横向20mm； 3、连续工作：≥8小时以上； 4、电源：200V±10%； 5、总功率：160W； 6、负荷：垂直5kg,横向20kg； 7、外形尺寸：510*420*360。 |  |  |  |  |
|  | 10-17 | 不锈钢工作台 | - 材料：不锈钢。 规格：2000×1500×800 |  |  |  |  |
|  | 10-18 | pH 酸 度 计 | 1、投标基本要求 1.1投标人须提供所投仪器生产商或中国总代理专门针对本次招标出具的授权书，授权书须写明招标号； 1.2带“*”号条款为关键性技术指标，技术、商务方面必需满足要求,否则将作废标处理； 1.3对不可偏离的关键性技术指标，必须提供相应的证明材料，即产品说明书（中文）或生产厂家或国内总代理商出具的证明材料或彩页或质量检验报告等； 1.4投标货物必须是原装进口、最新产品； 1.5投标仪器必须适用中国供电环境：单相200-240 V, 50/60 Hz； 1.6供货合同签订后60日内货物必须到达用户指定地点。 2、技术参数 2.1仪器类型：pH 和 mV/ORP的常规测仪表； 2.2基本要求：进口知名品牌。友好用户操作界面； 2.3温度补偿：具有自动温度补偿功能（ATC），这样可以减少温度的影响； 2.4终点锁定：自动终点锁定功能可以明显的改善了数据的重现性，从而提高了测量数据的可靠性； 2.5缓冲液识别：自动识别缓冲液，可以在校准时选择缓冲液组的顺序，从而加快日常校准的速度； 2.6显示屏：可以清晰的显示所有测量信息； 2.7 mV范围：-1999 到 1999； 2.8 mV相对精确性：± 0.4； 2.9 mV分辨率：1； 2.10 pH范围：0.00 到 14.00； 2.11相对pH精度：± 0.01； 2.12pH分辨率：0.01； 2.13自定义的校准设置：缓冲液组； 2.14显示器：LCD； 2.15温度精度± 0.5°C； 2.16温度范围 -5.0 到 105.0°C； 2.17温度分辨率 0.1°C； 2.18支架：灵活的电极支架； 2.19电极：pH复合电极。 - 配置 主机1台；pH复合电极1支；pH试剂5套。 4.售后技术服务 4.1提供操作手册1套； 4.2自仪器安装调试合格之日起免费保修2年。 5.仪器质量及验收 仪器安装后，由买方组织技术人员按招标文件、投标文件和合同技术要求、配置清单等进行质量验收。 |  |  |  |  |
|  | 10-19 | 电 导 率 仪 | 1、投标基本要求 1.1投标人须提供所投仪器生产商或中国总代理专门针对本次招标出具的授权书，授权书须写明招标号； 1.2带“*”号条款为关键性技术指标，技术、商务方面必需满足要求,否则将作废标处理； 1.3对不可偏离的关键性技术指标，必须提供相应的证明材料，即产品说明书（中文）或生产厂家或国内总代理商出具的证明材料或彩页或质量检验报告等； 1.4投标货物必须是原装进口、最新产品； 1.5投标仪器必须适用中国供电环境：单相200-240 V, 50/60 Hz； 1.6供货合同签订后60日内货物必须到达用户指定地点。 2、技术参数 2.1仪器类型：基础型台式电导率， TDS测量仪； 2.2基本要求：进口知名品牌。友好操作界面。TDS测量模式，仪表自检功能，自动终点识别，自动校准，线性温度补偿； 2.4显示器：LCD； 2.5温度精度: 0.3°C； 2.6温度范围 ：0.0 到 100.0°C； 2.7温度分辨率 ：0.1°C； 2.8操作环境：5－40 °C；5－ 80 %相对湿度； 2.9电导率精度：+/- 0.5%； 2.10电导率范围：0.00 μS/cm 到 199.9 mS/cm； 2.11 TDS范围：0.00 mg/L－ 199.9 g/L。 - 配置： iveEasy™ 电导率仪主机1台；703电导电极1根；电极支架1根；电导率标准溶液1套。 4.售后技术服务 4.1提供操作手册1套； 4.2自仪器安装调试合格之日起免费保修2年。 5.仪器质量及验收 仪器安装后，由买方组织技术人员按招标文件、投标文件和合同技术要求、配置清单等进行质量验收。 |  |  |  |  |
|  | 10-20 | 气瓶车 | 两轮单瓶手推车 |  |  |  |  |
|  | 10-21 | 酸 纯 化 器 | 1、投标基本要求 1.1投标人须提供所投仪器生产商或中国总代理专门针对本次招标出具的授权书，授权书须写明招标号； 1.2带“*”号条款为关键性技术指标，技术、商务方面必需满足要求,否则将作废标处理； 1.3对不可偏离的关键性技术指标，必须提供相应的证明材料，即产品说明书（中文）或生产厂家或国内总代理商出具的证明材料或彩页或质量检验报告等； 1.4投标货物必须是原装进口、最新产品； 1.5投标仪器必须适用中国供电环境：单相200-240 V, 50/60 Hz； 1.6供货合同签订后60日内货物必须到达用户指定地点； 1.7纯化后的试剂可用于痕量、超痕量分析。可同时做样品消解。纯化全过程在密闭环境下进行。采用石墨块加热，通过热电偶温度传感器控制。 2、技术参数： 2.1电压：220v，50HZ； 2.2温控范围：室温-250℃； 2.3控温精度：±1.0℃； 2.4功率：3000W； 2.5过热保护：有； *2.6加热膜块：镀Teflon整体石墨； *2.7样品杯：高纯PFA； 2.8肘形管:高纯PTFE； 2.9通道：三通道3×125ml； *2.10出酸量：≥250ml/h。 3.售后技术服务 3.1提供操作手册1套； 3.2自仪器安装调试合格之日起免费保修2年。 4.仪器质量及验收 仪器安装后，由买方组织技术人员按招标文件、投标文件和合同技术要求、配置清单等进行质量验收。 |  |  |  |  |
|  | 10-22 | 清 洗 器 | 1、投标基本要求 1.1投标人须提供所投仪器生产商或中国总代理专门针对本次招标出具的授权书，授权书须写明招标号； 1.2带“*”号条款为关键性技术指标，技术、商务方面必需满足要求,否则将作废标处理； 1.3对不可偏离的关键性技术指标，必须提供相应的证明材料，即产品说明书（中文）或生产厂家或国内总代理商出具的证明材料或彩页或质量检验报告等； 1.4投标货物必须是原装进口、最新产品； 1.5投标仪器必须适用中国供电环境：单相200-240 V, 50/60 Hz； 1.6供货合同签订后60日内货物必须到达用户指定地点。 2．技术参数 2.1适用范围：酸、碱、水等溶剂； *2.2在中温（250℃）度清洗各种容器； 2.3符合标准：欧洲标准CEM 89/336/CEE-LVD 73/23-EN 61010； *2.4材质：高纯PTFE； 2.5清洗剂用量：300－400ml； 2.6PFA重量：6.5kg； 2.7电热板：8.5kg； 3.售后技术服务 3.1提供操作手册1套； 3.2自仪器安装调试合格之日起免费保修2年。 4.仪器质量及验收 仪器安装后，由买方组织技术人员按招标文件、投标文件和合同技术要求、配置清单等进行质量验收。 |  |  |  |  |
|  | 10-23 | 样 品 车 | 1、材料：不锈钢 2、滑轮：尼龙 3、隔板：2层 |  |  |  |  |
|  | 10-24 | 酸 缸 | 尺寸550*350*350mm PP材质 |  |  |  |  |
|  | 10-25 | 镍/铬 合金 接种 环、柄 | 1、接种环手柄：数量5个。与接种环配套，材质选用耐高温、高压材料，可在高压情况下消毒，同时可为使用者避免烫伤和触电提供保护。 2、镍铬合金接种环：环内径2mm、3mm、5mm三种规格，数量各2包（每包10支）。接种环可在850度以上高温的远红外线灭菌器上反复加热与使用，不因反复使用而变软或掉渣，广泛应用于微生物,细菌接种等。 |  |  |  |  |