附件5:

进口产品专家组论证意见公示

2012年9月26日

| 采购人 （盖章） | 四川省质量技术监督局 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府 采购 进口 产品 论证 专家 名单 | 姓名 | 工作单位 | 职称 | 专业 |  |
|  | 叶芝祥 | 成都信息工程学院 | 教授 | 环境科学工程 |  |
|  | 张文学 | 四川大学食品工程系 | 教授 | 酒类生产技术 |  |
|  | 李刚 | 省地矿局测试中心 | 教授级高工 | 分析化学 |  |
|  | 杨安冬 | 省中医药科学院 | 研究员 | 仪器分析 |  |
|  | 蒲永 | 四川普联律师事务所 | 主任律师 | 法律 |  |
| 专 家 组 论 证 意 见 | 技术专家意见: 人民群众对食品安全高度关注，党和国家对解决食品安全问题十分重视，要求加快解决食品安全领域存在的突出问题。为切实提高全省质监部门食品安全监管能力和水平，提高食品安全风险防范能力，全面提升检测能力，须配置进口仪器设备。 质监部门产品质量检验技术水平必须具有先进性和可靠性，检测设备配备必须高于所有生产企业产品出厂检验水平。因该批设备专用性特别强，但部分国产设备检测精度难以达到食品安全检测要求。目前，面临全省质监部门检测能力不高的现状，急需配置一批高科技检测设备，才能有效解决质量风险控制能力较弱的现实问题。控制食品质量风险，是党委政府的要求，是百姓的期盼，是质监部门的责任，提高食品检测能力，已成为质监部门当务之急，其中关键部分必须配置一批性能优越的进口设备。 这批设备全部用于全省质监部门各市州检测技术机构提升食品检测能力，为食品安全监督管理提供技术支撑，对保障公众身体健康和生命安全具有重大意义。 一、LC/MS专用氮气发生器(一拖四) 1、本产品是现有进口液质联用仪的配套辅助设备； 2、采购详细理由阐述： 目前国产LC/MS专用氮气发生器技术尚不成熟，主要体现在： （1）空压机部分：目前国际一流品牌能够稳定安全无故障连续运行，国产品牌在365x24小时工作条件下稳定性保障达不到进口品牌水平，而空压机部分故障会导致整个实验室液质联用仪停摆； （2）氮气分离净化部分：目前国内产品的LC/MS专用氮气发生器一般采用PSA变压吸附技术分离氮气，压力波动会直接影响离子源离子化效率，且流速、压力及纯度三个指标不能同时满足质谱用气要求，在所要求的100PSI压力，20L/min流速下纯度一般只能达到95%水平，国产设备达不到已有设备的要求；国际一流品牌则能很好的同时满足质谱各用气条件，且质谱公司对配套进口产品有严格的产品及指标认证； （3）国产产品的故障率及稳定性稍差，市场占有率及售后服务均比国际一流品牌有明显的差距； 3、该产品不属于《中国禁止进口限制进口产品目录》禁止或限制的产品，采购人申请理由是合理的、必要的,建议采购进口产品，以保障液质联用仪稳定、无间断运行需要。 二、pH计电导率仪溶氧仪离子浓度计水分多功能检测仪 1、进口多功能测量仪测量是三位测量精度，国产不能满足要求。 2、进口多功能测量仪的电极具有智能识别和记忆功能，国产设备无此功能。 3、进口多功能测量仪智能识别卡尔费休试剂，方便用户使用，国产设备无此功能 。 4、进口多功能测量仪可同时测量pH值、电导率和水分，国产设备无此功能。 5、“搭积木”式的灵活方法编辑方式，水分一键测定，国产设备无此功能。 6、该产品不属于《中国禁止进口限制进口产品目录》禁止或限制的产品，采购人申请理由是合理的、必要的，建议采购进口产品。 三、全自动凯氏定氮仪(带进样器) （1）进口产品具有平衡蒸汽添加系统*(SAfE)：避免蒸馏过程中的剧烈酸碱反应，保证蒸馏的安全操作，有助于消化结晶的溶解，强碱加入前起到稀释强酸的作用从而降低酸碱反应的剧烈强度；双蒸馏模式：蒸汽平衡添加蒸馏模式、延时蒸馏双模式；消化炉适用于用于250ml、400ml两种体积的消化管，降低购置成本；消化炉有隔热设计，防止炉体高温烘烤到电路板，延长使用寿命；国产设备没有上述功能； 2、进口产品自动化程度更高 （1）进口产品：  馏出液温度监控，直接测定溜出液温度，保证馏出液充分冷却的、保证分析准确的同时，降低冷凝水的消耗，当冷却水出水温度达到50度的时候，传感器动作停止蒸馏而防止回收的不完全；试管更换监控，避免同一样品重复蒸馏；智能化冷却水控制系统，自动控制进水和调节流量，降低成本；蒸汽量可在30-100%之间调节；独特的安全门保护，只有安全门关闭后系统才能工作；试剂泵采用体积计量泵，计量精度误差不大于SD0.2ml（50ml），隔膜泵很容易受到密度及温度的影响而使仪器的设置和实际的泵出量产生误差；储液桶标配配低液位传感器，当试剂量较少时自动提醒； 国产产品没有上述功能 3、进口产品检测速度更快 进口产品消化时间1小时/每批、蒸馏时间4分钟/每个样品；国产产品消化时间2-3小时/每批，蒸馏时间8分钟/每个样品； 4、进口产品仪器材质更好 （1）进口产品仪器外壳、蒸馏头、排废缸等与强酸强碱接触的部件，都采用聚合物材质，抗化学腐蚀更强，节约试验成本；聚丙烯塑料的蒸馏头、排废缸保证20000次使用而维持回收率>99,5 %； （2）国产产品仪器外壳采用金属喷塑，容易老化和腐蚀；蒸馏头、排废缸采用玻璃材质，作为尝试，玻璃容易被碱腐蚀，导致频繁更换蒸馏头，增加试验室运行成本； 5、该产品不属于《中国禁止进口限制进口产品目录》禁止或限制的产品。采购人申请理由是合理的、必要的，建议采购进口产品。 四、气相色谱-质谱联用仪 主要用于可挥发性有机化合物等组分的分析。对于气相色谱来说，质谱检测器是最具权威的通用检测器，它的广泛应用归功于其对复杂样品的高效分离，谱图鉴定及定量测定，是食品检测的常用设备之一。目前因国产设备在检测重现性、可靠性，以及检测灵敏度和耐用性方面无法达到食品类复杂样品的检测，并且该设备的重要核心技术受国外知识产权专利保护，国产设备目前还未研发出可以替代此类型仪器，完成各质检系统需要的食品安全检测任务和食品安全风险检测任务。 进口气质联用仪在食品行业中的优势和最新技术： （1）350℃可加热惰性离子源：可以减少强极性的吸附和易分解化合物的降解，从而为活性化合物和高沸点的组分提供更高的响应信号、更好的峰对称性和更可靠的谱库检索。同时更高的温度还意味着降低离子源清洗频度，从而显著提高实验室的工作效率；。 （2）石英镀金整体双曲面四极杆是唯一可加热到200°C的四极杆质量分析器。石英是热膨胀系数最低的材料，因而在很宽的温度范围内具有非常稳定的尺寸；金具有出色的导电性，而没有一般金属四极杆常见的氧化问题，从而意味着很少需要清洗；整体双曲面设计比圆柱设计更接近理想双曲面场，质量轴定位更精确、更稳定，从而在整个质量范围内分辨率更高，同时还可提供最大的传输效率。 （3）微板流路控制技术可利用多种配置灵活地实现反吹技术，以防止复杂样品中大分子量的杂质进入检测器；。 （4）解卷积报告软件（DRS）大大简化了数据解析过程，尤其是对基质复杂的样品；若气相部份采用了第五代电子气路控制(EPC) 和数字电路，可将电子压力精密度控制到0.001psi，因此拥有最好的保留时间重现性。若采用保留时间锁定(RTL)数据库（质谱图和保留时间）可确保实现快速准确的样品定性定量分析。 综上所述国产设备无法满足用户要求，且该产品不属于《中国禁止进口限制进口产品目录》禁止或限制的产品。采购人申请理由是合理的、必要的，建议采购进口产品。 五、气相色谱仪 气相色谱仪主要应用于农副产品、食品、饮用水中农药多残留检测，化工品质量分析，天然产物分析，糖类化合物分析，染料(如偶氮染料)分析，食品毒素分析，化妆品中违禁激素的测定，保健食品中违禁药物的检测，香精香料等挥发性成分分析。对复杂基质样品中化合物的准确定性、定量分析、复杂样品中痕量未知物质的鉴定和痕量农残的确证,是食品检测的常用设备之一，目前因国产设备在检测重现性、可靠性，以及检测灵敏度和耐用性方面无法达到食品类复杂样品的检测，并且该设备的重要核心技术受国外知识产权专利保护，我国国产设备目前还未研发出可以替代此类型仪器，完成各质检系统需要的食品安全检测任务和食品安全风险检测任务。 目前，进口产品采用了最新的全电子压力控制模块（压力控制精度: 0.001 psi）控制色谱柱流速，对于气相定性的关键性指标—保留时间的重复性可达0.008%或<0.0008 min，同时其微板流路控制技术实现反吹功能可以快速并最大程度地保护色谱柱、消除样品基质对色谱柱和进样口的污染，进一步保证保留时间和峰面积的重复性，并减少维护仪器所需时间，保证定性定量的准确性，因此非常适合用于分析食品类等复杂基质的样品。 气相色谱仪在食品行业中的优势： 1.）第五代EPC 流量精度控制技术，可使流量控制精度达0.001psi，（实现时间锁定功能的主要保证）和0.01ml/min，实现了恒流分析和恒压分析，自动分流比设定，常规的毛细管进样口可实现脉冲压力进样模式，使进样量增大到5ul，只有高精度的气体压力，流量控制才能使得气相色谱的测试结果得到很好的保证。 2.）FID检测限可达1.8pg（普通最好2.0pg）目前是灵敏度最好的检测器，另外，其采样频率达500Hz，远高于普通的50Hz，采样频率越高,峰形越好,结果越准确. 3.) 自动进样器可实现快速进样,进样速度可达0.1秒，而且还可实现重叠进样（别的公司没有），大大节约了时间，提高效率。 4.) 保留时间锁定功能，保留时间严格重现，保证了好的重现性。 故综上所述，国产设备无法满足用户要求，且该产品不属于《中国禁止进口限制进口产品目录》禁止或限制的产品。采购人申请理由是合理的、必要的，建议采购进口产品。 六、微波消解仪 微波消解仪：进口仪器更能满足对于食品安全检测能力提升的需求。与之相比，国产仪器在安全性、仪器的控制精度、仪器的样品的批次消解量及消解效果等方面相差较大。国产微波消解仪器， 较易发生炸罐,喷酸,微波泄漏等事故,存在安全风险，及在消解的过程中如果喷酸就会直接影响最后测量数据的准确性。对于挥发性元素(如汞,砷等)和含量较少的微量成分的分析,国产微波消解仪的元素回收率要远远低于进口设备.进口设备的回收率可以做到90%以上。微波的批处理量(一次性样品处理多可提高工作效率) 方面，进口设备明显优于国产仪器。国产消解萃取仪的磁控管,消解萃取罐及控制系统等部件容易发生损坏,其实验后续操作成本要于远高于进口设备。国产定型设备尚无24位的微波消解仪，无法满足用户需求，且该产品不属于《中国禁止进口限制进口产品目录》禁止或限制的产品。采购人申请理由是合理的、必要的，建议采购进口产品。 七、液相色谱仪 在食品检测中应用较广泛的是高效液相色谱法(HPLC) ,近几年发展起来的高效液相色谱(HPLC ) ，集液相色谱对复杂基体化合物的高分离能力.相对分子质量及结构信息于一体而广泛应用于食品检测方面。为食品工业中原材料筛选、生产过程中质量控制、成品质量检测等提供了有效的分析检测手段。目前因国产设备在检测重现性、可靠性，以及检测灵敏度和耐用性方面无法达到食品类复杂样品的检测，并且该设备的重要核心技术受国外知识产权专利保护，我国国产设备目前还未研发出可以替代此类型仪器，完成各质检系统需要的食品安全检测任务和食品安全风险检测任务。 进口产品在食品行业中的优势和最新技术： （1）真空在线脱气机：专利的真空半透膜设计，实现了四通道的电子在线真空脱气，革命性地改变了传统的氦脱气技术，无需氦气钢瓶，保证了检测结果(保留时间和峰面积)的高度重现性； （2）四元梯度泵：提供灵活性强的四种流动相组合，溶剂混合配比方便，凭借先进的电子主动阀和蓝宝石活塞保证精准冲程，提供性能优异的梯度，非常适合科研院校科研和常规分析工作。。 （3）柱塞清洗附件：能在线清洗各种缓冲液流动相在泵內的析出盐，对泵寿命提供额外保护； （4）柱恒温箱：采用Peltier加热升温系统，可提供低于室温10度，或高达80度的操作环境，柱识别器鉴别和记录色谱柱参数，提供自动化GLP/CGMP的可追踪性，减少操作者的失误，国产设备无自动化跟踪功能。对流动相进行预加热和预冷却，保证流入色谱柱的流动相温度与色谱柱內流动相完全一致，有效避免了冷热会聚柱头产生的溶剂效应； （5）二极管阵列检测器：二极管阵列检测器在紫外线至可见光的全光谱范围內具有超凡的灵敏度，氘灯和钨灯双灯设计，在190nm-950nm的波长范围內，保证最大的光通量，1024个二极管和可编程光狭缝选择，使波长分辨率最佳。 综上所述，国产设备无法满足用户需求，且该产品不属于《中国禁止进口限制进口产品目录》禁止或限制的产品。采购人申请理由是合理的、必要的，建议采购进口产品。 八、全自动滴定系统 1、本产品是食品滴定分析的常用设备； 2、本产品不属于国家禁止和限制进口产品目录之中； 3、详细理由阐述： 目前国产自动电位滴定仪技术尚不成熟，主要体现在： （1）测量部分：目前国际一流品牌产品电位测量准确度为±0.2 mV，国产仪器仅为±2 mV，国际一流品牌PH测量分辨率达到0.001PH，国产仪器为0.01PH左右； （2）加液部分：目前国内产品的加液准确度尚达不到针对 “活塞式滴定管”的ISO8655-3标准的要求（0.2%），加液的准确程度对最终结果有直接的影响；国际一流品牌具备最新的无死体积加液技术，更换溶液更加方便，扩展性更佳； （3）国产产品的自动化配套部件几乎还没有，仪器扩展性差，比国际一流品牌有明显的差距； 综上所述，国产设备无法满足用户需求，且该产品不属于《中国禁止进口限制进口产品目录》禁止或限制的产品。采购人申请理由是合理的、必要的，建议采购进口产品。 九、X射线衍射仪 X射线衍射仪是测定样品的物相（晶体结构）、结晶度、晶胞参数、以及物相定量分析，是材料分析和研究不可缺少的工具。广泛应用于矿物、金属材料、有机材料、液晶、药物等领域。绝大部分珠宝是晶体结构，X射线衍射仪根据样品晶型结构，是判定宝石种类最准确的方法。进口衍射仪与国产衍射仪相比，具有准确度高、测量速度快等优点。尤其是其XYZ三轴可调样品台和激光样品定位系统可以精确的对测试位置进行定位进行微区分析，无标样定量分析软件能快速准确的对样品含量进行无标样定量分析，这些功能国产仪器均不能实现，该产品不属于《中国禁止进口限制进口产品目录》禁止或限制的产品，采购人申请理由是合理的、必要的，建议采购进口产品。 十、X射线荧光光谱仪 X射线荧光光谱仪普遍用于钢铁，有色金属，油品，陶瓷，玻璃等样品中元素含量的测定。分析元素种类覆盖O-U，分析范围ppm-100%。 目前国产X射线荧光光谱仪的X射线功率达不到4kw，无“无标准分析软件”。 该产品不属于《中国禁止进口限制进口产品目录》禁止或限制的产品，采购人申请理由是合理的、必要的，建议采购进口产品。 十一、超低温冰箱 用于深低温长期保存试验样品以及生化试剂。 1.进口仪器设计： 进口产品箱体内外材质为全不锈钢材质，使用无氟聚氨酯隔热层，具备良好的保温效果。使用真空减压口使箱门容易再次开启，不必长时间等待。进口产品在外壳使用材质，以及保温材质上选材优于国内产品。 2.进口产品的效率以及稳定性： 进口产品使用全自动的电压补偿器及峰值控制系统，可补偿高压和低压, 使机器在低压或高压情况下安全、独立地运行；箱内和制冷系统双温度探头，为样品低温保存提供更多保护。超低温冰箱主要是用于需要长期深低温保存试验样品和试剂的专业设备，所以对该设备的降温效率，压缩机功效，温度稳定性等方面要求很高，而国产设备在温度稳定性、压缩机功效等方面都不能达到长期保存深低温样品的功能。 超低温冰箱不属于国家禁止进口或限制进口产品，采购人申请理由是合理的、必要的，建议采购进口产品。 十二、电泳系统 仪器用途：电泳仪主要用途是分离，鉴定，也可以纯化（将我们需要的条带割下来，进一步处理得到我们需要的核酸或蛋白）主要可以分离核酸和蛋白质。 仪器特点： 1.进口电泳仪的电源更稳定,分辨率更高。国产设备的电源电压稳定性要差,得到实验结果的分辨率比进口产品的分辨率要低。 2.进口电泳槽的密封性更好，不会漏胶，保证实验人员安全性。国产电泳槽的密封性比进口的要差，会出现漏胶的情况，且制胶的试剂一般对人体是有害的，会对实验人员造成伤害。 3.进口电泳槽带上样引导装置，防止泳道的遗漏上样或重复上样。国产电泳槽是没有此装置的。 4.进口电泳槽的材质更好，仪器的使用寿命更长。国产电泳设备的材质相对较差，仪器的使用寿命普遍比进口的使用寿命短。 5．该产品不属于《中国禁止进口限制进口产品目录》禁止或限制的产品，采购人申请理由是合理的、必要的，建议采购进口产品。 十三、火焰/石墨炉一体化原子吸收光谱仪 1、该设备用于石油化工行业里检测铁、铜、钡、镁、钙、铅等元素，符合SH/T 0077-2000，SH/T 0027-2000，SH/T 0061-2000，SH/T 0102-2000, SH/T 0228-2000，SH/T 0711-2002，SH/T0712-2002等标准。 2、稳定性：石墨炉法3ppb的Cd重复7次，RSD≤3%，检出限：石墨炉法 Pb为0.003ppb，国内产品无法满足目前上述需求。 3、该产品不属于《中国禁止进口限制进口产品目录》禁止或限制的产品，采购人申请理由是合理的、必要的，建议采购进口产品。 十四、离子色谱仪 离子色谱主要用于阴、阳离子，有机酸、有机胺类、糖类等组分的分析。 目前，国产平流泵流量控制准确度为2%-0.5%，进口仪器的准确度为<0.1%、国产流量精密度在±1%、进口仪器的精密为±0.1%。国产仪器的电导检测器检测范围较窄（检测范围多为0-1000uS，进口仪器为0-10000uS），分辨率较差（多在0.025-0.05ns之间，进口仪器为0.0047ns-0.00238ns之间）。国产设备不能满足用户要求。 该产品不属于《中国禁止进口限制进口产品目录》禁止或限制的产品。采购人申请理由是合理的、必要的，建议采购进口产品。 十五、普通凝胶成像系统 仪器用途：普通凝胶成像系统能满足多种样品成像，从大型手灌聚丙烯酰胺胶到小型琼脂糖胶和各种转印膜的成像。通常和PCR，电泳等设备配合使用，应用到食品微生物检测及科研等。 进口仪器特点： 1.CCD的分辨率更高,具有更好的信噪比,所以成像更清晰,成像快速且分析准确。国产的成像系统的CCD分辨率达不到进口CCD分辨率的水平,所以国产神杯的成像质量比进口的成像质量差,会导致后续实验的分析误差。 2.自动化程度更高，不同的操作者可以得到重复性很高的试验结果,不会因为人为因素给实验结果引入误差。国产成像系统的软件功能不够完善，自动化程度不高，如光圈，焦距等需要人为调节，这样检测实验就会引入人为因素带来的实验结果误差。 3.程序储存量更多，可以存储和调出所设参数和步骤，保证试验结果的重复性。国产设备的程序储存量不如进口设备，会给多用户使用仪器带来不便。 4.使用范围广，特殊设计的构件保证样品的完整性，以利于后续检测和研究工作，同时保护使用人员的安全。国产成像系统在对样品进行检测时对使用人员保护方面存在不足，如UV防护罩等。 5.分析软件智能化，可以快速获得能进行报告和发表的数据结果。国产成像系统的分析软件智能化较低，很多分析需要认为的设定参数，这样会对实验结果造成误差。 6、该产品不属于《中国禁止进口限制进口产品目录》禁止或限制的产品。采购人申请理由是合理的、必要的，建议采购进口产品。 十六、全波长酶标仪 仪器用途：满足实验室不同样品的检测，测定实验室的样品检测，以及定量曲线拟合，定量分析，定性分析，酶动力学计算等。 1.进口产品设计： 进口产品采用全图形化彩色液晶显示，支持数据U盘导出和USB接口直接连接外部打印机，支持6，24，48，96，384孔的酶标板。进口具有三维孵育功能，并带有振荡功能, 动力学过程中可执行背景振荡模式，而国内产品功能比较单一。 2.进口产品精确度： 进口产品具有光程校准功能，使用微孔板检测时可直接读出OD值和浓度。进口产品波长通过单色器进行波长选择，1nm步进，带宽小。波长精度：±1 nm。能进行快速光谱扫描，扫描时间短。测量速度快，96孔板整版扫描速度快。国内产品在上述精度控制上不如进口产品。 3.进口产品软件功能： 进口产品的软件具备定量曲线拟合、定量分析、定性分析、动力学计算、自定义方程以、平行线分析及效价分析等。数据可一键导出到Excel，也可通过专门的工具生成详尽的结果报告。国内产品数据软件功能单一，不具备进口产品丰富的后续分析功能。 综上所述，在检测速度以及检测的准确性上国内产品无法满足实际使用的要求，并且国内产品大部分为滤光片式，检测不同波长需要更换不同滤光片，后续成本较高且无法实现全波长检测。该设备不属于国家禁止进口或限制进口产品，采购人申请理由是合理的、必要的，建议购买进口产品。 十七、双槽梯度PCR仪 仪器用途:PCR技术应用于食品中微生物或转基因的快速、准确的检测。 仪器特点： 1. 进口PCR仪具有温度梯度功能，能够同时一次就摸索8个反应温度，一次就找到最优的反应条件，这对于科研，检测等实验非常有用,大大减少实验时间。国产的PCR仪没有梯度功能，如果摸索8个反应温度条件需要8次实验，这样就很浪费时间。 2.进口PCR仪反应模块升降温速度快。最快可以在45分钟内完成实验,大大减少了试验时间。国产的PCR仪反应模块升降温速度一般为4度，较进口设备升降温速度低，这样会延长反应时间。 3.进口产品同时可以运行2个试验程序，一台PCR仪可以当两台PCR仪使用，当样品量不足48个时可以使用单槽试验，这样可以延长仪器的使用寿命。国产PCR仪是单一反应模块，所以每次实验只能运行一个反应程序，并且样品量小于96个时都要运行整个反应模块，这样就会缩短仪器的使用寿命。 4、该产品不属于《中国禁止进口限制进口产品目录》禁止或限制的产品。采购人申请理由是合理的、必要的，建议采购进口产品。 十八、洗板机 仪器用途：清洗微孔板。 仪器特点： 1.清洗针的位置（水平和垂直）可编程，准确度达0.1mm，适于板底清洗，交叉吸取和流动清洗。国产的清洗针的准确度达不到清洗标准的要求,清洗后液体残留量较多。 2.有板震荡选择，帮助减少气泡和孔壁液体粘附。国产洗板机的震荡效果不强，所以对微孔板清洗效果不如进口洗板机的清洗效果。 3.用户可编程的洗程序更多,方便不同用户调用各自的清洗程序使用仪器。国产洗板机的清洗程序没有进口洗板机可储存的清洗程序多，这样就给多用户使用仪器带来了不便。 4.进口洗板机可方便拆卸更换多通道管，可拆卸并可灭菌的微孔板支架,便于仪器配件的清洗消毒。国产洗板机拆卸更换多通管道比较繁琐，需要专业工程师更换。 综上所述，国产设备无法满足用户需求，且该产品不属于《中国禁止进口限制进口产品目录》禁止或限制的产品。采购人申请理由是合理的、必要的，建议采购进口产品。 十九、样品快速制备系统 仪器用途：样品快速制备系统是一种快速、高效、高通量的样品研磨系统，能将各种来源(包括土壤、植物和动物的组织/器官、细菌、酵母、真菌、孢子、古生物标本等)的原始DNA、RNA和蛋白质进行提取和纯化。 1.进口仪器设计： 进口产品的密闭裂解管系统避免交叉污染，具备专利的轨迹震荡；具备先进的扣锁保护装置，能够很好的避免误操作对仪器造成损坏。而国产仪器在使用材料以及一些部件的设计上不如进口仪器，容易老化和受到腐蚀。 2.进口产品研磨速度更快： 设定时间范围广，在这范围内以1秒为单位增加，运行速度4.0-6.5m/s，以0.5m/s增加；在2秒内达到最大速度,在2秒内完全停止运行。速度以及精确性上国产仪器达不到上述要求，有可能会导致蛋白质样品降解，无法满足实际使用的要求。 综上所述，国产设备无法满足用户需求，且该产品不属于《中国禁止进口限制进口产品目录》禁止或限制的产品。采购人申请理由是合理的、必要的，建议采购进口产品。 二十、1kN电子万能材料试验机 1、 进口产品可靠性、技术先进性优于国产同类产品，对被测样品反应时间快、测试结果精确度高，做工精良、性能可靠、灵敏度高，直观，其稳定性好，功能使用、配置齐全。 2、 国内的试验机的精度通常为1%，而进口试验机的载荷精度为示值的0.4%。 3、进口产品的速度精度为示值的0.1%，位移分辨率达0.075um，国内的位移速度精度达不到要求。 4、 进口产品可同时对应力、应变和位移等多种控制方式，试验速度可分级控制，电气控制单元采用32位数字信号处理技术（DSP）。 5、 进口产品采用独立数据采集通道：载荷通道、位移通道及应变通道，三个通道同步控制和同步采集。 6、 进口产品的数据采集：控制系统内部40kHz采样速率，计算机各通道同步智能化采样速率为1000Hz （即：每个通道有效数据最高为每秒1000个点）；这是国产设备无法满足。 7、 该产品不属于《中国禁止进口限制进口产品目录》禁止或限制的产品，采购人申请理由是合理的、必要的，建议采购进口产品。 二十一、30kN电子万能材料试验机 1.该进口产品横梁分辩率达到0.0446um,横梁速度控制精度达到+/-0.1%X 设定值，控制系统内部采样速率为40kHz（即每个通道有效数据最高为每秒1000个点），系统载荷测量精度达到示值读数的+/-0.4%到载荷传感器的1/100，过载保护达到300%，以上性能及技术参数国产同类产品无法满足。 2.操作系统可按ISO、EN、JIS、DIN、ASTM、GB等标准对拉伸、压缩、弯曲过程中的应力或应变速率进行控制，功能上可实现恒应变、恒载荷、恒速度试验等控制方式。 3.与国产品牌相比，该产品采用了特有的高抗侧向力的轮轂式载荷传感器及先进的非接触式摄像引伸计，测试结果精确度高，性能可靠、灵敏度高。 4、该产品不属于《中国禁止进口限制进口产品目录》禁止或限制的产品，采购人申请理由是合理的、必要的，建议采购进口产品。 二十二、臭氧老化试验箱 1.极高的稳定性，在臭氧浓度稳定至设定值后，箱体内浓度始终保持在2%以内的变化； 2.极高的安全性，臭氧的外泄对长期处于实验室内的人员会造成身体器官伤害，而SATRA的原理采用了臭氧闭环控制，即所产生的臭氧在整个试验过程中都存留在臭氧试验箱内，不会外泄，保证了人员的安全；保护设置，当试验完毕时，臭氧箱柜门不能打开，只有当箱内的浓度达到极低的含量，此时开门灯亮，柜门才能打开，进一步保证人员的安全，国内设备无此功能。 3.可满足多种标准，包括GB、ASTM、ISO、BS等. 4.该设备的安全性能国产设备不能达到。 5、国产设备无法满足用户要求，并该产品不属于《中国禁止进口限制进口产品目录》禁止或限制的产品，采购人申请理由是合理的、必要的，建议采购进口产品。 二十三、水冷旋转式人工加速可控辐照度氙灯老化试验箱。 进口氙灯老化试验机提供最新的加速耐气候和耐曝晒试验技术，用以评定各种非金属材料的耐候性能，是测试材料老化表现测试程序所不可缺少的仪器，是目前国字头检测及研发机构在需要进行精确老化测试一致性选择。 与国产设备相比,进口产品具备以下几个技术特点：①立体旋转式可以实现样品背面喷淋，因此可以模拟暗周期样品表面的结露效果，这是越来越多的标准和应用所要求的，如SAE J1960 和SAE J2527；②立体自动旋转的氙灯灯管采用水冷式灯管,其结构精密复杂，制冷效果要优越得多，而且冷却水可以自然滤掉一部分多余的红外光能。水冷灯管安全环保，在运行过程中不会产生任何有害气体（如臭氧）；③立体旋转式三维空间的放样量远大于平板式二维平面放样量，更适用于企业和大批量运行；④自动立体旋转式由于技术领先、性能优越，已获得国内外几乎所有标准组织和大型机构的认可，满足各行各业全部主要氙灯耐气候试验标准。⑤采用高品质的仪器级水冷氙灯，每根灯管在整个使用寿命内性能非常稳定，具有最佳的加速性、相关性、再现性和重复性。 综上所述，国产设备无法满足用户需求，且该产品不属于《中国禁止进口限制进口产品目录》禁止或限制的产品。采购人申请理由是合理的、必要的，建议采购进口产品。 二十四、饮水用输送管安全性能综合测试系统 1.目前所有建材国家级检测中心均采用该进口设备，试验数据准确可靠，能够确保与国际、国内实验室之间开展“能力验证”及数据比对结果一致性，更能让检测结果为国际用户采用。 2.该进口设备的管材静液压试验单元采用双电磁阀供压，结合每个工作站独立的4升蓄能器使用，能保证压力的稳定和及时补压，减少高压泵的开停，延长整机使用寿命；动态压力控制系统（DPCS），可以根据测试样品的尺寸自动调节压力，能耗仅为传统系统的1/3；同一套设备上完成静液压和爆破两种试验，且国产设备在60-70秒内达不到200bar要求。 3、该进口设备的快速裂纹扩展RCP单元为气动式，自动控压，相对其他弹簧式，无须下压弹簧，速度更快，效率更高，使用更稳定。 综上所述，国产设备无法满足用户需求，且该产品不属于《中国禁止进口限制进口产品目录》禁止或限制的产品。采购人申请理由是合理的、必要的，建议采购进口产品。 |  |  |  |  |
| 拟采购清单 | 序号 | 产品名称 |  |  | 数量 |
|  | 1 | LC/MS专用氮气发生器(一拖四) |  |  | 1 |
|  | 2 | pH计电导率仪溶氧仪离子浓度计水分多功能检测仪 |  |  | 1 |
|  | 3 | 全自动凯氏定氮仪(带进样器) |  |  | 1 |
|  | 4 | 气相色谱-质谱联用仪 |  |  | 1 |
|  | 5 | 气相色谱仪(FID+FPD+150位自动进样器) |  |  | 3 |
|  | 6 | 气相色谱仪(FID+ECD+12位顶空进样器+150位自动进样器) |  |  | 1 |
|  | 7 | 气相色谱仪(FID+ECD+顶空进样器+16位自动进样器) |  |  | 1 |
|  | 8 | 微波消解仪 |  |  | 1 |
|  | 9 | 液相色谱仪（二极管阵列检测器+荧光检测器+100位自动进样器+黄曲霉素的单通道柱后衍生系统） |  |  | 1 |
|  | 10 | 液相色谱仪（二极管阵列检测器+蒸发光散射检测器+100位自动进样器 |  |  | 1 |
|  | 11 | 液相色谱仪（二极管阵列检测器+示差折光检测器+100位自动进样器 |  |  | 1 |
|  | 12 | 液相色谱仪（二极管阵列检测器+支持两支色谱柱的柱识别模块+两个单独的热交换器+100位自动进样器） |  |  | 1 |
|  | 13 | 全自动滴定系统 |  |  | 1 |
|  | 14 | X射线衍射仪 |  |  | 1 |
|  | 15 | X射线荧光光谱仪 |  |  | 1 |
|  | 16 | 超低温冰箱 |  |  | 1 |
|  | 17 | 电泳系统 |  |  | 1 |
|  | 18 | 火焰/石墨炉一体化原子吸收光谱仪 |  |  | 1 |
|  | 19 | 离子色谱仪 |  |  | 1 |
|  | 20 | 普通凝胶成像系统 |  |  | 1 |
|  | 21 | 全波长酶标仪 |  |  | 1 |
|  | 22 | 双槽梯度PCR仪 |  |  | 1 |
|  | 23 | 洗板机 |  |  | 1 |
|  | 24 | 样品快速制备系统 |  |  | 1 |
|  | 25 | 1kN电子万能材料试验机 |  |  | 1 |
|  | 26 | 30kN电子万能材料试验机 |  |  | 1 |
|  | 27 | 臭氧老化试验箱 |  |  | 1 |
|  | 28 | 水冷旋转式人工加速可控辐照度氙灯老化试验箱（4500W） |  |  | 1 |
|  | 29 | 水冷旋转式人工加速可控辐照度氙灯老化试验箱（6500W） |  |  | 1 |
|  | 30 | 饮水用输送管安全性能综合测试系统 |  |  | 1 |
| 其 他 事 项 | 相关单位和个人对专家组论证意见有异议的，可以自本公示发出之日起3个工作日内（2012年9月26日- 2012年9月28日），填写《进口产品公示反馈意见》，并分别报送采购人和审核财政部门。 采 购 人 联系人：曾南南 电话：028-86607538 审核财政部门 联系人：林老师 电话：028-86662797 |  |  |  |  |