一、水蒸汽透过率测试仪

1、用途：

用于塑料薄膜、高阻隔性材料、背板、片材、复合材料、镀铝膜、共挤膜等膜、铝箔、片状材料及塑料、橡胶、纸质、玻璃、金属及包装袋，瓶子等容器等的水蒸汽透过率测试。

2、环境要求：

环境温度：15℃-35 ℃；

环境湿度：5%-95 %。

电压：230V+10V

3、重要性能：

该测试设备按照等压原理，采用红外传感器，满足ASTM F1249、ISO15106-2关于设备性能的要求。

4、技术参数要求：

*传感器：红外传感器，满足ASTM F1249、ISO15106-2关于设备性能的要求。性能长期稳定不衰减，无需拆装更换和清洗再生。

水蒸气透过率试验范围0.05～500 g/m2day；

*测试腔数量：不少于6个，可以六腔联用测试。

每个测试腔面积≥10cm2

仪器内置温度控制系统，温度范围：20～65℃±0.5℃；

*仪器内置湿度调节系统，采用双压力法控制生成湿度范围： 35～90%RH，100%RH

用户可利用内置校准程序可对测试腔的温度和湿度传感器进行2点式校准。

使用干燥的氮气作为载气

*需要提供有效追溯美国NIST的标准校准膜一张（用于校准机器）

5、主要配置：

5.1 主机一台

5.2 专用测试软件

5.3品牌计算机、显示器、打印机一套：双核以上CPU，2G以上内存，250G以上硬盘，DVD驱动，19寸以上显示屏。Hp激光黑白打印机

5.4 配套连线、管件

5.5 NIST标准校准膜一套二张

5.6 包装件支架一套

6、技术服务

6.1 一年的免费质保保修期，终生免费电话技术服务；

6.2 免费质保期内为用户免费培训操作人员，随时提供技术咨询与指导，负责所有因设备质量问题而产生的费用.

注：*为必须满足的条件。

二、氧气透过率测试仪

1、仪器名称：氧气透过率测定仪（塑料薄膜和薄片氧气透过率的测定，库仑法）

2、数量：1台

3、用途：用于塑料薄膜、高阻隔性材料、背板、片材、复合材料、镀铝膜、共挤膜等膜、铝箔、片状材料及塑料、橡胶、纸质、玻璃、金属及包装袋，瓶子等容器等的氧气透过率测试。

4、工作条件

环境温度：15℃-35 ℃；环境湿度：5%-95 %。

- 技术参数

*5.1 测试方法：库仑电量法，满足GB/T 19789-2005、ISO 15105-2、ASTM D3985、ASTM F1927、ASTM F1307等关于设备性能的要求；

*5.2 氧气传感器：符合ASTM D3985、ISO 15105-2对库仑电量传感器的要求，采用无需校准的库仑电量绝对值传感器

5.3氧气透过率测试范围：0.05 ml/m2day —200 ml/m2day（50cm2的测试面积）；

5.4 测试精度：测试值的±1%，或±0.05 ml/m2day（满足大者）

5.5 测试腔温度范围：10—40℃（控制精度±0.5℃）；

*5.6 每台仪器有至少两个50cm2的测试腔，还可实现两腔联合成一腔测试，测单个样品的面积达到100 cm2，更好的提高仪器的精确度；

*5.7 可利用内置校准程序可对温度进行2点式校准；需要提供有效追溯美国NIST的标准校准膜一张（用于验证机器）

5.8 在测试腔载气入口处装有除氧的催化剂装置，满足ASTM、ISO标准的要求；

5.9载气：要求按GB/T 19789-2005、ISO 15105-2、ASTM D3985标准要求采用氮氢混和气体，有效消除残氧和管路泄漏的影响。

6、配置要求

6.1  主机1台

6.2  配套连线、管件1套、

6.3  包装测试支架1套

6.4  专用测试软件1套

6.5  品牌计算机、显示器、打印机一套：双核以上CPU，2G以上内存，250G以上硬盘，DVD驱动，19寸以上显示屏。Hp激光黑白打印机。

7、技术服务

7.1 一年的免费质保保修期，终生免费电话技术服务；

7.2 免费质保期内为用户免费培训操作人员，随时提供技术咨询与指导，负责所有因设备质量问题而产生的费用。

注：*为必须满足的条件。

# 三、紫外可见分光光度计招标技术参数

1．功能及用途：

用途：用于水溶液或固体样品中无机和有机化合物的定量和定性分析。

2．工作条件

2.1	电源：100-250V，50/60HZ

2.2	温度：+150C到±350C

3．主要技术参数及要求：

*3.1紫外/可见分光光度计主机及辅助设备必须是原装进口仪器。

*3.2光路：真正的实时双光束光谱仪，样品光束和参比光束同时检测。

3.3光源：氘灯和碘钨灯双灯设计。

*3.4检测器：长寿命宽范围的固体检测器。

3.5波长范围：190-1100nm

*3.6杂散光：〈0.01%T

3.7	波长精度：± 0.1nm（D2峰656.1nm

3.8	波长重复性：± 0.01nm（D2峰656.1nm）

3.9	带宽：0.5,1,2,4 nm

3.10光度计精度：± 0.003A,

3.11光度计重复性：± 0.001A,

3.12基线漂移：〈0.00015A/小时（在500nm，2秒响应）

3.13基线平直：± 0.001A

3.14噪声水平：0.00005A（0A，500nm，2秒响应）均方根

3.15 软件：Windows 下的操作软件，可提供记录、处理及储存光谱数据，定量分析并进行仪器效验、仪器的控制及附件的控制等

4、设备配置

4.1 实时双光束紫外可见分光光度计主机 一台

4.2 UV Winlab 软件一套

4.3 10mm玻璃比色皿，10mm石英比色皿 各两对

4.4 电脑一台，打印机一台

4.5 长光程液体池池架 一套

注：*为必须满足的条件。

- 傅立叶变换红外光谱仪

1、 干涉仪：平面镜（非立体角镜）电磁驱动，具有13万次以上连续动态调整功能，质保期5年。

2、 光谱分辨率：优于0.09cm-1

3、 波数精度： 0.01cm-1

4、 检测器：DLaTGS/KBr（12500-350 cm-1）

5、 分束器：Ge-on-KBr（7,800~350cm-1）

6、 峰-峰噪音值：小于8.68×10-6AU（1分钟扫描，4cm-1分辨率），S/N比50000:1（1分钟扫描，4cm-1分辨率）。

7、 永久准直光路：光学台采用永久准直光路设计，无需用户在使用过程中进行人工调整。所有元件均采用对针定位方式，即插即用。

8、 升级功能：可与LC、GC、TGA、FT-Raman模块、红外显微镜等联用。

9、 操作软件：与Windows7兼容，功能包括数据采集、数据处理、谱库检索等。要求全部汉化界面，可用中文对谱图进行标注。实时显示系统当前所处的状态，并实时给出主要元器件的电流、电压、温度值，指示出故障问题并指导使用者如何解决故障问题。

10、 仪器控制软件，自动识别附件、设定参数、建立实验、谱图质量检测等。

11、 数据采集软件，Specta多组分混合物识别软件，宏程序、化学计量学定性定量方法软件、三波长水中油分析软件。

12、10000张正版Aldrich凝聚相谱图。

13、样品池为油品专用密封液体池（0.5mm）。

注：*为必须满足的条件。

五、气相色谱仪

一．气相色谱仪

1.工作条件

1.1 电源：220V，50Hz电源

1.2 环境温度：15-35˚C

1.3 环境湿度：5%～95%RH

2.主要用途：用于有机化合物的定量定性分析

3.仪器包括双毛细管柱通道流路,两个检测器及自动进样器。

4、技术指标：

4.1柱箱

4.1.1温度范围：室温以上4˚C～450˚C

4.1.2温度设定：温度1˚C；程序设定升温速率0.1˚C

4.1.3升温速度：0.1˚C/分钟～120˚C/分钟

4.1.4温度稳定性；当环境温度变化1˚C时，优于0.01˚C

*4.1.5程序升温：20阶21平台

4.1.6最大运行时间：999.99分钟

4.1.7降温速率：从450˚C降至50˚C<240秒(22℃室温下)

4.1.8保留时间重现性: <0.008% 或 <0.0008min

4.1.9峰面积重现性: < 1.0% RSD

4.2分流/不分流毛细管柱进样口(带电子气路控制，简称EPC)

4.2.1可编程电子参数设定压力、流速、分流比

4.2.2最高使用温度400˚C

4.2.3压力设定范围：0～150psi

4.2.4流量设定范围：0～200ml/min（以N2为载气时）

0～1250ml/min（以H2，He为载气时）

4.3电子压力控制(EPC)

4.3.1自动海拔高度压力及室温补偿;

*4.3.2控制精度0.001psi;

4.3.3 压力/流量程序:3级

4.3.4 具有恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式的电子气路控制

4.4除柱箱外，可加热控温的区域应不少于6个，其最高温度可达400˚C

4.5自动进样器

*4.5.1样品位数大于150，具有两个进样口同时进样功能

4.5.2进样量范围：0.1～50ul

4.5.3进样量线性：≥99%

4.6氢火焰检测器（FID）

4.6.1最高使用温度：450˚C C

4.6.2自动点火装置，自动调节点火气流; 具有自动灭火检测功能

*4.6.3最低检测限：<1.5pg碳/秒(十三烷)

4.6.4线性动态范围：≥107

*4.6.5数据采样速率:500Hz

4.7热导池检测器（TCD）

4.7.1具有电子压力/流量控制功能(EPC)

4.7.2操作温度：400℃（最高）

*4.7.3最低检出限：<400 pg 丙烷/毫升

4.7.4动态线性范围：105

4.8化学工作站

4.8.1硬件：酷瑞双核1.6G HP PC机，其配置不低于：1G内存，160G硬盘，，17”液晶显示器，激光打印机，网络接口卡。

4.8.2软件：Windows XP 操作环境：色谱分析软件包（应包括：本机运行控制软件；数据采集、分析、储存及定性定量分析）；保留时间锁定软件(RTL)

4.9备品备件见配置清单

*4.10保留时间锁定软件

5.技术资料: 供货方提供产品样本、中英文操作手册各壹套

6.技术服务和培训

6.1仪器制造商授权的技术人员到现场免费进行安装调试该系统，确保仪器技术指标验收合格，并在用户实验室免费培训操作技术人员。

6.2仪器制造商在中国境内提供培训中心, 免费培训用户的操作技术人员(贰人次/四天/壹台) 。

7．质量保证期: 按技术指标进行验收，验收合格后12个月为质保期。

8. 订购数量: 1台

9．交货地点：用户指定地点

10. 交货日期：合同签约后2个月内

注：*表示为重要的必须满足指标

六、高效液相色谱仪

技术参数

- 四元梯度输液泵

  - 工作模式：相互独立、电子控制的双柱塞直线驱动装置，双压力传感器反馈回路，无需混合器和阻尼器

  - 溶剂数：四元

  - 流速范围：0.050～10.000mL/min，以0.001递增

  - 流速精度：≤0.075%RSD

  - 流速准确度：±1.0%

  - 延迟体积：<650µL（包括进样器扩散体积），并且不随反压变化

  - 最大耐受压力：345bar（5000psi）

  - 混合范围：0.0—100.0%  以 0.1% 增量

  - 梯度准确度：± 0.5%，不随反压变化

  - 梯度精度：0.15%RSD ，不随反压变化

  - 压缩补偿：自动，连续

  - 梯度曲线：11种，包括	线性、步进（2）、凸线（4）和凹线（4）

  - 控制器：内置程序控制器，液晶显示，按键操作，E2PROM程序存储器

  - 延迟体积、梯度准确度和梯度精度指标不随反压变化

- 自动进样器

  - 样品瓶数：120位。

  - 进样次数：每个样品1～99次进样

  - 进样精度：≤0.5%RSD

  - 进样范围：0.1—100µL

  - 进样线性度：>0.999

  - 进样针清洗：针内外每次进样后通过专用流路自动清洗

- 光电二极管阵列检测器

  - 波长扫描范围：190～800nm

  - 光源：全程氘灯（190～800nm），不需要转换钨灯

  - 光路：光程尽可能短，仅使用两个椭球形反光镜聚光及消色差光栅

  - 波长准确度：±1nm

  - 光谱分辨率：1.2nm，始终保持不变

  - 噪音值： 1.0x10-5AU，在254nm、1.2nm光学分辨率、10mm流通池下测定

  - 漂移：1 x 10-3 AU/hour

  - 测量范围：0.0001～2.0000AUFS

  - 可以设定波长范围扫描检测或者定点波长检测

  - 梯形狭缝的光路设计，从硬件上消除示差折光效应

  - 流通池：池体积：9.3uL；池长：10mm；耐压：1000psi

  - 采样速率：80Hz

4   示差折光检测器

4.1 RI 范围：1.00—1.75 RIU

4.2 噪音：±1.5 x 10-9RIU

4.3漂移：≤±1.0x10-7RIU/hr

4.4测量范围：5.0 x 10-4～7.0 x 10-9RIU

4.5 线性动态范围：<5%，在5.0 x 10-4RIU

4.6 流通池：池体积10uL，最大耐压100psi

4.7内部温度控制：30—55 °C±0.5 °C

4.8 具有操作面板，可以独立设定工作参数、显示运行状态

5  柱温箱

5.1 温度范围：室温+5℃至65℃

5.2 可以放置250mm长的色谱柱及保护柱

6  色谱软件（Empower3型）

6.1 内置ORACLE® 10g版图文数据库：强大的数据管理功能，保证数据的完整性和安全  性。原始数据、仪器条件和处理参数等信息的关联由软件自动建立，用户无需记忆就能找到相应的信息。在数据库中，用户可以采用各种检索方式从大量的数据中取出想要的数据。

6.2多级操作界面：操作者可根据需要，选择不同操作界面，适合初学使用、常规实验分析和专家级分析。

6.3报告的编辑和排版：结果可以有单个报告和综合报告。报告的版式可以编排。

6.4操作向导模式和在线帮助功能：只需按照指南要求进行操作即可执行相应的功能。

6.5具有数据安全性：符合cGMP/GLP和21 CFR Part 11法规的要求。登录时输入用户名和密码，每个使用者可以使用各自的用户名，密码和权限，相互之间的数据互相独立，互不干扰，防止了数据的误删除。

6.6支持多种定量曲线方式。

6.7原始数据和结果可通过多种方式输出到其它软件中（如Excel）。

注：*为必须满足的条件。

七、高效液相色谱仪

技术参数

1.四元梯度输液泵

  - *工作模式：相互独立、电子控制的双柱塞直线驱动装置，双压力传感器反馈回路，无需混合器和阻尼器

  - 溶剂数：四元

  - 流速范围：0.050～10.000mL/min，以0.001递增

  - *流速精度：≤0.075%RSD

  - 流速准确度：±1.0%

  - *延迟体积：<650µL（包括进样器扩散体积），并且不随反压变化

  - 最大耐受压力：345bar（5000psi）

  - 混合范围：0.0—100.0%  以 0.1% 增量

  - *梯度准确度：± 0.5%，不随反压变化

  - *梯度精度：0.15%RSD ，不随反压变化

  - 压缩补偿：自动，连续

  - *梯度曲线：11种，包括	线性、步进（2）、凸线（4）和凹线（4）

  - 控制器：内置程序控制器，液晶显示，按键操作，E2PROM程序存储器

  - *延迟体积、梯度准确度和梯度精度指标不随反压变化

- 自动进样器

  - 样品瓶数：120位。

  - 进样次数：每个样品1～99次进样

  - 进样精度：≤0.5%RSD

  - 进样范围：0.1—100µL

  - 进样线性度：>0.999

  - *进样针清洗：针内外每次进样后通过专用流路自动清洗

- 紫外可见检测器

  - 波长、极性和灯源开关均可时间编程控制

  - 内置硝酸铒滤光片用于波长校准及校正，紫外光、可见光都可以校正。用256.7nm、379.0nm、521.5nm及656.1nm共四个波长校正。开机时校准，随时可以进行校正

  - *可变波长范围：190～700nm

  - *检测通道：2个

  - *光源：氘灯

  - 波长准确度：±1nm

  - *光谱带宽：5nm

  - 测量范围：0.0001～4.0000AUFS

  - 基线噪音：<5x10-6AU

  - 漂移：1 x 10-4 AU/hour

  - *梯形狭缝的光路设计，从硬件上消除示差折光效应（岛津和安捷伦都无此设计）

  - 具有操作面板，可以独立设定工作参数、显示运行状态

  - 流通池：池体积：10uL；池长：10mm；耐压：1000psi

  - 采样速率：80Hz

- 荧光检测器

  - 灯：150W 氙灯，连续弧光

  - 检测限：水的拉曼光谱 ≥ 1000

  - 激发波长：200—890nm

  - 发射波长：210—900nm

  - 波长重现性：±0.25nm

  - 波长准确度：±3nm

  - 流通池：8uL

  - 具有操作面板，可以独立设定工作参数、显示运行状态

- 柱温箱

  - 温度范围：室温+5℃至60℃

  - 可以放置250mm长的色谱柱及保护柱

- 色谱软件（Empower3型）

  - *是在最新Windows 7操作系统下编写和测试。

  - 可以双向连接（仪器控制和数据采集）本厂的各种泵和检测器（紫外、示差、二极管阵列、蒸发光散射、荧光、电化学、电导、单级质谱），也可以采集其它生产厂的气相和液相系统数据。

  - *原厂源代码级全中文版，其中包括在线帮助采用简体中文。

  - *内置ORACLE® 10g版图文数据库：强大的数据管理功能，保证数据的完整性和安全性。原始数据、仪器条件和处理参数等信息的关联由软件自动建立，用户无需记忆就能找到相应的信息。在数据库中，用户可以采用各种检索方式从大量的数据中取出想要的数据。

  - *多级操作界面：操作者可根据需要，选择不同操作界面，适合初学使用、常规实验分析和专家级分析。

  - 报告的编辑和排版：结果可以有单个报告和综合报告。报告的版式可以编排。

  - 操作向导模式和在线帮助功能：只需按照指南要求进行操作即可执行相应的功能。

  - 具有数据安全性：符合cGMP/GLP和21 CFR Part 11法规的要求。登录时输入用户名和密码，每个使用者可以使用各自的用户名，密码和权限，相互之间的数据互相独立，互不干扰，防止了数据的误删除。

  - 支持多种定量曲线方式。

  - 原始数据和结果可通过多种方式输出到其它软件中（如Excel）。

﹡生产厂家在郑州设有办事处和常驻售后服务人员

注：*为必须满足的条件。

八、全在线预浓缩-凝胶净化-定量浓缩联机系统

主要技术指标

1.仪器主要指标:

1.1采用自动进样/组份收集系统,可以在此平台上升级到在线固相萃取SPE模块。

1.2系统具有完善的自动清洗功能,,杜绝交叉污染。

*1.3采用水浴真空浓缩和氮吹浓缩分段联用功能,确保回收率。

2.技术要求：

2.1 AP液位传感器精确定容锥底浓缩腔：

2.1.1全自动AP液位控制传感器：可以根据用户要求设定定容体积,自动定位，不受样品颜色干扰。

2.1.2 定容模式：预设体积定容或蒸干定容。

*2.1.3定容范围：0.5-15ml之间全自动任意调节, 精度：±1%。

2.1.4 全系统密闭设计，极少溶剂挥发，保护操作人员和环境。

*2.1.5温控:采用夹套密闭水浴和PID控温加热块双重技术，控温范围:室温~+70℃，控温精度：±0.1℃。

*2.1.6浓缩腔无针设计，不占浓缩腔内体积，确保定容准确。

*2.1.7可涡旋细颈锥底浓缩腔，确保清洗效率以及完全转移液体。

2.1.8增强型外氮吹功能，可以满足接近定容体积时需要氮吹浓缩的应用需要，保护热不稳定化合物。

2.1.9增强型氮吹功能，可以实现室温定容功能。

*2.1.10 浓缩腔体积大于120ml，适用于大体积样品的一次性浓缩。

*2.1.11三维立体可自动升降式喷洒并旋转浓缩腔进行全自动清洗，不需要手动拆洗浓缩腔，浓缩腔可自动清洗干净，无交叉污染。

2.1.12交叉污染用1ppm有机氯标样配合ECD检测器做验证试验，结果为有机氯未检出。

2.1.13 具有自动液位保护功能，不会因为加液过满而溢出。

2.1.14最大浓缩速率 20ml/min。

2.1.15配有带电子阀的高效带夹套冷凝柱：高效回收溶剂。

2.1.16浓缩过程可选择多种不同的程序全自动操作模式： 标准浓缩功能、快速浓缩功能、多溶剂转换功能、样品的全转溶功能、样品的半转溶功能、配合SPE浓缩功能、蒸发至干功能、自动稀释功能、定量转移功能等。

2.2变频无油防腐化学隔膜真空泵：

2.2.1变频真空控制: 可以选择设置固定压力或自动压力模式控制真空, 自动压力模式浓缩为仪器自动寻找合适浓缩参数，进行整个浓缩过程。

2.2.2 配有真空保护冷凝柱：电子阀控制，高效，有效保护真空泵。

*2.2.3真空泵为全自动变频可调。

*2.2.4真空范围： 2Mbar—室内大气压。

2.3系统原厂自带溶剂冷凝及回收系统：

2.3.1主机一体式原厂溶剂回收系统。

*2.3.2 带有原厂两级电子阀控制冷阱用于溶剂回收。

2.3.3 废液自动回收。

2.4冷却循环水泵（用户选配）：用于浓缩的国产冷却循环水一套,温度范围:-5到35度. （国内采购）。

2.5 自动进样/组分收集器：

2.5.1 主机具备XYZ三维机械臂处理样品传输过程，可使用带隔垫的样品瓶。

2.5.2 带进样针清洗槽，可方便清洗进样针外壁。

2.5.3具有多种样品位可选。

2.5.4样品分配 ：浓缩后的样品能自动分配到样品瓶子中，样品转移体积可选。

2.5.5移液泵：用于取样和样品收集，内置精密注射泵，精度0.1% （因溶剂不同而有所不同）

*2.5.6 Unique随心换功能,通用样品架,可按需求更换所需要的样品盘,方便使用,不需要重新定位。

2.6  流路系统：

2.6.1 高精度流路切换阀：用于转移溶剂和清洗流路，至少两个，每个六路以上，耐溶剂腐蚀。

2.6.2 全惰性软管流路系统：用于溶剂和样品传输，半透明，可见溶液流动状态，耐有机溶剂腐蚀。

2.6.3 有自动清洗功能，保证样品转移和清洗流路，防止交叉污染。

2.6.4 贮液瓶：贮存清洗溶剂，至少4个，具盖，满足不同溶剂的要求。

2.6.5 废液瓶：有废液流路直接将废液转移至具塞废液瓶，防止溶剂挥发。

2.7 高压输液泵，适合于多种有机溶剂体系，流速可调，具有压力报警功能：

*2.7.1采用双柱塞高压输液泵。

*2.7.2流速范围： 0.00-40.00ml/min。

2.7.3泵压力：可达3000psi。

2.7.4流速精密度：<0.8%。

2.7.5脉冲：<0.1%。

2.8 GPC定量管体积：5.0ml或根据客户要求定制。

2.9 GPC净化分离柱：

2.9.1国际农残标准GPC柱 一根φ25mm×400mm， 符合国际农残标准要求。

*2.9.2柱子进口配有过滤器可防止污染。

*2.9.3国际标准玻璃柱子配有安全防护壳。

2.9.4柱子螺旋口设计，方便准确调整柱长，便于用户自行填充，保证重现性。

2.9.5要求在一根国际农残标准柱上适用于多种溶剂体系。（适用 5ml定量管）。

2.9.6 GPC填料：Bio-beads S-X3 200-400目 100g一包。

注：*为必须满足的条件。

九、多功能离子色谱仪技术指标

1. 技术要求

1.1多功能离子色谱系统，包括主机，淋洗液瓶，双泵系统（包括一个四元梯度泵和等度泵），自动进样器、在线电解淋洗液发生器，内置电动六通阀，双温控模块，保护柱，分析柱，阴阳离子自动电解连续再生微膜抑制器和电导检测器、电化学检测器等。

*1.2仪器功能：用于阴离子、阳离子、单糖和部分多糖等的定性、定量分析。在符合配置和技术要求的前提下，该双泵离子色谱可在一个通道分析阴离子和阳离子中某一类离子，同时在另一通道不受干扰地进行糖等的分析。

*1.3双泵系统：两个串联双活塞泵，包括一个四元梯度泵和等度泵，采用化学惰性的非金属无阻尼泵头，PEEK管路。适合于pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂。

1.3.1流速范围： 0.000-10.000 mL/min

1.3.2最大压力： 35 Mpa

1.3.3流速最大误差<0.1%

1.3.4流量精密度：<0.1%

1.3.5 压力脉冲：小于系统压力的1.0%

*1.3.6脱气装置：需内置四通道和单通道两种真空脱气装置。

1.3.7 梯度比例精度和准确度：±0.5%（在2mL / min流速下）

1.3.8 漏液传感器：需配备光学传感器

1.4柱温箱

*1.4.1种类：具有升降温功能，双温控区,具有加热块预加热功能。

*1.4.2温控范围  上温控区：10 - 40℃；下温控区：10 - 70℃

1.4.3温度准确度  ±0.5℃

1.4.4温度稳定性  ±0.2℃

1.4.5温度精度    ±0.2℃

1.4.6加热/冷却时间   升温：20℃-50℃，15分钟；降温：50℃-20℃，15分钟

*1.4.7可兼容250mm和150mm等多种规格色谱柱。

1.5自动进样器(2套)

1.5.1 支持双泵的自动进样需要，可实现两通道的同时或顺序进样功能。

1.5.2样品瓶位数和容量： 120位 ，1.5 mL

1.5.3单一样品重复进样次数：1-99次

1.5.4要求最小样品体积：使用300 µL微量试管，要求最小样品量：10 µL

使用500 µL微量试管，要求最小样品量：20 µL

1.5.5进样精密度：满环进样 <0.3% RSD，20 µL体积;

非满环进样 <0.5% RSD，20 µL体积

1.5.6稀释精度：1比10稀释精度<1.0% RSD

1.5.7分配精度：<0.2% RSD (重量法)

1.5.8残留：500 µL冲洗条件下<0.01%

1.5.9流路材质：全PEEK流路；

1.6  电导检测器：

1.6.1必须与自动电解连续再生微膜抑制器联用，降低系统背景，提高信噪比。

1.6.2 类型：数字信号控制处理器

1.6.3 温度补偿功能：须具有温度补偿功能，以适应因环境变化而产生的灵敏度差异。

1.6.4 电导池体积：<1.0 μL.

1.6.5 全程信号输出范围：0--15000 μS

*1.6.6 检测器分辨率（检测器最小分度值）： ≤0.003 nS/cm

*1.6.7 电导池最大耐压：≥8 MPa

1.6.8 信号采集频率：100Hz

1.6.9电导池控温范围：环境+5℃到60℃

1.6.10温度稳定性：＜0.001℃

1.6.11电导池电极材料：钝化316不锈钢

1.6.12电导池体材料：化学惰性聚合材料

1.6.13线性：1%

*1.7  安培检测器：用于安培检测相关应用。微处理器控制，数字输出模式。提供直流安培，积分安培，脉冲积分安培，循环伏安以及3D扫描五种检测方式。

1.7.1可设置三电位，四电位和六电位。最多可设置20电位。

1.7.2检测器噪音  IPAD模式<50pC,直流安培模式<10pA

1.7.3 电位范围  -2.0to 2.0V,0. 001V增幅

1.7.4 滤波器 0-10s响应时间

1.7.5 量程范围  积分安培50 pC to 200μC、直流安培5 pA to 74μA

1.7.6 池体材质 钛合金池体

1.7.7 工作电极永久电极：金电极，银电极；可抛弃型电极：金电极，银电极

1.7.8 参比电极类型：pH-Ag/AgCl复合型参比电极，可监控系统pH等重要参数

1.7.9 模拟信号输出电压：可兼容模拟信号输出10,100或1000mV

1.7.10 控制：可实现TTL或DC模块控制

1.7.11 自动调整量程：标配

1.7.12 池体积：<0.2μL

1.7.13 最大操作压力：0.7MPa（100psi）

1.8抑制器

1.8.1采用连续电解自动再生化学抑制器,具有高容量、低背景电导、稳定的基线。

*1.8.2 再生方式：采用电解水原理提供再生离子，无需使用蠕动泵外加再生液再生。

*1.8.3 抑制器类型：包括阴离子连续自动再生化学抑制器和阳离子连续自动再生化学抑制器两种。

1.9 色谱分析柱:由原厂生产的高效高容量分离柱及相应的保护柱组成，色谱柱须采用聚合物基质，耐受pH 0-14的工作范围，可耐受3000 psi以上压力，100%兼容反相试剂,使用强酸强碱淋洗液

1.9.1高效高容量阴离子分离柱及保护柱 1套，色谱柱须采用聚合物基质，耐受pH 0-14的工作范围，柱交换量220 μeq/根以上，可一次进样完成阴离子和溴酸根的分析。

1.9.2  高效高容量阳离子分离柱及保护柱 1套，色谱柱须采用聚合物基质，耐受pH 0-14的工作范围，柱交换量2800μeq/根以上，一次进样完成Li+,Na+,K+,Ca2+,Mg2+,NH4+的分析。

1.9.3 糖分析柱。

*1.10  在线电解淋洗液发生器：利用去离子水作为水源，在线电解产生高纯度无污染的梯度或等度淋洗液，减小基线漂移，提高峰面积和保留时间的稳定性，并保证连续运行时良好的重现性。在线电解淋洗液发生器须耐浓酸和浓碱。

*1.10.1 须标配有电解连续再生捕获装置，以去除淋洗液中的杂质离子，改善基线漂移

1.10.2梯度产生区为高压区，可有效避免由于压力过低产生气泡的问题。

1.10.3 控制浓度:0.1 - 100 mM

1.10.4 流速:0.100 - 3.000 mL/min

1.10.5 最大操作压力:3000psi

1.10.6 梯度精度0.2%。

1.10.7梯度准确度0.15%。

1.11 软件：

1.11.1操作系统:可兼容Windows XP和windows 7

1.11.2色谱控制分析工作站:通过高性能USB方式和电脑进行数字信号传输,可编制分析方式和顺序

1.11.3可自动进行快速数据采集和后处理.

1.11.4可提供适时分析条件参数和分析结果，在线监测和采集泵压力变化数据。

1.11.5具有仪器相关数据与运行状况溯源功能，方便故障排查。

1.11.6 可通过升级兼容第三方仪器，可升级至网络版软件，操控包括气相色谱，液相色谱等第三方仪器公司仪器

1.11.7 可使用PDF,EXCEL等格式输出实验结果。实验数据编辑相关操作为EXCEL式操作，运算灵活，修改方便。

注：*为必须满足的条件。

十、荧光分光光度计技术参数

1．技术参数及指标（带*者为必须具备指标）

*1.1、光源 ：闪烁式氙灯，光源峰值功率为75KW，寿命大于20000小时，氙灯必须只在工作时才闪烁；

*1.2、水平狭缝光路，采用标准比色皿（1cm光程）测试样品量最少体积0.5mL；

*1.3、最大扫描速率：24000 nm/min，可在小于3秒钟时间内完成全波长扫描；

1.4、无需关闭样品室就可以测试荧光数据，样品体积大小不受仪器限制；

*1.5、波长范围

激发态：200-900nm零级可选；

发射态：200-900nm零级可选；

1.6、波长精度：±0.5nm(541.92nm)；

1.7、波长重现性：±0.2nm；

*1.8、灵敏度(水的Raman峰信噪比)

＞750：1 RMS，350nm激发，发射和激发狭缝为10nm，平均采样时间为1秒；

＞500：1 RMS，500nm激发，发射和激发狭缝为10nm，平均采样时间为1秒；

1.9、检出限

＜1.0pM荧光素(标准池)；

＜10 pM 荧光素(40UL微池)；

＜25 Pm QBS(标准池)；

*1.10、激发/发射单色器配置下列自动滤光片，消除次级光和杂散光：

激发：250～395nm，335～620nm，550～1100nm，695～1100nm；

发射：250～395nm，295～1100nm，360～1100nm，430～1100nm，550～1100nm；

十一、全自动酶联免疫分析仪

1. 仪器可利用免疫分析原理进行以下类别测试：

a.血清病毒测试

b.食物及环境样品中致病菌抗原/毒素的检测

c.免疫生化分析

2.仪器应采用全自动化操作，系统能自动进行整个免疫分析的预温、吸样、量度、分析及打印结果等不同步骤。

3.检测应用封闭的试条,试条可直接使用内设自检系统,仪器内无管道,无交叉污染。

4. 测试容量：仪器可同时进行12个不同的测试。

5反应时间：结果报告时间由30分钟到2小时（视乎测试参数）。

6.检测系统：仪器内部设置荧光扫描器

7.吸样系统：仪器自动进行免疫分析中样本混匀、稀释、清洗及转移过程。

8.内置微处理器：能自动控制反应仓内的步进机件，收集反应数据

9.可进行血清病毒抗体、李斯特菌 、沙门氏菌 、大肠杆菌O157型 、葡萄球菌肠毒素 、弯曲菌等常见菌的检测。

注：*为必须满足的条件。

十二、液相色谱仪

一、技术参数：

- 四元梯度输液泵

  - 工作模式：相互独立、电子控制的双柱塞直线驱动装置，双压力传感器反馈回路，无需混合器和阻尼器

  - 溶剂数：四个

  - 流速范围：0.001～10.000mL/min，以0.001递增

  - *流速精度：≤0.07%RSD

  - 流速准确度：±1.0%

  - 延迟体积：<650µL（包括进样器扩散体积），并且不随反压变化

  - *最大耐受压力：400bar（5880psi）

  - 混合范围：0.0—100.0%  以 0.1% 增量

  - 梯度准确度：± 0.5%，不随反压变化

  - 梯度精度：0.15%RSD ，不随反压变化

  - 压缩补偿：自动，连续

  - 梯度曲线：11种，包括	线性、步进（2）、凸线（4）和凹线（4）

  - 控制器：内置程序控制器，液晶显示，按键操作，E2PROM程序存储器

  - 延迟体积、梯度准确度和梯度精度指标不随反压变化

- 自动进样器

  - 样品瓶数：≥100位， 2mL样品瓶

  - 进样次数：每个样品1～99次进样

  - *进样精度：≤0.25%RSD

  - 进样范围：0.1—100µL

  - 进样线性度：>0.999

  - 进样针清洗：针内外每次进样后通过专用流路自动清洗

  - *高压进样，可以自动柱前衍生。

- 柱温箱

  - *温度范围：室温下10℃至80℃，最高90℃，有制冷和加热双模式。

  - 可以放置300mm长的色谱柱及保护柱三条。

- 紫外可见检测器

  - *波长、极性和灯源开关均可时间编程控制

  - 可变波长范围：190～600nm

  - 光源：氘灯

  - *波长准确度：±1nm

  - 测量范围：0.0001～4.0000AUFS

  - 基线噪音：<5x10-6AU

  - *漂移：1 x 10-4 AU/hour

  - 梯形狭缝的光路设计，从硬件上消除示差折光效应

- 示差折光检测器

4.1  短期噪音：2.5 x 10-9RIU

4.2  基线漂移：200 x 10-9RIU/h

4.3  示差折光系数范围：1.00～1.75

4.4  流通池：8uL, 最高耐压5bar

4.5  温控范围：室温以上5℃～55℃

4.6  时间编程: 色谱峰极性，峰宽

4.7  零校准: 自动回零

4.8  阀功能: 自动排气阀及自动溶剂回收阀

4.9  pH范围：2.3～9.5

- 色谱软件

  - 是在最新Windows XP操作系统下编写和测试。

  - 可以双向连接（仪器控制和数据采集）本厂的各种泵和检测器（紫外、示差、二极管阵列、蒸发光散射、荧光、电化学、电导、单级质谱），也可以采集其它生产厂的气相和液相系统数据。

  - 原厂源代码级全中文版，其中包括在线帮助采用简体中文。

  - 多级操作界面：操作者可根据需要，选择不同操作界面，适合初学使用、常规实验分析和专家级分析。

  - 报告的编辑和排版：结果可以有单个报告和综合报告。报告的版式可以编排。

  - 操作向导模式和在线帮助功能：只需按照指南要求进行操作即可执行相应的功能。

  - 具有数据安全性：符合cGMP/GLP和21 CFR Part 11法规的要求。登录时输入用户名和密码，每个使用者可以使用各自的用户名，密码和权限，相互之间的数据互相独立，互不干扰，防止了数据的误删除。

  - 支持多种定量曲线方式。

  - 原始数据和结果可通过多种方式输出到其它软件中（如Excel）。

- 备品备件见配置清单

- 技术资料: 供货方提供产品样本、中英文操作手册各壹套

- 技术服务和培训

  - 仪器制造商授权的技术人员到现场免费进行安装调试该系统，确保仪器技术指标验收合格，并在用户实验室免费培训操作技术人员。

  - 仪器制造商在中国境内提供培训中心, 免费培训用户的操作技术人员(贰人次/四天/壹台) 。

- 质量保证期: 按技术指标进行验收，验收合格后12个月为质保期。

- 订购数量: 1台

- 交货地点：用户指定地点

- 交货日期：合同签约后2个月内

注：*为必须满足的条件。

十三、紫外分光光度计

双光束测定，采用新型DDM光学系统，实现超低杂散光，可对高浓度样品不稀释测定，同时从紫外到可见、进红外的广泛波长范围内都具有良好的能量特性。

用途：用于水溶液或固体样品中无机和有机化合物的定量和定性分析。

1． 技术指标

1．1 光学系统：双光束

1．2 波长范围：190－1100nm

1．3 自动波长校正

1．4 光度范围：－4～5A

1．5 带宽：0．1＼0．2＼0．5＼1＼2＼5nm六段切换

1．6 波长精度：±0．3nm

1．7 波长重现性：±0．1nm

1．8 光度准确度：±0．004A＠A＝1

1．9 光度重复性：±0．002A＠A＝1

1．10 杂散光：＜0．0003％ （220nm NaI， ASTM）

1．11 稳定性：＜0．0004A／h

1．12 扫描速度：≥2500nm／min

1．13 单色器驱动速度：≥2000nm／min

1．14 光源：预置氘灯及碘钨灯

1．15 检测器：光电倍增管

1．16 系统控制及数据处理软件：全PC控制和数据处理

1．17 满足所有仪器控制和数据分析的要求，软件Windows 兼容

注：*为必须满足的条件。

十四、全自动固相萃取仪

1 、主要技术指标

1.1 自动进行农产品（水果、蔬菜、茶叶、烟草、中药等）、畜产品及水产品（饲料、肉类、乳品、蛋类、鱼虾等）食品样品中的有机农残留物、抗菌素残留、盐酸克仑特罗 (瘦肉精) 等有害物质残留物的萃取；

1.2 自动进行临床生物检材（血样、尿样、组织样品等）药物代谢研究的样品前处理；

1.3 自动进行环境样品（饮用水、地表水、鱼塘水、废水、土壤、泥沙等）环境样品中PAHs、PCBs等有机污染物的萃取；

1.4 自动完成固相萃取的全过程（柱活化、加样、柱淋洗、洗脱收集）；

*1.5 自动完成常规样品准备（试剂及内标添加、稀释、混合、分配、转移等）；

1.6 萃取模式：柱萃取模式

1.7 萃取通道：4

1.8 萃取技术：正压萃取技术保证高度重复性及精度；

1.9 主机结构：主机为集合式结构,样品、溶剂、萃取柱和收集管位于同一工作平台上；

1.10定位方式：X/Y/Z机械臂精确定位，程控任意设定移液针高度；

1.11溶剂控制：自动选择溶剂、自动控制溶剂体积和流速；

*1.12 精密注射泵：泵管容量10mL，流速范围0.1-100ml/min，通过精密注射泵及移液针采用无阀移液方式，将交叉污染降到最低；

1.13 在线压力监测：注射泵内置压力感应器在线实时检测系统压力（压力监测范围0-100psi,精度为0.1psi），当萃取柱或管路堵塞时可以立即发现及处理；

1.14 在线柱干燥：系统标配程控电子氮吹阀及气体流路，能够对SPE柱进行在线干燥；

*1.15 多维萃取：即将第一支SPE柱洗脱收集的组分作为样品，自动对第二支SPE柱进样再萃取，实现自动二维萃取或多维萃取，其间无需任何人工介入；

1.16 溶剂数量：5种溶剂；

1.17 样品管架：16x150mm标准试管，20mL，样品数量44个；

*1.18处理样品能力：使用3mL萃取柱，可连续处理20个样品，分步收集5次；

1.19 扩展能力（仪器扩展功能需选配相应功能组件）：

1.19.1扩展使用1mL萃取柱，可连续处理36个样品，分步收集9次，需选配1mL萃取套件；

1.19.2扩展使用6mL萃取柱，可连续处理16个样品，分步收集4次，需选配6mL萃取套件；

1.19.3连续进样（非往复式）处理大体积水样，进样体积无限制，需选配大体积进样模件；

1.19.4 收集组分的转移：可将收集的组分转移到用户指定标准瓶中备用，需选配标准转移瓶管架；

2工作站控制

2.1 基于Windows XP操作系统的控制软件，用户友好的图形化界面，简便易用；

2.2 通过路由器接入Ethernet通讯方式，提高通讯速度及稳定性；

*2.3 实验室分级管理系统，针对不同用户设定不同进入权限；

2.4 改进的样品列表支持多个变量，提高方法的灵活性和通用性；

2.5 Oracle数据库管理样品列表，可用Word、Excel等格式导出样品列表、报告；

*2.6 具有模拟运行功能，提前发现新方法存在的错误，节省方法开发时间、成本；

*2.7 电子日志储存记录全部实验信息，符合GLP要求；

2.8 自动故障处理能力：软件可以根据预设程序自动处理运行期间出现的故障；

2.9 多任务功能，可将不同的萃取方法连接在一个应用程序中使用；

2.10开放式结构，可创建新的用户指令、用户管架等；

注：*为必须满足的条件。

十五、全自动细菌鉴定及药敏分析仪

1．用于细菌鉴定和药敏测试。

2．原理：采用比色比浊法、动态分析法。

*3．能用于资料管理及统计分析，储存标本至少30000例。

*4．不但能统计各种标本各种细菌的阳性率，并且能作出细菌分布的趋势报告。

*5．不但能统计各种细菌对常用抗生素的敏感率，并且能作出细菌对抗生素敏感性的趋势报告。

6．高度的自动化功能：可自动填充、自动封口、自动找寻培养位置、自动培养、自动读数、自动打印报告、自动收集废弃物。

7．有自动充填（接种）系统，每批充填量30个试卡。

8．有试卡装载、卸载系统，自动传送至读数/孵育系统。

9．有试卡孵育和读数系统，温度范围 34.5℃～36.5℃，每小时扫描同一卡片4次。

*10．配有电子菌液比浊器，能直接显示菌液的麦氏单位浓度。试验菌液用量2-3ml。

*11．能鉴定细菌450种以上，含盖革兰氏阴性菌、革兰氏阳性菌、酵母菌、革兰氏阳性芽孢杆菌、嗜血杆菌和奈瑟氏菌（包括弯曲菌）、厌氧菌的鉴定（含鼠疫、碳俎、土拉热弗朗西菌）。鉴定的准确度在95～99%以上。

*12．药敏试验能检测各种G-杆菌、非发酵菌、葡萄球菌、链球菌、酵母菌等的测试功能。

13．对细菌鉴定结果具有鉴定质量评价。

14．药敏试验能简易地检出MRSA、PRP、VRSA、VRE、HLAR等耐药菌株及ESBL（超广谱β-内酰胺酶）阳性菌。

*15．能快速检测，3小时后报告陆续出具，鉴定及药敏实验基本在7小时内完成。

*16．配有专家系统软件，能对药敏试验结果进行把关，对多重耐药菌如何选用药物有提示。系统涵盖美国（CLSI）、德国（DIN）、法国（AFNOR）标准。

17．软件设计符合21 CFR Part 11的要求，具有WHONET数据管理系统的中文报告形式，可实现全面的数据管理能力，具有联网（提供输出数据）、远程诊断能力

*18. 产品符合FDA和AOAC国际认证， 中国国标4789。

注：*为必须满足的条件。

十六、原子吸收光谱仪

台式设计原子吸收光谱仪，火焰、石墨炉一体机，并列式设计，切换时燃烧头和石墨管位置保持不变。

1、 光学系统：实时双光束，采用光纤光学系统。

2、光栅刻线密度：1800线/mm，大面积平面光栅分光系统

3、波长范围：190－900nm

4、狭缝：狭缝的宽度自动选择，狭缝的高度自动选择

5、检测器：全谱高灵敏度阵列式多象素点CCD固态检测器，含有内置式低噪声CMOS电荷放大器阵列。样品光束和参比光束同时检测。

6、火焰系统安全保护

7、燃烧器系统：预混燃烧器可通过软件控制驱动装置自动换入样品室。

8、燃烧系统：可调式通用型雾化器，高强度惰性材料预混室，全钛燃烧头

9、排液系统：排液系统前置以利于随时检测。

10、火焰进样系统：火焰系统具有悬浮液直接进样功能。

11、耐有机系统，可直接进有机样品。

12、石墨炉：内、外气流由计算机分别单独控制。

13、温度控制：红外探头石墨管温度实时监控。

14石墨炉进样系统：石墨炉进样系统具有悬浮液直接进样功能。

15、石墨炉自动进样器

16、附带自动在线稀释装置，具备自动在线稀释功能

17、 FIFU功能：具有FIAS与石墨炉联用的功能，可对元素进行全自动的在线预浓缩。

18、石墨炉采用纵向塞曼背景校正，同时石墨炉采用横向加热方式。

19、 石墨炉必须配备全彩色摄像装置。

20、分析软件：多任务操作功能，即在分析样品的同时，能同时进行数据处理。

21、校正曲线：多达15个标准点的各种校正曲线法供选择，可任选单标进行曲线斜率重校。

22、 仪器诊断软件和网络通讯，数据再处理功能。

23、具有在主软件运行时同时运行离线数据处理（Offline）的功能；

24、全自动安全保护功能

6.17计算机系统（推荐配制）：双核2.4GHz以上处理器，1G以上内存，80GB以上的硬盘空间，DVD驱动器，17英寸液晶显示屏

6.18打印机：HP1100以上激光打印机。

注：*为必须满足的条件。

十七、气相色谱质谱仪（串接）

技术指标

1.性能指标

1.1 气相色谱仪

1.1.1柱箱

1.1.1.1操作温度：室温以上4˚C -450˚C

1.1.1.2温度分辨：1˚C温度设定，0.1˚C程序设定

*1.1.1.3降温速率：从450˚C降至50˚C<250秒 (22℃室温下)

注：方法固定后，仪器的分析时间是固定的，但是不同的仪器两针样品之间仪器降温平衡所需的时间是不同的。降温速度快的仪器设备，完成一个样品后仪器能快速平衡好，可以满足我们样品量大的要求。

1.1.1.4最大运行时间：999.99分钟

*1.1.1.5 20梯度/21平台程序升温

1.1.1.6 温度稳定性: ＜0.01˚C /1˚C环境变化

1.1.2分流/不分流毛细管柱进样口 (带电子气路控制)

1.1.2.1可编程电子参数设定压力、流速、分流比

1.1.2.2最高使用温度400˚C

*1.1.2.3压力设定精度：0.001psi

1.2液体自动进样器

1.2.1 液体进样量范围：介于0.1-50μL之间

*1.2.2 样品瓶位数：大于150位，具备两个进样口同时进样功能

1.2.3 进样量线性：≥99%

1.3质谱部分

1.3.1 质量分析器:  串联双曲面四极杆设计，可温控，提高离子传输效率及离子聚焦及抗污染能力

1.3.2 采取高压线性加速六极杆碰撞池装置设计，消除“记忆效应”和“交叉污染”

1.3.3 质量数范围：1.2-1050 m/z

1.3.4 质量轴稳定性：± 0.10u/24小时 (10-40 °C)

*1.3.5灵敏度： EI，MRM模式：100fg 八氟奈, 信/噪比≥1500:1(272—222, 进样1μL),

仪器检测限指标(EI MRM IDL)：12 fg  八氟奈 (OFN)；进样8次, 精密度

< 4% RSD

*1.3.6 MRM扫描速率：500个MRM/秒

*1.3.7 最小离子驻留时间：优于1ms

*1.3.9 高效电子轰击源，采用完全惰性的材料制成，同时安装两根灯丝

*1.3.10离子化能量：10-300eV连续可调

1.3.14离子源温度：独立控温，最高温度可到350˚C

*1.3.15分析器：双曲面四极杆，必须能独立温控， 最高可达 200˚C

1.3.16检测器：三重离轴电子倍增器检测器, 最大限度地降低中性粒子的干扰

1.3.17真空系统：两级分子涡轮泵高真空系统

1.3.18气质接口温度: 独立控温，最高温度可到350˚C

1.3.19具备早期维护预警功能（EMF）

1.3.20可提供质量认证功能（OQ/PV）

1.4数据处理系统

1.4.1 气相色谱, 质谱, 质谱工作站之间的数据传输全部由内置的网卡实现

*1.4.2 软件：气质串接软件应该同时包含中、英文两种软件，用户可根据自己需要安装不同语言版本的软件

1.4.2.1 手动/自动调谐, 数据采集, 数据检索, 分析结果报告, 定量分析及谱库检索功能

1.4.2.2 数据分析软件应包括常规数据和符合EPA要求的专用环境数据处理等多种分析模式。两种模式通过软件配置互相转换,均能独立工作

1.4.2.3 操作环境：Windows 7

1.4.2.4 谱库: NIST11谱库和化学结构式库 (不少于22万张)

1.4.2.5 质谱数据处理软件可依据保留时间锁定谱库当中标准保留时间和质谱信息对样品当中可能存在的目标化合物进行自动搜寻, 并显示搜寻结果.搜寻结果应显示每个化合物的实测保留时间与谱库当中其标准保留时间的偏差, 定量及确认离子之间的标准丰度比与实测丰度比等以供使用者准确定性。

*1.4.2.6保留时间锁定软件

*1.4.2.7 926种农药残留数据库软件

*1.4.2.8 DRS联合检索软件

注：*为必须满足的条件。