第一至十四包 提升食品药品检测能力建设项目购置设备技术参数

（除特殊说明外，投标人需在投标文件中提供所投产品生产厂家或总代理商针对本项目的合法授权书原件）

第一包：高分辨傅里叶变换组合质谱1台（进口）

用途：用于食品、药品等复杂基质中未知化合物的筛查、定性分析。用于生物药品及生物样品中的蛋白质、糖类成分的定性分析。

1.工作环境

1.1电源：220V，50Hz。

1.2温度：16-26℃。

1.3湿度：50-80%。

2.主要技术参数

2.1  二维双分压线性四极离子阱

2.1.1质量范围m/z：50～4000

2.1.2质量稳定度：+/-0.1amu/8hours

*2.1.3 MS/MS级数：≥10级

2.1.4定量动态线性范围：≥105

*2.1.5全扫描MS/MS灵敏度：

ESI：100 fg利血平 全扫描MS/MS，信噪比 ＞100：1（峰峰比）

- APCI：100fg利血平（2ul进样,50fg/ul），信噪比＞100：1（峰峰比）

2.1.6：扫描速度

2.1.6.1  普通扫描：33,300amu/sec（单位质量分辨）

2.1.6.2  高分辨扫描：2200 amu/sec，FWHM=0.15 amu

2.1.6.3  超高分辨扫描：54amu/sec FWHM=0.05 amu

2.1.6.4  超快速扫描：125,000amu/sec

2.1.7质量过滤器：二维双压线性四极离子阱

2.1.8 离子源（ESI源以及APCI源）

2.1.8.1 全自动优化离子源电压

2.1.8.2清洗离子传输毛细管时，质谱具有真空隔断能力

2.1.8.3具有离子源氮气流量调节装置

2.1.8.4+/-ESI源及+/-APCI源流速范围：不分流模式下：0.1ml-1ml/min（可接受100%水溶液）

2.1.8.5 离子源加热温度≥350℃

2.1.9检测系统：配有两个90度脱轴的连续打拿电子倍增器

*2.2  高场静电场回旋轨道阱傅里叶变换质谱

2.2.1 质量范围：50-2000amu, 200-4000 amu

*2.2.2 分辨率（Resolution）：＞240000 at m/z400

2.2.3 质量精度（Mass accuracy）：外标法＜3ppm；内标法＜1ppm

2.2.4 通量：3个高分辨扫描/秒，或者4次常规扫描

2.2.5 多种碰撞模式：CID HCD等

2.2.6 多级离子传输光学系统（线性阱-C-Trap）

2.2.7 阱内的压力小于10-9mbar

2.2.8 真空系统（Vacuum System）：提供机械泵，分子泵等，提供真空检测和自动保护装置。

2.3 超高压液相色谱仪

2.3.1二元超高压混合泵（可以选择四种溶剂，带真空脱气机及溶剂架）

2.3.1.1流量范围：0.001~3mL/min，步进0.001 mL/min

*2.3.1.2最大压力≥14000 psi

2.3.1.3流量精密度：＜0.05%

2.3.1.4 梯度混合精确度：＜ 0.15%

2.3.1.5泵清洗系统：主动式清洗柱塞

2.3.2  柱温箱

2.3.2.1控温范围：5-50℃或更宽

2.3.2.2温度稳定性  ±0.1℃

2.3.2.3柱容量：可容纳 4根30cm x 4.6mm柱子

2.3.3 自动进样器

2.3.3.1 进样体积：0.01~100μL增量0.01µL

2.3.3.2 进样体积准确度：0.15%RSD

2.3.3.3 交叉污染：0.004%

2.3.3.4温控式样品存储槽，温控范围覆盖4℃-30℃

2.3.4 二极管阵列检测器 ：采集频率≥100Hz

2.4纳升液相色谱仪

2.4.1 双梯度钛泵

2.4.1.1 超高压二元梯度纳流泵（有在线清洗装置）

*2.4.1.2纳流泵流速范围：20nL-50µl/min

*2.4.1.3 梯度模式保留时间精度：RSD＜0.2%

2.4.1.4 泵延迟体积 ≤ 25nL；

2.4.1.5 纳流泵压力范围：300-11000psi

2.4.2高压微流泵（有在线清洗装置）

2.4.2.1 微流泵流速范围：10-2500µl/min

2.4.2.2微流泵压力范围：300-7000psi

2.4.3  带全自动密封圈清洗装置

2.4.4  真空脱气机≥4通道；

2.4.3  自动进样器

*2.4.3.1 进样体积：10nl-100µl

*2.4.3.2温控范围4℃-45℃（可控温至室温以下20°C）；

2.4.3.3 可以选择96孔或384孔板。并带有用于装载试剂、稀释剂的样品瓶。

2.4.3.4 进样精度≤0.4%RSD（1uL）

2.4.3.5 进样残留≤0.02%

2.4.3.6 进样模式：Full loop，Partial loop, µ pick up 等

2.4.4  柱温箱

2.4.4.1 控温范围：从室温上10℃ -50℃

2.4.4.2 温度精度：±0.1°C；

2.4.4.3 配备1个低扩散十通切换阀，最大承压100Mpa

2.4.4.4切换阀出口间体积：＜130 nl

2.4.5全系统的连接管路系统能保障死体积的消除以提高系统的分离能力。

2.5．数据采集和处理系统

2.5.1 包括液相、质谱等硬件采集控制软件。

2.5.2数据分析软件包括：质谱结构解析软件；未知物筛查、定量、确证软件及数据库；代谢物鉴定分析软件； 蛋白质组学数据处理软件； 预测多糖和糖肽的结构； 差异表达分析软件

2.6 电脑参数：主流品牌商用计算机，应达到或优于以下配置：CPU： Intel Core2 Duo E8400 3.0GHz 及以上；4G内存；500G硬盘；独立显卡；显示器：26寸宽屏液晶；DVD刻录机。

3.仪器配置

生产厂商对仪器配置的完整性和配套性负责（包括辅助设备），保证仪器的正常使用，对于缺漏的部分生产厂商必须免费提供。

| 序列 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | 质谱部分 |  |
| 1 | 高分辨傅里叶变换组合质谱（包括ESI离子源、ESI 纳升离子源；APCI离子源及离子源接口；（含相应的工具和标样），包括机械泵和分子涡轮泵） | 1套 |
| 2 | 质谱软件（包括液相、质谱等硬件采集控制软件；质谱结构解析软件（Thermo Scientific Mass Frontier）；未知物筛查、定量、确证软件及数据库（ExactiveFinder）；代谢物鉴定分析软件（Thermo Scientific MetWorks）； 蛋白质组学数据处理软件（Thermo Scientific Proteome Discover）； 预测多糖和糖肽的结构（SimGlycan）； 差异表达分析软件（Thermo Scientific SIEVE） | 各1套 |
| 3 | 质谱和液相的两年维护耗材（含泵油，密封圈，调谐液等, 液质专用进口原装色谱柱7根：包括原厂C18色谱柱其中含2根4.6×150mm, 5μm柱；1根4.6×250mm, 5μm柱；2根4.6×100mm, 亚2μm柱；2根Hilic 柱4.6×100mm, 亚2μm柱。 包括进口原装柱前在线筛板芯10个 | 2年消耗 |
| 4 | 质谱电喷雾针 | 6支 |
| 5 | 离子源清洁棉签和清洁布 | 各5包 |
| 6 | 仪器维护专用工具包 | 1套 |
|  | 超高效液相部分 |  |
| 8 | 二元高压梯度泵（溶剂瓶1000 ml×4个） | 1台 |
| 9 | 在线真空脱气机 | 1台 |
| 10 | 自动进样器（进样瓶2ml×500个，瓶盖和垫2000个） | 1套 |
| 11 | 柱温箱 | 1台 |
| 12 | 二极管阵列检测器 | 1台 |
| 13 | 柱后手动分流阀（带刻度可调） | 1个 |
|  | 纳升液相部分 |  |
| 14 | 双梯度钛泵 | 1台 |
| 15 | 真空脱气机 | 1台 |
| 16 | 自动进样器 | 1台 |
| 17 | 柱温箱（含10通阀） | 1台 |
| 18 | 电脑，显示器LCD＞27寸 | 2台 |
| 19 | 激光打印机 | 1台 |
| 20 | UPS不间断电源1台 ；保证2小时供电的电池 | 1套 |

4． 技术服务条件

4.1  售后服务

4.1.1厂家为用户免费保修整机3年（包含机械泵和分子涡轮泵），免费提供终身软件升级服务。软件免费升级服务除厂家自身研发的软件外，还包含第三方软件SimGlycanTM软件（预测多糖和糖肽的结构软件）。保修期自仪器验收合格双方签字之日起计算；终身维修。厂家在接到用户维修申请后24小时内做出响应，2日内派维修人员到达用户现场进行维修服务。厂家提供每半年不少于2次的定期巡视维护。

4.1.2 电脑1年保修，下一工作日上门服务。

4.2  技术支持

4.2. 1设备安装、调试和验收：仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，设备安装调试需在15日内完成。

4.2.2境内培训要求：

现场培训：安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等。厂商应提供高级应用工程师现场培训三个月以上，直至用户单位2名以上操作人员能熟练使用。

集中培训：投标人应针对每台仪器至少2个名额就近参加厂商举办的集中培训，并承担相应的食宿、培训费用。培训地点应保证在中国境内不少于三处供用户选择。进行培训前应提前至少两周告知最终用户培训时间、地点及计划等，并需得到用户认可后统一进行培训。

4.2.3境外培训要求：若仪器为进口产品，每台仪器提供2个名额在仪器制造商所在地进行为期8天的培训，交通及食宿由卖方承担。未参加境外培训，则相关费用的使用另行协商

第二包:液相色谱-四级杆飞行时间质谱联用仪（Q-TOF）1台（进口）

用途：用于食品中有毒、有害物质（包括防腐剂、色素、多环芳烃等）的快速定性分析。

1.工作条件

1.1环境温度：10℃～40℃

1.2相对湿度：≤85%

1.3适用电源：电压220V（±10%），50Hz（±2%）

2. 技术参数及要求

2.1 离子源

2.1.1 直角正交型离子源接口

2.1.2 同时可接四个喷雾针，加两个内标

2.1.3 流速可覆盖1μl/min-1 ml/min ，梯度可从100%水到100%有机溶液

2.1.4 干燥气体逆流加热，加热温度≥350℃

2.1.5 可与HPLC和CE联用

2.1.6 具有气相联用的离子源（GC-APCI源）

2.1.7 具有固体进样杆（粉末进样）

2.2 飞行时间质量分析器（TOF）性能

2.2.1 无网格反射式飞行时间质量分析器

2.2.2 具有长寿命高灵敏度检测系统

2.2.3具有正/负离子模式切换能力

2.2.1扫描范围：50-30,000 m/z

*2.2.2分辨率：＞40,000 全扫描范围

*2.2.3质量精确度：内标校准：误差＜0.5 ppm；外标校准：误差＜2 ppm。

*2.2.6灵敏度：ESI正离子模式：1pg 利血平（m/z 609.2807），S/N＞100：1 （峰峰比）；ESI MS/MS正离子模式：小分子化合物： 1pg利血平（m/z 609.2807）；S/N＞400：1 （峰峰比）；大分子化合物：100 fmol/μL的多肽Glu-Fibrinopeptide B 溶液， 50：1 （峰峰比）。

2.2.7 质量稳定性： 0.1ppm（室温漂移＜+/-3℃，8小时）；质量分析器：ADC检测器；飞行管设计：采用无缝立方体的稳定制造技术，带有自动控温装置。

*2.2.8采样速度：4GHz；MS模式：每秒采集谱图数≥50张；MS/MS模式：每秒采集谱图数≥50张。

2.2.9离子抽提能力达0.001Da，可进行高线性范围精确定量。

2.2.10 TOF采用最新ADC技术，具真正同位素模式采集，可测定分子元素组成，并具有类似于真实同位素模拟技术可进行三维的分子式确定，从而获得准确的分子结构。

2.2.10宽动态范围：1×105

2.3真空系统

2.3.1 四级真空差动系统，大于两个以上分子涡轮泵。

2.3.2 飞行时间质量分析器的工作压力：＜ 5 x 10-8 mbar

2.3.3 具有机械泵静音罩

2.4 液相色谱泵

2.4.1 两个梯度分析泵，内置在一个模块中，既能单独控制，也能通过软件协同工作。

2.4.2 串联双柱塞往复泵，低压梯度混合。

2.4.3 溶剂通道数：每个泵≥3个，总共≥6个。

*2.4.4 最大耐压： ≥14000 psi

2.4.5  压力脉冲：＜1%

2.4.6  流速范围：0.001~10mL/min

*2.4.7 流速精密度：＜0.06%RSD

2.4.8 *流速准确度：±0.1%

2.4.9 梯度延迟体积：≤400µL，且不随反压变化

    - *在线脱气溶剂通道数：最少6

2.5自动进样器

2.5.1加样体积：0.01-100ul，增量0.01 ul。

2.5.2加样体积准确度：±0.5%

2.5.3 进样精度：＜0.25%RSD

*2.5.4交叉污染：＜0.005%

2.5.5 样品位数：≥120位2mL样品瓶，可直接放置3个96孔板。

2.5.6 温控范围：4-30℃

2.6 柱温箱

2.6.1标配2µL的预热器，减少溶剂进入色谱柱的温度歧视影响。

*2.6.2控温范围：5-80 ℃，可冷却至室温下10℃。

2.6.3温度精确度：±0.1℃

2.6.4温度准确度：±0.5℃

2.6.5柱容量：30cm×6

2.7 二极管阵列检测器

2.7.1光源：氘灯和钨灯双光源

2.7.2波长范围：190-600nm

2.7.3二极管个数：＞1000个

2.7.4 基线噪音：＜ ± 8 µAU at 254 nm

2.7.5基线漂移：＜1 mAU/h

2.7.6不低于120Hz 数据采集速率

2.8 应用软件 包括：定性，定量分析软件；谱库搜索收索软件；生化去卷积软件；代谢分析软件；蛋白质分析软件；同位素模拟匹配软件

2.9 数据系统 主流品牌商用计算机，应达到或优于以下配置：CPU： Intel Core2 Duo E8400 3.0GHz 及以上；4G内存；500G硬盘；独立显卡；显示器：24寸及以上宽屏液晶；DVD刻录机。

3. 配置要求：

生产厂商对仪器配置的完整性和配套性负责（包括辅助设备），保证仪器的正常使用，对于缺漏的部分生产厂商必须免费提供。

| 序列 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | 质谱部分 |  |
| 1 | 电喷雾-四级杆-飞行时间高分辨串联质谱仪（Q-TOF）及蠕动进样泵，机械泵带静音罩（含泵油6瓶，校正液2套） | 1台 |
| 2 | 配ESI源；APCI源；GC-APCI源；粉末直接进样杆；纳升ESI源 （喷针如果容易堵，应多配3根喷针） | 各1套 |
|  | 液相部分 |  |
| 3 | 双梯度分析泵 | 1台 |
| 4 | 脱气机 | 1台 |
| 5 | 自动进样器 | 1台 |
| 6 | 柱温箱 | 1台 |
| 7 | 二极管阵列检测器（含流通池） | 1台 |
| 8 | 软件部分包括：定性，定量分析软件；谱库搜索收索软件；生化去卷积软件；代谢分析软件；蛋白质分析软件；同位素模拟匹配软件 | 各1套 |
| 9 | C18色谱柱，5um，4.6x250mm 1根；Zorbax XDB extend 4.6 ×150mm, 5um 3根；4.6 ×100mm, 亚2um 2根，配备相应的保护柱芯及柱套 |  |
| 10 | 能满足仪器工作2小时的UPS电池；及符合相应功率的UPS主机 | 1台 |
| 11 | 电脑及显示器 | 2台 |
| 12 | 打印机 | 1台 |

4． 技术服务条件

4.1 售后服务

4.1.1厂家为用户免费保修整机2年（包含机械泵和分子涡轮泵3年保修），免费提供终身软件升级服务。保修期自仪器验收合格双方签字之日起计算；终身维修。厂家在接到用户维修申请后24小时内做出响应，2日内派维修人员到达用户现场进行维修服务。

4.1.2 电脑1年保修，下一工作日上门服务。

4.2 技术支持

4.2. 1设备安装、调试和验收：仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，设备安装调试需在15日内完成。

4.2.2境内培训要求：

现场培训：安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等

集中培训：投标人应针对每台仪器至少3个名额就近参加厂商举办的集中培训，并承担相应的食宿、培训费用。培训地点应保证在中国境内不少于三处供用户选择。进行培训前应提前至少两周告知最终用户培训时间、地点及计划等，并需得到用户认可后统一进行培训。

4.2.3境外培训要求：若仪器为进口产品，每台仪器提供2个名额在仪器制造商所在地进行为期8天的培训，交通及食宿由卖方承担。未参加境外培训，则相关费用的使用另行协商

第三包:

Ⅰ.电感耦合等离子质谱（ICP-MS）1台（进口）

- 应用要求

本仪器要求能适用于应用领域广泛的各种样品的元素分析、同位素分析和元素形态分析任务，满足食品、药品样品分析要求。

- 仪器工作环境

2.1工作环境温度： 15-30℃；

2.2工作环境湿度： ＜ 80% （无冷凝）；

  - 电源：单相200-240V ，50 Hz；

3.技术要求

  - 仪器硬件

3.1.1 雾化器：耐高盐高效率同心雾化器。

3.1.2雾化室：小体积旋流型雾化室，带半导体制冷装置，对雾化室制冷控温范围-10-20℃。

3.1.3可拆卸式石英炬管， 仪器自动准直，采用卡式设计的炬管座，方便更换。

3.1.4等离子体可视系统：同时具有等离子体TV功能或等离子体实时观测窗，可同时通过计算机和实验操作人员肉眼直观地监控等离子体状态。

3.1.5接口：采样锥和截取锥，截取锥口径范围0.5mm-1.0 mm。

3.1.6仪器主机ICP部分：进样系统具有对氩气流量精密控制能力，包括精密控制等离子体气，辅助气，雾化气。

3.1.7离子源：自激式全固态射频发生器，频率为27MHz或40MHZ，适用有机试剂直接进样，功率550-1600W连续可调。

3.1.8 真空系统：要求从大气压开始抽至可工作的真空度的时间小于15分钟。静态真空度维持在＜6×10-8mbar。

3.1.9离子传输：具有 90度偏转加离轴偏转透镜。

3.1.10等离子体炬位调整： 由计算机控制步进电机进行三维 （X,Y, Z 方向）位置控制，参数存储于计算机软件中。

3.1.11质谱范围： 4-280amu，质谱分辨率0.3-1amu 。

3.1.12具有高分辨和标准分辨率两种模式，可以对不同元素进行不同分辨率的设定，要求在一次样品测试中，四级杆在不同分辨率下自动切换。

3.1.13无需屏蔽圈等耗材即可实现500W冷焰模式，要求在一次样品分析中能自动切换冷焰模式和标准模式，保证样品中所有分析元素（在二种不同模式中）一次进样完成分析。

*3.1.14要求配置四极杆碰撞反应池，四极杆材料钼、钼合金或镀金陶瓷。可以同时使用He模式和H2模式，碰撞反应模式和标准条件的切换为全自动化。受干扰元素检测限As≤20ppt，Se≤40ppt，要求提供正式发表的证明文件。

3.1.15 自动进样器：样品位＞200位；精密度＜2%；进样范围0-50 mL。

3.2仪器软件

3.2.1操作系统： Microsoft ® Windows xp ,多任务,多用户系统软件。

3.2.2全自动分析功能（启动关闭仪器 ,炬位调整, 等离子体参数, 离子透镜, 标准等离子体条件与冷等离子体条件切换,标准技术与碰撞池技术切换等）

3.2.3包含色谱联用的采集、分析软件。可以满足色谱联用中的数据采集，色谱积分计算，报告输出等功能。

3.2.4实时数据显示和实时报告显示。

3.3仪器性能要求

*3.3.1 标准模式下灵敏度

低质量数（Li或类似物）： ≥50 M cps/ppm

中质量数（In或类似物）： ≥ 200 M cps/ppm

高质量数（U或类似物）： ≥220 M cps/ppm

3.3.2同位素比精度：RSD（107Ag/109Ag） ≤0.1%；随机背景：＜1 cps 。

3.3.4 标准模式下，仪器信噪比>200M（1 ppm中质量元素溶液，中质量灵敏度/随机背景）

3.3.5 氧化物离子（CeO+/Ce+）≤2 %

*3.3.6 仪器检出限

轻质量元素：  ≤1ppt

中质量数元素：≤0.1 ppt

高质量数元素：≤0.1 ppt

*3.3.7 短期稳定性（RSD）：≤2%

长期稳定性（RSD）：≤3%（2h）

3.3.8  质谱校正稳定性：≤ 0.025 amu/8h

3.4  主流品牌商用计算机，应达到或优于以下配置：CPU： Intel Core2 Duo E8400 3.0GHz 及以上；4G内存；500G硬盘；独立显卡；显示器：22寸及以上宽屏液晶；DVD刻录机。

3.4仪器配置要求

| 序列 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | 质谱部分 |  |
| 1 | 电感耦合等离子体质谱主机整体型；及软件（包括保证仪器正常工作所需的所有附件和色谱连用软件）；机械泵需带静音罩 | 1台 |
| 2 | 带半导体制冷雾化室 | 1套 |
| 3 | 自动进样器。（进样瓶不少于200个） | 1套 |
| 4 | 连接LC/IC 联用分析包，确保与第三方设备如IC,LC,激光烧蚀等系统进行双向通讯及接口；适用耐高基体盐分，低干扰水平的锥口 | 1套 |
| 5 | 消耗件：包括：采样锥3个；截取锥3个；进样泵管 2包（不少于30根）；废液泵管 2包；气路管线 5M；石英炬管 3支；2.5mm内径石英中心管 2支；雾化器：耐氢氟酸和耐高盐的同心雾化器2个、石英同心雾化器4个；真空泵油2瓶 |  |
| 6 | 计算机、打印机 | 各1台 |
| 7 | 原装进口冷却循环水系统（50Hz） | 1套 |
| 8 | 能满足仪器工作2小时的UPS电池 ；及符合相应功率的UPS主机 | 各1套 |
| 9 | 配备满足仪器要求所需的所有适合的进口减压阀（用于高纯氩气钢瓶及其他反应气钢瓶） | 按需配置 |

4技术服务和培训

4.1、设备安装、调试和验收：仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，设备安装调试需在15日内完成。

4.2、培训要求：

现场培训：安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等；

集中培训：投标人应针对每台仪器至少2个名额就近参加厂商举办的集中培训一周，并承担相应的食宿、培训费用。培训地点应保证在中国境内不少于三处供用户选择。进行培训前应提前至少两周告知最终用户培训时间、地点及计划等，并需得到用户认可后统一进行培训。

4.3 厂家提供仪器两年的保修期；

4.4 厂家长期提供技术支持，并免费提供所有公开发表的应用文献和最新仪器有关资料、通讯和用户论文集等。

4.5免费提供仪器使用手册、培训教材、应用文章等。

Ⅱ.气相色谱-质谱联用仪（GC-MS）1台（进口）

1、工作条件

1.1、电源：220 V，50 Hz

1.2、温度：操作环境15 ºC – 35 ºC

1.3、耐受温度：-40°C –  70°C

1.4、湿度：≤95 %

2、技术要求及配置

2.1、气相色谱仪

2.1.1柱箱

2.1.1.1操作温度：室温以上4 ºC – 450 ºC

2.1.1.2温度分辨：1 ºC温度设定，0.1 ºC程序设定

2.1.1.3最大升温速率： 120 ºC/min

2.1.1.4最大运行时间：999.99 min

2.1.1.5程序升温：最少能达到9阶10平台

2.1.1.6温度稳定性：＜0.01 ºC每1 ºC环境变化

2.1.1.7温度准确性：±1 %

2.1.1.8降温速率：从450 ºC降至50 ºC ，降温时间≤210 s

2.1.1.9保留时间重现性: ＜0.008%

2.1.1.10峰面积重现性: ＜1.0%RSD

2.1.1.11双通道柱流失补偿

2.1.2毛细柱分流/不分流进样口（带电子气路控制）

2.1.2.1最高使用温度：≥ 450ºC

2.1.2.2电子参数设定压力，流速和分流比，最高分流比7500:1

2.1.2.3压力设定范围：0-150 psi， 电子控制精度：0.001 psi

2.1.2.4流量范围：0-200 mL/min （氮气），0-1250 mL/min 氢气或氦气

2.1.2.5具有载气节省模式

2.1.2.6隔垫吹扫气流量由EPC控制

2.1.2.7快速扳转系统，更换衬管无需拆卸螺丝

2.1.2.8可以用于50um到530um的色谱柱 。

2.1.3自动进样器

2.1.3.1样品位数：≥100位

2.1.3.2进样量范围：0.1-5 µl，按1 %进样针体积可调

2.1.3.3进样时间：＜100 ms

2.1.3.4具备同一样品瓶多次进样功能: 多次进样1-99次, 进样间隔0-60 s

2.1.3.5自动进样针可以自行调节进样深度

2.1.3.6具备重叠进样功能（上一针进样时下一针已在准备,上一针进完样下针可马上进样,提高效率）

2.1.4顶空进样器

*2.1.4.1样品位数：≥100位

*2.1.4.2加热位数：≥12位

2.1.4.3峰面积重现性：＜1% RSD

2.1.4.4  标准的全电子气路控制顶空进样系统

2.1.4.5化学惰性的样品流路

2.1.4.6样品瓶： 10 mL、20 mL

2.1.4.7恒温箱温度加热：室温以上5-300˚C

2.1.4.8定量样品管/阀：室温以上5-300˚C

2.1.4.9传输管线：室温以上5-300˚C

2.1.4.10压力平衡进样技术或进样阀技术

2.2、质谱检测器

*2.2.1离子化方式 : EI, CI

*2.2.2 离子源类型: 整体非涂层惰性EI离子源

2.2.3离子化能量: 0-100 eV任意可调

*2.2.4离子源温度: 150-350 ℃

2.2.5 质量分析器: 可独立加热(温度范围:106-190℃),消除温度梯度, 免清洗维护

*2.2.6质量范围: 1.6-1000amu

2.2.7质量轴分辨率: 单位质量可调

2.2.8质量轴稳定性: 优于0.10 amu/48hr

2.2.9检测器:电子倍增器

2.2.10动态范围(电子): 10e6

2.2.11扫描速度(电子): 0.1amu步径,10,000amu/s

2.2.12记录速度: 8,000 amu/s

2.2.13 SIM: ≥32离子×32个组

2.2.15真空泵系统: ≥250L/sec (高速分子涡轮泵)

2.2.16 质谱更换离子源无需卸真空。

2.2.17灵敏度

*2.2.17.1EI灵敏度: 1pg OFN   600:1 (m/Z  272)

2.2.17.2 PCI全扫描灵敏度:  100pg BZP>125:1（甲烷）；>500:1（NH3）

2.2.17.3 NCI灵敏度：200fg  OFN>600:1

( 测试条件:30m×0.25mm×0.25um HP-5 MS柱. 扫描范围 50-300amu)

2.3、数据处理系统

*2.3.1气相色谱，质谱，自动进样器、顶空进样器都必须用同一个质谱工作站软件控制。

2.3.2 SIM/Scan :自动SIM方法生成功能和同时SIM/Scan

2.3.3AutoCI，自动调谐，正CI和负CI自动切换，自动调用参数，自动进行反应气控制

2.3.4化学离子化设置 :反应气电子流量控制,自动化学离子源调谐, PFDTD专属或其他调谐物

2.3.6自动调谐 :单击软件按钮,自动BFB,DFTPP或其他调谐

2.3.7气相色谱-质谱具有保留时间锁定（RTL）功能。此功能通过软件自动调整仪器工作参数，在五个不同条件下进样，分析锁定目标化合物而实现

2.3.8最新版的NIST谱库、解卷积软件、农药数据库、化妆品相关数据库

2.4、配置要求

2.4.1气相色谱仪主机（2个毛细管柱进样口, 1个液体自动进样器）

2.4.2顶空进样器1台

2.4.3质谱仪（含EI ,CI源）

2.4.4主流品牌商用计算机，应达到或优于以下配置：CPU: Intel Core2 Duo E84oo 3.0GHz 及以上；4G内存；500G硬盘；独立显卡；显示器：22寸及以上宽屏液晶；DVD刻录机。

2.4.5NIST数据库、解卷积软件、农药数据库、化妆品相关数据库

2.4.6品牌激光打印机

2.4.7 备品备件包括：

| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气相启动包 | 1个 |
| 2 | 非极性柱、弱极性柱、中等极性MS柱各二根，30m*0.25mm | 6根 |
| 3 | 毛细管接头（进样口端用） | 5个 |
| 4 | 毛细管接头（质谱端用） | 5个 |
| 5 | 柱螺帽 | 4个 |
| 6 | 衬管（分流20支、不分流20支） | 40支 |
| 7 | 10uL进样针 | 2支 |
| 8 | 进样口隔垫（50个/包） | 10包 |
| 9 | 0.25 mm石墨垫（10个装） | 5包 |
| 10 | 真空规 | 1个 |
| 11 | 离子源灯丝 | 1个 |
| 12 | 2ml进样瓶（100个/包） | 4包 |
| 13 | 样品瓶盖（100个/包）及垫片 | 4包 |
| 14 | 进口原装顶空瓶压盖器 | 1个 |
| 15 | 进口原装顶空瓶起盖器 | 1个 |
| 16 | 顶空进样瓶及瓶盖 | 200支 |
| 17 | 气体净化装置 | 1套 |
| 18 | 前级泵泵油 | 2瓶 |
| 19 | GC/MS维护工具包 | 1个 |

4、技术服务

4.1、设备安装、调试和验收：仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，设备安装调试需在15日内完成。

4.2、培训要求：

4.2.1现场培训：安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等

4.2.2集中培训：投标人应针对每台仪器至少2个名额就近参加厂商举办的集中培训，并承担相应的食宿、培训费用。培训地点应保证在中国境内不少于三处供用户选择。进行培训前应提前至少两周告知最终用户培训时间、地点及计划等，并需得到用户认可后统一进行培训。

4.3 免费提供技术咨询, 提供软件（特别是农药库和NIST库）终生免费升级。

4.4成都有维修服务站，保修期1年,保修期内免费上门维修。而且配备气质质联用仪维修及应用支持工程师在接到用户维护请求后，应在8小时内作出快速响应，应在24小时内到达现场。

第四包

Ⅰ.电感耦合等离子质谱（ICP-MS）1台（进口）

1应用范围

满足食品、药品中金属元素的测定。

2. 工作环境

2.1工作电压：220-240V，单相，30A，50/60Hz。

2.2工作温度：15-30C

2.3相对湿度：＜80%

3. 技术参数及配置要求

3.1  ICPMS主机硬件参数

3.1.1 ICP射频发生器：27MHz或40MHz长寿命固态射频发生器，RF功率范围550～1600W连续可调。适用有机试剂直接进样。

3.1.2 矩管位置：X，Y，Z三维计算机全自动准直，步进调节精度≤0.1mm，采样深度可调距离≥25mm。

3.1.3 屏蔽炬：高惰性材料制造，以适应1600W功率下高温使用。

3.1.4 工作气体流量控制：仪器必须配置由可由仪器软件控制的高精度气体质量流量控制器控制各个工作气体（包括碰撞/反应池气体、ICP等离子体气体等），可计算机控制的质量流量控制气体流路必须≥5个

3.1.5 雾化器：具有耐高盐的高效同心的雾化器。

3.1.6雾化室：高纯石英材质，具有高效半导体控温装置，控温范围-5C ～10C。

3.1.7样品锥：具备抗高盐的镍采样锥与截取锥。

3.1.8提取锥：清洗时无需关闭真空系统，易于安装、拆卸和清洗。提取锥上可带电压，使目标离子与不带电荷的污染物分离。

3.1.9 离子传输系统：具有离轴偏转传输系统，以消除光子和中性粒子污染。

3.1.10 四极杆：为钼、钼合金或镀金陶瓷制成；跳峰扫描速率≥22000amu/s；质量轴分辨率≤0.05amu；质量轴中心漂移≤0.05amu/天；

3.1.11 质谱质量范围5-275amu；

3.1.12 检测器：线性动态范围大于等于9个数量级，数据偏离线性不得过5.0%；检测器最快数据采集时间≤100us。

3.1.13 真空系统：具有高速差分分子涡轮泵组成的三级真空系统，并且外置机械泵。点火工作时仪器真空度须优于3×10-6mbar，从关机状态到可工作抽真空速不大于15min。

3.1.14 碰撞/反应池：仪器必须具备四级杆组成的碰撞/反应池技术，具有安装于高真空腔内的四级杆池体; 碰撞/反应气为高纯氦气，并提供氦气工作模式下2%HCl+100ppm Ca基体中As，Se等关键受干扰元素的检测限，As：≤20ppt，Se：≤40ppt，并提供公开正式发表的证明文件。碰撞/反应池亦可以使用氨气、氧气、氢气、氦气等反应气体或同时使用He模式和H2模式，碰撞反应模式和标准条件的切换可自动完成。

*3.1.15 仪器配置可连续稳定分析总含盐量（如NaCl）≥3%的样品。耐高盐进样系统性能指标：CeO+/Ce+≤0.3%，耐高盐配件分析性能：3%NaCl的溶液中含10ppb Pb，Cd，Hg，As，Cu，Zn等目标元素，连续进样大于1h，分析测定次数大于10次（3个重复测定/次），最终各目标元素结果稳定性≤4% 。要求提供该技术的配置细节技术描述与公开发表的论文等证明文件。

*3.1.16仪器配置与液相色谱联机用的硬件接口以及控制、数据分析软件，HPLC-ICP-MS系统可以由同一台电脑和同一套软件同时控制液相色谱和ICP-MS联机同步分析的系统优先考虑。

*3.1.17 灵敏度：低质量数Li或Be ≥50Mcps/ppm；中质量数Y或 In：≥100Mcps/ppm；高质量数Tl或Bi：≥50Mcps/ppm或者U≥220Mcps/ppm；氧化物干扰：CeO+/Ce+：≤2%，双电荷干扰：Ce2+/Ce+：≤3.0% 。随机背景干扰：≤1cps。

*3.1.18 检测限：低质量数：≤1ppt；中质量数：≤0.1ppt；高质量数：≤0.1ppt。

3.1.19 丰度灵敏度：低质量端：≤5×10-7；高质量端：≤1×10-7。

3.1.20 稳定性：短期稳定性：≤3%（20min）；长期稳定性：≤4%（4h）；质谱稳定性：≤0.05amu（24h）。

3.1.21 同位素比精度：RSD（107Ag/109Ag）≤0.1%；

*3.1.22 HPLC-ICPMS联机接口的安装测试指标：甲基Hg, 乙基Hg，无机Hg2+（以Hg计各100ppt）的混合形态标准溶液用HPLC-ICPMS系统在１０分钟内可以达到完全分离，并得出积分峰面积和保留时间等信息，各个Hg形态峰的信噪比S/N＞3。

3.2  液相色谱仪参数

3.2.1 惰性液相四元泵

可设置流速范围：0.01 – 10 ml/min,增量为 0.01 ml/min

流量精度：＜ 0.1% RSD, or ＜ 0.02 min SD

流量准确度：± 1% or 10 μl/min

压力范围：≥40 MPa （400bar，5800 psi）

PH范围： pH 1.0 – 12.5

延迟体积：600 – 800 μl

混合范围：0 - 95 % or 5-100 %

混合精度 ＜ 0.2 % RSD 或＜ 0.04 min SD

*惰性材料：钛, 金, 蓝宝石, PEEK, PEKK, PTFE

自动柱塞清洗装置，有效防止高盐浓度流动相对柱塞的磨损

在线脱气机，内置真空泵，压力传感器，实时监控真空腔压力变化，

脱气机最大流速（每一通路）： 10mL/min

3.2.2惰性液相自动进样器

进样量范围：0.1μL -1000 μL，增量为0.1 μL

精度：峰面积精度一般＜ 0.25 % RSD

最大耐压：大于 400 bar （5800 psi）

样品容量：100位，2mL

交叉污染：＜ 0.05%

pH范围： pH 1-13

* 流路使用材料（包括：• 进样针• 进样针座• 样品环•进样阀• 其他）陶瓷、PEEK、Metal-cladded （outside） PEEK （inside）、PEEK, ceramic, FFKM、PPSO2, PTFE。

3.2.3  惰性柱温箱

温度范围：从室温以下10 C 到80C；

温度稳定性：± 0.2C；

控温准确度：± 0.8 C

3.3  计算机配置要求

主流品牌商用计算机，应达到或优于以下配置：CPU： Intel Core2 Duo E8400 3.0GHz 及以上；4G内存；500G硬盘；独立显卡；显示器：22寸及以上宽屏液晶；DVD刻录机。

3.4仪器配置要求（所有配置必须满足）

| 序列 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | 质谱部分 |  |
| 1 | ICP-MS主机（包括碰撞反应池，5路质量流量计） | 1台 |
| 2 | ICP-MS工作站（包括电脑及激光打印机） | 1套 |
| 3 | 半导体制冷装置（用于冷却雾化室）必要时配备高盐（＞3%NaCl溶液）直接进样装置1套 | 1套 |
| 4 | 进口20种元素混合标准溶液；进口多元素内标混合溶液；多元素调谐溶液各1套； | 1套 |
| 5 | 进口循环冷却水系统 | 1套 |
| 6 | 消耗品配件包（含蠕动泵进样管、内标管、废液管不少于20根；锥和透镜清洗剂以及其它必须的消耗品） | 1套 |
| 7 | 除主机标准配置外需包含以下配件：采样锥及截取锥各3套；石英炬管3套；雾化器2套（耐高盐耐氢氟酸雾化器2套、同心石英雾化器1套）；泵油5 L |  |
|  | 惰性液相部分 |  |
| 8 | 惰性液相色谱仪（含四元泵、真空脱气机、自动进样器、柱温箱） | 1台 |
| 9 | 做Cr、Hg、Se、As形态分析专用色谱柱各2根及对照品各一瓶 |  |
| 10 | 机械泵需带静音罩 | 1台 |
| 11 | 配备满足仪器要求所需的所有适合的进口减压阀（用于高纯氩气钢瓶及其他反应气钢瓶） | 按需配置 |

3.5  技术服务和培训

3.5.1、设备安装、调试和验收：仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，设备安装调试需在15日内完成。

3.5.2、培训要求

现场培训：安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等；

集中培训：投标人应针对每台仪器至少2个名额就近参加厂商举办的集中培训一周，并承担相应的食宿、培训费用。培训地点应保证在中国境内不少于三处供用户选择。进行培训前应提前至少两周告知最终用户培训时间、地点及计划等，并需得到用户认可后统一进行培训。

3.5.3 厂家提供仪器两年的保修期；

3.5.4厂家长期提供技术支持，并免费提供所有公开发表的应用文献和最新仪器有关资料、通讯和用户论文集等。

3.5.5免费提供仪器使用手册、培训教材、应用文章等。

Ⅱ.气相色谱-串联四级杆质谱联用仪（GC-MS/MS）1台（进口）

1．工作条件

1.1电源电压： 120～240 V±10%

1.2环境温度：10～40˚C

1.3环境湿度：5～80%

2．质谱部分

2.1基本性能

2.1.1质量数范围： 10～2000Da或者更宽

*2.1.2扫描速度：＞5000 Da /秒

2.1.3分辨率：优于0.5FWHM

*2.1.4最小SRM扫描时间（Dwell Time）：1ms

*2.1.5定量准确度：＜8% RSD（100fg OFN，EI, SRM,0.7 FWHM，连续10针进样）

2.1.6灵敏度

2.1.6.1EI Full Scan模式： 1pg OFN,信噪比S/N ＞400：1；EI SIM模式： 25fg OFN, 信噪比S/N＞50：1；EI SRM（MRM）模式： 100fg OFN, 信噪比S/N＞2000：1

2.1.6.2 PCI Full Scan模式： 10pg BZP,信噪比S/N＞25：1；PCI SIM模式： 1pg, BZP 信噪比S/N＞50：1；PCI SRM（MRM）模式： 100fg, BZP 信噪比S/N＞150：1

2.1.6.3NCI Full Scan模式： 1pg OFN,信噪比S/N＞2000：1；NCI SIM模式： 10fg OFN, 信噪比S/N＞300：1

2.1.7正负离子检测切换速度：＜25ms2.1.8MS/MS切换时间：＜2ms，一次可测定3000对离子

2.1.8动态线性范围： ＞106

2.2 离子源

*2.2.1离子源温度：独立加热，最高可以到 350oC

2.2.2碰撞能量：可到200eV

*2.2.3可同步采集正负离子图谱，可以一次进样同时得到正负化学源的测试结果,必须提供谱图支持

*2.2.4带免放空真空锁定装置，不需要关机停泵即可完成化学源与电离源的更换

*2.2.5灯丝电流范围：0-1000A独立的电子透镜组

2.2.6具有离子源抗污染技术

2.2.7 离子源离子化方式： EI、PCI/NCI 含相应的离子源及反应气瓶

2.2.8 离子源电子能量：0-140eV

2.2.9具有网络通讯功能，可实现远程操作

2.3质量分析器

2.3.1 高精度共轭双曲面四极杆，保证热稳定性和重现性

2.3.2 Q2采用弯曲四极杆，具有CID（碰撞裂解模式）裂解能力并能防止从离子源产生的中性粒子和光子进入检测系统；碰撞池能有效消除“记忆效应”和“交叉污染”

*2.3.3质量分析器为串联四极杆。

2.4扫描功能

2.4.1扫描功能

全扫描（Full Scan）、子离子扫描（ Product Ion Scan）、母离子扫描（Precursor Ion Scan）、中性丢失扫描（Neutral Loss Scan）、选择离子扫描模式（SIM）、高选择离子扫描模式（H-SIM）、选择反应扫描模式（SRM）、高选择反应扫描模式（H-SRM）、多反应扫描模式（MRM）。

2.4.2具有定量相关增强型扫描功能，可一次进样完成定量和定性确认功能，使结构确证、定量变得简单，更易于多残留成份检测

2.4.3具有反向能量归一化扫描功能，能确保产生可检索的、碎片信息丰富的二级谱图数据，并用于谱库检索常规分析

2.5 检测系统

2.5.1后加速转换打拿极，电压快速切换，正负离子检测切换速度快

2.5.2脱轴设计、带有可扩展动态范围的电子倍增器

2.6 真空系统

包括一个分子涡轮泵和一个机械泵组成的三通道密闭耦合分子涡轮泵系统，空气冷却，源区和分析区形成差分抽气系统。

2.7 数据处理系统和计算机系统

Microsoft Windows XP操作环境，GC-MS工作站，可进行数据采集、数据处理、定性分析和定量分析；有建立数据库功能，谱库检索功能，符合GLP认证及21 CFR Part11、自动校正和全自动分析功能，全自动定量软件，原版操作系统。

3．气相色谱部分

3.1.柱箱温度：室温上4℃～450℃

3.2.升温速率0.1-120 OC/分钟

3.3.降温能力：从450℃降到50℃用250秒，柱温随室温变化精度：＜0.01℃/℃

3.4. 具有柱评价功能：保留时间锁定功能

3.5.具有自动检漏功能：快速判断仪器是否漏气

3.6分流/不分流进样口和程序升温进样口各一个

3.6.1 分流/不分流进样口（程序控制压力和流量），温度范围从50℃～400℃，1℃递增；

3.6.2 程序升温进样口（PTV）：最高温度450ºC，加热速率： 14.5ºC/sec，程序升温：3阶4段，空气冷却： 35ºC，可用于大体积进样，可用于反吹

3.6.3 电子压力流量控制，压力最高1000KPa

3.7液体自动进样器（独立）

*3.7.1配置不少于100位液体自动进样器

*3.7.2自动进样器不占用进样口，无需取下自动进样器就可手动进样

3.7.3 进样针体积10 µL。最大进样体积5 µL，最小进样体积0.01 µL，进样体积增量0.1 µL

3.7.4 进样可采用热针进样或快进快出进样，进样深度可调

3.7. 5 进样针可在进样前后分别清洗，清洗溶剂最多可选4种不同溶剂，废液瓶体积40 mL

3.7.6 自动进样器进样精度 RSD ＜ 0.3%

3.8顶空自动进样器（独立）

*3.8.1 不少于40位的连续样品位，不少于6位样品同时自动叠加加热

*3.8.2 采用阀和定量环进样技术，进样精确，自动管线清洗；定量环1ml

3.8.3电子气路控制，准确定量，保证气体流量和压力准确设定，迅速达到设定值

3.8.4 硅烷化的管路设计，降低样品之间的交叉污染

3.8.5 面板操作，随时了解进样器的工作状态

*3.8.6 两级振荡，加速样品达到平衡状态

3.8.7 样品加热采用无污染的空气加热，炉温要求40℃-200℃，增量1℃，精度±1℃

3.8.8阀件温度要求50℃-200℃，增量1℃，传输线温度要求50℃-220℃，增量1℃

3.8.9 仪器可存储不少于4种标准方法

3.8.10峰面积重现性：＜1% RSD

3.8.11样品瓶20mL

*3.8.12顶空瓶采用压盖方式密封，不能采用旋紧式方式密封。

四.仪器配置

4.1.气相质谱主机及接口，EI源和CI源

4.2一个分流不分流进样口和一个程序升温进样口，带电子流量/压力控制

4.3液体自动进样器，100位以上液体进样盘

4.4顶空自动进样器一台，安装工具

*4.5原装工作站及原版软件，NIST谱库及农残兽残二级谱库,塑料添加剂谱库

4.6电脑（一台）：主流品牌商用计算机，应达到或优于以下配置：CPU： Intel Core2 Duo E8400 3.0GHz 及以上；4G内存；500G硬盘；独立显卡；显示器：22寸及以上宽屏液晶；DVD刻录机

4.7打印机：配套激光打印机。

4.8 备品备件包括：

| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 非极性柱、弱极性柱、中等极性MS柱各一根，30m*0.25mm | 3 |
| 2 | WAX MS柱子60m*0.32mm*0.25µm | 1 |
| 3 | 气相启动包 | 1 |
| 4 | 离子源灯丝 | 1 |
| 5 | 2ml进样瓶（100个/包） | 3 |
| 6 | 样品瓶盖（100个/包）及垫片 | 5 |
| 7 | 10uL进样针 | 4 |
| 8 | 进样口密封垫（50个/包） | 2 |
| 9 | 0.32 mm石墨垫（10个装） | 3 |
| 10 | 0.25 mm石墨垫（10个装） | 3 |
| 11 | 真空泵油 | 2 |
| 12 | 20ml顶空瓶（个） | 200 |
| 13 | 顶空瓶密封垫（个） | 500 |
| 14 | 顶空瓶盖（个） | 500 |
| 15 | 压盖器、取盖器（套） | 1 |

五.售后服务与培训

5.1 厂家在成都设有常驻代表处或维修站。

5.2设备安装、调试和验收：仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，设备安装调试需在15日内完成

5.3质量及验收标准： 质量符合买方要求并符合厂家规定的各项标准，同时按厂家标准验收程序和中国国家计量标准部门或行业的有关规程验收。

5.4厂家为用户免费保修整机1年，免费提供终身软件升级服务。保修期自仪器验收合格双方签字之日起计算,终身维修。厂家在接到用户维修申请后24小时内做出响应，2日内派维修人员到达用户现场进行维修服务。

5.5 电脑1年保修，下一工作日上门服务。

5.6  技术支持

5.6.1技术文件：由供货方提供样本，使用及安装、调试、维修手册。终身提供易耗品、零件、备件、附件及软件升级服务。安装调试、仪器技术指标经验收合格，提出验收报告。

5.6.2培训

5.6.2.1现场培训：安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等,工程师在调试仪器的同时，培训用户能够自己操作仪器

5.6.2.2集中培训：投标人应在验收使用后1年内到国家级实验室或厂商举办的集中培训地（由双方协定）进行培训2周，厂商负责2人次的培训费、食宿费及往返交通费，使仪器使用者能全面、熟练掌握仪器性能和操作使用，并承担相应的食宿、培训费用。培训地点应保证在中国境内不少于三处供用户选择。进行培训前应提前至少两周告知最终用户培训时间、地点及计划等，并需得到用户认可后统一进行培训。

第五包：超高效液相色谱-串联四极杆质谱联用仪1台（进口）

1．运行环境

1.1电源电压： 单相220V±10%，50/60Hz，30A ;

1.2环境温度： 15-30 ℃;

1.3相对湿度：20-80%

2.技术要求与配置

2.1质谱仪部分：

2.1.1离子源： 电喷雾离子源 （ESI，流量5-3000 l/min）

大气压化学电离源 （APCI，流量200-3000 l/min）

离子源切换要求方便、快速；清洗、维护要方便。

2.1.2离子源接口：离子源接口适用于100％有机相到100％水相，耐用一定浓度的缓冲液，要求采用气帘气等特殊措施，以保持高灵敏度和抗污染能力,抗堵塞抗污染的接口技术。

2.1.3质量分析器：三重四极杆

*2.1.4质量范围m/z：5--3000 amu；

2.1.5扫描速度：  ＞5000  amu/s；

2.1.6分辨率：1amu

2.1.7质量稳定性：±0.1amu/24小时；

2.1.8质量准确度： ＜0.01%

2.1.9定量分析重现性：猪肉萃取液中5ppb,50ppb的莱克多巴胺溶液连续进样六次RSD＜1%

2.1.10定量线性范围：6个数量级

*2.1.11 MRM检测灵敏度：

ESI源（+）  1pg利血平  S/N＞1000：1 （峰峰比） 或S/N＞3000：1（RMS）；

ESI 源（-）  1pg氯霉素   S/N＞400：1（峰峰比） 或S/N＞1200：1（RMS）；

APCI源   1pg利血平   S/N＞1000：1（峰峰比） 或S/N＞3000：1（RMS）

2.1.12 正负离子切换速度≤30ms

2.1.13真空系统： 长寿命高真空分子涡轮泵系统，空气冷却， 自动断电保护功能。前级真空系统： 一个机械泵。

2.2  数据系统部分

2.2.1数据处理系统：主流品牌商用计算机，应达到或优于以下配置：CPU： Intel Core2 Duo E8400 3.0GHz 及以上；4G内存；500G硬盘；独立显卡；显示器：22寸及以上宽屏液晶；DVD刻录机。配备主流品牌商用激光打印机。

2.2.2软件：

2.2.2.1单点控制所有的液相部分和质谱部分。可以实现数据采集，数据分析，液相和质谱同步控制，在线监测，反馈显示和序列采集

2.2.2.2多反应监测（MRM）可以链接内标化合物名称。样品信息自动导入。多反应监测（MRM）表可以对每一个离子设定驻留时间，碰撞电压，碰撞能量。

2.2.2.3自动方法优化软件 ：自动由于每个目标化合物的质谱参数，如最佳碰撞电压，MS/MS的碰撞能量

2.2.2.4动态 MRM： 根据保留时间和峰宽自动分布离子驻留时间，无需设计时间窗口。

2.3	高效液相部分（超高效快速液相分析系统）：

2.3.1 液相要求：液相部分与质谱部分为同一厂家产品，质谱软件可完全控制

2.3.2二元高压梯度混合泵：

*2.3.2.1压力范围：最大耐压≥15000 psi。

*2.3.2.2流量范围：0-5.0 mL/min（可调步进0.001 mL/min）。

2.3.2.3流量精度：RSD≤ 0.075 %。

*2.3.2.4延迟体积：≤40µl

2.3.2.5其他要求：自动漏液检查功能功能。

2.3.3在线溶剂脱气机

2.3.4自动进样器：

2.3.4.1自动进样器必须耐高压，耐高压达15000psi以上。

*2.3.4.1 高通量样品设计：进样器样品容量不能小于300个2ml标准样品瓶，必要时采用样品盘组织扩展系统。

*2.3.4.2主动式进样针洗针系统，能同时使用2种独立不同洗针液，残留控制和交叉污染控制良好。

2.3.4.3温控式样品存储槽，温控范围覆盖4℃-40℃

2.3.5色谱柱温箱

2.3.5.1温度范围：低于室温10°C -90°C。

2.3.5.2控温精度度：≤0.5°C。

2.3.6二极管阵列检测器

* 2.3.6.1采样频率≥100Hz

2.3.6.2  1024个光电二极管

*2.3.6.3  噪音：单和多波长在230/4 nm波长下＜ ± 3 x10-6 AU，狭缝宽度4 nm，

2.4  配置要求：

生产厂商对仪器配置的完整性和配套性负责（包括辅助设备），保证仪器的正常使用，对于缺漏的部分生产厂商必须免费提供，由此造成的后果由生产厂商承担。

2.4.1  二元梯度泵：（一套）

2.4.2  在线真空脱气机： （一套）

2.4.3  自动进样器： （一套）

2.4.4  样品盘组织系统（一套）

2.4.5  高性能柱温箱： （一套）

2.4.6  二极管阵列检测器（一套）

2.4.7  质谱仪（一套），包括：ESI离子源、APCI离子源及离子源接口；三重四极杆质谱系统（含相应的工具和标样），包括机械泵和分子涡轮泵；质谱仪工作站软件；定性和定量分析软件等。

2.4.8  不间断电源1台 （保证供电2小时必须配套品牌电池）

2.4.9  电脑（一台）

2.4.10  显示器（一台）

2.4.11  高品质激光打印机（一台）A4幅面，黑白激光

2.4.12  配件及消耗品

2.4.12  配件及消耗品

| 品名 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 色谱柱 | 6根 | 包括原厂C18、C8色谱柱各两支，氨基柱和强极性化合物专用柱各一支，每支含在线过滤器，耐压要求大于15000psi |
| 在线筛板芯 | 10个 | 进口原装柱前在线筛板芯 |
| 溶剂瓶 | 6个 | 1000ml |
| 自动进样瓶 | 500个 | 2ml |
| 自动进样瓶盖和垫 | 2000个 |  |
| 调谐液 | 2瓶 |  |
| 柱后手动分流阀 | 1个 | 带刻度可调 |
| 离子源观察电筒 | 1只 | 进口品牌 |
| 自动进样器针 | 4根 | 10ul、50ul各2只，经X-type脱活 |
| 质谱电喷雾针 | 2支 |  |
| 液相毛细管和接头工具包 | 1个 | 包含常用的液相毛细管接头和工具 |
| 离子源清洁棉签 | 5包 |  |
| 离子源清洁布 | 5包 |  |
| 泵油 | 8L |  |
| 液相泵密封圈 | 2套 |  |
| 仪器维护专用工具包 | 1套 |  |

3． 技术服务条件

3.1  售后服务

3.1.1 厂家在成都设有常驻代表处或维修站。

3.1.2质量及验收标准： 质量符合买方要求并符合厂家规定的各项标准，同时按厂家标准验收程序和中国国家计量标准部门或行业的有关规程验收。

3.1.3厂家为用户免费保修整机2年（包含机械泵和分子涡轮泵），免费提供终身软件升级服务。保修期自仪器验收合格双方签字之日起计算；终身维修。厂家在接到用户维修申请后24小时内做出响应，2日内派维修人员到达用户现场进行维修服务。

3.1.4 电脑1年保修，下一工作日上门服务。

3.2  技术服务

3.2.1设备安装、调试和验收：仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，设备安装调试需在15日内完成。

3.2.2培训要求：

现场培训：安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等。

集中培训：投标人应针对每台仪器至少2个名额就近参加厂商举办的集中培训，并承担相应的食宿、培训费用。培训地点应保证在中国境内不少于三处供用户选择。进行培训前应提前至少两周告知最终用户培训时间、地点及计划等，并需得到用户认可后统一进行培训。

第六包：超高效液相色谱-串联四极杆质谱联用仪1台（进口）

1. 运行环境

1.1电源电压： 单相220V±10%，50/60Hz，30A ;

1.2环境温度： 15-30 ℃;

1.3相对湿度：20-80%

2. 技术要求与配置

2.1质谱仪部分：

2.1.1离子源： 电喷雾离子源 （ESI，流量5-3000 l/min）

大气压化学电离源 （APCI，流量200-3000 l/min）

离子源切换要求方便、快速；清洗、维护要方便。

2.1.2离子源接口：大气压离子源是正交设计，可有效防止大量脏样品对仪器的污染。而且离子源和质谱间有隔断阀，便于清洗离子源而不必放空真空系统。

2.1.3质量分析器：三重四极杆

*2.1.4质量范围m/z：5--2000 amu；

*2.1.5扫描速度：＞5000  amu/s；

2.1.6分辨率：≥6900 （FWHM）；

2.1.7质量稳定性： 0.1amu/24小时；

2.1.8质量准确度： 0.1amu；

2.1.9定量分析重现性：猪肉萃取液中5ppb,50ppb的莱克多巴胺溶液连续进样六次RSD＜1%

2.1.10定量线性范围：6个数量级

*2.1.11 MRM检测灵敏度：

ESI源（＋）1pg 利血平  S/N＞1000：1（峰峰比） 或S/N＞3000：1（RMS）；

ESI源（－）1pg 氯霉素  S/N＞400：1 （峰峰比） 或S/N＞1200：1（RMS）；

APCI源     1pg利血平  S/N＞800：1 （峰峰比） 或S/N＞2400：1（RMS）。

2.1.12 MRM扫描时间＜10ms

2.1.13真空系统：长寿命高真空分子涡轮泵系统，空气冷却，自动断电保护功能。前级真空系统： 一个机械泵。

2.1.14注射泵：可做直接质谱进样方式

2.2  数据系统部分

2.2.1数据处理系统：数据处理系统：主流品牌商用计算机，应达到或优于以下配置：CPU： Intel Core2 Duo E8400 3.0GHz 及以上；4G内存；500G硬盘；独立显卡；显示器：22寸及以上宽屏液晶；DVD刻录机。配备主流品牌商用激光打印机。

2.2.2软件：Windows操作平台。软件应能控制液相色谱部分和质谱部分，自动实现仪器的功能配置、条件优化、数据采集、数据处理、快速定量，自动实现MS和MS/MS扫描的切换，需具备质谱数据解析工具和谱库检索、建谱库等功能，标准配置系统适应性软件，方便客户计算柱效、理论塔板数、拖尾因子等验证必备指标。

2.3	高效液相部分（超高效快速液相分析系统）：

2.3.1 液相要求：液相部分与质谱部分为同一厂家产品，质谱软件可完全控制

2.3.2二元高压梯度混合泵：

*2.3.2.1压力范围：最大耐压≥15000 psi。

2.3.2.2流量范围：0-5.0 mL/min（可调步进0.001 mL/min）。

2.3.2.3流量精度：RSD≤ 0.075 %。

*2.3.2.4延迟体积：＜100µl

2.3.2.5其他要求：内置真空在线脱气机，自动漏液检查功能功能。

2.3.3自动进样器：

2.3.3.1自动进样器必须耐高压，耐高压达15000psi以上。

*2.3.3.4 高通量样品设计：进样器样品容量不能小于300个2ml标准样品瓶，必要时采用样品盘组织扩展系统。

*2.3.3.5主动式进样针洗针系统，能同时使用2种独立不同洗针液，残留控制和交叉污染控制良好。

2.3.3.6温控式样品存储槽，温控范围覆盖4℃-40℃

2.3.4色谱柱温箱

2.3.4.1温度范围：10-90°C。

2.3.4.2控温精度度：≤0.1°C。

2.3.5二极管阵列检测器

*2.3.5.1采样频率≥80Hz

2.4  配置要求：

生产厂商对仪器配置的完整性和配套性负责（包括辅助设备），保证仪器的正常使用，对于缺漏的部分生产厂商必须免费提供，由此造成的后果由生产厂商承担。

2.4.1  二元梯度泵（一套）

2.4.2  在线真空脱气机（一套）

2.4.3  自动进样器（一套）

2.4.4  样品盘组织系统（一套）

2.4.5  高性能柱温箱（一套）

2.4.6  二极管阵列检测器（一套）

2.4.7  质谱仪（一套），包括：ESI离子源、APCI离子源及离子源接口；三重四极杆质谱系统（含相应的工具和标样），包括机械泵和分子涡轮泵；质谱仪工作站软件；定性和定量分析软件等。

2.4.8  不间断电源1台（保证供电2小时必须配套品牌电池）

2.4.9  电脑（一台）

2.4.10  显示器（一台）

2.4.11  高品质激光打印机（一台）A4幅面，黑白激光

2.4.12  配件及消耗品

| 品名 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 色谱柱 | 6根 | 包括原厂C18、C8色谱柱各两支，氨基柱和强极性化合物专用柱各一支，每支含在线过滤器，耐压要求大于15000psi |
| 在线筛板芯 | 10个 | 进口原装柱前在线筛板芯 |
| 溶剂瓶 | 6个 | 1000ml |
| 自动进样瓶 | 500个 | 2ml |
| 自动进样瓶盖和垫 | 2000个 |  |
| 调谐液 | 2瓶 |  |
| 柱后手动分流阀 | 1个 | 带刻度可调 |
| 离子源观察电筒 | 1只 | 进口品牌 |
| 质谱电喷雾针 | 2支 |  |
| 离子源清洁棉签 | 5包 |  |
| 离子源清洁布 | 5包 |  |
| 泵油 | 8L |  |
| 液相泵密封圈 | 2套 |  |
| 仪器维护专用工具包 | 1套 |  |

3． 技术服务条件

3.1  售后服务

3.1.1 厂家在成都设有常驻代表处或维修站。

3.1.2质量及验收标准： 质量符合买方要求并符合厂家规定的各项标准，同时按厂家标准验收程序和中国国家计量标准部门或行业的有关规程验收。

3.1.3厂家为用户免费保修整机2年（包含机械泵和分子涡轮泵），免费提供终身软件升级服务。保修期自仪器验收合格双方签字之日起计算；终身维修。厂家在接到用户维修申请后24小时内做出响应，2日内派维修人员到达用户现场进行维修服务。

3.1.4 电脑1年保修，下一工作日上门服务。

3.2  技术服务

3.2.1设备安装、调试和验收：仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，设备安装调试需在15日内完成。

3.2.2培训要求：

现场培训：安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等

集中培训：投标人应针对每台仪器至少2个名额就近参加厂商举办的集中培训，并承担相应的食宿、培训费用。培训地点应保证在中国境内不少于三处供用户选择。进行培训前应提前至少两周告知最终用户培训时间、地点及计划等，并需得到用户认可后统一进行培训。

第七包：超高效液相色谱-串联四极杆质谱联用仪1台（进口）

用途：用于食品残留物质（如硝基呋喃代谢物、抗生素、β-受体激动剂等）测定。按照国家标准要求对食品、保健食品中的非法添加物质进行检测，即要求同时采集紫外、一级质谱信息、二级质谱碎片信息。

1.工作环境：

电源：220V,AC(交流),50Hz

工作温度：10-28℃

相对湿度：30-85%

2.技术参数要求

2.1串联质谱部分

2.1.1 离子源： ESI离子源流量范围：0.005-2 ml/min，无需分流；APCI离子源流量范围：0.2-2ml/min，无需分流；可使用100%水溶液和100%有机溶液；离子源便于更换，如即插即用设计。接口部分：采用无毛细管结构设计的锥孔离子源接口，同时采用气帘气技术

*2.1.2质量分析器：串联四极杆和线性离子阱。

2.1.2.1 质量范围： 5-2800 m/z。

2.1.2.2 扫描速度：＞23000amu/sec。

2.1.2.3 质量稳定性：0.1amu/24h。

2.1.2.4质量精度：全质量范围0.01%。

2.1.2.5离子阱分辨率＞6900

2.1.2.6数据采集动态线性范围： > 3×106

*2.1.3 灵敏度：ESI正离子：1pg 利血平，考察 m/z 609>195,S/N>500：1（峰峰比）；APCI  1pg利血平，考察 m/z 609/195,S/N>300：1 （峰峰比）

2.1.4 具有MS/MS和MS/MS/MS功能，一次进样同时获得MRM 定量图谱及各组分子离子二级/三级全扫描质谱图

2.1.5扫描方式：增强全扫描；增强子离子扫描 等

2.1.6 MRM最小驻留时间(dwell time)≤1ms。

2.1.7 真空系统：大抽速机械泵和长寿命涡轮分子泵，无需额外水冷却系统，具有自动断电保护功能

2.1.8 软件部分：仪器控制和数据处理系统：全自动定量、谱图解析、MS/UV谱库检索功能、自动校正和全自动分析功能。能根据每个MRM目标物的保留时间自动安排MRM分析，无需设置MRM采集时间窗。

2.1.9 软件可控制岛津、沃特斯、安捷伦的超高效液相色谱。

2.2液相色谱部分：

2.2.1泵

2.2.1二元高压梯度系统，含泵柱塞杆自动清洗附件

2.2.2 流量范围：0.001-5.0ml/min。

2.2.3流量精度：＜0.06%RSD。

*2.2.4压力范围：≥15000psi

2.2.5 流量准确度：±1%

2.2.6 在线脱气机，可满足泵的需要

2.2.2 柱温箱

2.2.2.1 柱温范围：室温以下9-80˚C

2.2.2.2 漏液报警：具备自动漏液报警

2.2.2.3 柱温箱容量：可以同时容纳3根25cm长度的色谱柱

2.2.3 自动进样器

2.2.3.1 进样范围：0.1-50uL

2.2.3.2进样精度：＜ 0.35% RSD

2.2.3.3进样交叉污染：＜ 0.002%

2.2.3.4 样品位数：不低于100位

2.2.3.5 温度范围：4℃-35℃

*2.2.3.6 主动式进样器清洗，可同时使用2种不同溶剂

*2.2.4 二极管阵列检测器 采集频率≥80 Hz

2.3 数据系统：

主流品牌商用计算机，应达到或优于以下配置：CPU： Intel Core2 Duo E8400 3.0GHz 及以上；4G内存；500G硬盘；独立显卡；显示器：24寸及以上宽屏液晶；DVD刻录机。

3. 系统配置

| 序列 | 产品名称 | 个数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高压二元泵、脱气机及相应附件 | 1套 |
| 2 | 自动进样器 | 1台 |
| 3 | 柱温箱 | 1台 |
| 4 | 紫外二极管检测器 | 1台 |
| 5 | 串联四级杆质谱（含1个ESI源；1个APCI源） | 1台 |
| 6 | 电脑、显示器及打印机 | 1台 |
| 7 | 各种仪器控制软件，数据分析软件等 | 各1套 |
| 8 | UPS电源 | 1台 |
| 9 | UPS电池数量能够维持2个小时 | 1套 |
| 10 | ESI喷针5支；APCI喷针5支；泵油4瓶 |  |
| 11 | 色谱柱 4.6*150mm C18 5μm（含保护柱及柱芯） | 2根 |
| 12 | 色谱柱 4.6*100mm C18 亚2μm(含保护柱及柱芯） | 2根 |
| 13 | CAPCELL PAK C18 MGⅡ 型号规格：4.6×150mm 5µm | 1根 |

4． 技术服务条件

4.1  售后服务

4.1.1厂家为用户免费保修整机2年（包含机械泵和分子涡轮泵），免费提供终身软件升级服务。保修期自仪器验收合格双方签字之日起计算；终身维修。厂家在接到用户维修申请后24小时内做出响应，2日内派维修人员到达用户现场进行维修服务。

4.1.2 电脑1年保修，下一工作日上门服务。

4.2  技术支持

4.2. 1设备安装、调试和验收：仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，设备安装调试需在15日内完成。

4.2.2境内培训要求：

现场培训：安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等

集中培训：投标人应针对每台仪器至少3个名额就近参加厂商举办的集中培训，并承担相应的食宿、培训费用。培训地点应保证在中国境内不少于三处供用户选择。进行培训前应提前至少两周告知最终用户培训时间、地点及计划等，并需得到用户认可后统一进行培训。

第八包

Ⅰ.高效液相色谱仪 5台（进口）

1．工作环境条件

1.1工作电压：220V

1.2工作温度：20-40度

1.3相对湿度：<80%

2. 技术要求及配置

2.1 主要功能：

2.1.1食品、药物分析研究与检测。

2.2技术指标：

2.2.1 四元梯度泵：

2.2.1.1工作模式：相互独立、电子控制的双柱塞直线驱动装置，双压力传感器反馈回路，无需混合器和阻尼器

2.2.1.2 溶剂数：四元

2.2.1.3 流速范围：0.050～10.000mL/min，以0.001递增

2.2.1.4 流速精度：≤0.075%RSD

2.2.1.5 流速准确度：±1.0%

2.2.1.6 延迟体积：<650µL（包括进样器扩散体积），并且不随反压变化

2.2.1.7 最大耐受压力：345bar（5000psi）

2.2.1.8 混合范围：0.0—100.0%  以 0.1% 增量

2.2.1.9 梯度准确度：± 0.5%，不随反压变化

2.2.1.10 梯度精度：0.15%RSD ，不随反压变化

2.2.1.11 压缩补偿：自动，连续

2.2.1.12 梯度曲线：11种

2.2.1.13 控制器：内置程序控制器，液晶显示，按键操作

2.2.1.14 延迟体积、梯度准确度和梯度精度指标不随反压变化

2.2.2  常温自动进样器：

2.2.2.1 样品瓶数：大于100位

2.2.2.2 进样次数：每个样品1～99次进样

2.2.2.3 进样精度：≤0.5%RSD

2.2.2.4 进样范围：0.1至100µL

2.2.2.5 进样线性度：>0.999

2.2.2.6 进样针清洗：针内外每次进样后通过专用流路自动清洗，交叉污染≤0.004%

2.2.3  控温自动进样器：

2.2.3.1 样品瓶数：大于100位

2.2.3.2 进样次数：每个样品1～99次进样

2.2.3.3 进样精度：≤0.5%RSD

2.2.3.4 进样范围：0.1至100µL

2.2.3.5 进样线性度：>0.999

*2.2.3.6 进样针清洗：针内外每次进样后通过专用流路自动清洗，交叉污染≤0.004%

*2.2.3.7 控温范围：4℃～40℃

2.2.4  柱温箱:

2.2.4.1  柱温范围：室温下5-60C

2.2.4.2  可以放置250mm长的色谱柱及保护柱

2.2.5  紫外可见检测器

2.2.5.1  波长、极性和灯源开关均可时间编程控制

2.2.5.2  内置硝酸铒滤光片用于波长校准及校正，紫外光、可见光都可以校正。用256.7nm、379.0nm、521.5nm及656.1nm共四个波长校正。开机时校准，随时可以进行校正

2.2.5.3  可变波长范围：190～700nm

2.2.5.4  检测通道：2个

2.2.5.5  光源：氘灯

2.2.5.6  波长准确度：±1nm

2.2.5.7  光谱带宽：5nm

2.2.5.8  测量范围：0.0001～4.0000AUFS

2.2.5.9  基线噪音：<5x10-6AU

2.2.5.10  漂移：1 x 10-4 AU/hour

2.2.5.11  梯形狭缝的光路设计，从硬件上消除示差折光效应

2.2.5.12  具有操作面板，可以独立设定工作参数、显示运行状态

2.2.5.13  流通池：池体积：10uL；池长：10mm；耐压：1000psi

2.2.5.14  采样速率：80Hz

2.2.6  光电二极管阵列检测器:

2.2.6.1  波长范围: 190-800nm

2.2.6.2  波长精度：±1nm

2.2.6.3  线性范围：2AU

2.2.6.4  光源：全程氘灯（190～800nm），不需要转换钨灯

2.2.6.5  最快采样速率: 80Hz

2.2.6.6  基线噪音：<1.0×10-5AU，在254nm、1.2nm光学分辨率、10mm流通池下测定

2.2.6.7  基线漂移：<1×10-3AU/hr

2.2.7  色谱工作站软件

2.2.7.1色谱工作站软件（应包括：本机运行控制软件；数据采集、分析、储存及定性定量分析）适于Microsoft windows2000/XP操作系统环境，具有单独控制所有的液相、进样和检测器部分。可以实现数据采集，数据分析的同步控制，在线监测，反馈显示和序列采集。能进行定性分析和定量分析；

2.2.7.2具有内置数据库，方便电子数据的管理；

*2.2.7.3提供相应软硬件，能够被实验室现有Empower网络管理软件控制。

2.2.8 工作站硬件：主流品牌商用计算机，i5或i7，3.0GMHz主频或以上，4000MB内存，500GB硬盘（分区），DVD驱动器带CD刻录，标准PCI插槽，串行接口，1 个以态网卡10M/100M网卡，独立显卡；显示器：22寸及以上宽屏液晶；Windows® XP 或Windows 7中文专业版（正版）。

2.3  配置要求：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 四元梯度泵(带在线脱气机) | 5套 |
| 2 | 常温自动进样器: | 2套 |
| 3 | 控温自动进样器 | 3套 |
| 4 | 柱温箱: | 5套 |
| 5 | 二极管阵列检测器 | 2套 |
| 6 | 紫外检测器 | 4套 |
| 7 | 液相色谱工作站软件 | 5套 |
| 8 | 电脑 | 5套 |
| 9 | 进口原装色谱柱.：Xterra MS C18柱 250*4.6mm 5um 八支；Xbridge C18 250*4.6mm 5um 九支；Inertsil ODS-2 C18柱 250*4.6mm 5um 一支；Inertsil ODS-3 C18柱 250*4.6mm 5um 一支；菲罗门 磺酸型阳离子交换柱250*4.6mm 5um 一支；赛芬 Carbomix H-NP 氢型阳离子交换柱300*7.8mm 10um 8%交联度 一支；超高压液相色谱柱 BEH C18柱50*2.1mm 1.7um 一支，BEH HILIC柱50*2.1mm 1.7um 一支， | 各1套 |
| 10 | 进口原装保护柱：Sufire 保护柱芯5个；Xterra 保护柱套1个，保护柱芯10个；菲罗门 C18 保护柱芯60个 | 各1套 |
| 11 | 切管器（不锈钢管线） | 4个 |
| 12 | 溶剂瓶1000ml×20个（配盖及垫，垫有管线出口），自动进样瓶2ml×1000个，瓶盖和垫1200个 | 1套 |
| 13 | 仪器维护专用工具包 | 5套 |
| 14 | 溶剂瓶盖（标口）及内垫（内垫有管线出口） | 60套 |

3.1  售后服务

3.1.1 厂家在成都设有常驻代表处或维修站。

3.1.2质量及验收标准： 质量符合买方要求并符合厂家规定的各项标准，同时按厂家标准验收程序和中国国家计量标准部门或行业的有关规程验收。

3.1.3厂家免费保修一年，三年免费技术咨询服务并免费提供终身软件升级服务。保修期自仪器验收合格双方签字之日起计算；终身维修。厂家在接到用户维修申请后24小时内做出响应，2日内派维修人员到达用户现场进行维修服务。

3.1.4 电脑1年保修，下一工作日上门服务。

3.2  技术支持

3.2.1设备安装、调试和验收：仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，设备安装调试需在15日内完成。

3.2.2 境内培训要求：

现场培训：安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等

集中培训：投标人应针对每台仪器至少2个名额就近参加厂商举办的集中培训，并承担相应的食宿、培训费用。培训地点应保证在中国境内不少于三处供用户选择。进行培训前应提前至少两周告知最终用户培训时间、地点及计划等，并需得到用户认可后统一进行培训。

Ⅱ.超高效液相色谱仪1台（进口）

1．运行环境

1.1电源电压: 单相220V±10%，50/60Hz，30A ;

1.2环境温度: 15-30 ℃;

1.3相对湿度:20-80%

2技术要求与配置

2.1溶剂输送系统（1套，含泵及脱气机）

*2.1.1溶剂数：四元梯度，可从四种溶剂中自由选择，可扩展配置六通阀扩展到同时使用九种溶剂

2.1.2溶剂瓶：四种流动相溶剂瓶，两种自动进样清洗瓶，一种二元溶剂清洗瓶

2.1.3脱气机：在线真空脱气，独立四通道，可在线监测脱气状态

2.1.4流速范围：0.010--4.000mL/min,以0.001mL为增量

2.1.5混合方式：泵前混合，无需使用带来死体积的混合器

2.1.6压缩补偿：自动连续压缩补偿

*2.1. 7系统体积：<120µL（含50uL混和器），不随反压变化

2.1.8柱塞清洗：标配自动柱塞清洗装置，可编程

2.1.9梯度曲线：预编11种梯度曲线（线性，步进，凹线，凸线）

*2.1.10最大操作压力：15,000 psi

*2.1.11梯度准确度：± 0.5%，不随反压变化

2.1.12梯度精度：0.15%RSD ，不随反压变化

2.1.13流速精度：≤0.075%RSD

2.1.14流速准确度：±1.0%

2.1.15 pH范围：2到12

2.2样品管理系统(自动进样器) （1套）

2. 2.1样品瓶数：96位(48位样品盘两个，2mL样品瓶)；96孔和384孔样品板

2. 2.2进样方式：针内针加压助力进样

2. 2.3进样次数：每个样品1～99次进样

2. 2.4进样精度：≤0.3%RSD

2.2.5洗针方式：具有内外清洗进样针功能，独立针外壁清洗流路，清洗溶剂不循环使用样品污染度：<0.004%

2.2.6进样准确度：±1 uL

2.2.7进样体积：0.1- 250ul

2.2.8进样线性度：>0.999

2.2.9自动进样循环时间：30秒（包含洗针）

最小样品体积：5μL，使用2mL样品瓶

2.2.10样品盘温度范围：配置可实现降温功能的样品室，控温范围为4-40℃，0.1℃为增量

2.2.11进样器扩展功能：可在线自动稀释和不同样品瓶间转移

2. 2.12 样品盘可以安放96和384孔板直接进样。

2.3 光电二极管阵列检测器

2.3.1波长范围：190--800nm

2.3.2氘灯：≥2000小时

*2.3.3光学分辨率：≤1.2nm

2.3.4数字分辨率：1.2nm-500nm

2.3.5波长准确度：≤±1nm

2.3.6噪音：≤10 X 10-6 AU

2.3.7漂移：≤1.0 X 10-3AU/hour

2.3.8流通池：光导全反射流动池, 池长：10mm,  池体积：500nL (分析池)

*2.3.9采样频率：≥80Hz

2.3.10流通池耐压：≥1000psi

2. 4柱温箱

*2.4.1温度范围：控温范围10℃—90℃，增量：0.1°C

2.3.2色谱柱信息跟踪记录：可自动采集识别色谱柱信息，并在线记录色谱柱使用信息

2. 5全中文色谱软件

2.5.1可以双向连接（仪器控制和数据采集）各个仪器生产厂商，包括安捷伦，Waters，岛津以及PE等的各种泵和检测器（紫外、示差、二极管阵列、蒸发光散射、荧光、电化学、电导、质谱），也可以采集气相系统数据。

2.5.2内置ORACLE® 10g版图文数据库：强大的数据管理功能，保证数据的完整性和安全性。原始数据、仪器条件和处理参数等信息的关联由软件自动建立，用户无需记忆就能找到相应的信息。在数据库中，用户可以采用各种检索方式从大量的数据中取出想要的数据。

2.5.3报告的编辑和排版：结果可以有单个报告和综合报告。报告的版式可以编排。

2.5.4具有数据安全性：符合cGMP/GLP和21 CFR Part 11法规的要求。登录时输入用户名和密码，每个使用者可以使用各自的用户名，密码和权限，相互之间的数据互相独立，互不干扰，防止了数据的误删除。

2.5.5原始数据和结果可通过多种方式输出到其它软件中（如Excel）。

*2.5.6提供相应软硬件，能够被实验室现有Empower网络管理软件控制。

2.6 工作站硬件：主流品牌商用计算机，i5或i7，3.0GMHz主频或以上，4000MB内存，500GB硬盘（分区），DVD驱动器带CD刻录，标准PCI插槽，串行接口，1 个以态网卡10M/100M网卡，独立显卡；显示器：22寸及以上宽屏液晶；Windows® XP 或Windows 7中文专业版（正版）。

2.7 配置

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 四元梯度泵（含六通阀扩展组件） | 1套 |
| 2 | 在线真空脱气机: | 1套 |
| 3 | 自动进样器 | 1套 |
| 4 | 高性能柱温箱 | 1套 |
| 5 | 超高效液相色谱专用光电二极管阵列检测器 | 1套 |
| 6 | 紫外检测器 | 1套 |
| 7 | 液相色谱工作站软件 | 1套 |
| 8 | 电脑 | 1台 |
| 9 | 超高压液相色谱柱 BEH C18柱50*2.1mm 1.7um 一支，BEH HILIC柱50*2.1mm 1.7um 一支，超高压液相色谱柱 BEH C18柱100*2.1mm 1.7um 一支，BEH HILIC柱100*2.1mm 1.7um 一支，进口原装保护柱及保护柱芯2套，耐压均要求大于15000psi。 | 各1套 |
| 10 | 溶剂瓶1000ml×4个，自动进样瓶2ml×500个，瓶盖和垫1000个，100ul锥形内插管250个, 250ul锥形内插管250个 | 各1套 |
| 11 | 原装氘灯及氙灯（加配） | 各1个 |
| 12 | 在线过滤器 | 5个 |
| 13 | 在线过滤器芯 | 25个 |
| 14 | 0.2um样品过滤GHP滤膜 | 500个 |
| 15 | 0.2um溶剂过滤GHP滤膜 | 500个 |

3.1  售后服务

3.1.1 厂家在成都设有常驻代表处或维修站。

3.1.2质量及验收标准： 质量符合买方要求并符合厂家规定的各项标准，同时按厂家标准验收程序和中国国家计量标准部门或行业的有关规程验收。

3.1.3厂家免费保修一年，三年免费技术咨询服务并免费提供终身软件升级服务。保修期自仪器验收合格双方签字之日起计算；终身维修。厂家在接到用户维修申请后24小时内做出响应，2日内派维修人员到达用户现场进行维修服务。

3.1.4 电脑1年保修，下一工作日上门服务。

3.2  技术支持

3.2.1设备安装、调试和验收：仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，设备安装调试需在15日内完成。

3.2.2 境内培训要求：

现场培训：安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等

集中培训：投标人应针对每台仪器至少2个名额就近参加厂商举办的集中培训，并承担相应的食宿、培训费用。培训地点应保证在中国境内不少于三处供用户选择。进行培训前应提前至少两周告知最终用户培训时间、地点及计划等，并需得到用户认可后统一进行培训。

第九包：基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱仪1台（进口）

1.工作条件

1.1工作温度：+5℃～+35℃

1.2电源：220V+/-10%，50-60赫兹

2.技术要求及配置

2.1主要功能：

2.1.1蛋白质组学、定量蛋白质组学、MALDI 分子组织成像学、脂类物质研究、天然产物有机化合物精确质量测定和分子式的确定、药物代谢组学研究等。

2.1.2微生物（包括细菌、真菌以及酵母菌等）的蛋白质指纹图谱快速鉴定。

2.2技术指标：

2.2.1 离子源：MALDI 离子源。

*2.2.2质量分析器：串联飞行时间质量分析器。

2.2.3质量范围：≥500，000 Da。

2.2.4分辨率（多肽）：线性模式 ≥5000，反射模式  ≥25000， MS/MS模式≥5000 。

*2.2.5灵敏度(或等同于以下指标)：线性模式（牛血清白蛋白）：100fmol，信噪比优于100：1；反射模式（多肽）：10amol，信噪比优于100：1；微生物鉴定检测下限低于100ng。

2.2.6质量准确度：反射模式：内标法≤2ppm，外标法≤20ppm；串联质谱模式≤0.05Da。

2.2.7激光器：激光频率范围可调1-1000Hz ，MS模式出厂设置达到1000Hz；激光聚焦点直径可调10-100μm。

2.2.8智能快速免拆清洗离子源。

2.2.9串联质谱功能：具有激光诱导解离、碰撞诱导解离、源内衰减等串联质谱功能，其中源内衰减可区别亮氨酸与异亮氨酸。

2.2.10 MS/MS预选离子能力强：分辨率不小于750。

2.2.11 串联质谱的灵敏度： 10amol 1570.68 Da (谷氨酸-异亮氨酸), 碎片峰 1056.47Da , S/N优于100：1。

2.2.12反射器源内衰减功能：可对大蛋白进行直接检测，不需酶解，可以实现T3测序（蛋白的末端三级序列测定）。

2.2.13稳定性：外校准能保持24小时（多肽混合物）。

2.2.14 微生物鉴定数据库不少于3000种。

2.2.15 对鉴定的微生物可进行聚类分析。

2.3配置：

2.3.1基质辅助激光解吸附电离飞行时间质谱仪主机 1台（ 配MALDI 离子源1套、激光器2个）。

2.3.2 靶板及靶托

2.3.2.1镀有抗腐蚀涂层的靶板、靶托及靶板识别器（384个样品点），1套。

2.3.2.2抛光的靶板、靶托及配有靶板识别器（384个样品点），1套。

2.3.2.3样品增敏靶板及靶托，384个样品点，包括校正靶点（外加96个点用于外标法校正），1套。

2.3.2.4测定小分子的一次性纳米结构靶板（无需基质）10块，适配器1个。

2.3.2.5测定小分子的一次性纳米结构靶板，5块。

2.3.3薄层层析适配器及相应控制处理软件，1套。

2.3.4 3KVA UPS不间断电源,1台。

2.3.5 进口MALDI质谱专用基质5套(每套不少于5种)。

2.3.6多肽混合标准品、蛋白混合标准品各2套。

2.3.7主流品牌商用计算机1台，应达到或优于以下配置：CPU： Intel Core2 Duo E84oo 3.0GHz 及以上；4G内存；500G硬盘；独立显卡；显示器：22寸及以上宽屏液晶；DVD刻录机。

2.3.8 激光打印机一台。

2.3.9数据处理软件。

2.3.9.1质谱操控软件包。

2.3.9.2蛋白/多肽数据处理专用软件包。

2.3.9.3高分子多聚物专用分析软件。

2.3.9.4 Matrix Science提供的MS和MS/MS数据搜库索提供，并可支持OWL, NCBInr and dbEST等蛋白序列数据库，并提供服务器一台。

2.3.9.5微生物快速鉴定与分类软件。

2.3.9.6微生物数据库。

2.3.9.7发现生物标记物生物信息软件包。

3.技术及售后服务：

3.1技术服务

3.1.1设备安装、调试和验收：仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，设备安装调试需在15日内完成。

3.1.2培训要求：

现场培训：安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等；

集中培训：投标人应针对每台仪器至少2个名额就近参加厂商举办的集中培训，并承担相应的食宿、培训费用。培训地点应保证在中国境内不少于三处供用户选择。进行培训前应提前至少两周告知最终用户培训时间、地点及计划等，并需得到用户认可后统一进行培训。

境外培训：提供不少于3个名额在仪器制造商所在地进行为期不少于6天的培训，交通及食宿由卖方承担。未参加境外培训，则相关费用的使用另行协商。

3.2售后服务

3.2.1整机保修期为验收合格后三年，激光器保修期为验收合格后十年，保修期内免费维修；保修期后提供终生维修。

3.2.2 维修响应：接到用户通知后1小时立即予以响应，一般问题24小时内现场解决，厂家要在国内设有维修中心，并可及时提供零部件服务。

3.2.3 厂家提供全套的中/英文操作，维修及培训资料。厂家提供长期应用支持及问题解答，协助用户的使用。

3.2.4 终身提供蛋白质与微生物等上述配置数据库及软件的免费升级。

第十包

Ⅰ.正置显微镜及成像系统1台（进口）

1.工作条件

1.1工作温度：+5-35℃

1.2 工作相对湿度：20-80%

1.3电源：220V/50Hz

2.技术要求及配置

2.1主要功能：对微生物、组织切片等样品进行显微观察，并进行图像采集和处理。

2.2.显微镜部分

*2.2.1研究级智能化正置显微镜，具有明场、相差、暗场、偏光、微分干涉功能的观察。

2.2.2 放大倍数：满足50X-1000X观察。

2.2.3光学系统：无限远校正光学系统，复消色差透镜校正光路，高对比度和明亮度。

2.2.4目镜筒：宽视野三目观察筒，屈光度调节功能，人机学观察镜筒，分光比率100/50/0三档分光。

2.2.5目镜：10X（视场数不低于25mm）。

2.2.6荧光滤块、荧光光闸、视场光阑、孔径光阑、聚光镜、聚光镜顶镜等均可实现电动控制和电脑控制。

*2.2.7智能型编码物镜转换器，物镜：

2.2.7.1平场全复消色差物镜PL FL 5X：N.A≥0.15

2.2.7.2平场全复消色差相差物镜PL FL 10X：N.A≥0.30

2.2.7.3平场全复消色差相差物镜PL FL 20X：N.A≥0.50

2.2.6.4平场全复消色差相差物镜PL FL 40X：N.A≥0.75

2.2.7.5平场全复消色差相差油镜PL FL 100X：N.A≥1.25 Oil

2.2.8调焦：调焦精度1um。

2.2.9电动载物台：高级耐磨陶瓷表面。

2.2.10聚光镜：电动万能消色差/消球差聚光镜；电动控制摆动前端镜。

2.2.11 照明：内装式透射光柯勒照明器，12V100W长寿命卤素灯，自动光强/色温调节。

2.2.12全自动恒定彩色亮度控制。

2.2.13机身底座具彩色液晶触摸屏，显示并控制显微镜物镜及其他附件。。

2.2.14可以快速的进行固件的升级和快速的软件交互作用。

2.2.15显微镜机身有自动编程功能按键。

2.3科研级彩色CCD数码摄像头

*2.3.1 不小于2/3’’ CCD，真实物理像素≥500万，最高输出≥1000万。

2.3.2曝光时间：1ms—60s。

2.3.3 500万象素采集速度不低于8fps。

2.3.4火线高速数据传输。

2.4正版专业分析软件，除具备基本采图、存储功能外，必须具备完备的图像分析处理功能：

2.4.1图像处理：矫正图像间的位置偏移，旋转和缩放；景深扩展功能；局部放大工具可同时观察整幅图像及其局部细节；彩色合成工具（可对各通道荧光及明场/相差/微分干涉图像作叠加）；软件提供多种的图像处理功能形态学处理，伪彩处理，图像混合，RGB三色叠加等。

2.4.2图像增强：背景扣除和校正；使用等效对比、伽玛校正、边缘增强、域值范围调节等方法自动或手动增强色彩或对比度；可自动生成反转图像；具备多种滤镜功能；可自定义滤镜算法；多种边缘增强型滤镜、3D滤镜等。

2.4.3图像自动分析测量：自动计数，自动测量长度、圆弧度、角度、面积、周长、对象间距、平均距离等各种参数的功能，统计对象数据与原图目标一一对应定位显示；测量数据可动态输出到Excel，可统计分析测量数据最大最小平均值、标准差、总量等，具备自动阈值分割功能；自动跟踪目标物。

2.4.4实验参数设置功能，可提供多达6维参数（x/y/z/t/n/lamda）同时采集、采图；可以设定任意时间序列，自动控制显微镜及摄像头按时采集、记录；Colocalization、Mark&Finder对细胞跟踪及定位；多区域荧光强度测量，多通道荧光图像无边界叠加合成等；3D重建模块可重新还原细胞内部空间结构，可直接观察标记物在细胞内的空间定位。

2.5显微镜、摄像头及软件均应为同一品牌，方便售后及维护。

2.6配置

2.6.1主流品牌商用计算机1台，应达到或优于以下配置：CPU： Intel Core2 Duo E84oo 3.0GHz 及以上；4G内存；500G硬盘；独立显卡；显示器：22寸及以上宽屏液晶；DVD刻录机。

2.6.2喷墨彩色打印机一台。

2.6.3显微镜

2.6.3.1主机，1台。

2.6.3.2平场全复消色差相差物镜5X，10X,20X,40X各 1个，100X（oil）2个。

2.6.3.3微分干涉系统，1套。

2.6.4图像分析软件，1套。

2.6.5数码CCD，1台。

2.6.6卤素灯泡：12V100W ，3个；无荧光镜油 ，2瓶。

3． 技术服务条件

3.1  售后服务

3.1.1 厂家在成都设有常驻代表处或维修站。

3.1.2质量及验收标准：质量符合买方要求并符合厂家规定的各项标准，同时按厂家标准验收程序和中国国家计量标准部门或行业的有关规程验收。

3.1.3厂家为用户免费保修整机2年，保修期自仪器验收合格双方签字之日起计算。定期维护，终身维修。厂家在接到用户维修申请后24小时内做出响应，2日内派维修人员到达用户现场进行维修服务。

3.2  技术支持

3.2.1技术文件：由供货方提供样本，使用及安装、调试、维修手册。终身提供易耗品、零件、备件、附件及软件升级服务。安装调试、仪器技术指标经验收合格，提出验收报告。

3.2.2培训：要求提供安装时的现场培训，工程师在调试仪器的同时，培训用户能够自己操作仪器。

Ⅱ.实时荧光定量PCR仪1台（进口）

1．运行环境

1.1电源电压：单相220V±10%，50/60Hz

1.2环境温度：15℃～35 ℃

1.3相对湿度：20%～80%

2. 技术要求与配置

2.1主机

2.1.1可兼容标准96孔、快速96孔、384孔、微流体芯片等4种半导体控温PCR模块。

2.1.2光学系统：具有6色发射光通道和6色激发光通道，可自由组合，最多检测不少于20种不同的荧光光谱。

*2.1.3 每次同时检测96孔或384个样品。

2.1.4可选配全自动机械臂和条码识别器，可连续进样检测110块384孔板或60快快速96孔板，并追踪每个样品信息。

2.1.5 支持384孔微流体芯片（每孔内可按用户要求预埋好检测基因表达/基因分型/microRNA的引物和探针）。

2.1.6 检测时间：完成40个循环时间≤40min（384孔快速模式）。

2.1.7检测通量：≥300个样品/天 。

*2.1.8灵敏度：单拷贝检测/反应体系。

2.1.9 精确度：最低可分辨1.5倍拷贝数差异。

2.1.10试剂含有UNG酶，防止污染。

2.1.11有内参比荧光Rox，校正加样误差和管间差异。

2.1.12  96孔快速模式最快升温速度≥6.5℃/min，降温速度≥6℃/min。

2.1.13 温度精确度：0.25℃，温度一致性：≤0.5℃。

2.2软件：

*2.2.1配备完备的定量PCR软件，等位基因分析软件。

2.2.2配备专业的探针及引物设计软件，可用于PCR引物，巢式PCR,多重PCR引物，RT-PCR 引物和Taqman探针的设计和自动测试。

*2.2.3 配备基因表达相对定量分析软件，可同时对大于3500个数据进行自动的分析、比对、作图，用于基因表达，药物疗效考核等相对定量分析。

2.2.4 软件可以校正多色荧光之间的干扰。

2.3、有大量可供选择的应用试剂盒：

*2.3.1有适用于常见的食品微生物、病毒等传染病病原体核酸检测的商品化试剂盒供选择。

2.3.2 有适用于残留DNA检测的商品化试剂盒供选择。

2.3.3有超过450万种原厂SNP检测试剂盒供选择。

2.3.4有超过200万种原厂基因拷贝数（CNV）检测试剂盒供选择。

2.3.5有超过2000种原厂micorNRA检测试剂盒供选择。

2.3.6超过2.5万种非编码RNA检测试剂盒选择。

2.3.7有TaqMan蛋白表达检测试剂盒供选择。

2.3.8有超过100万种原厂基因表达分析试剂盒供选择。

2.6配置

主机1套，配有96孔和384孔模块各1个，定量PCR软件1套，电脑1套（主流品牌商用计算机，应达到或优于以下配置：CPU: Intel Core2 Duo E8400 3.0GHz 及以上；4G内存；500G硬盘；独立显卡；显示器：22寸及以上宽屏液晶；DVD刻录机）。

3． 技术服务条件

3.1设备安装、调试和验收：仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，设备安装调试需在15日内完成。

3.2境内培训要求：

现场培训：安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等

集中培训：投标人应针对每台仪器至少2个名额就近参加厂商举办的集中培训，并承担相应的食宿、培训费用。培训地点应保证在中国境内不少于三处供用户选择。进行培训前应提前至少两周告知最终用户培训时间、地点及计划等，并需得到用户认可后统一进行培训。

Ⅲ.活细胞工作站1台（进口）

1．运行环境

1.1电源电压：单相220V±10%，50/60Hz

1.2环境温度：15℃～35 ℃

1.3相对湿度：20%～80%

2. 技术要求与配置

*2.1整机要求：全自动控制，所有的部件诸如光源、CCD、快门、Z轴光切器和荧光滤色片转轮等都为一体化设计，并对采图效率进行充分的优化。

2.2显微镜部分

2.2.1光学系统：无限远光学校正系统。

2.2.2具有活细胞长时间稳定对焦功能，具有明场、暗场、荧光、相差、DIC观察方式。

2.2.3具有红外跟踪实时对焦功能，发射≥780nm红外监视激光，能长时间实时跟踪焦面变化情况。

2.2.4目镜：双目镜筒，瞳距、屈光度可调。

*2.2.5电动XY轴载物台，载物台可直接进行多种孔板的自动扫描，包括35mm培养皿，50、60mm培养皿和6-96孔板，要求分辨率不低于：0.04um（XY），0.002um（Z），±1um（XY重复精度）。

2.2.6照明：100W卤素灯透射光照明装置。

2.2.7聚光镜：不少于5孔，电动。

2.2．8 物镜：不低于6个物镜插槽，电动。

2.2.9平场荧光相差4倍物镜，NA值≥0.13.

2.2.10平场荧光相差10倍物镜，NA值≥0. 3。

2.2.11平场荧光相差20倍物镜，N.A. ≥0.45。

2.2.12平场荧光相差40倍物镜，N.A. ≥0.6。

2.2.13平场全复消色差60倍油镜，N.A.≥1.42。

2.3显微成像系统

2.3.1 CCD尺寸≥2/3英寸，黑白CCD ，CCD输出像素≥100万。

2.3.2像素大小：≥8um X 8um。

2.3.3半导体制冷，最低温度：低于室温 10℃。

2.4 CO2恒温培养装置

*2.4.1微型CO2恒温培养装置，不需要外加培养箱体。

*2.4.2可以用于96孔板、6孔板等其他孔板以及35mm、50mm培养皿等的活细胞培养。

2.4.3温度范围：室温～45℃

2.4.4控温精度：≤±0.3°C

2.5软件

*2.5.1与显微镜同品牌的软件，可以控制显微镜，包括电动Z、物镜切换、聚光镜附件、透射光光强、激发滤色镜快速切换、快速光闸、荧光激发光强等。

2.5.2对不同荧光通道所得图像的自动叠加，以及对彩色荧光图像进行拆分.

2.5.3多功能测量分析软件，具有自动测量、记数和统计功能，3D分析和测量功能，自动、手动拼接图象

2.6配置

主机1套，高速超高灵敏度CCD1台，二氧化碳培养系统1套，平场荧光相差4倍、10倍、20倍、40倍物镜，60倍油镜各1个，软件1套，电脑1套（主流品牌商用计算机，应达到或优于以下配置：CPU: Intel Core2 Duo E8400 3.0GHz 及以上；4G内存；500G硬盘；独立显卡；显示器：22寸及以上宽屏液晶；DVD刻录机）。

3． 技术服务条件

3.1设备安装、调试和验收：仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，设备安装调试需在15日内完成。

3.2境内培训要求：

现场培训：安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等

集中培训：投标人应针对每台仪器至少2个名额就近参加厂商举办的集中培训，并承担相应的食宿、培训费用。培训地点应保证在中国境内不少于三处供用户选择。进行培训前应提前至少两周告知最终用户培训时间、地点及计划等，并需得到用户认可后统一进行培训。

第十一包

Ⅰ.激光拉曼光谱仪1台（进口）

1．工作环境条件

1.1工作电压：220V交流稳压

1.2工作温度：15-28 ºC

1.3相对湿度：<78% RH

2. 技术要求及配置

2.1 主要功能：

2.1.1食品、药物分析研究与检测；

*2.1.2 实验室级研究用激光拉曼光谱仪（非便携式拉曼）。

2.2显微共聚焦拉曼采样模块

2.2.1 通光效率：光学系统采用消像散反射式光路，全光谱范围无色差，系统通光效率>30%；

2.2.2 灵敏度：单晶硅三阶峰的信噪比≥20:1，可观察到四阶峰；

*2.2.3光谱分辨率：≤2cm-1；

（检测条件：采用氖灯测量，10×物镜，1800线光栅，+1级衍射；测量氖灯谱线585nm半高宽，全半高宽（FWHM）:<2cm-1）。

*2.2.4光谱重复性：优于±0.2cm-1；

（检验方法：使用表面抛光的单晶硅样品，50×物镜，光谱范围50～3500 cm-1，重复20次。观测硅一阶拉曼峰（520 cm-1），520峰中心位置重复性≤±0.2 cm-1）

2.2.5采用显微共聚焦技术

*2.2.5.1软件控制针孔式共聚焦技术，能够保证层析测量的精度；

2.2.5.2 双光阑光学设计：针孔与狭缝处于同一共轭位置，简化光学传递元件，提高拉曼信号传递效率，保证共焦与非共焦下都能实现高灵敏度；

2.2.5.3计算机控制针孔与狭缝自动切换；

2.2.5.4空间分辨率：横向分辨率 < 1微米 ，光轴方向纵向分辨率< 2微米。

2.2.6近红外增强CCD探测器：

*2.2.6.1半导体制冷，温度≤-65ºC。

2.2.6.2量子效率:650 nm处> 50%，暗噪声: <0.01电子/秒/像元，读出噪声: < 7电子/像元

2.2.6.3 CCD大小，≥2/3英寸。

2.2..7共聚焦显微镜:

*2.2.7.1研究级显微镜，

2.2.7.2配10X目镜。配置10X、20X、50X、50XLWD、100X、100XLWD、物镜；

2.2.7.3明暗场照明；

2.2.7.4原装反射透射光源,彩色摄像系统；

2.2.7.5可在计算机上显示存储图像；

2.2.7.6 拉曼三维扫描成像自动平台： X、Y、Z三个方向最小步长精度1微米; XY方向移动距离5x3英寸，采用软件和操纵杆双重自动控制;可实现点、线、面积以及深度拉曼扫描成像等各种检测方式;

2.2.7.7 软件精确控制摄像图像联接，可实现大面积拉曼成像。

2.3智能常规样品拉曼采样模块

2.3.1可调动态点检测功能，可一次获取范围5mm x 5mm非均相样品区域综合拉曼光谱信息，且不损失拉曼信号强度。软件控制选择的测样区域；

*2.3.2灵敏度：标准polystyrene材料 拉曼峰信噪比好于225

2.3.3通用采样台附件：软件自动识别，并报告序列号。不同样品附件之间轻松切换, 精确定位，无需关机即可实现与其他附件更换。

2.3.4具有玻璃瓶样品架、箍夹式样品架、平板式通用样品架等。

2.4激光激发光路组件

2.4.1. 532nm高亮度长寿命固体激光器，激光输出功率24mW, TEM00空间模式。模块化高稳定预准直设计；

2.4.2  780nm 高亮度长寿命半导体激光器，激光输出功率300mW,TEM00空间模式。模块化高稳定预准直设计。

*2.4.3 瑞利滤光装置：各激发波长均采用长寿命双瑞利滤光片与激光线滤光片，模块化高稳定预准直设计。各激发波长所对应拉曼测量低波数到50cm-1(445nm除外)。（低波数测量检测条件白光响应曲线低频截止区50%透射点位于50cm-1， 并测量位于50cm-1的硫磺拉曼峰位）。

*2.4.4样品点激光功率控制：具有激光功率监控控制功能，配置伺服反馈控制连续衰减中性密度滤光片，实现80级以上到样品激光功率调节，调节精度0.1mW。采用软件自动显示激光照射到样品绝对功率。软件自动显示激光照射到样品绝对功率。

2.4.5针对每个激发波长，分别采用优化闪耀角高通光效率高分辨光栅：400线/mm与830线/mm（780nm激发）,900线/mm与1800线/mm（532nm激发），以保证系统高通光效率。

2.4.6激光器、光栅与滤光片装置模块化高稳定设计，多维高精确动态定位，不同激发波长置换无需任何工具,切换迅速，切换后无需准直。

2.4.7软件自动识别激光器、光栅与瑞利滤光片类别及序列号。

2.4.8拉曼光谱测量范围：

532nm激光激发：50cm-1-6000cm-1拉曼位移

780nm激光激发: 50cm-1-3300cm-1拉曼位移

2.4.9 软件自动显示激光照射到样品绝对功率

2.5 智能控制功能:

2.5.1自动光路准直：仪器自动准直激光激发光路、拉曼信号传递光路与白光光路至显微镜载物台的微米级样品点上, 自动实现全光路共轴与能量优化；

2.5.2自动曝光采集：无需摸索样品测试曝光时间，即可得到最佳拉曼光谱信息；

2.5.3自动荧光背景扣除：可自动扣除拉曼光谱的荧光背景，适用每个激发波长。无需改变激光 输出频率而对拉曼光谱进行差谱的扣除荧光背景的激光微差方法，以避免拉曼光谱变形与失真；

2.5.4 自动校准系统：样品拉曼光谱采集前，可自动利用白光光源校准纵坐标拉曼光强度；利用氖灯原子线自动运行整个光谱波数校准；利用聚苯乙烯标准样自动校准激光器频率。完全克服样品拉曼光谱采集过程中校标源对拉曼信号的干扰；

2.5.5自动切换拉曼信号采集模式与白光照明模式；

2.5.6自动CCD暗电流噪声背景清除。

2.6 软件：拉曼光谱软件包括仪器控制、数据采集、光谱数据分析等各种功能;混合物光谱分离识别软件（非第三方软件）：整个硬盘作为数据资源，无需自建光谱数据库的智能化数据管理等最新光谱分析识别功能。

2.7 工作站硬件：主流品牌商用计算机，i5或i7，3.0GMHz主频或以上，4000MB内存，500GB硬盘（分区），DVD驱动器带CD刻录，标准PCI插槽，串行接口，1 个以态网卡10M/100M网卡，独立显卡；显示器：22寸及以上宽屏液晶；Windows® XP 或Windows 7中文专业版（正版）；配置彩色喷墨打印机。

2.8 配置：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 激光拉曼光谱仪主机 | 1台 |
| 2 | 显微共聚焦拉曼采样模块 | 1台 |
| 3 | 智能常规样品拉曼采样模块 | 1台 |
| 4 | 控制软件，含定性、定量软件 | 1套 |
| 5 | 拉曼光谱数据库（不少于3000张） | 1套 |
| 6 | 532nm激光光源 | 1套 |
| 7 | 780nm激光光源 | 1套 |
| 8 | 拉曼制样工具包（包含不锈钢液体样品、镀铝载玻片组、拉曼表面增强凝胶微量移液器、滴管、洗耳球、物镜清洗纸、样品镊、单晶硅、硫磺样品、存储箱等） | 1套 |
| 9 | 拉曼三维扫描成像自动平台 （可快速大面积成像） | 1套 |
| 10 | 目镜10X，物镜10X、20X、50X、50XLWD、100X各一个 | 1套 |
| 11 | 玻璃瓶样品架、箍夹式样品架、 平板式通用样品架 | 各1套 |
| 12 | 电脑 | 1台 |
| 13 | 彩色喷墨打印机 | 1台 |

3． 技术服务条件

3.1  售后服务

3.1.1 厂家在成都设有常驻代表处或维修站。

3.1.2质量及验收标准：质量符合买方要求并符合厂家规定的各项标准，同时按厂家标准验收程序和中国国家计量标准部门或行业的有关规程验收。

3.1.3厂家免费保修两年，免费技术咨询服务并免费提供终身软件升级服务。保修期自仪器验收合格双方签字之日起计算；终身维修。厂家在接到用户维修申请后24小时内做出响应，2日内派维修人员到达用户现场进行维修服务。

3.1.4 电脑1年保修，下一工作日上门服务。

3.2  技术支持

3.2.1设备安装、调试和验收：仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，设备安装调试需在15日内完成。

3.2.2 境内培训要求：

现场培训：安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等；

集中培训：投标人应针对每台仪器至少2个名额就近参加厂商举办的集中培训，并承担相应的食宿、培训费用。培训地点应保证在中国境内不少于三处供用户选择。进行培训前应提前至少两周告知最终用户培训时间、地点及计划等，并需得到用户认可后统一进行培训。

Ⅱ.傅立叶变换近红外红外光谱仪1台（进口）

1．工作环境条件

1.1工作电压：220V +/- 10%; 50 Hz,  1 phase

1.2工作温度：15-30度

1.3相对湿度：<90%

2. 技术要求及配置

2.1 主要功能：

2.1.1药物分析研究与检测，满足快检需要；

2.1.2 实验室级研究用傅立叶变换近红外红外光谱仪。

2.2主机技术指标：

2.2.1  密封干燥的光学台，内置系统校验（适应GMP和21 CFR part11要求）。

2.2.2  干涉仪：干涉仪系统要求为具有高稳定性、抗振动、永久准直的立体角镜设计。

*2.2.3分辨率：    ≤2cm-1 （0.3nm 在1,250nm处）

2.2.4  谱区范围：   12,800-4,000cm-1(780-2,500nm)

2.2.5  波数精度：   ≤0.05 cm-1

*2.2.6  波数准确度： ≤0.1 cm-1

2.2.7  透光率精度： ≤0.1%T

2.2.8  NIR光源：高能量空气冷却的近红外专用光源；用户可自行更换，无须校准。

2.2.9  分束器：石英分束器

*2.2.10 检测器： 高灵敏度，电子制冷InGaAs数字化检测器和PbS检测器，带有多级前置放大器；

2.2.11 扫描仪： 机械、无摩擦轴承（不需压缩空气），3种动镜速率，扫描速度：8cm-1光谱分辨率下，5张光谱/秒。

2.2.12 能够实现样品仓、多路光纤探头、药片漫透射和积分球多个光路自动转换，无需校准

2.2.13  固体测试：

2.2.13.1  具备光导纤维探头及其附件

2.2.13.2  计算机控制内部光路自动切换马达，转换光纤探头连接口

2.2.13.3  光纤接口：光纤电子控制一体化、自定位插件

*2.2.13.4 双光纤探头接口，计算机自动控制切换。

2.2.13.5  配备有近红外固体光纤探头，探头长度80mm，带有快速连接口，手枪式有控制扳机和LED显示测试状态，包括1.5米束状光纤

2.2.13.6 探头前端适应温度范围：-30 － 100 oC

2.2.13.7 探头直径：≥8mm

2.2.14可拆卸的固定光程但可调节的透反射液体测量附件，光程调节范围为1, 2和 5mm。用于测试半透明糊状等样品

2.2.15漫反射积分球

*2.2.15.1镀金漫反射积分球，内径≥10cm，测试窗口≥2cm，采样光斑≥1.5cm，用于非破坏性测定不均匀和颗粒状样品；

2.2.15.2 内部镀金背景，计算机控制自动测量；

2.2.15.3直径≥22mm的样品台，配备100个配套规格的样品瓶。

2.3 近红外软件

2.3.1  操作软件：能够在中文Windows XP环境下运行；

2.3.2  红外软件:  菜单软件，图示式指令。包括：控制、采样及谱图处理、评价软件；不同数据形式之间的转换软件等功能

2.3.3   化学计量学软件

2.3.3.1  近红外定量分析软件，至少具有偏最小二乘算法，可提供多种光谱预处理方法和检验选择，同时具有自动优化建立模型的功能；

2.3.3.2  定性分析软件包：具有多种光谱比较的数学算法，可以自己建立参考谱库，完成一致性测试（Conformity test），具有利用光谱库检索，自动设定、计算可信度，自动判断的功能；

2.3.4  车载系统控制匹配软件，在车载实验室环境下自动完成数据采集处理，显示、结果分析、管理等功能；

2.3.5  与药品检测车网络数据管理平台兼容，药品检测车信息系统匹配软件；

*2.3.6  实验室建立模型可直接应用于药品检测车车载近红外系统，不需要做模型的修正。

2.4自动校验系统

2.4.1 硬件：自动内置验证标样：聚苯乙烯标准物质和两片不同透过率滤光片。

2.4.2 含有USP1119测试软件

2.4.3 PQ（性能测试软件）：测试指标有能量测试（包括信噪比测试、100%线漂移测试、干涉峰强度测试和能量测试）、X-轴准确度测试和校准、Y-重显性测试。

2.4.4 近红外谱仪的自动验证，给出报告为不可更改的PDF文件，并自动保存。

2.5 工作站硬件：主流品牌商用计算机，i5或i7，3.0GMHz主频或以上，4000MB内存，500GB硬盘（分区），DVD驱动器带CD刻录，标准PCI插槽，串行接口，1 个以态网卡10M/100M网卡，独立显卡；显示器：22寸及以上宽屏液晶；Windows® XP 或Windows 7中文专业版（正版）。配激光打印机。

3.基本配置：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 傅立叶变换近红外红外光谱仪 | 1台 |
| 2 | 液体测试附件：含样品管200只 | 1套 |
| 3 | 固体测试附件： 1.光导纤维探头及其附件 2.配备有近红外固体光纤探头，探头长度80mm，带有快速连接口，手枪式有控制扳机和LED显示测试状态，包括1.5米束状光纤一根 | 1套 |
| 4 | 可拆卸的固定光程但可调节的透反射液体测量附件 | 1套 |
| 5 | 漫反射积分球附件 含直径不小于22mm的样品台，配备100个配套规格的样品瓶 | 1套 |
| 6 | 直径不小于50mm的样品旋转台 | 1套 |
| 7 | 定性、定量软件 | 各1套 |
| 8 | 电脑 | 1台 |
| 9 | 激光打印机 | 1台 |

4． 技术服务条件

4.1  售后服务

4.1.1 厂家在成都设有常驻代表处或维修站。

4.1.2质量及验收标准： 质量符合买方要求并符合厂家规定的各项标准，同时按厂家标准验收程序和中国国家计量标准部门或行业的有关规程验收。

4.1.3厂家免费保修一年，三年免费技术咨询服务并免费提供终身软件升级服务。保修期自仪器验收合格双方签字之日起计算；终身维修。厂家在接到用户维修申请后24小时内做出响应，2日内派维修人员到达用户现场进行维修服务。

4.1.4 电脑1年保修，下一工作日上门服务。

4.2  技术支持

4.2.1设备安装、调试和验收：仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，设备安装调试需在15日内完成。

4.2.2 境内培训要求：

现场培训：安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等

集中培训：投标人应针对每台仪器至少2个名额就近参加厂商举办的集中培训，并承担相应的食宿、培训费用。培训地点应保证在中国境内不少于三处供用户选择。进行培训前应提前至少两周告知最终用户培训时间、地点及计划等，并需得到用户认可后统一进行培训。

第十二包

Ⅰ.原子吸收分光光度计1台（进口）

1．工作环境条件

1.1工作电压：220V AC10%

1.2工作温度：15～35℃

1.3相对湿度：≤80%

2. 技术要求及配置

2.1 主要功能：

2.1.1食品、药物、化妆品中金属元素分析研究与检测；

2.2技术指标：

2.2.1  整套仪器包括空气-乙炔火焰原子化系统和石墨炉原子化系统两部分，同时火焰与石墨炉功能的切换不需要外部原子化器的机械切换；

2.2.2测量方式：火焰发射、吸收，石墨炉原子吸收。

2.2.3 光学系统：

2.2.3.1波长：190－900nm；

2.2.3.2波长准确度：0.2nm；

2.2.3.3实时双光束光路设计，同时检测样品光束和参比光束；

2.2.3.4光谱带宽：0.2nm、0.7nm和2.0nm，每档又有高、低两档狭缝；

2.2.3.5最大面积全息光栅，光栅面积64mm72mm；

2.2.3.6最高刻线密度光栅，1800条/毫米；

2.2.3.7双闪耀波长光栅，其中一个用于紫外区（236nm），另一个用于可见区(597nm)，保证在整个光谱范围189－900 nm，具有充足的光强。

2.2.4灯光源：

*2.2.4.1灯座灯架： ≥6支，同时灯预热≥4支；

2.2.4.2仪器主机能自动识别元素灯，能自动设定元素测定条件 (波长、狭缝等)；

2.2.4.3内置其它高能量电源（如无极放电灯电源）,可接无极放电灯≥2支；

2.2.5火焰原子化系统：

2.2.5.1雾化-原子化系统应安全可靠，有完整的安全连锁功能，包括水封、燃烧头识别、火焰监测、突发性断电断气保护、紧急气路切断等；

2.2.5.2雾化及原子化系统各部件拆卸方便，维护保养容易；

2.2.5.3燃烧头位置和气路流量可以自动优化；

2.2.5.4燃气、助燃气和雾化气三路气体应独立分开，采用全流量控制技术；

2.2.5.5 雾化器流量可在0.5～10ml/min之间任意在线调节

2.2.6石墨炉原子化系统：

2.2.6.1石墨炉加热方式：横向；

*2.2.6.2石墨炉最高温度≥2550°C，温差小于±10°C；

2.2.6.3石墨炉直流升温电源，不需要外接石墨炉电源；

2.2.6.4具有真实温度控制技术，升温速率≥1900°C/秒；

*2.2.6.5石墨管应具有高分辨可视系统，方便调节石墨炉自动进样器进样针在石墨管内的位置，同时全程监控样品在石墨管中干燥、原子化等全过程。

2.2.6.6 石墨管内外保护气流分开控制；

2.2.6.7具有石墨炉零点漂移校正功能；

2.2.6.8超精密石墨炉自动进样器：最大进样量≥99μL、最小进样增量1l；

2.2.6.9标样自动稀释所得线性相关系数0.9994；

2.2.6.10具有峰高和峰面积测定功能；

2.2.6.11具有的等温平台石墨炉技术。

2.2.7背景校正：

2.2.7.1火焰测定用氘灯背景校正法，

2.2.7.2石墨炉测定用塞曼效应背景校正法，可校正高达3A的背景；

2.2.7.3塞曼效应背景校正应采用纵向交变磁场设计，光路中无需任何偏振镜；

2.2.7.4在背景为2A时，校正误差＜2%。

2.2.8检测器： 采用带低噪声CMOS电荷放大器的固体检测器。

2.2.9 软件功能：

2.2.9.1具有在主软件运行时同时运行离线数据处理（Offline）的功能；

2.2.9.2仪器操作软件可以在中文版Windows XP下运行，具有中文界面，可以处理和打印全中文报告；

2.2.9.3数据处理：仪器吸收值、浓度或发射强度等读数可在0.01至100倍的范围内扩展。积分时间可按0.1秒的增量在0.1至60秒之间任选，读数方式包括时间平均积分、峰面积和峰高测量法，同时内置数理统计功能；

2.2.9.4校正曲线：校正曲线法≥12种，可任选单标进行曲线斜率重校；

2.2.9.5仪器诊断软件和网络通讯，数据再处理功能；

2.2.9.6每一元素的测量参数自动优化并推荐最佳值；

2.2.9.7全面符合电子签名管理的21 CFR Part 11管理法规；

2.2.9.8具有氢化物发生装置与原子吸收仪联用分析功能；

2.2.9.9支持高效液相色谱（HPLC）与原子吸收仪联用进行形态分析；

2.2.9.10数据档案管理（Data Manager）功能，支持数据的备份、恢复、删除，支持数据的文本格式输出；

2.2.9.11具有与实验室管理系统软件（简称LIMS）无缝连接的功能，并具有与国产实验室管理系统软件（LIMS）连接的专用接口。

2.2.9.12全自动安全保护功能

2.2.9.13仪器通讯和控制采用GPIB控制卡，内置IEEE-488等接口。

2.2.10  其他

2.2.10.1仪器升级功能：应具有与流动注射仪（FIAS）或氢化物发生器、气相色谱仪（GC）、液相色谱仪（HPLC）、热分析仪（TA）等仪器联用的功能；

2.2.10.2仪器兼容功能：仪器能使用国产的元素空心阴极灯、国产的石墨管，国产的氢化物发生器和国产的实验室管理软件，而不影响仪器的技术性能指标。

2.2.11工作站硬件：主流品牌商用计算机，i5或i7，3.0GMHz主频或以上，4000MB内存，500GB硬盘（分区），DVD驱动器带CD刻录，标准PCI插槽，串行接口，1 个以态网卡10M/100M网卡，独立显卡；显示器：22寸及以上宽屏液晶；Windows® XP 或Windows 7中文专业版（正版）。配激光打印机。

2.3仪器主要配置：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 原子吸收光谱仪主机 | 1台 |
| 2 | 进口原装无油静音空气压缩机 | 1台 |
| 3 | 进口原装空气干燥过滤器 | 1个 |
| 4 | 空气连接导管 | 2根 |
| 5 | 原装进口循环冷却水器 | 1台 |
| 6 | 原子吸收光谱仪软件工作站，含软件、数据接口、传输线缆等 | 1套 |
| 7 | 长寿命原装进口石墨管 | 50根 |
| 8 | 石墨炉接触锥 | 2对 |
| 9 | 火焰原子吸收专用毛细进样管 | 1套 |
| 10 | 石墨炉自动进样器进样组件（含进样针、进样管等） | 1套 |
| 11 | 进口原装铝（Al）、钡（Ba）、钙（Ca）、铜（Cu）、镉（Cd）、铁（Fe）、镁（Mg）、钠（Na）、钾（K）、铅（Pb）、锡（Sn）、锰（Mn）、钼（Mo）、硒（Se）、锌（Zn）元素编码空心阴极灯 | 各1支 |
| 12 | 进口原装铬（Cr）元素编码空心阴极灯 | 2支 |
| 13 | 电脑 | 1台 |
| 14 | 激光打印机 | 1台 |

3． 技术服务条件

3.1  售后服务

3.1.1 厂家在成都设有常驻代表处或维修站。

3.1.2质量及验收标准： 质量符合买方要求并符合厂家规定的各项标准，同时按厂家标准验收程序和中国国家计量标准部门或行业的有关规程验收。

3.1.3厂家免费保修一年，三年免费技术咨询服务并免费提供终身软件升级服务。保修期自仪器验收合格双方签字之日起计算；终身维修。厂家在接到用户维修申请后24小时内做出响应，2日内派维修人员到达用户现场进行维修服务。

3.1.4 电脑1年保修，下一工作日上门服务。

3.2  技术支持

3.2.1设备安装、调试和验收：仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，设备安装调试需在15日内完成。

3.2.2 境内培训要求：

现场培训：安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等

集中培训：投标人应针对每台仪器至少2个名额就近参加厂商举办的集中培训，并承担相应的食宿、培训费用。培训地点应保证在中国境内不少于三处供用户选择。进行培训前应提前至少两周告知最终用户培训时间、地点及计划等，并需得到用户认可后统一进行培训。

Ⅱ.测汞仪

1工作条件

1.1 工作温度： 10℃～30℃

1.2 相对湿度：20%～80%

1.3 电源：电压220V（±10%），50Hz(±2%)

2 技术要求及配置

2.1主要功能：

*2.1.1利用冷原子吸收原理进行汞的检测。

2.1.2仪器为整体设计，适合于实验室和野外分析。

*2.1.3无需任何样品前处理、无需使用任何助燃剂、缓冲溶液、直接自动测定固体和液体样品中的汞含量；并可升级直接测定气体中汞含量。

2.2技术指标：

2.2.1检测器：硅-UV光电检测器

2.2.2光源：低压汞灯

2.2.3检测波长：253.7nm

*2.2.4检测系统：三测量池

*2.2.4.1恒温加热型三测量池设计，无需干燥管。

2.2.5干涉过滤器：254nm，9nm带宽

2.2.6测量范围： 0—1200ng（高低量程间自动切换）

*2.2.7最大样品载量：固体1500mg，液体1500l

2.2.8重复性：RSD≤1.5%

2.2.9检出限：≤0.0015ng

2.2.10分析速度：≤5分钟/样品

2.2.11校准方式：标准溶液或标准物质，仪器系统稳定性高，校正曲线3个月做一次。

*2.2.12自动进样器：内置，分析样品载量40个，固体/液体样品均可，转盘式自动进样，紧急样品可随时插入分析，样品始终由防尘罩防护。

2.2.13专用实验室分离式控制系统，大屏幕触摸式操作或电脑控制终端（两者选一）

2.2.14全套分析软件及数据处理系统，完全符合TQM，GLP，EPA，ISO、CRF21、part11的要求之一。

2.2.15软件可反控仪器的整体操作，具有全自动、无人看管功能。

2.2.16具有中国国家计量机构颁发的计量器具型式认证证书，制造厂家经过ISO9001、ISO9002认证，通过CE认证。

2.2.17自带标准的应用方法，用户也可以随意的调用、增加和删除方法，并对每种方法进行编辑。

2.2.18测汞软件具有自动空白功能。

2.2.19 天平可以与测汞仪链接，在线处理数据

2.3配置

2.3.1测汞仪主机(内置40位自动进样器)   1台

2.3.2电脑：商用台式机，i5或i7，3.0GMHz主频或以上，4000MB内存，500GB硬盘（分区），DVD驱动器带CD刻录，标准PCI插槽，串行接口，10M/100M网卡，19”液晶显示器，Windows® XP中文专业版（正版）

2.3.3配套激光打印机                    1台

2.3.4 备品备件包括：

| 镍舟 | 70只 |
| --- | --- |
| 石英舟（1.5ml，10只/套） | 7套（70只） |
| 催化管 | 3套 |
| 汞齐化器 | 3套 |
| 高纯氧供给系统 | 1套 |

3.技术及售后服务：

若厂方推出高汞功能时可以自动升级

3.1技术服务

3.1.1 厂家在成都设有常驻代表处或维修站。

3.1.2设备安装、调试和验收：仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，设备安装调试需在15日内完成。

3.1.3培训要求：

现场培训：安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等；

3.2售后服务

3.2.1整机保修期为验收合格后两年，保修期内免费维修；保修期后提供终生维修。

3.2.2 维修响应：接到用户通知后1小时立即予以响应，一般问题24小时内现场解决，厂家要在国内设有维修中心，并可及时提供零部件服务。

3.2.3 厂家提供全套的中/英文操作，维修及培训资料。厂家提供长期应用支持及问题解答，协助用户的使用。

第十三包

Ⅰ.水蒸气透过量测定仪1台（进口）

1. 运行环境

1.1环境温度：15℃～35℃

1.2适用电源：电压220V（±10%），50Hz(±2%)。

2. 技术参数

*2.1原理: 称重法（增重原理）；

*2.2符合标准： ASTM E96、GB/T 12704-2009、GB 19082、YBB 00092003第一部分杯式法等标准；

*2.3仪器有内置的天平对样品进行称重。称重得到的数据以及环境数据将在实时绘制的曲线图中表示；

*2.4 仪器于试样表面水平均匀送风，称重时自动停止送风，测量前称重器自动清零；

*2.5可以通过软件根据吸湿法，蒸发法的不同要求分别设定不同的温度、湿度和循环气流速度及称重间隔间等测试条件；

2.6称量范围：0～300 g；

2.7称量精度：0.0001g；

2.8可控温度：10℃～40℃ ；

2.9 湿度范围：10～90% RH ；

2.10可控湿度：30%～90%RH（湿度实时显示）；

2.11湿度精度：±2%RH；

2.12温度精度：±0.5℃；

2.13试样数量：可以同时测试不少于10件样品；

2.14有效测试面积：28.3cm2；

*2.15提供样品夹具垫圈，不需要使用蜡来进行密封；

*2.16仪器自动记录各组样品重量及透过率；

*2.17可以实时采集测试腔室中风速、湿度、风速等信息，并绘制成曲线；可以根据标准要求预设工作参数，试验时直接调用相关标准即可开始试验；

2.18试验结束可以按参数要求自动结束；

2.19可查阅编辑打印试验报告

2.20电脑和打印机

CPU型号：intel core i5 750 以上；内存：≥2G DDR3，有至少两个插槽，可扩展至至少8G；硬盘容量：≥500G；显示器：≥20英寸 LCD；预装正版WindowsXP操作系统，并提供安装盘。配有1台激光打印机。

3. 相关配置

主机一台、测试软件一套、彩屏显示、电脑及打印机各一台、通讯电览一根、多个配套夹具垫圈（20套）、多个配套透湿杯.（20套）

4. 技术资料

4.1提供仪器设备的中文安装、操作手册。

4.2提供仪器设备的中文维修保养手册。

4.3 仪器设备须经中国政府批准在中国境内销售，并在中国有关监督管理部门办理注册登记。仪器设备须适合中国国家标准，或通用国际标准。

5. 技术服务

5.1安装、校准与试运行：应对仪器设备的质量、规格、性能、数量进行详细和全面的检查，并出具检验证明，如有缺失，应负责赔偿。

5.2为用户培训使用仪器的工作人员。其培训内容指的是仪器设备的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。培训时间不少于一个工作日。

5.3仪器设备的保修期为一年。在保修期内，供货厂商在接到用户要求对所购仪器设备进行维修时，应在24小时之内给予答复，并派出维修人员在三日内到达用户现场进行维修服务。

Ⅱ.氧气透过量测定仪1套（进口）

（该仪器能与我单位已有的MOCON OX-TRAN 2/21ML主机通讯相连接，通过主机控制模块及电脑和软件进行操作和数据采集，包含高阻隔和低阻隔子机各一台）

1. 运行环境

1.1环境温度：15℃～35℃

1.2适用电源：电压220V（±10%），50Hz(±2%)。

2. 技术参数

*2.1原理:库仑电量法；

*2.2符合标准：YBB00082003、G B/T 19789-2005、ASTM F1307等标准；

*2.3氧气传感器：符合ASTM D3985、ISO 15105-2对库仑电量传感器的要求，采用无需校准的真正库仑电量绝对值传感器，实验室温度的任意波动对检测数据没有影响或波动。每台子机均有独立传感器；

*2.4氧气透过量测试范围：

1（高阻隔测试腔）：0.005ml/m2day -200ml/m2day；

2（低阻隔测试腔）：1000ml/m2day -155,000 ml/m2day；

2.5测试腔温度控制范围：10～35℃，有仪器自动控制，精度：±0.5℃；

2.6湿度范围（高阻隔测试腔）：35%-90%，100%RH，RH±2%；

2.7 湿度生成及验证方式（高阻隔测试腔）：双压力法，且湿度传感器在测试腔位置，可取出校准，确保湿度控制准确性；

2.8控制软件应能自动记录测试腔温度、流量等的变化曲线；

2.9 可利用内置校准程序可对温度2点式校准；

*3.0可在软件中输入大气压值，软件自动线性补偿大气压对透氧量的影响；

*3.1原始测试报告应能完整显示测试条件及过程曲线，并能以PDF或EXCEL电子文档格式独立存储，以方便用户不同部门和计算机之间传输报告和查阅；

*3.2可测试样品种类：薄膜和包装件；

*3.3要求按GB/T 19789-2005、ISO 15105-2、ASTM D3985标准要求，在测试腔载气入口处装有除氧的催化剂装置，并采用氮氢混合气体作为载气，有效消除残氧和管路泄漏的影响；

3. 相关配置

子机两台、通讯电览两根、包装件支架两套、取样工具、APIEZON密封胶4支、标准膜一套（提供6年）。

4. 技术资料

4.1 提供仪器设备的中文安装、操作手册。

4.2 提供仪器设备的中文维修保养手册。

4.3 仪器设备须经中国政府批准在中国境内销售，并在中国有关监督管理部门办理注册登记。仪器设备须适合中国国家标准，或通用国际标准。

5. 技术服务

5.1安装、校准与试运行：应对仪器设备的质量、规格、性能、数量进行详细和全面的检查，并出具检验证明，如有缺失，应负责赔偿。

5.2为用户培训使用仪器的工作人员。其培训内容指的是仪器设备的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。培训时间不少于一个工作日。

5.3仪器设备的保修期为一年。在保修期内，供货厂商在接到用户要求对所购仪器设备进行维修时，应在24小时之内给予答复，并派出维修人员在三日内到达用户现场进行维修服务。负责所有因设备质量问题而产生的费用。

5.4六年内免费提供每年一次校对所需的标准膜。

第十四包：食品前处理套包

（本包仅需提供Ⅰ号产品、Ⅶ产品生产厂家或总代理商针对本项目的合法授权书原件）

Ⅰ.微波消解仪1台（进口）

1.运行环境

1.1环境温度：10-40℃

1.2电源：230V+/-10%，50-60赫兹

2.技术参数

2.1微波发生系统

2.1.1制造商具有专业的微波产品设计和生产资质内容的ISO9001证书，之前未发生过伤亡安全事故；

2.1.2 主机和控制终端为专业一体化，腔体全不锈钢结构，应具有多层防腐特氟隆涂层；

*2.1.3单一微波磁控管系统：微波发射频率 2450MHz，微波发射功率≥1600W

*2.1.4微波输出方式：连续非脉冲微波。

*2.1.5微波均匀性好：每批次可同时处理的食品、化妆品样品数量≥40个。

2.1.5顶部微波输入方式，保证最大批量样品消解完全彻底。

2.1.7内置大流量排风系统，抗腐蚀，排风流量应≥5.0m3/min

2.1.8微波功率全自动非脉冲连续调整。

2.1.9微波泄漏防护：具有微波电磁过载安全装置，执行空载开机防护标准，微波空载发射时仪器无损坏，无负载条件下微波泄漏量1mW/cm2

2.2温度控制系统

2.2.1 温控方式：红外温度传感器自动独立工作。

*2.2.2红外传感器数量≥2个，同时可以显示和控制所有反应罐（不少于40个压力罐）的温度。

2.2.3 安装方式：底部安装。

2.2.4 温度检测范围10-300℃ 。

2.2.5温度数据可使用绝对黑体标定器或去离子水进行标定，并提供便于用户进行日常校准的标定方法。

2.2.6  温度传感器在任何情况下损坏，应免费保修5年。

2.3压力控制系统

2.3.1 非接触压力控制系统，控制所有压力罐内的压力，任何压力罐压力达到设定压力，自动给出安全警告。

2.3.2 压力传感器在任何情况下损坏，应免费保修5年。

2.4样品反应容器组件

2.4.1 最高温度≥300℃，最高压力≥1500psig

2.4.2 内罐材质：TFM材料，体积≤55mL

2.4.3 外罐材质：宇航复合纤维材料，耐温≥600℃，耐压≥10000psig

2.4.4 内罐重量≤100g，天平上直接称样品，无须转移步骤。

2.4.5 高压消解罐最大批处理量≥40个样品/批，同时放置圈数≤2，以保障所有反应罐的温度都可以得到测试和控制。

2.4.6 消解罐工作方式为连续同向旋转。

2.4.7 冷却过程禁止搬运，风冷时间≤15min

2. 5控制软件

2.5.1 仪器内存国际通用的应用软件和至少100种标准应用方法，同时用户也可以自行编辑，存储和删除方法。

2.5.2 仪器既可以本机控制，也可外接通用计算机，实现基于WINDOWS的多任务外接控制，并可直接进行远程控制的网络管理。

2.6配置

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 含全套安全装置的微波消解系统主机 | 1台 |
| 2 | 集成一体式控制终端 | 1套 |
| 3 | 非接触温度控制系统 | 1套 |
| 4 | 非接触压力控制系统 | 1套 |
| 5 | 40位样品反应罐转盘 | 1个 |
| 6 | 高压消解反应罐（含内罐、外罐、盖子、弹片等全部组件） | 40套 |
| 7 | 备用高压消解内罐 | 52套 |
| 8 | 备用消解罐压力外套 | 12支 |
| 9 | 20位精密赶酸器（直接放消解罐） | 3台 |
| 10 | 外接计算机专用软件 | 1套 |
| 11 | 排气管 | 1-3米可延伸 |
| 12 | 样品管支架 | 2套 |
| 13 | 弹片 | 40套 |

3． 技术服务条件

3.1  售后服务

3.1.1 厂家在成都设有常驻代表处或维修站。

3.1.2质量及验收标准： 质量符合买方要求并符合厂家规定的各项标准，同时按厂家标准验收程序和中国国家计量标准部门或行业的有关规程验收。

3.1.3厂家免费保修一年，三年免费技术咨询服务并免费提供终身软件升级服务。保修期自仪器验收合格双方签字之日起计算；终身维修。厂家在接到用户维修申请后24小时内做出响应，2日内派维修人员到达用户现场进行维修服务。

3.1.4 电脑1年保修，下一工作日上门服务。

3.2  技术支持

3.2.1设备安装、调试和验收：仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，设备安装调试需在15日内完成。

3.2.2 境内培训要求：

现场培训：安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等

集中培训：投标人应针对每台仪器至少2个名额就近参加厂商举办的集中培训，并承担相应的食宿、培训费用。培训地点应保证在中国境内不少于三处供用户选择。进行培训前应提前至少两周告知最终用户培训时间、地点及计划等，并需得到用户认可后统一进行培训。

Ⅱ. 制冰机1台

1．运行环境

1.1电源电压：单相220V±10%，50/60Hz

1.2环境温度：15℃～35 ℃

1.3相对湿度：20%～80%

2. 技术要求与配置

2.1  24时最大产冰量：≥80KG；

2.2 储冰量：≥30KG；

2.3压缩机功率：1/4HP；

2.4耗水量：2.7L/h；

2.5冷凝方式 ：风冷；

2.6外表面：SS/不锈钢。

2.7配置

主机1套，配套管路1套，冰铲1把。

3． 技术服务条件

3.1设备安装、调试和验收：仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，设备安装调试需在15日内完成。

3.2境内培训要求：

现场培训：安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等

集中培训：投标人应针对每台仪器至少2个名额就近参加厂商举办的集中培训，并承担相应的食宿、培训费用。培训地点应保证在中国境内不少于三处供用户选择。进行培训前应提前至少两周告知最终用户培训时间、地点及计划等，并需得到用户认可后统一进行培训。

Ⅲ. 循环水浴器1台

1.1电源电压：单相220V±10%，50/60Hz

1.2环境温度：15℃～35 ℃

1.3相对湿度：20%～80%

2. 技术要求与配置

2.1控温范围：8 ℃～35 ℃

2.2温度稳定度：±0.1 ℃

2.3制冷能力： 1000W

2.4泵流量：6.4L/Min（4Bar ）

2.5控温方式：PID

2.6配置

主机1套，配套管路1套。

3．技术服务条件

3.1设备安装、调试和验收：仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，设备安装调试需在15日内完成。

3.2境内培训要求：

现场培训：安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等

集中培训：投标人应针对每台仪器至少2个名额就近参加厂商举办的集中培训，并承担相应的食宿、培训费用。培训地点应保证在中国境内不少于三处供用户选择。进行培训前应提前至少两周告知最终用户培训时间、地点及计划等，并需得到用户认可后统一进行培训。

Ⅳ. 洗珠（管）器1台

1．运行环境

1.1电源电压：单相220V±10%，50/60Hz

1.2环境温度：15℃～35 ℃

1.3相对湿度：20%～80%

2. 技术要求与配置

2.1用途：用来在免疫放射分析反应结束后洗去未与管子或珠子结合部分的装置。

2.2 既可以洗珠，又可以洗管。

2.3最多能同时处理60个管子或珠子。

2.4提供了单键操作功能以同时输入洗涤液并排除废液。

2.5提供了两个液体输入端以用于不同的洗涤液。

2.6提供专用的试管架，也可以使用与之相似的试管架。

2.7配置

主机1套，废液罐1个。

3． 技术服务条件

3.1设备安装、调试和验收：仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，设备安装调试需在15日内完成。

3.2境内培训要求：

现场培训：安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等

集中培训：投标人应针对每台仪器至少2个名额就近参加厂商举办的集中培训，并承担相应的食宿、培训费用。培训地点应保证在中国境内不少于三处供用户选择。进行培训前应提前至少两周告知最终用户培训时间、地点及计划等，并需得到用户认可后统一进行培训。

Ⅴ. 顶空进样器1台（进口）

（与我单位的agilent6890的气相色谱仪配套使用）

1. 运行环境

1.1、环境温度：15℃～35℃

1.2、适用电源：电压220V（±10%），50Hz(±2%)。

2. 技术参数

*2.1 样品位数：≥100位

*2.2 加热位数：≥12位

2.3 峰面积重现性：<1% RSD

2.4 标准的全电子气路控制顶空进样系统

*2.5 化学惰性的样品流路

2.6 顶空瓶：20 mL，定量环1ml

2.7 恒温箱温度加热：室温以上5~300˚C，精度±1˚C

2.8 定量样品管/阀：室温以上5~300˚C，精度±1˚C

2.9 传输管线：室温以上5~300˚C，精度±1˚C

2.10 压力平衡进样技术或进样阀技术

*2.11 使用压盖方式进行密封，不采用旋紧方式密封；采用加持方式进行样品瓶转移，不采用磁铁吸引方式转移。

3. 相关配置

| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 独立顶空进样器 | 1台 |
| 2 | 压盖器 | 1个 |
| 3 | 取盖器 | 1个 |
| 4 | 顶空瓶（20ml） | 200个 |
| 5 | 样品瓶盖及垫片 | 500个 |

4. 技术资料

4.1 提供仪器设备的中英文安装、操作手册。

4.2 提供仪器设备的中文维修保养手册。

4.3 仪器设备须经中国政府批准在中国境内销售，并在中国有关监督管理部门办理注册登记。仪器设备须适合中国国家标准，或通用国际标准。

5、技术服务

5.1安装、校准与试运行：应对仪器设备的质量、规格、性能、数量进行详细和全面的检查，并出具检验证明，如有缺失，应负责赔偿。

5.2为用户培训使用仪器的工作人员。其培训内容指的是仪器设备的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。培训时间不少于一个工作日。

5.3仪器设备的保修期为一年。在保修期内，供货厂商在接到用户要求对所购仪器设备进行维修时，应在24小时之内给予答复，并派出维修人员在三日内到达用户现场进行维修服务。负责所有因设备质量问题而产生的费用。

Ⅵ. 气质附件升级包1套（用于安捷伦5975升级）

| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分流平板(镀金) | 10 |
| 2 | 5975离子源EI灯丝 | 5对 |
| 3 | PTV专用进样针 | 2 |
| 4 | 自动进样器顶空进样针（1ml） | 2 |
| 5 | 气质高压供电器 | 1套 |
| 6 | 气质调谐液（全氟三丁胺） | 1瓶 |
| 7 | 泵油（1L） | 2瓶 |
| 8 | 气质电子倍增管检测器套件 | 1套 |

Ⅶ. 液相色谱原子荧光联用形态分析仪1台

- 1. 工作条件:

1.1. 电源: 220V±10%, 50Hz

1.2. 环境温度: 15-45°C

1.3. 相对湿度: ≤80%

- 2. 技术参数 :

*2.1. 检出限 : As、Se、Pb、Sn、Te、Bi、Sb ＜ 0.01 µg/L；Hg、Cd ＜0.001µg/L  Ge ＜0.05µg/L；Zn ＜1.0µg/L；Au ＜3.0µg/L

2.2精度(RSD): ＜1.0%

2.3. 线性范围: ＞3个数量级

2.4 采用固定四灯位设计

2.5空芯阴极灯采用编码灯

2.6 采用高效旋流式反应分离装置。

*2.7进样系统：内置式全自动断续流动进样装置，进样量范围15μl ～2000μl，进样精密度＜2%；样品位＞100位；仪器可实现单点配置工作曲线，可实现在线稀释高浓度样品（最高稀释倍数100倍）。

2.8 采用低温原子化点火装置。

2.9 检测系统:采用进口日盲光电倍增管检测。

*2.10 具有外置氩氢火焰观察窗，可实时监测。

2.11有节气型气路设计，关机可自动切断气源，节约氩气消耗量，并有气路自动保护装置。

*2.12 元素形态分析功能技术参数：检出极限：As(Ⅲ)＜0.04ng；DMA＜0.08 ng；MMA＜0.08 ng； As（Ⅴ）＜0.2 ng。精密度：＜5%； 线性范围：3个数量级

2.13 原子荧光形态分析技术性能要求：可切换在线消解装置，缩短管路，方便优化分析条件。原子荧光主机可与形态分析单元分离使用。可实现梯度淋洗，缩短分析时间。

*2.14  双层密闭紫外消解装置，无紫外光泄露。利用紫外线照射在线消解有机化合物，提高仪器分析性能

2.15液相色谱注射进样后，六通阀触发后，色谱工作站实现自动数据采集，谱图记录完整，出峰时间一致。

*2.16；色谱工作站 可控制原子荧光仪和反控高压输液泵。

2.17 电脑要求 主流品牌商用计算机，应达到或优于以下配置：CPU: Intel Core2 Duo E84oo 3.0GHz 及以上；4G内存；500G硬盘；独立显卡；显示器：24寸及以上宽屏液晶；DVD刻录机。

- 3  配置要求：

生产厂商对仪器配置的完整性和配套性负责（包括辅助设备），保证仪器的正常使用，对于缺漏的部分生产厂商必须免费提供。

| 序列 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 原子荧光光度计 | 1套 |
| 2 | 专用编码空芯阴极灯(用户自选) | 6只 |
| 3 | 专用工具包 | 1套 |
| 4 | 高压恒流输液泵 | 1台 |
| 5 | 形态分析接口 | 1套 |
| 6 | 在线消解接口装置 | 1套 |
| 7 | 专用砷、汞形态分析柱 | 2根 |
| 8 | 液相色谱原子荧光联用数据工作站 | 1套 |
| 9 | 电脑 | 1台 |
| 10 | 打印机 | 1台 |

4． 技术服务条件

4.1  售后服务

4.1.1厂家为用户免费保修整机2年，免费提供终身软件升级服务。保修期自仪器验收合格双方签字之日起计算；终身维修。厂家在接到用户维修申请后24小时内做出响应，2日内派维修人员到达用户现场进行维修服务。

4.1.2 电脑1年保修，下一工作日上门服务。

4.2  技术支持

4.2. 1设备安装、调试和验收：仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，设备安装调试需在15日内完成。

4.2.2境内培训要求：

现场培训：安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等。

- 第十五包（省养麝所检验分析仪器）

1、高效液相色谱仪（进口1台）/2、气相色谱仪（进口1台）/3、全波长薄层色谱扫描仪（1台）/4、精子分析仪（进口1台）/5、全自动氨基酸分析仪（进口1台）

（—）高效液相色谱仪（进口1台）

- 1. 溶剂输送系统（四元泵）指标

*主动入口阀, 连续可变冲程（20mL～100mL）设计

自动柱塞清洗装置，有效防止高盐浓度流动相对柱塞的磨损，实时维护泵的使用性能。

*流速精密度：<0.07%RSD或≤0.02min SD

流速准确度：±1%或10uL/min

压力脉动：< 1%

pH范围：1.0~12.5

通过专利高速比例阀控制形成低压四元梯度混合，标准配置内置在线真空脱气机。

流速范围：0.001~10mL/min, 0.001mL/min步进

压力范围：流速高达5 mL/min 时压力最高达40 MPa（400 bar，5880 psi），流速高达10 mL/min时压力最高达20 MPa（200 bar，2950 psi）

梯度组成精度：<0.20% SD（0.2及1mL/min）

梯度组成比例范围：0~95% 或5~100%

梯度延迟体积：600~900mL

自动监测真空状态，真空降低，自动启动真空泵，有效维持真空度。

2．进样系统

自动进样

*流路设计，采用高压、阀进样技术。

*可编程进样，可用于进行柱前衍生，柱前样品自动稀释，自动混合等复杂进样方式。

*通过工作站，可启动洗针程序，自动清洗进样针的外壁。

进样范围：0.1~100mL，增量为0.1mL；

进样精密度：< 0.25% RSD（进样体积5~100mL）

最快进样速度：1000mL/min

样品粘度范围：0.2~50cp

pH范围：1.0～9.5

样品容量：至少100位样品位，样品盘可放置100个2-mL样品瓶

样品残留：<0.05%（启动洗针程序）

重复进样次数：1~99次/样品

最大操作压力：400bar

- 3. 柱温箱

半导体温控设计，流动相柱前预加热，有效防止流动相在色谱柱内的热交换，有利于色

谱柱内快速温度平衡，及两相间的物质分配平衡。

*控温范围：室温下10℃~80℃，宏命令可控制至90℃

控温速率：室温加热至40℃，5min；40℃降温至20℃，10min

控温精度：±0.15℃

控温准确度：±0.5℃

最大柱容量：9.4mm ID × 30cm × 3

内体积：左控温模块3mL，右控温模块 6mL；

- 4. 检测器

可变波长紫外检测器

光源：氘灯

波长范围：190～600nm

狭缝宽度：6.5nm

光谱：停流扫描

检测通道：1个实时输出信号

波长校正：氘灯和内置氧化钬滤光片自动校正

波长精度：1nm

基线噪音：±0.75´10-5AU at 254nm（1mL/min 甲醇）

基线漂移：1´10-4mAU/h at 254nm（1mL/min 甲醇）

线性范围：>2AU

测量范围：>2AUFS

可编程时间表：波长，峰宽，氘灯开/关，信号自动回零，峰反转，采样时间

信号输出：1 个输出，100mV 或1V

- 5. 软件

工作站软件;

权限管理：可设定多人帐号，并支持群组功能

参数输入：仪器控制参数，数据采集及数据处理参数的设定；

报告：内置多种报告格式，可自动生成系统适应性报告、峰纯度报告、光谱检索报告等；智能报告模式：提供单一进样的方法报告、序列报告或是批处理.

数据处理支持支持单针或是不同序列模式

6.工作条件：

工作电压：220+5%V

环境温度： 4~55°C

环境湿度： <95%相对湿度（不冷凝）

7.售后服务与技术支持

*具备非常完善的售后服务体系，在四川省内具备培训中心和厂家应用实验室。

*维修工程师 响应迅速，常驻四川的工程师不少于5名。

全国免费服务热线，在线服务，指导操作，诊断故障，排除故障。

在国内有保税仓库，保证零配件供应及时。

8.配置清单

8.1   1260四元泵                                              1套

8.2   液相色谱系统工具包                                      1套

8.3   1260柱温箱                                              1套

8.4   1260VWD检测器                                           1套

8.5   1260 VWD 标准型微量流通池，用于 1260 VWD                 1套

8.6   透明溶剂瓶                                               3套

8.7   棕色溶剂瓶                                               1套

8.8   工作站软件驱动                                           1套

8.9   工作站软件                                               1套

8.10  1260 标准型自动进样器                                    1套

8.11  入口主动阀                                               1套

8.12  电脑、打印机                                             1套

（二）气相色谱仪（进口1台）

主要用途：用于有机化合物的定量定性分析

色谱性能

*保留时间重现性<0.008% 或<0.0008 min

* 峰面积重现性<1%RSD

* 压力控制精度: 0.001 psi

柱温箱

操作温度范围高于环境温度+4 ℃ 至450 ℃。

---- 带液氮冷冻装置：-80°C -- 450°C

---- 带二氧化碳冷冻装置：-40°C -- 450°C

温度设定值精度：1℃。

支持20阶柱箱升温梯度，21 个恒温平台，可梯度降温。

最大升温速度：120˚C/min

柱箱冷却降温（22℃室温），从450℃到50℃需要3.5min）。

环境温度敏感度：环境温度变化1 ℃ ,柱箱温度变化< 0.01 ℃。

双通道柱流失补偿

电子气路控制

* 随环境温度和海拔的变化，自动进行温度补偿

最高达13个EPC通道

*压力精度: 0.001 psi。

用户可以选择psi、kPa或bar为单位

载气和补偿气可以是He、H2、N2、Ar/CH4等

压力/流量程序控制：3阶

EPC控制所有气路

进样口或检测器流量或压力参数可用7890A 和Agilent 化学工作站设定。

分流/不分流进样口有控制分流比的流量传感器。

进样口

分流/不分流进样口(S/SL)

EPC压力设定:0-100psi，对0.2mm直径的色谱柱可获得极好的控制。

*压力精度为0.001psi。

流量范围：对于氮气，0 – 200ml/min

对于氢气或氦气, 0 – 1250ml/min

* 有载气节省模式:可以减少气体消耗而不影响仪器的性能。

分流比可达7500:1，避免色谱柱超载。

最高使用温度：400℃。

优化隔垫吹扫的流量可消除鬼峰。

快速扳转系统，更换衬管无需拆卸螺丝

提供手动气路装置。

自动进样器

至少16个样品位

进样体积0.1 ul~50.0ul范围，最大可扩展为250ul

直接可以柱头进样在250/320/530 um毛细柱

*自动进样针可以自行调节进样深度

*多台气相色谱仪方便互用

*可实行快速进样，进样速度0.1 sec

*更换自动进样器无需重新安装

*重叠进样，节省时间，提高效率

*进样重现性：<0.3%RSD

火焰离子化检测器(FID)

* 最低检测限：<1.8pg C/s。

电子压力/流量控制,压力控制精度:0.001psi

可用于毛细柱和填充柱

最高温度450°C

*  线性动态范围：>107。数字化数据可用于整个数据范围无须做量程的改变。

*  数据采集速率：500Hz

*  具有灭火自动检测和自动重新点火功能

流量：

Air：0－800ml/min

H2：0－100ml/min

N2或Ar：0－100ml/min

流量精度： ± 3ml/min

流量重复性：±0.35%

温度系数：± 0.20ml/min/°C

化学工作站

时间编程

仪器故障和维护情况可由内置电子跟踪系统自动记录

*早期维护反馈功能（EMF），能持续跟踪进样系统、垫圈、衬管、和色谱柱等信息，并将这些信息用图形化直观地显示。

独特的远程诊断功能、错误检查和显示功能。

软件图象化，灵活简单，操作易学。

系统适用性验证服务。

*保留时间锁定功能（RTL），使得不同仪器之间、不同长度的色谱柱之间、不同实验室之间，同一物质的保留时间误差保持在百分之几，甚至千分之几分钟之内。用户可据此自建保留时间锁定谱库。

硬件：P4/2.2 G PC机，其配置不低于：128M内存，40G硬 盘，48×CDROM，17”SVGA显示器，激光打印机，网络接口卡。

软件：Windows 2000/XP 操作环境:色谱分析软件包（应包括：本机运行控制软件；数据采集、分析、储存及定性定量分析）；

售后服务与技术支持

*具备非常完善的售后服务体系，在四川省内具备培训中心和厂家应用实验室。

*维修工程师 响应迅速，常驻四川的工程师不少于5名。

全国免费服务热线，在线服务，指导操作，诊断故障，排除故障。

*在国内有保税仓库，保证零配件供应及时。

配置清单

7890A主机                                                      1套

毛细管分流/不分流进样口，带EPC                                 1套

氢火焰检测器，带EPC，用于填充柱和毛细柱                        1套

安装工具包                                                     1套

工作站软件                                                     1套

软件驱动                                                       3套

7890A自动进样器                                               1套

电脑、打印机                                                   1套

氢气发生器                                                     1套

空气压缩机                                                     1套

（三）全波长薄层色谱扫描仪（1台）

主要特点：

- 1、自动光源能量标定，提醒更换能量不足光源；

2、自动对灯，使光源始终保持最强状态；

3、自动校正光栅单色仪，保持波长的准确性；

4、氘灯-卤钨灯自动切换，可进行氮气吹扫避免臭氧干扰；

- 5、带有紫外光谱扫描功能，可分析未知物质，优化扫描波长；

6、USB数据传输，数据传输量大，传输速度快；

- 7、工作站性能强大，仪器全计算机控制，自动化程度高；

8、光源可提供200nm~850nm 连续紫外-可见光谱，波长范围宽；

- 9、单色仪使用1200条/mm的全息光栅，分辨率与光谱纯度高；

10、工作站可进行样品、方法、操作者管理，符合GMP/GLP要求；

11、工作站预置了2000版与2005版所有中药定量分析方法，调出即用。

主要优点：

1、品质与全球同步，价格低于欧洲日本产品，性能价格比极高；

2、扫描速度快，定量准确，支持多种扫描方式 ；

3、功能齐全，研究质控均可，售后服务简单；

4、高度自动化，高度可操作性，操作非常容易；

仪器组成：

1、主机（含光源、光栅单色仪、移动平台、USB串口）；

2、Tstar-3000专业薄层色谱工作站

仪器指标：

1、测量方式：反射法，荧光法、吸收法；

2、光谱范围：200nm~850nm （连续可调）；

3、光源：卤钨灯、氘灯（自动切换）；

4、单色器：全息光栅（1200线/mm），支持氮气吹扫功能；

* 5、光谱带宽：5nm;

* 6、波长准确度：±0.5nm;

* 7、最小分辨率为：25μm;

8、测量平台：可放200mm×200mm色谱板；

9、扫描速度：50mm/s;

10、操作系统：WIN2000/XP；

* 11、电源接口：USB接口  220V  300W；

基本配置：

- 主机一台

- 手动点样器一台

3、手动铺板机一台

4、玻璃电动喷雾器一台

（四）精子分析仪（进口1台）

性能参数、技术要求：

- 1、精子细胞总浓度(106/ml)；

* 2、活跃精子浓度(V > 4 µm/sec)；

3、高活跃精子浓度(V > 25 µm/sec)；

4、精子运动平均速率(µm/sec)；

* 5、样品量：50 µl；7)分析时间：4.5 min；

6、温度控制范围：25~ 42℃±0.2℃；

7、浓度范围：5~ 250x106/mL

* 8、标准偏差：<5%；重复性：<5%；

9、尺寸WDH：300x300x185mm；

10、电源：230V/ 50Hz，重量2.8 kg；

* 11、采用新方法，可快速、精确检测精子的各种主要指标；

* 12、可在自然环境下研究精子性能

* 13、作测试数据精度高、重复性好；易于操作

14、测量快速、精确，可帮助诊断人类生殖功能出现的基本畸形状态，可测定治疗的趋势和效果；

软件：

* 1、采用现代的电脑、软件技术、以及激光技术。

2、提供1个石英比色皿和相关软件。软件功能主要是自动控制仪器主机，处理测量结果、保存分析数据，提供时间信息、注释记录并可保存。结果能显示在屏幕上且可打印。

* 3、数字显微镜系统，可允许观察、记录精液中精子的图象，并可观看、记录较短的录象片段；

* 4、测量过程则完全自动化，在5min之内，测量、计算工作即可完成，电脑显示屏上会显示测定结果。如有必要，可打印结果

配置清单

- 主机                 1台

- 比色皿               2个

- 盖玻片               4个

- 电源线               1个

- 电脑连接线           1个

- 软件及操作手册       1个

（五）全自动氨基酸分析仪（进口1台）

用途：主要适用于样品中蛋白质氨基酸。

原理：离子交换分离、茚三酮柱后衍生法

1．工作条件

  - 环境温度：5℃－35℃

  - 环境相对湿度：＜90％

  - 电源：AC 215V－240V，50Hz－60Hz

2. 仪器设计特点

氨基酸分析仪所有流路均采用非金属的适合所有氨基酸样品的材料(PEEK和 PTFE)，具有溶剂存放器、自动进样器、四元梯度泵、衍生检测系统、柱温箱、实时系统控制软件和数据处理软件。

2.1带电子制冷功能的溶液存放单元S7130。

2.1.1所有缓冲液及茚三酮都有惰性气体隔离保护

2.1.2溶液瓶均带独立阀门，方便分析过程中加液

2.2自动进样器S5200

* 2.2.1通过选择清洗程序可使记忆效应低于0.01％

2.2.2同时具备变量进样及环进样模式

2.3四元梯度泵S2100

* 2.3.1特别设计低脉动短行程双活塞泵(脉动低于1％)

2.3.2 低至0.1%比例混合。

2.3.3内置四通道真空脱气机

2.4衍生检测系统S4300:

2.4.1内置流速可编程的双活塞试剂泵

2.4.2安全保护功能（过热保护、泄漏保护、压力过高保护等）

- 3.技术参数

- 3.1 分析柱

3.1.1电子恒温（制热或制冷）

3.1.2温度梯度可编程 	20℃～99℃

3.1.3温度稳定性		    0.1℃

* 3.1.4柱：PEEK，4.6 x 150mm

* 3.1.5树脂填料    7um，10%交联

- 3.2 自动进样器

* 3.2.1进样模式   同时具备环进样及变量进样模式

3.2.2进样体积   1ul～500ul

3.2.3重现性		10μl 变体积进样时变异低于1％

3.2.4记忆效应	＜0.01％

3.2.5样品盘		两个盘，每盘60个样品位，1.5ml样品瓶

* 3.2.6温度控制  +5℃～70℃（电子恒温）

3.3四元梯度泵

3.3.1 活塞         双活塞短行程技术，自动清洗

3.3.2流速		    0.000ml/min～9.999ml/min

3.3.3流速稳定性 	RSD＜0.1％

3.3.4最大压力		40MPa (400bar，6000psi)

3.4衍生检测系统

3.4.1检测器         570nm,440nm（同时检测信号可叠加）

3.4.2流动池体积		 8μl

3.4.3试剂泵流速		 0.000ml/min～2.000ml/min

* 3.4.4流速稳定性     RSD＜0.1％

* 3.4.5反应器温度	    室温～180℃（温度稳定性0.1℃）

3.4.6反应器规格     1.5mm×0.3mm×15m，FEP

- 3.5 系统控制和数据处理软件

3.5.1图形化的控制及数据处理软件，符合GLP、21CFR规范、具有日志记录功能

3.5.2操作系统Windows XP以上系统，数据和图谱可直接粘贴到Word、Excel或在其中间编辑

3.5.3预置有不同格式用户可编辑的报告模板

3.5.4根据预先设置，可自动对结果进行计算并输出报告

3.5.5自动液面监控，操作错误或系统异常可告警并自动调用系统保护程序

* 3.5.6原装进口中文软件（英文版本可选）

- 3.6 系统指标

* 3.6.1缓冲液种类     2种（蛋白水解）或3种(游离氨基酸)

3.6.2保留时间重复性 	RSD<0.5％ 水解标样，

RSD<0.1％ 精氨酸Arg

3.6.3峰面积重复性   RSD<1％   水解标样，

RSD<0.5％（甘氨酸Gly，组氨酸His）

* 3.6.4峰分离度     全部大于1.2，平均大于3.3，水解标样，

全部大于1.0，平均大于2.5，游离标样

3.6.5最低检测限    8pmol，水解标样，

3pmol 天冬氨酸Asp（信噪比=2）

3.6.6分析时间       蛋白水解 	30分钟～50分钟

游离氨基酸	 70分钟～180分钟

4.基本配置

4.1 具有冷却功能的试剂室                 1台

4.2 自动进样器                           1台

4.3 四元梯度泵                           1台

4.4衍生检测系统                         1台

4.5 数据分析系统                         1套

4.6 氨滤柱 （水解）                      1支

4.7 分离柱 （水解）                      1支

4.8水解液分析套件                        1套

4.9水解液标样                            1套

4.10茚三酮溶液                           1瓶

4.11计算机                               1台

4.12打印机                               1台

4.13仪器专用工具一套                     1套

4.14 1.5ml样品瓶带瓶盖                   100个

5.备品备件

5.1柱塞杆密封圈（分析型，主圈）           2个

5.2柱塞杆密封圈（分析型，副圈）           2个

5.3柱塞杆密封圈（微量型，主圈）           2个

5.4柱塞杆密封圈（微量型，副圈）           2个

5.5反应线圈，1.6mm*0.3mm*15m, FEP         1只

5.6分析柱柱头过滤板(钛)                   4个

5.7密封套圈(配合六角螺钉2120047使用)     10个

5.8密封套圈(配合滚花螺钉259X使用)        10个

第十五包设备技术服务条件

（一）中标人自签订合同之日起90天内将所有仪器及设备运至用户所在地。货到30天内保证系统投入正常运行，并通过验收。

（二）仪器安装、验收。厂家提供的设备是全新的、符合国际质量标准、中国有关部门手续完备、具有生产厂家质量保证书(或合格证明)的设备。

（三）提供操作手册及工具。中标商必须提供系统所有仪器设备、软件、附件、备品备件等详细的英文和中文操作手册，详细的中文系统操作和维护手册。提供配套完整的专用工具箱。

- （四）生产商在四川省内直接设立售后服务机构或技术服务机构（提供四川省内直接设立的售后服务机构的营业执照复印件、名称、地址、联系人、联系电话）

（五）厂家免费保修1年、并提供3年免费技术咨询服务并免费提供终身软件升级服务。

*投标文件必须提供能满足以上指标和参数要求、并与生产厂家公开发行或网上公告一致的铜版纸胶印彩色资料

第十六包 火焰+石墨炉原子吸收光谱仪技术规格书

1 用 途

本仪器采用原子吸收光谱法，用于环境、农业等样品中多种微量金属元素的定量分析。

2 . 工作条件

2.1 适用电源：      220V ( AC ). 50Hz

2.2 相对湿度：      20-80%

2.3 环境温度：      0 - 40℃

3.   技术规格

3.1     测量方式        原子吸收和火焰发射模式

3.2    仪器主机        火焰/石墨炉一体化，无需机械切换

3.3 *  背景校正     火焰使用氘灯校正，石墨炉具有氘灯与交流塞曼两种校正技术。 可校

正高达3A 的背景，对2A 的背景，误差小于2%，对1A 的背景，误差小于1%。

3.4 光源

3.4.1  灯座*                6灯座以上，配备独立电源，可同时点亮预热，自动选择并准直。

3.4.2   空心阴极灯      220Hz电调制，3-5mA工作电流，可直接插国产灯无须转接头。

3.5      光学系统

3.5.1   光路            对称的真正光学双光束系统

3.5.2   单色器          Echelle中阶梯分光系统

3.5.2  色散率          0.5nm/mm

3.5.3  波长            180－900nm，自动选择

3.5.5  狭缝         0.1、0.2、0.5、1.0nm狭缝，自动选择

3.5.5     吸光度范围           -0.150－3.000A

3.5.6     静态稳定性       ≤±0.004A

3.6   石墨炉系统

3.7.1   控温方式        精密光纤与电压反馈两种温度控制方式，过流保护

3.7.2*  温度范围           室温－3000℃，3000℃/S瞬间升温

3.7.3  程序升温           20段线性与非线性程序升温，有灰化/原子化温度自动优化功能

3.7.4  石墨管            有多达5种石墨管可供选择，可使用国产石墨管。

3.7.5   检出限     Cd检出限  0.6pg/L

3.7.6   精密度     2ppbCd溶液连续测定七次的RSD≤3%

3.7.7*  要求配置石墨炉可视系统

3.7    火焰系统

3.6.1   点火方式        高频自动点火

3.6.2       雾化室      全聚四氟乙烯材料雾化室，耐酸耐碱，标配撞击球与扰流器

3.6.3       雾化器      Pt/Ir合金毛细管与四氟乙烯喷嘴雾化器

3.6.4       燃烧头      100mm空冷全钛燃烧头，耐酸耐碱，高度可自动优化

3.6.5       气体控制        燃气流量自动控制并优化

3.6.6      安全监控系统        有火焰状态监控及防回火的安全连锁系统

3.6.7*     灵敏度           5mg/L Cu吸光度≥1.0A

3.6.8       稳定性          火焰法 RSD ≤0.5%

3.8 石墨炉自动进样器

3.8.1   样品杯个数      至少60个

3.8.2       进样量           1-70μl，最小增量0.5μl

3.8.3       进样精度        ≥10μl，精度优于1%

3.8.4       样品注入速度              可调

3.8.5       热注射功能           200℃热 注射

3.8.7       样品浓缩和稀释功能    自动智能化浓缩和稀释

3.9   数据处理和软件

3.9.1       积分方式              峰高、峰面积积分

3.9.2    数据处理                   改变曲线拟合方式后自动计算数据，并自动给出特征浓度

3.9.3*     软件                  全中文软件

4.  必备的附件、备件和专用工具

4.1 静音无油空气压缩机

4.2 循环冷却水系统

4.3 数据工作站与打印机

4.4    2KW稳压电源

4.5    进口空心阴极灯；

4.6       原装进口长寿命石墨管 70 支

5.  文件资料

由提供样本、用户操作手册及安装维护手册

6.  技术服务和培训

6.1              卖方须在交货日期20天内到买方提供的现场免费安装、调试设备并验收。直至技术指标与标书符合。

6.2              提供操作人员免费现场操作培训。

6.3              提供2名操作人员的国内培训。

第十六包 原子荧光光度计

1、用途

用于样品中As、Sb、Bi、Hg、Se、Te、Sn、Ge、Pb、Zn、Cd元素的痕量分析。

2、技术性能指标要求

*2.1光源：采用集束脉冲控制方式，具备扣除光源漂移和脉动的装置（提供第三方有效证明）

2.2光学系统：短焦距透镜聚光，无色散全密闭避光调光系统

*2.3 进样系统：双路顺序注射泵进样系统 最小进样量可达到5µl（提供第三方有效证明）

2.4 自动配标准曲线、高浓度自动稀释

*2.5具备化学气相发生气液分离装置（提供第三方有效证明）

2.6 原子化器：屏蔽式低温点火石英原子化器

2.7 开机自检、气路自动控制、自动保护、自动报警

*2.8具备氢化物发生原子荧光测量尾气中有害元素的捕集阱装置（提供第三方有效证明）

*2.9可升级为As、Hg等形态分析。（提供相关证明）

*2.10预留固体进样接口，升级后可直接检测固体样品中的Gd（提供相关证明）

*2.11可在线消除硼氢化钾产生的气泡（提供第三方有效证明）

2.12 标准的RS-232/485通讯

2.13 采用Windows98/Me/2000/XP的中文窗口操作软件，可实现自动系统诊断、自动样品测量、标准曲线法测量，多种报告格式，并备存专家帮助系统

2.14检出限（DL）As、Hg、Sb、Bi、Se、Sn等元素＜0.01µg/L；

冷原子测Hg＜0.001µg/L；

Cd＜0.001µg/L

2.15测量精度 RSD＜1.0%

2.16线性范围 大于三个数量级

3、系统配置要求

3.1 仪器类型：全自动原子荧光光度计

3.2 配置内容

3.2.1原子荧光光度计（1套）

3.2.2顺序注射泵（1套）

3.2.3自动进样器 大于150位（1套）

3.2.4特制空心阴极灯（As、Se、Hg）

3.2.5中文软件操作系统

3.2.6计算机：品牌商务计算机

3.2.7打印机：品牌打印机

4、技术服务

4.1 用户支持：卖方向用户提供壹年的保修服务。

4.2 仪器安装、验收：由卖方安排仪器制造厂技术人员到现场安装仪器。只有在仪器完全正常运转和买方确认后，仪器的安装工作才能认为已全部完成。

4.3 培训：仪器安装现场对使用人员进行培训。

备注：标注“*”号为实质性要求，不允许负偏离。招标项目中的软件必须为正版。