盱眙县环境保护局重金属监测设备

采购公开招标

招  标  文  件

项目编号: XYZCZ-2013-032

采 购 人:盱眙县环境保护局

项目内容:重金属监测设备采购

采购机构:盱眙县政府采购中心

目   录

第一章    招标文件

一、投标邀请……………………………………………………3

二、投标人须知…………………………………………………5

三、合同主要条款及通用条款…………………………………17

四、合同格式……………………………………………………23

五、采购需求及总体要求………………………………………28

第二章    投标文件格式

一、资质证明文件………………………………………………39

二、投标配置及分项报价表……………………………………42

三、供货一览表…………………………………………………42

四、技术参数响应偏离表………………………………………43

五、商务条款响应及偏历表……………………………………43

- 投标函………………………………………………………44

- 开标一览表…………………………………………………45

八、技术方案、服务方案………………………………………45

第一章   招标文件

第一部分  投标邀请

受盱眙县环境保护局的委托，盱眙县政府采购中心就该单位的重金属监测相关设备公开招标采购项目进行国内公开招标，现邀请符合条件的投标人参加投标。

1、项目名称及编号: 盱眙县环境保护局重金属监测设备公开招标采购（项目编号：XYZCZ-2013-032）

2、招标项目简要说明：

重金属监测相关设备。详见招标文件第一章第五部分技术要求

3、采购人: 盱眙县环境保护局

4、投标人资质要求：

满足政府采购法第二十二条相关要求。

（1）凡国内具有独立法人资格，能独立承担民事责任能力；注册资金在100万元（含）以上；有良好信誉。提供营业执照 税务登记证（复印件）

（2）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，只能有一家参加同一招标编号的投标。

（3）同一设备/材料制造商只允许一个代理商参与同一招标编号的投标，并且代理商具备该设备/材料制造商出具的授权书。

（4）投标时必须提供厂家的授权书及售后服务承诺书；授权书要求是原件，复印件无效，分公司盖章无效；

（5）投标人所提供的各项设备的功能，性能必须完全符合本招标文件的技术要求。

说明：

本次招标采用资质后审方式，在整个采购过程中，由采购人组织评委会将对投标人的资质进行审查，若发现投标人的资质条件不符合招标文件要求，可随时取消其投标或中标资格。

注:资质审查时要求提供的资格证明文件详见招标文件第二章投标文件格式第一部分。

5、招标文件发布信息：

（1）到采购中心确认文本文件：

1）到采购中心确认文本文件的供应商请携带法人代表授权委托书原件及复印件（法人代表签字或盖章，并加盖公章）、单位资质证书复印件并加盖委托单位公章。

2）地点:盱眙县淮河东路108号盱眙县招标投标交易中心服务大厅

（2）直接在：盱眙县招投标管理中心网站下载（推荐）：

在盱眙县招投标管理中心网（http://www.xyzbw.com）上直接下载招标文件（在下载专区）的投标供应商请一并填写供应商参与投标确认函（见招标公告附件）,如果确认参与本项目投标请将供应商参与谈判确认函中内容填写准确清楚并传真至 ：盱眙县政府采购中心 ；传真:0517-88220123，并电话与盱眙县政府采购中心联系确认，电话:0517-88220123，黄会计。供应商在递投标文件前办理相关交费手续。

注:如果投标供应商未按要求填写供应商参与投标确认函，在招标文件发布期间如招标文件有所更正或修改而采购中心因没有收到确认函以及所留联系方式无法通知到投标供应商的，其责任由投标供应商自行承担（直接下载招标文件的投标供应商可在递交投标文件时办理交费手续）。

6、报名截止时间：即日起至2013年11月18日11:30（周六、日和法定节假日接受自动传真）

7、投标文件接收截止时间及地点：

投标文件递交开始时间:2013年11月18日下午14:00

投标文件接收截止时间: 2013年11月18日下午14:30

投标文件接收地点：盱眙县淮河东路108号盱眙县招标投标管理中心

投标文件接收人: 潘建议    电话:0517-88220729

8、开（评）标时间及地点：

开（评）标时间:2013年11月18日下午14:30

开（评）标地点: 盱眙县淮河东路108号盱眙县招标投标管理中心（具体标室见中心当日公告牌）

9、本次招标联系事项：

开标现场事项联系人: 潘建议    电话:0517-88220729

招标文件询问（质疑）事项联系电话:0517－88213748

采购人联系人：    平新华      电话:15050808076

采购中心联系地址:盱眙县淮河东路108号   邮编:211700

10、其他事项：

（1）投标保证金:本次项目投标保证金金额为陆仟元整人民币，投标人必须在投标文件递交截止时间之前将投标保证金从投标单位帐户打入存到盱眙县招标投标管理中心账户，具体要求见http://www.xyzbw.com/Down_show.asp?Newsid=8规定。

保证金交纳信息：

开户名：盱眙县招投标管理中心

账号：3022402041-20110004303

开户银行：江苏江阴农村商业银行 盱眙支行

（2）履约保证金: 为保证合同的顺利执行，中标人必须在领取中标通知书之前，向盱眙县招投标管理中心提交金额为成交总价5%的履约保证金(缴纳账户同投标保证金)。

第二部分  投标人须知

注:投标人应认真阅读招标文件中全部内容。如果投标人没有按照招标文件规定和要求提交投标文件及要求提供的全部资料，或者投标人不实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝或作无效投标处理。

- 一、总  则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

- 2.合格的投标人

2.1投标人必须符合第一部分投标邀请中投标人资质要求；

2.2凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物、工程和服务的投标单位均为合格的投标人。

- 3.投标费用

3.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

3.2采购代理服务费计取金额 人民币4500元整 ，向中标供应商收取采购代理服务费，此项费用含在投标报价中，但不单独立项，由中标单位在中标公示结束后两日内支付给采购代理机构。

- 二、招标文件

4.招标文件构成包括：

第一章  招标文件

第二章  投标文件格式

5.招标文件的澄清及答疑

5.1任何对招标文件要求进行澄清的投标人，均应在投标截止时间前十五日按投标邀请中的通讯地址，以书面形式（如信件、传真等）送达盱眙县政府采购中心 ；传真:0517-88220123，并电话与盱眙县政府采购中心联系确认，电话:0517-88220123，黄会计，采购代理机构对投标截止时间前十五日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复（邮寄或传真）。由于投标人所留联系方式有问题而导致采购代理机构无法通知的，其责任由投标人自行承担（逾期递交对招标文件要求进行澄清的，招标人将不予收理）。

5.2投标人对招标文件有质疑的必须在相关法律规定的时间内一次性提出。

6.招标文件的修改

6.1在投标截止时间十五日前，采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

6.2招标文件的修改将以书面形式（包括邮寄或传真、在盱眙县政府采购网进行公告），通知所有已发送投标确认函的投标人。由于投标人所留联系方式有问题而导致采购代理机构无法通知的，其责任由投标人自行承担。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人都具有约束力。

6.3投标人在收到补充通知后，应于一个工作日内正式书面回函采购代理机构。逾期不回的，采购代理机构视同投标人已收到补充通知。

6.4为使投标人编写投标文件有充分的时间对招标文件的修改部分进行分析、研究，采购代理机构有权酌情推迟投标截止时间和开标日期，并将此变更通知在盱眙县招投标管理中心网进行公告并通知已发送投标确认函的投标人（由于投标人所留联系方式有问题而导致采购代理机构无法通知的其责任由投标人自行承担）。

- 三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及计量单位

7.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用简体中文。

7.2除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位，均须采用国家法定计量单位。

- 8.投标文件构成

8.1投标人编写的投标文件应包括下列部分：

8.1.1按照要求填写的投标函；

8.1.2按照第9条要求填写的开标一览表；

8.1.3按照第10条要求填写的投标报价表；

8.1.4按照第11条要求填写的技术规格响应偏离表；

- 8.1.5按照第12条要求作出的服务承诺；

8.1.6资格审查时投标人必须提供的资格证明文件；

8.1.7投标人认为有必要提供并说明的其它资料。

- 9.开标一览表

9.1投标人必须按照招标文件中提供的开标一览表的规定格式完整、清晰、正确填写,不得自行增减内容。

9.2开标一览表中不得填报有选择性报价方案，表中内容应与投标文件中的内容完全一致，如不一致的，以开标一览表内容为准。

10.投标报价

10.1本次采购采用总承包方式，因此投标人的报价应包括全部货物、工程和服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、售后服务等其他有关的所有费用;

10.2本次招标不接受备选的投标方案或有选择的报价;

10.3投标报价应以人民币为货币单位。

注：本次公开招标采购有预算限制。

- 11.技术规格的响应

11.1投标人应对招标文件中的技术要求逐项作出实质性响应，否则该投标将被拒绝。

- 12.服务承诺

12.1投标人作出的服务承诺应按不低于招标文件中基本服务要求的标准作出响应。

- 13.证明投标人资格的文件

13.1投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2投标人除必须具有履行合同所必需的提供货物和服务的能力外，还必须具备相应的的财务、技术方面的能力；

13.3 投标人应填写并提交招标文件所附的“资格证明文件”。

- 14.投标保证金

14.1本次项目的投标保证金金额为陆仟元整人民币，投标人必须在投标文件递交截止时间之前将投标保证金提交到指定账户。投标保证金是为了保护采购人免遭因投标人的行为而蒙受的损失，采购人在因投标人的行为受到损害时，可根据第14.8条规定没收投标人的投标保证金。

14.2 投标保证金缴纳方式：

投标人可携带汇票、电汇（必须提供电汇凭证收款行入帐单原件，并需在投标文件接收截止前1个工作日与盱眙县招投标管理中心联系确认）、转账支票进账单原件（进账单上必须是付款行盖转讫章）、现金缴款单原件，投标保证金的交纳主体必须是投标人本身，投标保证金出具的账户必须是投标人基本账户

14.3投标保证金交纳信息：

账户户名：盱眙县招投标管理中心

开户名：盱眙县招投标管理中心

账号：3022402041-20110004303

开户银行：江苏江阴农村商业银行盱眙支行

具体缴纳方式及办法见：http://www.xyzbw.com/Down_show.asp?Newsid=8

14.4在开标时，对于未按要求提交投标保证金的投标，采购代理机构将视其为非响应性投标而予以拒绝。

14.5未中标人的投标保证金，在正常情况下盱眙县招投标管理中心将在中标通知书发出后五个工作日内予以退还，不计利息。

14.6未中标人的投标保证金，在特殊情况下按第16.2条规定执行。

14.7中标人的投标保证金将在签订合同后自动转为履约保证金。

14.8下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

（1）投标人在投标截止时间后至中标通知书发出之前撤回其投标；

（2）投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

- （3）投标人之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；

（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害招标人或者其他投标人合法权益的；

（5）投标人代表被证明在评标期间与招标人代表、评委、监督委员、采购代理工作人员有私下接触；

- （6）中标人在规定期限内未能根据第33条规定签订合同；

（7）中标人在规定期限内未能根据第34条规定交纳履约保证金。

14.9中标人若发生本条第14.8款中的任何一种行为，一经查实，采购代理有权取消它的中标资格。

- 15.采购代理服务费

盱眙县政府采购中心不收取中标服务费。

- 16.投标有效期

16.1投标有效期为从开标之日起计算的三十天。投标有效期比规定短的将被视为非响应投标而予以拒绝。

16.2在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式如信件、传真或电报等。投标人可以拒绝接受采购代理机构的这种要求而放弃投标，采购代理机构在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五天内无息退还其投标保证金。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第14条有关投标保证金没收和退还的规定在延长的投标有效期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 17.投标文件份数和签署

17.1投标人应严格按照投标人须知第8.1条的要求，编制一式五份投标文件（一份正本、四份副本），每份投标文件右上角必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。装订方式为左侧胶贴平本装订。

17.2投标文件的正本和所有的副本均须打印,且投标文件格式中要求签字的字迹应清晰易于辨认并由投标人法定代表人或其委托代理人签字。除姓名签署外,投标文件的任何内容均不允许手写。委托代理人必须将以书面形式出具的“授权委托书”附在投标文件正本中。投标文件中签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件中签署授权委托书无效。

17.3除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由投标人法定代表人或委托代理人签字。

- 四、投标文件的递交

18.投标文件的密封和标记

18.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，信封（箱）封口处应加盖骑缝章。

18.2信封（箱）封面注明投标项目名称、标书编号及“请勿在（投标邀请中规定的开标时间）之前启封”的字样。

18.3信封（箱）上应写明投标人名称和地址以及邮政编码，以便如果投标文件被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

18.4如果信封未按第18.1—18.3条要求密封和加写标记，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购代理机构将予以拒绝，并退回投标人。

- 19.投标截止日期

19.1采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。

19.2采购代理机构可以按第6条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20.迟交的投标文件

20.1采购代理机构将拒绝并原封退回在其规定的截止时间后收到的任何投标文件。

21.投标文件的修改和撤回

21.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

21.2投标人的修改文件应按第17条的规定进行编制和签署，并按第18条的规定进行密封、标记，同时还应加注“修改”字样。修改文件同样必须在投标截止时间前送达投标文件接收地点。

21.3在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

21.4在投标截止期至采购代理机构在招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将被没收。

- 五、开标与评标

22.投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理

22.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的情况，除采购任务取消情形外，其招标文件经评委会认定没有歧视限制条款的情况下，并且是在采购人同意继续该次公开招标采购的情况下，采购代理机构将报告财政部门申请现场采购方式变更（若有二家供货商参与投标则申请竞争性谈判方式采购，若仅有一家供货商参与投标则申请单一来源方式采购），据其批准按以下原则处理：

- 22.1.1 有二家供货商参与投标，采用竞争性谈判方式采购，采购代理机构将按批准的方式实施采购。若在实施竞争性谈判之前有一家投标人不同意采用竞争性谈判方式，则视该投标人放弃本次投标，继而转入单一来源方式采购。

22.1.2 有一家供货商参与投标或由竞争性谈判方式转入的，采取单一来源方式采购，采购代理机构将按批准的方式实施采购。

- 22.1.3 财政部门不同意采购方式变更的，本次招标项目作废标处理，招标人将依法重新组织招标。

22.2 在评标期间，出现有效供应商不足三家情形的，比照前款规定执行。

22.3投标人若不同意采用竞争性谈判方式或单一来源方式采购的，应在规定的时间内书面向评委会说明，未在规定时间（由评委会制定书面说明的规定时间）内提交书面说明的将被视为同意。

注：在投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家，且在招标文件经评委会认定没有歧视限制条款、采购人同意继续该次公开招标采购和财政部门同意采用竞争性谈判方式采购或单一来源方式采购的情况下，采购代理机构将为投标人报价保密，在所有投标人均同意采购方式变更的情况下再进行唱标，并且该次唱标将作为一轮报价。

- 23.开标

23.1采购代理机构将在投标邀请中规定的时间和地点组织公开开标。采购人代表、投标人应委派代表准时参加，财政部门及有关部门可以视情况到现场监督开标活动。参加开标的代表须签名以证明其出席，否则将取消投标人的投标资格。

23.2按照第20条规定，迟交的投标文件将不予开封。

23.3开标时请投标人代表将投标保证金收据和法人代表或授权委托人身份证放在投标文件上，以备监督人员或公证人员检查。

23.4开标时请投标人代表、监督人员或公证人员查验投标文件密封情况，确认无误后，采购代理机构当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的各项内容，以及采购代理机构认为合适的其他详细内容。

23.5采购代理机构将做开标记录，开标记录包括按第22.4条规定在唱标时宣读的全部内容。

23.6开标一览表内容与投标报价表内容不一致的，一律以开标一览表内容为准。

24.评标委员会

- 24.1 唱标结束后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由五人及以上单数的行业专家、采购人代表组成。

- 24.3 评委会独立开展工作，负责审议所有投标文件，并推荐中标候选人。

24.4 评委会应对投标人的商业、技术秘密予以保密。

25.评标过程的保密

25.1开标后，直至向中标的供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授权建议等，均不得向任何投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，如果投标人试图向采购代理机构和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

- 25.3 评标委员会名单在开标前确定，并在招标结果确定前保密。

26.对投标文件的初审

26.1开标后，采购代理机构将组织工作人员对以法定代表人参加投标的投标人是否按第二章投标文件的相关格式填写资格证明文件，并检查法定代表人的身份证原件；对以委托代理人参加投标的投标人是否按第二章投标文件的相关格式填写授权委托书，并检查委托代理人的身份证原件。

26.2开标后，采购代理机构将组织评委会对投标文件是否完整，有无计算上的错误，文件签署是否合格，投标文件是否大体编排有序且基本符合招标文件的要求。

26.3 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标是指与招标文件要求的所有全部条款、条件和要求相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，并且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定必须经评标委员会三分之二以上（含）成员同意。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.4如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质上响应的投标。

26.5评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

（2）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

（3）如果投标人提供的折扣数与按折扣率为基准计算的折扣数不一致时，以折扣率计算为基准进行修正。

26.6评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金将被没收。

26.7评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

26.8投标文件有下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

- （1）应交未交投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

- （3）不具备招标文件中规定资质要求的；

（4）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

（5）经查实提供虚假材料谋取中标的。

26.9出现下列情形之一的，将予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的（经批准改变采购方式的除外）；

- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

27.投标文件的澄清

27.1在评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。但并非对每个投标人都作澄清要求。

27.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容必须由投标人法定代表人或委托代理人签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

- 27.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按第26.2条的规定做出澄清，将视为放弃该权利。

28.评标办法及评分细则

28.1本次项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下,按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后,以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

28.2评委会将依据下列评分细则进行评标：

1、价格得分（30分）：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留一位）：报价得分=（评标基准价/投标报价）*30；

2、分项报价合理性（3分）：合理得3分，一般得2分，差得1分；

3、技术功能响应部分（42分）：投标的货物要求、清单及技术规格满足所有要求的，得37分，在技术参数要求上，由评标委员会根据投标设备的响应情况，评定为正负偏离后，如投标有一项负偏离的，在5分基础上，扣1分，依次类推，最多扣5分。如投标设备有一项正偏离的，加1分，依次类推，最多加5分。

4、售后服务（5分）：服务响应时间（3分）淮安或附近地区有所投产品的售后维修服务中心、根据售后服务中心情况、服务响应时间、响应方式酌情给分（需提供证明资料）。其他优惠条件及服务承诺（2分）评委根据解决故障时间、提供巡检、免费质保期后的费用收取、备机提供情况、承诺供货时间等酌情给分。

5、设备先进性、匹配性、可靠性、稳定性（5分）：设备先进性、可靠性、稳定性酌情评分，最优为5分，其次为3分，一般仪器为1分。

6、业绩（7分）：案列经验（投标人须提供近6个月的实验室仪器销售合同，总金额达200万（含）以上），得7分，150万得5分，100万得3分，50万得1.5分，无业绩不得分

7、国家政策导向（5分）：财政部、国家环保总局《关于环境标志产品政府采购实施的意见》，属于环境标志产品政府采购清单内的产品得3分，财政部、国家发改委公布的《节能产品政府采购清单》，属于清单内的产品得2分。特别说明:节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn官方网站“节能、环保产品查询系统”，并且属于网站公布的最新一期，以提供的证书复印件为准。未能提供证书复印件的不给予加分。

8、行业信誉（3分）：评委根据情况酌情给分。

根据对投标文件进行综合评审，评标总得分最高的投标人为中标候选供应商或者中标供应商，若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。特别提醒：投标人在投标时必须提供与以上评分相关的证明材料。

- 六、定标及签约

- 29.定标

29.1评委会按第28条规定对实质上响应招标文件要求的投标人进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出中标候选人。中标候选人将在盱眙县政府采购网上公示，公示期为七个工作日。投标人对采购过程和中标结果有质疑的必须在相关法律规定的时间内一次性提出。

29.2评标结束后，将由项目招投标领导小组（由采购人、出资方、纪检、监督等部门领导组成）共同对评委会推荐的中标候选人进行最终审查，最终审查包括对投标人资质、信誉以及项目招投标领导小组认为有必要了解的其他问题。

29.3采购中心和采购人认为有必要时可对中标候选人进行询问或对中标候选人进行实地考察，以确定所投产品满足招标文件所提需求。

29.4接受最终审查的中标候选人，必须如实回答询问或接受考察，并提供所需的相关资料。

29.5项目招标领导小组根据最终审查结果，确定中标人。

29.6中标候选人在公示期间或中标人在合同签订前，如经查实从参加该中标项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，盱眙县招投标管理中心将取消其中标资格。

- 30.货物和服务的减少

30.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

- 31.采购代理机构接受和拒绝任何或所有投标的权利

31.1采购代理机构保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务将这样做的理由通知受影响的投标人。

- 32.中标通知书

32.1采购代理机构在投标有效期期满之前，将以书面形式通知中标人，并确认其投标已被接受。

32.2中标人在接到采购代理机构通知后五个工作日内必须到采购代理机构领取中标通知书并办理相关交费手续，逾期未办理作自动放弃处理。

32.3中标通知书将是合同的一个组成部分。

32.4在中标人按照规定向盱眙县招投标管理中心提交履约保证金后，采购代理机构将及时通知其他未中标的投标人，并按照第14条规定退还其投标保证金。

- 33.签订合同

33.1采购人与中标人应在中标通知书发出之日起三十日内签订合同，采购合同经采购代理机构见证后方可生效。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等均为签订合同依据。

33.2中标人自中标通知书发出之日起三十日内无正当理由不与采购人签订合同并经采购代理机构见证的，将按财政部第18号令相关规定进行处理。

- 34.履约保证金

34.1为保证合同的顺利执行，中标供应商必须在领取中标通知书之前，向盱眙县招投标管理中心提交金额为中标总价5%的履约保证金。已交纳的投标保证金自动转为合同履约保证金，不足部分由中标供应商补齐。

34.2履约保证金的有效期为货物验收合格后30天。履约保证金应在有效期满后3天内退还给中标人,不计利息。

34.3如果中标人没有按照32条或33条的规定去做，盱眙县招投标管理中心将有充分理由取消该授标，并没收其投标保证金。在此情况下采购人可将标授予下一个中标候选人，或重新招标。

- 35、需要补充的其他内容

35.1本招标文件未尽事宜按现行有关法律、法规规定执行。

第三部分  合同主要条款及通用条款

注:以下为采购人提出中标后签订本项目合同的主要条款及通用条款，投标人必须实质性响应，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

合同条款前附表

| 序 号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 付款方式：全部设备到货后，由买方指定收货单位逐一清点无误，与合同规定相符，并通过设备运行验收，提交仪器书面验收报告后30日内凭合同原件、发票原件和政府采购验收报告进行一次付款90％；项目交工验收合格一年后，买方指定收货单位确认设备在此期间运行正常，办理支付手续，支付尾款10% 。 |
| 2 | 交货时间：签订合同之日起，国产仪器 30天内、进口仪器备货周期 6到8周内保证设备到达现场。 |
| 3 | 交货地点：斩龙涧盱眙县环境监测站 |
| 4 | 验收方式：交货时现场验收 |

一、合同主要条款

1、付款按下列条件进行：

全部设备到货后，由买方指定收货单位逐一清点无误，与合同规定相符，并通过设备运行验收，提交仪器书面验收报告后30日内凭合同原件、发票原件和政府采购验收报告进行一次付款90％；项目交工验收合格一年后，买方指定收货单位确认设备在此期间运行正常，办理支付手续，支付尾款10% 。

2、签订合同之日起，国产仪器 30天内、进口仪器备货周期 6到8周保证设备到达现场

3、供货地点: 盱眙县斩龙涧一区12幢盱眙县环境监测站

4、验收方式：交货时现场清点，设备安装后，进行设备运行验收。

二、合同通用条款

- 1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

（1）“合同”系指买方与卖方签署的、合同格式中列明的买方与卖方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，卖方在完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价格。

（3）“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、备件、工具、手册、操作系统和其他技术资料及其他材料。

（4）“服务”系指根据合同规定卖方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训及其他类似的义务。

（5）“买方”系指盱眙县环境保护局。

（6）“卖方”系指提供货物和服务的供应商。

（7）“见证方”系指盱眙县政府采购中心。

- 2.技术规格

2.1卖方所提供货物的技术规格应符合招标文件规定的技术规格。

- 3.专利权

3.1卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，卖方应负全部责任，且买方拒付全部货款。

- 4.包装要求

4.1除合同另有规定外，卖方提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵制定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。

- 5.装运条件

5.1根据采购人指定地点，卖方负责安排运输，运输费由卖方承担。

- 6.付款

6.1本合同以人民币付款。

6.2卖方应按照与买方签订的合同规定交货。交货后卖方向买方提供下列单据，买方按合同规定审核后付款：

（1）发票；

（2）制造厂家出具的质量检验合格证书等；

（3）装箱单；

（4）采购人加盖公章证明货物交付使用合格的验收表。

6.3买方将按“合同条款前附表”规定的付款计划安排付款。

- 7.伴随服务

7.1卖方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。

7.2除第7.1条规定外，卖方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的工具；

（3）在合同中卖方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内应承担的义务；

（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对买方人员进行培训。

7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

- 8.质量保证

8.1卖方所提供货物必须符合招标文件要求并不低于国家有关标准。

8.2卖方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障负责，费用由卖方负担。

8.3根据法定检验机构的检验结果或者在质量保证内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方以书面形式向卖方提出本保证下的索赔。

8.4卖方在收到通知后，应在合同中所附服务承诺约定的时间内免费维修、更换有缺陷的货物或部件。

8.5如果卖方在收到通知后，在合同中所附服务承诺约定的时间内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

- 9.检验

9.1在发货前，卖方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。卖方检验的结果和细节应附在检验证书后面。

9.2买方将在卖方交货并安装调试,10日内组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，买方应及时填写验收表，加盖公章后报给采购代理，如果货物的质量的规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，买方应报请法定检验机构进行检查，并有权凭其出具的检验报告向卖方提出索赔。

- 10.索赔

10.1买方有权根据法定检验机构出具的检验报告，向卖方提出索赔。

10.2根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔和差异负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜；

（1）卖方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用和由此给买方带来的一切相关损失。

（2）根据货物的低劣程度、损坏程度以及买方所遭损失的数额，卖方必须降低货物的价格。

（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换和或修补有缺陷的部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所蒙受的全部直接损失费用。同时，卖方应按合同规定，对更换和修补件相应延长质量保证期。

10.3如果在买方发出索赔通知后贰拾天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受，如卖方未能在买方提出索赔通知后贰拾天内或买方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将通知盱眙县招投标管理中心从卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。

- 11.卖方迟交货、安装

11.1卖方应按照“合同条款前附表”中规定的交货期交货、安装，并交付买方验收使用。如果卖方无正当理由拖延交货、安装，将受到以下制裁:没收履约保证金，加收误期赔偿或终止合同。

11.2在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货、安装和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货、安装的理由，可能延误的时间同时通知买方和见证方。买方、见证方在收到卖方通知后，应对情况进行分析，决定是否修改合同、酌情延长交货、安装时间或终止合同；同时保留按第11.1条规定对卖方进行制裁的权力。

- 12.误期赔偿

12.1除合同条款第13条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，买方和见证方可考虑终止合同。

- 13.不可抗力

13.1尽管有合同条款第11条、12条和17条的规定，如果卖方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该被没收履约保证金，也不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

13.2本条所述的“不可抗力”系指那些卖方无法控制、不可预见的事件，但不包括卖方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它买方、见证方和卖方商定的事件。

13.3在不可抗力事件发生后，卖方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知买方和见证方。除买方和见证方书面另行要求外，卖方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，买方、见证方和卖方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

- 14.税费

14.1中国政府根据现行税法规定对买方征收的、与本合同有关的一切税费，均由买方负担，招标文件另有规定的除外。

14.2中国政府根据现行税法规定对卖方征收的、与本合同有关的一切税费，均由卖方负担。

- 15.履约保证金

15.1卖方应在领取中标通知书之前，通过国内的任何一家银行，向盱眙县招投标管理中心提供相当于中标总价5%的履约保证金；履约保证金的有效期为货物验收合格后叁拾天。

15.2卖方提供的履约保证金必须是人民币，形式为银行本票、汇票、支票、电汇。

15.3如卖方未能履行合同规定的义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

15.4履约保证金应在有效期满后叁天内退还给卖方，不计利息。

16.仲裁

16.1在执行本合同所发生的或与本合同有关一切争端，买方、见证方和卖方应通过友好协商的办法进行解决。如从协商开始叁拾天内仍不能解决，应将争端提交有关市政府或行业主管部门寻求可能解决的办法。如果提交有关市政府或行业主管部门后叁拾天内仍得不到解决，则应申请仲裁。

16.2仲裁应根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向买方所在地有管辖权的仲裁机构申请仲裁。

16.3仲裁裁决为最终裁决，对买方和卖方均有约束力。

16.4在仲裁期间，本合同应继续执行。

17.违约终止合同

17.1在买方和见证方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方和见证方可向卖方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

（1）如果卖方未能按合同规定的期限或买方和见证方同意延长的限期内提供部分或全部货物；

（2）卖方在收到买方和见证方发出的违约通知后贰拾天内，或经买方和见证方书面认可可延长的时间内未能纠正其过失；

（3）如果卖方未能履行合同规定的其他义务。

17.2在买方和见证方根据上述第17.1条规定，终止了全部或部分合同后，买方和见证方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对买方购买类似货物所超出的那部分费用负责，并继续执行合同中未终止的部分。

18.破产中止合同

18.1如果卖方破产或无清偿能力，买方和见证方可在任何时候以书面形式通知卖方中止合同而不给卖方补偿。该中止合同将不损害或影响买方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力

19.转让

19.1 除买方和见证方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

20.合同生效及其它

20.1甲方发布的XYZCZ-2013-032招标文件、乙方提交的XYZCZ-2013-032投标文件、本次招标的中标通知书和招标过程中卖方的投标澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。卖方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，买方有权对卖方处以适当的经济处罚。

20.2本合同应在买方、见证方和卖方三方签字盖章，并在卖方向见证方交纳履约保证金后生效。

20.3本合同一式五份，以中文书写，见证方、买方各执二份，卖方执一份。

20.4合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，买方与卖方进行处理。

20.5如需修改或补充合同内容，应经见证方、卖方、买方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

20.6本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

第四部分   合同格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

盱眙县政府采购合同（货物）

项目名称：                                    项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

见证方：盱眙县政府采购中心

甲、乙双方根据盱眙县政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________元（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。

七.转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：_________

9.2 交货方式：_________

9.3 交货地点：_________

十、货款支付

10.1 付款方式：_________

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一.税

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物免费保修期为   年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在十个工作日内验收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为盱眙县。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章，并经采购中心见证盖章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.3本合同一式五份，买方、见证方、各执贰份，卖方执壹份。

甲方：                             乙方：

单位盖章：                         单位盖章：

法定代表人或授权代表：             法定代表人或授权代表：

联系电话：                         联系电话：

日期:                              日期:

见 证 方：

单位盖章：

代表签字：

日    期：

- 第五部分  采购需求及总体要求

一、项目概况

受盱眙县环境保护局委托，盱眙县政府采购中心就盱眙县重金属监测仪器设备采购项目进行公开招标。该项目为一个标段。

二、总体要求

1、投标人所投设备必须满足本文规定的分析方法和技术指标要求。

2、投标人如为代理商，需提供设备原产家针对本项目或分项仪器的授权书。

3、供应商必须书面对本项目的售后服务及培训计划做出承诺，并指派专人负责与采购人联系售后服务事宜及安装计划。

### 三、监测设备要求

监测设备清单如下：

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双道原子荧光光度计 | 台 | 1 |  |
| 2 | 电导仪 | 台 | 1 |  |
| 3 | 重金属污染个人防护装备 | 套 | 1 |  |
| 4 | 离子计 | 台 | 1 |  |
| 5 | 紫外可见分光光度计 | 台 | 1 |  |
| 6 | 含重金属颗粒物采样器 | 台 | 1 |  |
| 7 | 水质监测手持式采样泵 | 台 | 2 |  |
| 8 | 皮托管压力传感器校准仪 | 套 | 1 |  |
| 9 | 样品冷藏存储装置 | 台 | 1 |  |
| 10 | 土壤采样器 | 套 | 1 |  |
| 11 | 底泥采样器 | 套 | 1 |  |
| 12 | 土壤研磨机 | 台 | 1 |  |
| 13 | 马弗炉 | 台 | 1 |  |
| 14 | 自动温控电热板 | 台 | 1 |  |
| 15 | 纯水机 | 台 | 1 |  |
| 16 | 水浴锅 | 台 | 1 |  |
| 17 | 聚四氟乙烯坩埚 | 个 | 10 |  |
| 18 | 玛瑙研磨罐 | 套 | 1 |  |
| 19 | 测距仪 | 台 | 1 |  |
| 20 | 离心机 | 台 | 1 |  |
| 21 | 稳压电源 | 台 | 1 | 为石墨炉和火焰原子吸收分光光度计配套 |
| 22 | 气瓶柜 | 套 | 1 |  |

技术参数：

注 “  ”为必须出具厂家授权

“*”为必须满足的参数要求

一）双道原子荧光光度计：1台

用途：* As,Hg,Se,Pb,Ge,Sn,Te,Bi,Sb,Cd,Zn AU等十二种元素的痕量测定

系统配置：双道原子荧光光度计主机一台(双道可同时测量)；控制电脑一套

仪器参数:

*1.检测限(D.L.): As、Se、Pb、Sn、Te、Bi、Sb < 0.01ng/mL

Hg、Cd <0.001ng/ml       Ge <0.1ng/ml

Zn <1.0ng/ml             AU<3.0ng/ml

2.精度(RSD):<1.0%，线性范围: 大于三个数量级

3.光源系统:脉冲供电方式,延长空心阴极灯寿命.单双阴极空心阴极灯.

4.测定方式: 双道同时测量,提高测量速度.

5.灯电源板与主机板分离,避免系统相互干扰,提高了仪器稳定性.

6.检测系统:采用R7154(日本)日盲光电倍增管检测.

7.配有原子化器火焰观察窗,使操作更加方便.

*8.专利编码:可自动识别元素灯.适用于(As、Pb、Hg、Se、Ge、Sn、Te、Bi、Sb、Cd、Zn、AU)等十二种元素的痕量测定.

*9.进样方式:双蠕动泵断续流动进样装置,克服了其它进样方式的样品污染问题.提高工作效率及测量精度.

10.密闭式石英炉原子化器,减少荧光猝灭，提高灵敏度

*11膜分离式气路装置,绝对避免气路箱腐蚀现象发生. 全新的高效涌流式气液分离装置，气液分离更完全

12.气路保护系统:带有气路自动保护装置,防止样品倒流.电子自动控制气路并可自动诊断

13.光学系统:短焦距离镜聚光无色散光学系统.

14.低温原子化点火装置,减少记忆效应,提高灵敏度,扩展应用.超长寿命电炉丝,原子化器升降系统采用刻度标尺,永不磨损.

15无需额外燃气,方便安全,操作简单.

16.合理的机械化设计解决了所有原子荧光仪机械上的难题

二）电导率仪：1台

系统配置：便携式数据处理器一套

技术指标：仪器级别1.0级

1、测量范围：（0.00~19.99）μS/cm（20.0~199.9）μS/cm（200~1999）μS/cm（2.00~19.99）mS/cm（20.0~199.9）mS/cm

2、TDS：0～100g/L

3、盐度：（0~100）ppt
4、电阻率：（0~100）MΩ·cm
5、精确度：±1.0%FS
6、自动温度补偿范围（0~50）℃
7、数据储存100组

8、防水等级：IP57防尘防水

三）重金属污染个人防护装备：1套

*全封闭重型防化服（进口，SCBA内置）

1、符合 NFPA 化学防护标准所有要求；服装的阻燃性能达到 CLASS1 级；

2、能防护300多种化学品及化学事故中常见的化学品

3、宽大PVC面屏，具有良好的防化性能，同时视野清晰，有排气阀门。

4、手部防护：防生化手套，袖口连接采用可拆卸手套连接组件，达到密闭性的连接，方便更换。

5、足部防护：防砸防穿刺防化长筒靴，可耐燃料、油脂、溶剂以及酸碱；

6提供气密性检测报告及后期维护；整套装备置于一个独立的包装箱内，适用突发事故应急反应；

*SCBA正压式空气呼吸器 进口

1、面罩：符合 NFPA 标准及 EN 标准，为100%大视野面窗，面窗镜片采用聚碳酸酯材料，具有透明度高、耐磨性强、具有防雾功能，胶体采用硅胶，无毒、无味、无剌激，气密性能好；

2、压力表：防水、夜光型压力表，压力显示精度达到1.6级，配有橡胶保护罩。

3、报警哨：气瓶安全报警压力50Bar，置于胸前，报警声易于分辩，体积小、重量轻；

4、供气阀：无噪声，呼吸阻力低，小巧、可单手操作、有锁紧防脱功能；

5、减压器：耐腐蚀，工作稳定性高；有泄压保护装置；

6、背板：具有阻燃及防静电功能，质轻、坚固，在背托内侧衬有弹性护垫；腰带卡扣锁紧、易于调节。

7、碳纤维复合气瓶：气瓶为碳纤维复合材料，内胆为铝合金材料。容积为7升左右。其开关具有自锁功能，并设有安全阀，一次充气正常呼吸可供气60分钟左右（正常呼吸情况下）；瓶阀具有高压安全防护装置；正压力最大供气流量：280L/min，最大呼气阻力： ≤1000pa；工作压力30MPa，水压试验压力45MPa，储气量 1857L(在30MPa表压时)。

四）离子计  1台

系统配置：数据处理器一套

技术指标：仪器级别0.001级

1、测量范围：

a）mV: （-1999.99～0）mV，（0～1999.99）mV

b）pH/pX: （0.000～14.000）pH/pX

c）浓度: 与电位测量范围和指示电极相应的各种浓度值

d）温度：（-5.0～105.0）℃

2、分辨率:

a）pH/pX: 0.01/0.001pH

b）mV: 0.1/0.01mV

c）温度：0.1℃

3、基本误差：

a）pX

pXⅠ：±0.002pX±1个字

pXⅡ：±0.005pX±1个字

b）mV:±0.03％（FS）±1个字

c）浓度:±0.5%±1个字

d）温度:±0.2℃±1个字

4、输入阻抗: 不小于3×1012Ω

5、被测溶液温度：（5～60）℃

6、电源：AC（220±22）V；（50±1）Hz

五）紫外／可见分光光度计：1台

技术指标及基本参数

1、波长范围：    190nm～900nm。

2、波长准确度：±0.3nm（开机自动校准）

3、波长重复性：0.1nm

*4、光谱带宽： 0.1nm、0.2nm、0.5nm、1.0nm、2.0nm、5.0nm六档可变狭缝

*5、杂散光：0.010%T（220nm,NaI;340nm,NaNo2 ）

6、光源转换：自动切换（可在320nm-380nm波段范围内任意设定）

7、光度方式：透过率，吸光度，反射率、能量

8、光度范围：-4.0~4.0Abs

*9、光度准确度：±0.002Abs(0-0.5Abs)，±0.004Abs(0.5-1.0Abs); ±0.3%T(0-100%T)

*10、光度重复性 ：0.001Abs(0-0.5Abs),0.002Abs(0.5-1.0Abs)

11、双光束动态反馈比例记录测光系统，基线平直度：±0.001Abs

12、基线漂移： 0.0004Abs/h(500nm,OAbs预热后)

13、噪声：±0.0004Abs

*14、光源：插座型长寿命溴钨灯及氘灯（更换灯后无须调整）

15、检测器：光电倍增管

16、可扩展性：有蠕动进样器、超微量池架、恒温池架、光学积分球、镜面反射、光纤附件和1-10cm比色皿系列等大量用户可选专用附件，使仪器的应用范围大大扩展。

17、中文操作软件，测量1-10个波长处的吸光度或透过率并可按设定的公式进行数学计算，还可计算平均值及四则运算结果；按设定的波长范围进行吸光度或透过率的谱图扫描并可进行各种数据处理，如峰值检出，谱图运算；定量测定的工作曲线制作更加方便，可实现多点曲线回归，对吸光度非线性样品也可实现准确测定；提供将多次测量的光谱曲线组合进行显示，编辑和打印的功能；可进行多用户管理、日志记录功能、二进制文件保存、质量控制功能、报告输出功能。

*18、生产厂家必须提供售后服务承诺书，在淮安地区有专职的售后服务工程师保证仪器维护及售后便利，提供省内工程师姓名及联系方式负责区域说明。

19、配备控制电脑一套。

六）含重金属颗粒物采样器 ：1台

仪器要求：

1、大流量高负压无刷采样泵，负载能力强，适合聚氯乙烯类滤膜等高负荷负载；

2、原创的嵌入式软件，采样流量自动控制，可设置定时采样，等间隔多次采样；

3、故障自动保护功能，气路堵塞和低流量保护功能，采样过程中停电，来电自动恢复采样，自动计算累计采样体积，采样数据自动记忆；

4、具有实时时钟，测量大气压，软件标定、密码保护功能；

5、TSP/PM10(PM2.5可选配)采样头采用铝合金材质，抗静电吸附。

仪器具体技术参数如下：

| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样流量 | (60～130)L/min | 0.1L/min | 优于±2.5% |
| 定时开机 | 24小时制 | — | — |
| 采样时间 | 99小时59分内任意设置 | 1min | 优于±0.2% |
| 间隔时间 | 99小时59分内任意设置 | 1min | 优于±0.2% |
| 采样次数 | 1～99 | — | — |
| 计前温度 | (－30～99)℃ | 0.1℃ | 优于±2.5℃ |
| 计前压力 | (－20～0)kPa | 0.01kPa | 优于±2.5% |
| 大 气 压 | (70～130)kPa | 0.01kPa | 优于±2.5% |
| 仪器噪音 | ≤59dB(A) |  |  |
| 外型尺寸 | 有碳刷(长160×宽267×高302)mm 无碳刷(长160×宽360×高302)mm |  |  |
| 整机重量 | 约7.5kg |  |  |
| 工作电源 | AC220V±10%,50Hz 可选配崂应7011型便携式锂离子交直流电源 |  |  |
| 功 耗 | ＜500W |  |  |
| 采样头指标 |  |  |  |
| PM2.5切割特性 | Da50=(2.5±0.2)μm δg=(1.2±0.1)μm |  |  |
| PM10切割特性 | Da50=(10±0.5)μm δg=(1.5±0.1)μm |  |  |
| 入口速度 | 0.3m/s |  |  |
| b/a | 0.625 |  |  |
| 采样流量及稳定度 | 100Lmin ≤±5％ |  |  |
| 有效滤膜直径 | Φ80mm |  |  |
| 连接头 | M20×1.5 |  |  |

- 水质监测手持式采样泵：2台

技术参数： 
1、转速范围： 0-1800 rpm 
2、工作环境： 野外，室内
3、适用电源： 充电选用Ac220V 50/60Hz( Ac110V 50/60Hz选配） 
4、最大吸程： 8m
5、采样流量 0~3000ml/min（最大3升/分钟）

配置要求： 
1、采样泵 1只 
2、采样驱动器 1只 
3、采样管 10米 
4、充电器 1只 
5、适用电源： 充电选用Ac220V 50/60Hz( Ac110V 50/60Hz选配） 
6、采样桶（5升） 1只

八）皮托管压力传感器校准仪：1台

仪器要求：

1、宽温型OLED显示屏，低照度/低温度下正常工作

2、采用进口优质流量、压力传感器，精度高，稳定性好

3、专门针对烟尘（气）测试仪设计，集压力、流量校准于一体

4、内置传感器测量环境大气压、环境温度，精确换算标况流量

5、内置自动压力发生泵，可在量程范围内任意设定压力数值

6、用户密码保护功能，防止未授权用户非法使用

7、内置自动压力发生泵，可在量程范围内任意设定压力数值，并可手动微调

8、交直流两用，内置充电电池，可持续工作5小时以上

具体技术指标

| 主要参数 | 参数范围 | 分 辨 率 | 准 确 度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 流量范围 | (10～300)L/min | 0.1L/min | 优于±1.0% |
| 动 压 | (0～3000)Pa | 1Pa | 优于±1.0% |
| 静 压 | (－30～＋30)kPa | 0.01kPa | 优于±1.0% |
| 压力发生范围 | (－20～＋25)kPa |  |  |
| 工作电源 | DC18V, 2.5A或内置镍氢电池，＞5小时 |  |  |

九）样品冷藏存储装置：1台

1、总容积（升）：196

2、能耗等级：2级

3、外形尺寸：不小于1620*600*640mm

十）土壤采样器

1、根据所采土壤质地，选择相应钻头（配备以下4种钻头）。
　　2、根据采样深度，确定延长杆规格（配两种延长杆）。
　　3、配备T型手柄、刮刀和扳手和铝箱。

| 名称 | 规格 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 心型粘土钻头 | 刀宽 3cm ，刀间距 6cm ，采样长度 20cm ，螺纹连接 | 粘土采样、钻孔 |
| 心型壤土钻头 | 刀宽 4cm ，刀间距 6cm ，采样长度 20cm ，螺纹连接 | 壤土采样、钻孔 |
| 心型沙土钻头 | 刀宽 7cm ，刀间距 5cm ，采样长度 20cm ，螺纹连接 | 湿沙土采样 |
| 筒型泥炭钻头 | 直径 5cm ， 筒型 钻身开口设计，螺纹连接 | 泥炭土、稻田土采样 |
| T 型手柄 | 长 35cm ，便于携带，螺纹连接 | 手握施压旋转采样钻 |
| 延长杆 | 长 50cm ，带有刻度，用于连接钻头和手柄，螺纹连接 | 延长采样深度 |
| 延长杆 | 长 100cm ，带有刻度，用于连接钻头和手柄，螺纹连接 | 延长采样深度 |
| 刮刀 | 宽 20mm | 从钻头内分离土样 |

十一）底泥采样器：1只

1、污泥采样器是属于人工采集河中污泥和化工等污水池中污泥的一种人工采样抓斗式采样设备，由两部分组成：采样抓斗和拉绳。

2、采样抓斗采用优质合金材料制造，共有抓斗和机械传动执行机构组成，全部制造成伸缩型。

- 一次采样污泥量：1－5升

- 采样深度：20米（可以用超长拉绳提高采样深度）

- 配置铝合金箱，材质为不锈钢材料

十二）土壤研磨机：1台

1、传动方式：无声链传动；控制方式：变频控制
*2、整体一体具有定时关机、自动定时正、反转功能，能按需要自由选择单向、交替、 连续、定时与不定时运行方式，提高研磨效率。
*3、工作方式：8个球磨罐同时工作，一次实验可同时获得八种大小不同，材料各异的样品，罐容积不小于250ml，采用行星式运动，球磨效率高、粒度细。
4、最大装样量：球磨罐容积的三分之二
5、进料粒度：土壤料≤10mm 其它料≤3mm
6、出料粒度：最小可达0.1um(即1.0×10mm-4)
7、转速：公转：50-400转/分钟；自转：100-800转/分钟
8、定时时间: 1-9999分钟 ；交替运行定时时间：1-999分钟
9、电机功率：0.4L、0.8L、2L、4L：0.75kw、220V、50HZ

16L、20L： 5.5kw、380V、50HZ

十三）马弗炉 ：1台

1、复合材料内腔，寿命更长，比耐火砖加热、冷却更迅速

2、模块化设计最大化复合材料面积，减小外型尺寸，节省空间

3、垂直开启门安全性好，加热一面远离操作者，内置安全开关，当门打开时，自动断电

4、最高温度：1100℃；控温精度：±8℃（稳定状态下）

5、温度重复性：±5℃

6、时间范围：00：00至99：59小时

7、升温速率：0.1~40℃/分钟

8、程序控制：共可储存9个3段程序

十四）自动温控电热板 ：1台

1、加热功率：1000W

2、工作面积：770㎝²

3、电 源：交流 220V±10% 50HZ

十五）纯水机：1台

技术参数：

| 产水量 | 10（L/h） |
| --- | --- |
| 进水要求 | 城市自来水，电导值﹤400μs/cm， |
| 产水方式和出水口 | 产水方式和出水口：纯水（RO水） 超纯水2种水且要求有2个出水口。 |
| 水质显示范围 | 纯水,：0.0-200μs/cm 超纯水：0.0-18.2MΩ·cm |
| 超纯水产水电阻率 | 18.2MΩ·cm符合GB6682-92国家实验室一级用水标准 |
| 显示器 | 绿色背景灯LCD数字显示 |
| 总有机碳（ppb） | 0-3 |
| 细菌 | ＜1 |
| 颗粒物（＞0.22μs/mL） | ＜1 |
| 金属阳离子含量（ppb） | Fe＜0.005、Cu＜0.005、、AI＜0.005、Ni＜0.005、Zn＜0.005、Cr＜0.005，Na＜0.01，K＜0.02 |
| 金属阴离子含量（ppb） | Clˉ＜0.01、NO2ˉ＜0.02、NO3ˉ ＜0.02、SO42ˉ＜0.01 |
| 电源要求 | 220V、50Hz、50W |
| 出水口： | 2个。分别产：纯水（RO水）、超纯水 |
| 安全功能 | 源水水压低时自动保护，低压，水满，自来水停水时自动停机自动报警、超纯水包混床树脂、终端过滤器等产水重要部件均使用进口原材料和部件、以确保水质。 |

*1.生产厂家必须提供计量检测单位部门的检测报告或复印件加盖红章，对产品的功能进行检查，纯水（RO)产水的电导率值、超纯水（UP)产水的电阻率值、超纯水的吸光度值、超纯水的可溶性硅（以二氧化硅计算）等检测指标均需符合以上技术参数要求。

*2.生产厂家必须提供售后服务承诺书，在淮安地区有专职的售后服务工程师保证仪器维护及售后便利，提供省内工程师姓名及联系方式负责区域说明，必要时提供备机，不因为纯水质量影响站内其它工作的开展。

十六）水浴锅：1台

*1、模糊PID控温技术,能够准确快速的达到稳定控温效果,确保温度稳定性达到±0.03℃；控制温度范围：-20.0℃-100.0℃

2、具有多重保护：过流保护、高低温保护、超温保护、低液位声光报警，防止干烧保护等，保证仪器的使用安全；

*3、内置所有参数带记忆功能、带温度校正，1.5高亮度大视角彩色5.5寸液晶LCD显示屏，方便客户使用；

*4、电机驱动模具化涡轮静音水泵10L∕min,完全实现了水电分离，使用更安全；

5、模具化水槽采用316不锈钢材料,具有高强防腐、防锈能力；

十七）聚四氟乙烯烧杯（坩埚）100ml ：10个

1.耐高温：使用温度-200～+250℃，电热板上短期可耐300度 
2.不粘附：不粘附任何物质；自润性强：固体材料中摩擦系数为0.04 
3.无毒害：具有生理惰性、耐老化
4.防污染：金属元素空白值低，铅含量小于10-11 g/ml；

十八）玛瑙研磨钵 ：1套

- 选用地道天然玛瑙石为原料精心制作而成.

2、做工精细、无裂痕、无杂质、抗耐磨性强。
3、产品光泽度优质、抗腐蚀性强，可在酸性研磨材料中使用。 
4、产品规格：60、100、120mm.满足实验室对不同样本的研磨或使固体粉料混合均匀；

十九）测距仪：1台

1、测距范围：6—2000米（码），测距精度：±1米，放大倍率：8倍，内置LCD 
2、当天气是雨天时，仪器会自动调节至雨天模式，减少天气因素对测量的影响。 
3、测量超过100M的目标时,可消除近距离（100M以内）电线、树枝等小目标的影响。

4、千米视野：140米/1000米处 视场：8°， 目镜屈光调焦

5、镜片多层镀膜，物镜口径25毫米，出瞳直径3.6毫米，出瞳距离13.5毫米。

二十）离心机 ：1台

- 进口 通用台式冷冻离心机，最大容量 4 x 200 ml，最大转速 15300 rpm，最大离心力 23032 g，噪音 <63 dB，最大加速时间 20 sec

2、温度设定 -20°C ~ +40°C

3、免维护无碳刷电机，微型控制器可设置转速、时间、温度和离心力

4、转头静止时，可进行预冷操作，采用R134a环保无氟制冷

5、20种加速及减速曲线及10个程序记忆功能，时间预设最长为9.59 hr或连续运行。

6、符合国际安全标准，IEC1010及ISO9001质量认证等

二十一 .稳压电源

输入电压：160-250V

输出电压：220V±3%

相数：单相

频率：50～60Hz

调整时间：＜0.5秒

环境温度：-5℃～40℃

温升：＜60℃

相对湿度：低于90%

效率：＞90%

二十二.钢瓶柜

1.柜体：采用优质冷轧钢板，经酸洗磷化处理，表面通过环氧树脂静电喷涂，达到防酸碱及防锈之效果。
2.门板：采用可脱卸铰链，正面带视窗，视窗为防爆玻璃。
3.PASS孔：柜体侧面设有PASS孔，保证柜内气体流动。
4.固定链条：内部采用固定式链条，防止气瓶倾倒。
5.踏板：柜体底部设有可调节踏板，方便气瓶装卸。
6.拉手：采用嵌入式高强度拉手。
7.报警器：可选择选用专用报警装置。报警装置可识别：可燃式气体（如甲烷、乙炔、煤气、氢气等）等。
8.声光报警系统：当柜内传感器检测到气体泄漏时，会自动触发红灯闪烁和报警轰鸣声，同时自动排风。
9.自动排风系统：当柜内传感器检测到气体泄漏并报警的同时，顶部风机会自动工作，将气体通过排风管排出室外，保证工作区域的人身安全。

10、配备乙炔气瓶（内装高纯乙炔，配减压阀）1个、氩气瓶（内装高纯氩气，配减压阀）1个

第二章   投标文件格式

投标文件:

项目名称：

招标编号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投标主要文件目录

第一部分、资信证明文件

第二部分、投标配置与分项报价表

第三部分、供货一览表

第四部分、技术参数响应及偏离表

第五部分、商务条款响应及偏离表

第六部分、投标函

第七部分、开标一览表

第八部分、技术方案、服务方案

第一部分  资信证明文件要求

1、实质性资格证明文件目录

格式1  工商营业执照（复印件,加盖公章）

格式2  法定代表人授权书

格式3  投标人资格声明（原件）

格式4  若投标人不是投标产品原厂家的，投标人必须具有所投主要设备的总代理授权书（复印件）或所投主要产品的生产者或驻中国办事机构对其参加本项目出具的授权书（原件）。

格式5招标文件第一章和第四章中要求必须提供的相关资质

2、非实质性资信证明文件目录

格式1 招标文件列明的影响投标人资格的其他证明文件：

之一：主要设备的生产者对本项目的售后服务承诺

之二：本地化服务能力证明（距采购人最近的服务网点情况表）

其他：

格式2自主创新产品证书；国家财政部、发改委颁发的节能产品证书；国家财政部、环保总局颁发的环境标志产品证书以及其它相关的证明材料（如果有的话，请提供）

格式3 投标人的信誉、荣誉证书或文件

格式4 投标人质量保证体系、环境保证体系等方面的认证证书

格式5 能说明投标产品规格型号、性能参数的彩页资料（或能佐证投标产品技术参数的其他宣传资料

格式6 招标文件中对应产品在江苏省或华东地区近几年的成功案例的证明材料（合同复印件及用户验收报告复印件）

法定代表人授权书参考格式

本授权书声明：____________（投标人名称）____________（法定代表人姓名、职务）授权________________（被授权人的姓名、职务）为我方就                       号项目的投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务。

本授权书于______年____月____日签字生效，特此声明。

法定代表人签字盖章：_____________________________________

职    务：_____________________________________

单位名称：_____________________________________

代理人（被授权人）签字盖章：_____________________________

职    务：_____________________________________

单位名称：_____________________________________

投标人名称（公章）：_____________________________________

日     期：_____________________________________

投标人资格声明格式

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法定代表人 |  | 职务 |  |  |
| 注册时间 |  |  | 经济类型 |  |  |  |
| 近三年内有经营活动中有无重大违法纪录 |  |  |  |  |  |  |
| 是否依法缴纳税收 |  |  | 是否依法缴纳社会保障资金 |  |  |  |
| 单 位 概 况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | 平方米 |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | 平方米 |  |  |
|  | 资产 情况 | 净资产 万元 |  | 固定资产原值 ： 万元 固定资产净值： 万元 |  |  |
|  |  | 负 债 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额 （万元） |  | 净利润 （万元） |
| 财务状况 （最近两年） | 年 |  |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |

我们保证上述声明中的资料和数据是真实的、正确的，我们同意如贵方要求，可以出示相关证明文件。

授权代表签字：_______________________

授权代表的职务：_______________________

电话号和传真号：_______________________

公     章                       日期：______年    月    日

## 第二部分  投标设备配置及分项报价表

（单位均为人民币万元）

投标人全称（加盖公章）：                 招标文件编号：		分包号:

| 序号 | 类别 | 名称 |  | 单价 | 数量 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |
| 2 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其它 |  |  |  |  |  |
|  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |
| 3 | 项目总报价 | 大写： 小写： 万元 |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

注：

以上表格中各项可进一步细分，栏数不够可自加，要求按功能模块细分项目及报价。

如果单价和总价不符时，以单价为准；

请提供本标书要求设备详细的配置清单及分项报价，包括标准件及选购件。

第三部分  供货一览表

投标人全称（加盖公章）：                     招标文件编号：		分包号:

| 编号 | 货物名称 | 型 号 | 数量 | 产地 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

标书签署人（签字或盖章）：

第四部分  技术参数响应及偏离表

投标人全称（加盖公章）：        项目名称：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出 符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

## 第五部分   商务条款响应及偏离表

投标人全称（加盖公章）：        项目名称：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间 | 合同签订后 天内 |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标货币 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

## 第六部分  投标函格式

致：盱眙县政府采购中心

根据贵方的            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名和职务)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可被贵方没收。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

9.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：                              邮 编：

电 话：                              传 真：

投标人开户行：                       账 户：

投标人授权代表姓名（签字）：         投标人名称（公章）：

日   期：________年____月____日

第七部分 开 标 一 览 表

投标人全称（加盖公章）：

| 标书编号 |  |  |  | 分包号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标设备名称 | 规格型号 | 数 量 | 制造商 | 单价 （万元） | 投标产品是否进口及详细产地 |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 （大写） | 万元（人民币或其他币种） |  |  |  |  |

标书签署人（签字或盖章）：

日期：   	 年 	 月  	日

填写说明：

1. 开标一览表必须单独封装在小信封中并且在投标截止时间前与投标文件一起递交，否则视为无效投标。

2、开标一览表必须加盖投标单位公章；

## 第八部分  技术方案、服务方案

（技术方案及服务方案的内容编排及技术参数偏离表的格式等由投标人自定）投标人的方案中必须包含以下内容：

整体解决方案（含技术参数偏离表）

服务承诺、培训承诺和优惠承诺

项目组织和管理计划

运输计划

设计、安装、调试、验收计划

集成、服务和运行验收测试计划

作业时间和资源进度表

保修期服务计划

保修期后服务计划

技术支持计划

培训计划(含培训承诺中的所有培训，费用包含在投标总价中)