闽侯县政府采购货物和服务项目

公开招标文件

项目编号：FJYS2013-130

批复号：[2013]闽侯财购计（387）号

项目名称：环境监测站标准化建设仪器采购项目

采购人: 闽侯县环境保护局

福建优胜招标代理有限公司

二0一三年九月

地    址：福州市湖东路208号晓康苑北楼01-02单元13层

电    话：0591-87679372  87679352              邮  编：350003

传    真：0591-87610660

网    址：www.fjyszb.com

目             录

第一章  投标邀请	3

一、 投标邀请函	3

二、招标货物一览表	5

第二章   投标人须知	6

投标人须知前附表	6

一、说   明	9

二、招标文件	10

三、投标文件的编写	11

四、投标文件的递交	14

五、投标文件的评估和比较	15

六、定标与签订合同	18

第三章  招标内容及要求	23

一、项目内容	23

二、技术参数要求	23

三、货物的运输及交货	48

四、安装和调试	48

五、验收	48

六、质保期和售后服务要求	49

七、技术培训及技术资料要求	50

八、特殊工具与配品配件	50

九、交货期及付款方式	51

第四章  评标标准和方法	52

第五章    政府采购合同（参考文本）	62

第六章    投标文件格式	65

注：本招标文件共93页（含封面），请投标人领取招标文件时自行核对，如发现缺、损等情况，自领取招标文件之日起二日内向福建优胜招标代理有限公司提出，否则，由此造成的一切后果由投标人负责。

- 第一章  投标邀请

## 一、 投标邀请函

福建优胜招标代理有限公司受闽侯县环境保护局委托，对环境监测站标准化建设仪器采购项目进行国内公开招标，现欢迎国内合格的投标人前来提交密封的投标。

一、招标编号：FJYS2013-130

二、招标货物名称、数量及主要技术规格：见后附：招标货物一览表及附件。

三、购买招标文件时间：2013年  月  日-- 2013年  月  日（节假日除外），每天上午8：30～12：00，下午2:00～5:30(北京时间,下同)。招标文件售价100元人民币（电子文档50元）,售后不退,如需邮寄另加50元人民币特快专递费,福建优胜招标代理有限公司将不对邮寄过程中可能发生的延误或丢失负责。

四、购买招标文件地点：福州市湖东路208号晓康苑北楼01-02单元13层

五、投标人应于投标截止时间：2013年  月  日上午09：00 前将密封的投标文件送至福建优胜招标代理有限公司开标间并签到，递交后概不退还，逾期送达（以签到为准）、未送达指定地点及未按招标文件要求密封的投标文件均不予接受。

六、开标时间：2013年  月  日上午09：00 (北京时间)

七、开标地点：福州市湖东路208号晓康苑北楼01-02单元13层

八、投标人对招标文件如有疑问，请在招标公告之日起7个工作日内，将问题以书面原件的形式提交到福建优胜招标代理有限公司,口头提交质疑澄清的问题或逾期提交的均不予接受。

九、有关本项目招标的相关信息（包括招标文件若有修改）都将在政府采购相关网站【中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、福建省政府采购网（http://cz.fjzfcg.gov.cn）、闽侯区政府采购网（http://fzmh.fjzfcg.gov.cn）】上公布，请潜在投标人随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

十、潜在投标人购买招标文件应填写《领取招标文件登记表》，且购买招标文件时的公司名称应与投标时的公司名称一致，方为有效报名，本项目不接受未有效报名的潜在投标人投标。

购买招标文件注意事项

参加本项目投标的供应商须购买招标文件，且购买招标文件时的公司名称应与投标时的公司名称一致，未购买招标文件的不予以书面变更通知及不受理投标。

1、直接至我司购买招标文件：填写福建优胜招标代理有限公司《领取招标文件登记表》。

2、通过邮件购买招标文件：按照本项目政府采购网上发布的招标公告提供的开户名、开户行、银行账号，电汇或转账相应的金额到本公司账户，同时将电汇或转账底单及贵公司相关信息（含公司名称、联系人、公司电话、手机、传真、电子邮箱、公司地址、参与投标的项目名称及招标文件编号）填写清楚并发邮件至我司。

购买招标文件相关事宜，请联系：

联 系 人：杨小姐

联系电话：0591-87679352   87679372

公司传真：0591-87610660

电子信箱：www.fjyszb.com

项目相关事宜，请联系：

项目负责人：小陈、小曾

联系电话：0591-87679352   87679372

招标代理机构：福建优胜招标代理有限公司

地        址：福州市湖东路208号晓康苑北楼01-02单元13层

邮        编：350003

开   户   名：福建优胜招标代理有限公司

开   户   行：兴业银行华林支行

帐        号：11713 01001 000 37952

注：未中标人的投标保证金退还时间为《中标通知书》发出后5个工作日内，请登录我司网站下载《退还保证金的函》连并保证金底单传真至我司。我司将统一于每周四办理，逾期未办理的，我司不负相关法律责任。联系人：林会计

## 二、招标货物一览表

| 合同包号 | 品目号 | 货物名称 | 数量 | 进口与否 | 最高限价(元) | 保证金（元） | 货物明细、规格型号、技术指标及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 电感耦合等离子发射光谱仪（ICP MS） | 1台 | 是 | 1880000 | 18000 | 详见招标文件第三章《招标内容与要求》 |
|  | 1-2 | 非甲烷烃测定仪 | 1台 | 否 |  |  |  |
| 2 | 2-1 | 离子色谱仪 | 1台 | 是 | 461000 | 4600 |  |
|  | 2-2 | GPS定位仪 | 1台 | 否 |  |  |  |
|  | 2-3 | 笔记本 | 1台 | 否 |  |  |  |
| 3 | 3-1 | 原子荧光光谱仪 | 1台 | 否 | 602000 | 6000 |  |
|  | 3-2 | 发光细菌毒性检测仪 | 1台 | 否 |  |  |  |
|  | 3-3 | PID检测仪 | 1台 | 否 |  |  |  |
|  | 3-4 | 应急检测箱 | 1台 | 是 |  |  |  |
|  | 3-5 | 气象观测仪 | 1台 | 是 |  |  |  |
|  | 3-6 | 余氯比色计 | 1台 | 是 |  |  |  |
|  | 3-7 | 不间断电源 | 1台 | 否 |  |  |  |

注：1、投标人可按合同包投标，对同一合同包内所有品目号内容投标时必须完整。评标与授标以合同包为单位。

2、投标人所投货物必须是原厂原包装，通过合法渠道获取的。

3、投标人的报价应包括本项目所涉及的有关项目所有费用进行报价，包括：劳务、管理、安装、调试、维护、材料、保险等，以及所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税金和其它应缴的费用，以及可合理推断的责任和义务。投标人所报的价格在中标后的合同实施期间应保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减（若因中标人责任而导致的需方依据合同条款对中标人的扣款处罚除外）。

4、中标投标人不得转包他人，若发现转包，用户有权终止协议。

5、本次采购设备中合同包一品目号1-1电感耦合等离子发射光谱仪（ICP MS）、合同包二品目号2-1离子色谱、合同包三品目号3-4应急检测箱、品目号3-5气象观测仪、品目号3-6余氯比色计均已办理进口审批手续，可以采购进口产品［进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，但在海关特殊监管区域内生产或加工(包括从境外进口料件)销往境内其他地区的产品除外］，其余设备不接受进口设备参与投标。

6、招标货物品目1-1、1-2、2-1、3-1、3-2为产品主件。

- 第二章   投标人须知

## 投标人须知前附表

本须知前附表的条款号是与《投标人须知》中条款的项号相对应的。如果有矛盾的话，应以本须知前附表为准。

| 项号 | 条款号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：环境监测站标准化建设仪器采购项目 项目内容：详见招标货物一览表 项目编号： FJYS2013-130 |
| 2 | 3.1 | 资格标准： （1）凡有能力提供本招标文件所述货物及服务的，具有企业法人资格的境内制造商或供货商均有可能成为合格的投标人（须提供合格有效的企业法人营业执照（副本）、税务登记证（副本）复印件,须加盖投标人单位公章并注明与原件一致）。 （2）投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。 （3）一个投标人只能提交一个投标文件。但如果投标人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标： - 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人； - 母公司、直接或间接持股50%及以上的被投资公司； - 均为同一家母公司直接或间接持股50%及以上的被投资公司。 （4）投标人不得与本次招标项目设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。 注：投标人应在投标文件中做出是否符合资格标准中第二条、第三条、第四条要求的明确声明，并加盖投标人单位公章。 （5）本项目不接受联合体投标。 |
| 3 | 11.1 | 投标有效期：投标截止期结束后90 日历日。 有效期不足将导致其投标文件被拒绝。 |
| 4 |  | 投标文件递交地址：福州市湖东路208号晓康苑北楼01-02单元13层开标间 接收人：福建优胜招标代理有限公司 投标截止时间：2013年 月 日上午09：00 |
| 5 | 12 | 投标保证金：投标人应向福建优胜招标代理有限公司提交合同包一：人民币壹万捌仟元整（￥18000.00）、合同包二：人民币肆仟陆佰元整（￥4600.00）、合同包三：人民币陆仟元整（￥6000.00）的投标保证金；各投标人必须于开标日前一天17：30前将保证金以汇票、转帐支票等非现金形式汇入指定账户中.(投标保证金必须注明用途、招标编号，合同包号，以便查对核实，交纳投标保证金单位名称必须与参加投标的投标单位名称一致。未按规定时间内提交投标保证金的投标，将被视为无效投标)。 |
| 6 | 13.1 | 投标文件的编制： 投标人须编制由投标须知中投标文件的编写第10条规定文件组成的投标文件，包括技术商务部分和报价部分。投标人必须将技术商务部分和报价部分单独装订，分册密封投标，并在投标文件封面和密封袋上分别标明“投标文件技术商务部分”和“投标文件报价部分”，技术商务部分不得体现与投标报价或投标总价相关的信息，否则为无效投标。 投标文件正本一份、副本五份、电子文本一份（U盘保存，U盘提交后一概不予退回），正本与副本都必须用A4幅面纸张打印，应编制封面、目录、页码，必须用胶装（为永久性、无破坏不可拆分）装订成册，加盖骑缝章或逐页页盖章，封面须加盖公章，副本可用正本的复印件，但须加盖骑缝章（或每页盖章）并在封面加盖公章，在封面标明“正本”、“副本”字样，正本与副本、电子文本如有不一致，则以正本为准。 未按此规定编制的，将被视为未实质性响应招标文件要求，其投标文件无效。 |
| 7 | 19.1 | 评标标准和方法：采用综合评分法，具体详见本招标文件第四章。 |
| 8 |  | 废标条款： - 未在投标截止时间或规定时间前送达投标文件的； - 未符合招标文件规定资格标准的； - 未按规定填写技术规格和商务偏离表的； - 投标人的报价超过最高限价的； - 投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，但不能合理说明原因或不能提供相关证明材料的； - 投标人存在串通投标行为的（本章第19.4项）； - 投标人资格性和符合性审查不合格的（本章第17.3项）； - 投标人的技术部分（C项）实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%的； - 投标供应商必须在投标文件中签署《政府采购廉洁自律承诺书》（格式见后附），否则将导致投标文件无效。 |
| 9 |  | 招标服务费： 招标服务费：按国家计委（计价格【2002】1980号）文件规定的收费标准下浮20%按差额定率累进法计算向中标人收取。招标服务费在中标人领取中标通知书前以支票、汇票、现金等付款方式一次性缴清。 |
| 10 |  | 本次采购项目合同包一最高限价为188万元人民币，合同包二最高限价为46.1万元人民币，合同包二最高限价为60.2万元人民币，投标人报价超出最高限价者，按无效标处理。 |
| 11 | 23.1 | 招标项目行政监督部门：闽侯县财政局政府采购监督管理办公室 闽侯县环境保护局相关监督管理部门 |
| 12 |  | 关于同一品牌同一型号产品参与投标问题： 投标人须在投标文件中注明品牌及型号，未注明的将视为未实质性响应招标文件要求。 根据福建省财政厅闽财购[2013]39号通知规定，本项目单个合同包内采购项目为单一品目或有明确投标产品主件的，对该单一品目或投标产品主件多家供应商用同一品牌同一型号产品参加同一个项目投标的，应作为一家供应商计算。在评标过程中，出现多家供应商用同一品牌同一型号产品参加投标的情况，由评标委员会按照以下原则确认一家供应商作为有效的投标人： （一）确定投标产品技术指标的唯一性 评标委员会将对用同一品牌同一型号产品参加投标的各家投标人投标文件的技术指标（参数）部分进行比较审查，如不同投标人对同一品牌同一型号产品技术指标（参数）描述不一致的，将确定投标产品技术指标（参数）的真实性和唯一性，以符合技术指标（参数）真实性和唯一性的投标人参与下一阶段的评审。 （二）确定有效投标人 如不同投标人对同一品牌同一型号产品技术指标描述一致的，由评标委员会评议确认符合资格要求和技术商务符合性要求且投标报价最低者为有效投标人。最低报价相同的情况下，由评标委员会按资格标准高低、商务服务优劣、技术指标响应情况顺序择优确定。 |
| 13 |  | 其它重要须知 (1) 投标文件中的所有证明文件（含资格证明文件及其他证明）应在有效期内，若需要年检的，应在规定时间内通过年检且具有年检记录，所有证件均须注明“与原件一致”并加盖投标人公章，否则视为无效。 (2) 投标人须对其投标文件中提供各种证明文件、资料、声明、说明、承诺的真实性、有效性负责，原件备查。采购人有权在签订合同之前（或合同履行过程中）对投标文件中的各种资料、说明、承诺的真实性进行核查，投标人应无条件配合采购人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若发现有虚假者，采购人有权取消其中标资格，并按相关规定追究相应的法律、经济责任。 (3) 投标文件涉及投标资格等所有证明文件中的供应商名称须与投标人完全一致，若有不一致的须附上国家工商部门或颁证机构出具名称不一致（名称变更）的有效说明，否则视为证明文件无效。 |

- 一、说   明

1、适用范围

本招标文件仅适用于投标邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2、定义

2.1 “采购人”系指本次采购项目的业主方。

2.2 “招标采购单位”系指组织本次招标活动的采购人或招标代理机构。

2.3 “招标代理机构”系指本次招标采购项目活动组织方。

2.4 “投标人”系指购买了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的制造商或供货商。

2.5“货物”系指卖方按招标文件规定向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.6 “服务”系指招标文件规定卖方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

3、合格的投标人：

3.1详见投标人须知前附表中资格标准。

3.2投标代理人在同一个项目中只能接受一个投标人的委托参加投标。

4、投标费用

投标人自行承担其准备与参加投标所涉及的一切费用。在任何情况下福建优胜招标代理有限公司及用户不承担任何费用。

- 二、招标文件

5、招标文件的构成

招标文件用以阐明所需货物及服务、招标投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

5.1投标邀请

5.2投标人须知

5.3招标内容及要求

5.4政府采购合同（参考文本）

5.5投标文件格式

6、招标文件的澄清

6.1投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清，应在本招标文件投标邀请函第八点规定的时间内按投标邀请中载明的地址以书面原件形式通知到标代理有限公司。招标代理有限公司将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将以不标明查询来源的书面答复形式发给已领取投标文件的每一投标人。

6.2投标人对招标文件提出质疑的,应以书面形式原件（若为传真件，须在三个工作日内将原件送达招标代理有限公司，否则不予受理）并携带企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证副本复印件并加盖投标人公章（原件备查，若无法提供原件或与原件不符，视为虚假质疑）送达招标代理有限公司。（质疑具体要求详见21.6规定）

6.3投标人未在本招标文件投标邀请函第八点规定的时间内提出疑义的,视为认同本招标文件中所有条款，今后将无权提出任何疑义。

7、招标文件的修改

7.1至投标截止日期前15日（如至原定截止时间不足15个日历日，则需延长开标时间），招标代理机构可主动或依投标人要求澄清的问题而修改招标文件，应在原信息发布的媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。该修改内容为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。但本招标文件第7.2条规定的推迟投标截止时间和开标时间情形不受本条约束。

7.2为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，招标代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，但应当至少在投标截止时间三个日历日前将变更时间以书面形式通知所有投标人，并在采购信息发布的媒体上发布更正公告。该修改内容为招标文件的组成部分。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

- 三、投标文件的编写

8、提示

8.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将被拒绝。

8.2 除非有另外的规定，投标人可对招标货物一览表所列的全部合同包或部分合同包进行投标。招标代理机构不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价。

9、投标文件语言

投标文件应用中文书写。（注：翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。投标人投标时提供的中文译本、翻译机构及翻译人员资格证书可为复印件，并加盖投标人公章。未按招标文件要求提供中文译本的，认定为该项资格或技术商务要求不符合），否则有可能做出不利于投标人的评审。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

10、投标文件的组成

投标文件应包括下列部分：

10.1投标文件报价部分（单独编制装订成册并密封）：

(1) 开标一览表

(2) 投标分项报价表

(3) 节能、减排、环境标志产品优惠明细表（若有）

3-1节能、减排、环境标志产品证明材料（若有）

(4) 中小企业生产或销售的产品或服务优惠明细表（若有）

4-1中小企业说明函(若有)

4-2中小企业生产或销售的产品或服务其它证明材料（若有）

（5）福州市名优地产品优惠明细表（若有）

5-1福州市名优地产品证明材料（若有）

10.2投标文件技术商务部分（单独编制装订成册并密封）：

(1) 投标书

(2)商务技术评标项对照表

(3)货物说明一览表

(4)供货范围清单

(5)技术规格和商务偏离表

(6)投标人资格证明文件

(7)售后服务及培训计划

(8)投标人提交的其它资料

(9)招标代理服务费承诺书

(10)投标保证金缴交凭证

(11)政府采购廉洁自律承诺书

10.3投标文件的“报价部分”、“技术商务部分”必须分别装订成册，分册密封提交，否则，其投标视为无效投标。

11、投标有效期

11.1投标文件从投标人须知前附表第4项所规定的投标截止期之后开始生效，在投标人须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。

11.2特殊情况下招标代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在招标代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

12、投标保证金

12.1投标保证金为投标文件的组成部分之一。

12.2投标人应在提交投标文件之前向招标代理机构缴交投标人须知前附表第5项要求的投标保证金。

12.3投标保证金用于保护本次招标活动免受投标人的行为而引起的风险。

12.4投标保证金以汇票、转帐等非现金形式提交。

12.5未按规定缴交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

12.6招标代理机构将在中标通知书发出之日起五个工作日内予以原额无息退还中标人以外的投标人的投标保证金。因招标代理机构原因造成逾期退还投标保证金的,招标代理机构应当按商业银行同期一年期贷款基准利率上浮20%后的利率向投标人支付资金占用费。

12.7在中标人支付所有招标服务费并签订合同后5个工作日内，中标人的投标保证金予以原额无息退还。

12.8 投标保证金的有效期为投标有效期满后的30个日历日。

12.9 发生以下情况之一的，投标保证金将不予退还：

⑴投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

⑵中标人未能做到按本须知第22条规定签订合同；

⑶中标人未按投标人须知前附表规定缴纳招标服务费；

⑷以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

⑸本招标文件中规定的其他没收投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情况给招标采购单位造成损失的，还要承担赔偿责任。

13. 投标文件的格式

13.1投标文件的编制：详见投标人须知前附表。

13.2投标文件应由投标人的法定代表人或者其授权代表签字并加盖公章，如由法定代表人签字的，应提供法定代表人身份证复印件，如由后者签字，应提供“法定代表人授权委托书”、授权人及被授权人身份证复印件。

13.3除非有另外的规定或许可，投标使用货币为人民币。

13.4投标人应提交证明其拟供货物符合招标文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，必须提供货物主要技术性能的详细描述。

13.5 投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由法定代表人或其授权代表签署，盖投标人公章。

13.6全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据招标代理机构的指示进行的，或者是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权代表签署证明或加盖校正章。

13.7未按本须知规定的格式填写投标文件、投标文件字迹模糊不清的，其投标将被拒绝。

13.8所有资格证明文件复印件须注明“与原件一致”并加盖投标人公章。

- 四、投标文件的递交

14、投标文件的密封、标记和递交

14.1投标人应将投标文件的报价部分的正本和全部副本分别用信封密封，并分别标明招标编号、投标人名称、投标项目名称及“报价部分正本”或“报价部分副本”字样。投标文件的技术商务部分密封同报价部分。投标人投标时须提交报价部分正本、报价部分副本、技术商务部分正本、技术商务部分副本至少四个密封袋。

投标文件未按此规定密封的投标文件将被拒绝。

14.2 每一信封密封处应注明“于         之前（指招标邀请中规定的开标日期及时间）不准启封”的字样，并加盖投标人公章。

14.3如果投标文件由邮局或专人送交，投标人应将投标文件按照本须知第14.1条至第14.2条的规定进行密封和标记后，按投标人须知前附表注明的地址送至接收人。

14.4如果未按上述规定进行密封和标记，招标代理机构将不承担由此造成的对投标文件的误投或提前拆封的责任。

14.5投标文件应在投标邀请中规定的截止时间前送达，迟到的投标文件为无效投标文件, 将被拒收。

14.6投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行修改或者撤回，并书面通知招标代理机构。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为投标文件的组成部分。

14.7投标人在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止期后修改投标文件的，其投标被拒绝。

14.8投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

- 五、投标文件的评估和比较

15、开标、评标时间

15.1 在投标人须知前附表中所规定的时间、地点开标。

15.2开标由招标代理机构主持，采购人、投标人和有关方面代表参加。所有投标人应派授权代表参加开标会，并签到。

15.3 开标时，由投标人监督代表和授权代表检查投标文件的密封情况，对符合密封要求的投标文件按照提交投标文件时间的先后顺序（或者逆顺序）当场逐一拆封，由开标会主持人宣唱并记录各投标人的报价，唱标内容为“报价一览表”内容。招标代理机构对唱标内容作开标记录，由投标人代表签字确认。

16、评标委员会

16.1招标代理机构根据招标货物和服务的特点依法组建评标委员会。评标委员会由技术、经济、法律方面的专家和采购人代表组成。成员为5人以上单数组成，专家不能少于三分之二。在开标后的适当时间里由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

17、投标文件的初审

对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐中标候选人的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

投标人任何试图影响评委会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被拒绝，并被没收投标保证金。

17.1评委会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件是否已正确签署。

17.2 算术错误将按以下方法更正：

(1)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

(2)投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受按上述方法对投标文件中的算术错误进行更正，其投标将被拒绝并没收其投标保证金。

17.3资格性检查和符合性检查

17.3.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，评标委员会将依据投标人提交的投标文件按投标人须知前附表第2项所述的资格标准对投标人进行资格审查, 以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的, 其投标将被拒绝。

17.3.2符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行；（2）实质性违背招标文件，限制了采购人的权利和中标人合同项下的义务；（3）不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标将被拒绝。凡有下列情况之一者，投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求：

(1)投标文件未按照本须知第13、14条的规定进行编制、密封、标记的；

(2)未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖投标人公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；

(3)未按规定提交投标保证金的；

(4)投标有效期不满足招标文件要求的；

(5)投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的；

(6)投标人提交的是可选择的报价；

(7)投标人未按规定对投标进行分项报价；

(8)一个投标人不止投一个标；

(9)投标文件组成不符合招标文件要求的；

(10)投标文件中未附已签署的《政府采购廉洁自律承诺书》的；

(11)投标文件中提供虚假或失实资料的；

(12)不符合招标文件中规定的其它实质性条款。

评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

17.4投标偏差

评标委员会应当根据招标文件，审查并逐项界定投标文件的全部投标偏差。投标偏差分为重大偏差和细微偏差。

17.4.1重大偏差。下列情况属于重大偏差：

（1）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的；

（2）明显不符合技术规格、技术标准的要求；

（3）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

（4）投标文件附有招标人不能接受的条件；

投标文件有上述情形之一的，应认定为未对招标文件作出实质性响应，作无效投标处理。

17.4.2 细微偏差。投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。补正的程序和方法按照法律法规对澄清的规定执行。无法补正的，可在评审时对细微偏差作不利于该投标人的认定。

18、投标文件的澄清

18.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当在评标委员会规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人或者授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19、比较与评价

19.1评标委员会将按投标人须知前附表第6项所述评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.2对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。但在评标时取有效投标人该项最高报价加入评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

19.3 若投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，投标人应按评标委员会要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效投标处理。

19.4 评标委员会在评标过程中发现投标人存在下列情形之一的，可认定其有串通投标行为，并做出其投标无效的决定：

⑴不同投标人的投标文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的；

⑵不同的投标人的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的；

⑶由同一人或分别由几个有利害关系人携带两个以上（含两个）投标人的企业资料参与资格审查、领取招标资料，或代表两个以上（含两个）投标人参加招标答疑会、交纳或退还投标保证金、开标的；

⑷有关法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

19.5评标委员会将按比较与评价最优在先原则, 排列评价顺序, 根据在投标人须知前附表中确定的中标候选人数量推荐出中标候选人。

19.6在评标期间，若出现符合本须知规定的所有投标条件的投标人不足三家情形的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

- 六、定标与签订合同

20、定标准则

20.1最低投标价不作为中标的保证。

20.2投标人的投标文件符合招标文件要求，按招标文件确定评标标准、方法，经评委评审并推荐中标候选人。

21、中标通知

21.1评标结束后，评标结果经采购人确认后，招标代理机构方应在刊登本采购项目招标公告的媒介上对中标结果进行公示，同时招标代理机构向中标供应商发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。投标人对中标公告有异议的，应当在知道或应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑。

21.2《中标通知书》发出同时应将落标书面通知没有中标的其它投标人。

21.3《中标通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《中标通知书》成为《合同》的一部分。

21.4《中标通知书》发出后5个工作日内，招标代理机构以原缴交方式向未中标的投标供应商退还其投标保证金。

21.5在合同签订后5个工作日内，以原缴交方式退还中标供应商的投标保证金。

21.6投标人对中标公告有异议的，应按以下要求向招标代理机构提交中标质疑书（注：以下质疑格式与内容亦适用于对招标文件的质疑），未按以下格式及要求提交质疑书的质疑将不予受理：

21.6.1中标质疑书应当包括下列主要内容

21.6.1.1 质疑书接收对象（招标人或招标代理机构）

21.6.1.2质疑的项目名称 、招标编号、合同包名称；

21.6.1.3质疑人的名称、地址、联系电话（含传真）、法定代表人等；

21.6.1.4质疑的具体事项及事实依据、证据材料；

21.6.1.5质疑的日期；

21.6.1.6质疑书应当署名（招标文件规定可不署名的除外）。质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人（以营业执照或相关主要证件上的为准，营业执照或相关主要证件应作为附件进行提交，同时提交法定代表人或者主要负责人的身份证复印件）签字（或盖私章），并加盖公章。

21.6.2注意事项：

21.6.2.1质疑人委托代理人办理质疑事务时应当向招标人或招标代理机构提交质疑人的授权委托书和代理人的身份证复印件；授权委托书应载明委托代理的事项和具体委托权限。

21.6.2.2中标质疑书中的事实依据中应写清采购活动经过，客观情况和有关法律、政策依据，质疑人应列举所有可供证明的证据。明确载明：证人姓名、住所和联系方式；书证、物证的来源及由谁保管；并提供复印件以便调查。质疑书应规范装订，编上页码、加盖骑缝章。

21.6.2.3 未参加投标的供应商（或未购买招标文件的潜在投标人）的质疑书将不予受理。

21.6.2.4 质疑书用传真方式送达的，应立即用特快专递方式寄送原件，同时应在3个日历日内送达招标代理机构，否则招标代理机构将不予受理。

22、签订合同

22.1采购人、中标供应商在《中标通知书》发出之日起30日内，采购文件确定的事项、中标供应商投标文件响应以及承诺的事项均应作为签订书面合同书的内容。采购合同的实质性内容应当符合采购文件的规定，中标(成交)通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力，采购人改变中标（成交）结果的，或者中标（成交）供应商放弃中标（成交）项目的，应承担相应的法律责任。

22.2长期货物政府采购合同履行期限最长不得超过二十四个月，长期服务政府采购合同履行期限不得超过三十六个月；特殊情况需要延长的，经主管部门批准可以适当延长，但延长期限最长不得超过六个月。

22.3采购人和中标供应商所签订的合同书不得对招标文件和投标文件作实质性修改。采购人负责招标（采购）事务的代表与负责合同审核签订的代表应分开。合同签订人员应认真核对合同草案、招标文件以及中标供应商的投标文件，所签订合同不得对招标文件和中标供应商的投标文件（包括澄清）的内容作实质性修改。采购人在签订政府采购合同时不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

22.4招标文件、招标文件的修改文件、中标供应商的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

22.5补充合同总金额不得超过原合同采购金额的10%。政府采购合同履行中，采购人需追加采购与合同标的相同的货物、工程和服务的，在不改变合同条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，补充采购合同金额不得超过原合同金额的10%，累计合同总金额不得超过原计划数。

22.6与顺延中标候选供应商签订合同须经政府采购监督管理部门审核。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，应及时向采购人报告并出具相关说明材料，经财政部门审核后，采购人可以与排位在中标（成交）供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推，无候选供应商的项目依法重新组织政府采购活动。

22.7合同双方不得擅自变更、转让、中止或终止。除《政府采购法》、《合同法》规定的情形外，政府采购合同双方不得擅自变更、转让、中止或终止合同。符合变更、转让、中止或终止合同规定的，双方应达成一致意见，并报财政部门备案。

22.8采购人与中标方签订合同为一式叁份，双方各执壹份。采购人应当自政府采购合同签订之日起七个工作日内，不论是委托采购还是自行组织项目都应将采购合同副本报县财政局备案。采购人将政府采购合同、中标(成交)通知书纸质材料一式四份报送县采购办备案，县采购办加盖“闽侯县政府采购监督管理备案专用章”印章，备案后的材料作为结算材料依据之一，未经备案的材料不得作为结算依据，采购单位财务部门要加强合同管理审核，备案资料不齐全的不得予以结算；结算价（不含追加10%的合同金额）高过中标价的合同不得予以结算。招标代理机构收到备案后的政府采购合同后五个工作日内退还中标（成交）供应商的投标证金，未经备案的合同不得退还中标保证金。

22.9采购人和供应商应当按照采购文件和政府采购合同规定的标准和方法，及时组织验收，供应商履约完毕提出验收申请，采购人或其委托的采购代理机构应在5个工作日内或采购合同约定的期限内组织验收。采购人合同履约验收工作应成立验收工作组专门负责，直接参与该项目政府采购活动的主要责任人不得作为验收工作的主要负责人。

政府采购合同金额30万元以下（含30万元）的项目，验收工作组应不少于两人；政府采购合同金额30万元以上的项目，验收工作组应由采购单位领导牵头，财务、内控、纪检、资产管理、技术等部门人员参与，成员不少于四人，各部门就其职责范围提出验收意见；大型、复杂或者技术性很强的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作；国家规定强制性检测的采购项目，采购人必须委托国家认可的专业检测机构进行验收。

验收合格后，采购人应完整、真实地编写政府采购合同验收报告，验收人员应当签字并加盖采购人公章，依法承担相应的法律责任。由质量检测机构进行验收的，应出具合法的检测报告。验收中发现供应商未按合同约定的时间、地点或方式履约，提供的货物或工程的数量、质量、性能、功能达不到合同约定的，或者提供假冒伪劣产品等违反合同约定的，验收人员应在验收报告中注明违约情形和事项，并及时通知财政部门，财政部门将依法处理。属假冒伪劣商品的，同时向工商管理、质量监督等行政执法部门举报。采购人应依照合同规定，及时追究供应商民事责任。

采购人和供应商应当在采购合同履行完毕二十日内将政府采购合同履行情况和相关政府采购建议等反馈至招标代理机构。

22.10根据财政部、省财政厅统一部署，不再设立政府采购资金专户，采购人要按照政府采购合同约定的支付方式、支付时间，凭政府采购计划批复书、发票原件、验收结算书以及经备案的合同、中标（成交）通知书及时支付政府采购资金。已经实行国库集中支付制度改革的采购单位，按照相关规定直接支付给中标供应商；尚未实行国库集中支付制度改革的采购单位，按照有关财务管理制度要求办理资金支付手续。采购人不得无故拖延支付合同资金，更不得刁难中标供应商。

23、招标项目行政监督部门

23.1招标项目行政监督部门可视情依法派员对本招标活动的全程进行监督。

23.2投标人如对招标活动有异议，可以按照有关规定向投标须知前附表第11项所述招标项目行政监督部门投诉。

24.《政府采购廉洁自律承诺书》

根据中共闽侯县委办公室《关于在工程招报价造价审核资产评估政府采购等活动中推行廉洁自律承诺书制度的通知》（侯委办[2009]17号文件精神，决定在闽侯县财政性资金投入的政府采购活动中推行《政府采购廉洁自律承诺书》制度，政府采购供应商必须签署《政府采购廉洁自律承诺书》并作为投标文件的组成部分提交。《政府采购廉洁自律承诺书》的签署和执行情况将作为评判、中标的重要依据。凡不按规定签署或在政府采购活动中违反承诺有关内容的，评审小组或政府采购相关监督智能部门可判定中标结果无效或予以废标。

- 第三章  招标内容及要求

- 一、项目内容

本次采购为环境监测站环境监测站标准化建设仪器，要求投标人必须具有所采购货物的经营权并具有独立法人资格的企业，提供的货物具有简单合度、经久耐用并符合环保要求。

- 二、技术参数要求

合同包一

品目号1-1、电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)

技术指标及配置：

1. 配置要求

1.1、ICP-MS主机（含四极杆质谱仪、碰撞/反应池、前级泵和涡轮泵）	   一套

1.2、一体化半导体雾化室			                                   一套

1.3、电感耦合等离子体质谱仪工作站中英文软件			              一套

1.4、200盘位以上自动进样器										       一套

1.5、自动在线稀释装置								   			       一套

1.6、高基体样品辅助分析系统						                     一套

1.7、高精度蠕动泵												          一套

1.8、快速切换流通阀六通阀										       一套

1.9、原装进口冷却循环系统                                          一套

1.10、备品备件                                                     一批

1.11、随机工作站与输出设备                                         一套

1.12、氦气及减压阀												        一套

1.13、氩气及减压阀												        两套

2、技术参数

2.1、环境：

2.1.1、工作温度：15 - 30 ℃

2.1.2、湿度：20 - 80 %

2.1.3、电源：单相200-240 V， 50Hz/60Hz

2.2 、主要技术指标：

2.2.1、雾化器：高效同心微量雾化器（<0.5ml/min）

★2.2.1.1、雾化室：配置高效半导体控温装置（控温范围-5℃~20℃,可连续控温），消除由于实验室条件的波动所引起的任何漂移。

2.2.1.2、雾化器和雾化室均要求耐高盐，耐各类强酸，耐强碱。

2.2.1.3、炬管为一体化设计。

2.2.2、进样系统：配200个样品位以上的通用型自动进样器，实现批量处理。

2.2.3、等离子体离子源

2.2.3.1、27.12 MHz，频率稳定性< ±0.01% ；

2.2.3.2 、要求带等离子体屏蔽技术附件或，保证样品中所有分析元素一次完成分析；

2.2.3.3、等离子体炬位调整：由计算机三维(X，Y，Z方向)控制，参数存储于计算机软件中；

2.2.3.4、使用大尺寸中心管的炬管，中心管内径≥2.5mm，样品在炬管中停留时间充足，解离充分；

★2.2.4、等离子气体流量控制：气体流路数≥4个（除碰撞/反应气体外），仪器必须配置可由软件控制的高精度气体质量流量控制器控制工作气体，包括：载气、 ICP等离子体气体等,须标明每种气路的用途。（须提供图示及注释，未提供或提供不满足均视为此项不符合）

2.2.5 、接口

2.2.5.1、拥有耐高盐接口技术，适用耐高基体盐分，低干扰水平的锥口。

2.2.5.2、采样锥口径小于等于1.0mm，截取锥口径≤0.4mm，减少高基体样品进入仪器真空腔，保证质谱系统得到长期稳定性，减少真空腔内的维护。

2.2.5.3、锥尖端应为镍或铂制成，锥的拆卸维护应简单、方便。

2.2.6、 离子透镜

2.2.6.1、离子透镜：低背景设计，透镜偏压与质量轴同步改变，可以对每个元素实现最佳化。

2.2.6.2、离子透镜优化：通过软件自动优化，无需复杂手动调节。

2.2.6.3、离子偏转：离子须进行两次离轴飞行，减低噪音及干扰。

2.2.7、真空系统

2.2.7.1、要求从大气压开始抽至可工作的真空度的时间小于30分钟。滑动阀关闭后，静态真空度维持在6×10-7mbar。

2.2.7.2、真空泵噪音小。

2.2.7.3、具有防腐蚀吹扫保护功能。

2.2.8 、反应池/碰撞池

★2.2.8.1、碰撞反应池：要求可以使用单一氦气（He）进行纯物理碰撞，在同一工作条件下消除常规样品中所有可能的干扰－尤其是高Cl、高Ca样品等对As，V, Cr, Se, Fe等关键元素的干扰，保证分析结果的可靠性（须提供公开发表的仪器中文应用论文或报告）。

2.2.8.2、要求带等离子体屏蔽技术或同等技术（包括冷焰屏蔽和热焰屏蔽高灵敏度模式技术）要求在一次样品分析中能自动切换冷焰模式和标准模式，并保证样品中所有分析元素（在二种不同模式中）一次完成分析。

2.2.8.3、四极杆：双曲面四极杆, ＲＦ频率≥2.8MHz

2.2.8.4、反应池/碰撞池设计：八极杆设计（须提供图示及注释，未提供或提供不满足均视为此项不符合）

2.2.9 检测器

2.2.9.1、脉冲模拟双模式同时型电子倍增器，必须可以在一次样品测试中同时完成扫描和跳峰分析（定性和定量分析）。

2.2.9.2、四极杆质谱仪要求是可靠的免拆洗系统，透镜系统（包括提取透镜和偏转透镜或其它透镜组件）均置于高真空外，方便用户维护

2.2.9.3、检测器具有自动保护功能。

2.2.9.4、检测器最小数据采集时间：脉冲和模拟模式的最小驻留时间≤100us；提供≥9个数量级的动态线性范围。

2.2.9.5、 质量数范围：2-260amu或更高

2.2.10、软件部分

2.2.10.1、软件为多任务程序，它可以控制和监视系统的操作参数，数据采集以及样品进样。具有定量分析、半定量分析、同位素比、同位素稀释、谱扫描和强度/时间分析等功能；

2.2.10.2、全自动分析功能（启动关闭仪器，炬位调整，等离子体参数，离子透镜，标准等离子条件与冷等离子体条件切换，标准技术与碰撞池技术切换等），可以设置自动启动和自动关闭功能；

2.2.10.3、实时数据显示和实时报告显示；

2.2.10.4、要求拥有智能化软件，包括：智能进样时间和智能冲洗时间，QA/QC软件，可以满足EPA方法的QC要求，智能谱图解释软件；

2.2.10.5、仪器关机后具有保护蠕动泵泵管的泵管节省功能；

★2.2.10.6 、中标后需提供全中文工作软件及培训教材；

3、 验收性能指标

3.1、灵敏度：Li(6):>50M cps/ppm；Y(89):>160M cps/ppm；Tl(205):>100M cps/ppm

3.2、随机背景:< 1.0 cps (220amu)

★3.3、氧化物离子：CeO+/Ce+ ≤0.3 %

3.4、仪器检出限 (3sigma, 3秒积分)：Be(9):<0.8 ppt；In (115):< 0.2 ppt；Bi (209): < 0.2 ppt

3.5、短期稳定性 (RSD):< 3% ，长期稳定性 (RSD):< 4 %

3.6、 同位素比精度:< 0.1 %  107 Ag/109 Ag

★3.7、仪器性能验收指标，（须提供省级以上计量院对该型号仪器的校准证书复印件）

3.7.1、标准模式下灵敏度： Li>60 Mcps/ppm ，Y(或In)>250Mcps/ppm，Tl(或U)>180Mcps/ppm ，CeO/Ce<2%，Ba2+/Ba(138)<3%，背景噪声（9amu）<1cps；

3.7.2、He碰撞模式下可实现高含量的元素和低含量元素的同时分析，可同时分析1000ppm（曲线的最高点）的Na和20ppt的As（曲线的最低点）。

3.7.3、He碰撞模式下，NaCl≧3% 的海水(或NaCl溶液)直接进样 ，2小时的稳定性RSD<4%，内标元素（Sc、Ge、In等）的信号和空白相比回收率大于80% 。

3.7.4、He 碰撞模式下Li>0.5 Mcps/ppm ，Y(或In)>40Mcps/ppm，Tl(或U)>40Mcps/ppm ，CeO/Ce<0.5%；检出限：As（75）≤25ppt（2%HCI 体系），氧化物：(CeO+/Ce+)≤0.3%。

4、仪器功能要求

4.1、定性分析，要求样品分析时能一次同时完成半定量和全定量分析，要求半定量分析的内存工作曲线可以校正 ，全定量分析要求符合美国EPA200.8,EPA6020等国际标准要求。

4.2、要求在一次样品分析中能自动切换冷焰模式和标准模式，并保证样品中所有分析元素（在二种不同模式中）一次完成分析。

★5、高基体样品辅助分析系统（须提供图示说明）

5.1、该进样系统具有全自动流动注射进样功能，硬件包含一个高精度蠕动泵和全惰性低记忆效应材料的样品切换阀；

5.2、该进样系统必须是安装在ICP-MS仪器主机上的一体化装置，由ICP-MS工作站软件控制并与自动进样器联机控制，实现智能样品分析和数据质量控制。

5.3、该系统具有：微量样品流动注射进样功能；在线全自动稀释功能；低记忆效应高速进样，高速清洗功能；氢化物发生进样功能；在线低压色谱功能等。

5.4、该系统分析所需样品量可小至100uL，适用于临床、生化的血清、细胞、组织微量样品分析；同时适用于大批量（>200个/天）等高盐样品不稀释直接进样分析, 3% Nacl中含1ppb的 Pb， Cd， Hg， As， Cu，Zn等目标元素，10次进样，最终各目标元素结果RSD≦5%。

6、系统须配置要求

★6.1、本系统必须配置智能高基体样品辅助分析系统，除高基体样品辅助分析系统外，还须配置自动气体稀释装置，该自动稀释装置，须配置可由仪器软件控制的高精度气体质量流量控制器或液体流动注射装置。（须提供图示证明及提供到货时一致的货号）

6.2、验收指标：CeO+/Ce+≤0.3%。

★6.3、为节省能耗，氩气中断时无需停机从新抽真空。

7、其它配置

7.1、原装进口循环冷却水系统。

7.2、随机工作站与输出设备:

Windows 7 专业版/Intel® Xeon® E3-1225v2 8MB cache, 4C (Quad-cores) /内存4GB/硬盘250GB 6 GB /s, 7200rpm /DVD刻录机/独立显卡/ 1GB/宽屏液晶 HP LA2205wg ，22寸，黑白激光打印机： HP LaserJet P3015dn

8、备品备件：

8.1、专用反应气联接管（6米）；专用反应气联接管接头及垫片(20套)；

8.2、备用镍采样锥和截取锥各1套；石英炬管1套；雾化器1套

8.3、常用消耗品备件包（含蠕动泵管12根进样管，12根废液管，12根内标管，10米0.5mm内径PFA样品管，3片采样锥用石墨导热垫片等）；另机械泵油4L；自动进样瓶1000个；多元素100ppm Li(6), Sc, Ge, Rh, In, Tb, Lu, Bi等内标混合标准溶液1瓶，100mL/瓶；多元素调谐液（2%HNO3基体,混合元素包括：10 ppm Li, Y, Ce, Tl, Co）1瓶（100mL/瓶）。多元素标准溶液（10ppm Ag, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, Hg, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Rb, Se, Sr, Tl, U, V, Zn）1瓶（100mL/瓶）；

9、售后服务

9.1、中标厂家须配合采购人开发相关的分析方法。

★9.2、为保证所投产品是成熟的、经市场使用认可的，投标人须提供所投产品在福建省内3家及以上相同配置及型号的用户名单，须附有每个用户的仪器实物图及单位名称。

9.3、中标人须保证投标仪器是制造商全新、未使用过的产品，技术水平是先进的、成熟的，且制造商拥有自主知识产权。在不泄露厂家商业机密的情况下中标人免费提供仪器设备所有详细相关技术文件及手册。

9.4、中标人需提供采购人现场免费仪器安装，调试，培训。同时须提交计量部门的检定/校准证书。

9.5、每台仪器中标人为采购人提供伍个免费名额到厂家在国内培训中心为期一周的培训。含交通食宿费.

9.6、维修：中标人应在质保期内提供免费上门维修服务，1小时响应，24小时内上门服务，并进行终身维护。

9.7、保修期外，中标人在设备寿命期内以不高于投标价格的价格保证备品备件，并长期提供技术咨询服务。中标人在接到采购人要求对所购仪器进行维修通知时，应在24小时内给予明确的解决措施；重大问题或其他无法迅速解决的问题应至少能在一周内解决或提出明确的解决方案，并至少能在一个月内彻底解决故障。

9.8、中标人要为采购人提供操作软件终身免费升级。

9.9、中标人要提供中文技术资料及中文操作手册。

9.10、中标人要提供所投产品在福建省内售后服务机构设置和售后服务专业人员配置等方面情况：提供维修中心详细地址及联系电话。提供售后维修工程师名单及联系方式。

★9.11、投标人在投标文件中须提供所投货物的出厂货号，并承诺出厂货号与所提供的货物一致。

9.12 本设备免费保修一年，叁年内免费上门维护服务，只收取最低备品备件费。

品目号1-2、非甲烷总烃专用仪

配置与技术指标：

- 配置要求：

1.1、气相色谱仪主机              1台

1.2、六通气体采样阀              2个

1.3、火焰离子化检测器            2个

1.4、填充柱进样口                2个

1.5、2位可加热阀箱              1个

1.6、非甲烷总烃专用测试柱        2个

1.7、备品备件                    1批

1.8、数据输入输出系统           一套

1.9、配套气体及钢瓶与减压阀共   三套

1.10惰性三通                    1个

2、技术指标

2.1、主机柱温箱

2.1.1、操作温度：室温以上8-425℃

2.1.2、室温每变化1℃柱温变化：<0.01℃

2.1.3、双通道色谱柱流失补偿

2.2、电子气路控制及进样装置

★2.2.1、全系统包括进样口、六通阀系统、检测器均采用EPC控制系统

2.2.2、控压精度：0.01psi

2.2.3、大气压力传感补偿高度或环境的变化

2.2.4、内置可控温六通气体阀

2.2.5、带电子流量控制的双填充柱进样口

★2.2.6、内置2阀位可控温阀箱

2.3、火焰离子化检测器（FID）

2.3.1、最高使用温度：425℃

2.3.2、最低检测限：<3pg碳/秒。

2.3.3、线性动态范围：>107

2.3.5、数据采集速率：达100HZ

2.4、色谱化学工作站

含原装进口中文版操作软件，仪器和电脑联接需采用网卡，提供非甲烷总烃检测方法。

3、技术服务和培训

3.1、厂家须帮用户开发相关的分析方法。

3.2、本设备免费保修一年，两年内免费上门维护服务，最收取最低备品备件费。

3.3、用户现场免费安装，调试，培训。

3.4、每台仪器免费三名技术人员到厂家在国内的培训中心为期一周的培训，含交通食宿费.

3.5、维修：中标人应在质保期内提供免费上门维修服务，1小时响应，24小时内上门服务，并进行终身维护。

3.6、保修期外，中标人在设备寿命期内以不高于投标价格的价格保证备品备件并长期提供技术咨询服务。中标人在接到采购人要求对所购仪器进行维修通知时，应在24小时内给予明确的解决措施；重大问题或其他无法迅速解决的问题应至少能在一周内解决或提出明确的解决方案，并至少能在一个月内彻底解决故障。

合同包二

品目号2-1、离子色谱仪

技术参数与配置：

1、 应用范围：适用于样品中阴阳离子物质的分析

2、技术要求

2.1、离子色谱系统，包括泵，内置电动六通阀，原装进口内置柱温箱，保护柱，分析柱，阴阳离子抑制器（实物，非使用电子抑制等软件功能）和电导检测器。可选配内置原装进口泵前脱气装置。前面板装有仪器运行指示灯，方便监控仪器运行状况。内部预留额外的进样阀位置，可安装原装进口六通阀或十通阀，用于在线样品前处理等应用。

2.2、所有的离子色谱流路均标配采用原厂PEEK材质，须包括分析泵本身及分析泵后至六通阀、色谱柱、抑制器、检测器之间的所有管路，不得国内改装。具有针对泵、温控电导检测器和实时系统的软件控制面板。

2.3、泵：高性能/低脉冲双柱塞泵，采用化学惰性的非金属无阻尼泵头，PEEK管路。适合于pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂。

2.3.1、流速范围：单泵头最大流速需达到4.50 mL/min

2.3.2、最大压力：³31 Mpa(4500 psi)

2.3.3、流速最大误差<0.1%

2.3.4、流量精密度：<0.1%

2.3.5 、压力脉冲：小于系统压力的1.0%

2.3.6、 可升级为二元低压或高压梯度淋洗系统

2.3.6.1、 高压梯度重复性偏差限：<0.2%

2.3.6.2 、高压梯度误差限：<0.15%

2.4  电导检测器：

2.4.1必须与自动电解连续再生微膜抑制器联用，降低系统背景，提高信噪比。也可与采用柱抑制与二氧化碳抑制器的双抑制方式联用。

2.4.2 类型：数字信号控制处理器

2.4.3 温度补偿功能：须具有温度补偿功能，以适应因环境变化而产生的灵敏度差异。

2.4.4 电导池体积：<1.0 μL.

2.4.5 全程信号输出范围：0--13000 μS

★2.4.6 检测器分辨率（检测器最小分度值）：0.0025nS/cm（需提供计量器具型式评价报告复印件佐证，原件备查，未提供或提供不满足均视为此项不符合）

2.4.7 检测器耐受最大压力：8 MPa

2.4.8 电子漂移： 5ns/cm.h

★2.4.9采集频率：≥90Hz可控;分辨率：≤0.0025nS

2.4.10电导池控温范围：环境+7℃到55℃

2.4.11温度稳定性：＜0.01℃

2.4.12电导池电极：电极钝化316不锈钢

2.4.13电导池体材料：化学惰性聚合材料

2.4.14线性：1%

★2.5、具有产自动电解连续再生微膜抑制器：无需外加硫酸进行轮流再生。具有高容量，免维护，低背景电导，低噪声和稳定的基线，不需使用蠕动泵。（需提供证明材料佐证，未提供或提供不满足均视为此项不符合）

2.5.1、阴离子自动电解连续再生微膜抑制器:1 套，可耐反压300 psi 以上

2.5.2、阳离子自动电解连续再生微膜抑制器 1 套，须有实物，不能以虚拟软件功能代替，具备连续再生电解抑制和化学抑制功能，可耐反压300 psi以上

★2.6、色谱分析柱:高效高容量分离柱（250*4 mm）及相应的保护柱（50*4mm）组成，色谱柱须采用聚合物基质，耐受pH 0-14的工作范围，可耐受3000 psi以上压力，100%兼容反相试剂,使用强酸强碱淋洗液。（需提供证明材料佐证，未提供或提供不满足均视为此项不符合）

★2.6.1、兼容自动电解连续再生微膜抑制器或化学连续再生微膜抑制器的高效高容量阴离子分离柱及保护柱 1套，色谱柱须采用聚合物基质，耐受pH 0-14的工作范围，柱交换量220 μeq/根以上，可一次进样完成阴离子和溴酸根的分析。

★2.6.2、兼容自动电解连续再生微膜抑制器或化学连续再生微膜抑制器的高效高容量阳离子分离柱及保护柱 1套，色谱柱须采用聚合物基质，耐受pH 0-14的工作范围，柱交换量2800μeq/根以上，一次进样完成Li+,Na+,K+,Ca2+,Mg2+,NH4+的分析

2.7柱温箱

2.7.1原装进口内置柱温箱

2.7.2操作温度范围30 - 60℃或环境+5 - 60℃

2.7.3温度准确性±0.5℃

2.7.4 可兼容250mm和150mm等多种规格色谱柱

2.8	 软件:

2.8.1操作系统:可兼容Windows XP和windows Vista

2.8.2色谱控制分析工作站:通过高性能USB方式和电脑进行数字信号传输,可编制分析方式和顺序

2.8.3可自动进行快速数据采集和后处理.

2.8.4可提供适时分析条件参数和分析结果，在线监测和采集泵压力变化数据。

2.8.5具有仪器相关数据与运行状况溯源功能，方便故障排查。

★2.8.6 可通过升级兼容第三方仪器，可升级至网络版软件，操控包括气相色谱，液相色谱等第三方仪器公司仪器。

2.8.7 可使用PDF,EXCEL等格式输出实验结果。实验数据编辑相关操作为EXCEL式操作，运算灵活，修改方便。

2.9  离子色谱用自动进样器：用于自动完成大量离子色谱分析样品的上样过程，可减少人为操作步骤，节省人力和时间。

2.9.1 具有40个以上进样瓶物理位置的自动进样器（需提供英文网站证明）

2.9.2 定量环上样方式可以实现0.4 μL至5 mL

2.9.3 可以实现浓缩进样，体积0.1 mL至5 mL

2.9.4 可以实现给双系统进样

2.9.5 上样速度：0.1-5.0 ml/min

2.9.6 单一样品瓶装样后可实现同一样品40次以上上样

2.9.7 预留额外的六通阀或十通阀位置，可用于在线样品前处理等应用

2.9.8 样品瓶带有样品瓶盖，自动进样器带有样品盘保护罩

2.10、数据输入输出设备1套及相应附件。

3、技术服务

3.1、供应商必需在使用者的实验室内安装调试仪器直至用户认可仪器符合技术性能为止。

★3.2、仪器在调试通过后必须有12个月的保修期,保修期内免费维护维修，保修期外提供免费技术支持。

3.3、维修响应时间：供应商应在24小时内对用户的服务要求做出响应。

3.4、供应商培训内容包括仪器的基本原理、操作及一般仪器维护保养知识，所有的培训费用由供应商提供。

3.5制造商在国内的技术服务中心（包括维修中心）应当提供所有的服务包括备用零件及消耗品（以人民币结算）。

3.6、交货时间：合同生效后3个月内。

3.7、安装调试时间：仪器运抵后10个工作日内，现场出具测试数据报告。

★3.8、为了保证设备的正规渠道来源，各投标人需提供所投产品生产商针对此项目的售后服务承诺保证原件，未提供视为不符合。

3.9培训：仪器安装现场对使用人员进行培训，并提供3名名额到厂家免费培训。

品目号2-2、GPS定位仪

技术指标：

1、显示屏：不低于3.0英寸TFT彩色触摸屏；分辨率不低于240×400像素，带背光；

2、定位精度：单点定位3 - 5米；垂直定位< 3米；

3、存    储：4GB，支持Micro SD，SDHC扩展，最大32GB；

4、防水防尘防摔性能：防尘防水：IP67级别；抗震：1.5米自然跌落至地面；

5、带三轴电子罗盘和气压测高计；

6、用2节AA镍氢电池，可连续工作15小时以上；

7、自带不低于320万像素可变焦摄像头，带照片一键识别导航功能；

8、须配最新版详细全国电子地图，带真人语音导航，标配正版导航软件。

品目号2-3、笔记本电脑

技术指标与配置：

一、基本参数

操作系统

Windows 8 64bit（64位简体中文版）处理器

CPU系列

CPU型号	Intel 酷睿i5以上系统

CPU主频

2.5GHz，最高睿频至3100MHz

核心/线程数	双核心/四线程，总线规格DMI 5 GT/s，三级缓存3MB

存储设备

内存   4GB，DDR3L 1600MHz

硬盘	1TB以上，5400转

光驱   内置DVD刻录机，支持超级DVD刻录

显示屏14英寸，16:9，屏幕分辨率1366x768

显卡

双显卡（独立＋集成）

显卡芯片

NVIDIA GeForce GT 755M＋Intel GMA HD 4600

显存容量2GB

显存类型	GDDR5，支持DirectX11

多媒体设备

摄像头	720p HD摄像头

音频系统

内置音效芯片、扬声器、麦克风

网络通信

无线网卡

支持802.11b/g/n无线协议

有线网卡

1000Mbps以太网卡

蓝牙	支持，蓝牙4.0模

I/O接口

数据接口	2×USB2.0+1×USB3.0

视频接口	VGA，HDMI

读卡器	6多合1读卡器（SD，SDHC，SDXC，MMC，MS，MS-Pro）

其他描述

电池类型

6芯锂电池

外壳描述	黑色

包装清单	笔记本主机 x1、电池 x1、电源适配器 x1、电源线 x1、说明书 x1、保修卡 x1、无线鼠标 x1、笔记本包 x1

二、配 置：笔记本主机、电池、鼠标、电源适配器、电源线、说明书

合同包三

品目号3-1、原子荧光光度计

技术指标与配置：

1、用途：用于样品中As、Sb、Bi、Hg、Se、Te、Sn、Ge、Pb、Zn、Cd元素的痕量分析。

2、系统配置要求

2.1、仪器类型：双顺序注射器双道原子荧光光度计

2.2、配置内容

★2.2.1、双路内置式顺序注射泵双道原子荧光光度计主机（1套）

2.2.2、自动进样器：极坐标自动进样器不少于160位

2.2.3、特制空心阴极灯（汞、砷各2支灯）

2.2.4、中文软件操作系统  1套

2.2.5、品牌电脑（处理器：主频3.3Ghz、内存2G、硬盘500G，独立显卡，19寸液晶显示器）、激光A4打印机     1套

3、工作条件

3.1、环境温度：15℃～35℃

3.2、相对湿度：25-85%

3.3、适用电源：220V（AC），50Hz

3.4、工作电源：220v±10%50Hz

4、技术性能指标要求

4.1、双元素同时测定

4.2、光源采用特制空心阴极灯，集束脉冲控制方式

4.3、光学系统 短焦距透镜聚光，无色散全密闭避光调光系统

★4.4、全自动内置式双路顺序注射泵（美国进口组装），样品及还原剂都采用注射器进样，可精确调节样品量及还原剂量。

★4.5、单个样品盘不少于160位极坐标自动进器（外置）。

★4.6、双光束双检测器,自动扣除光源飘移(需提供相关证书复印件证明，原件备查，未提供或提供不满足均视为此项不符合)。

4.7、原子化器 氩氢火焰、屏蔽式石英炉原子化器。

★4.8 、精确控制溶液体积进行反应（包括还原剂溶液体积），单点自动配标准曲线r>0.9995，高样品浓度过高后自动清洗，浓度自动稀释

★4.9、在线自动加还原剂、掩蔽剂的试剂，还原剂定体积加入。

★4.10、具有在线自动去除硼氢化钾气泡技术，防止参与样品的反应(需提供相关证书复印件证明，原件备查，未提供或提供不满足均视为此项不符合)。

★4.11、气路系统 省气型自动流量控制气路系统，气路采用质量流量计气路控制模块设计，可连续调节载气流量，气流稳定。

4.12、标准的RS-232接口/RS-485通讯口

4.13、检出限（DL）硒、碲、铋、砷、汞等元素<0.01µg/L；冷原子测汞<0.001µg/L；镉<0.001µg/L

4.14测量精度 RSD<1.0%

4.15线性范围 三个数量级

★4.16、具有氢化物发生原子荧光测量尾气中有害元素的捕集阱装置(需提供相关证书复印件证明，原件备查，未提供或提供不满足均视为此项不符合)。

★4.17、 化学气相发生气液分离装置:有效消除如化妆品、食品等含有有机成分的复杂机体样品产生的大量气泡,显著提高了仪器的灵敏度和稳定性。去水效果与国外Nafion管（专业去水管）相当(需提供相关证书复印件证明，原件备查，未提供或提供不满足均视为此项不符合)。

4.18、 预留形态装置接口，可升级做As，Hg，Se，Te等元素的各种价态分析。

4.19、配置专用气态汞检测装置，可实现空气中超痕量汞的测定；配专用水中超痕量汞检测装置，可检测海水、地表水中超痕量汞（检出限≤0.002µg/L）

★4.20、预留固态测镉装置接口，可升级直接进固体样品测镉装置。(需提供相关证明材料及彩页佐证，未提供或提供不满足均视为此项不符合)。

4.21、专用操作软件：适用于Windows98/Me、2000、XP的中文窗口操作软件，具有专家系统提供培训式仪器参数选择、优选方法推荐和操作指南.

5、技术服务和培训

5.1、用户支持：卖方向用户提供壹年的保修服务,两年内免费上门维护服务，只收取最低备品备件费。

5.2、仪器安装、验收：由中标方安排仪器制造厂技术人员到现场安装仪器。只有在仪器完全正常运转和买方确认后并出具现场测试报告后，仪器的安装工作才能认为已全部完成。

5.3 培训：仪器安装现场对使用人员进行培训，并提供3名名额到厂家免费培训。

★5.4为了保证设备正规渠道来源，各投标人需提供所提产品原厂商针对此项目的售后服务承诺书原件，未提供视为不符合。

6、配置如下：

6.1、主机及内置式双顺序注射泵，美国进口组装      1套

★6.2、160位新型极坐标自动进样器                  1套

★6.3、密闭式石英炉原子化器                        1套

6.4、进样反应系统配件：(包含如下)                1套

6.4.1、样品盘                                  1个

6.4.2、载流槽                                  1个

6.4.3、样品管                                  160个

6.4.4、混合反应块                              1个

★6.4.5、气液分离器                              1个

★6.4.6、顺序注射泵石英针管                      2支

6.4.7、进样针                                  5根

6.4.8、三通                                    1支

6.4.9、泵管                                    1套

6.4.10、连接管                                 1套

★6.5、二级气液分离器                              1支

★6.6、编码空芯阴极灯（汞、砷各2支）              4支

6.7、烟囱                                        1个

6.8、石英炉丝                                    1个

6.9、接口电缆                                    1套

★6.10、有害元素的捕集阱                           1套

6.11、点火炉丝                                   3个

6.12、调光器                                     1个

6.13、专用工具                                   1套

6.14、电源保险丝                                 1个

6.15、系统操作软件光盘、手册                     1套

6.16、仪器使用说明书、论文集                     1套

6.17、计算机（19寸液晶显示器;CPU:I3;500G硬盘;2G内存;独立显卡）       1套

6.18、激光打印机 P1106                           1套

品目号3-2、发光细菌毒性检测仪

技术指标与配置：

一、技术参数

1)可探测光谱范围：320nm～1000nm；

★2) 探测结果范围：0～65535 RLU；（需提供检测量程范围说明材料，未提供或提供不满足均视为此项不符合）

3) 计算机接口：USB接口；

4) 三种测试模式:ISO测试模式、基本测试模式、RLU测试模式(该模式可进行ATP测试)，每种测量模式能自动保存1000组测量结果，共计3000组；

5) 最快检测时间5min；连续工作时间：≥8h

6）供电方式：2节5号干电池(3V)或充电电池

7）环境温度：5～40℃

8）环境湿度：10%～90%（25℃）

9）预警提示功能:自动提示样品是否超标.

10）探测元件：光电二极管

11）重量轻便，要求≤300克（含电池）

二、功能要求

1）智能化操作，配有专用软件，数据可上传、显示、处理及打印；

2）可进行ATP测试；

★3）淡水型青海弧菌Q67冻干粉，无需制冷反应座即可完成冻干粉的复苏活化；（要求提供菌种国家认证证书复印件，原件备查，未提供或提供不满足均视为此项不符合）

4）可对淡水及海水进行生物毒性测试。

★5）同时可配青海弧菌、明亮发光杆菌、费式弧菌三种细菌进行水质检测，其中青海弧菌符合《水和废水监测分析方法（第四版）》、明亮发光杆菌符合GB/T15441-1995 （水质 急性毒性的测定-发光细菌法）、费式弧菌符合ISO11348-3标准。

6）仪器测试方法符合《GB/T 15441-1995 水质 急性毒性的测定 发光细菌法》；

★7）毒物EC50值见下表（要求提供所投产品的原厂测试数据报告,应符合并体现以下测试数据，未体现或不符合均视为此项不满足）

| 毒性物质 | 毒物EC50值（mg/l） |
| --- | --- |
| 氯化铜 | 1.40 |
| 氯化铁 | 2.94 |
| 苯酚 | 260 |
| 七水合硫酸锌 | 2.74 |
| 氯化汞 | 0.063 |
| 3,5-二氯酚 | 4.30 |
| 重铬酸钾 | 3.32 |

★8）菌供货期不超过7日内，须能满足环境突发事件紧急供货需求。

三、配置要求

1) 发光细菌毒性检测仪主机 1台

★2) 青海弧菌Q67（淡水菌） 5支

★3）明亮发光杆菌（海水菌） 5支

4）试管架   1个

5）测试手柄    3只

6）信号电缆   1个

7）软件光盘、说明书   1套

8）便携箱及测试附件   1套

品目号3-3、PID检测仪

技术指标与配置：

一、技术指标:

①传感器参数：

1、传感器类型：10.6eV紫外灯的PID传感器

2、检测范围： 1ppb ～10,000 ppm

★3、传感器规格 ：二分之一英寸  UV灯

4、分辨率：1ppb

5、响应时间（T90）：2s

6、检测精度：10-2000 ppm异丁烯标定点的±3%

7、校正系数：内置超过220种VOC气体

②报警参数：

1、报警方式：95dB@30cm蜂鸣器， 红色LED

2、报警信号：气体超标、电池电压不足、传感器故障、电池电量不足报警

3、报警点设置：单独设置TWA、STEL和高/低报警限值

4、报警点模式：锁定或自动重置

③数据存储及通讯参数：

标定：

★1、标定方式：两点/三点式零点/扩展标定

2、标定存储：可存储8次标定数据，包括标气类型、报警限值设定、及标气参数等

采样泵：

1、泵方式：内置

2、泵流速：450～550cc/min

④电源运行时间：可连续工作16小时

二、主要特点：

1、广谱手持式挥发性有机化合物（VOC）气体检测仪，采用第三代光离子化检测器(PID），

2、检测范围： 1ppb-10000ppm

3、内置采样泵。

4、内置无线传输模块，可实现与控制台的无线数据传输和远程监控，满足环境应急需求。

5、大屏幕图文液晶显示，图形菜单显示，自动背光显示，内置照明灯，便于黑暗环境使用

6、内置温度湿度压力传感器，自动湿度补偿，保证测量精度

7、无需任何工具快速更换传感器和电池

8、自动识别紫外灯型号

★9、传感器和紫外灯自动清洗技术(需提供法定机构认定的证书复印件证明，原件备查，未提供或提供不满足均视为此项不符合)

★10、内置蓝牙和无线传输模块，实现实时无线传输

★11、要求中文菜单界面（提供中文界面截图）

12、防护等级高，完全防尘，可直接用水清洗

13、内置强力吸气泵

14、使用大容量锂电池和碱性电池

15、支持自动标定系统

16、采样方式：泵吸式

17、外壳材质：工程塑料，橡胶外套

★18、防护等级：IP66（开机）/IP67（关机），完全防尘，可水淋。

（提供原厂商出具的IP等级证书复印件，原件备查，未提供或提供不符均视为此项不符合）

★19、符合IECEx（要求Ex  ia ⅡC  T4本质安全级）防爆安全认证

（提供原厂商出具的证书复印件佐证，原件备查，未提供或提供不符均视为此项不符合）

★20、符合CSA安全认证认证：（要求标准Class I，Division 1，Group A，B，C，D级）

（提供原厂商出具的证书复印件佐证，原件备查，未提供或提供不符均视为此项不符合）

21、抗电磁辐射：EMI/RF等级：EMC Directive 2004/108/EEC

22、温度：-20℃ ～ 50℃

23、湿度：0% ～ 95%相对湿度（无冷凝）

★24、内置存储260000点的数据容量(1分钟间隔约2个月)记录内容包括日期、时间、序列号、用户ID、检测点ID等

25、采样间隔：1-3600秒可调

26、数据通讯：USB（通过底座）、RS232（通过旅行充电器）、可选内置蓝牙模块下载检测数据、上传仪器参数设定；可选内置无线模块实现无线数据传输

三、配置

1、主机，含传感器及UV灯(规格尺寸为二分之一英寸)

★2、UV灯清洗套件

3、碱性电池适配器

4、橡胶保护套

★5、进气管及水阱过滤器

6、VOC调零管10只

7、锂电池、充电/数据下载底座

8、操作说明书

9、便携软包

10、数据电缆（USB或RS232）

11、资料及软件光盘

品目号3-4、应急检测箱

技术指标与配置：

一、同期检测管参数

★1、简便快捷，能够在5分钟内迅速得到检测结果。（10种无机气体和5种有机化学物质）

★2、提供3组同期检测管（每组含5只检测管，均可同时分别测5种常见毒气）。

★3、测定物质分组：

3.1、第一组（无机气体）：酸性气体（盐酸、硝酸等）；氢氰酸；一氧化碳；氨类（氨气，丁胺等）；氮氧化物

3.2、第二组（无机气体）：二氧化硫；氯气；硫化氢；二氧化碳；光气

3.3、第三组（有机气体）：酮类（如丙酮）；芳香族（苯，甲苯）；醇类（如甲醇，乙醇）；烃类（如戊烷、辛烷）；氯烃（如三氯乙烯、全氯乙烯）

★4、检测管包装盒包装上须印有其中包含检测所需的所有参数条形码(须含有检测物质名称、采样数、检测范围)。

二、自动采样泵参数：

★1、检测参数自动转移：检测所需的所有参数都会自动地转移到电动泵中。

★2、满足密闭空间和爆炸性气体环境，自动泵长达2年保护。

3、满足不同量程的采样，可直接设置采样参数。

4、泵操作模式：

4.1、检测管模式：可在环境空气中检测和在工业气体中检测。

4.2、采样管模式。

5、采样数及采样流量：

5.1、检测管模式

★5.1.1、采样数：可调，1-199采样数

5.1.2、采样量: 100ML

5.2、采样管

5.2.1、流速范围：0.1到2.0L/min

5.2.2、分辨率0.1到1.0L/min：0.1 L/min±5%

1.0到2.0L/min：：0.2 L/min±5%

★6、延长管：最长30米

★7、双电池仓：同时可实现6节5号电池及可充电镍氢电池

8、电池容量：25度时，检测管大于1000次采样，采样管大于12小时

9、认证 :

★9.1、ATEX认证（提供相应认证证书复印件，原件备查，未提供或提供不符均视为此项不符合）

★9.2、IECEx防爆认证（提供相应认证证书复印件，原件备查，未提供或提供不符均视为此项不符合）

★9.3、CE-MARK认证（提供相应认证证书复印件，原件备查，未提供或提供不符均视为此项不符合）

★9.4、UL标志认证（提供相应认证证书复印件，原件备查，未提供或提供不符均视为此项不符合）

★9.5、CUL标志认证（提供相应认证证书复印件，原件备查，未提供或提供不符均视为此项不符合）

三、仪器配置

★1、自动采样电动泵（主机、可充电镍氢电池、充电器）

2、气体检测套件

★3、1米延长管

4、同期检测管开管器

5、塑封使用说明卡片

6、硬质手提箱

7、同期检测管（必备，套数分别如下）

★7.1、第一组：无机气体（3套）：酸性气体（盐酸、硝酸等）、氢氰酸、一氧化碳、氨类（氨气、丁胺）、氮氧化物

★7.2、第二组：无机气体（3套）：二氧化硫、氯气、光气、硫化氢、二氧化碳

★7.3、第三组：有机气体（4套）：酮类（丙酮等）、芳香族（苯、甲苯等）、醇类（甲醇、乙醇等）、烃类（戊烷、辛烷）、氯烃（三氯乙烯、全氯乙烯等）

品目号3-5、气象观测仪

技术指标与配置：

一、用途：

采用一体化的方式集成雨量收集器、温/湿度传感器和风传感器、气压传感器气象五参数监测系统。

二、主要特点：

1、配存储器，断电时不会丢失数据。

2、整机平均耗电不超过 10 mA，可由由太阳能供电。

- 具有防雷功能。

- 并可推算未来 3-12 小时主要天气变化。

- 灵活和可扩展性：可以扩展使用，可测量土壤温度、土壤湿度、叶面湿度、草温等

- 模块化设计，2 小时内完成在现场安装。

- 配有无线手控单元,可以无线遥控操作温、湿、压、风、雨六个基本测量要素,可对数据阅读、存储。

三、测量参数：

| 测量参数 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风速 | 0-67m/s | 0.1 m/s | +5% |
| 风向 | 0-360° 0-360°. ° | 1° | +7° |
| 空气温 | -40- +65℃ | 0.1℃ | +0.5℃ |
| 相对湿度 | 0-100% | 1% | +3-4% |
| 气压 | 880-1080hPa | 0.1hPa | +1.0hPa |
| 雨量 | 日/暴雨 0-9999mm 月,年 0-19999mm | 0.2mm | +4% |

四、配置：风传感器（12 米电缆）1只、空气温湿度传感器1只、雨量桶1只、有线显示控制器（包括气压、内部温湿度）1只

品目号3-6、余氯比色计

技术参数与配置：

1、仪器类型：固定电压恒电位仪器

2、量程：游离余氯：0.02-10.0 mg/l；总余氯：0.05-75 mg/l(可定性测定75-100mg/L)；水温：0-100℃   (不建议检测高于25℃的水样) ；

3、分辨率：游离余氯：<1.0 mg/l时为0.01mg/L, >1.0mg/L时为0.1 mg/L；

4、总余氯：<1.0 mg/l时为0.02mg/L, 1 - 20mg/L时为0.1mg/L, >20mg/L时为1mg/L；

5、温度：0.1°C

★6、一次性传感器：独立封装，保质期2年，保存温度2℃ – 30℃

7、水样温度：2 - 25℃

8、显示：数字LCD显示屏, 42mm×22mm，数字直读

9、用户可选设置：时间、日期、日期格式、语言种类、重置样品序号和温度单位

10、内存：500组检测结果，存量低于20个时提示

11、数据输出：防水USB接口与电脑相连

12、供电方式：4节5号电池，5min无操作自动关机设置，可通过USB接口由电脑供电

13、配置：余氯传感仪套件含余氯传感仪主机、100次检测用传感器、校准芯片1只、取样瓶1只以及电池1组，便携软包1只

品目号3-7、不间断电源

技术指标与配置：

1、功能要求

1.1、纯在线技术

1.2、0.8输出功率因子

1.3、轻巧的塔式设计

1.4、超宽输入电压/频率范围

1.5、提供超强充电能力

1.6、支持 电压、频率制式。

1.7、创新LCD大屏幕，用户可轻松获取状态信息，实时显示电池容量与负载容量

1.8、提供SNMP卡，用户可轻松远程管理UPS

1.9、提供中英等八种监控包。

1.10、增加EPO功能，保证突发事故中使用者的安全

1.11、提升输入电压频率范围，有效减少电池放电机率。

1.12、长延时机可通过外接电池组轻松实现后备时间的扩充

1.13、提供USB、RS232监控端口，并提供智能卡借口可接入SNMP卡进行远程管理

1.14、支持TCP/IP协议，并包含时间记录和分析功能。

1.15、提供强大的充电能力，有效缩短电池回充时间，延长电池寿命。

1.16、在电源异常或电池过放电情况下可以自诊断保护关闭服务器。

2、技术参数

2.1、输入参数

2.1.1、额定电压：220Vac单相三线

2.1.2、输入电压范围：160Vac-300Vac（满载）

2.1.3、额定频率：50/60Hz

2.1.4、输入频率范围：40-70 Hz

2.1.5、输入功率因数: ≥0.95

2.2输出参数

2.2.1、额定功率：3KVA/2400W

2.2.2、输出功率因数：0.8

2.2.3、电压稳定度：220/230/240 Vac

2.2.4、频率稳定度：50/60Hz±0.5 Hz

2.2.5、输出电压波形畸变率：≤4%线性，≤7%非线性

2.2.6、过载能力：≥88%

2.2.7、转换时间：0ms

2.3、电池参数

2.3.1、电池电压： 72Vdc
2.3.2、电池节数：6节

2.3.3、最大充电电流：4-8A

2.4、系统参数

2.4.1、安装方式：塔式

2.4.2、防护等级：IP20

2.4.3、EPO：包含

2.5、环境参数

2.5.1、运行温度：0-40℃

2.5.2、相对温度：20%-90%（不结露）

2.5.3、存储温度：-20-50℃

2.5.4、噪声：＜45db

三、配置

★3.1、UPS           1台（满足负载设备2400W，后备4小时供电）

3.2、电池12V75AH  12只

3.3、电池柜        1套

★四、售后维护：整机免费保修三年，电池级与电池柜免费保修三年。

备注：以上带“★”号的技术参数条款为重要的技术指标，各投标供应商务必按照自己的设备如实响应，否则将作为无效标处理.如需材料证书证明的参数必须如实提供，未提供或提供不全视为负偏离。带“★”的技术参数有两条以上(含两条)偏离的，将不能被推荐为中标供应商。

- 三、货物的运输及交货

3.1由中标人负责将货物按签订合同的具体数量、具体地点将货物运送到采购人指定地点并安装调试，经最终验收合格后，交付采购人使用。所有货物必须是原厂原装包装。若发现原包装破损或保修条款不满足要求，采购人有权不予接收，并要求中标人无条件免费重新更换。

3.2投标产品应在货物发送前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达指定地点。

3.3质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

- 四、安装和调试

4.1中标人按有关规范进行安装调试，并对安全生产负全部责任。由中标人负责将货物按签订合同的具体数量、具体地点运送到最终目的地。所有设备必须是原厂原装包装。若发现原包装破损或保修条款不满足要求，采购人有权不予接收，并要求中标人无条件免费重新更换。

4.2中标人应接受采购单位或采购单位授权代表的监督。

4.3中标人自行解决安装调试工具。

4.4全部货物材料在验收合格前由中标人自行负责保管。

4.5中标供应商负责派技术人员到现场进行安装、调试，并负责调试至验收合格交付采购人使用。中标供应商负责组织专业技术人员进行货物调试，采购人的使用单位提供必需的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行，安装过程中需要采购人的使用单位或第三方配合的工作所发生的费用应由中标供应商支付给采购人的使用单位或配合方，并提供调试记录。

4.6在安装过程中，如由于中标人原因导致产品损坏，中标人将要负责修理或赔偿损失。

- 五、验收

5.1验收标准

采购人在货物安装调试完成后，应按合同中的相关条款及生产厂家的产品出厂检验标准、招标文件以及国家和行业验收规范要求及对本合同所约定的设备清单及要求对货物的品牌、外观、配件及安装调试后的使用性能等验收，上述标准若有不一致时，以较高标准为准，产品质量须达到设计要求，安装调试各项指标须符合技术参数；属于计量器具名录的，供货商应在验收提供由计量部门出具的货物计量检定合格证书。

5.2验收程序和方法

a.出厂检验

中标供应商在货物出厂前，应按货物技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，中标供应商应随同货物出具供货证明、产地证书、出厂检验报告和货物质量合格证等。结果必须符合验收标准的要求。

b.中标供应商自检

货物在安装地安装完毕后，要求中标供应商对所有货物的性能进行自检，检验结果必须符合投标文件技术要求以及合同中相关条款，同时向采购人提供自检记录。

c.验收与最终验收

中标供应商自检后，采购人与有关管理部门按招标文件以及合同相关条款要求一同对货物进行验收，同时采购人有权委托国家相关具有检验资质的部门、单位、机构对中标产品的质量、性能进行检验，验收结果应符合采购方使用要求。在此期间，若发现货物质量有问题中标供应商应无条件免费更换，并无条件重新检测并调试直至验收合格交付使用。

5.3中标供应商在采购人安装现场进行最终验收所发生的一切费用均由中标供应商承担。（并入投标报价内）。

- 六、质保期和售后服务要求

6.1中标人应对所供货物提供两年的免费保修（关于质保期要求：技术参数要求中有另外要求的以技术参数要求为准），质保期从最终验收合格之日起算，投标人在投标文件中必须明确说明各货物质保期。保修期内，非因操作不当造成要更换的零配件及货物由中标人负责包修、包换，附件中对质保期和售后服务要求有另行要求的则以附件为准。所有货物在质保期结束前1个月，中标人须免费进行一次全面的维护与保养，并免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证仪器设备正常运行。

6.2 维修服务的响应时间

质量保修期内要求现场保修的货物若发生问题，中标人最终维修响应时间不得超过24小时, 在响应时间内到达现场进行免费维修服务。故障原因在8小时内无法排除的，则应提供相应的备用货物以保证采购人的正常使用。故障维修响应时间内未到过现场进行维修者，采购人可自行委托相关企业进行维修，所需费用从未付款中扣除; 若超过两次以上超过故障维修响应时间采购人有权没收中标人质保金。

6.3 质量保修期后的服务要求

质保期结束后，中标人仍应对货物提供终身维修服务，中标人有责任自行维护或在闽侯指定有能力的代理人对货物在必要时进行定期维护和修理，更换配件时只能收取配件的成本费，所需配件应为生产厂家原装配件，其价格应低于市场价。投标人在投标文件中必须明确说明服务承诺。

6.4所有货物保修服务均为中标供应商上门保修，由此产生的一切费用均由中标供应商承担。

6.5 投标人可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

- 七、技术培训及技术资料要求

7.1技术培训

中标人应结合投标人自检、最终验收阶段，免费为采购人相关人员进行有关货物安装、调试、维护、操作、保养等方面的现场培训，直至能熟练独立操作。

7.2技术资料

中标后应提供的技术资料：卖方应向买方提供不少于以下列明的中文技术资料，在设备交货时随机提供；并提供货物品牌的证明文件或资料，其费用应包括在报价内。

1) 出厂明细表（装箱单）、零部件目录；

2) 出厂检验报告、合格证书及生产厂家供货确认函；

3) 安装手册（含所需的软件安装序列号）；操作手册（中文）；维修手册；

4) 相关文件、设备相应的软件和光盘；

5) 产品技术说明书；

6) 产品技术标准（含验收标准）和测试方法；

7) 提供原产地制造商的产品证明；

8) 设备安装、调试、维修线路原理图等安装调试资料；

9) 备品备件易耗件清单及合同中要求的其它文件资料。

- 八、特殊工具与配品配件

8.1特殊工具：中标人应向采购人提供货物安装、调试和维修所需的特殊专用工具及清单(如果有的话)并在投标文件中提供，其费用包括在投标总价中。

8.2备品备件：中标人应提供货物在质量保证期内所需的备品备件及清单(如果有的话),其费用含在投标总价中。

- 九、交货期及付款方式

9.1进口设备为合同签订后90天内到货验收完毕，国产设备为合同签订后60天内到货验收完毕。

9.2仪器安装、调试后、验收合格后付95%款，余下5%作为质量保证金，该保证金待质保期结束后付。具体付款按照财政局国库支付有关规定。

中标人应提交以下单证和文件：

1、金额为有关合同货物价格的正式发票；

2、制造厂家出具的货物质量合格证书，进口产品应提供齐全的海关手续原件复印件，原件备查；

3、采购人已收讫货物的验收合格凭证。

4、采购人签发的验收合格文件。

- 第四章  评标标准和方法

评标工作将依据《中华人民共和国政府采购法》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定进行，遵循“公开、公平、公正”和“诚实信用”的原则。评标委员会将按照规定对各投标人的投标文件采用相同的程序和标准进行评价和比较，评议过程严格按照招标文件的要求和条件进行。

采购人根据评标委员会推荐的中标候选人依法确定中标人。采购人应当依法确定综合得分排名第一的中标候选人为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同时，采购人可以按投标人综合得分从高到低的顺序递补中标人。

一、本项目包一、包二、包三均采用综合评分法。

（一）具体评分标准及步骤：本项目实行两阶段评标，第一阶段评技术商务部分，第二阶段评报价部分。

1、第一阶段进行技术商务部分评标，开标一览表及报价部分投标文件在唱标后、商务技术部分评分结束前先密封保管，采购人、采购代理机构不得将投标人的报价向评委公布。评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准，对通过资格及符合性审查的技术商务部分进行评审，评出实质性响应招标文件技术商务要求的投标人，并计算出各投标人技术商务部分的得分。

2、第二阶段进行价格部分评标，经第一阶段评选出的实质性响应招标文件技术商务要求的投标人进入第二阶段评标。评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，评出实质性响应招标文件报价要求的投标人，并在各项优惠政策基础上计算出各投标人价格部分的得分。

3、按照两阶段评标加总后的总得分由高到低排序，根据招标文件的规定推荐中标候选人（本项目仅推荐第一名为中标候选人）。若有相同的最高得分，则其中投标总价低的投标人将被排序在前；若有相同的最高得分且投标报价相同的，则按技术部分得分从高到低顺序进行排列，技术部分得分最高的投标人将被排序在前。（采购人必要时有权对中标候选人提供的货物提出测试要求，若发现投标供应商虚假应标，则当场予以无效投标处理，并没收投标保证金。）

评委对技术、商务部分评分结果统计时应分别去掉一个最高分与去掉一个最低分再取平均值，并取小数点的2位数。

（二）各部分评分分值分布如下：

A：报价部分评分               满分45分

B：商务部分评分               满分15分

C：技术部分评分               满分40分

附加分：

D：关于节能、减排、环境标志产品部分价格优惠内容及幅度

E：关于中小企业生产或销售的产品或服务部分的评审优惠内容及幅度

综合得分为：A+B+C+D+E

各合同包具体评分如下：

1、合同包一、合同包二：

A、价格部分评分标准（满分45分）

各投标人的价格得分按以下方式得出：
A=（H/Hn）×45

A：投标人报价得分；
Hn：各合格投标人评标价，即其投标报价扣除经评审可享受的相应优惠后的价格；
H：评标基准价即合格投标人中符合技术规格的最低报价；

*计算分数时四舍五入取小数点后两位。

注：投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，但不能合理说明原因或不能提供相关证明材料的；将视为虚假应标。

B、商务部分评分：满分15分（B=B1+B2+B3+B4）

B1、综合实力（满分2分）

①投标人注册年限高于5年（含5年），得1分，低于不得分。

②根据投标人银行财务资信等方面情况在0-1评分。

B2、投标人的业绩（满分3分）

根据投标人提供近三年（2010年1月1日至本次投标截止日期，日期以验收报告为准）由投标人所完成的同类项目的业绩情况进行打分，每提供一项有效业绩材料得得1分，累计最高得3分。

投标人须如实提供该业绩项目的中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件（原件备查）；评委会将保留要求投标人提供原件予以核查的权利；未同时提供上述材料的不得分；评标过程中如发现填报不实，本项不得分。合同履行过程中发现本项有虚假者，取消其中标资格，并追究相应的法律责任和进行相应的赔偿。

B3、售后服务（满分7分）：根据各投标人的售后服务承诺，从其售后服务的可能性、便捷性和质量承诺情况进行评分

①售后服务的便捷性：根据投标人的所投厂家的售后实力及售后服务承诺内容、保修期、维修响应时间、响应方式、维保服务的零配件供应等情况，由评委在0-2分之间进行评分（满分2分）

②投标人在福建地区设有售后维修点和常驻工程技术人员（提供工程技术人员人员名单及联系方式至少3名；办公场所产权证明或租房合同等可以佐证以上机构的证明文件，未提交或提交不全者，本项不得分）（满分1分）

③为使售后服务得到保障，评委根据投标人提供的厂家以往售后服务的获奖情况评分在0-3评分（满分3分）

④根据各投标人提供的质保期承诺情况，质保期时间承诺满足招标文件要求的得0.5分；每增加1年加0.5分，最高得1分；质保期时间承诺少于招标文件要求以无效投标处理。（满分1分）

B4、技术培训（满分3分）

根据投标人所提供的技术培训方案的可行性、合理性、实用性等方面，由评委进行评议并在0～3分之间评分，未提供技术培训方案或提供的技术培训方案不满足招标文件要求的得0分。

C、技术部分评分：满分40分（C=C1+C2+C3+C4+C5）

技术部分（C）最终分值低于技术部分总分50%的投标文件将被视为未实质性响应招标文件，按无效标处理。

C1、货物的技术参数（满分30分）

根据各投标人所投货物的技术指标、功能以及对招标文件各项技术要求的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评议打分，所投货物技术性能、功能完全满足招标文件要求的得30分；所投货物技术性能、功能未带“★”的每负偏离一项扣1分，带“★”号的每负偏离一项扣3分（带“★”号的如需要提供材料证明，应如实提供，未提供或提供不符合视为负偏离，两项以上（含两项）偏离的，将不能被推荐为中标供应商。），本项得分＜15分的，按无效标处理。

C2、投标产品的供货保障和质量保证（满分2分）

根据各投标人所投产品可获得的供货保障、原产地保障、质量保障承诺等方面情况，评委对投标人的产品供货渠道来源的正规性、可靠性进行评议，可酌情在0～2之间评分。

C3、产品配置情况 (满分3分)

据各投标人所投货物产品配置的以及对招标文件要求的各项配置要求（包括如主机、附件或配件、标准配套试剂等）的响应承诺情况，由评委进行评议并评分，投标产品满足招标文件各项配置要求的得1-2分，优于招标文件要求的得3分，不满足招标文件的不得分。

C4、技术支持材料（满分3分）

根据投标人提供的所投产品技术材料【如国家行政部门颁发的证书、检测报告、产品彩页等有效的证明材料】，对所投产品技术性能的佐证情况，由评委在0-3分之间进行打分；未提供完整的技术佐证材料，此项不得分；提供虚假材料者按无效标处理。

C5、项目实施方案（满分2分）

根据项目实施方案（含安装实施计划、技术人员配备、实施进度计划、货物进场计划、货物安装组织计划、质量保障措施、安全措施、技术培训等）由评委在0-2分之间进行打分。

2、合同包三：

A、价格部分评分标准（满分45分）

各投标人的价格得分按以下方式得出：
A=（H/Hn）×45

A：投标人报价得分；
Hn：各合格投标人评标价，即其投标报价扣除经评审可享受的相应优惠后的价格；
H：评标基准价即合格投标人中符合技术规格的最低报价；

*计算分数时四舍五入取小数点后两位。

注：投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，但不能合理说明原因或不能提供相关证明材料的；将视为虚假应标。

B、商务部分评分：满分15分（B=B1+B2+B3+B4）

B1、综合实力（满分2分）

①投标人注册年限高于5年（含5年），得1分，低于不得分。

②根据投标人银行财务资信等方面情况在0-1评分。

B2、投标人的业绩（满分3分）

根据投标人提供近三年（2010年1月1日至本次投标截止日期，日期以验收报告为准）由投标人所完成的同类项目的业绩情况进行打分，每提供一项有效业绩材料得得1分，累计最高得3分

投标人须如实提供该业绩项目的中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件（原件备查）；评委会将保留要求投标人提供原件予以核查的权利；未同时提供上述材料的不得分；评标过程中如发现填报不实，本项不得分。合同履行过程中发现本项有虚假者，取消其中标资格，并追究相应的法律责任和进行相应的赔偿。

B3、售后服务（满分6分）：根据各投标人的售后服务承诺，从其售后服务的可能性、便捷性和质量承诺情况进行评分

①售后服务便捷性：所投产品的主要设备（品目号3-1原子荧光光谱仪、品目号3-2发光细菌毒性检测仪、品目号3-3PID检测仪、品目号3-4应急检测箱)的生产厂商有在福建设有售后服务中心得2分（投标人在投标文件中应详细列明该售后服务中心的具体地址、联系人、固定电话，提供该中心租赁合同或产权证明）。（每提供1项产品得0.5分，满分2分，提供不全或不符合不得分）

②售后人员情况：负责本项目的售后服务机构具有2名或以上经上述产品生产厂家培训合格售后服务工程师资质证书的得2分。（需附有配备的维修工程师人员名单及工程师经上述主要设备生产厂家培训合格资质证书,每附有1名得1分，共2分，没有的不得分）（满分2分）

③售后服务要求：售后服务其他承诺、维护响应计划进行评分，包括具体的售后服务内容、故障响应时间、响应方式、备品备件供应等方面进行评议，酌情在0～1之间评分。（满分1分）

④质保期承诺：根据各投标人提供的质保期承诺情况，质保期时间承诺满足招标文件要求的得0.5分；每增加1年加0.5分，最高得1分；质保期时间承诺少于招标文件要求以无效投标处理。（满分1分）

B4、技术培训：（满分4分）

①所投产品需提供专业系统培训（选择、使用、保养等）服务，并在投标文件中提供所投货物的主要设备（品目号3-1原子荧光光谱仪、品目号3-2发光细菌毒性检测仪、品目号3-3PID检测仪、品目号3-4应急检测箱)的培训材料节选证明。（每提供1项得0.5分，满分2分，提供不全或不符合不得分）

②应急设备培训方案：品目号3-2发光细菌毒性检测仪、品目号3-3PID检测仪、品目号3-4应急检测箱三个设备属于环境现场应急监测设备，供应商须为用户提供系统的应急现场监测能力系统培训，请提供由投标人在环保系统组织的应急培训案例，每提供1份案例得1分，满分2分，未提供或提供不完整不得分。【每份案例须包含培训用户邀请、培训内容、现场图片或用户反馈】同时投标人应急仪器供应商应配备7*24小时服务电话，以服务用户应急需求。（满分2分）

C、技术部分评分：满分40分（C=C1+C2+C3+C4+C5）

技术部分（C）最终分值低于技术部分总分50%的投标文件将被视为未实质性响应招标文件，按无效标处理。

C1、货物的技术参数（满分30分）

根据各投标人所投货物的技术指标、功能以及对招标文件各项技术要求的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评议打分，所投货物技术性能、功能完全满足招标文件要求的得30分；所投货物技术性能、功能未带“★”的每负偏离一项扣1分，带“★”号的每负偏离一项扣3分（带“★”号的如需要提供材料证明，应如实提供，未提供或提供不符合视为负偏离，两项以上（含两项）偏离的，将不能被推荐为中标供应商。），

本项得分＜15分的，按无效标处理。

C2、投标产品的供货保障和质量保证（满分3分）

根据各投标人所投产品可获得的供货保障、原产地保障、质量保障承诺等方面情况，评委对投标人的产品供货渠道来源的正规性、可靠性进行评议，可酌情在0～3之间评分。

C3、产品配置情况 (满分1分)

据各投标人所投货物产品配置的以及对招标文件要求的各项配置要求（包括如主机、附件或配件、标准配套试剂等）的响应承诺情况，由评委进行评议并评分，投标产品满足招标文件各项配置要求的得0-1分，不满足招标文件要求的以无效标处理。

C4、技术支持材料（满分4分）

投标人所提供的主要设备（品目号3-1原子荧光光谱仪、品目号3-2发光细菌毒性检测仪、品目号3-3PID检测仪、品目号3-4应急检测箱)的技术材料须能完全佐证招标技术参数中要求的设备性能指标、资质证书、检测报告等，每提供上述1项设备的完整佐证材料（完整的佐证材料须包含产品彩页、相应的国家相关部门的认证证书或检测报告）得1分，满分4分；未提供完整的技术佐证材料，此项不得分；提供虚假材料者按无效标处理。

C5、项目实施方案（满分2分）

根据项目实施方案（含安装实施计划、技术人员配备、实施进度计划、货物进场计划、货物安装组织计划、质量保障措施、安全措施、技术培训等）由评委在0-2分之间进行打分。

附加分：

D、关于节能、减排、环境标志产品部分价格优惠内容及幅度：

根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）以及《财政部、发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》（财库[2011]109号）的规定，空调机、照明产品、电视机、电热水器、计算机、打印机、显示器、便器、水嘴等九类产品为政府强制采购节能产品。本次采购货物中属政府强制采购节能产品的，投标人所投标产品必须是《节能产品政府采购清单》最新期内产品，否则投标无效。若属于《节能产品政府采购清单》内非政府强制采购节能产品的，在同等条件下，优先采购清单中的产品。

属于《政府采购清单》内的节能、减排、环境标志产品价格优惠内容及幅度详见下表：

| 评标 方法 | 同一合同包内的节能、减排、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额 | 优惠幅度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合评分法 | 20%（含20%）以下 | 价格评标项 | 价格评标项标准总分值4%的加分 |
|  |  | 技术评标项 | 技术评标项标准总分值4%的加分 |
|  | 20%-50%（含50%） | 价格评标项 | 价格评标项标准总分值6%的加分 |
|  |  | 技术评标项 | 技术评标项标准总分值6%的加分 |
|  | 50%以上 | 价格评标项 | 价格评标项标准总分值8%的加分 |
|  |  | 技术评标项 | 技术评标项标准总分值8%的加分 |

注：

- 节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会最新公布的《节能产品政府采购清单》的产品；环境标志产品是指环列入保部和财政部最新公布的《环境标志产品政府采购清单》的产品；以及福建省财政厅、福建省经济贸易委员会、福建省环境保护局、福建省科学技术厅最新公布的《福建省节能 环境标志 自主创新产品政府采购清单》的产品。在执行优先采购和强制采购节能产品制度时，采购人和采购代理机构以最新的节能清单中所列产品为准，不再执行此前公布的节能清单。

- 投标人在投标文件中对所投标产品为节能、减排、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告等），未提供节能、减排、环境标志产品加分明细表及属于清单内产品的证明资料的不给予加分。

- 若节能、减排、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

- 同一合同包内的节能、减排、环境标志产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品不给予加分。

- 节能、减排、环境标志产品不重复加分；同时列入国家级清单和省级清单的产品不重复加分。

- 获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料。以上所有证明文件复印件须加盖投标人公章并注明“与原件一致”，否则不予加分。评标委员会审查此项响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

E、关于中小企业生产或销售的产品或服务部分的评审优惠内容及幅度：

据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）文件的规定，中小企业参与投标享受相应优惠，用扣除后的价格参与评审。

1、中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

  - 符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）。

  - 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

  - 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

2、优惠内容及幅度：

对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。

3、小型和微型企业适用优惠内容及幅度时须提供的相关资料，否则不给予价格扣除：

① 《中小企业生产或销售的产品或服务优惠明细表》。

② 《中小企业声明函》（格式附后）。

③ 应提供参与投标时最近2个月的《社会保险费申报表》、《社会保险费申报明细表》及以下资金证明：（1）实行电子缴纳方式的，及银行出具的缴款收讫凭证复印件；（2）实行现场缴纳方式的，应提供辖区内税务机关或省辖区内社保机构出具的参与投标时最近2个月缴纳社会保险资金证明。以上证明材料须加盖投标企业的公章。

④ 由企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的属于小型、微型企业制造的产品证明。

⑤ 以上所有证明文件复印件须加盖投标人公章并注明“与原件一致”，否则不予价格扣除。谈判委员会审查此项响应性只根据报价文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

4、若所报投产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。

F、关于福州市政府地方名优地产品部分优惠内容及幅度：

根据《福州市人民政府办公厅关于支持工业产品开拓市场的若干意见》榕政办(2009)10号文意见，政府采购在同等条件下优先购买名优地产品。评审优惠内容及幅度为：根据同一合同包内的《福州名优地产品目录》产品报价总金额占本合同包报价总金额的比重，按商务、技术、价格评标项标准总分值给予10%的加分。

投标人在投标文件中对所投标产品为福州市政府地方名优地产品清单内的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价并提供能够佐证其所投产品为福州市政府地方名优地产品清单内产品的《福州名优地产品目录》，未按上述要求提供材料的，不给予加分。

注：中小微企业划分标准表（工信部联企业〔2011〕300号）

| 行业类型 | 中小微型企业 | 营业收入 |  |  | 从业人员 |  |  | 资产总额 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中 | 小 | 微 | 中 | 小 | 微 | 中 | 小 | 微 |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入20000万元以下 | 500万元及以上 | 50万元及以上 | 50万元以下 |  |  |  |  |  |  |
| 工业 | 1000人以下或营业收入40000万元以下 | 2000万元及以上 | 300万元及以上 | 300万元及以上 | 300人及以上 | 20人及以上 | 20人以下 |  |  |  |
| 建筑业 | 收入80000万元以下或资产总额80000万元 | 6000万元及以上 | 300万元及以上 | 300万元及以下 |  |  |  | 5000万元及以上 | 300万元及以上 | 300万元及以下 |
| 批发业 | 人员200人以下或营业收入40000万元以下 | 5000万元及以上 | 1000万元及以上 | 1000万元及以下 | 20人及以上 | 5人及以上 | 5人以下 |  |  |  |
| 零售业 | 人员300人以下或营业收入20000万元以下 | 500万元及以上 | 100万元及以上 | 100万元以下 | 50人及以上 | 10人及以上 | 10人以下 |  |  |  |
| 交通运输业 | 人员1000人以下或营业收入30000万元以下 | 3000万元及以上 | 200万元及以上 | 200万元以下 | 300人及以上 | 20人及以上 | 20人以下 |  |  |  |
| 仓储业 | 人员200人以下或营业收入30000万元以下 | 1000万元及以上 | 100万元及以上 | 100万元以下 | 100人及以上 | 20人及以上 | 20人以下 |  |  |  |
| 邮政业 | 人员1000人以下或营业收入30000万元以下 | 2000万元及以上 | 100万元及以上 | 100万元以下 | 300人及以上 | 20人及以上 | 20人以下 |  |  |  |
| 住宿业 | 人员300人以下或营业收入10000万元以下 | 2000万元及以上 | 100万元及以上 | 100万元以下 | 100人及以上 | 10人及以上 | 10人以下 |  |  |  |
| 餐饮业 | 人员300人以下或营业收入10000万元以下 | 2000万元及以上 | 100万元及以上 | 100万元以下 | 100人及以上 | 10人及以上 | 10人以下 |  |  |  |
| 信息传输业 | 2000人以下或营业收入100000万元以下 | 1000万元及以上 | 100万元及以上 | 100万元以下 | 100人及以上 | 10人及以上 | 10人以下 |  |  |  |
| 软件信息技术服务 | 300人以下或营业收入10000万元以下 | 1000万元及以上 | 50万元及以上 | 50万元以下 | 100人及以上 | 10人及以上 | 10人以下 |  |  |  |
| 房地产开发经营 | 收入200000万元以下或资产总额10000万元以下 | 1000万元及以上 | 100万元及以上 | 100万元以下 |  |  |  | 5000万元及以上 | 2000万元及以上 | 2000万元以下 |
| 物业管理 | 从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下 | 1000万元及以上 | 500万元及以上 | 500万元以下 | 300人及以上 | 100人及以上 | 100人以下 | 1000万元及以上 | 500万元及以上 | 500万元以下 |
| 租赁和商务服务业 | 300人以下或资产总额120000万元以下 |  |  |  | 100人及以上 | 10人及以上 | 10人以下 | 8000万元及以上 | 100万元及以上 | 100万元以下 |
| 其他未列明行业 | 从业人员300人以下 |  |  |  | 100人及以上 | 10人及以上 | 10人以下 |  |  |  |

- 第五章    政府采购合同（参考文本）

注释： 《政府采购合同格式》，本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款。 但不得与招标文件、投标文件的实质性内容相背离。

合同号：

甲方（采购人）：                             签定地点：

乙方（中标人）：                             签定日期：      年   月   日

甲方委托福建优胜招标代理有限公司对       进行招标采购（招标编号：     ）的招标结果，乙方为中标人，现依照招标文件、投标文件及相关文件的内容，双方达成如下协议：

1、合同标的和合同价格

| 产品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单 价 | 总 价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额（大写）（合同总金额包含备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和运输保险等费用）：人民币 （¥： ） |  |  |  |  |  |  |

2、交货方式和交货地点

2.1交货方式：

2.2交货地点：

3、供货清单

3.1供货清单：包括产品主机、随机备品备件、专用工具的名称及数量。（采购人对包装及运输有特别要求的，应作具体约定。）

4、付款方式与条件

（付款方式与条件应按招标文件要求填列。）

5、质量要求和技术标准

质量条款可细分为产品质量、包装质量、技术资料质量等内容。

（质量要求和技术标准应按招标文件要求填列。）

6、安装调试、技术服务、人员培训及技术资料

（安装调试、技术服务、人员培训及技术资料应按招标文件要求填列。）

7、验收

（货物验收标准和方法应按招标文件要求填列。）采购人可在招标文件中细化规定。

验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

8、质量保证

（质量保证应按招标文件要求填列。）

9、知识产权：

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

10、违约责任

10.1未按期交货的违约责任

10.1.1如果乙方未能按合同规定的时间按时足额交货和的（不可抗力除外），在乙方书面同意支付延期交货违约金的条件下，甲方有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期，甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方别行确定。延期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中扣除。延期交货违约金比率为每迟交1天，按迟交货物金额的   ％。但是，延期交货违约金的支付总额不得超过迟交货物部分合同金额的   ％。

10.1.2如果乙方未能按合同规定的时间或双方另行确定的延期交货期按时足额交货的（不可抗力除外），每逾期1天，乙方应按迟交货物金额的   ％向甲方支付逾期交货的违约金。逾期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中予以扣除。若乙方逾期交货达30天（含30天）以上的，甲方有权单方解除本合同，乙方仍应按上述约定支付延期交货违约金。若因此给甲方造成损失的，还应赔偿甲方所受的损失。

10.2若乙方不能交货的（逾期15个工作日视为不能交货，因不可抗拒的因素除外）或交货不合格从而影响甲方正常使用的，乙方应向甲方偿付不能交货部分货款的   ％的违约金。违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失。

10.3如果乙方未能按照合同约定的时间提供服务的，每逾期    天的，乙方应向甲方支付     元违约金，若因此给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方所受的损失。

10.4甲方逾期付款的（有正当拒付理由的除外）应按照逾期金额的每日

％支付逾期付款违约金。

11、违约终止合同

11.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后30天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方终止本合同：

11.1.1如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

11.1.2乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

12、不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

13、合同纠纷处理方式：因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

（1）向       （甲方所在地）仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

14、其他约定

14.1本采购项目的招标文件、中标人的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

14.2本合同未尽事宜，双方另行补充。

14.3本合同一式二份，经双方授权代表签字并盖章后生效，甲方、乙方各执一份，具有同等效力。

甲    方：                            乙    方：

单位地址：                            单位地址：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

电    话：                            电    话：

开户银行：                            开户银行：

账    号：                            账    号：

- 第六章    投标文件格式

注释： 《投标文件格式》是投标人的部分投标文件格式和签订合同时所需文件的格式。投标人应参照这些格式文件制作投标文件。

环境监测站标准化建设仪器采购项目

投  标  文  件

（       本）

项目名称：

招标编号：

合同包号：

（报价部分）

投标人名称 ：

法定代表人姓名：

地址：                           邮编：

电话：                  传真：

网址：

电子邮箱：

投标代表（印刷体）：          签字：

手机：                日期 ：201  年   月   日

目    录

1. 开标一览表

2. 投标分项报价表

3. 节能、减排、环境标志产品优惠明细表（若有）

3.1节能、减排、环境标志产品相关证明文件（若有）

4.中小企业生产或销售的产品或服务优惠明细表（若有）

4.1中小企业说明函(若有)

4.1中小企业生产或销售的产品或服务其它相关证明文件（若有）

5. 福州市政府地方名优地产品优惠明细表（若有）

5-1福州市政府地方名优地产品证明材料（若有）

开标一览表

投标人名称（公章）：                                    招标编号：                               货币单位：

| 合同包 | 货物名称规格 | 品牌/型号/产地 | 数量 | 报价（现场交货价） | 交货期 | 交货地点 | 付款方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 该合同包投标总报价 |  |  | 大写： 人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |

注：1. 此表应另册制作一张及投标文件电子文本U盘一同装在一单独的信封内密封，并将此信封与投标文件报价部分正本一同密封。

2. 详细报价清单应另纸详列，且标明所报各种货物的数量、品牌和金额，同投标文件报价部分文件一同密封。

3. 当一个合同有多个品目号时，投标人应计算该合同包的合计价。

投标人代表签字：

投标分项报价表

投标人名称（全称并加盖公章）：             招标编号：     货币单位：

| 1 | 投标货物合同包 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 货物名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 原产地 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 数量、型号、规格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 主机和标准附件单价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 备品备件价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 专用工具价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 技术服务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 检验培训费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 运输费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 保险费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 投标价格 | 出厂价 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 现场交货价 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 投标总价 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1．第1栏投标货物合同包/品目号系指“招标货物一览表”中该货物的合同包/品目号。

2．出厂价投标价格＝栏目5×栏目4（数量）＋栏目6至栏目10的各项费用。

3．现场交货投标价格＝栏目5×栏目4（数量）＋栏目6至栏目12的各项费用。

4．选购件价不包括在本报价表内，应另附纸分项单报。

5．此表第14项投标价若与开标一览表有出入，以开标一览表投标价格为准。

6、若未详细分项报价将被视为没有实质性响应招标文件。

投标人代表签名：

节能、减排、环境标志产品优惠明细表

投标人名称（全称并加盖公章）：                                      招标编号：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 清单产品名称 | 金额（元） | 本合同包报价（元） | 占本合同比率（%） | 价格评标项标准总分值 | 价格评标项加分 | 技术评标项标准总分值 | 技术评标项加分 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.当一个合同包内有多个属于清单内产品时，投标人应详细填写并计算出该类产品合计金额。

2.栏目6＝栏目4÷栏目5×100%。

3.栏目8＝栏目7×根据下表得出的相对应的优惠幅度。

4.栏目10＝栏目9×根据下表得出的相对应的优惠幅度。

5.计算分数时四舍五入取小数点后两位。

6.此表同属节能、减排、环境标志产品须提供清单内产品的证明材料。

投标人代表签字：

附：节能、减排、环境标志产品评审优惠内容及幅度表。

| 评标方法 | 同一合同包内的节能、减排、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额 | 优 惠 幅 度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 综 合 评 分 法 | 20%（含20%）以下 | 价格评标项 | 价格评标项标准总分值4%的加分 |
|  |  | 技术评标项 | 技术评标项标准总分值4%的加分 |
|  | 20%-50%（含50%） | 价格评标项 | 价格评标项标准总分值6%的加分 |
|  |  | 技术评标项 | 技术评标项标准总分值6%的加分 |
|  | 50%以上 | 价格评标项 | 价格评标项标准总分值8%的加分 |
|  |  | 技术评标项 | 技术评标项标准总分值8%的加分 |

节能、减排、环境标志产品证明材料

（若投标产品属于节能、减排、环境标志产品，投标人应在此附件中提供属于清单内产品的证明材料，证明材料复印件须加盖投标企业的公章并注明与原件一致）

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：

中小企业生产或销售的产品或服务优惠明细表

（若有，请如实填写）

投标人名称（全称并加盖公章）：               项目编号：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 项目名称 | 本合同包报价（元） | 价格评标扣除金额（元） | 价格扣除后金额（元） |

注：

1. 当有多个合同包时，投标人应详细填写并一一计算出相应合同包的金额。

2. 栏目5＝栏目4×6%。

3. 栏目6＝栏目4－栏目5。

4. 计算分数时四舍五入取小数点后两位。

5. 此表同属中小企业生产或销售的产品或服务须提供的证明材料。

投标人代表签字：

附：中小企业生产或销售的产品或服务价格扣除方法：

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除。

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日           期：

中小企业生产或销售的产品或服务其它相关证明材料

（投标人应根据招标文件要求在此附件中提供中小企业生产或销售的产品或服务相关证明材料，证明材料复印件须加盖投标企业的公章并注明与原件一致）

编制说明：

1、由投标企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的属于小型、微型企业制造的产品证明。

2、由投标价产品生产企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的该生产企业属于小型、微型企业制造的产品证明。

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：

福州市政府地方名优地产品优惠明细表

（适用于综合评分法，若有，请如实填写）

投标人名称（公章）：                                                招标编号：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 清单产品名称 | 金额（元） | 本合同包报价（元） | 加分分值 |
| 合计 |  |  |  |  |

注：

1.当一个合同包内有多个属于清单内产品时，投标人应详细填写并计算出该类产品合计金额。

2.栏目5＝栏目3÷栏目4×10。

3.计算分数时四舍五入取小数点后两位。

4.此表同属福州市政府地方名优地产品须提供清单内产品的证明材料。

投标人代表签字：

附：福州市政府地方名优地产品加分公式：

名优地产品加分分值=（同一合同包内福州名优地产品报价÷福州名优地产品所在合同包报价）×10

福州市政府地方名优地产品相关证明材料

（投标人应根据招标文件要求在此附件中提供福州市政府地方名优地产品相关证明材料）

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：

环境监测站标准化建设仪器采购项目

投  标  文  件

（       本）

项目名称：

招标编号：

合同包号：

（技术商务部分）

投标人名称 ：

法定代表人姓名：

地址：                           邮编：

电话：                  传真：

网址：

电子邮箱：

投标代表（印刷体）：          签字：

手机：                日期 ：201  年   月   日

目    录

1. 投 标 书

2. 商务技术评标项对照表

3. 货物说明一览表

4. 供货范围清单

5. 技术规格和商务偏离表

6. 投标人的资格证明文件

关于资格的声明函

投标人的资格声明

法人代表授权书

法人营业执照、税务登记证

声明函

7. 售后服务及培训计划

8. 投标人提交的其它资料

9. 招标代理服务费承诺书

10. 投标保证金缴交凭证

11. 政府采购廉洁自律承诺书

投 标 书

致：福建优胜招标代理有限公司

根据贵方为      项目的投标邀请（招标编号）:         ，本签字代表       （全名、职务）正式授权并代表投标人       （投标人名称、地址）提交下述文件正本一份、副本五份和电子文本一份。

一、投标文件报价部分；

二、投标文件技术商务部分；

、

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（国内现场交货价）详见投标文件报价部分。

2.投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3.投标人保证遵守招标文件的全部规定，投标人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。投标人所提供的资质材料在投标文件中是不可拆卸的。如发现所提供材料不全，责任由本公司自负。

4.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

5.本投标文件自开标日起投标有效期为：在招标文件投标人须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。

6.如果发生招标文件第二章投标人须知第12条所述情况，则同意福建省政府采购中心不予退还投标保证金。

7.投标人同意提供按照采购人或采购机构可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何投标。

8. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章）：

日  期：     年    月    日

商务技术评标项对照表

投标人名称（全称并加盖公章）:                           招标编号∶

| 项号 |  | 招标文件评标内容 | 投标文件对照内容 | 证明资料 | 投标文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 |  |  |  |  |  |
| 技术部分 |  |  |  |  |  |

注：表格可根据实际情况自行扩展，但投标人必须将投标文件中的相关内容按上述要求进行填写，以便评委进行评标，未按上表格式逐条填写导致条理不清，解释不明的，评委可能做出不利于投标人的评判。

货物说明一览表

（按投标货物合同包下品目号类别分别填写）

投标人名称（全称并加盖公章）:                           招标编号∶

| 合同包号 |  | 货物名称 |  | 型号规格 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细性能说明 |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人对“招标货物一览表”及其对应的技术部分的要求中提出的技术性能、功能、配置、产品品质等要求，应在“货物说明一览表”中说明是否能满足要求，该说明可包括图片、说明书、技术特征、现场性能及要求、功能列表等，以便评委会能对投标人所提供的产品做出准确判断和评估。

投标人代表签字:

供货范围清单

投标人名称（全称并加盖公章）:                       招标编号∶

编制说明：

本清单应列明货物及组成货物的主要件和关键件的名称、品牌、生产厂家、原产地、数量、规格型号；

本清单应列明特殊专用工具的名称、数量、原产地（如果有的话）；

本清单应列明备品备件的名称、数量、原产地（如果有的话）。

投标人代表签字：

技术规格和商务偏离表

投标人名称（全称并加盖公章）：                          招标编号∶

| 合同包/品目号 | 货物名称 | 规格条目号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 投标文件 相应页码 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）投标人提交的投标文件中对招标文件的技术、商务部分的响应，应在本表中把招标文件要求与投标实际响应内容对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。若有负偏离而未如实填写的将视为虚假应标。

（2）若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

投标人代表签字：

投标人的资格证明文件

关于资格的声明函

福建优胜招标代理有限公司：

关于贵方       年    月    日第      （招标编号）投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件“招标货物及要求”中规定的          （合同包/品目号）         （货物名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及投标文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明正本一份，副本五份和电子版一份，随投标文件一同递交。

投标人（全称并加盖公章）：

地     址：

邮     编：

电 话/传 真：

投标人代表签字：

投标人的资格声明

1．投标人概况：

Ａ．投标人名称：

Ｂ．注册地址：

传真：           电话：           邮编：

Ｃ．成立或注册日期：

Ｄ．法人代表：                   （姓名、职务）

实收资本：

其中 国家资本：              法人资本：

个人资本：              外商资本：

Ｅ．最近资产负债表（到     年     月      日为止）。

(1)固定资产合计:

(2)流动资产合计:

(3)长期负债合计:

(4)流动负债合计:

Ｆ．最近损失表（到     年     月      日为止）。

(1)本年（期）利润总额累计：

(2)本年（期）净利润累计：

2．我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格投标人资格且我方的投标保证金将不予退还。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3．最近三年投标货物在国内主要用户的名称和地址：

| 用户名称和地址 | 销售货物名称、规格 | 数量 | 交货日期 | 运行状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. 法人营业执照、税务登记证及声明函见附件。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：       年        月        日

电      传：

传      真：

电      话：

法定代表人授权书

福建优胜招标代理有限公司：

（投标人全称）法定代表人         授权       （投标人代表姓名）为投标人代表，代表本公司参加贵司组织的            项目（招标编号        ）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标人代表：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码:            电话：

附：授权人及被授权人身份证件复印件（须注明与原件一致）

| 授权人身份证件复印件 正面 反面 |  | 被授权人身份证件复印件 正面 反面 |
| --- | --- | --- |

授权方                                         接受授权方

投标人：（全称并加盖公章）

法定代表人（签名）：                            投标人代表（签名）：

日     期：                                    日     期：

法人营业执照、税务登记证

福建优胜招标代理有限公司 ：

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照业经年检，真实有效。

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，该证真实有效。

（注：法人营业执照、税务登记证提供复印件，需复印包括能说明经年检合格的内容，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：

声 明 函

致：福建优胜招标代理有限公司

我们在贵公司组织的                      项目招标中提交投标文件（招标项目编号：         ），现做如下声明：

1、我公司遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

2、在此次招标活动中我公司未主动或被动地与具有《邀请招标文件》中列明的关联关系的其他投标人共谋参与围标。我司承诺如果在整个招投标过程中如果发现与其他投标人存在下述关联关系，投标无效；如果中标，我司愿意无条件放弃中标资格，并接受招标人、招标代理公司或评审委员会依据有关法律法规、规章和招标文件相关规定进行的任何处理。

投标人之间存在下列互为关联关系的情形：

（1）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

（2）母公司与绝对控股子公司；

（3）均为同一法人或自然人直接或间接持股50%及以上的被投资公司。

3、我公司与本次招标项目设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构未有任何关联关系。

特此声明！

投标人：（全称并加盖公章 ）

地址：                                      邮编：

电话：                                      传真：

投标人代表（签字）：                        日期：

售后服务及培训计划

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据本采购项目要求（格式自定，可附宣传材料）

1、售后服务承诺书

1）、质保期；

2）、响应到场时间等。

2、售后服务

1）、投标人的技术支持（包括投标人售后服务机构情况：须详细列述其机构名称、所在地、联系人、电话等）；

2）、售后服务工作程序；

3）、服务内容和方式等。

3、售后培训计划

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：

投标人提交的其它资料

编制说明：

投标人根据自身实际情况自行编写：

1、招标文件要求提供的其它资格证明文件、资料等。

2、根据招标文件要求及评分部分，投标人认为应提交的其他材料（包括如业绩合同证明材料等）,或能体现自身优势的材料， 可在此附件中提交。

投标人代表签字：

招标服务费承诺书

致：福建优胜招标代理有限公司

我们在贵公司组织的                           项目招标中投标（招标编号：     ），如获中标，我们保证按招标文件的规定，以支票、汇票、电汇、现金或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交招标服务费。

我方如违反上述承诺，所提交的上述项目的投标保证金将不予退还我方，我方对此无异议。

特此承诺！

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

邮 编：           电 话：

传 真：           日 期：

投标保证金缴交凭证

可扫描打印或粘帖缴交投标保证金凭证

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：

- 政府采购廉洁自律承诺书

福建优胜招标代理有限公司：

采购项目名称：

为加强政府采购活动中的廉政建设，防止发生商业贿赂等违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规规定，特向贵单位承诺如下事项：

一、参与政府采购活动时，除具备采购文件规定的资格、资质要求外，我方还将严格遵守有关法律、法规、政策以及国家、地方关于廉政建设的各项规定。

二、遵循公开、公平、公正、诚实信用原则组织政府采购活动，不发生损害上述原则及各方当事人合法权益的不正当竞争行为。

三、与政府采购各方当事人保持正常的业务交往，不向采购人、采购代理机构、监督机构、评审专家、工作人员及其他参与采购活动的人员提供不正当利益。主要有：

1、不向上述人员赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

2、不为上述人员或单位报销应由对方支付的费用。

3、不为上述人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

4、不为上述人员或单位提供可能影响采购活动的宴请、健身、娱乐等活动。

四、严格执行采购合同，自觉按合同办事。在合同执行过程中，不发生本承诺书第三条中所列不良行为。

五、发现采购活动各方当事人有违规、违纪、违法行为的，及时提醒对方，情节严重的，主动向其主管部门或纪检监察、司法等机关举报。

六、自觉接受政府采购管理部门的监管。在采购活动中出现违反本承诺书规定行为的，自觉接受政府采购管理部门的处罚，因违法违规行为给其他当事人造成经济损失的，按规定予以赔偿。

七、我方自愿将本承诺书作为投标文件的必备要件。在投标、报价时，由我方法定代表人或其委托代理人签署，并随投标、投标文件一并提交，否则可视为未实质响应招标文件，自愿接受由此造成的一切后果和损失。

八、本承诺书自签署之日起生效。

投标人(全称并加盖章)：

法定代表人签字：

投标人代表签字：

日 期：