- 政府采购

- 招 标 文 件

- 招标项目编号：0611-BZ140040000333A

- 采购计划编号：14A0973

- 采购项目名称：检测设备采购

- 采购人：重庆市涪陵食品药品检验所

- 采购代理机构：重庆市政府采购中心

二0一四年七月

目   录

第一篇	投标邀请书	- 3 -

一、招标项目内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、投标人资格要求	- 3 -

四、投标、开标有关说明	- 4 -

五、投标保证金	- 4 -

六、投标有关规定	- 5 -

七、联系方式	- 6 -

第二篇  项目技术规格、数量及质量要求	- 7 -

一、招标项目一览表	- 7 -

二、招标项目技术需求	- 7 -

三、附件、图纸及包装要求	- 18 -

第三篇  项目商务要求	- 19 -

一、交货时间、地点及验收方式	- 19 -

二、报价要求	- 19 -

三、质量保证及售后服务	- 19 -

四、付款方式	- 20 -

五、知识产权	- 20 -

六、培训	- 21 -

七、其他	- 21 -

第四篇  评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款	- 22 -

一、评标方法	- 22 -

二、评标标准	- 23 -

三、无效投标条款	- 25 -

四、废标条款	- 25 -

第五篇  投标人须知	- 26 -

一、投标人	- 26 -

二、招标文件	- 26 -

三、投标文件	- 26 -

四、开标	- 28 -

五、评标	- 28 -

六、定标	- 28 -

七、中标通知书	- 29 -

八、关于质疑和投诉	- 29 -

九、招标代理服务费	- 30 -

十、交易服务费	- 31 -

十一、签订合同	- 31 -

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）	- 33 -

一、合同主要条款	- 33 -

二、政府采购购销合同（格式）	- 36 -

第七篇  投标文件格式	- 38 -

一、经济文件	- 39 -

二、资格文件	- 41 -

三、商务文件	- 46 -

四、技术文件	- 51 -

五、其他	- 53 -

# 投标邀请书

重庆市政府采购中心(以下简称采购代理机构)按照重庆市财政局下达的采购计划，对重庆市涪陵药品检验所检测设备采购项目进行公开招标，欢迎有资格的供应商参加投标。

## 一、招标项目内容

| - 分包号 | - 分包名称 | - 最高限价 - （万元） | - 保证金金额 - （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 超高效液相色谱质谱联用仪 | - 235 | - 2.35 |
| - 2 | 纯水/超纯水机 | - 75 | - 0.75 |
|  | 超高压微波消解仪 |  |  |
|  | 半自动固相萃取仪 |  |  |
|  | 全自动消解仪 |  |  |
|  | 生化培养箱 |  |  |
|  | 超声波提取器 |  |  |

注：本次采购经重庆市财政局批准，分包1中的超高效液相色谱质谱联用仪和分包2中的纯水/超纯水机、超高压微波消解仪、半自动固相萃取仪可以采购进口产品，进口产品报价为免税价（即在报价中不含增值税和关税）；剩余分包2中的全自动消解仪、生化培养箱及超声波提取器的投标产品必须为中国大陆境内生产，具体产品见第二篇相关内容。

## 二、资金来源

财政预算资金。

## 三、投标人资格要求

合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）特定资格条件

投标人须为投标产品制造商或代理商；如是代理商投标，须具有所投产品（超高效液相色谱质谱联用仪、纯水/超纯水机、超高压微波消解仪、半自动固相萃取仪）原厂商认可的经销资格；

## 四、投标、开标有关说明

（一）凡有意参加投标的供应商，请于公告发布之日（2014年07月16日）起至投标截止时间之前，在《重庆市政府采购网》网上下载本项目招标文件以及图纸、补遗等开标前公布的所有项目资料，无论投标人下载与否，均视为已知晓所有招标内容，招标文件购买费在各供应商递交投标文件时一并缴纳。

（二）招标文件购买费为：300元/分包（售后不退），供应商在递交投标文件时向我中心缴纳；如递交投标文件后未缴纳招标文件购买费，不具备有效的投标资格（投标人为微型企业且所投标产品为微型企业生产的，免收上述费用，微型企业的认定标准详见本项目招标文件“第四篇”）。

（三）供应商须满足以下三种要件，其投标才被接受：

1、按时递交了投标文件；

2、按时报名签到；

3、规定时间内缴纳了招标文件购买费。

（四）投标地点：重庆市政府采购交易中心开标厅（重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦A栋，见当日一楼大厅指示牌）

（五）投标截止时间：2014年8月12日北京时间10:00

（六）开标时间：2014年8月12日北京时间10:00

（七）开标地点：同投标地点

## 五、投标保证金

（一）缴纳投标保证金方式

按《重庆市财政局关于进一步规范投标报名及保证金缴纳的通知》（渝财采购﹝2013﹞30号）文的规定，投标保证金实行两种缴纳方式，一是实行投标保证金定期、定额囤缴，二是分项目单次递交。具体缴纳方式如下：

1、进行投标保证金囤缴的投标人，需以人民币：贰万圆（￥20,000）的保证金数额由投标人从其基本账户汇至以下账户，并在投标文件中附《固定投标保证金缴纳证明》（复印件）。

户  名：重庆市政府采购交易中心

开户行：工商银行重庆五江支行

账  号：9558853100000794119

注：投标人囤缴的保证金有效期为12个月，在有效期内不必再提交保证金（招标文件另有规定的除外），同时按中国人民银行活期存款利率计息。

2、分项目单次递交的投标人，须按本项目规定的投标保证金数额进行缴纳，由投标人从其基本账户将投标保证金汇至重庆市政府采购交易中心的账号上，同时在进账凭证上明确“14A0973”的采购计划编号，投标保证金的到账截止时间为开标当天上午9:00。

3、本项目投标保证金账户

户  名：重庆市政府采购交易中心

开户行：工商银行重庆五江支行

分包一账号：9558853100001578685

分包二帐号：9558853100001578701

（1）投标人必须付款凭证备注栏中注明 “14A0973”的采购计划编号；

（2）各投标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

（3）未在重庆市政府采购交易中心（或重庆市机电设备招投标交易中心，以下简称交易中心）办理过银行基本账户登记的投标人，需提前持“银行基本账户开户许可证、投标单位银行基本账户登记表”至交易中心办理企业基本账户登记手续。因故未提前到交易中心办理银行基本账户登记的投标人，开标时必须携带“银行基本账户开户许可证”原件备验。“投标单位银行基本账户登记表”在《重庆市政府采购交易中心》（http:// www.cqzb.com）下载；其他相关问题请登录《重庆市政府采购交易中心》（http:// www.cqzb.com）查询。

（4）由于第一次缴纳保证金而未能及时在交易中心登记基本账户的投标人，可持本投标人基本账户开户许可证原件到开标现场备查。

（5）各投标人在递交投标保证金时，到款账户为上述指定的投标保证金专用账户，来款账户必须为本公司基本账户。

（二）保证金退还方式

1、关于囤缴的投标保证金

囤缴的投标保证金有效期为12个月，在有效期内原则上不退还。待有效期满后，投标人可以向重庆市政府采购交易中心申请将有效期延长，也可以办理退还手续。

2、分项目单次递交的投标保证金

投标保证金分项目单次递交的未中标投标人的保证金，在中标通知书发放后，由我中心向重庆市政府采购交易中心出具退款书面通知；重庆市政府采购交易中心在五个工作日内按来款渠道直接退还。

中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订合同后，由我中心向重庆市政府采购交易中心出具退款书面通知；重庆市政府采购交易中心扣除交易服务费后在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

重庆市政府采购交易中心咨询电话：（023）67769201

## 六、投标有关规定

1、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一包的货物招标中同时投标。

2、单个包为单一货物，一个制造商对同一品牌同一规格型号的货物，仅能委托一个代理商参加该合同包的投标，否则投标无效。

3、同一包的货物，制造商参与投标的，不得再委托代理商参与投标。

4、本项目的招标文件、补遗文件（如果有）一律在重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn）上发布，请各投标人注意下载；无论投标人下载与否，均视同投标人已知晓本项目招标文件、补遗文件（如果有）的内容。

5、超过投标截止时间、不按本招标文件规定密封的投标,或不按招标文件规定提交有效足额投标保证金的投标，恕不接受。

6、投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

## 七、联系方式

（一）采购代理机构：重庆市政府采购中心

联系人：罗成、王迪

邮  编：400023

电  话：（023）67707169、67703509

传  真：（023）67707519

地  址：重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦A栋1604室

（二）采购人：重庆市涪陵食品药品检验所

联系人： 熊胜元

电  话： （023）72229132

地  址： 重庆市涪陵区广场环路10号

# 第二篇  项目技术规格、数量及质量要求

## 一、招标项目一览表

分包1：超高效液相色谱质谱联用仪

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 超高效液相色谱质谱联用仪 | - 台/套 | - 1 | 投标产品可以是进口产品 |

分包2：纯水/超纯水机、超高压微波消解仪、半自动固相萃取仪、全自动消解仪、生化培养箱、超声波提取器

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 纯水/超纯水机 | 台/套 | - 1 | 投标产品可以是进口产品 |
| - 2 | - 超高压微波消解仪 | 台/套 | - 1 | 投标产品可以是进口产品 |
| - 3 | - 半自动固相萃取仪 | 台/套 | - 1 | 投标产品可以是进口产品 |
| - 4 | - 全自动消解仪 | 台/套 | - 1 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| - 5 | - 生化培养箱 | 台/套 | - 1 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| - 6 | - 超声波提取器 | 台/套 | - 1 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |

## 二、招标项目技术需求

- 分包1：超高效液相色谱质谱联用仪

| - 设备名称 | - 技术参数及配置 | 数量 （台/套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 超高效液相色谱质谱联用仪 | - （一）主要用途： - 用于食品药品中多种农、兽药残留、生物毒素残留、食品添加剂的检测，以及中药打假等。 - （二）工作环境条件： - 1、环境湿度：<80%； - 2、环境温度：15-30℃； - 3、电源：220-240V，单相。 - （三）主要技术和性能规格要求： - 1、总要求： - 1.1 工作条件及安全性符合中国电气安全标准或规定； - 1.2 仪器灵敏度要高，稳定，重复性好； - 2、超高效液相色谱仪部分： - 2.1泵系统 - 2.1.1 二元梯度泵，带脱气机，可编程 - ※2.1.2最大样品分析流速至少可达3ml/min - ※2.1.3泵的耐压范围：在2ml/min流速情况下，仍然可达到 17800psi的压力 - 2.1.4泵流速精度：<0.07%RSD - 2.2 柱温箱 - 2.2.1 温度稳定性：<±0.1℃； - 2.2.2 温度准确度：±0.1℃； - 2.2.3 温度范围：室温上10C–80C，带降温功能 - 2.3 自动进样器 - 2.3.1 进样方式：全量进样，进样量可变式 - 2.3.2样品位数：至少100位2ml样品瓶 - 2.3.3 进样量设定范围：0.1uL–40uL； - 2.3.4 进样精度：<0.5%RSD； - 2.3.5 交叉污染：<0.005%； - 3、质谱仪部分： - 3.1 原理：三重四极杆串联质谱仪； - ※3.2 离子源为独立的ESI和APCI源 - 3.2.1 ESI电喷雾离子源流速最大可达2.8ml/min,且无需分流，灵敏度不降低。 - 3.2.2 APCI离子源流速范围：50μl/min –2.8ml/min； - ※3.2.3离子源为锥孔离子源接口，同时采用气帘气技术，非毛细管设计，以同时保持高灵敏度和优异的抗污染能力。 - 3.2.4离子源内具有两路加热雾化气，辅助加热气最高温度≥700℃，在一次进样中，可以针对不同化合物设定不同的分析温度。 - 3.3离子传输方式:高压离子聚焦技术，以确保最佳的离子聚焦效果和离子传输效率。 - 3.4碰撞室采用线性加速技术，至少90度弯曲设计，结构更紧凑，驻留时间低至1ms时，灵敏度不损失； - ※3.5 采用高纯氮气作为雾化气和碰撞气，无需额外的氩气作碰撞气。 - 3.5 检测器系统：电子倍增器，能够满足长期大量脏样品定量分析的数据可靠性和重复性。 - 3.6 真空系统：特殊设计的抽溶剂大抽速机械泵和长寿命涡轮分子泵组合差分抽气高真空系统, 无需额外水冷却系统。 - 3.7 检测性能 - ※3.7.1质量范围（m/z或者amu）: 低质量端可达5，高质量端大于1200 - ※3.7.2 以1amu为步进时扫描速率：可达12000amu/s； - 3.7.3 MRM最小驻留时间：≤1ms； - 3.7.4 线性范围：定量超过六个数量级； - 3.7.5 质量稳定性：全质量范围质量稳定性0.1Da/24hr； - ※3.7.6 灵敏度，ESI正离子灵敏度：1pg 利血平，m/z609＞195，S/N>30000:1；APCI正离子1pg利血平，m/z609＞195，S/N>30000:1。 - ※3.7.7样品灵敏度：在肌肉组织样品提取液基质中加入氯霉素，最终浓度为 0.005ppb，进样20ul,信噪比≥10（S/N），此项作为仪器现场验收指标。 - ※3.7.8实际样品低浓度重现性: 氯霉素,0.01ppb连续6次进样20ul，RSD<6%，此项作为仪器现场验收指标。； - 3.7.9 扫描方式：全扫描、子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、MRM扫描、混合扫描。 - 3.8 工作站软件，自动实现仪器的功能配置、条件优化、数据采集、数据处理、快速定量；专用高通量数据处理平台，大批数据处理更快速，更精准； - 3.9谱图库：有国内外检测农药、兽药以及毒物的三重四级杆质谱方法以及二级图谱数据库，1200种化合物以上，并可以随时免费更新升级； - ※3.10 有中文界面食品安全检测平台，有免费的启动检测方法包，仅需设置分析目标，样品信息，报告格式，提交样品就可完成分析流程。 - 4. 氮气发生器部分： - 4.1气流量必须满足所投仪器的气体流量需求。 - 4.2 采用超细化中空纤维膜分离技术,所产氮气纯度高,环保、无噪音 。 - ※4.3 膜分离器采用螺旋卷式分离结构,以增加膜比表面积,提高氮气发生器分离效率，另外具有双压力保护装置:当氮气发生器内部压力异常时,系统具有自我保护功能。 - 4.4 各项气体流量要求：氮气流速：12L/min,80psi；零级空气流24L/min,110psi；空气流速：8L/min,60psi。 - ※4.5 具备三路供气功能，满足雾化气24L/min，气帘气12L/min和离子源负压排污8L/min的供气要求。 - 5、售后服务要求 - 5.1整机免费保修1年，保修期内所有零部件及人工费全免。 - 5.2仪器到货后5～10个工作日，专职液质工程师上门安装并做基本操作培训。 - ※5.3提供国内培训中心培训名额2名，免培训费，差旅费自理。 - 5.4 川渝本地有液质联用仪专职维修工程师，接到维修电话后需在2小时内作出响应，24小时内到达用户现场进行维修。 - 6、配置要求： - 6.1质谱部分 - 三重四极杆串联质谱仪主机 1套 - 独立的ESI和APCI离子源 各1套 - 仪器控制软件 1套 - 数据分析软件 1套 - 电脑（工作站级配置） 1套 - 6.2超高效液相色谱仪： - 二元高压梯度泵系统 带脱气机 1套 - 自动进样器 1套 - 柱温箱 1套 - C8原厂超高压色谱柱 2套 - C18原厂超高压色谱柱 2套 - 6.3配套附属设备及耗材 - 氮气发生器 1套 - 6kavUPS电源（延时4小时） 1套 - 激光打印机 1套 - 溶剂瓶 1套 - 进样瓶（100个/套） 4套 - ESI 喷雾针 15根 - APCI喷雾针 5根 - 机械泵油 6瓶 | 1 | 投标产品可以是进口产品 |

（二）分包2：纯水/超纯水机、超高压微波消解仪、半自动固相萃取仪、全自动消解仪、生化培养箱、超声波提取器

| 设备名称 | 技术参数及配置 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 纯水/超纯水机 | 1、主要用途： 玻璃器皿的最终冲洗，化学/生化试剂配制，微生物培养基配制以及实验用水。 2、技术参数 2.1 环境温度 ： 5-35℃ 2.2 相对湿度 ： 20%-80% 2.3 电源 ： AC220V ± 10%, 50HZ 2.4 进水要求：以城市自来水为进水，连续生产III级（纯）水和I级（超）纯水 2.5 纯水产水水质 - 离子截留率 97-98% - 有机物截流率(MW > 200 Dalton) > 99% - 细菌和颗粒 > 99% ※2.5.4 系统可监测和显示反渗透膜的截留率 ※2.5.5 流速：16 L/h - 超纯水产水水质： ※2.6.1 电阻率：18.2MΩ.cm ＠25℃ （具有温度补偿和非温度补偿两种模式） ※2.6.2 总有机碳含量(TOC)：≤ 5ppb（μg/L） ,可在线监测并显示。 2.6.3 内毒素＜0.001EU／ml 2.6.4 RNA酶＜0.01ng/ml 2.6.5 DNA酶＜4pg/ml 2.6.6 细菌＜0.1cfu／ml 2.6.7 颗粒（＞0.22μm）＜1个／ml 2.7 超纯水电阻池常数：0.01cm－1 - 超纯水流速：50ml - 2000ml /min 可调 ※2.9 系统可对水质进行全程监控，分别检测和显示进水、纯水、超纯水电导率及RO膜截留率。 ※2.10 系统内置TOC显示仪，在线实时显示超纯水中的TOC水平 2.11 超纯水部分具有185nm紫外灯，用于降低产水TOC水平；纯水部分配254nm紫外灯，用于杀灭细菌，以保证进入水箱的纯水水质； 2.12 取水装置高度能够调节，在取水过程中无需用手固定容器，具有定量（0.1L~60L）自动取水功能。具有彩色监控显示装置并能实时显示出水水质指标（温度，电阻率）的远程取水器 - 系统配备PE型材吹塑制备的锥形底部避光100Ｌ水箱，水箱具有液位显示控制模块，空气进出口有除菌、CO2及挥发性有机物之过滤器； ※2.14 取水终端有多种纯化单元可供选择，如去除内毒素、内分泌干扰素EDS、挥发性有机物VOC等，以满足不同的实验需求 2.15 带中文等多国语言操作面板，具有更换预滤芯、滤膜、纯化柱和系统自动清洗等维护信息提示功能。 2.16 全系统符合UL标准，CE指令，GLP设计，USP要求，ISO9001和ISO14001标准 ※2.17 自动记录水质参数，可存储系统一年的历史数据，并通过RS232打印水质参数。 3、配置要求： 主机系统 1台； 预纯化柱 2根； 离子型精纯化柱 2根； RO膜 1套； 双波长紫外灯 1套； 100L PE 水箱 1套； RO膜清洗药片 1包； 自来水前处理过滤柱 30根； 离子交换树脂罐 1套； 终端过滤器 1个。 | 1套 | 投标产品可以是进口产品 |
| 超高压微波消解仪 | 一、技术参数 1、主机要求 1.1 工作温度:15-35℃,湿度10-80%.能消解食品化妆品及药品等含脂量高的样品，消解过程中无需预消解，全过程为密闭消解，无元素损失． 1.2 采用模块化设计，中文界面，彩色触摸屏，只需更换相应的转子和消解管就可以满足微波消解、微波萃取、浓缩赶酸等应用。内置智能处理器，包含大于600种EPA、ASTM标准方法等经验证的方法库，自动保留10 小时内的工作记录。 1.3二维双磁控管，安装微波功率大于等于1700W，输出功率大于等于1500W ,双磁控管使得微波更为均匀的辐射到样品管上,使得每个反应罐内消解效果一致。 1.4 微波炉腔，表面镀多层PTFE涂层，体积大于60L，内置高效空气冷却系统，流速4级可调，换气量≥300m3/小时。 ※1.5主机材质不锈钢，抗冲击安全门，带四重互锁装置，过压释放后可通过磁力原理重新密闭。 2、转子和消解管 ※2.1消解管内管体积不小于100mL，每批次可同时处理不小于16个样品。 ※2.2 消解管内管材质：PTFE-TFM复合材料，压力套管材质：陶瓷，最高耐压≥140bar（2000psi），最高耐温≥310C。 2.3 消解管在消解过程中无元素损失，在打开反应管前放气排压，保障实验人员的身体安全。 - 消解转子带安全防护罩，反应完成后，可直接在炉腔内对密闭转子中的消解管进行排酸雾操作。 3、控制系统 3.1 中文界面，主机一体式大屏幕液晶显示，可在主机上实时显示温度、压力、时间、功率、步骤等参数并显示实时反应参数曲线。 3.2 双红外温度传感器从底部测定反应管内管的温度，并在主机显示屏上同时显示每个反应管相应温度及曲线。测量温度范围：0—400C，精度：±1°C。 ※3.3除具有全管压力监控系统外，还必须配备无线压力传感器对消解管内的压力进行实时测量，压力测量范围0---80 bar，精度 ± 0.1 bar；并能对压力升高速度进行主动性控制，压力控制速度范围：0.1—0.8 bar/秒。 ※3.4无线式压力传感器，数据发送和控制信息接收采用红外LED方式，主机和转子之间不得有连线，保证反应转子的360度自由旋转，腔体内不得有插头。 3.5 内置温度自动校正程序，可连接温度校正附件自动进行温度传感器校正。 二、配置要求： 1、微波消解主机（含全罐压力监测系统） 1台 2、红外温度传感器 2个 3、16位高压转子 1套 4、100ml全套反应罐（16个/套） 1套 5、升压速率控制系统 1套 6、防爆保护外罩套 1套 7、无线压力传感器 1个 8、配套16位赶酸器 2台 9、100ml反应罐内管（16个/套） 1套 | 1套 | 投标产品可以是进口产品 |
| 半自动固相萃取仪 | 一、技术参数 ※1. 一次性正压处理48个样品，并且可以针对每个柱管提供相同的压力。 2. 装置一共四行，每行有12个孔，每行具有单独的流量指示器，第一行总是有压力提供，第2、3、4行的压力可以独立控制。可通过该装置中的气流调节阀来控制小柱流速的大小，并可直接吹干小柱。 ※3. 48孔柱的容量分别可为1mL, 3mL , 6mL, 10mL、15mL。在不同规格的小柱间切换。 4.N2或75psi压缩空气；使用10um 的过滤器。 5.双重压力调整器，可以对萃取和小柱干燥设置不同的压力。 6.废液收集器可以在每个步骤之前清空。 ※7.单一开关可以控制样品架的上升和下降，同时具有极好的密封性。 二、配置要求： 1、半自动正压SPE固相萃取仪 1套 2、SPE固相萃取小柱： （1）中性氧化铝柱500mg/3ml 100支 500mg/6ml 60支 （2）C18柱 500mg/3ml 100支 500mg/6ml 60支 （3）混合型阳离子交换柱MCX 60mg/3ml 100支 （4）氨基柱 500mg/6ml 60支 | 1套 | 本投标产品可以是进口产品 |
| 全自动消解仪 | 一、技术参数 该系统采用湿法消解，整个处理流程（加酸、混匀、高温加热、赶酸、冷却、定容等步骤）实现全部自动化。 1. 仪器工作条件要求 工作电压：220V±10%；50/60Hz，最大输出功率：1600W 工作场所适应温度：10-35℃ 工作场所适应湿度：20%-80% 2. 仪器通用指标 2.1加热材质：采用高孔隙率石墨加热材质，特氟龙防腐材料表面多层喷涂 2.1.1 控温范围：室温～230℃ ※2.1.2控温方式：PID ，双加热温控区 2.1.3控温精度：优于0.1℃ 2.1.4孔间温差：优于0.5℃ 2.1.5样品位数：60位 50ml 2.1.6试管架数量：4 2.1.7试剂添加速度：0.05-2mL/s可调 2.1.8试剂添加准确度：优于0.2mL 2.1.9定容精度：≤1% 2.1.10试剂通道：8个 2.1.11控制方式：有线或无线控制 2.1.12保质期：2年 3.仪器性能技术参数 3.1主机 3.1.1仪器全自动完成试剂添加、样品混匀、程序升温消解、样品冷却、定容等试验操作。 ※3.1.2仪器整体耐腐蚀,样品架、高孔隙率石墨加热块及起固定作用的螺钉均采用表面多层特氟隆喷涂处理。 ※3.2试剂选择系统：仪器设有8个试剂通道，具有8种试剂自动切换功能，每个试剂通道单独控制. 3.3试剂添加系统 3.3.1仪器采用高精度耐腐蚀蠕动泵为试剂添加动力，自动加液全程耐受各种酸试剂腐蚀。 ※3.3.2试剂添加速度0.05-2mL/s可调，试剂添加准确度优于0.2mL，用户可随时对蠕动泵进行准校准；蠕动泵管可由用户自己完成泵管更换。 ※3.3.3仪器具有加液口45°倾斜角设计. ※3.3.4仪器通过一个加液口完成所有试剂的添加、定容、清洗功能，一次管路清洗使用试剂体积不大于10mL，试剂清洗体积可调。 ※3.4振荡混匀系统 仪器可以在加液、消解、冷却、定容等各个环节进行振荡混匀动作，振荡速度可在0～100%可调。仪器在振荡混匀时，可实现一套样品架同时振荡或不同速度振荡。 3.5 加热温控系统 3.5.1仪器采用三维立体式高孔隙率石墨体加热. ※3.5.2仪器由两个独立的石墨体组成，每个石墨体具有石墨槽30位。石墨槽尺寸：孔直径（R）31mm 深度（D）80mm，支持使用50mL的消解样品管。仪器可同时消解60个样品。 3.5.3石墨体表面多层喷涂特氟龙耐腐蚀材料. ※3.5.4仪器通过PID方式控温，控温范围：室温～230℃。控温精度：优于0.1℃，孔间温差：优于0.5℃。 ※3.5.5仪器采用两个加热控温系统，独立设计，互不影响。一块石墨加热体对应一套PID控温部件。两个加热控温系统可同时完成相同或不同的两套消解方法，相当于两台单加热控温消解仪。 3.5.6仪器具有5级以上智能程序升降温功能。 3.6三维定位系统 3.6.1仪器由机械臂和升降系统组成三维定位方式。 3.6.2样品管落入加热区的深度可在0～100%范围可调. 3.7液面监测系统 仪器通过高精度超声传感器监测消解管内液体液面高度，实现自动定容功能。 3.8温控显示系统 3.8.1仪器具有温度显示功能，可实时在线显示设定温度和实际温度。 ※3.8.2仪器具有消解实验结束提前预警功能，仪器可根据消解方法估算实验所需时间，实时显示实验结束的剩余时间。 ※3.9酸试剂冷却回流系统：仪器具有酸试剂冷却回流装置，此功能可以贯穿在整个消解过程中，与每个消解管配套使用。 ※3.10仪器具有标样自动添加功能：支持6种标样的自动添加。在吸取标液时，采用气泡隔离技术，避免标液在管路中稀释扩散，避免交叉污染。仪器管路均采用耐腐蚀、无残留的聚四氟乙烯材质，耐受各种酸试剂。 3.11仪器尺寸：可以直接放入标准规格的通风橱内1000×630×1200mm（工作区尺寸，长×宽×高），无需另外安装仪器通风罩辅助排风。 3.12仪器控制软件：全中文操作界面，可任意设定消解步骤，无限量存储消解方法，自动记录消解过程。 ※3.13控制方式：有线或无线控制。仪器可以通过外接电脑控制运行，也可以脱离外接电脑控制独立运行。 3.14电源要求：220V±10%；50/60Hz，最大输出功率：1600W。 3.15通讯端口： RS-232串行口或USB接口。 二、 配置要求： 1、全自动消解仪主机 （60位） 1台 2、聚四氟乙烯消解管 120只 3、软件 1套 4、笔记本电脑 1台 （基本要求：Windows7操作系统，4G内存，500G硬盘，CPU4核I5，DVD光驱，显示器15寸） 5、激光打印机 1台 6、仪器专用通风橱 1套 7、试管架数量： 4个 | 1台 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| 生化培养箱 | 技术参数： ※1、箱内容积：等于或者大于400升 2、控温范围：0℃-65℃ ※3、分辨率：0.1℃ 4、波动度：±0.5℃ 5、※均匀度：±1℃ 6、输入功率：1350W 7、定时范围：0-9999分钟 8、载物托架：4块 9、外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节； 10、微电脑智能控制，液晶显示控制温度，时间，超温报警功能； 11、采用离心风机，使冷热充分混合后吹至箱体确保温度更精， 12、观察内腔培养物品时可打开复门观察，不观察时可关闭复门； 13、箱体左右侧配有检测口接头，无氟制冷压缩机。 14、集成式制冷系统，多层保护，有效自行检定，自动化霜。 15、配RS-485接口，可连接计算机或记录仪；具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能； | 1台 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| 超声波提取器 | 技术参数： 1、落地式，全不锈钢结构。 2、采用螺钉与胶粘结合技术，有效延长超声振子的使用寿命 3、功率输出：2500瓦 功率调节：10%~100%可调 ※4、定时器：数字（微机控制），时间：1分钟-60分钟可调 ※5、容 量：不小于120升 6、电源：220V/50HZ。压电变频能量转换器：CV33，PZT锆钛酸铅压电陶瓷，数量50套，频率；28KHZ | 1台 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |

## 三、附件、图纸及包装要求

- 所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。

# 第三篇  项目商务要求

## 一、交货时间、地点及验收方式

（一）交货时间

1、在采购合同签订后，国产设备30个日历日交货并安装调试完毕。

2、在采购合同签订后，进口设备60个日历日交货并安装调试完毕。

（二）交货地点

交货地点：重庆市涪陵药品检验所指定地点

（三）验收方式

1、货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2、中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

（4）在规定时间内交货和验收，并经采购人确认。

4、产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5、供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6、大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

7、采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

8、产品包装材料归采购人所有。

## 二、报价要求

本次报价为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、安装调试费、税费、培训费等货到采购人指定地点的所有费用（进口产品报价为免税价，即在报价中不含增值税和关税）。

## 三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1、自验收之日起，提供在一年内出现质量问题，免费包换（若在技术部分中有更详细的要求，以“第二篇”中的详细要求为准）；

2、投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

4、投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

（二）售后服务内容

1、投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

（1）电话咨询

中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

（2）现场响应

供应商接到使用方产品出现问题的通知后立即作出响应，24小内到达现场进行处理（若在技术部分中有更详细的要求，以“第二篇”中的详细要求为准）。

（3）技术升级

在质保期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2、质保期外服务要求

（1）质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

中标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

## 四、付款方式

1、中标人按采购合同交货并安装调试完成后，采购人出具项目验收报告。

2、中标人向采购人开具发票，并向采购人开户银行汇入合同总价5%的质量保证金；

3、采购人提交采购合同、验收报告、发票复印件（加盖采购单位财务章）、资金支付申请表等材料，向财政部门申请付款。

4、财政部门对采购人提交的付款资料审核通过后，以转账方式向中标人支付合同全款。

5、质保期满后，采购人无息退还质保金。

## 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 六、培训

供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作相关设备。

## 七、其他

（一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第四篇  评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款

## 一、评标方法

（一）评标方法定义

本项目采用综合评分法进行评标。综合评分法是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项评分因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为110分，其中：10分为政策性加分。

（二）评标程序

评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。

评标委员会成员到位后，推举其中一位评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头组织该项目评审工作。评标委员会按以下程序独立履行评审职责：

1、资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 投标人法人营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证复印件； 投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书； 不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加投标。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人提供诚信声明 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 证明材料的复印件，原件备查 |
| 3 | 投标保证金 |  | 按招标文件规定提交足额保证金 |

注：以联合体投标的，共同投标协议中应确定主办方，代表联合体进行投标和澄清。联合体主办方应提供上述所有证明文件，非主办方只需提供营业执照副本复印件和诚信声明。

2、符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合招标文件规定的格式且签章齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 每个合同包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正、副本数量（含电子文档）符合招标文件要求。 |
|  |  | 投标文件内容 | 投标文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 招标文件的响应程度审查 | 投标文件内容 | 对招标文件第二篇规定的招标内容作出响应。 |
|  |  | 投标有效期 | 满足招标文件规定。 |

3、澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法人授权代表签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4、比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估。

评标委员会各成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后由评审组长组织评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。

5、推荐中标候选人名单。按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本分包（项目）中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。若综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，综合得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

## 二、评标标准

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （50%） | 50 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 |  |  |
| 2 | 技术部分 （40%） | 40 | 1、有效投标人的起评基准分为25分； 带※的技术条款每优于1条加3分，最多加15分； 非※的技术条款有1条不满足扣3分，最多扣12分。 2、出现以下情况之一的技术部分得0分： 2.1带※的技术条款1条不满足的； 2.2非※的技术条款有5条（含本数）以上达不到招标要求的； 2.3未提供技术支持资料的 注：技术支持资料以制造商公开发布且含有技术参数的印刷资料或检测机构出具的检测报告为准（制造商公开发布的印刷资料必须提供原件；检测机构出具的检测报告可提供复印件，原件备查）。 |  |  |
| 3 | 业绩 （4%） | 4 | 分包一：2010年至投标截止时间前，为国内检验检测机构（包括出入境检验检疫）提供过所投同型号产品的，每提供一个销售合同可得1分，得分不超过4分。 分包二：2010年至投标截止时间前，为国内检验检测机构（包括出入境检验检疫）提供过所投同型号产品的，每提供一个销售合同可得0.5分，得分不超过4分。 |  | - 以合同复印件为准，原件备查 - 与同单位签订同型号产品销售合同的不累计重复得分。 |
| 4 | 售后服务 （6%） | 6 | （1）质保期（满分3分） 以招标文件质保期要求为基础，质保期每增加一年加1分，得分不超过3分。 |  |  |
|  |  |  | （2）售后服务方案（满分2分） 按照招标文件要求，提出完整的售后服务方案（包括维修响应时间、质保期内服务方式、质保期外服务方式，本地具有备件库，是否能够提供损坏备用品及其他服务承诺）的可根据方案优劣评分。 |  |  |
|  |  |  | （3）培训方案（满分1分） 根据投标人提供的产品操作培训方案/计划评分。 |  |  |
| 5 | 政策性加分 （10%） | 10 | 1、投标产品列入最新一期《节能产品政府采购清单》的，有一款得1分，最多得3分； 2、投标产品列入最新一期《环境标志产品政府采购清单》的，有一款得0.5分，最多得1分； 3、所投分包的所有投标产品的原产地在西部地区的，得1分； 4、投标人属于小微企业的得1-5分。 |  |  |

政策性加分的相关说明：

1、节能、环保以国家财政部等部门发布的最新一期《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》为准（投标人须提供所投产品在《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》中相应页面的打印或复印材料，未按要求提供的不得分）；

2、关于小微企业：

2.1按<关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知>（财库〔2011〕181号）之规定，中小企业的标准为：

2.1.1提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物。

2.1.2本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）。

2.1.3小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

2.2具体加分说明：

2.2.1投标人为非联合体投标的，小型企业得3分、注册资金在十五万元以上的微型企业得4分、注册资金在十五万元及以下的微型企业得5分；

2.2.2投标人为联合体投标且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，其中与小型企业联合的联合体得1分、与微型企业联合的联合体得1.5分。

## 三、无效投标条款

评标委员会评审时，投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）投标人未按招标文件规定提交足额投标保证金的；

（二）投标人未通过资格性检查或投标文件未通过符合性检查的；

（三）投标人超出营业范围投标的；

（四）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物招标中同时投标的，上述投标人的投标均无效；

（五）招标分包为单一货物，一个制造商对同一品牌同一规格型号的货物，委托两个及以上投标人参加该包投标的，上述投标人的投标均无效；

（六）同一分包的货物，制造商参与投标，再委托代理商参与投标的；

（七）投标文件未按照招标文件第七篇投标文件格式中所规定签字、盖章的；

（八）投标文件出现多个投标方案或投标报价的；

（九）投标报价超出招标文件规定的投标限价；

（十）投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；

（十一）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（十二）投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的。

## 四、废标条款

评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

# 第五篇  投标人须知

## 一、投标人

1、合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

2、投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

## 二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

1、招标文件由投标邀请书；项目技术规格、数量及质量要求；商务条款；投标人须知；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；合同主要条款、合同范本；投标文件格式等七部分组成。

2、采购代理机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

3、本项目的招标文件、补遗文件（如果有）一律在重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn）上发布，请各投标人注意下载；无论投标人下载与否，均视同投标人已知晓本项目招标文件、补遗文件（如果有）的内容。

4、采购代理机构对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

## 三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

（一）投标文件组成

投标文件由第七篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。

（二）联合投标

本项目不接受联合体投标。

（三）投标有效期

投标有效期为投标截止日期后九十天。

（四）投标保证金

1、投标人应在投标截止时间前，按招标文件第一篇规定向采购代理机构缴纳投标保证金。

2、投标保证金为投标的有效约束条件。

3、投标保证金的有效期限在投标有效期过后三十天内继续有效。

4、投标保证金币种应与投标报价币种相同。

5、采购代理机构在《中标通知书》发出后五个工作日内无息退还未中标人的投标保证金；在采购合同签订后五个工作日无息退还中标人的投标保证金。

6、供应商有下列情形之一的，投标保证金将不予退还，由采购代理机构上缴国库：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）中标人拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

（五）投标文件的份数和签署

1、投标文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与投标文件正本一致，推荐采用光盘或U盘为文件载体）。每套纸质投标文件须在封面清楚地标明“正本”或“副本”，副本可为正本的复印件，副本与正本不一致时以正本为准。投标文件电子文档与纸质投标文件正本不一致时，以纸质投标文件正本为准。

2、在投标文件正本中，招标文件第七篇投标文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3、若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法人或法人授权代表签字确认。

4、电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（六）投标报价

1、投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2、投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3、本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（七）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2、投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价；

5、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（八）投标文件的递交

1、投标文件的密封与标记

投标文件的正本、副本以及电子文档均应用信封分别密封。信封上注明项目名称、投标人名称地址、“正本”、“副本”、“电子文档”字样及“不准提前启封”字样。信封的封口须加盖投标人公章或授权代表签字。

2、如果投标文件通过邮寄递交，投标人应将投标文件用内、外两层信封密封。

（1）内层信封的封装与标记同 “1、”款规定。

（2）外层信封装入“1、”款所述全部内封资料，并注明招标编号、项目名称、采购代理机构名称及地址。同时应写明投标人的名称、地址，以便将迟交的投标文件原封退还。

3、如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对投标文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

## 四、开标

1、开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

2、采购代理机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

3、开标由采购代理机构主持，邀请采购人、投标人、财政部门和有关监督部门代表参加，财政部门和有关监督部门可视情况派员现场监督。

4、开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由采购人委托的公证机构人员检查投标文件密封情况并公证；经确认密封完好的投标文件，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣读投标文件正本“开标一览表”的投标人名称和投标报价，以及招标文件允许的备选投标人案和投标文件的其他主要内容并记录。

5、未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标人案等实质性内容等，评标时不予承认。

6、开标过程应由采购代理机构指定专人负责记录，并存档备查。

## 五、评标

见第四篇“评标”内容。

## 六、定标

（一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

（二）定标程序

1、采购代理机构在评标结束后三个工作日内将评标报告交采购人确认。

2、采购人在收到评标报告后三个工作日内确定中标人，确认后，采购代理机构在“重庆市政府采购网”对评标结果进行公告。

3、公告内容包括招标项目名称、中标人名单、评标委员会成员名单、采购代理机构联系人和电话。

4、如有投标人对评标结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出中标通知书。

5、中标人变更

5.1若为下列情况之一的，中标人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以确定排名其后一位的中标候选人为中标人：

5.1.1拟中标金额在500万以下的，报价不超过前一名报价5%的中标候选人；

5.1.2拟中标金额在500～1000万的，报价不超过前一名报价4%的中标候选人；

5.1.3拟中标金额在1000万以上的，报价不超过前一名报价3%的中标候选人；

5.1.4采购人须按以上程序履行定标程序，否则应重新招标。

5.2中标人无充分理由放弃中标的，采购人将会同采购代理机构把相关情况报财政部门，财政部门将根据财政部十八号令第七十五条的规定对违规供应商进行处罚。

## 七、中标通知书

1、采购人依法确定中标人后，采购代理机构以书面形式发出中标通知书。

2、中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

## 八、关于质疑和投诉

（一）质疑内容、时限

1、投标人对招标文件如有异议，应在招标文件发布之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，并附相关证明材料。

2、投标人对中标结果有异议的，应当在中标预公示发布之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，并附相关证明材料。

3、供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑。

（二）质疑答复时限

采购人、采购代理机构在收到投标人书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

（三）质疑答复方式

采购代理机构将在重庆市政府采购网上对质疑答复内容进行公告。

（四）不予受理或暂缓受理

1、质疑有下列情形之一的，不予受理：

1.1质疑供应商参与了投标活动后，再对招标文件内容提出质疑的；

1.2质疑超过有效期的；

1.3对同一事项重复质疑的。

2、质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知投标人补充材料。投标人及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：

2.1质疑书内容不符合《重庆市政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》之规定的；

2.2质疑书提供的依据或证明材料不全的；

2.3质疑书副本数量不足的。

（五）投诉

1、投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。

2、在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

3、在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起三十个工作日内对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的政府采购相关当事人，同时在重庆市政府采购网公告投诉处理决定书。

## 九、招标代理服务费

投标人中标后向采购代理机构缴纳招标代理服务费的，招标代理服务费的收取标准按照国家计委[2002]1980号文件及国家发改委[2003]857号文件规定的货物类标准执行。中标人应到重庆市政府采购中心缴纳代理服务费。

（一）国家计委[2002]1980号文件规定的招标代理服务费费率如下：

| 招标类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程招标代理业务中标金额为6000万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.0%=1万元

（500-100）万元×0.7%=2.8万元

（1000-500）×0.55%=2.75万元

（5000-1000）×0.35%=14万元

（6000-5000）×0.2%=2万元

合计收费=1+2.8+2.75+14+2=22.55（万元）

（二）招标代理服务费缴纳账号：

户  名：重庆国际投资咨询集团有限公司

开户行：工商银行重庆五江支行

账  号：3100023419200023047

## 十、交易服务费

投标人中标后向“重庆市政府采购交易中心”缴纳交易服务费，服务费的收取标准按照渝价[2013]361号文件执行。中标人的交易服务费从投标保证金中扣除（囤缴投标保证金的投标人须另行缴纳交易服务费）。

渝价[2013]361号文件规定的交易服务费费率如下：

| 项目每标包中标金额 （人民币，万元） | 收费费率 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 100（含）以下 | 1.0‰ | 1.交易服务费由中标中标人支付。双方有合同约定的从其约定。 2.每宗交易收费不低于500元。 |
| 100-500（含） | 0.95‰ |  |
| 500-1000（含） | 0.9‰ |  |
| 1000-5000（含） | 0.85‰ |  |
| 5000-10000（含） | 0.8‰ |  |
| 10000以上 | 0.7‰ |  |

注：交易服务收费按差额定率累进法计算。计算实例：某项目中标金额为7000万元，计算交易服务收费额如下：

100万元×1.0‰=0.1万元

（500-100）万元×0.95‰=0.38万元

（1000-500）万元×0.9‰=0.45万元

（5000-1000）万元×0.85‰=3.4万元

（7000-5000）万元×0.8‰=1.6万元

合计收费=0.1+0.38+0.45+3.4+1.6=5.93（万元）

说明：中标供应商为微型企业且所投标产品为微型企业生产的，免收交易服务费，微型企业的认定标准详见本项目招标文件“第四篇”。

## 十一、签订合同

1、采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

2、招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

3、合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

4、合同原则上应按照《政府采购购销合同》签订。

5、采购人要求中标人提供履约保证金的，应当在招标文件中予以约定。中标人履约完毕后，采购人应于五日内无息退还其履约保证金。

# 第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）

## 一、合同主要条款

- 1、定义

- （1）甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

- （2）乙方（供方）即中标人，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

- （3）合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

- （4）合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

- （5）技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

- 2、货物内容

- 合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

- 3、合同价格

- （1）合同价格即合同总价。

- （2）合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

- （3）合同货物单价为不变价。

- 4、转包或分包

- （1）本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

- （2）非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

- （3）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5、质量保证及售后服务

5.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在12小时内到达甲方现场。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

6、付款

（1）本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

（2）付款方式：银行转账、现金支票。

（3）付款方法：财政直接支付或需方自行支付。

7、检查验收

（1）供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

（2）货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方的投标时提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

（3）货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8、索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

（1）供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

（2）根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，如若出现侵权行为，由乙方付全部责任。

- 10、合同争议的解决

- （1）当事人友好协商达成一致

- （2）在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

- 11、违约责任

- 按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

- 12、合同生效及其它

- （1）合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

- （2）合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

- （3）合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

- （4）合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

- （5）本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

## 二、政府采购购销合同（格式）

重庆市政府采购购销合同

（采购项目编号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 综合单价 | 总价 |  | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限： 2、保修范围： 3、服务措施： 4、质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式： （一）由财政部门付款的情况 1、供应商按采购合同交货并安装调试完成后，采购人出具项目验收报告。 2、供应商向采购人开具发票。 3、采购人提交采购合同、验收报告、发票复印件（加盖采购单位财务章）、资金支付申请表等材料，向财政部门申请付款。 4、财政部门对采购人提交的付款资料审核通过后，以转账方式向供应商支付采购资金。 （二）由采购人付款的情况 根据项目实际情况明确载明付款方式。 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 违约责任： 按《合同法》、《政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： - 招标文件及其补遗文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。 - 本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 - 本合同一式__份， 需方__份，供方__份，采购代理机构1份，财政部门1份，具同等法律效力。 - 其他： |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  | 采购代理机构：重庆市政府采购中心 地址： 重庆市江北区五里店五简路2号重庆咨询大厦A幢 电话： 传真： 授权代表： |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

# 第七篇  投标文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

二、资格文件

（一）营业执照副本复印件

（二）税务登记证副本复印件

（三）组织机构代码证复印件

（四）法定代表人身份证明书（格式）

（五）法定代表人授权委托书（格式）

（六）诚信声明

（七）特定资格条件证书或文件复印件

三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）投标人基本情况介绍及商务承诺

（三）商务条款差异表

四、技术文件

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（二）所投各产品进入当期国家节能、环保清单目录的证明文件（如果有）

（三）技术条款差异表

五、其他

（一）投标保证金缴纳情况证明文件

（二）其他与项目有关的资料（自附）

## 一、经济文件

（一）开标一览表

招标项目名称：

| 投标人全称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分包号 | 分包名称 | 数量 | 投标报价（小写） 单位（元） | 交货期 | 交货地点 |
| 投标报价（大写）： 元整 |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

投标人：                                    法人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

说明：

1、开标一览表按格式填列；

2、开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

（二）分项报价明细表

采购项目名称：

| 序号 | 名称 | 相关信息（品牌、规格型号、制造商、原产地等） | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |
| - 8 | 人工费 |  | / |  |  |
| - 9 | 运输费 |  |  |  |  |
| - 10 | 其他费用 |  | / |  |  |
| - 11 | …… |  | / |  |  |
| - 12 | 总计 |  |  |  |  |

投标人：                                  法人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、请投标人完整填写本表，没有填写或填列不完整的按无分项报价明细处理；

2、计价单位以“元”或“万元”计，无此项费用以“0”填写；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

## 二、资格文件

（一）营业执照副本复印件

（二）税务登记证副本复印件

（三）组织机构代码证复印件

（四）法定代表人身份证明书（格式）

采购项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

（投标人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证复印件）

（五）法定代表人授权委托书（格式）

采购项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证复印件）

（投标人公章）

年   月   日

（六）诚信声明

采购项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

（七）特定资格条件证书或文件复印件（原件备查）

## 三、商务文件

（一）投标函（格式）

采购项目名称：

致：                    （采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本   份，电子文档  份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为90天。

五、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

六、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

七、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

八、我方同意按有关规定及招标文件要求，缴纳足额投标保证金。

九、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费。

（投标人公章）

年    月   日

（二）投标人基本情况介绍、小微企业声明函及商务承诺

1、投标人基本情况

| - 项 目 | - 数据资料 | - 说 明 |
| --- | --- | --- |
| - 企业性质 |  |  |
| - 职工人数 |  |  |
| - 销 售 额 |  |  |
| - 资产总额 |  |  |
| - 是否属于小微企业 |  |  |

- 注：

- （1）以上内容按工业和信息化部、财政部等4部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》的规定（工信部联企业〔2011〕300号）填列，以企业上一年度末数据为准；

- （2）按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，若投标人为联合体投标的，联合体各方分别填写此表。

- （3）如投标人属于小微企业，但提供其他小微企业生产的产品来投标的，投标人和生产厂家应分别填写此表，以获得政策性加分。

- 2、小微企业声明函（非小微企业不填写）

- 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，本公司郑重声明：

- （1）本公司为        （请填写：小型、微型）企业。

- （2）本公司参加      单位的      项目采购活动提供本企业制造的货物。

- 或者[本公司参加      单位的      项目采购活动提供其他     （请填写：小型、微型）企业制造的货物。]

- 本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 3、商务部分（包括但不限于）：

- 3.1质保期；

- 3.2售后服务能力情况；

- 3.3培训；

- 3.4业绩。

（三）商务条款差异表

- 采购项目名称：

| - 序号 | - 招标商务要求 | - 投标商务应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                                  法人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第三篇 项目商务要求”中所列商务条款进行比较和响应；

2、该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

3、该表可扩展。

## 四、技术文件

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（二）所投各产品进入当期国家节能、环保清单目录的证明文件（如果有）

说明：节能、环保以国家财政部等部门发布的最新一期《节能产品政府采购清单》

和《环境标志产品政府采购清单》为准（投标人须提供所投产品在《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》中相应页面的打印或复印材料，未按要求提供的不得分）。

（三）技术条款差异表

- 采购项目名称：

| - 序号 | - 招标要求 | - 投标应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                                  法人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第二篇  项目技术规格、数量及质量要求”中所列技术要求进行比较和响应；

2、该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展；

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

## 五、其他

（一）投标保证金缴纳情况证明文件

提供《固定投标保证金缴纳证明》（复印件）

（二）其他与项目有关的资料（自附）

（结束）