WZZ-2A型自动旋光仪操作规程

一、仪器的性能

1、测定范围：  - 45°～ + 45°

2、示值误差：  ±(0.01°+测量值×0.05%)

3、可测样品最低透过率：10％

4、读数重复性：≤0.01°

5、显示器   A型：数字显示：5位LED显示

B型：液晶显示：5位LCD显示

最小示值：0.005°

6、光源：钠单色光，波长589.44纳米

7、试管：200毫米、l00毫米两种

8、电源：220伏±22伏，50赫兹

9、仪器尺寸：625毫米X 325毫米X 250毫米

l0、B型：RS232接口

11．仪器重量：28公斤

二、仪器的操作方法

- 将仪器电源插头插入220伏交流电源，[要求使用交流电子稳压器（1KVA）]并将接地靠地。

2、打开电源开关点亮钠光灯，为使钠光灯发光稳定，钠光灯内的钠必须充分蒸发、这约需15分钟的预热时间。

3、打开光源开关，使钠光灯在直流下点亮（若光源开关开启后钠光灯熄灭，须再将光源开关重复打开1到2次）。

4、按下测量开关，机器处于自动平衡状态。按复测一到二次，再按清零按钮清零。

5、将装有蒸馏水或其它空白溶剂的试管放入样品室，盖上箱盖，待小数稳定后，按清零按钮清零。试管通光面两端的雾状水滴，应用软布揩干。试管骡帽不宜旋得过紧，以免产生应力，影响读数。试管安放时应注意标记的位置和方向。

6、取出试管，将待测样品注入试管，按相同的位置和方向放入样品室内，盖好箱盖。 仪器读数窗将显示出该样品的旋光度。等到测数稳定，再读取读数。

7、逐次按下复测按键，取几次测量的平均值作为样品的测定结果。

8、（样品超过测量范围，仪器会在±45°处振荡。此时取出试管，仪器即自动转回零位。）

9、深色样品透过率过低时，仪器的示数重复性将有所降低，此系正常现象。

10、钠灯直流供电出故障时，仪器也可在钠灯交流供电的情况下测试，但仪器的性能略有下降。

11 、深色样品透过率低时，仪器的读数重复性将有所降低，此系正常现象

仪器使用完毕后，应依次关闭测量、光源、电源开关。

批准：						审核：						编制：