WXG-4圆盘旋光仪

用途及适应范围

圆盘旋光仪使用于化学工业、医院、高等院校和科研单位，用来测定含有旋光性的有机物质，如糖溶液、松节油、樟脑等几千种活性物质，都可用旋光仪来测定它们的比重、纯度、浓度与含量。

例如：

用于食品工业：检验含糖量和测定食品调味品之淀粉含量；

用于临床及医院：测定尿中含糖量及蛋白质；

用于糖厂：检验生产过程中糖溶液浓度；

用于药物香料工业：测定药物香料油之旋光性；

用于高等院校：教学实验。

主要技术参数

1. 旋光度测定范围：         -180°∽+180°

2. 度盘格值：               1°

3. 度盘游标读数值：         0.05°

4. 放大镜放大倍数：         4*

5. 单色光源（钠灯）波长：   589.44mm

6. 试管长度：               100mm、200mm各1支

7. 仪器使用电源：

电源电压：               AC220V±22V，50HZ±1HZ

工作电流：               1.3A

放电功率：               20W

稳定时间：               5min

8. 仪器重量：               5kg

9. 仪器外形尺寸：           540mm*220mm*380mm

仪器工作条件

1. 温度：                   5℃∽35℃

2. 相对湿度：               不大于85%

3. 电源：                   AC220V±22V，50HZ±1HZ

4. 环境条件：               室内无腐蚀性气味；

仪器不应受到影响使用的振动；

半暗室或避免阳光直接照射。

使用方法

1. 准备工作

1）先把预测溶液配好，并加以稳定和沉淀；

2）把预测溶液盛入试管待测。但应注意试管两端螺旋不能旋得太紧（一般以随手旋紧不漏水为止），以免护玻片产生应力而引起视场亮度发生变化，影响测定准确度，并将两端残液揩拭干净；

3）接通电源，约点燃10min，待完全发出钠黄光后，才可观察使用；

4）检验度盘零度位置是否正确，如不正确，可旋松度盘盖四只连接螺钉、转动度盘壳进行校正（只能校正0.5°以下）,或把误差值在测量过程中加减之。

2. 测定工作：

1）打开镜盖，把试管放入镜筒中测定，并应把镜盖盖上和试管有圆泡一端朝上，以便把气泡存入，不致影响观察和测定；

2）调节视度螺旋至视场中三分视界清晰时止；

3）转动度盘手轮，至视场照度相一致（暗现场）时止；

4）从放大镜中读出度盘所旋转的角度；

5）利用前述公式，求出物质的比重、浓度、纯度与含量。

仪器之保养

1. 仪器应放在空气流通和温度适宜的地方，并不宜低放，以免光学零部件、偏振片与受潮发霉及性能衰退；

2. 钠光灯管使用时间不宜超过4h，长时间使用应用电风扇吹风或关熄10~15min，待冷却后再使用。灯管如遇有只红光不能发黄光时，往往是因输入电压过底（不到220v）所致，这时应设法升高电压到220v左右；

3. 试管使用后，应及时用水或蒸馏水冲洗干净，揩干藏好；

4. 镜片不能用不洁或硬质布、纸去揩，以免镜片表面产生道子等；

5. 仪器不用时，应将仪器放入箱内或用塑料罩罩上，以防灰尘侵入；

6. 仪器、钠光灯管、试管等装箱时，应按规定位置放置，以免压碎；

7. 不懂装校方法，切勿随便拆动，以免由于不懂校正方法而无法装校好。遇有故障或损坏,应及时送制造厂或修理厂整修，以保持仪器的使用寿命和测定准确度。

常见故障及其处理方法

| 故障现象 | 原因分析 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 开机钠灯不亮 | 1 电源开关坏 2 保险丝断 3 钠灯坏 4 整流器坏 5 无电源输入 | 1 调换开关 2 调换保险丝 3 调换钠灯 4 调换整流器 5 检查外电路 |
| 钠灯亮，但光暗，视场不清晰 | 1 钠灯老化，内胆发黑 2 望远目镜表面有油污 | 1 调换钠灯 2 擦净望远目镜 |
| 故障现象 | 原因分析 | 处理方法 |
| 装入样品后视场不清晰 | 1 测试管内有气泡 2 试管护片玻璃不清洁 | 1 将试管内气泡移至凸起处 2 擦拭清洁 |
| 测数不准超差 | 1 测试管误差大 2 钠光灯波长不对 3 其他原因 | 1 调换合格的测试管 2 调换钠灯 3 送厂修理 |
| 调节度盘转动手轮无三分视场亮暗变化，只有满视场亮暗变化 | 半玻片脱落 | 送厂修理 |
| 三分视场倾斜明显 | 半玻片螺钉松 | 不影响读数可继续使用，严重时送厂修理 |
| 调节度盘转动手轮三分视场没有亮暗变化 | 1 起偏镜失效 2 检偏镜失效 | 送厂修理 |