| 文件标题： WRX-4显微熔点仪标准操作规程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颁发部门：质 管 部 |  |  |  | 编码：SOP-QC-247-13-00 | 页数：1/3 |
| 起 草 人 | 审 核 人 |  | 批 准 人 | ■新订 □修订 |  |
|  | 内容审核 | 格式审核 |  |  |  |
| 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 执行日期： 年 月 日 |  |
| 分发部门：质管部 |  |  |  |  |  |

WRX-4显微熔点仪标准操作规程

1  目的  建立WRX-4显微学点仪的操作规程，确保操作者能正确使用。

2  范围  适用于WRX-4显微学点仪的操作、维护和保养。

3  责任  中心检验室主任、QC检验员。

4  内容

4.1  打开X-4显微熔点仪开关，屏幕会显示毛细管、盖玻片两种选择菜单。

4.2  按[+]键可选择测量方式，按[-]键可确认测量方式，并进入待机画面，等待下一步指令。

4.3  预置起始温度：按[预置]键，屏幕进入起始温度显示画面。此时按[初熔]键（光标右移）或[终熔]键（光标左移）选择数字位数，按[+]、[-]键选择数字大小，可选择起始温度，确认后再按[预置]键，此时的屏幕所显示的数字即为加热炉的实际温度稳定后，可进行下一步操作。

4.4  按[升温]键进入升温速率选择画面。按[+]、[-]键选择升温速率（1，2，2. 5，2. 8，3）、默认值为1℃/min。

4.5  再按[升温]键。加热炉会按选定的升温速率升温。

4.6  记录初、终熔温度。通过显微镜细心观察被测样品的熔化情况，当样品刚熔化时，按[初熔]键，初熔温度被自动记忆；完全熔解后，按[终熔]键，终熔温度被自动记忆。最后先按[终熔]键显示终熔温度，再按[初熔]键显示初熔温度。

4.7  按[预置]键返回温度设定画面，可重设重测。

4.8  关机：测量完毕，应切断电源，待加热单元冷却至室温时，方可将仪器装入包箱内。

5  仪器的维护和保养

5.1  毛细管测量法：预置温度应较熔点提前5℃（低5℃）。盖玻片测量法：应较熔点提前10℃（低10℃）。

5.2  选用盖玻片测量法，应先将盖玻片放在加热炉的凹槽内，待起始温度稳定后，有声音提示，再放入样品并盖上另一个盖玻片，待升温测定。

5.3  仪器电源插座必须接地。

5.4  长期使用透镜表面可能会有污垢，可用脱脂棉沾酒精轻轻擦拭。仪器应注意防潮防酸。