目的：规范WZZ-2B型自动旋光仪的操作

范围：WZZ-2B型自动旋光仪

职责：操作者

内容：

1． 操作前的准备

1.1  温度对旋光度影响不大的供试品，一般可在室温测定，如测定对温度有严格要求的供试品，在测定前应将仪器及供试品置规定温度的恒温室内至少2小时，使温度恒定，否则会造成误差。除另有规定外，测定温度为20℃。

1.2  未接通电源前，应检查样品室内有无异物。电源开关应放在关的位置。

2． 操作方法

2.1  将仪器电源插入220伏交流电源插座上，并接好地线，如使用的交流电压不稳定，可使用交流电子稳压器1KVA。

2.2  打开仪器右侧电源开关，钠光灯应启辉，但发光不稳，至少预热5分钟，使之发光稳定。

2.3  屏幕显示如下：欢迎使用WZZ-2B自动旋光仪。

2.4  过5秒后，屏幕自动跳到设置界面，进入测量模式之前确定打到直流状态观察钠光灯亮度进入测量。

2.5  将仪器右侧的光源开关上扳到直流位置。

2.6  按       键进入到测量界面。

2.7  测量界面如下：

OPTICAL         ROTATLON

α：              00.000

中间可显示三组测量数据，下方为实测数值，等三组数据测量完毕，α会变为α，此时显示的即为三组数据的平均值。等显示数值不动后，请按        键进行清零。

清零清零

2.8  自动测量：按         键，仪器就会自动测量三组（每组间电机正转0.5度左右）并在屏幕上显示平均值。若想重新测量，可直接按        键。

自测

自测

2.9   手动测量：按         键，然后松开按键，仪器在测量一次测量一组后停下，等再次按键，可重复该动作，直至测量次数满三次，满了三次后，若继续按          键，屏幕会被清掉，在第一组位置显示被测数据。

手测

手测

2.10  将装有注射用水或其他空白溶液的试剂的试管放入样品室，盖上箱盖按

键，显示0读数。试管中若有气泡，应先让气泡浮在凸颈处，通光面两端的雾状水滴，应用软布擦干。试管螺帽不宜旋得过紧，以免产生应力，影响读数。试管安放时注意标记的位置和方向。

清零

2.11  取出试管，将待测样品注入试管，按相同的位置和方向放入样品室内，盖好箱盖。仪器将显示出该样品的旋光度。

2.12  如样品超出测量范围，仪器在±45°处来回振荡。此时取出试管，仪器即自动转回零位。此时可稀释样品后重测。

2.13  每次测量前，请校零，如有误差请按	键。

清零清零

2.14  作好仪器使用记录及维护保养。

3．注意事项及维护与保养

3.1  仪器应安装在干燥通风处，防止潮气侵蚀，工作台应坚固稳定，不应该有震动源，无强电磁干扰源，避免强光直接照射和化学气体侵入，要尽量不使灰尘落入。搬动仪器应小心轻放，避免震动。

3.2  钠光灯积灰或损坏，可打开机壳进行擦净或更换。

3.3  钠光灯启辉后至少5分钟后发光才能稳定，测定或读数时应在钠光灯稳定后读取。

3.4  供试的液体或固体物质的溶液应不显浑浊或含有混悬的微粒，如有上述情形，应预先滤过，并弃去初滤液。

3.5  每次测定前后以溶剂作空白校正，以确定零点是否移动，若移动，应重新测定。旋光管两端的玻璃盖玻片应用软布或擦镜纸擦干，试样管两端的螺帽应旋至适中的位置。旋光管放在旋光仪的位置，供试品与空白应一致。

3.6  对见光后旋光度变化大的化合物必须避光操作，对旋光度随时间发生改变的化合物必须在规定的时间内完成旋光度测定。

3.7  钠光灯使用时间一般勿连续超过4小时，并不宜瞬间反复开关，开启后避免震动，当关熄钠光灯后，如要继续使用，等钠光灯冷后再开。

3.8  测定结束后，试样管必须洗净晾干，镜片应保持干燥清洁，防止灰尘和油污的污染。旋光管光学旋片和橡皮圈每次洗涤后，切不可置烘箱中干燥，以免橡皮圈变形发粘；橡皮圈老化易漏溶液，应注意经常更换。

3.9  试样管盛放有机溶剂应立即洗涤，避免两头橡皮圈被腐蚀发粘。

3.10  样品室内应保持干燥清洁，仪器不用期间应放置硅胶吸潮。长期不用，应每周开机通电1小时。