装箱清单

Gilian Gilibrator 2 校准系统标准装备包括下列组件

- 控制单元基座

- 流量槽组（高流量、标准流量或低流量）

- 交流电充电器

- 转换器（随非CE标准的控制基座出厂）

- 管子

- 小型携带箱

- 皂液和分装瓶

- 校准系统证书

- 操作和服务手册

请务必核实你收到了以上所列组件。

如果您有任何问题或需要帮助，请联系Sensidyne 销售代表，或致电

目次

| 前言 |  |
| --- | --- |
| 装箱清单……………………………………………………………………………………………… 警告…………………………………………………………………………………………………… | 2 5 |
| 第一节: 介绍 |  |
| 概述…………………………………………………………………………………………………… 操作理论……………………………………………………………………………………………… | 6 6 |
| 第二节: 组件 |  |
| 控制单元…………………………………………………………………………………………… 2.1.1 按键和指示灯…………………………………………………………………………… 所显示字符……………………………………………………………………………… 接口组件………………………………………………………………………………… 湿式槽组…………………………………………………………………………………………… 泡沫生成器组…………………………………………………………………………… 感应器块件……………………………………………………………………………… | 7 7 7 7 10 10 10 |
| 第三节: 安装 |  |
| 3.1 系统安装…………………………………………………………………………………………… 槽组安装…………………………………………………………………………………………… 3.2.1 安装糟组………………………………………………………………………………… 连接线连接……………………………………………………………………………… 添加皂液 (只适用于湿式槽组)………………………………………………………… 采样泵的连接…………………………………………………………………………… | 12 12 12 16 16 16 |

目次

| 第四节 : 操作 |  |
| --- | --- |
| 4.1 启动…………………………………………………………………………………………………… 4.2 皂泡生成器…………………………………………………………………………………………… 4.3 流量读出……………………………………………………………………………………………… | 18 18 18 |
| 第五节: 保养 |  |
| 5.1 储存…………………………………………………………………………………………………… 5.3 湿式槽保养…………………………………………………………………………………………… 5.3.1 基本保养…………………………………………………………………………………… 5.3.2 防震膜的保养……………………………………………………………………………… 5.3.3 湿式槽的其它保养………………………………………………………………………… | 19 20 20 20 20 |
| 第六节: 附录 |  |
| 附录A: 零件表…………………………………………………………………………………… 附录 B: 规格………………………………………………………………………………………… | 22 24 |
| 图例目录 |  |
| 2.1 控制基座……………………………………………………………………………………………… 2.2 液晶显示器…………………………………………………………………………………………… 湿式槽组 (分解图)…………………………………………………………………………………… 3.1 Gilibrator 2 系统安装……………………………………………………………………………… 3.2 槽组安装 (三维图)…………………………………………………………………………………… 3.3 槽组安装 (俯视图)…………………………………………………………………………………… 3.4 添加皂液 (湿式槽)…………………………………………………………………………………… 5.1 湿式槽组维护………………………………………………………………………………………… | 8 9 11 13 14 15 17 21 |

警告！

在使用前请阅读并理解所有警告

重要兼容性声明 大多数为原装Gilibrator基座设计的流量槽可与Gilibrator2 兼容。如果您现有的流量槽与Gilibrator2不兼容，在启动后会马上显示一个表明错误的SAMPLE# ，如发生此情形，您的流量槽需送至Sensidyne 更新。更多信息请阅读附录C。 用前请阅读并理解所有警告。没有阅读、理解或不遵守警告可能会导致财产损失、严重的个人伤害或死亡。

阅读并理解所有适用的联邦州、地方环境健康和安全法规，包括OSHA。在使用前和使用过程中务必与现行的法规相符。

本产品只能由合格的、经过训练的、技术上称职的人员操作。上述人员必须在阅读并理解所有警告、操作和服务手册、标签和产品上的文字之后方可操作本产品。

使用人员在操作或使用产品附件之前都必须阅读、理解操作和服务手册。目的是为了使本产品得到合理、安全的使用，同时也为了在发生事故时能够熟练、安全的进行处理。

请不要除去、覆盖或改变本产品或其附件，或相关产品上的任何标签。

请不要在产品失灵或需要维修时操作本产品。操作失灵或需要维修的产品可能会导致严重的个人伤害或死亡。

在执行本手册中的维护时，请使用Sensidyne 公司的原装配件，否则可能严重损害仪器性能。超出本手册的修理或改变此产品，或由非正规的Sensidyne 公司服务人员维修都可能导致产品表现与设计时不一致，并可能导致使用者严重的个人伤害或死亡。

在更换电池前请务必关掉仪器。

对于湿式流量槽组只能使用NO.800450型皂液。使用其它皂液可能会损害流量槽。

活塞式槽警告：在绿灯亮起之前请务必关闭换气阀。

第一节 介绍

| 1.1 概述 |  | 1.2 操作理论 |
| --- | --- | --- |
| Gilian Gilibrator 2 校准系统使用方便，是空气采样校准设备的主要标准。系统包括高精度电子流量计以提供及时空气流量和累计平均样品。三组湿式槽组和一个活塞式槽组，以及一个通过旋转即可交互使用的基座，适用流量范围广泛。 液晶可控式微处理器控制基座用于记录准确数据读值。在控制基座上有一个双重功能的DELETE/RESET 按键，通过它可以删除错误读值，或完全删除当前读值以确保数据准确。 您可以通过控制基座上的打印机接口把样品结果输出到打印机或电脑与视窗系统（WINDOWS）兼容的Gilibrator 2 流量监测软件，它可提供收集、贮藏、绘制流量样品功能。 Gilibrator 2校准系统的特点包括易于读值的显示屏：可以显示即时流量、平均流量、所采样本数、显示LOWBAT（电源不足），WAIT（等待），ERROR1（错误1），ERROR2（错误2 ）。当持续15分钟不操作仪器时，自动断电。您也可以自设定所采样品数（从5到95），以5个样品数为增加的单位 。 Gilibrator 2 校准系统包括湿式槽组，控制基座（CE或非CE认证），电池充电器，管子,皂泡液及注入瓶。 可互换槽组包括以下几种： 低流量湿式槽（1至250 CC/分） 标准流量湿式槽（20CC/分至6公升/分） 高流量湿式槽（2至30公升/分） |  | 作为基本标准，所有数值必须真实并源于实际，一级的标准流量测定方法是用体积除以时间， 正如Gilibrator 2 那样，体积（V）是量测二个红外感测器之间的体积，时间（t）是一个物体（皂泡膜）通过对应体积所需要的时间。因此，单位时间的体积(V/t)就成为流速，由于电子时钟远比体积测量准确，因此，体积测量的准确性决定了仪器的总体准确性。 Gilibrator 2 由流湿式量槽组和控制基座组成，流量槽组的功能是提供测量一个物体（皂泡膜）向上通过一个己知体积的流通管。 量测通过的时间是透过安置在流通管上端和下端的一对红外线感测器完成的。体积由传感器来固定,其被设定为一级体积标准。 物体（皂泡膜）沿管壁向上运动时会启动底部感测器，当它继续向上运动时，就会启动顶部感测器，通过底部和顶部传感器时间差即为经过时间，时间信息连同体积信息发送至控制基座，计算后的流量和样本信息会随即显示在液晶显示屏上。 |

第二节: 组件

| 2.1控制单元 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 控制单元（如图2.1、2.2）包括石英控制微处理器计时系统，这种微处理器结合内置的软件，为计算流量参数提供了极精确方法。 控制单元包含下列组件： 2.1.1 按键和指示灯 ON 和OFF按键启动控制单元开和关。 删除/重设(DELETE/RESET) 按键有三种功能： 持续按压1秒钟，可以从运行中的平均数中删除最近的读值，使平均值和样本数都回到上一个值，若与打印机相连，则将打印出一个负号，平均值也回到前一个值，若与电脑相连，显示器上将出现减号，平均值也回到前一个值。 持续按压3秒钟，将使当前的读值变为零，重新开始新的样本顺序，如和打印机相连，打印机将打印一个新的行标，如流量监测软件正在运行，图形将被清除并开始新的采样顺序。 与ON按键一同按下，将设定样本的大小，反复按压DELETE/RESET按键可以调整样本大小，递增数目为五，范围从5—95。 充电指示灯 当电池充电时，LED灯亮起。 2.1.2 所显示字符 FLOW 根据使用的流量槽组不同，以立方厘米/分（CCM）或升/分（LPM）显示流量； AVERAGE 显示所采样本的当前平均流量。 SAMPLE# 显示所采样品编号（最大值99） |  | LOWBAT 当电力不足但尚能正常操作时出现此警告。如电池不及时充电，控制单元将在此信息出现后不久自动关闭。 |
|  |  | 注意 为确保仪器正常工作请为电池充分充电。 |
|  |  | WAIT 正在进行流量测定。请等待! ERROR 1 流量槽连接或调试错误。 EERROR 2 若出现此信息，请与厂家联系 2.1.3 接口组件 充电插孔 2.1 mm 直径插孔适用于标准的AC/DC 充电器或适配器，通过充电器或适配器，仪器可与墙壁电源连接使用，在野外工作时请提前为仪器充电14个小时。 打印机插孔 25针打印机连线可以使控制基座连接到：a）热敏打印机 b）矩阵式或喷墨式打印机 c）个人电脑相连接。和打印机相连的插孔使用标准DB—25 CENTRONICS 打印机连接线。我们提供Gilibrator 2 流量监测软件装备，其中包括操作手册、特殊的连接线和软件。 连接线装置 9针和15针的连接头同位于流量槽组后侧的连接插孔相连。对于活塞槽组，连接头直接与槽组的15针插孔相连。湿式槽组则需要一个15针转9针的转换器。 |

GILIAN GILIBRATOR 2 校准系统

图2.1

控制基座

GILIAN GILIBRATOR 2 校准系统

图2.2

液晶显示器

GILIAN GILIBRATOR 2 校准系统

| 2.2 湿式槽组 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 湿式流量槽（如图2.4）由皂泡生成器和感测块组成。每个皂泡生成器会产生适应流量管直径大小的皂膜。受气流推动，皂膜从管底部运动到顶部，当皂膜经过两个红外感测器时，感测器分别向控制基座发出皂膜经过的信号。按压流量槽组上的按键可以启动皂膜，使其沿流量管向上运动。 湿式槽组共有三种型号： 低流量（1至250 毫升/分） 标准流量（20毫升/分至6公升/分） 高流量（2至30公升/分） 2.2.1 皂泡生成器组件 皂泡生成器使用一种特殊的皂液来生成皂膜。这种复合型低残渣皂液是专为与流量槽组内物质相适应比提供高延伸性皂膜而设计的。 |  | 破泡器 破泡器是流量槽上部的次要腔，它可使皂膜快速扩大路径，是破碎皂膜的装置。它防止皂膜积累过多，同时让皂液流回槽底部。 贮藏管 此防溢贮藏管将流量槽上面的腔室和下面的腔室连接来，可以防止皂液蒸发而导致的皂液成分改变。 |
|  |  | 注意 空运湿式槽组时，贮藏管不可连接在出气孔或进气孔。这将防止流量槽组受压并由此引起的皂泡生成器内的破裂。 |
| 警告 湿式槽组只能使用800450号皂液，使用其它皂液可能会损坏流量槽防震器。 |  | 2.2.2 感应器块件 绕在流量管外侧位在皂膜生成器顶部腔室和底部腔室之间的是感应块（如图2.4）。感应块包括上部和下部红外感应器，它是用于计算皂膜运动经历时间的。感应块通过两个螺丝固定在皂膜生成器上（维修时拆掉）。 |
| 脉冲防震器 此内置防震器可以消除气流中的脉冲，减少皂膜的脉冲以确保最佳精确性。 皂膜启动按键 按这个按键使皂膜生成环浸没到皂液中。松开按键，生成环拉起皂液，皂膜在流量管口产生。 |  |  |

GILIAN GILIBRATOR 2 校准系统

图2.3

湿式槽组（分解图）

第三节 安装

| 3.1 系统安装 |  | 3.2 槽组安装 |
| --- | --- | --- |
| 本节描述安装Gilibrator 2 校准系统的必要步骤，具体包括最初安装、安装流量槽组、安装连接线、向湿式槽组中添加皂液和安装采样泵。图3.1 显示了Gilibrator 2 校准系统安装的整个过程。 在安装前请务必使电池充电器正确连接到控制基座的充电插孔上和墙壁的交流电源上。如充电器或适配器连接正确则充电指示灯亮起。 如在户外使用Gilibrator 2 ，请在使用前充分充电（至少14小时）。如在实验室中使用（即离墙壁AC电源很近），则安装后即可使用。 兼容性重要声明 多数为旧式Gilibrator基座设计的流量槽与新的Gilibrator 2 基座兼容。如您现有的流量槽与Gilibrator 2 基座不兼容，在仪器启动后，显示屏上会显示一个标志错误的SAMPLE#。如发现此情形，您的流量槽需送到Sensidyne 公司更新。 |  | 3.2.1 槽组安装 如图3.2和3.3，按下列步骤安装槽组： |
|  |  | 注意 安装和拆除槽组务必要抓紧并旋转槽组的下缘,不可旋转槽组的上方以免扭断槽组。 |
|  |  | 控制基座应放在平坦的水平面上。 选择合适的槽组（低流量式、标准流量式、高流量式） 紧握槽组下部并放置在控制基座的安装台上 将槽组的正面面向右侧（如图3.2），将槽组放置在控制基座的承载台上 使流量槽组下部的凸起与安装台上的凹槽吻合，如成功吻合，流量槽底部与安装台会紧密、平齐接触。 抓住流量槽组底部，顺时针旋转直到发出“咔”的声音。流量槽正面应当面向基座显示屏。 |

GILIAN GILIBRATOR 2 校准系统

图3.1

Gilibrator 2 系统安装

GILIAN GILIBRATOR 2 校准系统

图3.2

槽组安装（三维图）

GILIAN GILIBRATOR 2 校准系统

图 3.3

槽组的安装（俯视图）

GILIAN GILIBRATOR 2 校准系统

| 3.2.2连接线的连接 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 注意 在连线之前请关闭仪器。 |  | 注意 如长时间不使用湿式槽组，请重新将橡胶贮藏管连接在出气口和进气口之间。这将防止皂液蒸发并由此引起的皂液成分的改变。 |
| 若在具有9针控制基座上安置湿式槽组，将控制基座上9针插头直接插入湿式槽组后侧的连接插孔（如图2.4）。在连线前请正确匹配连接头与插孔。 将适当的打印机或计算机连线与位于控制基座左侧打印插口连接。在连线前请务必正确匹配连接头与插口。在打开Gilibrator 2仪器前请确保 连线正确，打开打印机或计算机并确保其可以接受数据。 3.2.3添加皂液 |  |  |
|  |  | 警告 如运输湿式槽组，务必将出气口和进气口之间的橡胶贮藏管拆掉。 |
|  |  | 3.2.4采样泵的连接 将准备校准的空气采样泵与湿式槽组的空气出气孔或活塞式槽组的进气管相连。请使用箱内的1/4”管子。 |
|  |  | 湿式槽组注意事项 推荐在湿式槽组和采样泵之间安装液体捕集器。这将防止在持续的校准过程中将水气带入空气采样泵。 |
| 警告 湿式槽组只能使用800450号皂液。使用其它皂液可能损坏流量槽组。 |  |  |
| 向槽组添加皂液步骤如下： 将贮藏管和流量槽组的出气孔分离（如图2.3）。用Gilibrator皂液填充已有的分装瓶。利用橡胶管，缓慢从分装瓶中倒出皂液（如图3.4）。 按住皂膜生成按键并使其处于较低位置，继续添加皂液直到皂膜生成环的倾斜的边缘浸没在皂液中。 |  |  |
| 注意 不要装的过多。 |  |  |
| 在完成填充皂液后，可拆下橡胶贮藏管。为便于以后使用请盖好分装瓶瓶盖。 |  |  |

GILIAN GILIBRATOR 2 校准系统

图3.4

加入皂液（湿式槽组）

第四节 操作

| 4.1启动 |  | 4.3 流量读出 |
| --- | --- | --- |
| 打开采样泵 多次按压皂泡生成按键以湿润流量槽的内壁，若不先“湿润”管壁则不会产生用于计时的皂泡。通过练习您将熟悉皂泡生成器。 在流量管壁湿润之后，按压控制基座上的ON按键。等待约10秒钟，这时仪器将自我检测，并打印/显示新的行标（若与计算机或打印机相连）。 4.2 皂泡生成器 为获得最佳的皂泡生成效果，请持续按压皂泡生成按键使第一个皂泡产生并通过流量管。松开压皂泡生成按键使第二个皂泡产生并通过流量管。重复此过程获得额外的读值。这是标准程序以清洁及得到一致性皂膜。 皂泡在流量管中上升，通过下部的感测器时将启动计时，通过上部感测器时将完成计时。计时信息将发送到控制基座中，在那里将执行必要的运算，显示屏上也将显示流量读值。 |  | 显示屏 此控制单元显示每一个样本的实际流量、累计样本平均流量和当前样本号。 按压DELETE/RESET键约1秒钟可以删除一个明显的错误的读值。这将自动的从平均读值中删除这个错误的读值。平均读值和样本数也将返回到前一个读值。 按压DELET/RESET键超过三秒钟可以重新开始一个新的序列。这将删除控制组件中的样本读值和平均读值。打印机将打印（在显示器上显示出）一行索引线，也将打印出或显示出序列标题。这表明一个新的序列的开始。 打印机 打印机将按顺序打印每个连续皂泡的流量，平均值和样本数的读值。 |
| 注意 若一个皂泡在完成其计时前破裂，则计时将继续进行直到另一个皂泡通过上部的感测器。这将引起错误的读值，通过按压DELETE键约1秒钟可以从平均值中将其删除。 |  |  |
| 若仪器和打印机相连，在完成打印任务后按压DELET/RESET键。若按压此键不足一秒，在显示屏上将出现一个负号。打印机将打印新的一行以显示这次删除。若和计算机相连，这种删除将显示在计算机显示器上。 |  |  |
|  |  | 注意 再一次关闭然后打开电源开关可以实现打印机自动送纸功能。 |

第五节 储存与保养

| 5.1 储存 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gilibrator 2校准系统因为设计的原因，所以基本不需要维修。但为了确保长期、无故障的使用本仪器，请您定期清洁、校准、更换湿式槽组上的防震隔膜。 短期存放 关闭控制基座的电源，采样泵和任何其它外加设备（若有用）。 如果每天都使用此仪器，则拆下与采样泵连接管。若使用湿式流量槽组，则将贮藏管连接到上部的出气孔和下部的进气孔上。将电池充电器插入控制基座上的充电插头。请充电14小时以上以供第二天的使用。 长期存放 如果长时间不使用Gilibrator 2 ，为保证仪器处于正常的工作状态，存放时请采用以下步骤： 分离流量槽组和插头之间的连接线。 采用与安装时相反的顺序，分离流量槽组和控制基座。 通过进气孔将皂液从流量槽中倒出。水平的拿着湿式槽组（进气孔朝地面），慢慢倾斜槽组直到进气孔向下倾斜45度。 持续水平拿着流量槽组，直到倒出所有皂液。 |  |  |

GILIAN GILIBRATOR 2 校准系统

| 5.2 湿式槽组的保养 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 警告 请不要使用酒精、丙酮、或其它溶解性强的清洁液清洗皂泡生成器槽 5.2.1 基本保养 如图2.4和4.1所示，松开固定螺丝，从流量槽组上拆掉感测器块 。 从出气孔盘的边缘处拆掉安全带。 用一字型的螺丝起子，利用上部腔室和盖子之间的间隙将出气孔盖撬开。 顺次移去垫圈、破泡盘。这样做可以进入流量管的内部。用清水冲洗流量管内部直到清水从流量管中溢出。前后摇晃从而清除流量管中多余的水。 重新安装破泡盘，将出气孔和破泡盘最大的孔对齐。安装垫圈。 重新安装防震盘装置，用皂液湿润O型环，然后按压出气孔盘将其置入流量管的上部腔室中。用手指用力按压 将防震盘按压入流量槽的上部腔室。 在出气孔盘的边缘以安全带密封。 重新安装感测器块。拧紧固定螺丝，将感测器块和流量槽组固定。 |  | 5.2.2防震盘膜 如图4.1，执行下列操作： 从防震盘的边缘处移开安全带，用一字型螺丝起子，利用间隙将出防震盘和上部活塞腔分离。移去O型环和脉冲防震膜。 更换新的防震膜，将防震盘倒放并将防震膜置于防震盘的正上方，同时将O型环放进在膜的上方并按进入防震盘于O型环的沟槽中。若有皱褶，请重复安装过程，直到达到平整为止。 将带O型环的防震盘按入上部腔室，重新将安全带安装到防震盘的边缘。 5.3.3 其它的湿式流量槽组保养 气密性检查：系统应该作气密性检查。在13”H2O压力下，经由连接压力计到出气孔连接，再由入气孔抽气至压力为13’’H2O。不应有漏气现象发生。 校准：建议您每年都将仪器送到厂家去进行校准。请联系Sensidyne维修部以获得RMA编号（产品返修授权书编号）、其它信息和价格。（请参阅附录C） |
|  |  | 注意 第一次校准是在您购买Gilibrator 2一年后，而不必考虑证书上的日期。 |
|  |  | 系统运输 运输仪器时，尤其是空运，请将连接出气口和进气口管子的其中一端拆下，这将平衡皂泡生成器内的压力。请勿在仪器内装有皂液时或贮藏管安装在仪器时运输。 |
| 警告 安装皂泡生成器时，在按压过程中，请不要过度用力,否则可能导致流量槽组受损。 |  |  |
|  |  | 注意 请勿使流量槽组受压。过大压力可能引起槽组爆裂，并可能导致人身伤害。 |

GILIAN GILIBRATOR 2 校准系统

图5.1

湿式槽组的保养

附录A 零件表

校准组件

基本装备：控制单元，电池充电器，手提箱，校准器证书，操作手册，流量槽（带有管子的低流量或标准流量或高流量湿式槽组，皂液、分注瓶）

具背压模拟型：基本装备加上校准盘

豪华型：基本装备，加打印机和三种湿式槽组。

豪华具背压模拟型：基本装备，加上校准盘、打印机和三种湿式槽组。

| 零件编号 | 描述 |
| --- | --- |
| 高流量湿式槽组件（2 – 3 LPM） 800270 800270-2 | 基本（120伏特 交流电） 基本（230伏特 交流电） |
| 标准流量槽组件 （20 cc -6 LPM） 800271 800271-2 800844-2 800844-2-230 | 基本（1 15伏特 交流电） 基本（230伏特 交流电） 具背压模拟型（115伏特 交流电） 具背压模拟型（230伏特 交流电） |
| 低流量湿式槽组装备（1 cc – 250 cc） 800272 800272-2 800844-1 800844-1-230 | 低流量装备（115伏特 交流电） 低流量装备（230伏特 交流电） 具背压模拟型（115伏特 交流电） 具背压模拟型（230伏特 交流电） |
| 豪华型装备（包括三种湿式槽组） 800275 800275-2 801804 801804-1 800844-4 800844-4-230 | 豪华型 （ 115伏特 交流电 ） 豪华型 （ 230伏特 交流电 ） 豪华型 无打印机（ 115伏特 交流电 ） 豪华型 无打印机（ 230伏特 交流电 ） 豪华具背压模拟型 （ 115伏特 交流电 ） 豪华具背压模拟型 （ 230伏特 交流电 ） |

附录A 零件表

| 零件编号： | 描述 |
| --- | --- |
| 配件 800274 800274-230 700721 850260 850082 850262 850260M 801841 200904 200914 401984 7017010 400674 400794-1 | 打印机标准组件 （115伏特，交流电）（包含打印机，纸，充电器，连接线） 打印机标准组件 （230伏特，交流电）（包含打印机，纸，充电器，连接线） 仅指打印机 适合WINDOWS系统的流量监测软件（包含连接线，软件和操作手册） PC连接线 编程盘组 软件用户手册 含三个槽组的豪华手提箱 乳胶管，18”（标准流量/高流量），1/4’’[ID]x7/16’’[OD],二组 乳胶管，18”（低流量），1/8’’ [ID]x7/16’’ [OD],二组 Gilibrator2交流电充电器/转换器（115伏特交流电） Gilibrator2交流电充电器/转换器（230伏特交流电） Gilibrator2交流电充电器/转换器（115伏特交流电） Gilibrator2交流电充电器/转换器（230伏特交流电） |
| 零件编号： | 描述 |
| 零件 850190-1 800267-1 800266-1 800265-1 200789 200666 200649 800331 800450 400667 800402 700560 400692 850190M | 控制基座（9针线，CE标准） 低流量湿式槽组1-250 cc/m 标准流量湿式槽组20 cc/m - 6 LPM 高流量湿式槽组2-30 LPM 贮藏管（低流量） 3/16”[ID]x5/16’’[OD]x1 1/2’’（长度） 贮藏管（标准流量） 1/4’’ [ID]x7/16’’ [OD]x2 3/4’’(长度) 贮藏管（高流量） 1/4’’ [ID]x7/16’’ [OD]x4 1/2’’(长度) 安全带（10 ft） 流量槽皂液（8 oz.） 皂液分注瓶 标准手提箱 Gilibrator2电池组 Gilibrator电池组 操作服务手册 |

附录B 规格

| 规格 |  |
| --- | --- |
| 基本规格 |  |
| 基座结构………………………………………………… | 铝金属涂漆 |
| 仪器定位………………………………………………… | 基座置于水平平面 |
| 控制键…………………………………………………… | ON(开)键 OFF(关)键 DELETE/RESET(删除/重设)键 |
| 指示……………………………………………………… | 液晶显示屏（LCD） 充电指示灯（LED） |
| 数据显示………………… ……………………………… | 流量(四位数) 平均（四位数） 样本数（二位数） |
| 显示范围………………………………………………… | 流量：0-9999 平均值：0-9999 样本数：0-99 |
| 显示信息………………………………………………… | LOW Bat (电力不足) Wait（等待） Error 1（错误1） Error 2（错误2） |
| 视觉角度 | 60° |
| 功能规格 |  |
| 操作温度…………………………………………….…… 存放温度………………………………………………… 操作湿度………………………………………………… 存放湿度………………………………………………… | 5℃至35℃（41℉至95℉） 0℃至50℃（32℉至122℉） 0—85% RH,不凝结 0—100%RH，不凝结 |
| 精度……………………………………………………… | 优于1%（湿式槽组） |
| 电器规格 |  |
| 电源（直流电）…………………………………………. 电池类型………………………………………………… 电池充电时间…………………………………………… 电池寿命………………………………………………… 输入电压………………………………………………… 输入电流………………………………………………… 传输线的要求…………………………………………… | 内置电池组 可充电式 14小时 超过300次充放电 5.5-7.5伏特，直流电 50-60毫安 RS-232 |
| 接口连接头……………………..………………………... | 充电器插头（直径2.1毫米） 连接插头，感应块（DB-9） 打印机插头（DB-25） |

# Text boxes

标准流量槽

高流量槽

流量校准系统

操作和服务手册

DELET/BUTTON按键

ON按键

OFF按键

充电指示灯

充电器插孔

显示屏

打印机/计算机 插孔

(基座侧面）

安装台

控制单元基座

连接线装置

低流量槽

热敏式打印机

9针连接头

和计算机兼容的

矩阵式打印机或

喷墨式打印机

计算机和打印机

打印机

插头

电池充电器

充电插头

空气采样泵

（使用1/4’’口径的管子）

控制基座

(3) 抓住槽组下半部分，沿箭头方向旋转直到发出“咔”的一声并处于正确位置。

注意：安装或拆除槽组时请务必抓紧槽组下半部分。

(2) 将槽组底部上的凸起与安装台上的槽对齐（如图3.3，俯视图），如正确对齐，槽组底部应该与安装台紧密相接。

(1) 选择合适的槽组并将其放在安装台上。

槽组

（基座=阴影部分）

安装台上凹槽

安装台

（亮色部分）

安装台上突起

（暗色部分）

重要说明

承载台上凹槽和凸起应该吻合

感测器块装置

9针连线插孔

（背面）

感测器块固定螺丝（2个）

管

防震盘

脉冲防震隔膜

防震O型环

垫圈

破泡盘

安全带

出气孔

流量管

皂泡启动按键

安全带

进气孔

皂泡生成环

底部托盘O型环

底部托盘

流量管

进气孔

皂泡生成按键

皂泡生成器

皂液储存室（现为空）

贮藏管

正当向皂液池中加入皂液时请将皂泡生成按键按到底并保持此状态。

倾斜的边缘

脉冲防震膜

防震盘

向皂液池中加入皂液直到皂泡生成器环浸没在皂液中

防震盘Ｏ型环

垫圈

破泡器盘

最大孔

安全带

流量槽上部腔室

流量管