Z811 漏电起痕试验仪

一、主要用途

Z811 漏电起痕试验仪主要用于固体电气绝缘材料在电场作用下表面暴露于含杂质的水的情况下耐受能力，测定其相比电痕化指数 (CTI) 和耐电痕化指数 (PTI),适用于，适用于电工电子产品设备、设备组件和部件的研究、生产和质检单位试验，也可用于绝缘材料、工程塑料、电气连接件等试验。

二、仪器特征

1、控制系统：触摸屏操作，PLC智能控制，智能化程度高。

2、显示系统：真彩液晶触摸屏显示试验界面，人性化操作。

3、液滴系统：采用进口电磁阀控制系统，测试准确可靠。

4、数据处理系统：可以选配标准USB接口，连接电脑及打印终端，能准确及时的传递试验数据，打印试验数据；

5、数据存储系统：自动存储记忆功能，极大的简便了试验的对比性及重复性。

6、排风系统：配置排风系统，并独特设计断电延时排风功能。

三、主要技术指标

1、试验电极：进口铂金电极，电极间距离4.0±0.01mm，夹角60°±5°，施加压力1N±0.001N，满足标准要求。

2、溶液电阻：溶液A为395Ω.cm±5Ω.cm；溶液B为170Ω.cm±5Ω.cm，试验优先选用A液。

3、液滴高度：30-40mm，可调节。

4、液滴滴数：1~9999，数值显示，设定次数到自动停止。

5、试验电压：100V~600V，可根据试验要求调节。

6、液滴间隔：30s±0.1s，可调节，数字显示。精度优于标准的30s±5s。

7、供电电源：220V 0.6kVA 50-60Hz 。

四、适用标准

GB/T4207-2003、IEC60112：2003、UL746A、ASTM D 3638-92、DIN 53480