简介:

天平数据打印机,简称:天平打印机,是一种针式袖珍打印机,用于连接分析天平,利用分析天平固有的RS232接口传输数据,而将分析天平所称量的数据打印出来的专用打印机.

分析天平打印机主要用途是实时打印,以纸为传输介质保存称量数据.用于需要纸质记录的实验和称量结果的记录.一般药厂的GMP生产车间要求的以纸记录称量数据的情况下,都需要使用天平打印机.

原理:

天平打印机利用高速针式打印的方法,将数据高速的打印到普通打印纸上,而并非利用色带法打印到热敏纸上,这样设计的原因是,色带打印到热敏纸上,很容易因为浸水而发生数据丢失的状况,所以天平打印机需要利用高速针式打印机直接打印到普通打印纸上,利于保存.

使用:

天平打印机一般各个分析天平厂家都有相配的专用打印机,如赛多利斯梅特勒等厂家都有自己专配的打印机,用于自己品牌分析天平的打印需求.

一般分析天平打印机都有相似的使用模式:

按一次键，打印机走纸一行；按住不放，打印机连续走纸，直至松开。在菜单设置界面下，用于返回上一级菜单。

编号功能键。每按一次，编号功能在“开”与“关”之间循环切换；按住不放并保持2秒以上则清零编号（重新从001开始）。在菜单界面下，用于切换到上一个菜单项或递增参数设定值。

统计功能键。当统计功能被打开（显示屏显示统计开），打印机每收到一个称重数据，就会自动加入到统计数据队列中，同时显示屏显示最后一次称重数据，如下图所示：

按下该键，打印机按照设定的统计输出选项，打印出统计结果，同时清空统计数据队列，显示屏显示“-----”，为下一次统计计算作准备

在统计队列非空时，按住该键并保持2秒以上，可以放弃本次统计（清空统计数据队列但不打印统计报告）。

在统计队列为空时，按住该键并保持2秒以上，可以使统计状态在“关”与“开”之间循环切换，但重新上电后，统计状态又会恢复到参数设定状态，如果想关闭统计功能，请在参数设定中关闭统计功能。

在菜单设置界面下，该键用于对参数修改做出确认。

打印当前日期和时间，按住该键超过两秒将进入时钟设置菜单。在菜单界面下，用于切换到下一个菜单项或递减参数设定值。

要求天平发送打印数据，等效于天平上的打印键。天平可能会在称重数据稳定后才会向打印机发送数据，因此，按下该键后可能并不会立即打印。

按住该键并保持2秒将进入菜单设置。

在菜单界面下，该键可在设置值之间循环切换。

技术参数

打印方式：8针或4针梭式撞击点阵打印

拷贝能力：1（原件）＋1

打印纸

外径最大ф50mm，内径ф12.5mm，纸质53～64g/m2

打印纸类型：普通纸，非热敏型。

纸宽：57mm或44mm，取决于具体机型：宽打印机芯的型号（M190G）使用57mm纸宽，窄打印机芯（M150）使用44mm纸宽。

色带

57mm纸宽：ERC-22或ERC09

44mm纸宽：ERC-05

打印字符

英文字符：ASCⅡ字符

汉字：国标一、二级汉字。

接口形式

RS232C

电源

直流14.5V / 1000mA

平均工作功耗：8W

待机功耗（不打印）：0.5W

电池（部分型号不支持）：5号镍氢充电电池，1500mAH/1.2V

工作环境

操作温度：0～50℃

相对湿度：10～80%

PTS-1O型兼容型天平打印机功能简介：

兼容：赛多利斯 梅特勒 奥豪斯 丹佛天平 AND  岛津天平 艾德姆天平 
 1数据打印：符合实验室GLP、GMP规范要求，避免因手工记录出现差错；
 2日期打印：可以在打印报告中加入时间和日期，使数据具有可追溯性；
 3数据统计：可以对多份样品称重数据进行统计计算，包括测量次数、            平均值、标准偏差、偏差系数、总和、最大值、最小值、最大偏差；
 4编号功能：可以在每份称重数据前自动添加编号，避免样品过多造成   识别混乱；
 5权限管理：禁止非授权人员操作电子天平，并可自动生成天平使用记录；
 6电子签名：通过RFID（射频识别，Radio Frequency Identification）技术识别操作员身份，并自动在报告中加入操作员签名；
 7条码识别：通过外接条码扫描器，读取样品信息并自动在报告中加入；
 8数据记录：可记录多达上万条称重数据，并通过U盘导出到Excel电子表格，用于研究分析。
   除上述功能外，天平打印机还具有天平校准数据记录等功能。

三类天平打印机的功能区别

| 功能 产品系列 | 基础型PTS-10型 | 常规型PTS-11型 | 高端型PTS-12型 |
| --- | --- | --- | --- |
| OLED中文显示屏 |  | √ | √ |
| 数据打印 | √ | √ | √ |
| 日期打印 | √ | √ | √ |
| 数据统计 |  | √ | √ |
| 编号功能 |  | √ | √ |
| 记录数据曲线 |  |  | √ |
| 数据导出 |  |  | √ |
| 用户权限管理 |  |  | √ |
| 电子签名 |  |  | √ |
| 外接条码扫描器 |  |  | √ |
| 选配充电电池 |  | √ | √ |

连接打印机

1、断开天平以及打印机的电源，使用打印机附带的数据线将天平和打印机连接起来，接口电缆有唯一的方向性，请按正确的方向连接。如下图所示。

2、将附带的电源适配器接入220V交流电源，另一端接入打印机的电源输入插座。

3、开启天平，打开打印机电源开关，如果连接的是赛多利斯电子天平，则打印机电源由天平控制，但电源开关须处于开启状态（开关置于“|”状态）。

4、使用完成后，关闭打印机电源开关，长时间不使用，请取下打印机电源适配器。仪器具有低功耗设计，不必频繁开关打印机电源，如果连接的是赛多利斯电子天平，则关闭天平的同时打印机也将关闭。

兼容模式：该天平打印机可兼容市场上任何打印机产品，包括赛多利斯，梅特勒，奥豪斯，AND，艾德姆，丹佛，岛津天平等分析天平。并能安装到其他实验设备仪器上。

维护和保养

1、清洗打印机时，请勿使液体流入打印机内

2、绝对不能使用任何有刺激性的溶液

3、清洗前，应先移去电源和接口电缆线

4、清洗后，请用柔软的干布擦拭打印机

5、本打印机功耗较低，可长期处于待机状态。

6、长期不使用时，请将打印机放入原包装箱，置于干燥通风场所。

7、务必使用原厂耗材，劣质色带会损坏打印机芯。

卡纸处理：

将多余打印纸用剪刀去除，然后按键将剩余的纸吐出，切不可强行拉出。

天平打印机图片