
## NS1000参数表



尺寸（mm）:内：998\*470\*1620

外：1000\*505\*2160

空气处理量：240m³/h

柜内体积：0.76m³

储存容量：200瓶（每瓶500ml）

盛水盘：18L

\*层板承重：50kg

空气交换率：315times/hour

总功率：30watt

电流：1.2A

音量:≤50dba

电压/频率：220V/50Hz

**材质：**



**柜体**：1.2mm镀锌钢板，涂有抗酸碱的环氧树脂涂层，承重部件采用3.0mm加厚镀锌钢

**门体**：铝合金嵌5mm高品质透明亚克力，内设暗藏式永磁磁体

**盐酸盒**：PP材质储存强酸（400\*300\*285mm）

**盐酸盒存放容量**：12瓶/500ml瓶

**磁性标贴**：化学品种类标识

**前门板**：双门，尺寸500宽\*1735mm高，铝合金四面镶嵌高品质亚克力门板（总厚度20mm）

**门把手**：4种样式可选（黑色，白色，立式，大拉手）

**可调层板**：承重50kg，均匀通风孔可调层板8块

**\*LED显示屏**：超大LED智能显示屏，显示柜内温度，风机转速，过滤器寿命倒计时，过滤器出风口和室内空气TVOC浓度(可选)

**\*室内空气VOC监测器**：24小时实时在线监测室内空气TVOC浓度并显示PPM值。(可选)

**\*过滤器饱和监测报警器**：24小时实时在线监测过滤器出风口TVOC浓度并显示PPM值(可选)

**\*风机转速调节**：可手动调节风机转速，保证最佳风速

**盛水盘**：18L容量，附带吸附垫

**风机**：24伏电流，美国进口风机，性能稳定，超静音，无刷电机

**接口**：抗电磁干扰电源线。

**过滤模块**：聚丙烯（PP材质）

**过滤器型号可选：**

YJ型过滤器，主要针对有机气体

TY型过滤器，对酸性气体和有机气体吸附能力强

HEPA过滤器，H14，针对粒子过滤器，对大于0.3μm的粒子，过滤效率达99.995%。