| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能萃取仪 | CH601-4 | - 样品处理系统 1.1 内置水浴锅可恒温在一定温度，便于处理样品，同时还具有超声 和搅拌功能，方便用户水解特殊样品，自动化进样，精确控制进样量，一次可连续处理4个样品 1.2 样品池体积 2～120ml 1.3 超声波频率 40千赫 1.4 样品加热温度：室温～75℃ 1.5 控温精度：±1℃ 1.6 磁力搅拌器，分30档不同速度，使用程序控制搅拌 2 萃取处理系统 2.1液-液萃取、固相萃取、微珠萃取、纳米磁粉萃取、中空纤维萃取多种萃取模式可选，一机多用，一键自动完成，待处理样品各种形态均可实现自动萃取，同时多种破乳技术相结合，有效解决了乳化问题 2.2 萃取池体积： 10ml、30ml，满足不同用户需求 2.3 固相萃取适配器：1ml、3ml、5ml，适用市场上固相萃取柱，上样量不限 3 吹干浓缩系统 3.1加热和吹扫双重模式针对萃出液进行吹干工作，同时可精确定容，保证萃取结果的准确性，样品损失小，定容耗时短，吹干浓缩过程为全封闭系统，废液自动收集，减少对实验人员的危害，绿色环保，样品、溶剂多流路，自动选择溶剂，自动清洗，废液独立通道，有效避免交叉污染； 3.2 吹干加热温度：室温～85℃ 3.3 控温精度：±1℃ 3.4 定容精度：±10μl（极性溶剂）、±20μl（弱极性溶剂） 4 软件控制系统 4.1 可同时储存多种应用方法，同时用户可以自动编辑、存储、修改和删除特定样品的应用方法 4.2可根据用户需要量身开发萃取程序，一站式售后服务，也可根据用户要求开放程序平台，方便用户方法开发，随时可升级的萃取程序数据库，方便用户调用，操作界面清晰，方便用户直接编辑； 5 标准配件配置 仪器配件（标配）. 序号; 名称; 规格; 单位; 数量; 备注. 1; 过滤器 总计; 套; 100. 2; 胶塞; 个; 100. 3; 尿杯; 个; 100. 4; 萃取瓶; 30ml; 套; 10. 5; 瓶塞; 套; 10. 6; 固相萃取适配器; 3ml; 套; 1. 7; 固相萃取适配器; 1ml; 套; 1. 8; 固相萃取底座; 个; 20. 9; 塑料试管; 10ml; 个; 10. 10; 收集瓶; 10ml; 套; 10. 11; 瓶盖; 硅胶; 个; 100. 12; 吹干适配器; 个; 2. 6 仪器配置 6.1 萃取仪主机（CH601-4）一台 6.2 标准配件 注：所有指标仅供参考，详细参数以实际仪器为准，本公司保留仪器升级、修改参数之权利 |