CHCOD-810型便携式COD测定仪

技术指标

  - 测量范围：5～2000mg/L，（分5～200mg/L、200～1000mg/L、1000～2000mg/L三个量程）超过稀释测定。

  - 示值误差：≤±5 %

  - 重复性  ：≤3%

  - 抗氯干扰：≤2000mg/L

  - 光学系统：420nm（低量程）及610nm（中、高量程）

  - 温控系统：室温~180℃可设定，COD消解温度为165℃。

  - 控温精度：±1℃

  - 控温时间：1~999min可调

  - 消解时间： 15min。

  - 光学稳定性：仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A

  - 批处理量：4个水样（或选16个水样）

  - 外形尺寸：COD测定仪 80mm×230mm×55mm

消解仪105mm×160mm×90mm

  - 重量：  主机0.5kg   消解仪：1kg

  - 主机功耗：电流＜40uA；消解器功耗：＜65W

  - 正常使用条件：

⑴ 环境温度:5～40℃   ⑵ 相对湿度: ≤85%

⑶ 供电电源: 主机：  4节5#电池

消解仪：汽车点烟器或220V电源

⑷ 无显著的振动及电磁干扰，避免阳光直射。

仪器特点

- 消解仪与测定仪分开，不影响测量精度。温度PID自动控温、计时。

- 高性能超低功耗16位单片机，仪器待机时间可达6个月以上。

- 操作省时。COD消解只需15min。

- 冷光源、窄带干涉光学系统，光学稳定性好。

- 数据断电保护功能。

- 可各保存COD标准曲线50条及199个测定值（含带时间标签年、月、日、时、分、秒的COD值、吸光值及透光率）

- 具USB端口，可以联接电脑进行记录读取或将存储数据打印出来。

- LCD大屏液晶显示，操作方便直观。

- 主机机壳采用模压ABS材料，IP65设计，防水防尘性能好。

- 可选打印功能及应急备用的蓄电池。

配制清单

主机1台、消解仪1台、便携箱1个、消解比色管20支，试管架1个，COD试剂1套，交直流转换器（220V/12V）1个，汽车点烟器连接线1条，消解防护罩1个，使用说明书1份，产品合格证1份及保修卡1份。

注：1. 如不需携带外出，消解仪可选用16孔的DIS-16型数控多功能消解仪。此消解仪采用220V电源。

2.可选配便携式打印机及蓄电池