工业余氯分析仪 GCL-310

主要特点:

1.中文显示、中文菜单、中文记事：采用菜单结构，类似微机操作，操作简单，操作步骤全程中文提示，可不用说明书，即可方便完成。

2.多参数同屏显示：在同一屏幕上显示余氯、温度、pH值、输出电流（HOCL或余氯电极输入电流）、状态和时间。

3.历史曲线：每隔5分钟自动存储一次余氯测量数据，可连续存储一个月的余氯值。在同一屏上提供“历史曲线”显示和“定时定点”查询两种功能。

4.记事本功能：记事本忠实记录仪表的操作使用情况和报警发生时间，便于管理。

5.监测电极功能：每次标定的方式、时间和结果均有记录，便于查询、分析电极变化规律。

6.数字时钟功能：提供各种功能的时间基准。

7.优良的显示方式：选用带背光的192× 64点阵图形式液晶显示屏，

实现了图形和中文的显示。可调的均匀背景光，

在户外昏暗条件下也能清晰观察操作。

8.仪表稳定不死机：看门狗程序确保仪表连续工作不会死机。

9.手动电流源功能：可检查和任意设定输出电流值,方便检测记录仪和下位机。

10.软件设定电流输出方式：软件选择是0～10mA或4～20mA输出, 而不需用户拨任何开关。

技术参数:

1、测量范围： 余氯：0～20.00mg/L，         分辨率：0.01mg/L；

HOCL：0～10.00mg/L，         分辨率：0.01mg/L；

pH值：0～14.00pH，          分辨率：0.01pH；

温 度：0～99.9℃，           分辨率：0.1℃；

2、精度：余氯：±2%或± 0.035mg/L 取较大者；   HOCL：±2%或± 0.035mg/L 取较大者；

pH值：±0.05pH ；                  温度：±0.5℃（0～60.0℃）；

3、样品温度：0～60.0℃，0.6MPa；

4、 样品流速：200 to 250 mL/1min 自动可调；

5、最低检测限：0.01mg/L；

6、电子单元重复性误差：余氯：±0.02mg/L, pH值：±0.02pH；

7、稳定性：余氯：±0.02（mg/L）/24h,  pH值：±0.02pH/24h；

8、pH输入阻抗：≥1012Ω ；

9、时钟精度：±1分/月；

10、电流隔离输出：0～10mA（负载<1.5 kΩ ）, 4～20 mA（负载<750 Ω ）；

11、输出电流误差：≤±1%FS ；

12、数据存储数量：1个月（1点/5分钟）；

13、高低报警继电器：AC220V，7A；迟滞量0～5.00mg/L任意调节；

14、RS485通讯接口(选配)；

15、电源： AC220V±22V ，50Hz±1Hz；可选配DC24V供电。订货不指明按AC220V配；

16、防护等级：IP65；

17、外形尺寸：146（长）×146（宽）×108（深）mm，开孔尺寸：138×138 mm；

注：也可壁挂安装，请订货时指明。

18、功率：≤10W；

19、重量： 二次表：0.8kg，流通池带余氯、pH电极重2.5kg；

20、工作条件：环境温度 0～60℃   相对湿度 <85%；

21、采用流通式安装、进出水口径Φ10。