DDG-2519型工业电导率仪

DDG-2519型工业电导率仪是我公司最新开发的二或四线制变送器式智能工业电导率仪，它采用了全新的设计模式，高性能、高可靠性，LCD显示，是专门为化工、电站、电子以及发酵等行业测量水质研制的。可配套多种电极，量程最大可达2000μS/cm。仪表具有隔离4～20mA输出。抗干扰能力强，传输距离远，传输距离可达200米

主要特点

(1)采用最新单片微机，功耗低，外围器件少，高性能，

高稳定性，高可靠性。

(2) LCD显示，按键可分别显示电导率值和温度值。

(3)可配套三种电极常数的电极。

(4)参数掉电保护。

(5)四档量程自动切换。

(6)自动温度补偿。

(7) 4～20mA隔离电流输出。

技术指标

(1)工作条件

a. 环境温度：0～55℃

b. 相对湿度：小于85％

c. 供电电源：24V±5%

d. 被测溶液温度:5～55℃。

(2)电导率量程: 0.01电极:0～20.0μS/cm

0.1电极:0～200.0μS/cm

1.0电极:0～2000μS/cm

10电极: 0～30000μS/cm

温度量程: 0～85℃

(3)电导率测量基本误差:±1%F.S

温度测量基本误差:±0.5℃

(4)温度补偿范围及影响误差:5～55℃,±0.5％F.S/10℃

(5)隔离电流输出及基本误差: 4～20mA(RL≤500Ω)±0.5％F.S