DOG-2082型工业溶氧仪

DOG-2082型工业溶氧仪是我公司生产的高智能化在线连续监测仪。可以配DOG-208极谱式电极，自动实现从ppb级到ppm级的宽范围测量，是检测锅炉给水、凝结水、环保污水等行业的液体中氧含量测量的专用仪器

仪器特点：

全中文显示,操作方便：

全中文显示,界面美观：采用高分辨率的液晶显示模块,所有的数据、状态和操作提示都是中文显示,完全没有厂家自己定义的符号或代码。

简单的菜单结构,文本式的人表对话： 与传统的仪表相比, DOG-2082功能增加了很多,但由于采用了分门别类的菜单结构,类似微机的操作方法,使用起来更清晰、方便。不必记忆操作步骤和操作顺序;可以不用说明书,按照屏幕上的提示就可操作。

多参数同时显示：在一屏上同时显示氧浓度值、输入电流或输出电流、温度、时间和状态。主显示以10?10mm规格显示氧浓度值,醒目,可视距离远；6个副显示以5?5的规格显示输入电流或输出电流、温度、状态、星期、年月日和时分秒等,以满足用户的不同使用习惯和提供仪表的时间基准。

技术指标

1、测量范围：0～100.0 ug/L；0～20.00 mg/L（自动切换）；0～60℃；

分辨度：0.1 ug/L；0.01 mg/L；0.1℃；

2、整机基本误差：ug/L：±1.0%FS；mg/L：±0.5%FS，温度：±0.5℃；

3、整机示值重复性：±0.5%FS；

4、整机示值稳定性：±1.0%FS；

5、自动温度补偿范围：0～60℃，25℃为基准；

6、响应时间：<60秒（终值的98%，25℃） 37℃：98%终值<20秒；

7、时钟精度：±1分/月；

8、输出电流误差：≤±1.0%FS；

9、隔离输出：0～10 mA（负载电阻<1.5KΩ ）

4～20 mA（负载电阻<750Ω ）；

10、RS485通讯接口（选配）；

11、数据存储数量：1个月（1点/5分钟）；

12、数据连续掉电保存时间：10年；

13、报警继电器：AC220V，3A；

14、电源：220V±10%  50±1HZ；

15、外形尺寸：二次表：146（长）*146（宽）*108（深）*mm

开孔尺寸：138*138mm

16、重量：二次表：0.8Kg；

17、工作条件：环境温度：0～60℃  相对湿度：<85%；

18、进出水连接管道：硬管或软管，外径有Φ8、Φ10、Φ12三种规格。