DCSG-2099多参数工业水质分析仪

DCSG-2099多参数工业水质分析仪，能同时测量：电导、TDS、电阻率、温度、pH、ORP、溶氧、溶氧饱和度、余氯，共九个参数。各通道之间相互独立，无切换开关转换，互不干扰。需要某个值同时有，可按照要求来做。如需要测PH和电导、溶氧仪，只需做成同时测PH和电导、溶氧仪即可。

主要特点：

中文菜单式操作：采用菜单结构，类似微机操作，操作简单，操作步骤全程中文提示，可不用说明书，即可方便完成。

多参数同屏显示：在同一屏幕上显示电导、温度、pH值、ORP、溶氧、次氯酸或者余氯。还可切换显示每个参数对应的4～20mA电流值和电极信号。

电流隔离输出：六路独立4～20mA电流，采用光电耦合隔离技术，抗干扰能力强，可远传。

RS485通讯接口：可方便联入计算机进行监测和通讯。

手动电流源功能：可检查和任意设定输出电流值,方便检测记录仪和下位机。

自动温度补偿：在0～99.9℃自动温度补偿。

防水防尘设计： 防护等级IP65，适宜户外使用。

技术指标：

1、显示方式： 中文液晶显示，中文菜单式操作。

2、电导率： 0～99.9℃。

0.01～30μS/cm;(K=0.01电极)；   0.1～300μS/cm;( K=0.1电极)；

1.0～3000μS/cm;( K=1.0 电极)；  10～30000μS/cm;( K=10.0电极）

30～200mS/cm(K=30.0 电极)（特殊定制，确定为宽量程，请提前告知）

3、电导精度：±0.5%FS，±0.3℃。

4、pH：测量范围：(0.00～14.00)pH； 电子单元基本误差：±0.02pH。

5、仪器的基本误差：±0.05pH。

6、温度：测量范围：(0.0～100.0)℃；电子单元基本误差：0.3℃。

7、仪器基本误差：0.5℃（0.0℃≤ T≤ 60.0℃）；其它范围1.0℃。

8、ORP： 测量范围：(-1999～1999)mV；电子单元基本误差：±1mV。

9、仪器的基本误差：±5mV。

10、溶氧：测量范围：0～100.0 ug/L,0.00～20.00mg/L，0.0～200.0%。

11、整机基本误差：ug/L：±1.0%FS；mg/L：±0.5%FS ，温度：±0.5℃。

12、余氯：测量范围：0～20.00mg/L；分辨率0.01mg/L。

13、余氯精度：±2%或± 0.035mg/L 取较大者。

14、TDS：  测量范围： 0.000～999.9 mg/L, 1.000 g/L～19.99 g/L。

15、电子单元基本误差：±1.0％(FS)；   仪器基本误差：±2.0％(FS)。

16、电阻率：测量范围：0～20.00 MΩ•cm。

17、电子单元基本误差：±1.0％(FS)；   仪器基本误差：±2.0％(FS)。

18、各通道之间相互独立，各通道的数据同时测量。

19、电导、温度、pH、ORP、溶氧、余氯同屏显示，其它的可切换显示。

20、电流隔离输出：各参数独立4～20 mA （负载< 750 Ω）。

21、电 源：AC220V±22V 、50Hz±1Hz，可选配DC24V±2.4V。

22、RS485通讯接口(选配)。

23、防护等级：IP65。

24、工作条件：环境温度0～60℃ ，相对湿度≤90℅。

25、整套仪表重量： 40.0 kg。

26、外形尺寸：146mm（宽）×146 mm（高）×108 mm（厚）；开孔尺寸：138*138mm