日本KONICA MINOLTA(柯尼卡美能达)便携式色差计

型号:CR-400/410两种型号

产品特点:

★CR-400/410乃最新型号的色彩色差计，不但秉承了CR-300/310 的各项优点，并加添了下列全新功能：

★更加方便 ─ 探头备有液晶显示屏能单一使用，亦可连接数据处理器或计算机软件。

★更加全面 ─ 可显示色度图及多种色度数据。

★更加专业 ─ 客户可自行设定各行业指数的方程式。

★更加清晰 ─ 液晶显示屏比CR-300/310系列增大四倍。

★测量数据及各式配件与CR-300/310系列完全相容。

产品用途：塑胶、橡胶、涂料、印刷、印染及陶瓷等行业色差分析

| 名称 | 色彩色差计 |  |
| --- | --- | --- |
| 型号 | CR-400 | CR-410 |
| 照明/受光系统 | 漫射照明/垂直测量接收探头 (包含镜面反射） | 大区域漫射照明/垂直测量接收探头 (包含镜面反射） |
| 传感器 | 硅光敏元件（6组） |  |
| 显示范围 | Y: 0.01～160.00% (反射率) |  |
| 照明光源 | 脉冲氙灯 |  |
| 测量时间 | 1秒 |  |
| 最小测量间隔 | 3秒 |  |
| 电池性能 | 约800次 |  |
| 测量/照明区域 | Φ8mm/Φ11mm | Φ50mm/Φ53mm |
| 重复性 | 标准偏差ΔE*ab0.07以内，白板校正后，以10秒间隔测量白色校正板30次 |  |
| 器间差 | ∆E*ab0.6以内 | ΔE*ab:0.8以内 |
|  | （测量BCRA系列12色板的平均值） |  |
| 标准观察者 | 近似2°观察角，符合CIE1931标准视察者 |  |
| 光源*1 | C、D65 |  |
| 显示*1 | 色度值，色差值，合格/警告/不合格模式 |  |
| 容差判断*1 | 色差容差（矩形和椭圆形容差） |  |
| 色空间/色度值 | XYZ，Yxy，L*a*b*，Hunter Lab，L*C*h，Munsell（仅用于C光源），CMC (l:c)，CIE1994，Lab99，LCh99，CIE2000，CIEWI-Tw（仅用于D65光源），WI ASTM E313（仅用于C光源），YI ASTM D1925（仅用于C光源），YI ASTM E313（仅用于C光源），用户参数（最高可设置6组） |  |
| 语言 | 操作按键：英语 |  |
|  | 液晶显示屏幕：英语（默认） |  |
|  | （显示：德语，法语，意大利语，西班牙语，日语）*1 |  |
| 内存 | 1000（测量探头和数据处理器存储不同的数据） |  |
| 标准色 | 100 |  |
| 校正通道*1 | 20个（ch00：白板校正，ch01~ch19：用户校正） |  |
| 显示 | 点阵式带背光的液晶显示器 |  |
| 端口 | RS-232C（用于处理器/电脑） * 波特率：4800、9600、19200(bps)；出厂时为9600bps |  |
| 电源 | 4节碱性电池或镍氢电池，专用电源适配器 |  |
| 尺寸 | 102（宽）× 217（高）× 63（长）mm | 102（宽）× 244（高）× 63（长）mm |
| 重量 | 约550g | 约570g |
|  | 含电池，不含RS-232C连接线 |  |
| 操作温湿度范围 | 0～40°C，相对湿度：85%以下，无凝露 |  |
| 存储温湿度范围 | -20～40°C，相对湿度：85%以下，无凝露 |  |
| 其他 | LCD背光开关功能，在开启状态时，测量完成后保留30秒 |  |
| 名称 | 数据处理器 |  |
| 型号 | DP-400 |  |
| 显示范围 | Y：0.01～160.00% (反射率) |  |
| 测量时间*2 | 1秒 |  |
| 最小测量间隔*2 | 3秒 |  |
| 电池性能 | 约800次 |  |
| 光源 | C，D65 |  |
| 显示 | 色度值，色差值，色差图，合格/警告/不合格模式 |  |
| 容差判断*2 | 色差容差（矩形和椭圆形容差）只用于显示功能 |  |
| 色空间/色度值 | XYZ，Yxy，L*a*b*，Hunter Lab，L*C*h，Munsell（仅用于C光源），CMC (l:c)，CIE1994，Lab99，LCh99，CIE2000，CIEWI-Tw（仅用于D65光源），WI ASTM E313（仅用于C光源），YI ASTM D1925（仅用于C光源），YI ASTM E313（仅用于C光源），用户参数（最高可设置6组） |  |
| 语言 | 操作按键：英语，液晶显示屏幕：英语（默认）显示：德语，法语，意大利语，西班牙语，日语； |  |
| 内存 | 最多可存储2000个数据（100页） 仪器还能对所存储的数据（一个或所有的数据）进行删除和恢复的操作 |  |
| 标准色*2 | 与测量探头连接以后可以存储100个数据，亦可以通过输入的方式将数据存储在处理器里面 |  |
| 校正通道*2 | 与测量探头连接以后有20个 (ch00：白板校正通道，ch01~ch19：用户校正通道） |  |
| 页面 | 100页 |  |
| 显示 | 点阵式带背光的液晶显示器，含对比调整 |  |
| 打印 | 热敏打印机（也能打印图表）每次测量完成以后可自动打印（也可不打印） |  |
| 统计功能 | 最大值，最小值，平均值和标准偏差 |  |
| 自动测量*2 | 日期和时间显示：年，月，日，小时，分钟 计时器：3秒~99分；（一些测量模式要超过3秒） |  |
| 端口 | RS-232C波特率（bps）：19200（与电脑连接以后） 与电脑连接后，测量探头的波特率就会自动设定到以上的数值 |  |
| 电源 | 4节碱性电池或镍氢电池，专用适配器 |  |
| 尺寸 | 100（宽）× 73（高）× 255（长）mm |  |
| 重量 | 约600g（不含电池和卷纸) |  |
| 操作温湿度范围 | 0～40°C，相对湿度：85%以下，无凝露 |  |
| 存储温湿度范围 | -20～40°C，相对湿度：85%以下，无凝露 |  |
| 其他 | 用户校正功能（多点校正/手动校正），自动测量平均功能，印表机自动打印功能，可以输入测量数据的功能，打印色空间的功能，数据保护功能，背光指示开关功能，蜂鸣功能，色空间选择功能，遥控模式（存储数据输出），文字输入功能 |  |