广州深华公司提供的安泰BSC-ⅡA2系列生物安全柜质量过硬，物美价廉。

广州深华提供的BSC-ⅡA2系列生物安全柜用于生物安全实验室和其他实验室的生物安全隔离设备。可以防止有害悬浮微粒及气溶胶的扩散；对操作人员、样品和环境提供保护。本公司生产的生物安全柜严格按照NSF-49等的标准进行，除了采用通常的浮层分析和粒子计数法外，还使用微生物法评定生物安全柜的性能。

安泰BSC-ⅡA2系列生物安全柜主要特点：
1.符合中国SFDA的YY0569标准和美国NSF/ANSI49标准中二级生物安全柜分类为A2型的要求。

2.垂直层流负压机型。70%的空气经过滤后循环使用，30%的空气经过滤后可向室内排出或接到排风系统。

3.在送风和排风系统都设置“零泄漏”专利技术的优质HEPA或ULPA过滤器，确保达到洁净度ISO 5级（100级）或ISO 4级（10级）。（专利号：ZL200820109130.9）

4.负压环绕的双层箱体，确保无污染泄漏。工作区全部采用SUS304不锈钢，圆弧角内胆一次成型增加自洁功能。

5.配置大于4升的SUS304全不锈钢集液槽。

6.隔离操作面10o倾斜设计，更符合人体工程学运力，使操作者更舒适。

7.滑动前窗采用日本进口的悬挂升降系统，使用大于5mm厚的安全玻璃能任意升降定位、性能可靠、免维护。关闭密封后便于灭菌处理。（专利：ZL97235425.5）。

8.可卸式圆弧型搁手板，减少作业疲劳，便于搬运。

9.前吸入口采用无阻碍回风的专利技术（专利号：ZL200520140353.8）。

10.全中文人机对话界面，轻触按键操作。液晶屏实时显示下降风速、吸入风速、过滤器使用寿命和堵塞报警、风机运行状况和故障报警、实时监测与显示机组运行时间等参数。

11.前窗开启高度限位声光报警系统与照明控制联动。

12.照明和杀菌系统的安全互锁系统。

13.工作区配置防溅安全电源插座和各种气管连接阀门，便于操作者使用。

14.进口的风机智能风量自动补偿系统, 确保在过滤器阻力增加50%的情况下风机风量变化小于10%，提高安全性。

15.严格的柜体防泄漏检测，确保柜体在500Pa的条体下无任何泄漏。

16.严格的HEPA/ULPA过滤器防泄漏检测，确保可扫描过滤器漏过率≤0.01%，不可扫描过滤器漏过率≤0.005%。

安泰BSC-ⅡA2系列生物安全柜技术指标：

BSC-1000ⅡA2型生物安全柜

洁净等级：HEPA：ISO 5级（100级）/ULPA：ISO 4级（10级）；
过滤器级别/过滤效率：HEPA：≥99.995%,@0.3μm/ULPA：≥99.999%,@0.12μm；
下降风速(m/s)：0.35；
流入风速(m/s)：0.55；
噪声(dB(A))：≤58；
电源：～220V,50Hz；
人员防护：撞击式采样器的菌落总数≤10CFU/次；狭缝式采样器的菌落总数≤5CFU/次；
受试产品防护：菌落总数≤5CFU/次；
交叉感染防护：菌落总数≤2CFU/次；
最大额定功率（含备用插座）（KVA）：2．0；
重量(kg)：260；
工作区尺寸(mm)：970x600x620；
外形尺寸(mm)：1200x790x2050；
荧光灯规格（W）和数量：18 x 2；
紫外灯规格（W）和数量：20 x 1；
照度（Lx）：≥800；
排风方向：顶出；

BSC-1300ⅡA2型生物安全柜

洁净等级：HEPA：ISO 5级（100级）/ULPA：ISO 4级（10级）；
过滤器级别/过滤效率：HEPA：≥99.995%,@0.3μm/ULPA：≥99.999%,@0.12μm；
下降风速(m/s)：0.35；
流入风速(m/s)：0.55；
噪声(dB(A))：≤60；
电源：～220V,50Hz；
人员防护：撞击式采样器的菌落总数≤10CFU/次；狭缝式采样器的菌落总数≤5CFU/次；
受试产品防护：菌落总数≤5CFU/次；
交叉感染防护：菌落总数≤2CFU/次；
最大额定功率（含备用插座）（KVA）：2．1；
重量(kg)：300；
工作区尺寸(mm)：1270x600x620；
外形尺寸(mm)：1500x790x2050；
荧光灯规格（W）和数量：30 x 2；
紫外灯规格（W）和数量：20 x 1；
照度（Lx）：≥800；
排风方向：顶出；

BSC-1600ⅡA2型生物安全柜

洁净等级：HEPA：ISO 5级（100级）/ULPA：ISO 4级（10级）；
过滤器级别/过滤效率：HEPA：≥99.995%,@0.3μm/ULPA：≥99.999%,@0.12μm；
下降风速(m/s)：0.35；
流入风速(m/s)：0.55；
噪声(dB(A))：≤62；
电源：～220V,50Hz；
人员防护：撞击式采样器的菌落总数≤10CFU/次；狭缝式采样器的菌落总数≤5CFU/次；
受试产品防护：菌落总数≤5CFU/次；
交叉感染防护：菌落总数≤2CFU/次；
最大额定功率（含备用插座）（KVA）：2．1；
重量(kg)：350；
工作区尺寸(mm)：1570x600x620；
外形尺寸(mm)：1800x790x2050；
荧光灯规格（W）和数量：36 x 2；
紫外灯规格（W）和数量：20 x 1；
照度（Lx）：≥800；
排风方向：顶出；

专业的深华公司提供专业的产品、专业的售前、售中、售后服务，将使您的工作能够收到事半功倍的效果。