广州深华公司提供的安泰BHC系列生物安全柜质量过硬，物美价廉。

安泰BHC系列生物安全柜主要特点：
BHC-ⅡA2系列生物安全柜产品特点

1、符合中国SFDA的YY0569标准和美国NSF/ANSI49标准中二级生物安全柜分类为A2型的要求。
2、垂直层流负压机型。70%的空气经过滤后循环使用，30%的空气经过滤后可向室内排出或接到
    排风系统。（专利号：ZL200530171806.9）
3、在送风和排风系统都设置“零泄漏”专利技术的优质HEPA或ULPA过滤器，确保达到洁净度
    ISO 5级（100级）或ISO 4级（10级）。（专利号：ZL200520140347.2）
4、负压环绕的双层箱体，确保无污染泄漏。工作区全部采用SUS304不锈钢，圆弧角内胆一次成型
    增加自洁功能。
5、配置大于4升的SUS304全不锈钢集液槽。
6、垂直的隔离操作面设计，使操作者能获得最大的工作空间。
7、滑动前窗采用日本过的悬挂升降系统，使用大于5mm厚的安全玻璃能任意升降定位、性能可    靠、免维护。关闭密封后便于灭菌处理。（专利号：ZL97235425.5）
8、前吸入口采用无阻碍回风的专利技术（专利号：ZL00520140353.8）。
9、全中文人机对话界面，轻触按键操作。液晶屏实时显示下降风速、吸入风速、过滤器使用寿命
    和堵塞报警、风机运行状况和故障报警、实时监测与显示机组运行时间等参数。
10、前窗开启高度限位声光报警系统志照明控制联动。
11、照明和杀菌系统的安全互锁系统。
12、工作区配置防溅安全电源插座和各种气管连接阀门，便于操作者使用。
13、进口的智能风量自动补偿系统，确保在过滤器阻力增加50%的情况下风机风量变化小于10%。
      提高安全性。
14、严格的柜体防泄检测，确保柜体在500Pa的条件下无任何泄漏。
15、严格的HEPA/ULPA过滤器防泄漏检测，确保可扫描过滤器漏过率≤0.01%，不可扫描过滤器漏
      过率≤0.005%

BHC-ⅡB2系列生物安全柜产品特点

符合中国SFDA的YY0569标准和美国NSF/ANSI49标准中二级生物安全柜分类为B2型的要求。
2、垂直层流负压机型。100%的空气经过滤后向室外排出或接到排风系统。
3、送风和排风系统都设置“零泄漏”专利技术的优质HEPA或ULPA过滤器，确保达到洁净度ISO 5级
   （100级）或ISO 4级（10级）。（专利号：ZL200520140347.2）
4、负压环绕的双层箱体。工作区全部采用SUS304不锈钢一体成型，无接缝圆弧角结构增加自洁功
    能。
5、配置大于4升的SUS304全不锈钢集液槽。
6、垂直的隔离操作面设计，使操作者能获得最大的工作空间。
7、滑动前窗采用日本过的悬挂升降系统，使用大于5mm厚的安全玻璃能任意升降定位、性能可靠、
    免维护。关闭密封后便于灭菌处理。（专利号：ZL97235425.5）
8、超强的V形气流槽配以人性化的翼形搁手，既确保达到负压保护功能又减速轻操作者的疲劳感。
9、全中文人机对话界面，轻触按键操作。液晶屏实时显示下降风速、吸入风速、过滤器使用寿命和
    堵塞报警、风机运行状况和故障报警、实时监测与显示机组运行时间等参数。
10、前窗开启高度限位声光报警系统志照明控制联动。
11、照明和杀菌系统的安全互锁系统。
12、工作区配置防溅安全电源插座和各种气管连接阀门，便于操作者使用。
13、进口的智能风量自动补偿系统，确保在过滤器阻力增加50%的情况下风机风量变化小于10%。
      提高安全性。
14、送、排风管路采用BELIMO执行器PDI控制阀门，有效降低外界气流对安全柜的影响。
15、严格的柜体防泄检测，确保柜体在500Pa的条件下无任何泄漏。
16、严格的HEPA/ULPA过滤器防泄漏检测，确保可扫描过滤器漏过率≤0.01%，不可扫描过滤器漏
      过率≤0.005%
17、分体结构，支架与上箱体可以分离，便搬运和就位。

BHC-IIA/B3系列生物安全柜产品特点

符合中国SFDA的YY0569标准和美国NSF/ANSI49标准中二级生物安全柜分类为A2型的要求。
2、垂直层流负压机型。30%的空气经过滤后可向室内排出或接到排风系统。
3、在送风和排风系统都设置“零泄漏”专利技术的优质HEPA或ULPA过滤器，确保达到洁净度
    ISO 5级（100级）或ISO 4级（10级）。（专利号：   ZL200520140347.2）
4、负压环绕的双层箱体，确保无污染泄漏。工作区全部采用SUS304不锈钢，圆弧角内胆一次
    成型 ，活动台面便于清洗和保养。
5、经典的机型和垂直隔离操作面设计，使操作者能获得最大的工作空间。
6、配置大于4升的SUS304全不锈钢集液槽。
7、滑动前窗采用日本过的悬挂升降系统，使用大于5mm厚的安全玻璃能任意升降定位、性能可靠
    、免维护。关闭密封后便于灭菌处理。（专利号：   ZL97235425.5）
8、全中文人机对话界面，液晶屏实时显示各种参数，轻触按键操作，电脑智能控制和报警。
9、实百监控前窗开启安全高度，限位报警系统。
10、照明和杀菌系统的安全互锁系统。
11、调整排风量控制装置，比例控制操作面流入气流的风速，达到多功能的用途。
12、全中文人机对话界面，轻触按键操作。液晶屏实时显示下降风速、吸入风速、过滤器使用寿命
      和堵塞报警、风机运行状况和故障报警、实时监测    与显示机组运行时间等参数。
13、前窗开启高度限位声光报警系统志照明控制联动。
14、舒眼设计的照明灯系统和杀菌系统的安全互锁。
15、工作区配置防溅安全电源插座和各种气管连接阀门，便于操作者使用。
16、进微电脑自动控制及风量自动补偿控制，全程监控。
17、分体式结构，支架志上箱体可以分离，便于搬运和就位。
18、灵活的顶部出风，适合各种使用场合。
19、严格的柜体防泄检测，确保柜体在500Pa的条件下无任何泄漏。
20、严格的HEPA/ULPA过滤器防泄漏检测，确保可扫描过滤器漏过率≤0.01%，不可扫描过滤器漏过
      率≤0.005%

安泰BHC系列生物安全柜技术指标：

BHC-1000ⅡA2型生物安全柜

洁净等级：HEPA：ISO 5级（100级）/ULPA：ISO 4级（10级）；
过滤器级别/过滤效率：HEPA：≥99.995%,@0.3μm/ULPA：≥99.999%,@0.12μm；
下降风速(m/s)：0.33；
流入风速(m/s)：0.55；
噪声(dB(A))：≤55；
电源：～220V,50Hz；
人员防护：撞击式采样器的菌落总数≤10CFU/次；狭缝式采样器的菌落总数≤5CFU/次；
受试产品防护：菌落总数≤5CFU/次；
交叉感染防护：菌落总数≤2CFU/次；
最大额定功率（含备用插座）（KVA）：2．5；
重量(kg)：250；
工作区尺寸(mm)：1000x600x640；
外形尺寸(mm)：1200x815x2270；
荧光灯规格（W）和数量：18 x 2；
紫外灯规格（W）和数量：20 x 1；
照度（Lx）：≥650；
排风管口径（mm）：Φ250；
排风方向：左出、右出、顶出；

BHC-1300ⅡA2型生物安全柜

洁净等级：HEPA：ISO 5级（100级）/ULPA：ISO 4级（10级）；
过滤器级别/过滤效率：HEPA：≥99.995%,@0.3μm/ULPA：≥99.999%,@0.12μm；
下降风速(m/s)：0.33；
流入风速(m/s)：0.55；
噪声(dB(A))：≤58；
电源：～220V,50Hz；
人员防护：撞击式采样器的菌落总数≤10CFU/次；狭缝式采样器的菌落总数≤5CFU/次；
受试产品防护：菌落总数≤5CFU/次；
交叉感染防护：菌落总数≤2CFU/次；
最大额定功率（含备用插座）（KVA）：2．5；
重量(kg)：300；
工作区尺寸(mm)：1300x600x640；
外形尺寸(mm)：1500x815x2270；
荧光灯规格（W）和数量：30 x 2；
紫外灯规格（W）和数量：20 x 1；
照度（Lx）：≥650；
排风管口径（mm）：Φ250；
排风方向：左出、右出、顶出；

BHC-1600ⅡA2型生物安全柜

洁净等级：HEPA：ISO 5级（100级）/ULPA：ISO 4级（10级）；
过滤器级别/过滤效率：HEPA：≥99.995%,@0.3μm/ULPA：≥99.999%,@0.12μm；
下降风速(m/s)：0.33；
流入风速(m/s)：0.55；
噪声(dB(A))：≤62；
电源：～220V,50Hz；
人员防护：撞击式采样器的菌落总数≤10CFU/次；狭缝式采样器的菌落总数≤5CFU/次；
受试产品防护：菌落总数≤5CFU/次；
交叉感染防护：菌落总数≤2CFU/次；
最大额定功率（含备用插座）（KVA）：2．6；
重量(kg)：350；
工作区尺寸(mm)：1600x600x640；
外形尺寸(mm)：1800x815x2270；
荧光灯规格（W）和数量：36 x 2；
紫外灯规格（W）和数量：20 x 1；
照度（Lx）：≥650；
排风管口径（mm）：Φ250；
排风方向：左出、右出、顶出；

BHC-1300ⅡB2型生物安全柜

洁净等级：HEPA：ISO 5级（100级）/ULPA：ISO 4级（10级）；
过滤器级别/过滤效率：HEPA：≥99.995%,@0.3μm/ULPA：≥99.999%,@0.12μm；
下降风速(m/s)：0.30
流入风速(m/s)：0.55
噪声(dB(A))：≤58；
电源：～220V,50Hz；
人员防护：撞击式采样器的菌落总数≤10CFU/次；狭缝式采样器的菌落总数≤5CFU/次；
受试产品防护：菌落总数≤5CFU/次；
交叉感染防护：菌落总数≤2CFU/次；
最大额定功率（KVA）：2.0(含备用插座)；
重量(kg)：300；
工作区尺寸(mm)：1300x600x640；
外形尺寸(mm)：1525x830x2300；
荧光灯规格（W）和数量：36 x 2；
紫外灯规格（W）和数量：30 x 1；
照度（Lx）：≥650；
送、排风管口径（mm）：Φ250；

BHC-1000IIA/B3型生物安全柜

洁净等级：HEPA：ISO 5级（100级）/ULPA：ISO 4级（10级）；
过滤器级别/过滤效率：HEPA：≥99.995%,@0.3μm/ULPA：≥99.999%,@0.12μm；
下降风速：门内侧（m/s）：0.38中间（m/s）：0.26里侧（m/s）：0.27；
流入风速(m/s)：0.55；
噪声(dB(A))：≤55；
电源：～220V,50Hz；
人员防护：撞击式采样器的菌落总数≤10CFU/次；狭缝式采样器的菌落总数≤5CFU/次；
受试产品防护：菌落总数≤5CFU/次；
交叉感染防护：菌落总数≤2CFU/次；
最在额定功率（含备用插座）（KVA）：
重量(kg)：260；
工作尺寸(mm)：1000x600x640；
外形尺寸(mm)：1200x815x2270；
荧光灯规格（W）和数量：18 x 2；
紫外灯规格（W）和数量：20 x 1；
照度(Lx)：≥650；
出风方向：左出、右出、顶出；

BHC-1300IIA/B3型生物安全柜

洁净等级：HEPA：ISO 5级（100级）/ULPA：ISO 4级（10级）；
过滤器级别/过滤效率：HEPA：≥99.995%,@0.3μm/ULPA：≥99.999%,@0.12μm；
下降风速：门内侧（m/s）：0.38中间（m/s）：0.26里侧（m/s）：0.27；
流入风速(m/s)：0.55；
噪声(dB(A))：≤58；
电源：～220V,50Hz；
人员防护：撞击式采样器的菌落总数≤10CFU/次；狭缝式采样器的菌落总数≤5CFU/次；
受试产品防护：菌落总数≤5CFU/次；
交叉感染防护：菌落总数≤2CFU/次；
最在额定功率（含备用插座）（KVA）：
重量(kg)：300；
工作尺寸(mm)：1300x600x640；
外形尺寸(mm)：1500x815x2270；
荧光灯规格（W）和数量：30 x 2；
紫外灯规格（W）和数量：30 x 1；
照度(Lx)：≥650；
出风方向：左出、右出、顶出；

BHC-1600IIA/B3型生物安全柜

洁净等级：HEPA：ISO 5级（100级）/ULPA：ISO 4级（10级）；
过滤器级别/过滤效率：HEPA：≥99.995%,@0.3μm/ULPA：≥99.999%,@0.12μm；
下降风速：门内侧（m/s）：0.32中间（m/s）：0.27里侧（m/s）：0.28；
流入风速(m/s)：0.55；
噪声(dB(A))：≤60；
电源：～220V,50Hz；
人员防护：撞击式采样器的菌落总数≤10CFU/次；狭缝式采样器的菌落总数≤5CFU/次；
受试产品防护：菌落总数≤5CFU/次；
交叉感染防护：菌落总数≤2CFU/次；
最在额定功率（含备用插座）（KVA）：2.2；
重量(kg)：330；
工作尺寸(mm)：1600x600x640；
外形尺寸(mm)：1800x815x2270；
荧光灯规格（W）和数量：36 x2；
紫外灯规格（W）和数量：40 x 1；
照度(Lx)：≥650；
出风方向：左出、右出、顶出；

专业的深华公司提供专业的产品、专业的售前、售中、售后服务，将使您的工作能够收到事半功倍的效果。