PHG-2091AX型

工业在线PH/ORP仪

使

用

说

明

书

上海博取仪器有限公司

目  录

| 一、 | 概况-------------------------------- | 1 |
| --- | --- | --- |
| 二、 | 仪器主要技术指标------------- | 1 |
| 三、 | 仪器前面板示意图------------- | 2 |
| 四、 | 仪器后面板示意图------------- | 2 |
| 五、 | 仪器的操作---------------------- | 3 |
| 六、 | 仪器的测量---------------------- | 7 |
| 七、 | 使用须知------------------------- | 8 |
| 八、 | 电极安装方式------------------- | 8 |
| 九、 | PH标准缓冲溶液系数表----- | 8 |
| 十、 | 仪器的成套性------------------- | 9 |

- 概 况

PH-BA型工业用PH/ORP计是一台工业用在线PH（ORP）值测量仪，广泛适用于电子、化工、环保、医药食品等行业高纯水及制水设备的PH值在线测量，配以管道连接式复合电极，具有使用方便、读数精确、数值稳定。

- 仪器主要技术指标

- 测量范围：0.00~14.00PH，分度值0.01；

- 电位值：-1999~+1999mv，分度值0.1mv；

- 温度值：0~150.0℃，分度值0.1℃；

- 精确度：± 0.05（PH）；

- 温度补偿：自动温度补偿，补偿范围0~99.9℃，补偿基准25℃，温度补偿元件Pt1000；

- 信号输出：4~20mA带隔离，工况范围可设置，最大负载750Ω；

- 显示屏：选用56×38（mm）大屏幕点阵式背光液晶显示器；中文菜单式提示操作；仪器显示PH\ORP值、温度值、当前输出电流值等；

- 电极配置：PH/ORP复合电极，6´管道式螺纹连接，引线长度为10m，最大承压0.6Mpa；

- PH/ORP值上下限报警设置及输出：本仪器具有PH值或ORP值上限和下限报警设置，超出或低于设置值时提供开关量触点输出，触点容量220VAC/6A；

- RS485通讯输出；

- 定时清洗功能：仪器具有定时、定期开光量信号输出，用于连接清洗电极设备；

- 仪器工作条件：

工作电源：AC220V±10%   50Hz（DC24V选配）

环境温度：0~50.0℃

相对湿度：≤ 85%

- 电子单元尺寸：

面板尺寸：98×98（mm）

开孔尺寸：91×91（mm）

深    度：140（mm）

- 产品检验标准：JB/T6203

-1-

- 仪器前面板示意图

四、仪器后接线板示意图

接线端子功能表

| 内容 功能 | 位置 编号 | 符号 | 对应位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| PH/ORP值 上限报警输出 | 1~3 | A | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  | NO（常开） | COM | NC（常闭） |
| PH/ORP值 下限报警输出 | 4~6 | B | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  | NO（常开） | COM | NC（常闭） |
| 电极冲洗信号输出 | 7~9 | C | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  | NO（常开） | COM | NC（常闭） |
| PH(ORP)电极接线 | 10~14 | PH(TC) | 10 (PH) | 11 (REF) | 12 (GND) | 13 (TC1) | 14 (TC2) |
|  |  |  | PH | 参比 | 接地 | 温度1 | 温度2 |

-2-

| 4~20mA输出 | 15、16 | 4-20mA | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | +4-20mA | -mA |
| RS-485输出 | 17~19 | RS-485 | 17 | 18 | 19 |
|  |  |  | A | B | GND |
| AC220V供电输入 | 20~22 | —— | 20 | 21 | 22 |
|  |  |  | N(AV220V) | L(0V) | E(接地) |
| ORP电极接线 | 10~12 | PH | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  | PH | 参比 | 接地 |
| DC24V供电输入 | 20、21 | —— | 20 | 21 |
|  |  |  | +24VDC | 0V |

五、仪器的操作

  - 先按要求连接仪器电源接线和电极导线接线，在连接无误的情况下，按通电源，仪器开通。仪器显示开机画面后约几秒钟后自动转入测量值画面，按“页面”键，仪器在各画面间循环切换。如下图所示：

2.仪器选配PH电极的参数设置及标定

如仪器选择PH值电极时，接通电源仪器显示在PH值画面，可对相关参数进行设置。按仪器“设置”键，进入设置画面（见下图）；

2.1溶液定标：

2.1.1把仪器配套PH试剂根据其配制的要求，选择一定量的纯水杯子，分别倒入三款不同的试剂，便可配制三种PH值不同的三种PH值试剂溶液，进行充分搅拌均匀后颗粒完全溶解即可使用。

-3-

2.1.2根据仪器配套的标准PH试剂（PH=4.00、6.86、9.18），根据水温值查阅系列表，确定此温度下的标准PH值，选择此其中两种PH值试剂为定标点1、定标点2值。

2.1.3如被测溶液是酸性（PH<7），则应选择PH4.00和PH6.86这两种标准缓冲溶液来进行标定；如果被测溶液是碱性（PH>7），则应选择PH6.86和PH9.18这两种标准缓冲溶液来进行标定；

2.1.4把PH电极同仪器相连接，按如下操作界面对仪器进行标定。

2.2参数设定：

-4-

注：在上述各参数设置画面中，按仪器“↔”键改变光标的位置，再按“↕”键改变光标值的数值。

2.3温度修正

在仪器“设置画面”状态中，按“↔”键或“↕”键，移动参数设置标签，使标签标注于“温度修正”状态；

-5-

2.4查看斜率零点

2.5  485地址设置

在仪器“设置画面”状态中，按“↔”键或“↕”键，移动参数设置标签，使标签标注于“485地址设置”状态；

2.6日期、时间设置

在仪器“设置画面”状态中，按“↔”键或“↕”键，移动参数设置标签，使标签标注于“日期、时间设置”状态；

-6-

2.7恢复出厂值

只有当仪器选配ORP电极时须进行恢复出厂值

3.仪器选配ORP电极的参数设置及使用：

当仪器选配ORP电极时，接通电源，按仪器“页面”键，使仪器处于“ORP值显示”画面，并对相关参数设置。按仪器“设置”键，使仪器处于以下状态（设置画面）。见下图：

3.1在此画面状态下，按仪器“↔”键或“↕”键选择须设置参数的光标位置。

3.2仪器选配ORP电极时，仪器只须对“参数设置”“485地址设置”“日期、时间设置”“恢复出厂值”进行设置，其他参数内容不能设置；

3.3设置方法参照本说明书2.3、2.6、2.7、2.8章节操作方法。

六、仪器的测量

1.PH值的测量

在完成仪器的测量各项参数设定、溶液标定完成后，根据PH电极的安装要求（见附图示），在确定管道有水溶液的情况下，仪器显示值即为水溶液的PH值。

  - ORP的测量

如仪器选择ORP电极（氧化还原电极），把电极按接线要求（见前表）同仪器相连接，并把仪器切换至ORP值画面并按第五章第三节对仪器进行参数设置，并按电极安装方法（见附图）同管道相连接，在确保管道有水溶液的情况下，仪器显示值即为ORP值。

-7-

七、使用须知：

1.PH电极有限使用期限为壹年，自电极出厂后壹年内不管是否使用，电极性能都会受到影响，应及时更换；

2.电极出厂时电极头部有一个保护帽，内含特殊保护溶液，以维护敏感膜的湿润，在使用前应摘下保护帽；

3.在安装电极时，不能碰撞复合电极球膜，以免损坏；

4.电极不能直接接触油性物质，如玻璃球上有污物，可用0.1N盐酸清洗，然后浸入KCL溶液中活化，不能用手触摸；

5.电极电缆连接头必须保持清洁，不能受潮或进水；更不能用其他导线续接加长。

6.PH仪在使用一段时间或更换PH电极时必须进行定期标定，标定周期一般为3个月。

7.仪器右下角显示“⊕”滚动符号，表示仪器CPU处于工作状态。

八、电极安装方式：（见图）

九、PH标准缓冲溶液系数表

| TE MP℃ | 4.000 | 4.010 | 6.860 | 7.000 | 9.180 | 10.010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 4.003 | 4.003 | 6.982 | 7.119 | 9.460 | 10.321 |
| 5 | 3.998 | 3.999 | 6.949 | 7.086 | 9.392 | 10.248 |
| 10 | 3.996 | 3.998 | 6.921 | 7.058 | 9.331 | 10.181 |
| 15 | 3.996 | 3.999 | 6.898 | 7.035 | 9.276 | 10.120 |
| 20 | 3.999 | 4.002 | 6.878 | 7.015 | 9.227 | 10.064 |
| 25 | 4.004 | 4.008 | 6.863 | 7.000 | 9.183 | 10.014 |
| 30 | 4.011 | 4.015 | 6.851 | 6.988 | 9.143 | 9.968 |
| 35 | 4.020 | 4.024 | 6.842 | 6.979 | 9.107 | 9.928 |
| 40 | 4.030 | 4.035 | 6.836 | 6.973 | 9.074 | 9.891 |
| 45 | 4.042 | 4.047 | 6.832 | 6.969 | 9.044 | 9.855 |
| 50 | 4.055 | 4.060 | 6.831 | 6.968 | 9.017 | 9.831 |

-8-

十、仪器的成套性：

| 1 | PHG-2091AX型显示仪 | 1台 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 复合电极 | 1支 |
| 3 | PH标准缓冲溶液试剂 | 1袋 |
| 4 | 仪器安装架 | 1付 |
| 5 | 产品合格证 | 1份 |
| 6 | 产品说明书 | 1份 |

附件：RS-485通讯协议

- 波特率9600BPS，8位，无奇偶检验，1停止位；

- 发送地址两次X“\n”（换行符）；

如地址为0X0A，则发送

- 输出的数据格式

上海博取仪器有限公司

地址：上海市浦东新区沪南公路3251号

电话：021-20980422

传真：021-33897350

邮编：201315

网址：http://www.shboqu.com

E-mail：chengchuanjun@shboqu.com

-9-