ESTD301-MT 多参数重金属在线分析仪（Pb、Cd、Cu）

- 测量原理

ESTD301系列主要基于电化学溶出伏安法，根据监测的重金属离子，选择合适的前处理方式和相应的工作电极进行监测分析。其具体原理为：（1）水样经过前处理系统进行处理后，由计量泵自动抽取注入电解池中；在电解池中，对工作电极施加一定的电势，被测的重金属离子开始在工作电极上富集；（2）电解池维持静止状态，让足够多的重金属稳定的存在于工作电极表面，并通过自动调控消除水体中气态物质对测定的干扰；（3）向工作电极以恒定速度施加电势，重金属在工作电极上溶出，该过程释放出的电子形成峰值电流，通过计算电流峰高或者面积并与相同条件下的标液相比较，从而得出样品离子的浓度。

- 设计原理

注：根据实际水质情况配置消解单元

三、技术指标

| 指标 | 描述 |
| --- | --- |
| 型号 | ESTD301-MT3（Pb、Cd、Cu） |
| 检测方法 | 伏安溶出法 |
| 检测项目 | 铜、镉、铅 |
| 测量范围 | Pb：（0～2.0）mg/L；Cd：（0～1.0）mg/L；Cu：（0～5.0）mg/L |
| 检出限 | Pb：0.5 μg/L；Cd：0.1 μg/L；Cu：0.5 μg/L |
| 分辨率 | 0.1 ug/L |
| 重复性 | ≤10% |
| 准确度 | ±10% F.S. |
| 零点漂移 | ±5% F.S. |
| 量程漂移 | ±5% F.S. |
| 测量时间 | ≤60 min |
| 测量周期 | 整小时任意设置，可手动或自动测量 |
| 校准 | 标准加入法，无需校准 |
| 屏显 | 7寸彩色显示屏，全中文显示 |
| 操作 | 通过PLC控制和触摸屏步进式操作 |
| 数据存储 | 数据自动存储，支持远程监控和数据传输 |
| 信号输出 | 4~20 mA |
| 数字输出 | RS485 / RS232，MODBUS-RTU协议 |
| 数据记录 | 测量数据：800组数据 校准记录：800组数据 测量日志：200组数据 操作日志：200个状态 |
| 功率 | ≤200W |
| 电源 | AC220V±10%（198V～242V），50Hz±0.5Hz，电源需有防雷击功能 |
| 安装环境 | 环境温度：5～40℃ 环境湿度：相对湿度≤85%（不结露） 大气压力：95～106kPa（需根据当地最低大气压调整恒温温度小于水的沸点温度） 需室内安装，防雨、防潮、防尘 |
| 保养周期 | 建议一个月更换一次试剂 |
| 尺寸 | 整体尺寸：540×450×1230mm（长×宽×高） 主机尺寸：540×400×700mm（长×宽×高） 试剂柜尺寸：540×400×550mm（长×宽×高） |
| 重量 | ≤50kg（含试剂柜） |
| 水样连接 | 入口：垂直高度≤1m，采样管长度≤10 m（超出此范围请另外配置采样装置） 出口排放废水：开放式 |

- 仪器特点

●　检出限低，精度高

电化学法测定，检出限低，且不受水样色度、浊度和其他金属离子干扰，较比色法仪器更适合水利、水务、环保等部门对重金属含量较低的地表水进行监测。

●　维护量少，成本低

采用进口计量泵、阀等硬件,确保仪器寿命长、维护量少，同时仪器试剂用量小，运营成本低。

●　运行稳定，操作简单

仪器采用工业级PLC控制，运行稳定；7寸彩屏，步进式触摸操作，直观显示分析谱图和测量结果，无需专业技术人员。

●　智能自动化，省时省力

配套前处理系统，能适应于各种水质，自动清洗、进样、加标、测量，实现智能化24小时无人值守，可发出超标报警，省时省力省成本。

- 出厂配置表

| ESTD301-MT 多参数重金属在线分析仪---装箱清单 |
| --- |
| 序号 | 品名 | 型号 | 数量 | 包装形式 |
| 1 | 仪器+试剂柜 | ESTD301-MT | 1套 | 纸箱+木箱 |
| 2 | 操作说明书 | ESTD301-MT | 1本 |  |
| 3 | 水样管 | TPE1.6*3.2 | 5米 |  |
| 4 | 塑料量筒 | 100ml | 1个 |  |
| 5 | 微量泵进样管 | PTFE | 0.5米 |  |
| 6 | 电子天平 | 0.01-50g | 1个 |  |
| 7 | 电极配套处理包 | 抛光粉（0.03um） | 1个 |  |
|  |  | 抛光布 | 1个 |  |
|  |  | 塑料培养皿 | 1个 |  |
|  |  | 镊子 | 1个 |  |
| 8 | 泵管 | THARMED 2.79×0.85（进口） | 3根 |  |
| 9 | 塑料试剂瓶 | 10L | 2瓶 |  |
| 10 | 塑料试剂瓶 | 1L | 3瓶 |  |
| 11 | 测量电极 | 三电极系统 | 2套 |  |
| 12 | 电解液 | 10倍浓缩 | 100批次 |  |
| 13 | 出厂合格证 |  | 1张 |  |
| 14 | 出厂保修卡 |  | 1张 |  |
| 15 | 货物验收单 |  | 1张 |  |

备注：电解液以外的试剂由客户自行配制，配制方法详见仪器使用说明书。