第一章  概述

YLG-2058中文在线余氯监测仪是我公司一款全新的余氯监测仪，本表为高智能化在线连续监测仪，由传感器和二次表两部分组成。可同时测量余氯、pH值、温度。可广泛应用于电力、自来水厂、医院等行业中各种水质的余氯和pH值连续监测。

基本功能

高智能化：YLG-2058中文在线余氯监测仪采用高精度AD转换和单片机微处理技术，能完成余氯、pH值和温度的测量、温度和pH值自动补偿、仪表自检等多种功能。

电流隔离输出：采用光电耦合隔离技术，抗干扰能力强，可远传；

高低报警功能：高低报警隔离输出，迟滞量可任意调节。

RS485通讯接口：可方便联入计算机进行监测和通讯。

防水防尘设计： 防护等级IP65，适宜户外使用。

主要特点

中文显示、中文菜单、中文记事：采用菜单结构，类似微机操作，操作简单，操作步骤全程中文提示，可不用说明书，即可方便完成。

多参数同屏显示：在同一屏幕上显示余氯、温度、pH值、输出电流（HOCL或余氯电极输入电流）、状态和时间。

历史曲线：每隔5分钟自动存储一次余氯测量数据，可连续存储一个月的余氯值。在同一屏上提供“历史曲线”显示和“定时定点”查询两种功能。

记事本功能：记录仪表的操作使用情况和报警发生时间，便于管理。

监测电极功能：每次标定的方式、时间和结果均有记录，便于查询、分析电极变化规律。

数字时钟功能：提供各种功能的时间基准。

优良的显示方式：选用带背光的192× 64点阵图形式液晶显示屏，实现了图形和中文的显示。可调的均匀背景光，在户外昏暗条件下也能清晰观察操作。

仪表稳定不死机：看门狗程序确保仪表连续工作不会死机。

手动电流源功能：可检查和任意设定输出电流值,方便检测记录仪和下位机。

电流输出方式：软件可以选择是0～10mA或4～20mA输出, 而不需用户拨任何开关。

第二章   技术指标

1、测量范围：    余氯: 0～20.00mg/L，   分辨率0.01mg/L

HOCL: 0～10.00mg/L，   分辨率 0.01mg/L

pH值: 0～14.00pH，     分辨率 0.01pH

温度: 0～99.9℃，      分辨率 0.1℃

2、精度：         余氯：±2%或± 0.035mg/L 取较大者

HOCL：±2%或± 0.035mg/L 取较大者

pH值:  ±0.05pH

温 度： ±0.5℃（0～60.0℃）

3、样品温度：     0～60.0℃，0.6MPa

4、样品流速：     200 ～ 250 mL/min 自动可调

5、最低检测限：    0.01mg/L

6、电子单元重复性误差：余氯：±0.02mg/L,pH值：±0.02pH

7、 稳定性：         余氯：±0.02（mg/L）/24h, pH值：±0.02pH/24h

8、电流隔离输出： 0～10mA(负载<1.5kΩ),4～20 mA(负载<750Ω)

9、输出电流误差：   ≤±1%FS

10、数据存储数量：   1个月（1点/5分钟）

10、高低报警继电器： AC220V，7A；迟滞量0～5.00mg/L任意调节

11、RS485通讯接口(选配)；

12、电    源：       AC220V±22V，50Hz±1Hz；可选配DC24V供电订货不指明按AC220V配

13、防护等级：       IP65

14、外形尺寸：       146（长）×146（宽）×108（深）mm

开孔尺寸：       138×138 mm；也可壁挂安装，订货指明

15、功    率：       ≤10W

16、重    量：       二次表：0.8kg，流通池带余氯重2.5kg

17、工作条件：       环境温度 0～60℃；相对湿度 <85%

18、采用流通式安装、进出水口径Φ10。可选配沉入式安装，若不指明按流通式配置。水从余氯电极这边进，pH电极那边出。

注：可选配两路电流输，一路余氯或HOCL对应电流输出、另一路可选温度对应的电流输出。出厂标准配置一路余氯对应电流输出。请订货时指明。

第三章  测量原理及电极

3．1测量原理

电解液和渗透膜把电解池和水样品隔开，渗透膜可以选择性让ClO- 穿透；在两个电极之间有一个固定电位差，生成的电流强度可以换算成余氯浓度；

在阴极上：ClO- + 2H+ + 2e- → Cl-+ H2O

在阳极上：Cl- + Ag → AgCl + e -

由于在一定温度和pH值条件下，HOCl、ClO- 和余氯之间存在固定的换算关系，通过这种方式可测量余氯。

3．2余氯电极

2058-1在线余氯电极，采用渗透膜膜原理，选择性让ClO-穿透，测量出HOCL的浓度。使用之前需要接上仪表通电活化半小时，才能稳定。2058-1在线余氯电极，直接测量出HOCL的浓度。

电极寿命2～3年，电极膜头可以更换，电极膜头型号：2058-3。一般每半年换一次膜头。电解液采用专用的溶液，每三个月加一次。电解液型号：2058-4。每次换膜或加电解液后都需要重新标定电极。

余氯电极里已安装了温度电极，所以没有单独的温度电极。

3.3 ph电极

2058-2在线pH电极,采用两复合pH电极，测量样品的pH值。根据pH值、温度值、HOCL浓度算出余氯的浓度。

第四章   仪器安装

YLG-2058在线余氯由二次表、余氯电极、PH电极、流通池四部分构成。

4.1  开箱

开箱后，请按装箱单核对仪器的数量、规格及附件，包括以下部分：

1、YLG-2058二次表                    一台

2、2058-1余氯电极                    一支

3、2058-2 pH电极                     一支

4、2058-3 电极膜头                    一个

5、2058-4 电解液                      一瓶

6、pH标准缓冲液（pH4.01、6.86、9.18） 一套

7、使用说明书                         一本

8、合格证                             一个

若有损坏，数量不对或规格不符，请与我公司或销售商联系。

4.2 二次表的尺寸与安装

我们根据多年的现场安装和实践经验以及客户的建议，采用二次仪表的开启方式从右往左侧翻，解决了我们以前从上往下翻接线困难的问题, 是国内第一家采用这种开启方式的。二次表为国际通用的标准机箱，采用全封闭式外壳。可安装在远离现场的监控室，也可与测量池就近安装在现场。所需连线从二次表的内部接线柱相接。二次表的外形及开孔尺寸见下图：

二次表有四种安装方式：开孔式、壁挂式、管道式、室外安装。

开孔式安装：控制柜面板上开138*138mm孔，用出厂所配的U形不锈钢片，通过底座上的89*89mm四个定位孔卡在控制柜上。

仪表外形尺寸：146 * 146 * 108mm ；     开孔尺寸：138 * 138mm

壁挂式安装：先把二次仪表通过底座上的89*89mm四个定位孔，固定在大于146*146的平面板上，再把平面板固定到安装的地方。

管道式、室外安装：通过底座上89*89mm四个定位孔，固定二次表。

使用注意事项：

1、接线：打开仪表时，先用螺丝刀拧松上盖的四颗螺钉,把上盖左边往上提，再从右往左边翻。参照4.4节仪器的接线，线接好后，应让线留有一定的余量（便于下次打开机壳时线不被拉断），再拧紧PG13.5的防水圈。

2、取线：先拧松PG13.5的防水圈，再把线往里边塞（若安装时线在机壳里留有一定的余量就不用进行这一步）。用螺丝刀拧松上盖的四颗螺钉,把上盖左边往上提，再从右往左边翻。

4.3 仪器的接线

一、主板接线端子各脚定义如下：

1脚：FG（大地）     2脚：AC220V零线      3脚：AC220V火线

4脚：高报警常闭      5脚：高报警触点      6脚：高报警常开

7脚：低报警常闭      8脚：低报警触点      9脚：低报警常开

10脚：RS485通讯正(A)11脚：RS485通讯负(B) 12脚：pH对应电流正

13脚：pH对应电流负  14脚：余氯对应电流正 15脚：余氯对应电流负

注释：1、若用户选择温度对应的电流输出，则12脚和13脚电流输出改为温度对应的电流输出。出厂标准配置只有余氯的电流输出。若需另一路电流输出请订货时指明。

二、信号板接线端子各脚定义如下：

1脚：阳极(余氯电极正)   2脚：阴极(余氯电极负)  3、4脚：温补

5脚：屏蔽               6脚：参比(pH)        7脚： 测量(pH)

特别注意：1、若用户在使用中未接pH电极，必需把接pH电极的6脚参比和7脚测量短接后再通电使用。以防止过大的负压进入电路，烧坏元器件。由此造成的损失，我们要收取元器件成本费。

第五章 仪器的基本操作

5.1功能键操作说明

YLG-2058在线余氯，选用带背光的128×64点阵液晶显示屏，实现了图形和中文的显示。面板上有7个按键，说明如下：

| “菜单”键 | 在测量态，按“菜单”键进入主菜单及操作界面（状态）。 |
| --- | --- |
| 键 | ①这四个键均为方向键，分别为：向上、向下、向左和向右键，可将光标移到所要选的项目（菜单）或参数上； ②进入数值修改状态时，按 键可分别增加、减小数值，连续按下不放，将加快数值的变化速度。按或键初始化参数值。 ③在测量状态下，按住▲或▼键三秒钟以上，在pH值对应的输入mV数与输出电流之间切换。 |
| “确定”键 | 按“确定”键则表示选定光标所指的项目（菜单）或参数。 ①当光标指向项目（菜单）名称时，按“确定”键即可进入该项目（菜单）内，可对该项目（菜单）内的参数进行修改设置； ②当光标指向项目内的参数时，按“确定”键（或“退出”键）则表示选定参数，系统即完成该参数设置，光标返回到该参数所属的项目名称处； ③在进入“历史曲线” 子菜单后，当显示历史曲线时，按“确定”键将进入显示上（下）限值修改和提前天数查询的界面。 |
| “退出”键 | 按“退出”键将退回到上一次操作状态（界面）。进入任何一级菜单后，按“退出”键将退回到上一级菜单，连续按动可一直退到测量状态。 修改了参数值后，直接按“退出”键也能在退回前自动存储修改值。 |

5.2  主显示界面

1、仪表通电完成自检后，自动进入测量状态，显示如下：

0.56 mg/L

25.0℃    7.50pH     1.12mg

正常        周二

02/05/18      09:30:16

当前时间

温度

状态

pH值

次氯酸值

余氯值

状态行显示以下信息：正常、高限报警、低限报警。除了“正常”，其余的均以闪烁方式显示，以提醒用户注意。

注：HOCL浓度的单位是:mg/L,余氯电极电流的单位是:nA,输出电流的单位是:mA。若用户只想对HOCL（次氯酸）进行监测，并且要求高低报警或4～20mA的电流输出都是HOCL对应的输出，则把诊断菜单里的“显示设置”，选择次氯酸。

5.3  输入与修改密码

为了避免无关人员的误操作，在进入某些会影响仪表运行的菜单项如：参数设置、标定、手动电流源和系统维护时，首先要求输入密码，经仪表系统检验正确后才被允许进入。而对仪表运行无影响的操作，如历史曲线和参数显示等，则不需要输入密码。密码输入界面如下：

请输入密码：

6666

输入完毕后按确定

本系统只有一个密码，出厂初始密码为8888。在密码输入界面内，按 键，可以增加或减少输入的密码数值，按“左右”键均可以使输入的密码数值变回8888。按“ESC”键，退回上一级菜单，按“ENT”键，系统自动进行密码核对。若密码正确，即可自动进入下一级菜单；密码错误，将提示用户密码错误，三秒钟后将自动退回到上一级菜单。

若想修改密码，则选择“维护”菜单项中的“修改密码”子菜单。先输入原密码，仪表系统检验正确后，方可进入密码修改界面，按屏幕提示输入新密码，按“ENT”键完成修改。若忘了密码，请与我们联系。

第六章   菜单及功能详解

菜单及功能一览表

测量态

·按“菜单”键将进入以下主菜单的显示及操作界面

主菜单

①历史曲线  ④参  数

②诊    断  ⑤标  定

③维   护   ⑥pH值标定

③ 维    护

·开机维护：锁定输出电流

·手动电流源：校验输出电流

·密码修改

·系统维护：为厂家保留功能

④参    数

·参数显示

·设置输出电流范围、输出、报警上下限、温度测量方式、手动温度值、手动pH值、时间修正

⑤标定

·斜率标定  ·零点标定

·手动输入电极零点I0和斜率S

·次氯酸标定

⑥ pH值标定

·两点标液标定

·手动输入电极零点E0和斜率S

①记 事 本  ②I0、S查询

③显示设置

①历史曲线

·历史曲线反映余氯值变化过程；特定点、特定时间余氯查询

用键移动光标选中某项，按“确定”键即进入该子菜单。

6.1  “历史曲线”子菜单

该子菜单包含仪表的数字式记录仪功能，在同一屏上同时实现：历史曲线显示和特定点、特定时间的余氯值查询。

“历史曲线”从总体上反映水质的变化趋势和过程，很利于发现问题和解决问题。“定时定点”将得到特定点、特定时间的具体被测余氯值。

二次表能存储最近一个月的数据，每5分钟存一点，一个月前的数据将自动被覆盖。进入该子菜单后，最近半天的曲线显示如下图：

02/05/18  21:15   0.56mg/L  10.0mg

0.0mg

显示下限

显示上限

光标对应的余氯值

光标对应年/月/日；时/分

光标

按下“确定”键，将进入显示上、下限的修改和提前时间查询。没有数据的点是以0.00mg/L来表示的。

请注意：图形下边有一小光标，按键动，可使光标在下边移动，用于选择特定点。图形组最上边显示光标对应点的具体时间和余氯值，这在需要定位时十分有用。例如：

例1、某一时间的余氯值查询

向后查：按下键，光标向右移动，图形上排的时间变近。光标移到最右边后再按键则会自动翻到下一半天的曲线。

向前查：按键，光标向左移动，图形上排的时间变远。光标移到最左边后再按键则会自动翻到上一半天的曲线。

例2、以前某一段时间的余氯值曲线或某点某时余氯值的快速查询

在进入“历史曲线”子菜单后，当显示历史曲线时，按“确定”键将进入显示的上（下）限值和提前天数的修改。屏幕显示如下：

显示上限： 5.00  mg/L

显示下限： 0.00  mg/L

提前天数： 0 天

查询时间： 02年05月18日

用方向键选择需改变的项目，按“确定”键则进入该项的参数修改，按键修改数值。能修改的项目分别是：显示上、下限以及提前的天数。下一行自动显示查询的时间。按“退出”键，将得到所选日期近半天的曲线。随后就可用键定点查询。若所给时间超出有效范围,则出现如下提示：

日期无数据！

继续    退出

这时选择“继续”可回到日期输入，选“退出”则除了修改的显示上、下限有效外，显示的年月日不变。不同的测量点有不同的测量值，“历史曲线”的“显示上限”和“显示下限”要相对应。如果“显示上限”定得比平常值小，一条条直线将把显示屏顶满，看不到测量值的变化。如果“显示下限”定得比平常值大，屏幕上将是一片空白，看不到曲线。必须根据被测值的范围正确设置“显示上限”和“显示下限”。设置方法见上节，修改完毕后按“退出”键，将以修改后的显示上、下限范围显示历史曲线。

6.2  “诊断”子菜单

“诊断”子菜单功能是对仪表和电极的使用情况进行监督和查询，对次氯酸和余氯显示的设置。

①记 事 本

②I0、S查询

③显示设置

次氯酸    余氯

6.2.1、记事本

仪表记录200条最近发生的事件，具体事件如下：高限报警开始、高限报警结束、低限报警开始、低限报警结束、上电运行、关电停运、更改系统时间、更改手动pH值、更改电流输出方式、更改输出上限值、更改输出下限值、更改报警上限值、更改报警下限值、更改温度测量方式、更改手动温度值、开机维护开始、开机维护结束、手动电流源开始、手动电流源结束、修改系统密码、余氯斜率标定开始、余氯斜率标定结束、余氯零点标定开始、余氯零点标定结束、复位或瞬间掉电。

03 / 09 / 05

07 : 30 : 23

03 / 11 / 28

18 : 20 : 35

03 / 11 / 28

18 : 20 : 38

03 / 11 / 28

18 : 21 : 15

上电运行

更改手动pH值

更改温度方式

高限报警开始

>

>

>

>

事件发生时间

年 / 月 / 日

时 / 分 / 秒

事件种类

后面还有件

示例如下：

用键滚动观察前面发生的事件，用键滚动观察后面发生的事件。

6.2.2、 I0、S查询

I0为余氯电极的零电位，S为余氯电极的斜率。

I0、S值查询功能将忠实的记录余氯电极的变化过程和老化程度，以判断余氯电极的性能和寿命。

Time      I0        S

1    02.12.28   -0.01   -16.95

1    03.03.29   -0.02   -15.98

2    03.06.20   -0.02   -15.97

3    03.09.30   -0.01   -15.92

标定方法

标定时间

余氯电极斜率

余氯电极零点

二次表存储最近50次的标定结果，进入后，一屏只显示最近的7次标定结果。按键可向前移动，查找以前的标定结果；按键可向后移。对这些数据用户只能看，不能修改。

注：标定方法——“1”表示斜率标定；“2”表示零点标定；“3”表示手动输入I0、S；Time为标定时间、I0为余氯电极零点、S为余氯电极斜率。

6.2.3、 显示设置

在客户实际使用中，很多用户对余氯的控制,都是对次氯酸（HOCL）的控制。主要是客户使用的标准仪器和化验方法，得出的值都是次氯酸（HOCL）。判断标准仪器所得的值是余氯还是次氯酸（HOCL）很简单，没有通过pH值换算所得出的值都是次氯酸（HOCL），余氯是HOCL、CLO-和CL2的总和。在这里我们希望客户对你们的标准做出选择，次氯酸还是余氯，否则没有办法比较。如果弄错的话会得出错误的测量值！

若用户的标准仪器测量的是次氯酸（HOCL），则在显示设置里选择“次氯酸”，主显示如下：

0.56 mg/L

25.0℃    7.50pH     1.12mg

正常        周二

02/05/18      09:30:16

当前时间

温度

状态

pH值

次氯酸值

余氯值

1.12 mg/L

25.0℃   7.50pH    0.56mg/L

正常        周二

02/05/18      09:30:16

当前时间

温度

状态

pH值

余氯值

余氯值

若用户的标准仪器测量的是余氯，则在显示设置里选择“余氯”，主显示如下：

6.3“维护”子菜单

①开机维护

②手动电流源

③密码修改

④系统维护

6.3.1、开机维护

仪表在运行过程中，对电极或测量池进行维护时、断了水样、取出了电极时，仪表采集到的数据、输出的电流、存储的数据都是假的。为避免这种情况的产生，特设立了“开机维护”功能，将输出电流锁定。在联网使用时，微机将探测到仪表正处于在线维护状态，停止记录数据，并自动跟踪维护的时间长短。进入“开机维护”项目后，屏幕显示如下：

输出电流锁定在12.50mA

锁定   解锁

将电流锁定在当前值

电流锁定在当前值，并送出开机维护的状态信号给微机。开机维护结束后，按键选择“解锁”，再按“确定”键（或“退出”键）。

6.3.2、手动电流源

进入该项目前，要求输入密码，密码正确后才能进入。在该项目中，输出电流的范围是“参数设置”项目中所设置的范围。设立此项功能的目的是让用户在设定的输出范围内检查仪表输出电流的准确性。进入后显示如下：

特别提醒：

应确保电流任意变化

而没有危害！

退 出     继续

特别提醒：在使用此项功能时，因输出电流由用户任意设定，可能在全范围内变化，确保不会产生不良后果的控制输出。

按键选择“继续”，再按“确定”键，进入后显示如下：

D/A基准微调：  0.00 %

输出上: 5.00mg 下: 0.00mg

设置电流：     6.88 mA

对应余氯值：   0.90 mg

若显示电流值与输出电流值不相等，按“确定”键，光标指向D/A基准微调的参数值，按键修改。改变D/A基准微调的值，可使显示电流值与输出电流值相等。若按“确定”键，光标不能转换到D/A基准微调的值，到“系统维护”子菜单把“D/A已关”，改为“D/A已开”。电流调好后再把“D/A已开”改为“D/A已关”。避免其他人员的误操作！

校验方式至少有三种：

一、在输出端接万用表，检查输出电流的正确性；

二、接上记录仪，对照检查；

三、将输出接入微机采样系统，对照检查。

附：余氯对应输出电流的计算

仪器提供0～10mA或4～20mA两档电流输出信号，但是与之对应的余氯值区间可由用户自行设定，测量的余氯值与输出的电流的对应关系如下：

对0～10mA输出方式：I={（D-DL）/（DH-DL）}×10 单位：mA (公式一)

对4～20mA输出方式：I=4mA+{(D-DL)/(DH-DL)}×16单位：mA(公式二)

其中：I——余氯对应的输出的电流值；

D——当前测得的余氯值；

DH——用户设定的10mA或20mA电流对应的余氯值，即输出上限；

DL——用户设定的0mA或4mA电流对应的余氯值，即输出下限。

pH值对应电流输出公式：

I=4.00mA+(pH/14)×16    单位：mA              (公式三)

公式三中：I——pH值对应的输出的电流值；

pH——二次仪表所显示的pH值。

温度对应电流输出公式：

I=4.00mA+0.2t       单位：mA                  (公式四)

公式四中：I——温度对应的输出的电流值；

t——二次仪表所显示的温度值。

6.3.3、密码修改

参见5．3节。

6.3.4、系统维护

“系统维护”为厂家保留的功能，一般情况下用户不要进入，否则会影响仪表的正常运行。进入后具体操作如下：

当光标指向数字序号时，按上下键进行数字序号的转换，按“确定”键进入对应的子菜单。恢复密码、清记事本、清曲线、清I0、S这四项功能按“”键完成对应的功能后光标自动返回。附显示开/关，D/A已开/关这两项功能按“”键开，“”键关。若用户发现“历史曲线”功能出错则清曲线、“记事本”功能出错则清记事本、“I0、S查询” 出错则清I0、S便可恢复正常。

6.4  “参数”子菜单

在主菜单，移动光标指向“参数”子菜单时，按“确定”键进入。

此子菜单完成参数的显示与设置。选定“参数显示”项，则只能观察参数，不能修改。为防止错误操作，要进入“参数设置”须输入密码。

在测量前，应根据现场情况对参数进行设置。若不设置，对新用户按出厂时的设定值运行，老用户则按以前的设定值运行。

6.4.1参数显示：显示各种参数的当前值，有三屏。只能观察不能修改。

①参数显示

②参数设置

按“确定”键进入查看，显示如下：

温度设置： 自动     手动

手动温度： 25.0℃

pH值设置： 自动    手动

手动pH值: 7.50pH

下屏还有参数，可按▼键翻动查阅

输出上限:   5.00mg/L

输出下限：  0.00mg/L

报警上限：  5.00mg/L

报警下限：  0.00mg/L

上屏还有参数，可按▲键翻动查阅

高迟滞量： 0.05mg/L

低迟滞量： 0.05mg/L

电流：4～20mA  0～10 mA

I0=-0.00nA   S=-16.68nA

温度设置： 自动     手动

手动温度： 25.0℃

pH值设置： 自动    手动

手动pH值: 7.50pH

下屏还有参数，可按▼键翻动查阅

6.4.2、参数设置：正确输入密码后，方可进入“参数设置”项目。此时在屏幕中的参数名称处会有光标的阴影，表示可对参数进行修改了。有三屏：

输出上限:   5.00mg/L

输出下限：  0.00mg/L

报警上限：  5.00mg/L

报警下限：  0.00mg/L

上屏还有参数，可按▲键翻动查阅

高迟滞量： 0.05mg/L

低迟滞量： 0.05mg/L

电流：4～20mA  0～10 mA

时间修正

例1、手动温度的设置

当光标指向“温度设置”时，按▼键，光标指向“手动温度”按确定键，光标指向上25.0℃,再按“▲ ▼”键对手动温度值进行加或减，设置完毕再按“退出”键或“确定”,光标指向“手动温度”。

例2、输出上限的设置

当光标指向“输出上限”时，按“确定”键，光标指向输出上限值。按键可使输出上限值初始化为5.00mg/L，按▲键增加数值，▼键减少数值，当显示的数值为你所需时按“确定”键（或“退出”键），输出上限的设置完成，光标返回到“输出上限”名称处。

例3、时间修正

二次表是带时间存储数据的。如果时间不对，记录将是错误的，以后的“历史曲线”功能将得不到正确的数据。进入“时间修正” 的设置界面如下：

年： 02  月：05  日：18

时： 10  分：18  秒：58

周： 六

注释：修改时间后，历史曲线里的所有数据将被清除，若历史曲线出错可用修改时间的方法清除曲线。

6.5  “标定”子菜单

由于每支余氯电极的零电位不一定刚好为-0.00nA,斜率也不一定相同。所以需要对电极的零点和斜率进行标定。一定要先标定好pH电极后再标定余氯电极，因为余氯值是通pH值算出来的。

YLG-2058中文在线余氯监测仪有三种标定方式：①斜率标定、②零点标定、③手动输入I0、S；三种标定方法，供用户选择。

6.5.1、斜率标定

电极与仪表第一次配套使用时一定要先标定余氯电极的零点，再标定余氯电极的斜率。出厂时我们已标定好电极零点，客户一般不需要再标定电极零点。斜率标定是最常用的标定方法，一般情况下采用斜率标定即可。斜率标定一般采用实验室比对法。根据实验室得出的数据，输入余氯浓度值后，根据菜单提示操作标定。

斜率标定操作菜单如下：

吸干电极上的水滴，同pH电极一起放入标液中

等待       完成

两支电极放入标液中后，按右键将光标移向“完成”，再按“确定”，出现以下菜单：

请输入余氯浓度值：

0.58 mg/L

按“▲ ▼”键输入余氯的浓度值，再按“确定”键，进入下一个菜单：

25.0℃      -5.05nA

6.99pH

等待电流稳定

不稳定        稳定

等待电流稳定后，按右键，将光标移向“稳定”。再按“确定”键，显示标定结果。

02年5月16日斜率标定：

S=-15.69nA

合格           失败

只要电极的斜率绝对值大于8.00nA，就是合格的，按确定键即可,自动返回测量状态。否则不合格，按右键选择失败。再检查找原因，判断是电极的问题，还是输入的浓度值有误。

6.5.2、零点标定

电极与仪表第一次配套使用时一定要先标定余氯电极的零点，再标定余氯电极的斜率。出厂时我们已标定好电极零点，客户一般不需要再标定电极零点。在换膜或换电解液后需要重新标定电极零点。平时使用中若通过斜率标定后测量误差较大，则要重新标定电极零点。

零点标定操作菜单如下：

吸干电极上的水滴，同pH电极一起放入无氯水中

等待       完成

余氯电极放入无氯水中后，按右键将光标移向“完成”，再按“确定”，出现以下菜单：

25.0℃         -5.05nA

7.00pH

等待电流稳定

不稳定        稳定

等待电流稳定后，按右键，将光标移向“稳定”。再按“确定”键，显示标定结果。

02年5月16日零点标定：

I0=-0.06nA

合格          失败

只要电极的零点绝对值小于5.00nA，就是合格的，按确定键即可,自动返回测量状态。否则不合格，按右键选择失败,再检查找原因。

6.5.3、手动输入I0 、S

若用户在已知电极零点和斜率的情况下可直接输入电极的I0、S。进入后显示如左下图：

请输入I0、S

电极零点： -0.08nA

电极斜率： -16.68nA

按“确定”键，光标将在“电极零点”与“电极斜率”的数值之间转换，按键可修改数值。当光标指向“电极零点”时按键使初始化为：-0.00nA；当光标指向“电极斜率”时按键使之初始化为-16.00；完毕后按“退出”键则退回到上一级菜单。

6.5.4、次氯酸标定

次氯酸标定是当标准溶液是次氯酸(HOCL)是，选择此标定方法。此种标定只把余氯电极放到次氯酸标准溶液中，根据菜单提示操作标定。

次氯酸标定操作菜单如下：

请输入次氯酸浓度值：

0.58 mg/L

按“”键输入次氯酸(HOCL)的浓度值，再按“确定”键，进入下一个菜单：

25.0℃        -5.05nA

6.99pH

等待电流稳定

不稳定        稳定

等待电流稳定后，按右键，将光标移向“稳定”。再按“确定”键，显示标定结果。

02年5月16日斜率标定：

S=-15.69nA

合格         失败

只要电极的斜率绝对值大于8.00nA，就是合格的，按确定键即可,自动返回测量状态。否则不合格，按右键选择失败。再检查找原因，判断是电极的问题，还是输入的浓度值有误。

6.6  “pH值标定”子菜单

由于每支pH电极的零电位不尽相同，电极对溶液pH值的转换系数（即斜率）又不能精确地做到理论值，有一定的误差，而且更主要的是零电位和斜率在使用过程中会不断的变化，产生老化现象，这就需要不时地通过测定标准缓冲溶液来求得电极实际的零电位E0和斜率S，即进行“标定”。

YLG-2058中文在线余氯监测仪对pH电极的标定有两点标液标定和手动输入E0、S两种方法，供用户选择。进入pH值标定后出现以下菜单：

PH值标定

①两点标液标定

②手动输入E0 、S

一般情况下采用两点标液标定，只有在已知pH电极零点和斜率的情况下,才选择手动输入电极的E0、S。

一定要先标定好pH电极后再标定余氯电极，因为余氯值是通pH值算出来的。

6.6.1两点标液标定

由于测量余氯水样的pH值基本在6.00～9.00pH之间，因此我们的两点标定，选择6.86pH和9.18pH的标液作两点标定。两点标液标定菜单如下：

23.6 ℃          +8.0  mV

请把电极放入6.86pH标液

中,待mV数稳定

不稳定         稳定

6.86pH标液，在25.0 ℃时的理论电位值为+8.3mV,电位值相差±50.0mV都可以,只要电位值稳定，按右键选择稳定。再按确定键进入9.18pH标液的标定，若电位值相差太大，提示标定错误，需要重新标定6.86pH标液。

23.6 ℃         -128.6  mV

请把电极放入9.18pH标液

中,待mV数稳定

不稳定        稳定

9.18pH标液，在25.0 ℃时的理论电位值为-129.0mV,电位值相差±50.0mV都可以,只要电位值稳定，按右键选择稳定。再按确定键两点标液的标定结束，自动返回测量状态，若电位值相差太大，提示标定错误，需要重新标定9.18pH标液。

6.6.2、手动输入E0、S

若用户在已知电极零点和斜率的情况下可直接输入电极的E0、S。进入后显示如左下图：

请输入pH电极E0、S

电极零点： -0.5mV

电极斜率： 0.988

按“确定”键，光标将在“电极零点”与“电极斜率”的数值之间转换，按键可修改数值。当光标指向“电极零点”时按键使初始化为0.0mV；当光标指向“电极斜率”时按键使之初始化为1.000；完毕后按“退出”键则退回到上一级菜单。

6.7  通讯设置

仪表所带RS485通讯为选配，可根据用户要求配置，请订货时指明，出厂标准配置不带RS485通讯。

进入通讯设置菜单后显示如下：

本机通讯地址：

001

本机通讯波特率：

9600

用户根据通讯要求，自行设置地址和波特率。

YLG-2058通讯协议如下：

1、波特率：9600b/s、4800b/s、2400b/s、1200b/s可以选择；

2、数据发送格式：数据位8，停止位1，无寄偶校验位。

主机发出命令格式：

| 格式 | 2 | XX |
| --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 2 |
| 说明 | 开始 | 地址 |

说明：开始位2，发的是02H；地址为十六进制，再转换为ASCII码，地址为两个字节。如某机地址为8，转换为十六进制为08H, 再转换为ASCII码为30H,38H两个字节。如主机要询问地址为8的从机，则主机向从机发送数据为：02H,30H,38H(十六进制)。

4、从机返回数据格式：

| 格式 | 2 | XX | XXXX | XXXX | XXX | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 说明 | 开始 | 地址 | 余氯值 | PH值 | 温度值 | 结束 |

说明：地址为十六进制，再转换为ASCII码，地址为两个字节。其余数据为十进制的ASCII码。所有数据均是高位在前。开始位2，发的是32H,结束位3，发的是33H。

如：某机地址为8，余氯浓度值10.12mg/L,PH值为7.12pH，温度为25.8度；则从机返回数据：

32H, 30H,38H, 31H,30H,31H,32H, 30H,37H,31H,32H, 32H,35H,38H, 33H

开始  地址      余氯值            pH值        温度        结束

余氯值固定两位小数，单位为mg/L；pH值固定两位小数，温度固定为一位小数。

所用到的ASCII码：

| ASCII | 对应数据 | ASCII | 对应数据 | ASCII | 对应数据 | ASCII | 对应数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30H | 0 | 31H | 1 | 32H | 2 | 33H | 3 |
| 34H | 4 | 35H | 5 | 36H | 6 | 37H | 7 |
| 38H | 8 | 39H | 9 | 41H | A | 42H | B |
| 43H | C | 44H | D | 45H | E | 46H | F |

第七章   报警滞后撤消

仪器报警继电器的触点是给用户联接相应的控制电器（如电磁阀等），以组成控制系统时使用的。为了避免在报警点附近继电器触点产生抖动现象，二次表里采用滞后撤消的方法。

达到预设的报警上（下）限时，继电器立即闭合，显示屏上状态提示行闪烁显示“高（低）限报警！”。但当余氯值回落（回升）到报警上（下）限时，报警不会立即撤消，要等到再继续下降（上升）迟滞量值时，才消除报警。迟滞量的设置，根据控制要求，在参数设置菜单里自行设定。

第八章  注意事项与维护维修

1、二次表一般不需日常维护,在出现明显故障时,请不要打开自行修理,尽快联系我们！

2、启动电源后,仪器应有显示,若无显示或显示不正常,应马上关闭电源, 检查电源是否正常。

3、必须保持电缆连接头清洁,不能受潮或进水,否则将测不准。

4、应常清洗电极，确保其不受污染。

5、每隔一段时间要标定电极。

6、在停水期间，应确保电极浸泡在被测液中，否则会缩短其寿命。

余氯监测仪使用得好坏，在很大程度上取决于电极的维护。

工业余氯电极使用说明书

一、工作原理

电解液和渗透膜把电解池和水样品隔开，渗透膜可以选择性让ClO- 穿透；在两个电极之间有一个固定电位差，生成的电流强度可以换算成余氯浓度；

在阴极上：ClO- + 2H+ + 2e- → Cl-+ H2O

在阳极上：Cl- + Ag → AgCl + e-

由于在一定温度和pH值条件下，HOCl、ClO-和余氯之间存在固定的换算关系，通过这种方式可测量余氯。

二、技术指标

测量范围：      0.005～20 ppm (mg/L) HOCl

最小检出限：    5 ppb 或 0.05 mg/L HOCl

准 确 度：      2%  或 ± 10 ppb HOCl ,

响应时间：      90% 少于 90秒

存储温度：      -20 ～ 60℃

操作温度：      0 ～ 45℃

样品温度：      0 ～ 45℃

校正方法：      实验室比对法；

校正间隔：      一次/2个月

维护间隔：      一般每六个月更换一次膜和电解液；

进出水样管连接：外径有Φ10

三、日常维护

(1)、如发现整个测量系统响应时间长、膜破裂、无氯介质中电流增大等等，就需要进行更换膜、更换电解液的维护工作。每次换膜或换电解液后，电极需重新极化和校准。

(2)、进水水样的流速尽量保持恒定；

(3))、必须保持电缆连接头清洁，不能受潮或进水。

(4)仪器显示值与实际值相差很大或余氯值为零时，可能余氯电极内的电解液干涸，需重新灌注入电解液。具体步骤如下：

拧开电极头部膜头(注意:绝对不能损坏透气膜)，倒掉膜头内以前的电解液，然后把新的电解液倒进膜头。一般每3个月加一下电解液，半年换一次膜头。换电解液或膜头后需要重新标定电极。

(5)电极极化：电极护套帽取掉，电极连接到仪器上后，连续通电6小时以上，即为极化，电极极化后才能进行标定。

(6)当现场较长时间断水或仪表较长时间不使用时，应及时取出电极，套上保护帽。

(7)如果电极失效需更换电极。

工业两复合pH电极使用说明书

一、概述

本公司采用国外先进技术生产的 pH复合电极，性能优越，适用于纯水pH值测量。电极有下述显著特点:

- 电极使用方便，无需补充电解液。

- 电极的测量范围0～14pH、温度范围0～80℃。

- 电极的响应时间快，稳定性好，抗干扰能力强。

- 电极不易被污染、堵塞，使用寿命长。

- 电极适用于各种低电导率的场合(≥0.055μS/cm)。

二、使用及维护

1、电极应贮藏在10℃~30℃的干燥环境中。

2、在温度低于-5℃时，由于缓冲液和电解液冻结，则电极有可能破裂。

3、由于运输的原因，当使用电极时，须观察敏感膜泡内是否充满溶液，若膜泡内有气泡，须将膜泡朝下轻轻甩几下(像甩体温表)使膜泡内充满溶液。

4、如果pH 电极贮藏在干燥条件下，则使用前必须浸泡24小时，否则难于校准。

5、当不用电极帽子时，电极须放在KCL溶液中，如3.0N KCL溶液或缓冲液中，不要放在蒸馏水中。

6、每支电极都需要校准，才能与pH表配合使用，对pH电极要进行二点校准，校准时要使用标准缓冲液，(pH6.86、pH4.00或pH9.18)。

7、校准或检查测量电极的频度，取决于不同的应用条件(应用场合的脏污程度，化学物质的沉积等)。

三、清洗

若电极球泡或隔膜被堵塞、污染，可用下列试剂清洗：

- 脂和含油物，可用表面活性剂清洗

- 钙沉淀物和金属氢氧化物，可用10%的稀盐酸清洗

- 硫化物沉淀(如污水处理过程中)，可用10%的稀盐酸和饱和硫脲的混合物清洗

- 蛋白质附着物(如食品工业中)，可用10%的稀盐酸饱和胃蛋白酶的混合物清洗

- 回应迟缓的pH电极再生时，可用10%的HNO3和NH4F(50g/1)的混合物；

四、电缆连接

电极引线为进口pH专用电缆，必须保证在铜网和聚乙烯绝缘层之间的黑色半导体层完全去掉，如果半导体层没有去掉，在测量电极上将会产生分流现象，这样要么没有斜率，要么斜率变小。

五、质量保证

1、电极的质量保证期为一年。

2、在质量保证期内，如发现因制造厂的原因而不能正常工作时，本公司负责修理或退换。