AutoChem 系列全自动间断化学分析仪

长春星锐智能化科技有限公司（中科院长春光机所）

中国科学院长春光学精密机械与物理研究所（简称“长春光机所”）始建于1952年，是中科院下属规模最大的研究所之一，主要从事发光学、应用光学、光学工程、精密机械与仪器的研发生产。

60多年来，长春光机所先后研制出中国第一台红宝石激光器、第一台大型电影经纬仪、第一台全自动生化分析仪等多种先进仪器设备，创造了十几项“中国第一”；取得了1700多项科研成果，获专利授权900余项；先后参加了“两弹一星”、“载人航天工程”等多项国家重大工程项目，取得了以“神舟五号”、“神舟六号”、“天宫一号”有效载荷为代表的一批重大科研成果，年科研合同额突破18亿元；现有国家重点实验室3个、国家级研究中心2个、中科院重点实验室2个。

近年来，长春光机所加快了军品技术向民品转化的步伐，以技术入股方式组建了多家高科技企业，先后研发了拉曼光谱仪、近红外光谱仪、全自动生化分析仪、等一大批分析仪器，获得市场一致好评。

长春星锐智能化科技有限公司为中科院长春光机所参股企业，也是中科院长春光机所民品产业化平台。在光机所几十年分析仪器开发技术基础上，双方共同合作开发了国内首台全自动间断化学分析仪，该产品吸收国外同类产品的成功经验，结合国内广大用户的需求，应用了光机所大量的新技术，成为目前技术领先的全自动间断化学分析仪。

|  | AutoChem 1100 | AutoChem 1200 |
| --- | --- | --- |
| 检测方法 | 终点检测，差分检测，定时检测，动态检测 |
| 样品托盘 | 60位，可放置样品，空白，标准溶液或质控 |
| 试剂托盘 | 27位，Peltier冷却 |
| 稀释 | 1000(l注射器，精度1(l，零点自动设置，精度(0.5%（5(l-1000(l） |
| 反应盘 | 96个反应池，温度可以控制，精度(0.10C |
| 分光系统 | 340-900nm光栅分光系统 |
| 比色计 | 10mm标准比色池，体积35(l ，比色池温度可以控制，精度(0.10C ，所有波长自动零点设置，精度(1%（O.D.值:0-2.5），线性好于0.5%，噪音< (2Abs （在340nm，2.5 O.D.） |
| 灯源 | 卤素灯 |
| 标准溶液 | 最多8个标准溶液，可以储存标准曲线并且下次可以调用，线性回归或多项式回归 |
| 测试方法 | 一个方法中可设置多个参数连续检测 |
| 检测速度 | 最多200个分析/小时 （根据不同的方法） | 最多250个分析/小时 （根据不同的方法） |
| 数据传输 | RS232接口 | USB接口 |
| 制冷机电源 | 和主机共用电源开关 | 独立电源开关，主机关闭后制冷机仍然可以工作 |
| 清洗及废液瓶托架 | 无 | 有 |
| 环境温度 | 15°C - 35°C |
| 相对湿度 | 20%-80% |
| 电源 | 220V |

AUTOCHEM 应用范围

地表水、饮用水、废水常规检测参数

氨           碱度        色度      亚硝酸盐

硬度         钙          氯        硝酸盐

磷酸盐       硅酸盐      铬（IV）  总溶解铁

氯化物       硫酸盐      酚        氰化物

凯式氮       凯式磷      总氮      总磷

土壤和植物提取液常规检测参数

氨氮           亚硝酸盐    硝酸盐

磷酸盐         氯化物      总凯式氮

钙             硼          总凯式磷

# Text boxes

取样臂

试剂盘

AUTOCHEM

AUTOCHEM 系列 间断化学分析仪是国内首款全自动化学分析仪，包括流通池式间断化学的分析仪、直读式间断化学分析仪、便携式间断化学分析仪等多款产品，全方位满足用户各种需求。

AUTOCHEM 系列全自动间断化学分析仪检测原理为经典的湿化学比色法。完全模拟手工比色操作，自动化程度高，检测速度快，完全消除手工操作者人为因素而引起的数据精度问题。

AUTOCHEM 自动化程度远远高于连续流动分析仪（CFA）和流动注射分析仪（FIA）。整个分析过程没有流动的液体，没有气泡，无需等待基线平稳，更无基线漂移和带过困扰，静态比色检测，分析结果更准确。

AUTOCHEM 计算机控制整个反应过程，传感器和监测器对试剂，样品，质控，化学反应和清洁步骤全程监测并对异常情况报警，真正实现完全自动化检测。

AUTOCHEM 融合国外同类产品的优点并大胆突破，采用了光栅式分光技术，应用范围更广。

样品盘

反应杯模块

简洁友好的用户界面

AUTOCHEM  技术优势：

技术先进：采用长春光机所最新研制的光栅分光系统，波长范围覆盖340nm至900nm，精度更高，使用寿命更长。

操作简单：不需要特殊的工作经验和技术培训，工作人员2小时学习即可上机测试样品，在一个检测方法中最多可设置六个检测参数连续检测，操作方便。

快速启动：不需要浪费时间去等待系统的液压平衡，开机后点开软件即可检测。

快速结束：系统自动完成清洗并监测清洁结果，不需要复杂关机。

结果准确： 采用可控温比色管，完全消除了温度对比色计的干扰，也消除了不同的比色管对样品结果的影响，重现性好，准确度高。无人为因素影响,静态检测，无带过和基线漂移，重现性高，数据准确。

设置灵活：自动从标准储备液中稀释工作标准，自动稀释超标样品并检测。

极低的试剂消耗：每个样品分析仅仅需要几微升试剂。

极低的运行成本：仪器几乎没有易耗品，不需要经常更换硬件。

操作软件：专为化学工作者设计，功能强大，易于操作者使用和学习，也易于科研工作者开发新的方法。

质量控制：可使用5级质控，质控结果自动储存，并可以绘制质控图表。