台式COD、氨氮、总磷测定仪

技术指标：

  - 测量范围：COD：5～2000mg/L（分为三个量程： 5～200 mg/L、200～1000 mg/L、1000～2000 mg/L）。氨氮：0.02～25mg/L。总磷：0.00～10mg/L

  - 显示值误差：COD：示值误差为≤±5 %。氨氮：≤±3%(F.S)。总磷: ≤±5%(F.S)

  - 重复性  ：≤3%

  - 抗氯干扰：≤2000mg/L（COD测定）

  - 温控系统：室温~180℃可设定，COD消解温度为165℃，总磷消解温度120℃。

  - 控温精度：±0.5℃

  - 控温时间：1~999min可调

  - 消解时间：COD为10min，总磷为30 min

  - 光学系统：610nm（COD）、420nm（COD、氨氮）、630 nm（总磷）

  - 光学稳定性：仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A

  - 批处理量：16个水样

  - 外形尺寸：COD氨氮总磷测定仪 266mm×200mm×130mm

消解仪（DIS-16型）216mm×320mm×146mm

  - 重量：  主机1kg   消解器6kg

  - 功耗：  ＜500W

  - 正常使用条件：

⑴ 环境温度:5～40℃   ⑵ 相对湿度: ≤85%

⑶ 供电电源: AC(220±22)V；（50±0.5）Hz

⑷ 无显著的振动及电磁干扰，避免阳光直射。

仪器特点：

- 消解仪与测定仪分开，不影响测定。温度PID自动控温、计时。

- 操作省时。COD消解只需15min。

- 冷光源、窄带干涉光学系统，光学稳定性好。

- 具有校准管功能，保证测量精度。

- 可各保存COD、氨氮及总磷的标准曲线10条及99个测定值，断电不丢失。

- LCD大屏液晶显示，操作方便直观。

- 具有出厂工作曲线恢复功能。

- 具有打印功能（打印机为选配件）。

- 主机机壳采用模压ABS材料，防腐蚀性好。

配制清单：主机1台、消解仪1台、消解比色管30支，试管架1个，COD、氨氮及总磷各1套试剂，消解防护罩1个，使用说明书1份，产品合格证1份及保修卡1份。