纺织仪器常见咨询使用问题

问题一.10个不同的档位主要起什么样的作用？

解答：第一个.备用

第二个.数值校验作用，如果你有条件，可以用实验室设备来检测不同的纺织品

最精确的含水率，例如面料最精确是8%。然后可以在其他任何一个档位，例如1

档，将其调到您所测量的最精确值8%，以后1档就是专门测面料的（注：因为

纺织品是国家到目前为止还没有一个通用的含水率标准值，它的含水率标准受地

理位置、天气、季节等影响；一般第5档就是通用的，任何一个纺织品都可以测）

问题二：单张纺织类产品可以测量吗？测量时，布料需要多厚？
解答：首先，我们需要了解该仪器的工作原理。该仪器运用了电磁波感应技术进行工作，其探头处电磁波扫描深度可达50毫米深；所以，测量时，需将布料、皮革等测量物摞起来或者叠加至50毫米或者50毫米以上厚度，方可测量出其准确回潮率。如果仅仅是将一张布料置于桌子上面来测量，则测量出来的数据就不仅仅是布料的水分了，还包含了木桌的含水量。

问题三：测量布料、服装时，仪器探头该如何放置？
解答：将布料、服装、皮革等测量物的厚度叠加至50mm或者以上后，放于桌面或者地上，手握仪器下部，将仪器壳体大致平行于被测量物，轻轻将仪器探头压在被测量物上面即可。数据稳定后，即为该物的回潮率值。

问题四：使用JT-T纺织原料水分仪测量的数据，还需要再处理吗？
解答：有些用户朋友问及，使用该回潮仪测量25层布料的数据，需要再除以25吗？JT-T仪器电磁波扫描的是50mm厚度以内的水分，测量的是50mm厚度以内布料的平均回潮率，所以不需要再处理。

问题五：使用JT-T纺织原料水分仪测量筒子纱时，探头该测何处？
解答：筒子纱有侧面和截面（两头），测量时，两处的纹理有所区别。正确的测量方法是：将仪器的探头轻压在侧面进行测量。　　
问题六：JT-T纺织原料水分仪的三个感应探头需要都接触到被测量物吗？
解答：是的。仪器的三个感应器都需要完全接触到被测量物体，才能有效的形成一个完整的回路。只接触一个感应器或者两个感应器，测量出来的数据是不准确的。

问题七：为什么仪器的显示值为颜色会变暗，而且还不稳定？

解答：仪器的电池快没有电了，需要到超市购买一个新9V（6F22型）积层电池一节

问题八：为什么检测纺织原料或皮革之类的，有些时候总显示为零或40%？

解答：有两种原因造成，第一种，所检测的物质的含水率低于零或高于40%；第二种可能，仪器的档位表调到了第一档或第十档